## RECUEIL
CONFIG_ETUDE | Centre | N_Cyril | config | acq | Proto | fant | Type_centre | N_Patients | Utilisation | rmq_utilisation | Marque | Modele | num_camera | Modele_simple | Annee_Installation | Collimateur | modele_colli | facteur_stenope | NaI_CZT | Taille_Cristal | Dimensions FOV | Pixel | Protocole | Geometrie_Fantome | Volume | Conditionnement | Fantome | Type_fantome_old | Type_fantome | Type_fantome_cat | Commentaire_Fantome | Distance_Source | cale | cale_new | Distance | Radionucleide | Radionucleide_simple | T_min | l | Justesse | Source_Constance | Calibre | A_necessaire | A_Prep | Heure_Prep | A_seringue_vide | Heure_seringue_vide | Heure_acq | delta_t_prep | delta_t_seringue | A_acq | A_acq_corr | TC | Nom_Protocole | Duree | Kcps | Zoom | Matrice | Energie | Fenetre_spectro | Calibrage_Patient | Calibrage_Facteur | Geometrie_Cali_F | Nom_Console | Nom_PRG | Facteur_calibrage | Contourage | Seuil | Nb_kCps_ROI | Nb_kCps_BGRD | BGRD_O_N | Indice_Thyroidien | Nom_Fichier_DICOM | Remarques | Unnamed: 1 | PatientName | PatientID | StudyDate (YYMMDD) | AcquisitionDate (YYMMDD) | AcquisitionTime (hhmmss) | Modality | SeriesDescription | ManufacturerModelName | ProtocolName | PixelSpacing (mm) | Table Height | Table Traverse | taille Matrice X | taille Matrice Y | ActualFrameDuration (s) | Acquisition time (s) | Counts Accumulated | Energie window name | Energie(KeV) | Collimateur Type | Collimateur Name | Volume Theorique (ml) | activite theorique (MBq) | Seuil(% max)_5% | region_5% | Min (kCps)_F_5% | Max(kCps)_F_5% | mean(kCps)_F_5% | median(kCps)_F_5% | Coups Totaux(kCps)_F_5% | Nombre de Pixel_F_5% | CV(%)_F_5% | Rcentre de gravite(mm)_F_5% | surface(mm^2)_F_5% | FE (Coups/(MBq.s))_5% | Seuil(% max)_10% | region_10% | Min (kCps)_F_10% | Max(kCps)_F_10% | mean(kCps)_F_10% | median(kCps)_F_10% | Coups Totaux(kCps)_F_10% | Nombre de Pixel_F_10% | CV(%)_F_10% | Rcentre de gravite(mm)_F_10% | surface(mm^2)_F_10% | FE (Coups/(MBq.s))_10% | Seuil(% max)_15% | region_15% | Min (kCps)_F_15% | Max(kCps)_F_15% | mean(kCps)_F_15% | median(kCps)_F_15% | Coups Totaux(kCps)_F_15% | Nombre de Pixel_F_15% | CV(%)_F_15% | Rcentre de gravite(mm)_F_15% | surface(mm^2)_F_15% | FE (Coups/(MBq.s))_15% | Seuil(% max)_20% | region_20% | Min (kCps)_F_20% | Max(kCps)_F_20% | mean(kCps)_F_20% | median(kCps)_F_20% | Coups Totaux(kCps)_F_20% | Nombre de Pixel_F_20% | CV(%)_F_20% | Rcentre de gravite(mm)_F_20% | surface(mm^2)_F_20% | FE (Coups/(MBq.s))_20% | Seuil(% max)_25% | region_25% | Min (kCps)_F_25% | Max(kCps)_F_25% | mean(kCps)_F_25% | median(kCps)_F_25% | Coups Totaux(kCps)_F_25% | Nombre de Pixel_F_25% | CV(%)_F_25% | Rcentre de gravite(mm)_F_25% | surface(mm^2)_F_25% | FE (Coups/(MBq.s))_25% | Seuil(% max)_30% | region_30% | Min (kCps)_F_30% | Max(kCps)_F_30% | mean(kCps)_F_30% | median(kCps)_F_30% | Coups Totaux(kCps)_F_30% | Nombre de Pixel_F_30% | CV(%)_F_30% | Rcentre de gravite(mm)_F_30% | surface(mm^2)_F_30% | FE (Coups/(MBq.s))_30% | Seuil(% max)_35% | region_35% | Min (kCps)_F_35% | Max(kCps)_F_35% | mean(kCps)_F_35% | median(kCps)_F_35% | Coups Totaux(kCps)_F_35% | Nombre de Pixel_F_35% | CV(%)_F_35% | Rcentre de gravite(mm)_F_35% | surface(mm^2)_F_35% | FE (Coups/(MBq.s))_35% | Seuil(% max)_40% | region_40% | Min (kCps)_F_40% | Max(kCps)_F_40% | mean(kCps)_F_40% | median(kCps)_F_40% | Coups Totaux(kCps)_F_40% | Nombre de Pixel_F_40% | CV(%)_F_40% | Rcentre de gravite(mm)_F_40% | surface(mm^2)_F_40% | FE (Coups/(MBq.s))_40% | SAM (kCps) | FE SAM (Coups/(MBq.s)) | CDMnorm (%) | LimiteCDM2STD
1 | 11 | 387 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 200 | Routine | DÂ‚lai injection-image : 3h Â… 3h30 | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.34 | 2020-10-06 16:49 | 0.3 | 2020-10-06 17:46 | 2020-10-06 18:28 | 100 | 43 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 98.366 | 92.5234 | O | 0.918 | 11_S_GC6_LI_I3 |  | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 182848 | NM | F12_S_GC6_LI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 300 | 182848 | 173795 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.303 | 0.10607 | 0.091137 | 94.295 | 889 | 0.69257 | 189.1986 | 1085.2948 | 68.3297 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.303 | 0.12534 | 0.11481 | 90.623 | 723 | 0.5435 | 189.3018 | 882.6413 | 65.6688 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.303 | 0.13835 | 0.12901 | 87.023 | 629 | 0.45879 | 189.3754 | 767.8857 | 63.0601 | 20 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.303 | 0.1485 | 0.13848 | 83.459 | 562 | 0.40056 | 189.3134 | 686.0919 | 60.4775 | 25 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.303 | 0.15967 | 0.15032 | 78.715 | 493 | 0.34392 | 189.4047 | 601.8564 | 57.0399 | 30 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.303 | 0.16754 | 0.15979 | 74.892 | 447 | 0.30773 | 189.4133 | 545.6994 | 54.2696 | 35 | Fantome thyroide | 0.107 | 0.303 | 0.17848 | 0.17399 | 68.894 | 386 | 0.2626 | 189.6203 | 471.2303 | 49.9232 | 40 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.303 | 0.18559 | 0.17872 | 64.584 | 348 | 0.23618 | 189.5818 | 424.8398 | 46.8 | 95.332 | 69.0812 | 0.14772 | 1
1 | 11 | 384 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.52 | 2020-10-06 17:20 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 18:46 | 87 | 107 | 5.12 | 5.12 | 0.61 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 109.004 | 100.9952 | O | 0.9015 | 11_S_GC6_LI_I10 |  | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 184623 | NM | F12_S_GC6_LI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 300 | 184623 | 187884 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.217 | 0.073213 | 0.063574 | 105.28 | 1438 | 0.7058 | 192.2699 | 1755.5162 | 68.5417 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.217 | 0.08859 | 0.082223 | 100.727 | 1137 | 0.53475 | 192.4474 | 1388.0542 | 65.5775 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.217 | 0.097436 | 0.092395 | 96.949 | 995 | 0.4516 | 192.5444 | 1214.7 | 63.1178 | 20 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.217 | 0.10494 | 0.099176 | 92.764 | 884 | 0.38983 | 192.6722 | 1079.1907 | 60.3932 | 25 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.217 | 0.11051 | 0.10426 | 88.853 | 804 | 0.34985 | 192.7635 | 981.5264 | 57.847 | 30 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.217 | 0.11833 | 0.11274 | 82.359 | 696 | 0.30115 | 192.8098 | 849.6796 | 53.6191 | 35 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.217 | 0.1237 | 0.11952 | 77.438 | 626 | 0.27101 | 192.973 | 764.2233 | 50.4154 | 40 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.217 | 0.13112 | 0.1263 | 70.017 | 534 | 0.23399 | 193.1419 | 651.9093 | 45.584 | 103.0584 | 67.0953 | 0.35958 | 1
1 | 11 | 385 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.38 | 2020-10-06 17:18 | 0.1 | 2020-10-06 17:45 | 2020-10-06 18:52 | 95 | 68 | 4.86 | 4.86 | 0.6 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 105.098 | 94.8151 | O | 0.8914 | 11_S_GC6_LI_I15 |  | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 185219 | NM | F12_S_GC6_LI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 300 | 185219 | 174507 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.156 | 0.053235 | 0.048141 | 99.763 | 1874 | 0.69675 | 193.9892 | 2287.7867 | 68.4246 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.156 | 0.064736 | 0.061547 | 95.55 | 1476 | 0.51754 | 194.1311 | 1801.9067 | 65.535 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.156 | 0.070812 | 0.066422 | 92.197 | 1302 | 0.43721 | 194.233 | 1589.4868 | 63.2353 | 20 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.156 | 0.075393 | 0.072516 | 88.813 | 1178 | 0.38404 | 194.334 | 1438.1071 | 60.9143 | 25 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.156 | 0.079193 | 0.076172 | 85.291 | 1077 | 0.34538 | 194.5349 | 1314.8059 | 58.4986 | 30 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.156 | 0.083722 | 0.079828 | 80.373 | 960 | 0.30448 | 194.7387 | 1171.9718 | 55.1255 | 35 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.156 | 0.08866 | 0.084703 | 74.12 | 836 | 0.26607 | 194.7813 | 1020.5922 | 50.8368 | 40 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.156 | 0.093848 | 0.089578 | 66.82 | 712 | 0.23123 | 195.0756 | 869.2125 | 45.8299 | 96.75 | 66.3581 | 0.48413 | 1
1 | 11 | 386 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.6 | 2020-10-06 17:08 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 19:09 | 121 | 129 | 5.04 | 5.04 | 0.61 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 117.938 | 108.3257 | O | 0.9827 | 11_S_GC6_LI_I20 |  | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 190916 | NM | F12_S_GC6_LI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 300 | 190916 | 191829 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.139 | 0.044439 | 0.037465 | 113.364 | 2551 | 0.72692 | 196.4549 | 3114.271 | 74.9762 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.139 | 0.056152 | 0.052668 | 107.7 | 1918 | 0.51419 | 196.5949 | 2341.5021 | 71.2302 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.139 | 0.061457 | 0.058098 | 103.862 | 1690 | 0.43319 | 196.6893 | 2063.1588 | 68.6918 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.139 | 0.065801 | 0.063527 | 99.754 | 1516 | 0.37421 | 196.8072 | 1850.7389 | 65.9749 | 25 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.139 | 0.069845 | 0.066785 | 94.849 | 1358 | 0.32631 | 196.9879 | 1657.8518 | 62.7308 | 30 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.139 | 0.073773 | 0.071129 | 89.191 | 1209 | 0.28509 | 197.1037 | 1475.952 | 58.9888 | 35 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.139 | 0.077821 | 0.075473 | 82.412 | 1059 | 0.24796 | 197.2093 | 1292.8314 | 54.5053 | 40 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.139 | 0.081765 | 0.080902 | 75.06 | 918 | 0.21607 | 197.2988 | 1120.6981 | 49.6429 | 107.7646 | 71.2729 | 0.35677 | 1
1 | 11 | 388 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.68 | 2020-10-06 17:07 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 19:15 | 129 | 136 | 5.08 | 5.08 | 0.6 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 111.002 | 97.5759 | O | 0.8783 | 11_S_GC6_LI_I30 |  | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 191541 | NM | F12_S_GC6_LI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 300 | 191541 | 180026 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.1 | 0.027701 | 0.019141 | 112.575 | 4064 | 0.85773 | 196.1457 | 4961.3475 | 73.8681 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.1 | 0.041023 | 0.038672 | 103.42 | 2521 | 0.51223 | 196.2643 | 3077.6469 | 67.8609 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.1 | 0.045042 | 0.044141 | 99.858 | 2217 | 0.42584 | 196.3208 | 2706.5225 | 65.5236 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.1 | 0.047824 | 0.047266 | 96.46 | 2017 | 0.37311 | 196.353 | 2462.3617 | 63.294 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.1 | 0.050677 | 0.050391 | 91.979 | 1815 | 0.3256 | 196.2884 | 2215.7593 | 60.3537 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.1 | 0.053473 | 0.051953 | 86.84 | 1624 | 0.28345 | 196.2855 | 1982.5857 | 56.9816 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.1 | 0.05623 | 0.055078 | 80.915 | 1439 | 0.24659 | 196.2136 | 1756.737 | 53.0938 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.1 | 0.05913 | 0.058203 | 73.912 | 1250 | 0.21189 | 196.2553 | 1526.005 | 48.4987 | 101.2044 | 66.4071 | -0.0045709 | 1
1 | 11 | 390 | 1 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.78 | 2020-10-06 17:14 |  |  | 2020-10-06 19:33 | 139 |  | 5.12 | 5.12 | 0.73 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 121.48 | 115.1264 | O | 1.0277 | 11_S_GC6_LI_Ser |  | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 193306 | NM | F12_S_GC6_LI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 300 | 193306 | 213423 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.343 | 0.13319 | 0.11121 | 117.873 | 885 | 0.71549 | 194.6509 | 1080.4115 | 76.7402 | 10 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.343 | 0.1582 | 0.14604 | 113.749 | 719 | 0.55948 | 194.6248 | 877.7581 | 74.0553 | 15 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.343 | 0.17335 | 0.1648 | 110.25 | 636 | 0.47797 | 194.6312 | 776.4314 | 71.7773 | 20 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.343 | 0.18985 | 0.18892 | 105.365 | 555 | 0.39852 | 194.74 | 677.5462 | 68.597 | 25 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.343 | 0.20063 | 0.19696 | 101.717 | 507 | 0.34958 | 194.7231 | 618.9476 | 66.222 | 30 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.343 | 0.21142 | 0.21036 | 97.255 | 460 | 0.30506 | 194.7404 | 561.5698 | 63.3171 | 35 | Fantome thyroide | 0.121 | 0.343 | 0.21949 | 0.22107 | 93.502 | 426 | 0.27368 | 194.6755 | 520.0625 | 60.8737 | 40 | Fantome thyroide | 0.138 | 0.343 | 0.23 | 0.23179 | 87.859 | 382 | 0.23617 | 194.7646 | 466.3471 | 57.1999 | 116.9563 | 76.1434 | 0.071807 | 1
1 | 11 | 389 | 1 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.2 | cupule | non | Cupule | Cupule | Seringue/Cupule | Cupule de 1 ml |  | cale GT |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.81 | 2020-10-06 17:26 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 19:45 | 139 | 165 | 5.14 | 5.14 | 0.66 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 111.461 | 107.0447 | O | 0.9508 | 11_S_GC6_LI_Rou |  | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 194522 | NM | F12_S_GC6_LI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 300 | 194522 | 201144 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.078 | 1.549 | 0.49169 | 0.357 | 102.763 | 209 | 0.801 | 192.8449 | 255.148 | 66.6427 | 10 | Fantome thyroide | 0.155 | 1.549 | 0.61344 | 0.50221 | 96.923 | 158 | 0.61905 | 192.7965 | 192.887 | 62.8554 | 15 | Fantome thyroide | 0.236 | 1.549 | 0.68868 | 0.57482 | 92.283 | 134 | 0.52877 | 192.8378 | 163.5877 | 59.8463 | 20 | Fantome thyroide | 0.32 | 1.549 | 0.76717 | 0.67164 | 86.69 | 113 | 0.44721 | 192.8344 | 137.9509 | 56.2192 | 25 | Fantome thyroide | 0.39 | 1.549 | 0.82559 | 0.76845 | 81.733 | 99 | 0.39558 | 192.8769 | 120.8596 | 53.0045 | 30 | Fantome thyroide | 0.465 | 1.549 | 0.89285 | 0.84106 | 75.892 | 85 | 0.33968 | 192.8058 | 103.7683 | 49.2166 | 35 | Fantome thyroide | 0.544 | 1.549 | 0.93455 | 0.86526 | 71.96 | 77 | 0.30809 | 192.8457 | 94.0019 | 46.6667 | 40 | Fantome thyroide | 0.639 | 1.549 | 1.0022 | 0.94997 | 65.143 | 65 | 0.26128 | 192.9116 | 79.3523 | 42.2458 | 105.8922 | 68.672 | 0.059696 | 1
35 | 1 | 3 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.74 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m |  | 26.91 | 2021-05-18 14:35 | 0.24 | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:12 | 157 | 147 | 19.72 | 19.72 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 900 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 10% | non | oui | Flacon | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 1314.657 | 1314.657 | N | 0.99 | 01_L_GC5_LT_I3 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_L_GC5_LT_I3^15_L_GC5_LT_I3^^^ | 1 1 2++1+ | 20210518 | 20210518 | 171217 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [0,736600, 0,736600] | 1000.1 | 510.6 | 256 | 256 | 900 | 171217 | 1314657 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.106 | 2.12 | 0.74775 | 0.62109 | 1230.8 | 1646 | 0.7237 | 127.6454 | 893.086 | 69.3487 | 10 | Fantome thyroide | 0.212 | 2.12 | 0.87695 | 0.78672 | 1186.511 | 1353 | 0.58399 | 127.5848 | 734.1101 | 66.8532 | 15 | Fantome thyroide | 0.318 | 2.12 | 0.97671 | 0.88609 | 1137.862 | 1165 | 0.49402 | 127.5362 | 632.1052 | 64.1121 | 20 | Fantome thyroide | 0.424 | 2.12 | 1.0647 | 0.98547 | 1083.858 | 1018 | 0.42517 | 127.4593 | 552.346 | 61.0693 | 25 | Fantome thyroide | 0.53 | 2.12 | 1.1376 | 1.0517 | 1030.681 | 906 | 0.37477 | 127.4367 | 491.5771 | 58.0731 | 30 | Fantome thyroide | 0.637 | 2.12 | 1.2068 | 1.118 | 972.661 | 806 | 0.33233 | 127.3702 | 437.3191 | 54.804 | 35 | Fantome thyroide | 0.746 | 2.12 | 1.2764 | 1.2008 | 906.261 | 710 | 0.29492 | 127.3337 | 385.2315 | 51.0627 | 40 | Fantome thyroide | 0.848 | 2.12 | 1.3458 | 1.2836 | 835.721 | 621 | 0.26115 | 127.3869 | 336.9419 | 47.0882 | 1266.7733 | 71.3756 | -0.15536 | 1
1 | 11 | 377 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 26 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 |  | 5.52 | 2020-10-06 17:20 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 18:43 | 83 | 103 | 5.13 | 5.13 | 0.45 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 180 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule Â… 26 cm | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 62.614 | 59.6002 | O | 0.884 | 11_L_GC6_LI_I10 | conditions dacquisition locales des images patients | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 184242 | NM | F12_L_GC6_LI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 180 | 184242 | 83845 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.098 | 0.02974 | 0.024883 | 60.402 | 2031 | 0.70178 | 193.1981 | 2479.4529 | 65.4126 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.098 | 0.03581 | 0.033305 | 57.546 | 1607 | 0.53967 | 193.2789 | 1961.832 | 62.3197 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.098 | 0.0405 | 0.038664 | 54.432 | 1344 | 0.43592 | 193.3512 | 1640.7606 | 58.9474 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.098 | 0.043862 | 0.041727 | 51.582 | 1176 | 0.37145 | 193.5567 | 1435.6655 | 55.8609 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.098 | 0.047014 | 0.04632 | 48.33 | 1028 | 0.31865 | 193.6321 | 1254.9865 | 52.3392 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.098 | 0.050294 | 0.049383 | 44.41 | 883 | 0.27014 | 193.9189 | 1077.9699 | 48.094 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.098 | 0.053115 | 0.050914 | 40.633 | 765 | 0.23303 | 194.0848 | 933.9151 | 44.0037 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.098 | 0.055983 | 0.053977 | 36.333 | 649 | 0.20045 | 194.1675 | 792.3018 | 39.347 | 59.9356 | 64.9075 | 0.45761 | 1
1 | 11 | 378 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 26 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 |  | 5.38 | 2020-10-06 17:18 | 0.1 | 2020-10-06 17:45 | 2020-10-06 18:58 | 100 | 73 | 4.84 | 4.84 | 0.43 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 180 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule Â… 26 cm | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 58.48 | 55.322 | O | 0.8712 | 11_L_GC6_LI_I15 | conditions dacquisition locales des images patients | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 185806 | NM | F12_L_GC6_LI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 180 | 185806 | 77664 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.078 | 0.022917 | 0.019805 | 56.422 | 2462 | 0.70148 | 194.9299 | 3005.6195 | 64.7635 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.078 | 0.027842 | 0.025898 | 53.624 | 1926 | 0.53098 | 195.0676 | 2351.2685 | 61.5519 | 15 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.078 | 0.031217 | 0.028945 | 50.821 | 1628 | 0.43537 | 195.1743 | 1987.4689 | 58.3345 | 20 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.078 | 0.033709 | 0.031992 | 48.103 | 1427 | 0.37551 | 195.2903 | 1742.0873 | 55.2146 | 25 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.078 | 0.036029 | 0.03382 | 45 | 1249 | 0.32811 | 195.6193 | 1524.7842 | 51.6529 | 30 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.078 | 0.038676 | 0.036867 | 40.881 | 1057 | 0.28235 | 195.9919 | 1290.3898 | 46.9249 | 35 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.078 | 0.041322 | 0.039305 | 36.405 | 881 | 0.24292 | 196.3046 | 1075.5283 | 41.7872 | 40 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.078 | 0.04381 | 0.041742 | 31.894 | 728 | 0.2117 | 196.6966 | 888.7453 | 36.6093 | 55.91 | 64.1759 | 0.82817 | 1
1 | 11 | 379 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 26 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 |  | 5.6 | 2020-10-06 17:08 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 19:05 | 117 | 125 | 5.05 | 5.05 | 0.5 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 180 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule Â… 26 cm | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 65.99 | 61.4666 | O | 0.9259 | 11_L_GC6_LI_I20 | conditions dacquisition locales des images patients | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 190508 | NM | F12_L_GC6_LI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 180 | 190508 | 86335 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.073 | 0.021095 | 0.017965 | 63.434 | 3007 | 0.68262 | 197.5564 | 3670.9577 | 69.7844 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.073 | 0.02563 | 0.024238 | 59.999 | 2341 | 0.51347 | 197.7148 | 2857.9022 | 66.0055 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.073 | 0.027886 | 0.025949 | 57.5 | 2062 | 0.44476 | 197.8457 | 2517.2979 | 63.2563 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.073 | 0.030805 | 0.028801 | 53.446 | 1735 | 0.36847 | 198.147 | 2118.095 | 58.7965 | 25 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.073 | 0.033251 | 0.032223 | 49.311 | 1483 | 0.31439 | 198.4082 | 1810.4523 | 54.2475 | 30 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.073 | 0.035303 | 0.033934 | 45.329 | 1284 | 0.27568 | 198.4868 | 1567.5123 | 49.8669 | 35 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.073 | 0.037675 | 0.036215 | 40.35 | 1071 | 0.23651 | 198.7982 | 1307.4811 | 44.3894 | 40 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.073 | 0.040303 | 0.039066 | 34.298 | 851 | 0.20152 | 199.2657 | 1038.9042 | 37.7316 | 62.6103 | 68.8782 | 0.7783 | 1
1 | 11 | 381 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 26 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 |  | 5.68 | 2020-10-06 17:07 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 19:21 | 135 | 142 | 5.05 | 5.05 | 0.45 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 180 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule Â… 26 cm | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 60.434 | 55.7078 | O | 0.8401 | 11_L_GC6_LI_I30 | conditions dacquisition locales des images patients | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 192141 | NM | F12_L_GC6_LI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 180 | 192141 | 79764 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.055 | 0.01491 | 0.013105 | 59.895 | 4017 | 0.7099 | 196.8807 | 4903.9697 | 65.8911 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.055 | 0.018903 | 0.017832 | 56.029 | 2964 | 0.50409 | 196.9914 | 3618.4631 | 61.6381 | 15 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.055 | 0.021216 | 0.01998 | 52.722 | 2485 | 0.40837 | 197.0666 | 3033.698 | 58 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.055 | 0.022549 | 0.02084 | 50.307 | 2231 | 0.36081 | 197.2335 | 2723.6137 | 55.3432 | 25 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.055 | 0.024244 | 0.022988 | 46.622 | 1923 | 0.30827 | 197.281 | 2347.6061 | 51.2893 | 30 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.055 | 0.02603 | 0.025137 | 41.986 | 1613 | 0.26249 | 197.2298 | 1969.1569 | 46.1892 | 35 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.055 | 0.02803 | 0.026855 | 36.187 | 1291 | 0.22025 | 196.8203 | 1576.058 | 39.8097 | 40 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.055 | 0.029349 | 0.028145 | 32.225 | 1098 | 0.19613 | 196.8883 | 1340.4428 | 35.451 | 58.0805 | 63.8949 | -0.052382 | 1
1 | 11 | 383 | 1 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale |  | 26 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 |  | 5.78 | 2020-10-06 17:14 |  |  | 2020-10-06 19:28 | 134 |  | 5.14 | 5.14 | 0.52 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 180 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule Â… 26 cm | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 71.089 | 67.3606 | O | 0.9976 | 11_L_GC6_LI_Ser | conditions dacquisition locales des images patients | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 192755 | NM | F12_L_GC6_LI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 180 | 192755 | 96259 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.137 | 0.043933 | 0.034785 | 69.062 | 1572 | 0.71726 | 195.5007 | 1919.1039 | 74.6455 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.137 | 0.052665 | 0.046559 | 66.042 | 1254 | 0.55899 | 195.5507 | 1530.8882 | 71.3813 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.137 | 0.059381 | 0.055121 | 62.647 | 1055 | 0.45965 | 195.5783 | 1287.9482 | 67.7118 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.137 | 0.064751 | 0.061543 | 59.312 | 916 | 0.39023 | 195.5088 | 1118.2565 | 64.1072 | 25 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.137 | 0.069651 | 0.067965 | 55.651 | 799 | 0.33466 | 195.6113 | 975.4224 | 60.1502 | 30 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.137 | 0.074718 | 0.073316 | 51.481 | 689 | 0.2816 | 195.6338 | 841.134 | 55.6431 | 35 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.137 | 0.077891 | 0.076527 | 48.604 | 624 | 0.25085 | 195.644 | 761.7817 | 52.5335 | 40 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.137 | 0.082378 | 0.081879 | 43.99 | 534 | 0.21225 | 195.6184 | 651.9093 | 47.5465 | 69.6014 | 75.2285 | 0.034598 | 1
1 | 11 | 382 | 1 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Rou | 0.2 | cupule | non | Cupule |  |  | Cupule de 1 ml | 26 | cale |  | 26 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 |  | 5.81 | 2020-10-06 17:26 | 0 | 2020-10-06 17:00 | 2020-10-06 19:52 | 146 | 172 | 5.11 | 5.11 | 0.5 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 180 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule Â… 26 cm | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 66.9 | 64.8083 | O | 0.9649 | 11_L_GC6_LI_Rou | conditions dacquisition locales des images patients | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 195158 | NM | F12_L_GC6_LI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 180 | 195158 | 88792 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.307 | 0.10004 | 0.077949 | 62.026 | 620 | 0.74774 | 204.0376 | 756.8985 | 67.4342 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.307 | 0.11837 | 0.099535 | 59.422 | 502 | 0.6057 | 204.0529 | 612.8436 | 64.6032 | 15 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.307 | 0.13561 | 0.11872 | 56.008 | 413 | 0.49824 | 204.0403 | 504.1921 | 60.8915 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.307 | 0.14739 | 0.13311 | 53.209 | 361 | 0.43534 | 204.0714 | 440.7102 | 57.8484 | 25 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.307 | 0.15983 | 0.14511 | 49.867 | 312 | 0.37643 | 204.0736 | 380.8909 | 54.215 | 30 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.307 | 0.17267 | 0.16429 | 46.103 | 267 | 0.32145 | 204.1207 | 325.9547 | 50.1229 | 35 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.307 | 0.18093 | 0.17389 | 43.422 | 240 | 0.28987 | 204.1341 | 292.993 | 47.2081 | 40 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.307 | 0.19342 | 0.18588 | 39.07 | 202 | 0.24673 | 204.0651 | 246.6024 | 42.4766 | 64.0145 | 69.5961 | 0.0059926 | 1
2 | 14 | 492 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 127 | Routine |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.5 | 2020-11-07 09:40 | 0 | 2020-11-07 09:56 | 2020-11-07 10:19 | 40 | 24 | 18.99 | 18.99 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 398.13 | 398.13 | N | 1.0329 | 14_S_GC13_PT_I3 |  | 0 | O_S_GC13_PT_I3 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 101952.33 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609007@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.003 | 101952.33 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.544 | 0.19227 | 0.15513 | 425.488 | 2213 | 0.73265 | 214.9988 | 3180.3496 | 74.6856 | 10 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.544 | 0.2317 | 0.20613 | 407.569 | 1759 | 0.56874 | 215.1141 | 2527.8965 | 71.5403 | 15 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.544 | 0.2564 | 0.24013 | 392.298 | 1530 | 0.48194 | 215.1235 | 2198.7957 | 68.8598 | 20 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.544 | 0.27997 | 0.26987 | 374.04 | 1336 | 0.40875 | 215.0642 | 1919.9941 | 65.655 | 25 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.544 | 0.29863 | 0.29113 | 356.862 | 1195 | 0.3565 | 215.1882 | 1717.36 | 62.6397 | 30 | Fantome thyroide | 0.164 | 0.544 | 0.31667 | 0.30812 | 337.574 | 1066 | 0.31067 | 215.1898 | 1531.9714 | 59.2541 | 35 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.544 | 0.33436 | 0.32512 | 316.303 | 946 | 0.2695 | 215.1794 | 1359.5168 | 55.5204 | 40 | Fantome thyroide | 0.218 | 0.544 | 0.34983 | 0.34213 | 295.96 | 846 | 0.23581 | 215.0546 | 1215.8047 | 51.9496 | 435.2859 | 76.4054 | -0.027685 | 1
2 | 14 | 489 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 23.3 | 2020-11-07 09:51 | 0 | 2020-11-07 09:57 | 2020-11-07 10:35 | 45 | 39 | 21.39 | 21.38 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 443.73 | 443.73 | N | 1.0222 | 14_S_GC13_PT_I10 |  | 0 | O_S_GC13_PT_I10 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 103536.7 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609043@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.023 | 103536.7 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.347 | 0.12991 | 0.12335 | 462.225 | 3558 | 0.58302 | 206.6722 | 5113.2778 | 72.0595 | 10 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.347 | 0.14305 | 0.1369 | 452.337 | 3162 | 0.48932 | 206.5681 | 4544.1777 | 70.518 | 15 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.347 | 0.15328 | 0.14775 | 439.9 | 2870 | 0.42604 | 206.4592 | 4124.5383 | 68.5791 | 20 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.347 | 0.16354 | 0.1613 | 422.577 | 2584 | 0.37079 | 206.3349 | 3713.5216 | 65.8785 | 25 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.347 | 0.17425 | 0.17214 | 399.729 | 2294 | 0.32033 | 206.261 | 3296.7564 | 62.3166 | 30 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.347 | 0.18586 | 0.1857 | 371.539 | 1999 | 0.27022 | 206.2135 | 2872.8056 | 57.9218 | 35 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.347 | 0.19466 | 0.19112 | 347.082 | 1783 | 0.23588 | 205.9402 | 2562.3874 | 54.109 | 40 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.347 | 0.20311 | 0.19925 | 320.098 | 1576 | 0.20699 | 205.561 | 2264.9033 | 49.9023 | 468.8787 | 73.0968 | -0.48992 | 1
2 | 14 | 490 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 21.35 | 2020-11-07 09:48 | 0 | 2020-11-07 09:58 | 2020-11-07 10:51 | 63 | 53 | 18.9 | 18.9 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 303.9 | 303.9 | N | 0.7919 | 14_S_GC13_PT_I15 |  | 0 | O_S_GC13_PT_I15 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 105117.2 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609079@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.011 | 105117.2 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.232 | 0.086391 | 0.084281 | 319.819 | 3702 | 0.57725 | 226.0462 | 5320.2233 | 56.4034 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.232 | 0.095597 | 0.095156 | 312.412 | 3268 | 0.47851 | 225.8542 | 4696.5126 | 55.0971 | 15 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.232 | 0.10257 | 0.10059 | 303.604 | 2960 | 0.41288 | 225.5941 | 4253.8792 | 53.5437 | 20 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.232 | 0.10945 | 0.10784 | 291.684 | 2665 | 0.35568 | 225.2803 | 3829.9284 | 51.4415 | 25 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.232 | 0.11541 | 0.11328 | 278.704 | 2415 | 0.31161 | 224.8706 | 3470.6481 | 49.1523 | 30 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.232 | 0.12127 | 0.11872 | 263.279 | 2171 | 0.27308 | 224.4488 | 3119.9905 | 46.432 | 35 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.232 | 0.12746 | 0.12416 | 243.712 | 1912 | 0.23823 | 223.7428 | 2747.776 | 42.9811 | 40 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.232 | 0.13338 | 0.12959 | 222.343 | 1667 | 0.20979 | 222.9325 | 2395.6813 | 39.2125 | 324.4118 | 57.2134 | -1.3106 | 1
2 | 14 | 491 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 21.7 | 2020-11-07 09:49 | 0 | 2020-11-07 09:59 | 2020-11-07 11:04 | 75 | 65 | 18.78 | 18.78 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 274.98 | 274.98 | N | 0.7214 | 14_S_GC13_PT_I20 |  | 0 | O_S_GC13_PT_I20 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 110413.903 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609115@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.008 | 110413.903 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.144 | 0.059752 | 0.056813 | 288.899 | 4835 | 0.56465 | 216.0662 | 6948.4818 | 51.2764 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.144 | 0.065074 | 0.063562 | 283.851 | 4362 | 0.47903 | 216.0093 | 6268.7234 | 50.3804 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.144 | 0.069149 | 0.068062 | 277.634 | 4015 | 0.42076 | 215.9891 | 5770.0423 | 49.277 | 20 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.144 | 0.072693 | 0.072563 | 270.201 | 3717 | 0.37543 | 215.9215 | 5341.7801 | 47.9577 | 25 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.144 | 0.076363 | 0.075938 | 260.321 | 3409 | 0.33367 | 216.03 | 4899.1467 | 46.2041 | 30 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.144 | 0.081234 | 0.081562 | 244.595 | 3011 | 0.2837 | 216.2528 | 4327.1724 | 43.4129 | 35 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.144 | 0.085154 | 0.084937 | 230.17 | 2703 | 0.24661 | 216.539 | 3884.539 | 40.8527 | 40 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.144 | 0.08931 | 0.089438 | 213.005 | 2385 | 0.21017 | 216.7765 | 3427.5345 | 37.8061 | 291.961 | 51.8199 | 0.35389 | 1
2 | 14 | 493 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.7 | 2020-11-07 09:45 | 0 | 2020-11-07 10:00 | 2020-11-07 11:16 | 92 | 77 | 17.36 | 17.36 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 258 | 258 | N | 0.734 | 14_S_GC13_PT_I30 |  | 0 | O_S_GC13_PT_I30 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 111638.578 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609169@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 370.58 | 111638.578 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.158 | 0.051096 | 0.048758 | 312.709 | 6120 | 0.60117 | 219.3148 | 8795.1827 | 48.6081 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.158 | 0.056948 | 0.056164 | 303.759 | 5334 | 0.50135 | 219.4182 | 7665.6053 | 47.2169 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.158 | 0.063593 | 0.062336 | 288.139 | 4531 | 0.40561 | 219.8535 | 6511.5969 | 44.7889 | 20 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.158 | 0.068635 | 0.066039 | 273.168 | 3980 | 0.34095 | 220.1595 | 5719.743 | 42.4618 | 25 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.158 | 0.072906 | 0.069742 | 257.139 | 3527 | 0.29322 | 220.578 | 5068.727 | 39.9702 | 30 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.158 | 0.07662 | 0.073445 | 240.049 | 3133 | 0.25787 | 221.1112 | 4502.5012 | 37.3137 | 35 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.158 | 0.080739 | 0.077148 | 217.187 | 2690 | 0.22628 | 222.298 | 3865.8565 | 33.76 | 40 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.158 | 0.085847 | 0.08332 | 185.859 | 2165 | 0.19481 | 224.8526 | 3111.3678 | 28.8903 | 316.551 | 49.2053 | 2.4168 | 1
2 | 14 | 495 | 1 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.7 | 2020-11-07 09:52 |  |  | 2020-11-07 11:30 | 99 |  | 21.26 | 21.26 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 391.11 | 391.11 | N | 0.9063 | 14_S_GC13_PT_Ser |  | 0 | O_S_GC13_PT_Ser | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 113039.348 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609151@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.01 | 113039.348 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.517 | 0.22372 | 0.20801 | 405.154 | 1811 | 0.65263 | 212.6495 | 2602.6268 | 63.5216 | 10 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.517 | 0.25651 | 0.25244 | 395.534 | 1542 | 0.51995 | 212.4811 | 2216.0411 | 62.0133 | 15 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.517 | 0.2787 | 0.27668 | 385.447 | 1383 | 0.44014 | 212.4686 | 1987.5388 | 60.4318 | 20 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.517 | 0.29689 | 0.30091 | 374.085 | 1260 | 0.38092 | 212.5264 | 1810.7729 | 58.6504 | 25 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.517 | 0.31147 | 0.31707 | 363.171 | 1166 | 0.33624 | 212.5328 | 1675.6835 | 56.9393 | 30 | Fantome thyroide | 0.156 | 0.517 | 0.3264 | 0.33322 | 349.572 | 1071 | 0.29385 | 212.6357 | 1539.157 | 54.8072 | 35 | Fantome thyroide | 0.181 | 0.517 | 0.33923 | 0.34534 | 336.181 | 991 | 0.25917 | 212.5816 | 1424.1873 | 52.7077 | 40 | Fantome thyroide | 0.207 | 0.517 | 0.35212 | 0.35746 | 320.433 | 910 | 0.22681 | 212.7194 | 1307.7804 | 50.2387 | 406.5146 | 63.7349 | 0.11206 | 1
2 | 14 | 494 | 1 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  |  | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.6 | 2021-03-02 11:35 | 0 | 2021-03-02 11:35 | 2021-03-02 12:40 | 66 | 66 | 18.16 | 18.16 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 231 | 231 | N | 0.6269 | 14_S_GC13_PT_Rou |  | 0 | 00_S_GC13_PT_Rou | 17031982 | 20210302 | 20210302 | 124032.679 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,45861960@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 124032.679 | None | 99m Technetium | 139.96 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.167 | 0.082566 | 0.09198 | 238.617 | 2890 | 0.54137 | 209.0154 | 4153.2807 | 43.7989 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.167 | 0.090039 | 0.10111 | 235.273 | 2613 | 0.4479 | 208.9285 | 3755.1981 | 43.1851 | 15 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.167 | 0.095692 | 0.10633 | 231.193 | 2416 | 0.38175 | 208.8267 | 3472.0852 | 42.4362 | 20 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.167 | 0.10043 | 0.10894 | 226.479 | 2255 | 0.32901 | 208.8094 | 3240.7087 | 41.5709 | 25 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.167 | 0.10392 | 0.11155 | 222.077 | 2137 | 0.29181 | 208.6963 | 3071.1284 | 40.7629 | 30 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.167 | 0.10785 | 0.11286 | 215.803 | 2001 | 0.25209 | 208.6237 | 2875.6798 | 39.6113 | 35 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.167 | 0.11102 | 0.11546 | 209.722 | 1889 | 0.22108 | 208.5012 | 2714.7223 | 38.4951 | 40 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.167 | 0.11405 | 0.11677 | 202.891 | 1779 | 0.19254 | 208.4373 | 2556.6389 | 37.2412 | 240.4695 | 44.1389 | -0.23568 | 1
15 | 2 | 17 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.2 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 |  | 5.45 | 2021-02-18 15:35 | 0.1 | 2021-02-18 16:07 | 2021-02-18 16:44 | 70 | 38 | 5.03 | 5.03 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 95.61 | 91.688 | O | 0.956 | 02_L_GC7_LI_I3 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 164431 | NM | IRSN3 local | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [2,209030, 2,209030] | 924.2 | 361.6 | 128 | 128 | 300 | 164431 | 171634 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.064 | 1.228 | 0.38788 | 0.3022 | 91.54 | 236 | 0.74922 | 206.8564 | 1151.636 | 60.6627 | 10 | Fantome thyroide | 0.123 | 1.228 | 0.46645 | 0.41733 | 87.227 | 187 | 0.59386 | 206.6403 | 912.5251 | 57.8045 | 15 | Fantome thyroide | 0.186 | 1.228 | 0.51717 | 0.44611 | 83.264 | 161 | 0.51355 | 206.453 | 785.65 | 55.1783 | 20 | Fantome thyroide | 0.248 | 1.228 | 0.5753 | 0.51327 | 77.666 | 135 | 0.43657 | 206.1862 | 658.7748 | 51.4685 | 25 | Fantome thyroide | 0.309 | 1.228 | 0.61882 | 0.56123 | 73.021 | 118 | 0.38592 | 205.9879 | 575.818 | 48.3903 | 30 | Fantome thyroide | 0.379 | 1.228 | 0.65585 | 0.58042 | 68.208 | 104 | 0.3513 | 205.6596 | 507.5006 | 45.2008 | 35 | Fantome thyroide | 0.431 | 1.228 | 0.70803 | 0.64758 | 60.891 | 86 | 0.31055 | 205.0771 | 419.664 | 40.3519 | 40 | Fantome thyroide | 0.51 | 1.228 | 0.76097 | 0.69555 | 54.029 | 71 | 0.27041 | 204.9926 | 346.4668 | 35.8045 | 91.99 | 60.9609 | -0.80376 | 1
2 | 14 | 475 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 23.3 | 2020-11-07 09:51 | 0 | 2020-11-07 09:57 | 2020-11-07 10:44 | 54 | 48 | 21.02 | 21.02 |  | fixation | 185 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 295.0935 | 295.0935 | N | 1.1217 | 14_L_GC13_PT_I10 |  | 0 | O_L_GC13_PT_I10 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 104440.74 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609061@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 168.719 | 104440.74 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.118 | 0.040501 | 0.038258 | 312.948 | 7727 | 0.59187 | 151.4249 | 6244.7967 | 88.242 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.118 | 0.044971 | 0.042867 | 305.127 | 6785 | 0.49226 | 151.3166 | 5483.4924 | 86.0367 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.118 | 0.048567 | 0.046555 | 294.851 | 6071 | 0.42419 | 151.1895 | 4906.4528 | 83.1392 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.118 | 0.052222 | 0.051164 | 280.43 | 5370 | 0.36523 | 151.0201 | 4339.9196 | 79.0729 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.118 | 0.056044 | 0.054852 | 262.007 | 4675 | 0.31136 | 150.9612 | 3778.2354 | 73.8782 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.118 | 0.059527 | 0.057617 | 242.691 | 4077 | 0.26769 | 150.8236 | 3294.9445 | 68.4316 | 35 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.118 | 0.062828 | 0.060383 | 221.593 | 3527 | 0.23192 | 150.3752 | 2850.4462 | 62.4826 | 40 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.118 | 0.065927 | 0.063148 | 198.836 | 3016 | 0.20433 | 149.8254 | 2437.4669 | 56.0658 | 316.7966 | 89.3272 | -0.9953 | 1
2 | 14 | 476 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 21.35 | 2020-11-07 09:48 | 0 | 2020-11-07 09:58 | 2020-11-07 10:59 | 71 | 61 | 18.61 | 18.61 |  | fixation | 200 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 288.24 | 288.24 | N | 1.1445 | 14_L_GC13_PT_I15 |  | 0 | O_L_GC13_PT_I15 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 105926.545 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609097@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 200.427 | 105926.545 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.102 | 0.033187 | 0.032273 | 311.656 | 9391 | 0.55512 | 173.7037 | 7589.6061 | 83.5551 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.102 | 0.036499 | 0.034664 | 303.05 | 8303 | 0.46568 | 173.3653 | 6710.3077 | 81.2478 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.102 | 0.039558 | 0.037852 | 290.632 | 7347 | 0.39565 | 172.8933 | 5937.6888 | 77.9185 | 20 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.102 | 0.04226 | 0.040242 | 276.042 | 6532 | 0.34246 | 172.351 | 5279.0232 | 74.007 | 25 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.102 | 0.045049 | 0.042633 | 257.048 | 5706 | 0.29615 | 171.5865 | 4611.4676 | 68.9147 | 30 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.102 | 0.047879 | 0.04582 | 234.366 | 4895 | 0.25647 | 170.5175 | 3956.0347 | 62.8336 | 35 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.102 | 0.050666 | 0.048211 | 208.745 | 4120 | 0.22477 | 169.4191 | 3329.6962 | 55.9646 | 40 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.102 | 0.054022 | 0.052195 | 176.166 | 3261 | 0.19352 | 167.6824 | 2635.4707 | 47.2302 | 316.1741 | 84.7664 | -3.3891 | 1
2 | 14 | 477 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 21.7 | 2020-11-07 09:49 | 0 | 2020-11-07 09:59 | 2020-11-07 11:09 | 81 | 71 | 18.57 | 18.57 |  | fixation | 223 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 291.8178 | 291.8178 | N | 1.0414 | 14_L_GC13_PT_I20 |  | 0 | O_L_GC13_PT_I20 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 111020.648 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609133@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 222.767 | 111020.648 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.071 | 0.025111 | 0.024129 | 313.533 | 12486 | 0.55301 | 161.4165 | 10090.9191 | 75.7915 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.071 | 0.027654 | 0.026902 | 305.831 | 11059 | 0.45874 | 161.3421 | 8937.6481 | 73.9297 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.071 | 0.029322 | 0.028012 | 297.644 | 10151 | 0.40557 | 161.3488 | 8203.8219 | 71.9506 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.071 | 0.031556 | 0.030785 | 282.679 | 8958 | 0.34366 | 161.3882 | 7239.6647 | 68.333 | 25 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.071 | 0.033304 | 0.033004 | 268.163 | 8052 | 0.3011 | 161.6155 | 6507.4548 | 64.824 | 30 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.071 | 0.035558 | 0.035223 | 246.309 | 6927 | 0.25205 | 162.1155 | 5598.2538 | 59.5412 | 35 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.071 | 0.037192 | 0.035777 | 228.059 | 6132 | 0.22073 | 162.6031 | 4955.7517 | 55.1296 | 40 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.071 | 0.039427 | 0.037996 | 199.853 | 5069 | 0.18369 | 163.0641 | 4096.6578 | 48.3112 | 316.3579 | 76.4744 | 1.056 | 1
2 | 14 | 479 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.7 | 2020-11-07 09:45 | 0 | 2020-11-07 10:00 | 2020-11-07 11:24 | 99 | 84 | 17.1 | 17.1 |  | fixation | 260 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 276.198 | 276.198 | N | 0.9181 | 14_L_GC13_PT_I30 |  | 0 | O_L_GC13_PT_I30 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 112420.755 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609187@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 260.154 | 112420.755 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.067 | 0.020115 | 0.019105 | 312.58 | 15540 | 0.57812 | 165.409 | 12559.0968 | 70.2643 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.067 | 0.022254 | 0.021199 | 303.015 | 13616 | 0.48657 | 165.6262 | 11004.161 | 68.1142 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.067 | 0.025134 | 0.023816 | 283.164 | 11266 | 0.3845 | 166.2244 | 9104.9411 | 63.6519 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.067 | 0.026949 | 0.02591 | 266.795 | 9900 | 0.32988 | 166.8318 | 8000.969 | 59.9724 | 25 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.067 | 0.028534 | 0.026957 | 249.44 | 8742 | 0.28889 | 167.5136 | 7065.0981 | 56.0712 | 30 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.067 | 0.030707 | 0.029051 | 220.658 | 7186 | 0.24341 | 169.0603 | 5807.5721 | 49.6013 | 35 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.067 | 0.032537 | 0.031145 | 193.334 | 5942 | 0.2131 | 171.0602 | 4802.1978 | 43.4592 | 40 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.067 | 0.034589 | 0.033238 | 161.6 | 4672 | 0.1857 | 173.5375 | 3775.8108 | 36.3258 | 316.0162 | 71.0367 | 4.5588 | 1
2 | 14 | 481 | 1 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.7 | 2020-11-07 09:52 |  |  | 2020-11-07 11:36 | 105 |  | 21.02 | 21.02 |  | fixation | 126 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 282.1644 | 282.1644 | N | 1.5747 | 14_L_GC13_PT_Ser |  | 0 | O_L_GC13_PT_Ser | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 113731.898 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609205@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 125.787 | 113731.898 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.149 | 0.057026 | 0.055293 | 310.563 | 5446 | 0.606 | 157.5081 | 4401.3411 | 117.4576 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.149 | 0.064541 | 0.064605 | 302.44 | 4686 | 0.48566 | 157.3397 | 3787.1253 | 114.3854 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.149 | 0.069774 | 0.070426 | 293.958 | 4213 | 0.41064 | 157.3382 | 3404.8568 | 111.1775 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.149 | 0.07432 | 0.076246 | 283.68 | 3817 | 0.35236 | 157.426 | 3084.8181 | 107.2902 | 25 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.149 | 0.078625 | 0.079738 | 271.492 | 3453 | 0.30181 | 157.5394 | 2790.641 | 102.6806 | 30 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.149 | 0.082577 | 0.084395 | 258.053 | 3125 | 0.25898 | 157.604 | 2525.5584 | 97.5979 | 35 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.149 | 0.08653 | 0.086723 | 242.285 | 2800 | 0.21912 | 157.6873 | 2262.9003 | 91.6343 | 40 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.149 | 0.089557 | 0.090215 | 228.102 | 2547 | 0.19126 | 157.9274 | 2058.4311 | 86.2702 | 312.5145 | 118.1957 | 0.37208 | 1
2 | 14 | 480 | 1 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE |  |  |  | 6 (5 + fantÂ“me) | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.6 | 2021-03-02 11:35 | 0 | 2021-03-02 11:35 | 2021-03-02 12:34 | 60 | 60 | 18.37 | 18.37 |  | fixation | 296 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 297 | 297 | N | 1 | 14_L_GC13_PT_Rou |  | 0 | 00_L_GC13_PT_Rou | 17031982 | 20210302 | 20210302 | 123436.659 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,45861942@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 239.199 | 123436.659 | None | 99m Technetium | 139.96 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.086 | 0.038317 | 0.041992 | 312.861 | 8165 | 0.51471 | 152.2991 | 6598.779 | 71.2005 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.086 | 0.041256 | 0.044008 | 308.472 | 7477 | 0.43504 | 152.2296 | 6042.7521 | 70.2016 | 15 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.086 | 0.04362 | 0.046023 | 302.941 | 6945 | 0.37542 | 152.1578 | 5612.801 | 68.9429 | 20 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.086 | 0.046163 | 0.048039 | 294.38 | 6377 | 0.31602 | 152.0058 | 5153.7555 | 66.9946 | 25 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.086 | 0.047934 | 0.048711 | 286.596 | 5979 | 0.27727 | 151.9278 | 4832.1004 | 65.2231 | 30 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.086 | 0.049588 | 0.050727 | 277.694 | 5600 | 0.2431 | 151.8737 | 4525.8007 | 63.1972 | 35 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.086 | 0.051329 | 0.05207 | 265.985 | 5182 | 0.21011 | 151.804 | 4187.982 | 60.5325 | 40 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.086 | 0.052651 | 0.052742 | 254.989 | 4843 | 0.18766 | 151.8225 | 3914.0094 | 58.03 | 314.1914 | 71.5032 | -0.26815 | 1
3 | 14 | 499 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 1 | Secours |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.5 | 2020-11-07 09:40 | 0 | 2020-11-07 09:56 | 2020-11-07 10:41 | 62 | 46 | 18.2 | 18.2 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 280.56 | 280.56 | N | 0.881 | 14_S_GC15_PT_I3 |  | 0 | O_S_GC15_PT_I3 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 104159.385 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127726@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300 | 104159.385 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.5 | 0.17105 | 0.13867 | 298.818 | 1747 | 0.73106 | 218.2976 | 2510.651 | 54.7286 | 10 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.5 | 0.20571 | 0.18555 | 286.56 | 1393 | 0.56826 | 218.3631 | 2001.9101 | 52.4835 | 15 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.5 | 0.23005 | 0.2168 | 274.455 | 1193 | 0.47257 | 218.3968 | 1714.4858 | 50.2665 | 20 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.5 | 0.25088 | 0.24023 | 261.165 | 1041 | 0.40125 | 218.4149 | 1496.0433 | 47.8324 | 25 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.5 | 0.26703 | 0.25977 | 249.14 | 933 | 0.351 | 218.3892 | 1340.8342 | 45.63 | 30 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.5 | 0.28499 | 0.2793 | 233.693 | 820 | 0.30026 | 218.36 | 1178.4395 | 42.8009 | 35 | Fantome thyroide | 0.175 | 0.5 | 0.30111 | 0.29492 | 218.304 | 725 | 0.2579 | 218.4315 | 1041.913 | 39.9824 | 40 | Fantome thyroide | 0.2 | 0.5 | 0.31237 | 0.30664 | 206.161 | 660 | 0.23097 | 218.5231 | 948.5001 | 37.7584 | 306.8097 | 56.1923 | 0.073204 | 1
3 | 14 | 496 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 23.3 | 2020-11-07 09:51 | 0 | 2020-11-07 09:57 | 2020-11-07 10:53 | 63 | 57 | 20.65 | 20.65 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 326.76 | 326.76 | N | 0.9042 | 14_S_GC15_PT_I10 |  | 0 | O_S_GC15_PT_I10 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 105346.586 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127770@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 299.97 | 105346.586 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.269 | 0.11383 | 0.10613 | 338.537 | 2974 | 0.57735 | 222.7717 | 4273.9989 | 54.6523 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.269 | 0.12409 | 0.12084 | 332.935 | 2683 | 0.49089 | 222.7049 | 3855.7966 | 53.7479 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.269 | 0.13354 | 0.13345 | 324.496 | 2430 | 0.4202 | 222.6568 | 3492.2049 | 52.3855 | 20 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.269 | 0.14043 | 0.14186 | 316.114 | 2251 | 0.37357 | 222.5735 | 3234.9602 | 51.0324 | 25 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.269 | 0.14766 | 0.15026 | 304.76 | 2064 | 0.32982 | 222.5651 | 2966.2185 | 49.1994 | 30 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.269 | 0.15519 | 0.15657 | 290.51 | 1872 | 0.28842 | 222.5355 | 2690.2912 | 46.899 | 35 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.269 | 0.16383 | 0.16497 | 271.963 | 1660 | 0.24391 | 222.3758 | 2385.6215 | 43.9048 | 40 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.269 | 0.17127 | 0.17128 | 254.168 | 1484 | 0.20744 | 222.4218 | 2132.6881 | 41.032 | 342.6773 | 55.3207 | -0.12728 | 1
3 | 14 | 497 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 21.35 | 2020-11-07 09:48 | 0 | 2020-11-07 09:58 | 2020-11-07 11:05 | 77 | 67 | 18.4 | 18.4 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 274.08 | 274.08 | N | 0.8514 | 14_S_GC15_PT_I15 |  | 0 | O_S_GC15_PT_I15 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 110529.34 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127814@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.025 | 110529.34 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.206 | 0.077775 | 0.078055 | 285.279 | 3668 | 0.54913 | 207.0121 | 5271.3612 | 51.6767 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.206 | 0.085248 | 0.084492 | 279.271 | 3276 | 0.45715 | 206.8726 | 4708.0096 | 50.5884 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.206 | 0.090686 | 0.08932 | 272.421 | 3004 | 0.39747 | 206.7419 | 4317.1126 | 49.3475 | 20 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.206 | 0.096868 | 0.095758 | 261.544 | 2700 | 0.33716 | 206.5564 | 3880.2277 | 47.3772 | 25 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.206 | 0.1024 | 0.10059 | 249.133 | 2433 | 0.28866 | 206.4726 | 3496.5163 | 45.129 | 30 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.206 | 0.10673 | 0.10541 | 237.15 | 2222 | 0.25481 | 206.388 | 3193.2837 | 42.9584 | 35 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.206 | 0.11245 | 0.11185 | 218.375 | 1942 | 0.21511 | 206.2478 | 2790.8897 | 39.5574 | 40 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.206 | 0.11724 | 0.11668 | 200.129 | 1707 | 0.18585 | 206.2557 | 2453.1662 | 36.2522 | 289.1026 | 52.3693 | -0.29907 | 1
3 | 14 | 498 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.51 | 2021-08-16 14:58 | 0.3 | 2021-08-16 14:57 | 2021-08-16 16:01 | 63 | 64 | 22.33 | 22.33 | 1.6 | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 1.2684 | 1.2684 | N | 0.9545 | 14_S_GC15_PT_I20 |  | 0 | 14_S_GC15_PT_I20 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 160136.536 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504308@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 160136.536 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.196 | 0.070877 | 0.062016 | 400.525 | 5651 | 0.62167 | 224.8532 | 8121.1728 | 59.7886 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.196 | 0.078046 | 0.072734 | 391.48 | 5016 | 0.53273 | 224.9924 | 7208.6008 | 58.4384 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.196 | 0.084344 | 0.078859 | 378.452 | 4487 | 0.4676 | 225.0868 | 6448.3636 | 56.4936 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.196 | 0.09195 | 0.089578 | 357.87 | 3892 | 0.40042 | 225.0906 | 5593.2763 | 53.4212 | 25 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.196 | 0.099437 | 0.097234 | 335.004 | 3369 | 0.34072 | 225.0844 | 4841.6619 | 50.0079 | 30 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.196 | 0.10574 | 0.10183 | 313.406 | 2964 | 0.29504 | 225.2757 | 4259.6277 | 46.7838 | 35 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.196 | 0.11115 | 0.10642 | 292.108 | 2628 | 0.26041 | 225.7509 | 3776.7549 | 43.6046 | 40 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.196 | 0.11701 | 0.11102 | 265.966 | 2273 | 0.22825 | 226.6724 | 3266.5769 | 39.7022 | 403.6126 | 60.2495 | 0.74115 | 1
3 | 14 | 500 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.7 | 2020-11-07 09:45 | 0 | 2020-11-07 10:00 | 2020-11-07 11:31 | 106 | 91 | 16.87 | 16.87 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 218.43 | 218.43 | N | 0.7399 | 14_S_GC15_PT_I30 |  | 0 | O_S_GC15_PT_I30 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 113122.639 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127902@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.037 | 113122.639 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.103 | 0.037705 | 0.039027 | 233.245 | 6186 | 0.56083 | 214.0656 | 8890.0327 | 46.0811 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.103 | 0.04132 | 0.043051 | 227.961 | 5517 | 0.47198 | 214.1319 | 7928.5986 | 45.0371 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.103 | 0.045145 | 0.047074 | 219.448 | 4861 | 0.38896 | 214.3935 | 6985.8469 | 43.3553 | 20 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.103 | 0.048487 | 0.050293 | 209.899 | 4329 | 0.32209 | 214.7095 | 6221.2984 | 41.4687 | 25 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.103 | 0.051278 | 0.051902 | 200.137 | 3903 | 0.2696 | 214.9043 | 5609.0847 | 39.5401 | 30 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.103 | 0.053454 | 0.054316 | 190.886 | 3571 | 0.23138 | 214.9438 | 5131.9604 | 37.7124 | 35 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.103 | 0.055669 | 0.055121 | 178.866 | 3213 | 0.19739 | 215.1271 | 4617.4709 | 35.3377 | 40 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.103 | 0.0576 | 0.05673 | 165.659 | 2876 | 0.17284 | 215.3094 | 4133.161 | 32.7284 | 235.9672 | 46.6189 | 0.54688 | 1
3 | 14 | 502 | 2 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.7 | 2020-11-07 09:52 |  |  | 2020-11-07 11:45 | 114 |  | 20.64 | 20.64 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 356.4 | 356.4 | N | 0.9867 | 14_S_GC15_PT_Ser |  | 0 | O_S_GC15_PT_Ser | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 114600.491 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127946@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 299.991 | 114600.491 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.471 | 0.20826 | 0.19318 | 369.653 | 1775 | 0.65106 | 214.4172 | 2550.8904 | 59.7003 | 10 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.471 | 0.23869 | 0.23734 | 360.905 | 1512 | 0.51852 | 214.2168 | 2172.9275 | 58.2874 | 15 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.471 | 0.25703 | 0.25942 | 352.908 | 1373 | 0.44706 | 214.2043 | 1973.1676 | 56.9959 | 20 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.471 | 0.27476 | 0.27782 | 342.351 | 1246 | 0.38425 | 214.231 | 1790.6532 | 55.2909 | 25 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.471 | 0.28946 | 0.29254 | 331.724 | 1146 | 0.33529 | 214.1662 | 1646.9411 | 53.5746 | 30 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.471 | 0.30225 | 0.30725 | 320.692 | 1061 | 0.29523 | 214.206 | 1524.7858 | 51.7929 | 35 | Fantome thyroide | 0.165 | 0.471 | 0.31247 | 0.31829 | 310.287 | 993 | 0.26534 | 214.2055 | 1427.0615 | 50.1125 | 40 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.471 | 0.32552 | 0.33301 | 295.251 | 907 | 0.22895 | 214.1803 | 1303.4691 | 47.6841 | 370.1497 | 59.7805 | -0.017065 | 1
3 | 14 | 501 | 2 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  |  | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 22.8 | 2020-11-23 11:40 | 0 | 2020-11-23 11:50 | 2020-11-23 13:07 | 87 | 77 | 19.27 | 19.27 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 161.16 | 161.16 | N | 0.6076 | 14_S_GC15_PT_Rou |  | 0 | O_S_GC15_PT_Rou | 17031982 | 20201123 | 20201123 | 130725.894 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,71880981@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 130725.894 | None | 99m Technetium | 139.82 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.198 | 0.093207 | 0.09668 | 166.933 | 1791 | 0.57753 | 216.6312 | 2573.8844 | 28.876 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.198 | 0.10265 | 0.10905 | 164.234 | 1600 | 0.47793 | 216.5719 | 2299.3942 | 28.4092 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.198 | 0.10997 | 0.11679 | 160.881 | 1463 | 0.4072 | 216.5786 | 2102.5086 | 27.8292 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.198 | 0.11645 | 0.12298 | 156.97 | 1348 | 0.34788 | 216.5395 | 1937.2396 | 27.1527 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.198 | 0.12134 | 0.12762 | 153.137 | 1262 | 0.3057 | 216.5374 | 1813.6472 | 26.4896 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.198 | 0.12627 | 0.13226 | 148.496 | 1176 | 0.26499 | 216.501 | 1690.0547 | 25.6868 | 35 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.198 | 0.13021 | 0.13535 | 144.012 | 1106 | 0.23412 | 216.4767 | 1589.4562 | 24.9112 | 40 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.198 | 0.13398 | 0.1369 | 138.802 | 1036 | 0.20671 | 216.4235 | 1488.8577 | 24.01 | 167.2584 | 28.9323 | -0.068556 | 1
26 | 3 | 52 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I3 | 3 | Thyroide |  | Seringue |  |  |  |  | cale maison | cale maison | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 28.3 | 2021-04-19 14:55 | 0.03 | 2021-04-19 15:09 | 2021-04-19 17:59 | 185 | 171 | 19.82 | 19.82 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 381.635 | 376.297 | O | 0.947 | 03_L_GC6_LT_I3 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 175959 | NM | 13_L_GC6_LT_I3 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [0,690562, 0,690562] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 175959 | 424815 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.541 | 0.18404 | 0.1585 | 391.995 | 2130 | 0.68121 | 142.4851 | 1015.7456 | 65.9258 | 10 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.541 | 0.21484 | 0.19231 | 377.257 | 1756 | 0.54373 | 142.5696 | 837.394 | 63.4472 | 15 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.541 | 0.2378 | 0.21767 | 361.222 | 1519 | 0.45789 | 142.6449 | 724.3745 | 60.7504 | 20 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.541 | 0.25646 | 0.2388 | 344.686 | 1344 | 0.39705 | 142.674 | 640.9212 | 57.9694 | 25 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.541 | 0.27381 | 0.25571 | 326.108 | 1191 | 0.3474 | 142.7226 | 567.9592 | 54.8449 | 30 | Fantome thyroide | 0.163 | 0.541 | 0.29182 | 0.27684 | 303.781 | 1041 | 0.30202 | 142.8058 | 496.4278 | 51.09 | 35 | Fantome thyroide | 0.19 | 0.541 | 0.30827 | 0.29797 | 280.838 | 911 | 0.26547 | 142.7275 | 434.4339 | 47.2314 | 40 | Fantome thyroide | 0.217 | 0.541 | 0.32898 | 0.32333 | 250.679 | 762 | 0.2228 | 142.676 | 363.3794 | 42.1593 | 405.0738 | 68.1254 | 0.074622 | 1
3 | 14 | 482 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 23.3 | 2020-11-07 09:51 | 0 | 2020-11-07 09:57 | 2020-11-07 10:59 | 69 | 63 | 20.42 | 20.42 |  | fixation | 169 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 291.4067 | 291.4067 | N | 1.4478 | 14_L_GC15_PT_I10 |  | 0 | O_L_GC15_PT_I10 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 110037.474 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127792@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 185.112 | 110037.474 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.107 | 0.040559 | 0.038871 | 313.034 | 7718 | 0.55825 | 170.1004 | 6237.5231 | 82.8135 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.107 | 0.044072 | 0.043051 | 307.179 | 6970 | 0.47603 | 170.0028 | 5633.0055 | 81.2646 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.107 | 0.0475 | 0.04723 | 297.73 | 6268 | 0.40626 | 169.9247 | 5065.664 | 78.7648 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.107 | 0.050314 | 0.049738 | 287.04 | 5705 | 0.35598 | 169.8468 | 4610.6594 | 75.9368 | 25 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.107 | 0.053102 | 0.053082 | 273.954 | 5159 | 0.3113 | 169.8439 | 4169.3939 | 72.4749 | 30 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.107 | 0.056596 | 0.05559 | 254.288 | 4493 | 0.26133 | 169.815 | 3631.1469 | 67.2722 | 35 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.107 | 0.059418 | 0.058934 | 236.245 | 3976 | 0.22439 | 169.6649 | 3213.3185 | 62.4989 | 40 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.107 | 0.06175 | 0.05977 | 219.214 | 3550 | 0.19705 | 169.5561 | 2869.0343 | 57.9933 | 316.4972 | 83.7297 | -0.26344 | 1
3 | 14 | 483 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 21.35 | 2020-11-07 09:48 | 0 | 2020-11-07 09:58 | 2020-11-07 11:12 | 85 | 75 | 18.15 | 18.15 |  | fixation | 222 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 294.4386 | 294.4386 | N | 1.253 | 14_L_GC15_PT_I15 |  | 0 | O_L_GC15_PT_I15 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 111233.637 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127836@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 222.213 | 111233.637 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.086 | 0.032104 | 0.031914 | 313.335 | 9760 | 0.54898 | 150.3839 | 7887.824 | 77.6896 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.086 | 0.035029 | 0.035273 | 306.996 | 8764 | 0.46202 | 150.2259 | 7082.878 | 76.1179 | 15 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.086 | 0.037264 | 0.037289 | 299.379 | 8034 | 0.40311 | 150.0643 | 6492.9076 | 74.2293 | 20 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.086 | 0.03997 | 0.039305 | 286.388 | 7165 | 0.34032 | 149.9478 | 5790.6003 | 71.0082 | 25 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.086 | 0.041989 | 0.04132 | 273.852 | 6522 | 0.29912 | 149.8841 | 5270.9414 | 67.9 | 30 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.086 | 0.044101 | 0.043336 | 258.258 | 5856 | 0.26036 | 149.6834 | 4732.6944 | 64.0336 | 35 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.086 | 0.046526 | 0.04468 | 236.815 | 5090 | 0.22177 | 149.5373 | 4113.6295 | 58.7169 | 40 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.086 | 0.048609 | 0.046695 | 215.483 | 4433 | 0.19344 | 149.3727 | 3582.6561 | 53.4278 | 316.8781 | 78.5681 | -0.5712 | 1
3 | 14 | 484 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 21.7 | 2020-11-07 09:49 | 0 | 2020-11-07 09:59 | 2020-11-07 11:24 | 96 | 86 | 18.04 | 18.04 |  | fixation | 244 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 291.9948 | 291.9948 | N | 1.1372 | 14_L_GC15_PT_I20 |  | 0 | O_L_GC15_PT_I20 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 112548.207 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127880@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 244.386 | 112548.207 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.077 | 0.024758 | 0.02316 | 313.633 | 12668 | 0.56207 | 148.5899 | 10238.0076 | 71.1392 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.077 | 0.027236 | 0.026168 | 306 | 11235 | 0.47002 | 148.6642 | 9079.8876 | 69.4078 | 15 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.077 | 0.029333 | 0.027973 | 294.676 | 10046 | 0.40568 | 148.8024 | 8118.9631 | 66.8393 | 20 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.077 | 0.031648 | 0.029777 | 277.297 | 8762 | 0.34647 | 149.2826 | 7081.2617 | 62.8973 | 25 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.077 | 0.034142 | 0.032785 | 254.462 | 7453 | 0.29213 | 150.2664 | 6023.3558 | 57.7178 | 30 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.077 | 0.036539 | 0.035191 | 228.955 | 6266 | 0.24784 | 151.5102 | 5064.0477 | 51.9323 | 35 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.077 | 0.038304 | 0.036996 | 208.144 | 5434 | 0.22 | 152.7625 | 4391.643 | 47.2119 | 40 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.077 | 0.040777 | 0.038801 | 176.974 | 4340 | 0.18709 | 154.8688 | 3507.4955 | 40.1418 | 316.7879 | 71.8548 | 4.0063 | 1
3 | 14 | 486 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.7 | 2020-11-07 09:45 | 0 | 2020-11-07 10:00 | 2020-11-07 11:38 | 114 | 99 | 16.63 | 16.63 |  | fixation | 280 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 286.58 | 286.58 | N | 1.055 | 14_L_GC15_PT_I30 |  | 0 | O_L_GC15_PT_I30 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 113947.778 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127924@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 280.017 | 113947.778 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.057 | 0.0191 | 0.018926 | 314.584 | 16470 | 0.57921 | 159.482 | 13310.703 | 67.5554 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.057 | 0.02125 | 0.021152 | 306.557 | 14426 | 0.47618 | 159.6078 | 11658.7858 | 65.8316 | 15 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.057 | 0.023364 | 0.023824 | 293.668 | 12569 | 0.38922 | 159.9795 | 10157.9979 | 63.0638 | 20 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.057 | 0.025265 | 0.02516 | 278.193 | 11011 | 0.31953 | 160.4185 | 8898.8555 | 59.7406 | 25 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.057 | 0.026728 | 0.026051 | 263.03 | 9841 | 0.2716 | 160.7165 | 7953.2865 | 56.4844 | 30 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.057 | 0.028076 | 0.026941 | 245.416 | 8741 | 0.23349 | 161.1611 | 7064.2899 | 52.7019 | 35 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.057 | 0.028982 | 0.027832 | 231.391 | 7984 | 0.21146 | 161.4721 | 6452.4987 | 49.6901 | 40 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.057 | 0.030431 | 0.029168 | 205.35 | 6748 | 0.18221 | 161.6629 | 5453.5898 | 44.0979 | 315.9569 | 67.8502 | 1.2712 | 1
3 | 14 | 488 | 2 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.7 | 2020-11-07 09:52 |  |  | 2020-11-07 11:53 | 121 |  | 20.35 | 20.35 |  | fixation | 139 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 294.6383 | 294.6383 | N | 1.7857 | 14_L_GC15_PT_Ser |  | 0 | O_L_GC15_PT_Ser | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 115322.965 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127968@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 138.602 | 115322.965 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.147 | 0.058381 | 0.055699 | 311.23 | 5331 | 0.60643 | 152.1223 | 4308.4006 | 110.3437 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.147 | 0.065624 | 0.066035 | 303.774 | 4629 | 0.49249 | 151.9314 | 3741.0592 | 107.7002 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.147 | 0.071417 | 0.071777 | 294.668 | 4126 | 0.41118 | 152.0095 | 3334.5453 | 104.4718 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.147 | 0.075953 | 0.07752 | 284.976 | 3752 | 0.3535 | 152.0415 | 3032.2864 | 101.0356 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.147 | 0.079607 | 0.080965 | 275.359 | 3459 | 0.31043 | 152.1525 | 2795.4901 | 97.626 | 30 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.147 | 0.083961 | 0.085559 | 261.37 | 3113 | 0.26322 | 152.2147 | 2515.8603 | 92.6663 | 35 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.147 | 0.087387 | 0.087855 | 248.44 | 2843 | 0.22862 | 152.1619 | 2297.652 | 88.0821 | 40 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.147 | 0.09065 | 0.091301 | 234.149 | 2583 | 0.19808 | 152.3017 | 2087.5256 | 83.0153 | 312.8967 | 110.9346 | 0.24312 | 1
3 | 14 | 487 | 2 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE |  |  |  | 6 (5 + fantÂ“me) | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 22.8 | 2020-11-23 11:40 | 0 | 2020-11-23 11:50 | 2020-11-23 13:13 | 94 | 84 | 19.03 | 19.03 |  | fixation | 327 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 295.7715 | 295.7715 | N | 1 | 14_L_GC15_PT_Rou |  | 0 | O_L_GC15_PT_Rou | 17031982 | 20201123 | 20201123 | 131358.529 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,71881003@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 327.482 | 131358.529 | None | 99m Technetium | 139.82 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.132 | 0.059133 | 0.063422 | 307.965 | 5208 | 0.54791 | 162.3391 | 4208.9946 | 49.4169 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.132 | 0.064851 | 0.068578 | 302.725 | 4668 | 0.45097 | 162.3268 | 3772.5781 | 48.576 | 15 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.132 | 0.068719 | 0.072703 | 297.139 | 4324 | 0.39052 | 162.2978 | 3494.5647 | 47.6797 | 20 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.132 | 0.072499 | 0.076828 | 289.562 | 3994 | 0.33561 | 162.2547 | 3227.8657 | 46.4639 | 25 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.132 | 0.075531 | 0.078891 | 281.881 | 3732 | 0.29404 | 162.1875 | 3016.1229 | 45.2314 | 30 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.132 | 0.078723 | 0.080953 | 271.83 | 3453 | 0.25292 | 162.1695 | 2790.641 | 43.6185 | 35 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.132 | 0.08156 | 0.083016 | 260.909 | 3199 | 0.2187 | 162.2919 | 2585.3636 | 41.8661 | 40 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.132 | 0.083763 | 0.085078 | 250.702 | 2993 | 0.19414 | 162.1739 | 2418.8788 | 40.2283 | 307.087 | 49.276 | -0.094317 | 1
4 | 10 |  | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 17 | Secours |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I3 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 20.2432 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I10 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 20.0504 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I15 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.1011 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I20 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.9101 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I30 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.2053 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | Ser | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.7956 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | Rou |  |  |  |  | Seringue | Seringue/Cupule | [5 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [47 empty] | 300 | [107 empty] | 1
27 | 3 | 45 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I3 | 3 | Thyroide |  | Seringue |  |  |  |  | cale maison | cale maison | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.88 | 2021-04-21 15:31 | 0 | 2021-04-21 15:37 | 2021-04-21 17:36 | 125 | 119 | 5.27 | 5.27 |  | thyroide I123 | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 91.824 | 85.888 | O | 0.991 | 03_L_GC6_LI_I3 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 173604 | NM | 13_L_GC6_LI_I3 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [0,690562, 0,690562] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 173604 | 141729 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.129 | 0.042004 | 0.035777 | 94.634 | 2253 | 0.68693 | 117.0585 | 1074.4013 | 59.8571 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.129 | 0.04943 | 0.045855 | 90.852 | 1838 | 0.543 | 117.191 | 876.4979 | 57.4649 | 15 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.129 | 0.055271 | 0.05291 | 86.555 | 1566 | 0.44839 | 117.3184 | 746.7876 | 54.747 | 20 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.129 | 0.060114 | 0.057949 | 82.056 | 1365 | 0.37986 | 117.4446 | 650.9356 | 51.9013 | 25 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.129 | 0.064693 | 0.062988 | 77.049 | 1191 | 0.32148 | 117.5716 | 567.9592 | 48.7343 | 30 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.129 | 0.068114 | 0.066012 | 72.61 | 1066 | 0.28289 | 117.7116 | 508.3497 | 45.9266 | 35 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.129 | 0.071827 | 0.070043 | 67.015 | 933 | 0.24634 | 117.9184 | 444.9252 | 42.3877 | 40 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.129 | 0.07534 | 0.073066 | 61.101 | 811 | 0.21618 | 118.2096 | 386.7463 | 38.6471 | 95.3383 | 60.3026 | 0.86171 | 1
4 | 10 |  | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I10 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.8586 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I15 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 18.9183 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I20 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.6817 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I30 | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.0215 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | Ser | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 19.6061 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
4 | 10 |  | 1 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | Rou | [11 empty] | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [155 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 87 | Routine |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I3 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.0978 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I10 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1164 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I15 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.3339 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I20 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.0498 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I30 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2255 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | Ser | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1004 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | Rou |  |  |  |  | Seringue | Seringue/Cupule | [5 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [47 empty] | 300 | [107 empty] | 1
28 | 3 | 38 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale maison | cale maison | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 28.3 | 2021-04-19 14:55 | 0.03 | 2021-04-19 15:09 | 2021-04-19 18:47 | 233 | 218 | 18.08 | 18.08 |  | thyroide Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 396.913 | 367.535 | O | 0.925 | 03_L_GC13_LT_I3 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 184751 | NM | 13_L_GC13_LT_I3 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 184751 | 468305 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.601 | 0.22315 | 0.18546 | 421.983 | 1891 | 0.7065 | 130.5553 | 1061.5612 | 77.799 | 10 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.601 | 0.26012 | 0.23242 | 408.13 | 1569 | 0.56911 | 130.6236 | 880.7983 | 75.245 | 15 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.601 | 0.28724 | 0.26529 | 393.227 | 1369 | 0.48413 | 130.6604 | 768.5231 | 72.4974 | 20 | Fantome thyroide | 0.121 | 0.601 | 0.3108 | 0.28876 | 376.685 | 1212 | 0.4194 | 130.7404 | 680.3872 | 69.4476 | 25 | Fantome thyroide | 0.151 | 0.601 | 0.33055 | 0.31224 | 360.297 | 1090 | 0.37059 | 130.7389 | 611.8994 | 66.4262 | 30 | Fantome thyroide | 0.181 | 0.601 | 0.35173 | 0.33571 | 339.775 | 966 | 0.32384 | 130.7767 | 542.2888 | 62.6427 | 35 | Fantome thyroide | 0.211 | 0.601 | 0.37044 | 0.35919 | 319.319 | 862 | 0.28668 | 130.7174 | 483.9057 | 58.8713 | 40 | Fantome thyroide | 0.241 | 0.601 | 0.38936 | 0.37797 | 296.691 | 762 | 0.25243 | 130.7481 | 427.7682 | 54.6995 | 433.2847 | 79.8826 | 0.095227 | 1
5 | 10 |  | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I10 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1658 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I15 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.3807 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I20 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.0942 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I30 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2713 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | Ser | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1451 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
5 | 10 |  | 2 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | Rou | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [155 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I3 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 4.8885 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I10 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2845 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I15 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1778 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I20 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2112 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | I30 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.0726 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | Ser | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2633 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | StandardisÂ‚ | Rou |  |  |  |  | Seringue | Seringue/Cupule | [5 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [47 empty] | 300 | [107 empty] | 1
29 | 3 | 31 | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale maison | cale maison | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.88 | 2021-04-21 15:31 | 0 | 2021-04-21 15:37 | 2021-04-21 18:22 | 171 | 165 | 5.06 | 5.06 |  |  | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 114.605 | 99.214 | O | 0.955 | 03_L_GC13_LI_I3 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 182208 | NM | 13_L_GC13_LI_I3 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 182208 | 223407 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.187 | 0.05244 | 0.038715 | 126.117 | 2405 | 0.78256 | 134.0547 | 1350.1082 | 83.0808 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.187 | 0.070093 | 0.063551 | 116.565 | 1663 | 0.538 | 134.1239 | 933.5676 | 76.7883 | 15 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.187 | 0.078956 | 0.075238 | 110.459 | 1399 | 0.43762 | 134.2537 | 785.3644 | 72.7659 | 20 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.187 | 0.085865 | 0.082543 | 104.498 | 1217 | 0.36907 | 134.4384 | 683.1941 | 68.839 | 25 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.187 | 0.091571 | 0.089848 | 98.714 | 1078 | 0.31794 | 134.5833 | 605.1629 | 65.0288 | 30 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.187 | 0.097379 | 0.095691 | 91.731 | 942 | 0.27193 | 134.7681 | 528.8158 | 60.4287 | 35 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.187 | 0.10314 | 0.10154 | 83.952 | 814 | 0.23076 | 134.9167 | 456.9597 | 55.3042 | 40 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.187 | 0.10818 | 0.10592 | 76.485 | 707 | 0.19765 | 135.1274 | 396.8925 | 50.3852 | 122.4882 | 80.6903 | 0.74266 | 1
6 | 10 |  | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I10 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.3355 | [5 empty] | 256x256 | [31 empty] | 600 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I15 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2233 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I20 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2569 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | I30 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1171 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | Ser | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.3095 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
6 | 10 |  | 3 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 |  | Local | Rou | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [155 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | StandardisÂ‚ | I3 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.0579 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | StandardisÂ‚ | I10 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2385 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | StandardisÂ‚ | I15 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2968 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | StandardisÂ‚ | I20 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2249 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | StandardisÂ‚ | I30 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1891 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | StandardisÂ‚ | Ser | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2726 | [37 empty] | 300 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | StandardisÂ‚ | Rou |  |  |  |  | Seringue | Seringue/Cupule | [5 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [47 empty] | 300 | [107 empty] | 1
10 | 4 | 94 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 |  | 25.2 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:05 | 125 | 110 | 19.81 | 19.82 | 1.55 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 373 | 373 | N | 0.8149 | 04_L_GC9_LT_I3 |  | 0 | Quantification IRSN_1 | 20210111_5ans_1 | 20191211 | 20191211 | 180527 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1008.3 | 600 | 128 | 128 | 300 | 180527 | 431302 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.299 | 5.923 | 2.101 | 1.6427 | 384.488 | 183 | 0.75179 | 201.3663 | 893.0059 | 64.6633 | 10 | Fantome thyroide | 0.612 | 5.923 | 2.5384 | 2.1517 | 368.064 | 145 | 0.58749 | 201.4756 | 707.573 | 61.9011 | 15 | Fantome thyroide | 0.906 | 5.923 | 2.7727 | 2.3831 | 354.91 | 128 | 0.51621 | 201.4367 | 624.6161 | 59.6889 | 20 | Fantome thyroide | 1.192 | 5.923 | 2.9735 | 2.5682 | 341.951 | 115 | 0.46124 | 201.3911 | 561.1786 | 57.5094 | 25 | Fantome thyroide | 1.521 | 5.923 | 3.2621 | 2.9384 | 319.685 | 98 | 0.39258 | 201.4004 | 478.2217 | 53.7647 | 30 | Fantome thyroide | 1.782 | 5.923 | 3.4456 | 3.2623 | 303.216 | 88 | 0.35471 | 201.6269 | 429.4236 | 50.995 | 35 | Fantome thyroide | 2.116 | 5.923 | 3.6915 | 3.6325 | 280.554 | 76 | 0.30682 | 201.3537 | 370.8658 | 47.1837 | 40 | Fantome thyroide | 2.382 | 5.923 | 3.866 | 3.8176 | 262.89 | 68 | 0.27637 | 201.3553 | 331.8273 | 44.2129 | 394.8714 | 66.4096 | -0.059745 | 1
7 | 10 |  | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | Local | I10 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2891 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | Local | I15 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.3479 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | Local | I20 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.1975 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | Local | I30 | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2392 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | Local | Ser | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.2496 | [37 empty] | 600 | [107 empty] | 1
7 | 10 |  | 4 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 |  | Local | Rou | [11 empty] | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [155 empty] | 1
8 | 17 | 555 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 110 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.4 | 2020-12-14 16:00 | 0.08 | 2020-12-14 16:23 | 2020-12-14 16:10 | 10 | -13 | 19.93 | 19.92 | 1.93 | GT IRSN Thyr Tc99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 561.776 | 556.879 | O | 0.27 | 17_S_GC10_PT_I3 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 160956 | NM | 17_S_GC10_PT_I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 584.144 | 256 | 256 | 300 | 160956 | 581638 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.869 | 0.30796 | 0.26138 | 556.182 | 1806 | 0.66729 | 14.9342 | 2200.6673 | 93.0693 | 10 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.869 | 0.34913 | 0.30211 | 539.756 | 1546 | 0.55489 | 14.7838 | 1883.8492 | 90.3206 | 15 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.869 | 0.3819 | 0.34285 | 520.15 | 1362 | 0.47963 | 14.6676 | 1659.6395 | 87.0398 | 20 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.869 | 0.41089 | 0.37679 | 497.174 | 1210 | 0.42305 | 14.5818 | 1474.4227 | 83.1951 | 25 | Fantome thyroide | 0.218 | 0.869 | 0.44077 | 0.41074 | 468.534 | 1063 | 0.37295 | 14.4861 | 1295.2986 | 78.4026 | 30 | Fantome thyroide | 0.261 | 0.869 | 0.48053 | 0.46505 | 426.711 | 888 | 0.31361 | 14.5766 | 1082.0557 | 71.4041 | 35 | Fantome thyroide | 0.305 | 0.869 | 0.51118 | 0.499 | 393.607 | 770 | 0.27032 | 14.4832 | 938.269 | 65.8646 | 40 | Fantome thyroide | 0.348 | 0.869 | 0.54098 | 0.53294 | 358.673 | 663 | 0.23197 | 14.4537 | 807.8862 | 60.0189 | 565.8378 | 94.685 | -2.2838 | 1
8 | 17 | 552 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 19.8 | 2020-12-14 16:30 | 0.03 | 2020-12-14 16:26 | 2020-12-14 16:41 | 11 | 15 | 19.36 | 19.36 | 1.87 | GT IRSN Thyr Tc99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 527.233 | 524.646 | O | 0.26 | 17_S_GC10_PT_I10 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 164043 | NM | 17_S_GC10_PT_I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 584.144 | 256 | 256 | 300 | 164043 | 556125 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.571 | 0.19389 | 0.17621 | 534.552 | 2757 | 0.66457 | 5.1753 | 3359.4905 | 92.0372 | 10 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.571 | 0.22267 | 0.19851 | 516.588 | 2320 | 0.54063 | 4.778 | 2826.9923 | 88.9442 | 15 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.571 | 0.24184 | 0.21636 | 498.194 | 2060 | 0.47201 | 4.5178 | 2510.1742 | 85.7772 | 20 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.571 | 0.25976 | 0.2342 | 475.361 | 1830 | 0.41787 | 4.2738 | 2229.9121 | 81.8459 | 25 | Fantome thyroide | 0.143 | 0.571 | 0.27597 | 0.24758 | 449.272 | 1628 | 0.37755 | 4.0481 | 1983.7688 | 77.354 | 30 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.571 | 0.29453 | 0.26096 | 414.402 | 1407 | 0.33973 | 3.9778 | 1714.4734 | 71.3502 | 35 | Fantome thyroide | 0.2 | 0.571 | 0.3188 | 0.28773 | 366.623 | 1150 | 0.29771 | 4.3843 | 1401.3109 | 63.1238 | 40 | Fantome thyroide | 0.229 | 0.571 | 0.34182 | 0.31004 | 322.336 | 943 | 0.26207 | 5.2019 | 1149.0749 | 55.4986 | 536.1153 | 92.3063 | 8.1495 | 1
8 | 17 | 553 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.2 | 2020-12-14 17:00 | 0.05 | 2020-12-14 16:27 | 2020-12-14 16:58 | -2 | 31 | 20.23 | 20.22 | 1.8 | GT IRSN Thyr Tc99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 535.087 | 532.318 | O | 0.26 | 17_S_GC10_PT_I15 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 165825 | NM | 17_S_GC10_PT_I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 584.144 | 256 | 256 | 300 | 165825 | 546859 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.393 | 0.15309 | 0.14584 | 531.517 | 3472 | 0.60043 | 5.5808 | 4230.7403 | 87.6223 | 10 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.393 | 0.16992 | 0.16426 | 519.605 | 3058 | 0.49981 | 5.4398 | 3726.2684 | 85.6586 | 15 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.393 | 0.18325 | 0.17347 | 504.842 | 2755 | 0.43 | 5.2347 | 3357.0534 | 83.2249 | 20 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.393 | 0.19378 | 0.18268 | 488.896 | 2523 | 0.38131 | 5.0936 | 3074.3542 | 80.5961 | 25 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.393 | 0.20472 | 0.19496 | 467.777 | 2285 | 0.33686 | 4.7582 | 2784.3438 | 77.1146 | 30 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.393 | 0.21508 | 0.20725 | 443.934 | 2064 | 0.29952 | 4.4665 | 2515.0484 | 73.184 | 35 | Fantome thyroide | 0.138 | 0.393 | 0.22606 | 0.21953 | 414.591 | 1834 | 0.26488 | 4.1621 | 2234.7862 | 68.3467 | 40 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.393 | 0.23783 | 0.22874 | 378.863 | 1593 | 0.23289 | 3.4328 | 1941.1202 | 62.4568 | 540.0272 | 89.0253 | -58.4663 | 1
8 | 17 | 554 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 20.4 | 2020-12-14 17:30 | 0.02 | 2020-12-14 16:28 | 2020-12-14 17:29 | -1 | 61 | 20.42 | 20.41 | 1.8 | GT IRSN Thyr Tc99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 530.065 | 528.513 | O | 0.25 | 17_S_GC10_PT_I20 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 172912 | NM | 17_S_GC10_PT_I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 584.144 | 256 | 256 | 300 | 172912 | 539766 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.269 | 0.11601 | 0.11454 | 527.019 | 4543 | 0.56361 | 8.872 | 5535.7872 | 86.072 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.269 | 0.12666 | 0.12504 | 518.312 | 4092 | 0.47369 | 8.958 | 4986.2296 | 84.65 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.269 | 0.13533 | 0.13135 | 506.928 | 3746 | 0.40769 | 9.1183 | 4564.6178 | 82.7908 | 20 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.269 | 0.14229 | 0.13975 | 494.162 | 3473 | 0.35952 | 9.2063 | 4231.9588 | 80.7059 | 25 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.269 | 0.14873 | 0.14606 | 478.764 | 3219 | 0.31923 | 9.3937 | 3922.4519 | 78.1911 | 30 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.269 | 0.15425 | 0.15236 | 462.427 | 2998 | 0.28822 | 9.5724 | 3653.1565 | 75.5229 | 35 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.269 | 0.16092 | 0.15867 | 438.357 | 2724 | 0.25511 | 9.769 | 3319.2789 | 71.5919 | 40 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.269 | 0.16761 | 0.16497 | 410.636 | 2450 | 0.22548 | 9.9441 | 2985.4014 | 67.0645 | 532.2104 | 86.9199 | 9.9164 | 1
8 | 17 | 556 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 19.9 | 2020-12-14 18:00 | 0.08 | 2020-12-14 16:29 | 2020-12-14 17:55 | -5 | 86 | 20.02 | 20.02 | 1.65 | GT IRSN Thyr Tc99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 484.129 | 481.983 | O | 0.23 | 17_S_GC10_PT_I30 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 175509 | NM | 17_S_GC10_PT_I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 584.144 | 256 | 256 | 300 | 175509 | 493378 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.206 | 0.084592 | 0.079664 | 482.004 | 5698 | 0.55703 | 4.8976 | 6943.1907 | 80.2537 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.206 | 0.092007 | 0.08932 | 473.561 | 5147 | 0.47231 | 4.9501 | 6271.78 | 78.848 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.206 | 0.097571 | 0.095758 | 463.659 | 4752 | 0.41521 | 5.006 | 5790.4602 | 77.1993 | 20 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.206 | 0.10275 | 0.1022 | 450.454 | 4384 | 0.36827 | 5.0302 | 5342.0407 | 75.0007 | 25 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.206 | 0.10757 | 0.10702 | 434.166 | 4036 | 0.33015 | 5.1376 | 4917.9919 | 72.2887 | 30 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.206 | 0.11405 | 0.11346 | 408.405 | 3581 | 0.28395 | 5.2111 | 4363.5602 | 67.9995 | 35 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.206 | 0.12113 | 0.12151 | 377.326 | 3115 | 0.23617 | 5.3025 | 3795.7246 | 62.8248 | 40 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.206 | 0.12652 | 0.12634 | 350.841 | 2773 | 0.20209 | 5.5892 | 3378.987 | 58.4151 | 487.7109 | 81.204 | 11.4355 | 1
8 | 17 | 558 | 1 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | non |  |  |  |  | 8 | * |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.41 | 2020-12-14 16:29 |  |  | 2020-12-14 18:29 | 120 |  | 20.17 | 20.17 | 2.2 | GT IRSN Thyr Tc99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 641.054 | 640.416 | O | 0.31 | 17_S_GC10_PT_Ser |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 182911 | NM | 17_S_GC10_PT_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 584.144 | 256 | 256 | 300 | 182911 | 653197 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.877 | 0.37792 | 0.35286 | 636.799 | 1685 | 0.63303 | 8.6021 | 2053.225 | 105.2386 | 10 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.877 | 0.42435 | 0.40767 | 622.941 | 1468 | 0.52127 | 8.587 | 1788.8038 | 102.9484 | 15 | Fantome thyroide | 0.133 | 0.877 | 0.45674 | 0.45563 | 608.374 | 1332 | 0.45179 | 8.6232 | 1623.0835 | 100.5411 | 20 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.877 | 0.48978 | 0.48989 | 588.716 | 1202 | 0.38726 | 8.5897 | 1464.6745 | 97.2923 | 25 | Fantome thyroide | 0.22 | 0.877 | 0.51532 | 0.52414 | 569.427 | 1105 | 0.34186 | 8.5995 | 1346.477 | 94.1046 | 30 | Fantome thyroide | 0.264 | 0.877 | 0.54414 | 0.55155 | 544.142 | 1000 | 0.29364 | 8.6393 | 1218.5312 | 89.926 | 35 | Fantome thyroide | 0.307 | 0.877 | 0.56484 | 0.57896 | 523.042 | 926 | 0.26117 | 8.5527 | 1128.3599 | 86.4389 | 40 | Fantome thyroide | 0.352 | 0.877 | 0.58785 | 0.59951 | 496.737 | 845 | 0.22679 | 8.5999 | 1029.6589 | 82.0917 | 645.9739 | 106.7549 | 0.15025 | 1
8 | 17 | 557 | 1 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Rou | 3 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  | 8 | * |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.41 | 2020-12-14 16:29 |  |  | 2020-12-14 18:29 | 120 |  | 20.17 | 20.17 | 2.2 | GT IRSN Thyr Tc99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 641.054 | 640.416 | O | 0.31 | 17_S_GC10_PT_Rou | Pas de quantifp en routine | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 182911 | NM | 17_S_GC10_PT_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 584.144 | 256 | 256 | 300 | 182911 | 653197 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.877 | 0.37792 | 0.35286 | 636.799 | 1685 | 0.63303 | 8.6021 | 2053.225 | 105.2386 | 10 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.877 | 0.42435 | 0.40767 | 622.941 | 1468 | 0.52127 | 8.587 | 1788.8038 | 102.9484 | 15 | Fantome thyroide | 0.133 | 0.877 | 0.45674 | 0.45563 | 608.374 | 1332 | 0.45179 | 8.6232 | 1623.0835 | 100.5411 | 20 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.877 | 0.48978 | 0.48989 | 588.716 | 1202 | 0.38726 | 8.5897 | 1464.6745 | 97.2923 | 25 | Fantome thyroide | 0.22 | 0.877 | 0.51532 | 0.52414 | 569.427 | 1105 | 0.34186 | 8.5995 | 1346.477 | 94.1046 | 30 | Fantome thyroide | 0.264 | 0.877 | 0.54414 | 0.55155 | 544.142 | 1000 | 0.29364 | 8.6393 | 1218.5312 | 89.926 | 35 | Fantome thyroide | 0.307 | 0.877 | 0.56484 | 0.57896 | 523.042 | 926 | 0.26117 | 8.5527 | 1128.3599 | 86.4389 | 40 | Fantome thyroide | 0.352 | 0.877 | 0.58785 | 0.59951 | 496.737 | 845 | 0.22679 | 8.5999 | 1029.6589 | 82.0917 | 645.9739 | 106.7549 | 0.15025 | 1
11 | 4 | 108 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 |  | 26.68 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 17:35 | 155 | 150 | 19.8 | 19.8 | 3.88 | SFPM THYR PH | 300 |  | 1 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non | seringue | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1105 | 1105 | N | 0.8981 | 04_L_GC9_PT_I3 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | 5 ans_1 | 20190726 | 20190726 | 173513 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 1009.5 | 622.2 | 128 | 128 | 300 | 173513 | 1105044 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.902 | 15.127 | 6.0179 | 5.259 | 1065.171 | 177 | 0.66634 | 385.2933 | 3454.908 | 179.3217 | 10 | Fantome thyroide | 1.569 | 15.127 | 6.8149 | 6.0863 | 1035.872 | 152 | 0.55315 | 385.3368 | 2966.9266 | 174.3892 | 15 | Fantome thyroide | 2.332 | 15.127 | 7.2725 | 6.3226 | 1010.883 | 139 | 0.49727 | 385.4196 | 2713.1763 | 170.1823 | 20 | Fantome thyroide | 3.081 | 15.127 | 8.0949 | 7.3862 | 955.195 | 118 | 0.40796 | 385.5496 | 2303.272 | 160.8072 | 25 | Fantome thyroide | 3.824 | 15.127 | 8.4302 | 7.7408 | 927.322 | 110 | 0.37563 | 385.7906 | 2147.118 | 156.1148 | 30 | Fantome thyroide | 4.611 | 15.127 | 8.805 | 8.2135 | 889.307 | 101 | 0.34434 | 385.7462 | 1971.4447 | 149.715 | 35 | Fantome thyroide | 5.305 | 15.127 | 9.2736 | 8.8044 | 834.628 | 90 | 0.31035 | 385.9462 | 1756.7329 | 140.5098 | 40 | Fantome thyroide | 6.078 | 15.127 | 9.8857 | 9.3953 | 761.2 | 77 | 0.26891 | 385.4996 | 1502.9826 | 128.1481 | 1082.8564 | 182.299 | 0.042212 | 1
8 | 17 | 538 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.883 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m |  | 19.8 | 2020-12-14 16:30 | 0.03 | 2020-12-14 16:26 | 2020-12-14 16:48 | 18 | 22 | 19.1 | 19.1 | 6.4 | GT IRSN Thyr Tc99m | 20 | 130 | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 129.202 | 128.883 | O | 0.97 | 17_L_GC10_PT_I10 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 164841 | NM | 17_L_GC10_PT_I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883097, 0,883097] | 0 | 555.995 | 256 | 256 | 20.246 | 164841 | 130418 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.037 | 0.0088641 | 0.007082 | 127.146 | 14344 | 0.66845 | 6.9349 | 11186.3163 | 328.7987 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.037 | 0.01047 | 0.0091055 | 120.149 | 11476 | 0.53119 | 5.8874 | 8949.6769 | 310.7045 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.037 | 0.011908 | 0.011129 | 110.127 | 9248 | 0.44164 | 4.9344 | 7212.1482 | 284.7877 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.037 | 0.0135 | 0.011996 | 96.484 | 7147 | 0.36712 | 5.2582 | 5573.6616 | 249.507 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.037 | 0.015095 | 0.01402 | 81.934 | 5428 | 0.30852 | 7.1513 | 4233.0818 | 211.8808 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.037 | 0.016819 | 0.016043 | 66.536 | 3956 | 0.25712 | 9.9733 | 3085.1274 | 172.0617 | 35 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.037 | 0.017654 | 0.01691 | 59.528 | 3372 | 0.23507 | 11.6335 | 2629.689 | 153.939 | 40 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.037 | 0.019272 | 0.018066 | 46.888 | 2433 | 0.1967 | 14.2802 | 1897.4001 | 121.2521 | 127.3055 | 329.2111 | 58.7724 | 0
8 | 17 | 539 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.883 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.2 | 2020-12-14 17:00 | 0.05 | 2020-12-14 16:27 | 2020-12-14 17:05 | 5 | 38 | 19.96 | 19.95 | 5.7 | GT IRSN Thyr Tc99m | 22 | 130 | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 129.922 | 129.376 | O | 0.84 | 17_L_GC10_PT_I15 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 170453 | NM | 17_L_GC10_PT_I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883097, 0,883097] | 0 | 555.995 | 256 | 256 | 22.412 | 170453 | 130471 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.029 | 0.0076124 | 0.0069102 | 127.143 | 16702 | 0.60118 | 8.482 | 13025.2269 | 284.3603 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.029 | 0.0083617 | 0.0069102 | 123.209 | 14735 | 0.52093 | 8.0658 | 11491.2417 | 275.5617 | 15 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.029 | 0.0096876 | 0.0089492 | 112.24 | 11586 | 0.41078 | 6.7362 | 9035.4616 | 251.0291 | 20 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.029 | 0.010358 | 0.0089492 | 104.995 | 10137 | 0.36776 | 5.8573 | 7905.444 | 234.8254 | 25 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.029 | 0.011814 | 0.010988 | 87.025 | 7366 | 0.29454 | 3.6624 | 5744.4511 | 194.6348 | 30 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.029 | 0.01258 | 0.011895 | 77.177 | 6135 | 0.26405 | 2.7707 | 4784.443 | 172.6094 | 35 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.029 | 0.014144 | 0.013027 | 57.879 | 4092 | 0.21289 | 3.1931 | 3191.1884 | 129.4486 | 40 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.029 | 0.014929 | 0.013934 | 48.892 | 3275 | 0.19236 | 4.4784 | 2554.0425 | 109.3489 | 127.9952 | 286.2664 | -80.1057 | 1
8 | 17 | 540 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.883 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.4 | 2020-12-14 17:30 | 0.02 | 2020-12-14 16:28 | 2020-12-14 17:35 | 5 | 67 | 20.18 | 20.18 | 5.2 | GT IRSN Thyr Tc99m | 25 | 130 | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 129.91 | 129.53 | O | 0.75 | 17_L_GC10_PT_I20 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 173510 | NM | 17_L_GC10_PT_I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883097, 0,883097] | 0 | 555.995 | 256 | 256 | 24.869 | 173510 | 130304 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.022 | 0.006136 | 0.0059297 | 126.082 | 20548 | 0.54324 | 17.7149 | 16024.5697 | 251.2312 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.022 | 0.0067785 | 0.0059297 | 120.556 | 17785 | 0.46104 | 17.9315 | 13869.8156 | 240.2201 | 15 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.022 | 0.0074049 | 0.0069609 | 112.969 | 15256 | 0.39665 | 18.0583 | 11897.5489 | 225.1022 | 20 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.022 | 0.0080525 | 0.0069609 | 103.217 | 12818 | 0.34332 | 18.2287 | 9996.2495 | 205.6704 | 25 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.022 | 0.0087767 | 0.0079922 | 90.927 | 10360 | 0.29538 | 18.3352 | 8079.3528 | 181.1813 | 30 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.022 | 0.0095082 | 0.0090234 | 77.967 | 8200 | 0.25601 | 18.3058 | 6394.8546 | 155.3572 | 35 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.022 | 0.010277 | 0.010055 | 64.499 | 6276 | 0.22235 | 18.1404 | 4894.4033 | 128.5208 | 40 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.022 | 0.011056 | 0.010055 | 51.699 | 4676 | 0.19456 | 17.8479 | 3646.6268 | 103.0155 | 128.2325 | 255.5163 | -0.46851 | 1
8 | 17 | 542 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.883 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m |  | 19.9 | 2020-12-14 18:00 | 0.08 | 2020-12-14 16:29 | 2020-12-14 18:01 | 1 | 92 | 19.79 | 19.79 | 4.7 | GT IRSN Thyr Tc99m | 28 | 130 | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 130.022 | 129.727 | O | 0.68 | 17_L_GC10_PT_I30 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 180109 | NM | 17_L_GC10_PT_I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883097, 0,883097] | 0 | 555.995 | 256 | 256 | 27.845 | 180109 | 130317 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.022 | 0.0051185 | 0.0050703 | 124.752 | 24373 | 0.5372 | 9.8204 | 19007.5354 | 226.3886 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.022 | 0.0058075 | 0.0050703 | 115.93 | 19962 | 0.44261 | 9.8202 | 15567.5715 | 210.3792 | 15 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.022 | 0.0065014 | 0.0059297 | 104.062 | 16006 | 0.37077 | 9.6716 | 12482.4441 | 188.8422 | 20 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.022 | 0.0072652 | 0.0069609 | 89.086 | 12262 | 0.31057 | 9.7387 | 9562.6471 | 161.6652 | 25 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.022 | 0.0080486 | 0.0079922 | 73.331 | 9111 | 0.26249 | 10.06 | 7105.3073 | 133.0744 | 30 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.022 | 0.0088707 | 0.0079922 | 57.677 | 6502 | 0.22247 | 10.6283 | 5070.6517 | 104.667 | 35 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.022 | 0.0096638 | 0.0090234 | 44.125 | 4566 | 0.19172 | 11.1024 | 3560.8422 | 80.074 | 40 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.022 | 0.010499 | 0.010055 | 31.917 | 3040 | 0.16685 | 12.0299 | 2370.7753 | 57.9201 | 129.0576 | 234.202 | 18.3686 | 1
8 | 17 | 544 | 1 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.883 | Local | Ser | 3 | Seringue | non |  |  |  |  | 8 | cale maison |  | 1 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.41 | 2020-12-14 16:29 |  |  | 2020-12-14 18:35 | 126 |  | 19.94 | 19.94 | 6.9 | GT IRSN Thyr Tc99m | 19 | 130 | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 129.678 | 129.462 | O | 1 | 17_L_GC10_PT_Ser |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 183511 | NM | 17_L_GC10_PT_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883097, 0,883097] | 0 | 555.995 | 256 | 256 | 18.882 | 183511 | 130115 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.052 | 0.016031 | 0.014828 | 127.192 | 7934 | 0.59604 | 14.7071 | 6187.4117 | 337.821 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.052 | 0.018512 | 0.018078 | 121.899 | 6585 | 0.46371 | 14.6909 | 5135.3802 | 323.7628 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.052 | 0.019799 | 0.018891 | 117.805 | 5950 | 0.4051 | 14.6456 | 4640.1689 | 312.8892 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.052 | 0.021615 | 0.020922 | 110.085 | 5093 | 0.33411 | 14.6336 | 3971.8286 | 292.3849 | 25 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.052 | 0.022732 | 0.022141 | 104.293 | 4588 | 0.29604 | 14.6114 | 3577.9991 | 277.0014 | 30 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.052 | 0.024422 | 0.024172 | 93.999 | 3849 | 0.2461 | 14.6038 | 3001.6823 | 249.6606 | 35 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.052 | 0.026114 | 0.024984 | 81.763 | 3131 | 0.20584 | 14.6834 | 2441.7426 | 217.1619 | 40 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.052 | 0.027194 | 0.026203 | 73.205 | 2692 | 0.18479 | 14.6379 | 2099.384 | 194.4319 | 129.2991 | 343.4173 | -0.362 | 1
8 | 17 | 543 | 1 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.883 | Local | Rou | 3 | Seringue | non | Seringue |  |  |  | 8 | cale maison |  | 1 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.41 | 2020-12-14 16:29 |  |  | 2020-12-14 18:35 | 126 |  | 19.94 | 19.94 | 6.9 | GT IRSN Thyr Tc99m | 19 | 130 | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 129.678 | 129.462 | O | 1 | 17_L_GC10_PT_Rou | Pas de quantif en routine | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 183511 | NM | 17_L_GC10_PT_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883097, 0,883097] | 0 | 555.995 | 256 | 256 | 18.882 | 183511 | 130115 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.052 | 0.016031 | 0.014828 | 127.192 | 7934 | 0.59604 | 14.7071 | 6187.4117 | 337.821 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.052 | 0.018512 | 0.018078 | 121.899 | 6585 | 0.46371 | 14.6909 | 5135.3802 | 323.7628 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.052 | 0.019799 | 0.018891 | 117.805 | 5950 | 0.4051 | 14.6456 | 4640.1689 | 312.8892 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.052 | 0.021615 | 0.020922 | 110.085 | 5093 | 0.33411 | 14.6336 | 3971.8286 | 292.3849 | 25 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.052 | 0.022732 | 0.022141 | 104.293 | 4588 | 0.29604 | 14.6114 | 3577.9991 | 277.0014 | 30 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.052 | 0.024422 | 0.024172 | 93.999 | 3849 | 0.2461 | 14.6038 | 3001.6823 | 249.6606 | 35 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.052 | 0.026114 | 0.024984 | 81.763 | 3131 | 0.20584 | 14.6834 | 2441.7426 | 217.1619 | 40 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.052 | 0.027194 | 0.026203 | 73.205 | 2692 | 0.18479 | 14.6379 | 2099.384 | 194.4319 | 129.2991 | 343.4173 | -0.362 | 1
9 | 17 | 548 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 250 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.2 | 2020-12-22 17:00 | 0.01 | 2020-12-22 16:02 | 2020-12-22 17:01 | 1 | 59 | 5.19 | 5.18 | 0.45 | GT IRSN Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 125.013 | 124.413 | O | 0.33 | 17_S_GC10_PI_I3 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 170102 | NM | 17_S_GC10_PI_I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 581.244 | 256 | 256 | 300 | 170102 | 133966 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.208 | 0.06739 | 0.057688 | 124.605 | 1849 | 0.66157 | 11.851 | 2253.0642 | 80.1834 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.208 | 0.076875 | 0.069062 | 120.232 | 1564 | 0.54644 | 11.6823 | 1905.7828 | 77.3694 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.208 | 0.084517 | 0.075563 | 115.028 | 1361 | 0.46974 | 11.5583 | 1658.4209 | 74.0206 | 20 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.208 | 0.091284 | 0.083687 | 108.902 | 1193 | 0.41367 | 11.3452 | 1453.7077 | 70.0785 | 25 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.208 | 0.098872 | 0.091813 | 100.751 | 1019 | 0.36086 | 11.2992 | 1241.6833 | 64.8333 | 30 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.208 | 0.10663 | 0.099937 | 91.698 | 860 | 0.31405 | 11.2298 | 1047.9368 | 59.0077 | 35 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.208 | 0.11346 | 0.10644 | 83.054 | 732 | 0.27895 | 11.1847 | 891.9648 | 53.4453 | 40 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.208 | 0.12174 | 0.11456 | 72.435 | 595 | 0.24145 | 11.0744 | 725.0261 | 46.612 | 126.6234 | 81.4823 | -5.4894 | 1
9 | 17 | 545 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.1 | 2020-12-22 17:30 | 0 | 2020-12-22 16:02 | 2020-12-22 17:30 | 0 | 88 | 5.1 | 5.1 | 0.43 | GT IRSN Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 122.462 | 121.662 | O | 0.33 | 17_S_GC10_PI_I10 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 173000 | NM | 17_S_GC10_PI_I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 581.244 | 256 | 256 | 300 | 173000 | 129257 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.136 | 0.043515 | 0.036656 | 121.495 | 2792 | 0.65615 | 2.3441 | 3402.1391 | 79.4085 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.136 | 0.049195 | 0.041969 | 117.577 | 2390 | 0.54831 | 2.3012 | 2912.2895 | 76.8477 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.136 | 0.054191 | 0.048344 | 112.121 | 2069 | 0.47192 | 2.5288 | 2521.141 | 73.2817 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.136 | 0.059066 | 0.052594 | 105.255 | 1782 | 0.41031 | 2.9898 | 2171.4226 | 68.7941 | 25 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.136 | 0.063584 | 0.058969 | 97.856 | 1539 | 0.36203 | 3.8319 | 1875.3195 | 63.9582 | 30 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.136 | 0.069786 | 0.065344 | 87.163 | 1249 | 0.30325 | 4.9405 | 1521.9454 | 56.9693 | 35 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.136 | 0.074994 | 0.070656 | 77.994 | 1040 | 0.25817 | 6.1543 | 1267.2724 | 50.9765 | 40 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.136 | 0.079849 | 0.078094 | 69.229 | 867 | 0.21948 | 7.348 | 1056.4665 | 45.2477 | 123.6373 | 80.8087 | 68.6825 | 0
9 | 17 | 546 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5 | 2020-12-22 17:50 | 0 | 2020-12-22 16:03 | 2020-12-22 17:50 | 0 | 107 | 5 | 5 | 0.39 | GT IRSN Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 109.679 | 108.796 | O | 0.3 | 17_S_GC10_PI_I15 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 175001 | NM | 17_S_GC10_PI_I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 581.244 | 256 | 256 | 300 | 175001 | 116570 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.124 | 0.034189 | 0.029547 | 108.483 | 3173 | 0.60232 | 5.2284 | 3866.3994 | 72.322 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.124 | 0.038666 | 0.035359 | 104.012 | 2690 | 0.49615 | 5.3833 | 3277.8489 | 69.3413 | 15 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.124 | 0.042602 | 0.039234 | 97.985 | 2300 | 0.4219 | 5.8215 | 2802.6217 | 65.3233 | 20 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.124 | 0.046628 | 0.043109 | 90.039 | 1931 | 0.36087 | 6.3263 | 2352.9837 | 60.026 | 25 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.124 | 0.051129 | 0.047953 | 80.017 | 1565 | 0.30414 | 7.2311 | 1907.0013 | 53.3447 | 30 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.124 | 0.055925 | 0.052797 | 68.173 | 1219 | 0.25623 | 8.022 | 1485.3895 | 45.4487 | 35 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.124 | 0.060642 | 0.057641 | 56.7 | 935 | 0.2158 | 8.9198 | 1139.3267 | 37.8 | 40 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.124 | 0.065262 | 0.063453 | 45.879 | 703 | 0.18174 | 9.3186 | 856.6274 | 30.586 | 111.1999 | 74.1333 | 42.2305 | 0
9 | 17 | 547 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5 | 2020-12-22 18:10 | 0 | 2020-12-22 16:03 | 2020-12-22 18:07 | -3 | 124 | 5.01 | 5.01 | 0.37 | GT IRSN Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 106.123 | 105.403 | O | 0.29 | 17_S_GC10_PI_I20 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 180701 | NM | 17_S_GC10_PI_I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 581.244 | 256 | 256 | 300 | 180701 | 112064 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.084 | 0.024186 | 0.020016 | 104.945 | 4339 | 0.63206 | 11.1324 | 5287.2068 | 69.8237 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.084 | 0.026971 | 0.023297 | 101.194 | 3752 | 0.54082 | 11.8021 | 4571.929 | 67.328 | 15 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.084 | 0.029529 | 0.025922 | 95.85 | 3246 | 0.47557 | 12.7762 | 3955.3522 | 63.7725 | 20 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.084 | 0.032676 | 0.029203 | 87.702 | 2684 | 0.41176 | 14.4498 | 3270.5377 | 58.3513 | 25 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.084 | 0.036052 | 0.033141 | 78.197 | 2169 | 0.35554 | 16.1186 | 2642.9941 | 52.0273 | 30 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.084 | 0.040078 | 0.037078 | 66.489 | 1659 | 0.30075 | 18.2426 | 2021.5432 | 44.2375 | 35 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.084 | 0.043565 | 0.041016 | 56.591 | 1299 | 0.26085 | 19.7089 | 1582.872 | 37.652 | 40 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.084 | 0.046616 | 0.044297 | 48.387 | 1038 | 0.23002 | 20.7478 | 1264.8354 | 32.1936 | 106.7579 | 71.0299 | 43.1165 | 0
9 | 17 | 549 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.2 | 2020-12-22 18:30 | 0.1 | 2020-12-22 16:00 | 2020-12-22 18:40 | 10 | 160 | 5.07 | 5.07 | 0.36 | GT IRSN Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 102.031 | 101.155 | O | 0.28 | 17_S_GC10_PI_I30 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 184000 | NM | 17_S_GC10_PI_I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 581.244 | 256 | 256 | 300 | 184000 | 108266 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.066 | 0.018433 | 0.016242 | 101.471 | 5505 | 0.60603 | 10.17 | 6708.0142 | 66.7133 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.066 | 0.020377 | 0.017789 | 98.032 | 4811 | 0.52099 | 10.9018 | 5862.3535 | 64.4523 | 15 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.066 | 0.022365 | 0.019852 | 92.702 | 4145 | 0.4519 | 12.0234 | 5050.8118 | 60.9481 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.066 | 0.025056 | 0.022945 | 83.287 | 3324 | 0.37962 | 13.7647 | 4050.3977 | 54.7581 | 25 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.066 | 0.027355 | 0.025008 | 74.077 | 2708 | 0.33182 | 15.2846 | 3299.7824 | 48.7028 | 30 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.066 | 0.029758 | 0.02707 | 64.129 | 2155 | 0.29119 | 16.9127 | 2625.9347 | 42.1624 | 35 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.066 | 0.033087 | 0.031195 | 50.788 | 1535 | 0.24628 | 18.7115 | 1870.4454 | 33.3912 | 40 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.066 | 0.035629 | 0.033773 | 41.615 | 1168 | 0.21741 | 19.9306 | 1423.2444 | 27.3603 | 103.0239 | 67.7343 | 45.301 | 0
9 | 17 | 551 | 2 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | * |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.1 | 2020-12-22 19:00 |  |  | 2020-12-22 19:00 | 0 |  | 5.1 | 5.1 | 0.39 | GT IRSN Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 110.206 | 109.863 | O | 0.3 | 17_S_GC10_PI_Ser |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 190001 | NM | 17_S_GC10_PI_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 581.244 | 256 | 256 | 300 | 190001 | 116335 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.174 | 0.067704 | 0.061852 | 109.342 | 1615 | 0.6424 | 8.939 | 1967.9279 | 71.4654 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.174 | 0.07747 | 0.075445 | 106.366 | 1373 | 0.51428 | 8.9261 | 1673.0433 | 69.5203 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.174 | 0.084239 | 0.083602 | 103.109 | 1224 | 0.43735 | 8.9726 | 1491.4822 | 67.3915 | 20 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.174 | 0.089723 | 0.090398 | 99.682 | 1111 | 0.38107 | 8.9466 | 1353.7881 | 65.1516 | 25 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.174 | 0.095151 | 0.094477 | 95.532 | 1004 | 0.33011 | 8.8808 | 1223.4053 | 62.4392 | 30 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.174 | 0.10059 | 0.099914 | 90.529 | 900 | 0.28369 | 8.8583 | 1096.6781 | 59.1693 | 35 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.174 | 0.10485 | 0.10399 | 86.085 | 821 | 0.24954 | 8.9037 | 1000.4141 | 56.2647 | 40 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.174 | 0.10987 | 0.10943 | 80.097 | 729 | 0.21252 | 8.8966 | 888.3092 | 52.351 | 111.0857 | 72.605 | -0.33106 | 1
9 | 17 | 550 | 2 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Rou | 3 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.1 | 2020-12-22 19:00 |  |  | 2020-12-22 19:00 | 0 |  | 5.1 | 5.1 | 0.39 | GT IRSN Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 110.206 | 109.863 | O | 0.3 | 17_S_GC10_PI_Rou | Pas de quantif en routine | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 190001 | NM | 17_S_GC10_PI_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,103871, 1,103871] | 0 | 581.244 | 256 | 256 | 300 | 190001 | 116335 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.174 | 0.067704 | 0.061852 | 109.342 | 1615 | 0.6424 | 8.939 | 1967.9279 | 71.4654 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.174 | 0.07747 | 0.075445 | 106.366 | 1373 | 0.51428 | 8.9261 | 1673.0433 | 69.5203 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.174 | 0.084239 | 0.083602 | 103.109 | 1224 | 0.43735 | 8.9726 | 1491.4822 | 67.3915 | 20 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.174 | 0.089723 | 0.090398 | 99.682 | 1111 | 0.38107 | 8.9466 | 1353.7881 | 65.1516 | 25 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.174 | 0.095151 | 0.094477 | 95.532 | 1004 | 0.33011 | 8.8808 | 1223.4053 | 62.4392 | 30 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.174 | 0.10059 | 0.099914 | 90.529 | 900 | 0.28369 | 8.8583 | 1096.6781 | 59.1693 | 35 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.174 | 0.10485 | 0.10399 | 86.085 | 821 | 0.24954 | 8.9037 | 1000.4141 | 56.2647 | 40 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.174 | 0.10987 | 0.10943 | 80.097 | 729 | 0.21252 | 8.8966 | 888.3092 | 52.351 | 111.0857 | 72.605 | -0.33106 | 1
12 | 4 | 87 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.41 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 15:35 | 95 | 90 | 4.98 | 4.98 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | oui | non |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 144 | 144 | N | 0.8531 | 04_L_GC9_LI_I3 | 964000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 5 ans_1 | 20191110 | 20191110 | 153512 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1009.2 | 600 | 128 | 128 | 300 | 153512 | 313900 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.095 | 1.891 | 0.61604 | 0.46612 | 152.777 | 248 | 0.8173 | 200.1141 | 1210.1938 | 102.2604 | 10 | Fantome thyroide | 0.19 | 1.891 | 0.79238 | 0.70237 | 144.214 | 182 | 0.60287 | 200.4337 | 888.1261 | 96.5288 | 15 | Fantome thyroide | 0.287 | 1.891 | 0.89576 | 0.85002 | 137.947 | 154 | 0.49912 | 200.4981 | 751.4913 | 92.334 | 20 | Fantome thyroide | 0.381 | 1.891 | 0.97188 | 0.89432 | 132.176 | 136 | 0.43231 | 200.5297 | 663.6546 | 88.4712 | 25 | Fantome thyroide | 0.475 | 1.891 | 1.039 | 0.99768 | 125.718 | 121 | 0.38175 | 200.5857 | 590.4574 | 84.1486 | 30 | Fantome thyroide | 0.583 | 1.891 | 1.12 | 1.0567 | 117.605 | 105 | 0.32345 | 200.5752 | 512.3804 | 78.7182 | 35 | Fantome thyroide | 0.67 | 1.891 | 1.1733 | 1.0863 | 111.467 | 95 | 0.28902 | 200.6869 | 463.5823 | 74.6098 | 40 | Fantome thyroide | 0.773 | 1.891 | 1.2274 | 1.1601 | 104.333 | 85 | 0.25823 | 200.4892 | 414.7842 | 69.8347 | 148.0212 | 99.0771 | 0.027693 | 1
9 | 17 | 531 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.766 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 |  | 5.1 | 2020-12-22 17:30 | 0 | 2020-12-22 16:02 | 2020-12-22 17:37 | 7 | 95 | 5.07 | 5.07 | 1.41 | GT IRSN Thyr I123 | 21 | 30 | 2.5 | 128x128 | 159 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 29.575 | 29.281 | O | 1.13 | 17_L_GC10_PI_I10 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 173700 | NM | 17_L_GC10_PI_I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,766194, 1,766194] | 0 | 552.653 | 128 | 128 | 21.235 | 173700 | 30043 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.03 | 0.0083313 | 0.0069141 | 29.218 | 3507 | 0.66225 | 3.1786 | 10939.8804 | 271.3878 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.03 | 0.0091121 | 0.0080859 | 28.448 | 3122 | 0.58733 | 3.6314 | 9738.8956 | 264.2357 | 15 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.03 | 0.010802 | 0.0090234 | 25.913 | 2399 | 0.46171 | 5.6107 | 7483.5395 | 240.6897 | 20 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.03 | 0.011531 | 0.0099609 | 24.573 | 2131 | 0.41801 | 6.6041 | 6647.5293 | 228.2433 | 25 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.03 | 0.013143 | 0.01207 | 21.226 | 1615 | 0.33896 | 9.6863 | 5037.8976 | 197.1551 | 30 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.03 | 0.013912 | 0.013008 | 19.546 | 1405 | 0.30722 | 11.1555 | 4382.815 | 181.5506 | 35 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.03 | 0.015525 | 0.015117 | 16.037 | 1033 | 0.24887 | 14.0412 | 3222.3828 | 148.9577 | 40 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.03 | 0.016385 | 0.016055 | 14.222 | 868 | 0.22117 | 15.2033 | 2707.675 | 132.0993 | 29.1093 | 270.3779 | 76.1142 | 0
9 | 17 | 532 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.766 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 |  | 5 | 2020-12-22 17:50 | 0 | 2020-12-22 16:03 | 2020-12-22 17:57 | 7 | 114 | 4.97 | 4.97 | 1.25 | GT IRSN Thyr I123 | 24 | 30 | 2.5 | 128x128 | 159 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 29.592 | 29.274 | O | 1.02 | 17_L_GC10_PI_I15 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 175700 | NM | 17_L_GC10_PI_I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,766194, 1,766194] | 0 | 552.653 | 128 | 128 | 23.978 | 175700 | 30059 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.03 | 0.0072113 | 0.0059766 | 29.047 | 4028 | 0.6531 | 10.3558 | 12565.1093 | 243.7429 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.03 | 0.0080198 | 0.0069141 | 27.965 | 3487 | 0.56806 | 10.8217 | 10877.4916 | 234.6635 | 15 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.03 | 0.009624 | 0.0080859 | 24.801 | 2577 | 0.44248 | 12.1396 | 8038.8001 | 208.1133 | 20 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.03 | 0.010317 | 0.0090234 | 23.121 | 2241 | 0.40158 | 12.9555 | 6990.6678 | 194.0159 | 25 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.03 | 0.012015 | 0.010898 | 18.695 | 1556 | 0.32433 | 15.0958 | 4853.8506 | 156.8759 | 30 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.03 | 0.012934 | 0.01207 | 16.375 | 1266 | 0.29056 | 15.7735 | 3949.2126 | 137.408 | 35 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.03 | 0.014568 | 0.013945 | 12.543 | 861 | 0.24083 | 16.8618 | 2685.8389 | 105.2524 | 40 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.03 | 0.015433 | 0.013945 | 10.695 | 693 | 0.21932 | 17.2854 | 2161.7728 | 89.7452 | 29.2458 | 245.4108 | 37.3942 | 0
9 | 17 | 533 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.766 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 |  | 5 | 2020-12-22 18:10 | 0 | 2020-12-22 16:03 | 2020-12-22 18:13 | 3 | 130 | 4.99 | 4.99 | 1.11 | GT IRSN Thyr I123 | 27 | 30 | 2.5 | 128x128 | 159 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 29.699 | 29.427 | O | 0.9 | 17_L_GC10_PI_I20 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 181300 | NM | 17_L_GC10_PI_I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,766194, 1,766194] | 0 | 552.653 | 128 | 128 | 27.206 | 181300 | 30099 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.025 | 0.005791 | 0.0049805 | 28.839 | 4980 | 0.61704 | 24.1061 | 15534.8174 | 212.4296 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.025 | 0.0065328 | 0.005957 | 27.209 | 4165 | 0.52814 | 25.9107 | 12992.4728 | 200.4229 | 15 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.025 | 0.0073417 | 0.005957 | 24.881 | 3389 | 0.45416 | 28.1262 | 10571.7864 | 183.2747 | 20 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.025 | 0.0081423 | 0.0069336 | 22.261 | 2734 | 0.3973 | 30.6475 | 8528.5524 | 163.9757 | 25 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.025 | 0.0098944 | 0.009082 | 16.395 | 1657 | 0.30841 | 34.8193 | 5168.9141 | 120.7664 | 30 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.025 | 0.010797 | 0.010059 | 13.637 | 1263 | 0.27455 | 36.1379 | 3939.8543 | 100.4508 | 35 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.025 | 0.011635 | 0.011035 | 11.309 | 972 | 0.24872 | 38.162 | 3032.0969 | 83.3027 | 40 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.025 | 0.012633 | 0.012012 | 8.906 | 705 | 0.22278 | 40.158 | 2199.2061 | 65.6021 | 29.4484 | 216.9186 | 35.4782 | 0
9 | 17 | 535 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.766 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale maison |  | 1 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 |  | 5.2 | 2020-12-22 18:30 | 0.1 | 2020-12-22 16:00 | 2020-12-22 18:46 | 16 | 166 | 5.04 | 5.04 | 1.01 | GT IRSN Thyr I123 | 30 | 30 | 2.5 | 128x128 | 159 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 29.904 | 29.593 | O | 0.82 | 17_L_GC10_PI_I30 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 184601 | NM | 17_L_GC10_PI_I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,766194, 1,766194] | 0 | 552.653 | 128 | 128 | 29.802 | 184601 | 30133 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.001 | 0.018 | 0.0040161 | 0.0030234 | 30.133 | 7503 | 0.72174 | 19.9416 | 23405.1677 | 200.6164 | 10 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.018 | 0.0048493 | 0.0040078 | 28.509 | 5879 | 0.56533 | 21.7417 | 18339.1951 | 189.8043 | 15 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.018 | 0.0056047 | 0.0049922 | 26.045 | 4647 | 0.46475 | 23.8503 | 14496.0435 | 173.3997 | 20 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.018 | 0.0064029 | 0.0059766 | 22.775 | 3557 | 0.38725 | 26.3662 | 11095.8525 | 151.6291 | 25 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.018 | 0.007256 | 0.0069609 | 19.047 | 2625 | 0.32475 | 29.2785 | 8188.5333 | 126.8092 | 30 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.018 | 0.0080892 | 0.0069609 | 15.507 | 1917 | 0.27723 | 31.5726 | 5979.9689 | 103.2409 | 35 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.018 | 0.0089601 | 0.0079453 | 12.123 | 1353 | 0.23799 | 33.7152 | 4220.604 | 80.7113 | 40 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.018 | 0.0097857 | 0.0090703 | 9.316 | 952 | 0.20848 | 35.3082 | 2969.7081 | 62.0231 | 29.4929 | 196.3551 | 38.423 | 0
9 | 17 | 537 | 2 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.766 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale maison |  | 1 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 |  | 5.1 | 2020-12-22 19:00 |  |  | 2020-12-22 19:09 | 9 |  | 5.06 | 5.06 | 1.25 | GT IRSN Thyr I123 | 24 | 30 | 2.5 | 128x128 | 159 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 29.516 | 29.372 | O | 1 | 17_L_GC10_PI_Ser |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 190900 | NM | 17_L_GC10_PI_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,766194, 1,766194] | 0 | 552.653 | 128 | 128 | 24.11 | 190900 | 30022 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.043 | 0.015743 | 0.014949 | 29.108 | 1849 | 0.59557 | 14.8083 | 5767.8469 | 238.5968 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.043 | 0.017571 | 0.016965 | 28.272 | 1609 | 0.49356 | 14.8124 | 5019.181 | 231.7442 | 15 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.043 | 0.018849 | 0.017973 | 27.444 | 1456 | 0.43072 | 14.8352 | 4541.9065 | 224.9571 | 20 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.043 | 0.020128 | 0.01898 | 26.348 | 1309 | 0.3753 | 14.813 | 4083.3486 | 215.9732 | 25 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.043 | 0.021391 | 0.020996 | 25.028 | 1170 | 0.32651 | 14.816 | 3649.7463 | 205.1533 | 30 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.043 | 0.02247 | 0.022004 | 23.706 | 1055 | 0.28921 | 14.7806 | 3291.0105 | 194.3169 | 35 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.043 | 0.02416 | 0.023012 | 21.237 | 879 | 0.23931 | 14.622 | 2741.9889 | 174.0786 | 40 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.043 | 0.025329 | 0.025027 | 19.326 | 763 | 0.20935 | 14.6025 | 2380.1337 | 158.4143 | 29.6125 | 242.7321 | -1.4369 | 1
9 | 17 | 536 | 2 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.766 | Local | Rou | 3 | Seringue |  | Seringue |  |  |  |  | cale maison |  | 1 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 |  | 5.1 | 2020-12-22 19:00 |  |  | 2020-12-22 19:09 | 9 |  | 5.06 | 5.06 | 1.25 | GT IRSN Thyr I123 | 24 | 30 | 2.5 | 128x128 | 159 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 29.516 | 29.372 | O | 1 | 17_L_GC10_PI_Rou | Pas de quantif en routine | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 190900 | NM | 17_L_GC10_PI_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,766194, 1,766194] | 0 | 552.653 | 128 | 128 | 24.11 | 190900 | 30022 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.043 | 0.015743 | 0.014949 | 29.108 | 1849 | 0.59557 | 14.8083 | 5767.8469 | 238.5968 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.043 | 0.017571 | 0.016965 | 28.272 | 1609 | 0.49356 | 14.8124 | 5019.181 | 231.7442 | 15 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.043 | 0.018849 | 0.017973 | 27.444 | 1456 | 0.43072 | 14.8352 | 4541.9065 | 224.9571 | 20 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.043 | 0.020128 | 0.01898 | 26.348 | 1309 | 0.3753 | 14.813 | 4083.3486 | 215.9732 | 25 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.043 | 0.021391 | 0.020996 | 25.028 | 1170 | 0.32651 | 14.816 | 3649.7463 | 205.1533 | 30 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.043 | 0.02247 | 0.022004 | 23.706 | 1055 | 0.28921 | 14.7806 | 3291.0105 | 194.3169 | 35 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.043 | 0.02416 | 0.023012 | 21.237 | 879 | 0.23931 | 14.622 | 2741.9889 | 174.0786 | 40 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.043 | 0.025329 | 0.025027 | 19.326 | 763 | 0.20935 | 14.6025 | 2380.1337 | 158.4143 | 29.6125 | 242.7321 | -1.4369 | 1
10 | 4 | 122 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 25.2 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:00 | 120 | 105 | 20.01 | 20.01 | 1.57 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 369 | 369 | N | 0.7984 | 04_S_GC9_LT_I3 |  | 0 | Quantification IRSN_1 | 20210111_5ans_1 | 20191211 | 20191211 | 180006 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1008.3 | 600 | 256 | 256 | 300 | 180006 | 437976 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.065 | 1.29 | 0.47354 | 0.39809 | 389.249 | 822 | 0.70943 | 199.219 | 1002.8017 | 64.8424 | 10 | Fantome thyroide | 0.129 | 1.29 | 0.55299 | 0.49887 | 376.036 | 680 | 0.57123 | 199.2586 | 829.5683 | 62.6413 | 15 | Fantome thyroide | 0.194 | 1.29 | 0.61239 | 0.55934 | 361.925 | 591 | 0.48377 | 199.2932 | 720.9925 | 60.2907 | 20 | Fantome thyroide | 0.258 | 1.29 | 0.66604 | 0.60973 | 345.674 | 519 | 0.41463 | 199.3489 | 633.1558 | 57.5835 | 25 | Fantome thyroide | 0.324 | 1.29 | 0.70009 | 0.66012 | 333.242 | 476 | 0.37551 | 199.36 | 580.6978 | 55.5126 | 30 | Fantome thyroide | 0.387 | 1.29 | 0.74233 | 0.71051 | 314.748 | 424 | 0.33323 | 199.3825 | 517.2602 | 52.4318 | 35 | Fantome thyroide | 0.452 | 1.29 | 0.78583 | 0.75082 | 293.9 | 374 | 0.29366 | 199.328 | 456.2626 | 48.9589 | 40 | Fantome thyroide | 0.516 | 1.29 | 0.83052 | 0.81129 | 270.75 | 326 | 0.2567 | 199.29 | 397.7048 | 45.1024 | 400.3455 | 66.6909 | 0.015745 | 1
10 | 4 | 119 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 25.9 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:15 | 135 | 120 | 19.98 | 19.98 | 1.51 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 364 | 364 | N | 0.7888 | 04_S_GC9_LT_I10 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_10ans_1 | 20190324 | 20190324 | 181510 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1008.3 | 600 | 256 | 256 | 300 | 181510 | 420626 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.805 | 0.30726 | 0.28615 | 380.386 | 1238 | 0.66443 | 202.8704 | 1510.3023 | 63.4611 | 10 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.805 | 0.35502 | 0.34275 | 368.868 | 1039 | 0.53024 | 202.9328 | 1267.5316 | 61.5395 | 15 | Fantome thyroide | 0.121 | 0.805 | 0.38804 | 0.36791 | 356.998 | 920 | 0.44988 | 202.964 | 1122.3571 | 59.5592 | 20 | Fantome thyroide | 0.161 | 0.805 | 0.413 | 0.39307 | 345.265 | 836 | 0.39565 | 202.9857 | 1019.881 | 57.6018 | 25 | Fantome thyroide | 0.202 | 0.805 | 0.44077 | 0.41822 | 329.256 | 747 | 0.34114 | 203.095 | 911.3052 | 54.9309 | 30 | Fantome thyroide | 0.243 | 0.805 | 0.46034 | 0.44338 | 315.794 | 686 | 0.30656 | 203.0254 | 836.888 | 52.685 | 35 | Fantome thyroide | 0.282 | 0.805 | 0.47962 | 0.46225 | 299.763 | 625 | 0.2771 | 203.0742 | 762.4709 | 50.0105 | 40 | Fantome thyroide | 0.322 | 0.805 | 0.50264 | 0.4874 | 278.462 | 554 | 0.24562 | 202.9786 | 675.8542 | 46.4568 | 386.6355 | 64.5038 | 0.022584 | 1
10 | 4 | 120 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 26.7 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:30 | 150 | 135 | 20.01 | 20.01 | 1.58 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 379 | 379 | N | 0.82 | 04_S_GC9_LT_I15 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_15ans_1 | 20190330 | 20190330 | 183004 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1008.3 | 600 | 256 | 256 | 300 | 183004 | 440571 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.738 | 0.26161 | 0.23351 | 399.224 | 1526 | 0.66268 | 205.4123 | 1861.6489 | 66.5041 | 10 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.738 | 0.30297 | 0.27387 | 386.288 | 1275 | 0.52759 | 205.5038 | 1555.4406 | 64.3492 | 15 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.738 | 0.32958 | 0.3027 | 373.414 | 1133 | 0.45388 | 205.6243 | 1382.2072 | 62.2046 | 20 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.738 | 0.35324 | 0.33152 | 358.188 | 1014 | 0.3969 | 205.6915 | 1237.0327 | 59.6682 | 25 | Fantome thyroide | 0.185 | 0.738 | 0.37677 | 0.36035 | 339.471 | 901 | 0.34748 | 205.8352 | 1099.178 | 56.5502 | 30 | Fantome thyroide | 0.222 | 0.738 | 0.39944 | 0.38918 | 318.35 | 797 | 0.30566 | 205.9027 | 972.3028 | 53.0318 | 35 | Fantome thyroide | 0.259 | 0.738 | 0.42937 | 0.41801 | 288.537 | 672 | 0.25454 | 205.9797 | 819.8087 | 48.0655 | 40 | Fantome thyroide | 0.296 | 0.738 | 0.44991 | 0.44684 | 266.794 | 593 | 0.22149 | 206.0819 | 723.4324 | 44.4434 | 407.738 | 67.9224 | 0.28052 | 1
10 | 4 | 121 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 27.5 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:45 | 165 | 150 | 20.02 | 20.02 | 1.56 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 383 | 383 | N | 0.8281 | 04_S_GC9_LT_I20 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_Adulte_1 | 20190710 | 20190710 | 184501 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1008.3 | 600 | 256 | 256 | 300 | 184501 | 437494 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.51 | 0.19527 | 0.18129 | 400.492 | 2051 | 0.62938 | 207.6364 | 2502.1244 | 66.682 | 10 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.51 | 0.22195 | 0.20918 | 389.74 | 1756 | 0.50738 | 207.7275 | 2142.2381 | 64.8918 | 15 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.51 | 0.24124 | 0.23309 | 377.785 | 1566 | 0.4302 | 207.7858 | 1910.447 | 62.9013 | 20 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.51 | 0.25633 | 0.24504 | 365.27 | 1425 | 0.37627 | 207.9031 | 1738.4336 | 60.8175 | 25 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.51 | 0.26984 | 0.26098 | 351.064 | 1301 | 0.33321 | 207.9405 | 1587.1594 | 58.4522 | 30 | Fantome thyroide | 0.153 | 0.51 | 0.28309 | 0.27691 | 334.326 | 1181 | 0.2955 | 208.048 | 1440.7649 | 55.6653 | 35 | Fantome thyroide | 0.179 | 0.51 | 0.29788 | 0.28887 | 312.178 | 1048 | 0.25861 | 208.1276 | 1278.5111 | 51.9777 | 40 | Fantome thyroide | 0.204 | 0.51 | 0.31467 | 0.30879 | 285.094 | 906 | 0.21957 | 208.0706 | 1105.2778 | 47.4682 | 405.953 | 67.5912 | 0.16486 | 1
10 | 4 | 123 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 28.3 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 19:00 | 180 | 165 | 20.02 | 20.02 | 1.77 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 443 | 443 | N | 0.958 | 04_S_GC9_LT_I30 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_Goitre_1 | 20190508 | 20190508 | 190001 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1008.3 | 600 | 256 | 256 | 300 | 190001 | 499145 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.433 | 0.17262 | 0.15392 | 460.034 | 2665 | 0.63331 | 204.057 | 3251.1758 | 76.5957 | 10 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.433 | 0.19554 | 0.18436 | 448.578 | 2294 | 0.51401 | 204.1377 | 2798.5731 | 74.6883 | 15 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.433 | 0.20945 | 0.19789 | 437.752 | 2090 | 0.45066 | 204.1841 | 2549.7026 | 72.8858 | 20 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.433 | 0.22409 | 0.21819 | 422.414 | 1885 | 0.39127 | 204.3052 | 2299.6121 | 70.332 | 25 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.433 | 0.23498 | 0.23172 | 407.684 | 1735 | 0.35247 | 204.3507 | 2116.6191 | 67.8795 | 30 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.433 | 0.25115 | 0.24864 | 382.254 | 1522 | 0.30014 | 204.1795 | 1856.7691 | 63.6454 | 35 | Fantome thyroide | 0.152 | 0.433 | 0.26525 | 0.26555 | 358.092 | 1350 | 0.25684 | 204.0354 | 1646.9371 | 59.6224 | 40 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.433 | 0.27803 | 0.27908 | 333.636 | 1200 | 0.22017 | 204.2209 | 1463.9441 | 55.5504 | 464.6008 | 77.3561 | 0.040708 | 1
10 | 4 | 125 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 29.1 | 2021-01-11 16:00 |  |  | 2021-01-11 19:15 | 195 |  | 20 | 20 | 1.87 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 451 | 451 | N | 0.9762 | 04_S_GC9_LT_Ser |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_TI_1 | 20191113 | 20191113 | 191506 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1008.3 | 600 | 256 | 256 | 300 | 191506 | 526543 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.071 | 1.402 | 0.59571 | 0.50932 | 470.017 | 789 | 0.69699 | 192.6144 | 962.5432 | 78.3362 | 10 | Fantome thyroide | 0.141 | 1.402 | 0.69072 | 0.6298 | 456.567 | 661 | 0.56074 | 192.6133 | 806.3892 | 76.0945 | 15 | Fantome thyroide | 0.211 | 1.402 | 0.75277 | 0.73934 | 444.133 | 590 | 0.48288 | 192.5978 | 719.7725 | 74.0222 | 20 | Fantome thyroide | 0.281 | 1.402 | 0.81925 | 0.80505 | 427.651 | 522 | 0.40648 | 192.5328 | 636.8157 | 71.2752 | 25 | Fantome thyroide | 0.352 | 1.402 | 0.85324 | 0.83791 | 417.234 | 489 | 0.37074 | 192.552 | 596.5572 | 69.539 | 30 | Fantome thyroide | 0.422 | 1.402 | 0.91809 | 0.94745 | 394.777 | 430 | 0.30583 | 192.5672 | 524.58 | 65.7962 | 35 | Fantome thyroide | 0.493 | 1.402 | 0.94217 | 0.96935 | 385.348 | 409 | 0.28276 | 192.5056 | 498.9609 | 64.2247 | 40 | Fantome thyroide | 0.561 | 1.402 | 0.9822 | 1.0022 | 366.359 | 373 | 0.24845 | 192.5083 | 455.0426 | 61.0598 | 472.9825 | 78.8304 | -0.054568 | 1
10 | 4 | 124 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 1 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  | 8 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 35.24 | 2021-01-11 16:00 |  |  | 2021-01-11 19:30 | 210 |  | 23.53 | 23.53 | 1.85 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 463 | 463 | N | 0.8518 | 04_S_GC9_LT_Rou |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_TL_1 | 20191212 | 20191212 | 193002 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1008.3 | 600 | 256 | 256 | 300 | 193002 | 574074 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.327 | 6.508 | 2.0718 | 1.5507 | 495.161 | 239 | 0.78954 | 184.954 | 291.5689 | 70.1461 | 10 | Fantome thyroide | 0.654 | 6.508 | 2.5518 | 2.1609 | 469.522 | 184 | 0.61601 | 184.935 | 224.4714 | 66.514 | 15 | Fantome thyroide | 0.989 | 6.508 | 2.9182 | 2.5676 | 443.561 | 152 | 0.51006 | 184.9347 | 185.4329 | 62.8362 | 20 | Fantome thyroide | 1.302 | 6.508 | 3.2047 | 2.8218 | 419.812 | 131 | 0.43825 | 184.8964 | 159.8139 | 59.4719 | 25 | Fantome thyroide | 1.635 | 6.508 | 3.4281 | 3.2794 | 397.661 | 116 | 0.39013 | 184.9043 | 141.5146 | 56.3339 | 30 | Fantome thyroide | 2.003 | 6.508 | 3.7359 | 3.5845 | 366.119 | 98 | 0.32803 | 184.9051 | 119.5554 | 51.8656 | 35 | Fantome thyroide | 2.295 | 6.508 | 3.9172 | 3.6862 | 344.715 | 88 | 0.29635 | 184.8712 | 107.3559 | 48.8334 | 40 | Fantome thyroide | 2.611 | 6.508 | 4.1535 | 3.9912 | 315.665 | 76 | 0.25786 | 184.8814 | 92.7165 | 44.7181 | 514.5531 | 72.8932 | -0.028959 | 1
13 | 4 | 101 | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 4.42 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.41 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 15:35 | 95 | 80 | 4.98 | 4.98 |  | SFPM THYR | 300 |  | 1 | 128x128 | 159 | 15% | oui | non |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 291 | 291 | N | 1.0362 | 04_L_GC9_PI_I3 | 195000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 5ans_1 | 20190415 | 20190415 | 153505 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 998.9 | 617.7 | 128 | 128 | 300 | 153505 | 304818 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.202 | 3.708 | 1.5229 | 1.347 | 293.917 | 193 | 0.65526 | 399.2594 | 3767.2161 | 196.7316 | 10 | Fantome thyroide | 0.373 | 3.708 | 1.7098 | 1.5788 | 287.246 | 168 | 0.54652 | 399.3695 | 3279.2347 | 192.2664 | 15 | Fantome thyroide | 0.567 | 3.708 | 1.8592 | 1.7526 | 278.877 | 150 | 0.47158 | 399.3672 | 2927.8881 | 186.6647 | 20 | Fantome thyroide | 0.776 | 3.708 | 1.9665 | 1.8395 | 271.382 | 138 | 0.42261 | 399.6919 | 2693.6571 | 181.6479 | 25 | Fantome thyroide | 0.931 | 3.708 | 2.0842 | 1.9554 | 260.523 | 125 | 0.37622 | 399.7177 | 2439.9068 | 174.3795 | 30 | Fantome thyroide | 1.147 | 3.708 | 2.2169 | 2.0133 | 246.081 | 111 | 0.3296 | 400.0571 | 2166.6372 | 164.7129 | 35 | Fantome thyroide | 1.305 | 3.708 | 2.3256 | 2.1292 | 232.558 | 100 | 0.29564 | 400.0362 | 1951.9254 | 155.6613 | 40 | Fantome thyroide | 1.486 | 3.708 | 2.4557 | 2.4479 | 216.098 | 88 | 0.25594 | 399.4341 | 1717.6944 | 144.6439 | 297.005 | 198.7985 | 0.016173 | 1
10 | 4 | 91 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 |  | 25.9 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:20 | 140 | 125 | 19.79 | 19.79 | 1.5 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 369 | 369 | N | 0.8073 | 04_L_GC9_LT_I10 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_10ans_1 | 20190324 | 20190324 | 182022 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1008.3 | 600 | 128 | 128 | 300 | 182022 | 416130 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.174 | 3.434 | 1.3123 | 1.1134 | 377.939 | 288 | 0.701 | 204.9184 | 1405.3863 | 63.6582 | 10 | Fantome thyroide | 0.353 | 3.434 | 1.5514 | 1.4353 | 364.589 | 235 | 0.54887 | 204.9695 | 1146.7562 | 61.4096 | 15 | Fantome thyroide | 0.52 | 3.434 | 1.6746 | 1.5963 | 355.02 | 212 | 0.48074 | 205.0106 | 1034.5205 | 59.7979 | 20 | Fantome thyroide | 0.694 | 3.434 | 1.7816 | 1.6768 | 343.856 | 193 | 0.42877 | 205.0431 | 941.804 | 57.9175 | 25 | Fantome thyroide | 0.863 | 3.434 | 1.9113 | 1.7304 | 326.833 | 171 | 0.37379 | 205.0714 | 834.4481 | 55.0502 | 30 | Fantome thyroide | 1.031 | 3.434 | 2.0142 | 1.8914 | 312.203 | 155 | 0.3328 | 205.0262 | 756.3711 | 52.586 | 35 | Fantome thyroide | 1.224 | 3.434 | 2.1412 | 2.0792 | 291.205 | 136 | 0.28777 | 205.0643 | 663.6546 | 49.0492 | 40 | Fantome thyroide | 1.374 | 3.434 | 2.2238 | 2.1328 | 275.757 | 124 | 0.26163 | 204.8941 | 605.0969 | 46.4472 | 382.9233 | 64.4978 | -0.036802 | 1
10 | 4 | 92 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 |  | 26.7 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:35 | 155 | 140 | 19.82 | 19.82 | 1.58 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 386 | 386 | N | 0.8432 | 04_L_GC9_LT_I15 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_15ans_1 | 20190330 | 20190330 | 183516 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1008.3 | 600 | 128 | 128 | 300 | 183516 | 435488 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.146 | 2.877 | 1.1163 | 0.9103 | 396.286 | 355 | 0.69768 | 207.6496 | 1732.3338 | 66.6475 | 10 | Fantome thyroide | 0.288 | 2.877 | 1.2907 | 1.1351 | 384.623 | 298 | 0.56546 | 207.6965 | 1454.1844 | 64.686 | 15 | Fantome thyroide | 0.433 | 2.877 | 1.3993 | 1.2474 | 373.623 | 267 | 0.49543 | 207.8185 | 1302.9102 | 62.836 | 20 | Fantome thyroide | 0.577 | 2.877 | 1.5122 | 1.3823 | 358.392 | 237 | 0.43248 | 207.9 | 1156.5158 | 60.2745 | 25 | Fantome thyroide | 0.72 | 2.877 | 1.6182 | 1.5396 | 341.437 | 211 | 0.37972 | 208.0142 | 1029.6407 | 57.423 | 30 | Fantome thyroide | 0.864 | 2.877 | 1.7011 | 1.652 | 326.611 | 192 | 0.34185 | 207.9618 | 936.9242 | 54.9295 | 35 | Fantome thyroide | 1.014 | 2.877 | 1.8236 | 1.7644 | 302.723 | 166 | 0.29001 | 207.9428 | 810.049 | 50.912 | 40 | Fantome thyroide | 1.154 | 2.877 | 1.9185 | 1.8993 | 282.013 | 147 | 0.25363 | 208.1288 | 717.3326 | 47.429 | 403.0726 | 67.7889 | 0.20771 | 1
10 | 4 | 93 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 |  | 27.5 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 18:50 | 170 | 155 | 19.83 | 19.83 | 1.53 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 389 | 389 | N | 0.8492 | 04_L_GC9_LT_I20 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_Adulte_1 | 20190710 | 20190710 | 185010 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1008.3 | 600 | 128 | 128 | 300 | 185010 | 432311 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.099 | 1.922 | 0.81087 | 0.72826 | 398.136 | 491 | 0.65802 | 209.7716 | 2395.9884 | 66.9249 | 10 | Fantome thyroide | 0.194 | 1.922 | 0.93043 | 0.84838 | 387.991 | 417 | 0.52664 | 209.8135 | 2034.8822 | 65.2195 | 15 | Fantome thyroide | 0.291 | 1.922 | 1.0097 | 0.95349 | 377.64 | 374 | 0.45009 | 209.9211 | 1825.0503 | 63.4796 | 20 | Fantome thyroide | 0.386 | 1.922 | 1.058 | 1.0136 | 369.238 | 349 | 0.40807 | 210.0116 | 1703.0549 | 62.0672 | 25 | Fantome thyroide | 0.488 | 1.922 | 1.122 | 1.1036 | 355.677 | 317 | 0.35689 | 209.9995 | 1546.9009 | 59.7877 | 30 | Fantome thyroide | 0.584 | 1.922 | 1.1707 | 1.1637 | 343.014 | 293 | 0.32195 | 210.1804 | 1429.7854 | 57.6591 | 35 | Fantome thyroide | 0.676 | 1.922 | 1.2227 | 1.2088 | 326.474 | 267 | 0.28938 | 210.0588 | 1302.9102 | 54.8788 | 40 | Fantome thyroide | 0.776 | 1.922 | 1.3003 | 1.2838 | 300.369 | 231 | 0.24306 | 209.9854 | 1127.2369 | 50.4907 | 401.1957 | 67.4392 | 0.081872 | 1
10 | 4 | 95 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 |  | 28.3 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 19:05 | 185 | 170 | 19.83 | 19.83 | 1.75 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 448 | 448 | N | 0.9781 | 04_L_GC9_LT_I30 |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_Goitre_1 | 20190508 | 20190508 | 190515 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1008.3 | 600 | 128 | 128 | 300 | 190515 | 493313 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.082 | 1.638 | 0.72464 | 0.62065 | 455.796 | 629 | 0.6415 | 206.1775 | 3069.4027 | 76.6172 | 10 | Fantome thyroide | 0.164 | 1.638 | 0.81015 | 0.74862 | 446.393 | 551 | 0.53459 | 206.2301 | 2688.7773 | 75.0366 | 15 | Fantome thyroide | 0.246 | 1.638 | 0.87238 | 0.8382 | 436.189 | 500 | 0.4653 | 206.2916 | 2439.9068 | 73.3214 | 20 | Fantome thyroide | 0.328 | 1.638 | 0.9222 | 0.90218 | 425.132 | 461 | 0.41547 | 206.344 | 2249.594 | 71.4628 | 25 | Fantome thyroide | 0.411 | 1.638 | 0.96652 | 0.95337 | 412.706 | 427 | 0.37556 | 206.3965 | 2083.6804 | 69.374 | 30 | Fantome thyroide | 0.492 | 1.638 | 1.0279 | 1.0429 | 391.639 | 381 | 0.32638 | 206.2999 | 1859.209 | 65.8327 | 35 | Fantome thyroide | 0.579 | 1.638 | 1.0953 | 1.1069 | 368.006 | 336 | 0.27253 | 206.2283 | 1639.6173 | 61.8601 | 40 | Fantome thyroide | 0.656 | 1.638 | 1.1376 | 1.1453 | 351.515 | 309 | 0.23993 | 206.0816 | 1507.8624 | 59.0881 | 459.7917 | 77.2889 | -0.072064 | 1
10 | 4 | 97 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 |  | 29.1 | 2021-01-11 16:00 |  |  | 2021-01-11 19:20 | 200 |  | 19.81 | 19.81 | 2.02 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 461 | 461 | N | 1.0075 | 04_L_GC9_LT_Ser |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_TI_1 | 20191113 | 20191113 | 192017 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1008.3 | 600 | 128 | 128 | 300 | 192017 | 520393 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.416 | 6.424 | 2.8519 | 2.4341 | 462 | 162 | 0.6662 | 194.8094 | 790.5298 | 77.7385 | 10 | Fantome thyroide | 0.695 | 6.424 | 2.9885 | 2.4843 | 457.248 | 153 | 0.6246 | 194.7884 | 746.6115 | 76.9389 | 15 | Fantome thyroide | 0.978 | 6.424 | 3.6732 | 3.5884 | 426.086 | 116 | 0.44304 | 194.843 | 566.0584 | 71.6954 | 20 | Fantome thyroide | 1.335 | 6.424 | 3.8946 | 4.291 | 416.722 | 107 | 0.38385 | 194.7955 | 522.14 | 70.1198 | 25 | Fantome thyroide | 1.722 | 6.424 | 3.9412 | 4.291 | 413.827 | 105 | 0.37292 | 194.7792 | 512.3804 | 69.6327 | 30 | Fantome thyroide | 1.984 | 6.424 | 3.9843 | 4.3914 | 410.383 | 103 | 0.36407 | 194.7946 | 502.6208 | 69.0532 | 35 | Fantome thyroide | 2.279 | 6.424 | 4.2508 | 4.6925 | 382.573 | 90 | 0.31924 | 194.9838 | 439.1832 | 64.3737 | 40 | Fantome thyroide | 2.592 | 6.424 | 4.6497 | 4.8431 | 344.077 | 74 | 0.24857 | 194.7166 | 361.1062 | 57.8962 | 467.9177 | 78.7343 | -0.036861 | 1
10 | 4 | 96 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | Rou | 1 | Seringue | oui | Seringue |  |  |  | 8 | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.1% | Ba-133 | Ba-133 |  | 35.24 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 2021-01-11 16:15 | 2021-01-11 19:35 | 215 | 200 | 23.31 | 23.31 | 2.02 | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris | xeleris | 77 | Semi-automatique | 15 | 466 | 466 | N | 0.8656 | 04_L_GC9_LT_Rou |  | 0 | QUANTIFICATION IRSN_1 | 20210111_TL_1 | 20191212 | 20191212 | 193518 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1008.3 | 600 | 128 | 128 | 300 | 193518 | 566646 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 1.859 | 33.981 | 10.1703 | 6.7697 | 488.174 | 48 | 0.85421 | 187.079 | 234.231 | 69.809 | 10 | Fantome thyroide | 3.401 | 33.981 | 12.7381 | 10.4863 | 458.573 | 36 | 0.676 | 187.0441 | 175.6733 | 65.576 | 15 | Fantome thyroide | 5.526 | 33.981 | 15.2432 | 11.8137 | 426.811 | 28 | 0.53601 | 187.0183 | 136.6348 | 61.034 | 20 | Fantome thyroide | 6.979 | 33.981 | 16.7639 | 13.9375 | 402.334 | 24 | 0.4676 | 187.056 | 117.1155 | 57.5338 | 25 | Fantome thyroide | 9.185 | 33.981 | 18.0861 | 14.203 | 379.809 | 21 | 0.4136 | 187.2511 | 102.4761 | 54.3127 | 30 | Fantome thyroide | 10.376 | 33.981 | 18.9719 | 15.2649 | 360.466 | 19 | 0.38536 | 187.1657 | 92.7165 | 51.5467 | 35 | Fantome thyroide | 13.044 | 33.981 | 21.7875 | 21.3709 | 305.025 | 14 | 0.29555 | 186.901 | 68.3174 | 43.6186 | 40 | Fantome thyroide | 13.963 | 33.981 | 22.4601 | 21.3709 | 291.981 | 13 | 0.27467 | 187.0178 | 63.4376 | 41.7533 | 503.4061 | 71.9871 | -0.014071 | 1
11 | 4 | 136 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 26.68 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 17:30 | 150 | 145 | 19.99 | 19.99 | 3.91 | SFPM THYR PH | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1116 | 1116 | N | 0.8984 | 04_S_GC9_PT_I3 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | 5 ans_1 | 20190726 | 20190726 | 173003 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 1009.5 | 622.2 | 256 | 256 | 300 | 173003 | 1116316 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.052 | 1.04 | 0.38996 | 0.34531 | 1075.106 | 2757 | 0.65848 | 187.9314 | 3363.4115 | 179.274 | 10 | Fantome thyroide | 0.104 | 1.04 | 0.44067 | 0.38594 | 1046.593 | 2375 | 0.54622 | 188.0542 | 2897.3893 | 174.5194 | 15 | Fantome thyroide | 0.156 | 1.04 | 0.47893 | 0.42656 | 1013.408 | 2116 | 0.47421 | 188.1904 | 2581.4214 | 168.9858 | 20 | Fantome thyroide | 0.208 | 1.04 | 0.51454 | 0.47531 | 972.482 | 1890 | 0.41611 | 188.271 | 2305.7119 | 162.1614 | 25 | Fantome thyroide | 0.26 | 1.04 | 0.54811 | 0.51594 | 925.753 | 1689 | 0.36795 | 188.3174 | 2060.5013 | 154.3694 | 30 | Fantome thyroide | 0.313 | 1.04 | 0.57958 | 0.54844 | 874 | 1508 | 0.32866 | 188.4546 | 1839.6897 | 145.7395 | 35 | Fantome thyroide | 0.364 | 1.04 | 0.62137 | 0.60531 | 799.079 | 1286 | 0.28172 | 188.4056 | 1568.8601 | 133.2465 | 40 | Fantome thyroide | 0.416 | 1.04 | 0.65999 | 0.64594 | 728.625 | 1104 | 0.24013 | 188.5419 | 1346.8285 | 121.4982 | 1092.1198 | 182.111 | 0.25866 | 1
11 | 4 | 133 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 27.46 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 17:45 | 165 | 160 | 19.99 | 19.99 | 3.51 | SFPM THYR PH | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1001 | 1001 | N | 0.8058 | 04_S_GC9_PT_I10 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | 10 ans_1 | 20190822 | 20190822 | 174501 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 1009.5 | 622.2 | 256 | 256 | 300 | 174501 | 1001146 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.582 | 0.2245 | 0.19779 | 972.752 | 4333 | 0.61904 | 193.5196 | 5286.058 | 162.2064 | 10 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.582 | 0.24968 | 0.22962 | 950.273 | 3806 | 0.51859 | 193.5836 | 4643.1426 | 158.4581 | 15 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.582 | 0.26938 | 0.25235 | 922.614 | 3425 | 0.45079 | 193.6519 | 4178.3403 | 153.8459 | 20 | Fantome thyroide | 0.117 | 0.582 | 0.28666 | 0.27509 | 890.094 | 3105 | 0.39862 | 193.6139 | 3787.9553 | 148.4232 | 25 | Fantome thyroide | 0.146 | 0.582 | 0.30442 | 0.29327 | 848.405 | 2787 | 0.3517 | 193.6274 | 3400.0101 | 141.4716 | 30 | Fantome thyroide | 0.175 | 0.582 | 0.32584 | 0.32055 | 790.811 | 2427 | 0.30068 | 193.379 | 2960.8269 | 131.8678 | 35 | Fantome thyroide | 0.204 | 0.582 | 0.34431 | 0.33874 | 736.834 | 2140 | 0.2596 | 193.1977 | 2610.7002 | 122.8671 | 40 | Fantome thyroide | 0.233 | 0.582 | 0.36155 | 0.35693 | 681.164 | 1884 | 0.22437 | 192.9322 | 2298.3922 | 113.5841 | 983.7237 | 164.036 | -0.33767 | 1
11 | 4 | 134 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 28.27 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 18:00 | 180 | 175 | 20 | 20 | 3.61 | SFPM THYR PH | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1026 | 1026 | N | 0.8258 | 04_S_GC9_PT_I15 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | 15 ans_1 | 20190615 | 20190615 | 180004 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 1009.5 | 622.2 | 256 | 256 | 300 | 180004 | 1026934 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.502 | 0.18848 | 0.16276 | 999.887 | 5305 | 0.63718 | 193.8167 | 6471.8527 | 166.6478 | 10 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.502 | 0.20872 | 0.18629 | 976.825 | 4680 | 0.54339 | 193.9223 | 5709.3818 | 162.8042 | 15 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.502 | 0.2258 | 0.20982 | 946.118 | 4190 | 0.47645 | 194.0606 | 5111.6047 | 157.6863 | 20 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.502 | 0.24596 | 0.23727 | 899.001 | 3655 | 0.40814 | 194.1182 | 4458.9296 | 149.8335 | 25 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.502 | 0.26832 | 0.26473 | 840.106 | 3131 | 0.33892 | 194.089 | 3819.674 | 140.0177 | 30 | Fantome thyroide | 0.151 | 0.502 | 0.28486 | 0.28434 | 791.904 | 2780 | 0.29091 | 194.1099 | 3391.4704 | 131.984 | 35 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.502 | 0.29971 | 0.30002 | 742.989 | 2479 | 0.25092 | 194.1412 | 3024.2644 | 123.8315 | 40 | Fantome thyroide | 0.201 | 0.502 | 0.31411 | 0.31571 | 690.094 | 2197 | 0.21482 | 194.571 | 2680.2376 | 115.0157 | 1012.6257 | 168.771 | 0.3334 | 1
11 | 4 | 135 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 29.09 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 18:15 | 195 | 190 | 19.99 | 19.99 | 3.2 | SFPM THYR PH | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 913 | 913 | N | 0.735 | 04_S_GC9_PT_I20 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | Adulte_1 | 20190207 | 20190207 | 181502 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 1009.5 | 622.2 | 256 | 256 | 300 | 181502 | 912548 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.35 | 0.13052 | 0.11621 | 890.003 | 6819 | 0.59007 | 198.6705 | 8318.8621 | 148.408 | 10 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.35 | 0.14282 | 0.12988 | 871.762 | 6104 | 0.50395 | 198.8343 | 7446.5955 | 145.3663 | 15 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.35 | 0.15304 | 0.14355 | 847.547 | 5538 | 0.44219 | 198.991 | 6756.1018 | 141.3285 | 20 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.35 | 0.16198 | 0.15449 | 817.849 | 5049 | 0.39605 | 199.1625 | 6159.5446 | 136.3764 | 25 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.35 | 0.17386 | 0.1709 | 767.759 | 4416 | 0.34398 | 199.1778 | 5387.3141 | 128.0238 | 30 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.35 | 0.18884 | 0.1873 | 700.045 | 3707 | 0.28306 | 199.0706 | 4522.3672 | 116.7325 | 35 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.35 | 0.19995 | 0.19824 | 646.248 | 3232 | 0.24036 | 199.3847 | 3942.8893 | 107.7619 | 40 | Fantome thyroide | 0.14 | 0.35 | 0.20916 | 0.20645 | 596.535 | 2852 | 0.208 | 199.8461 | 3479.3071 | 99.4722 | 899.6306 | 150.0134 | 0.50632 | 1
11 | 4 | 137 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 29.95 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 18:30 | 210 | 205 | 20 | 20 | 2.97 | SFPM THYR PH | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 843 | 843 | N | 0.6785 | 04_S_GC9_PT_I30 |  | 0 | Patient Name_1 | Patient ID_1 | 20191129 | 20191129 | 183002 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 1009.5 | 622.2 | 256 | 256 | 300 | 183002 | 842914 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.259 | 0.09437 | 0.083973 | 823.849 | 8730 | 0.60287 | 197.2776 | 10650.1931 | 137.3082 | 10 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.259 | 0.10403 | 0.096113 | 805.601 | 7744 | 0.51056 | 197.3356 | 9447.319 | 134.2668 | 15 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.259 | 0.1118 | 0.10623 | 781.618 | 6991 | 0.44736 | 197.2828 | 8528.6941 | 130.2697 | 20 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.259 | 0.11991 | 0.11635 | 747.188 | 6231 | 0.39113 | 197.0177 | 7601.5295 | 124.5313 | 25 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.259 | 0.1314 | 0.13051 | 690.793 | 5257 | 0.31929 | 196.3275 | 6413.2949 | 115.1322 | 30 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.259 | 0.13993 | 0.13861 | 645.233 | 4611 | 0.26862 | 196.0048 | 5625.2051 | 107.5388 | 35 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.259 | 0.14669 | 0.14468 | 603.498 | 4114 | 0.23196 | 195.7308 | 5018.8882 | 100.583 | 40 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.259 | 0.15334 | 0.15075 | 556.182 | 3627 | 0.19969 | 195.461 | 4424.7709 | 92.697 | 827.2626 | 137.8771 | -0.95909 | 1
11 | 4 | 139 | 2 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 30.82 | 2021-01-13 15:00 |  |  | 2021-01-13 18:45 | 225 |  | 19.99 | 19.99 | 4.2 | SFPM THYR PH | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1196 | 1196 | N | 0.9628 | 04_S_GC9_PT_Ser |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | Temoin IRSN_1 | 20191107 | 20191107 | 184502 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 1009.5 | 622.2 | 256 | 256 | 300 | 184502 | 1195631 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.056 | 1.115 | 0.47133 | 0.4399 | 1168.428 | 2479 | 0.62765 | 201.0648 | 3024.2644 | 194.8354 | 10 | Fantome thyroide | 0.112 | 1.115 | 0.52783 | 0.5183 | 1143.285 | 2166 | 0.51827 | 201.0162 | 2642.419 | 190.6428 | 15 | Fantome thyroide | 0.168 | 1.115 | 0.57116 | 0.57057 | 1113.771 | 1950 | 0.44383 | 200.9825 | 2378.9091 | 185.7214 | 20 | Fantome thyroide | 0.223 | 1.115 | 0.60991 | 0.61412 | 1078.923 | 1769 | 0.38324 | 200.8704 | 2158.0975 | 179.9105 | 25 | Fantome thyroide | 0.279 | 1.115 | 0.64685 | 0.65768 | 1038.188 | 1605 | 0.32964 | 200.7854 | 1958.0252 | 173.1179 | 30 | Fantome thyroide | 0.335 | 1.115 | 0.6762 | 0.69252 | 998.748 | 1477 | 0.29045 | 200.7904 | 1801.8711 | 166.5413 | 35 | Fantome thyroide | 0.392 | 1.115 | 0.70634 | 0.71865 | 952.856 | 1349 | 0.25215 | 200.5494 | 1645.7171 | 158.8888 | 40 | Fantome thyroide | 0.446 | 1.115 | 0.73719 | 0.74479 | 897.903 | 1218 | 0.21576 | 200.482 | 1485.9032 | 149.7254 | 1184.6735 | 197.5443 | -0.26649 | 1
11 | 4 | 138 | 2 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  | 8 | * |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 31.72 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 19:00 | 240 | 235 | 19.99 | 19.99 | 4.35 | SFPM THYR PH | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1245 | 1245 | N | 1.0023 | 04_S_GC9_PT_Rou |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | Temoin Local_1 | 20190512 | 20190512 | 185706 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 1009.5 | 622.2 | 256 | 256 | 300 | 185706 | 1245223 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.178 | 3.542 | 1.363 | 1.093 | 1209.007 | 887 | 0.72596 | 189.4864 | 1082.0987 | 201.602 | 10 | Fantome thyroide | 0.356 | 3.542 | 1.5816 | 1.3698 | 1171.946 | 741 | 0.59355 | 189.4507 | 903.9855 | 195.422 | 15 | Fantome thyroide | 0.532 | 3.542 | 1.7621 | 1.6188 | 1127.748 | 640 | 0.5014 | 189.4348 | 780.7702 | 188.052 | 20 | Fantome thyroide | 0.726 | 3.542 | 1.9315 | 1.8402 | 1075.865 | 557 | 0.42539 | 189.3996 | 679.514 | 179.4005 | 25 | Fantome thyroide | 0.888 | 3.542 | 2.0496 | 1.9785 | 1032.978 | 504 | 0.37771 | 189.4067 | 614.8565 | 172.2491 | 30 | Fantome thyroide | 1.068 | 3.542 | 2.1666 | 2.0892 | 985.806 | 455 | 0.33362 | 189.4052 | 555.0788 | 164.3832 | 35 | Fantome thyroide | 1.242 | 3.542 | 2.293 | 2.2553 | 926.368 | 404 | 0.29105 | 189.3312 | 492.8612 | 154.4719 | 40 | Fantome thyroide | 1.434 | 3.542 | 2.3947 | 2.3383 | 876.451 | 366 | 0.25785 | 189.2841 | 446.5029 | 146.1482 | 1236.7863 | 206.2342 | -0.088025 | 1
40 | 5 | 150 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale | pas de cale | 9 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.83 | 2021-03-22 17:00 | 0.27 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 17:03 | 3 | 92 | 25.46 | 25.45 | 1.66 | THYR Tc W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 68.07 | Manuel |  | 888.371 | 887.292 | O | 0.85 | 05_L_GC5_PT_I3 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 170319 | NM | L_GC2_WT_I3 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [0,736600, 0,736600] | 956.7 | 673.5 | 256 | 256 | 600 | 170319 | 920872 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.068 | 1.355 | 0.4892 | 0.41814 | 871.75 | 1782 | 0.69354 | 137.4624 | 966.8768 | 57.0891 | 10 | Fantome thyroide | 0.136 | 1.355 | 0.56701 | 0.50283 | 842.583 | 1486 | 0.56186 | 137.3673 | 806.2732 | 55.179 | 15 | Fantome thyroide | 0.204 | 1.355 | 0.62096 | 0.55576 | 812.837 | 1309 | 0.48509 | 137.2931 | 710.2366 | 53.231 | 20 | Fantome thyroide | 0.271 | 1.355 | 0.66764 | 0.60869 | 779.803 | 1168 | 0.42735 | 137.2384 | 633.7329 | 51.0676 | 25 | Fantome thyroide | 0.339 | 1.355 | 0.71445 | 0.65104 | 739.451 | 1035 | 0.37705 | 137.251 | 561.5698 | 48.4251 | 30 | Fantome thyroide | 0.407 | 1.355 | 0.75803 | 0.70396 | 695.875 | 918 | 0.3362 | 137.2202 | 498.088 | 45.5714 | 35 | Fantome thyroide | 0.476 | 1.355 | 0.8095 | 0.76748 | 638.699 | 789 | 0.294 | 137.2568 | 428.0953 | 41.827 | 40 | Fantome thyroide | 0.542 | 1.355 | 0.85509 | 0.82041 | 585.74 | 685 | 0.25993 | 137.3591 | 371.667 | 38.3589 | 899.5792 | 58.9115 | -0.0059925 | 1
11 | 4 | 105 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 |  | 27.46 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 17:50 | 170 | 165 | 19.8 | 19.8 | 3.49 | SFPM THYR PH | 300 |  | 1 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non | seringue | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 992 | 992 | N | 0.8063 | 04_L_GC9_PT_I10 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | 10 ans_1 | 20190822 | 20190822 | 175010 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 1009.5 | 622.2 | 128 | 128 | 300 | 175010 | 991903 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.417 | 8.27 | 3.4929 | 3.0689 | 964.051 | 276 | 0.62595 | 391.0646 | 5387.3141 | 162.2981 | 10 | Fantome thyroide | 0.841 | 8.27 | 3.8032 | 3.4566 | 946.99 | 249 | 0.54596 | 391.0995 | 4860.2943 | 159.4259 | 15 | Fantome thyroide | 1.245 | 8.27 | 4.1289 | 3.715 | 920.744 | 223 | 0.47171 | 391.2518 | 4352.7937 | 155.0074 | 20 | Fantome thyroide | 1.674 | 8.27 | 4.3962 | 4.1027 | 892.435 | 203 | 0.41739 | 391.42 | 3962.4086 | 150.2416 | 25 | Fantome thyroide | 2.084 | 8.27 | 4.5998 | 4.4257 | 864.764 | 188 | 0.38105 | 391.1457 | 3669.6198 | 145.5832 | 30 | Fantome thyroide | 2.483 | 8.27 | 4.8768 | 4.7488 | 819.31 | 168 | 0.33771 | 391.2983 | 3279.2347 | 137.931 | 35 | Fantome thyroide | 2.941 | 8.27 | 5.2 | 5.1364 | 764.407 | 147 | 0.28905 | 390.6852 | 2869.3304 | 128.688 | 40 | Fantome thyroide | 3.32 | 8.27 | 5.4407 | 5.4595 | 718.175 | 132 | 0.25632 | 390.8753 | 2576.5415 | 120.9049 | 977.7597 | 164.606 | -0.057356 | 1
11 | 4 | 106 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 |  | 28.27 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 18:05 | 185 | 180 | 19.81 | 19.81 | 3.6 | SFPM THYR PH | 300 |  | 1 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non | seringue | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1016 | 1016 | N | 0.8256 | 04_L_GC9_PT_I15 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | 15 ans_1 | 20190615 | 20190615 | 180509 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 1009.5 | 622.2 | 128 | 128 | 300 | 180509 | 1015974 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.347 | 6.923 | 2.8581 | 2.2987 | 991.755 | 347 | 0.6616 | 390.935 | 6773.1812 | 166.8778 | 10 | Fantome thyroide | 0.695 | 6.923 | 3.1833 | 2.8936 | 970.919 | 305 | 0.56117 | 391.0714 | 5953.3725 | 163.3719 | 15 | Fantome thyroide | 1.04 | 6.923 | 3.4098 | 3.2181 | 947.933 | 278 | 0.50112 | 391.2318 | 5426.3527 | 159.5041 | 20 | Fantome thyroide | 1.389 | 6.923 | 3.6772 | 3.4345 | 911.948 | 248 | 0.43917 | 391.2812 | 4840.775 | 153.4491 | 25 | Fantome thyroide | 1.764 | 6.923 | 3.9823 | 3.8671 | 864.161 | 217 | 0.37525 | 391.1649 | 4235.6782 | 145.4082 | 30 | Fantome thyroide | 2.086 | 6.923 | 4.2865 | 4.1917 | 810.146 | 189 | 0.31675 | 390.9822 | 3689.139 | 136.3194 | 35 | Fantome thyroide | 2.426 | 6.923 | 4.5024 | 4.408 | 769.917 | 171 | 0.27611 | 391.6577 | 3337.7925 | 129.5502 | 40 | Fantome thyroide | 2.786 | 6.923 | 4.6773 | 4.7325 | 734.336 | 157 | 0.24445 | 391.63 | 3064.5229 | 123.5632 | 1004.7071 | 169.0572 | 0.14263 | 1
11 | 4 | 107 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 |  | 29.09 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 18:20 | 200 | 195 | 19.8 | 19.8 | 3.23 | SFPM THYR PH | 300 |  | 1 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non | seringue | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 906 | 906 | N | 0.7364 | 04_L_GC9_PT_I20 |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | Adulte_1 | 20190207 | 20190207 | 182014 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 1009.5 | 622.2 | 128 | 128 | 300 | 182014 | 905623 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.237 | 4.717 | 1.9963 | 1.7504 | 886.341 | 444 | 0.61729 | 396.2423 | 8666.5488 | 149.2157 | 10 | Fantome thyroide | 0.48 | 4.717 | 2.1891 | 2.0084 | 871.244 | 398 | 0.52765 | 396.4274 | 7768.6632 | 146.6741 | 15 | Fantome thyroide | 0.715 | 4.717 | 2.344 | 2.1558 | 850.879 | 363 | 0.46519 | 396.4041 | 7085.4893 | 143.2456 | 20 | Fantome thyroide | 0.944 | 4.717 | 2.4948 | 2.3401 | 823.269 | 330 | 0.41211 | 396.7339 | 6441.3539 | 138.5975 | 25 | Fantome thyroide | 1.199 | 4.717 | 2.6045 | 2.4506 | 799.583 | 307 | 0.37674 | 396.8151 | 5992.411 | 134.6099 | 30 | Fantome thyroide | 1.417 | 4.717 | 2.7327 | 2.7086 | 762.414 | 279 | 0.34303 | 396.7953 | 5445.8719 | 128.3525 | 35 | Fantome thyroide | 1.659 | 4.717 | 3.0015 | 2.9666 | 687.35 | 229 | 0.27175 | 396.5152 | 4469.9092 | 115.7155 | 40 | Fantome thyroide | 1.889 | 4.717 | 3.0936 | 3.0771 | 658.932 | 213 | 0.24897 | 396.8802 | 4157.6011 | 110.9313 | 894.8821 | 150.6536 | 0.11409 | 1
11 | 4 | 109 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 |  | 29.95 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 18:35 | 215 | 210 | 19.81 | 19.81 | 2.94 | SFPM THYR PH | 300 |  | 1 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non | seringue | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 833 | 833 | N | 0.6769 | 04_L_GC9_PT_I30 |  | 0 | Patient Name_1 | Patient ID_1 | 20191129 | 20191129 | 183508 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 1009.5 | 622.2 | 128 | 128 | 300 | 183508 | 832763 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.169 | 3.344 | 1.4436 | 1.2671 | 815.639 | 565 | 0.62229 | 394.8726 | 11028.3786 | 137.2436 | 10 | Fantome thyroide | 0.335 | 3.344 | 1.5998 | 1.4499 | 799.911 | 500 | 0.52272 | 394.8755 | 9759.6271 | 134.5972 | 15 | Fantome thyroide | 0.511 | 3.344 | 1.6749 | 1.5283 | 787.217 | 470 | 0.48124 | 395.0542 | 9174.0495 | 132.4612 | 20 | Fantome thyroide | 0.673 | 3.344 | 1.7767 | 1.7112 | 763.98 | 430 | 0.43165 | 394.8456 | 8393.2793 | 128.5512 | 25 | Fantome thyroide | 0.837 | 3.344 | 1.8843 | 1.8679 | 732.997 | 389 | 0.38575 | 394.8887 | 7592.9899 | 123.3379 | 30 | Fantome thyroide | 1.014 | 3.344 | 2.0747 | 2.0769 | 674.262 | 325 | 0.30916 | 393.7441 | 6343.7576 | 113.4548 | 35 | Fantome thyroide | 1.177 | 3.344 | 2.1609 | 2.1814 | 646.122 | 299 | 0.27521 | 393.69 | 5836.257 | 108.7198 | 40 | Fantome thyroide | 1.338 | 3.344 | 2.2513 | 2.2598 | 612.352 | 272 | 0.2425 | 393.4972 | 5309.2371 | 103.0375 | 820.2912 | 138.0265 | -0.35027 | 1
11 | 4 | 111 | 2 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 |  | 30.82 | 2021-01-13 15:00 |  |  | 2021-01-13 18:50 | 230 |  | 19.8 | 19.8 | 4.16 | SFPM THYR PH | 300 |  | 1 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non | seringue | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1184 | 1184 | N | 0.9623 | 04_L_GC9_PT_Ser |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | Temoin IRSN_1 | 20191107 | 20191107 | 185008 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 1009.5 | 622.2 | 128 | 128 | 300 | 185008 | 1183534 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.79 | 15.786 | 7.0733 | 6.4747 | 1160.028 | 164 | 0.66322 | 398.2706 | 3201.1577 | 195.2909 | 10 | Fantome thyroide | 1.579 | 15.786 | 7.9924 | 7.4614 | 1134.919 | 142 | 0.5467 | 398.4532 | 2771.7341 | 191.0638 | 15 | Fantome thyroide | 2.406 | 15.786 | 8.6585 | 7.708 | 1108.284 | 128 | 0.47132 | 398.6513 | 2498.4645 | 186.5798 | 20 | Fantome thyroide | 3.189 | 15.786 | 9.4662 | 9.3113 | 1069.68 | 113 | 0.38475 | 397.9659 | 2205.6757 | 180.0808 | 25 | Fantome thyroide | 4.084 | 15.786 | 9.8574 | 10.4212 | 1044.889 | 106 | 0.34626 | 398.1215 | 2069.0409 | 175.9072 | 30 | Fantome thyroide | 4.936 | 15.786 | 10.1289 | 10.5446 | 1023.017 | 101 | 0.32223 | 397.6543 | 1971.4447 | 172.2251 | 35 | Fantome thyroide | 5.633 | 15.786 | 10.6044 | 11.1612 | 975.608 | 92 | 0.28503 | 397.6915 | 1795.7714 | 164.2438 | 40 | Fantome thyroide | 6.434 | 15.786 | 11.0431 | 11.6545 | 927.622 | 84 | 0.25245 | 398.8858 | 1639.6173 | 156.1653 | 1170.3309 | 197.0254 | 0.10846 | 1
11 | 4 | 110 | 2 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | Rou | 0.5 | Seringue | non | Seringue |  |  |  | 8 | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.2% | Ba-133 | Ba-133 |  | 31.72 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 2021-01-13 15:05 | 2021-01-13 19:05 | 245 | 240 | 19.8 | 19.8 | 4.31 | SFPM THYR PH | 300 |  | 1 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | non | seringue | xeleris | xeleris | 207.1 | Semi-automatique | 15 | 1233 | 1233 | N | 1.0022 | 04_L_GC9_PT_Rou |  | 0 | Quantification Pinhole_1 | Temoin Local_1 | 20190512 | 20190512 | 190211 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 1009.5 | 622.2 | 128 | 128 | 300 | 190211 | 1232928 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 3.016 | 53.389 | 20.9733 | 16.0584 | 1195.478 | 57 | 0.73492 | 387.0334 | 1112.5975 | 201.2589 | 10 | Fantome thyroide | 5.488 | 53.389 | 24.553 | 19.8123 | 1153.993 | 47 | 0.59642 | 387.1072 | 917.4049 | 194.2749 | 15 | Fantome thyroide | 8.054 | 53.389 | 27.1485 | 25.2346 | 1113.089 | 41 | 0.51099 | 386.8554 | 800.2894 | 187.3887 | 20 | Fantome thyroide | 11.119 | 53.389 | 29.1424 | 26.0688 | 1078.27 | 37 | 0.44994 | 386.6542 | 722.2124 | 181.5269 | 25 | Fantome thyroide | 14.223 | 53.389 | 31.2056 | 28.5715 | 1029.785 | 33 | 0.39604 | 386.7941 | 644.1354 | 173.3645 | 30 | Fantome thyroide | 16.106 | 53.389 | 32.2712 | 28.5715 | 1000.408 | 31 | 0.37126 | 386.7308 | 605.0969 | 168.4189 | 35 | Fantome thyroide | 19.678 | 53.389 | 35.9276 | 33.9938 | 898.189 | 25 | 0.28833 | 387.6645 | 487.9814 | 151.2103 | 40 | Fantome thyroide | 22.178 | 53.389 | 37.3092 | 35.6622 | 858.112 | 23 | 0.25724 | 387.1627 | 448.9428 | 144.4633 | 1169.1451 | 196.8258 | 0.014335 | 1
12 | 4 | 115 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 40 | Routine |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.41 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 15:30 | 90 | 85 | 5 | 5 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 140 | 140 | N | 0.8258 | 04_S_GC9_LI_I3 | 933000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 5 ans_1 | 20191110 | 20191110 | 153004 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1009.2 | 600 | 256 | 256 | 300 | 153004 | 314721 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.436 | 0.12703 | 0.080047 | 156.876 | 1235 | 0.87294 | 200.8738 | 1506.6424 | 104.584 | 10 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.436 | 0.1814 | 0.1652 | 143.847 | 793 | 0.57467 | 201.1523 | 967.423 | 95.898 | 15 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.436 | 0.20355 | 0.19245 | 137.598 | 676 | 0.47665 | 201.2495 | 824.6885 | 91.732 | 20 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.436 | 0.22206 | 0.20948 | 131.017 | 590 | 0.40486 | 201.2862 | 719.7725 | 87.3447 | 25 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.436 | 0.23639 | 0.22652 | 125.05 | 529 | 0.35453 | 201.3059 | 645.3553 | 83.3667 | 30 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.436 | 0.24941 | 0.23673 | 118.717 | 476 | 0.31336 | 201.2769 | 580.6978 | 79.1447 | 35 | Fantome thyroide | 0.154 | 0.436 | 0.26495 | 0.25717 | 110.218 | 416 | 0.26858 | 201.4609 | 507.5006 | 73.4787 | 40 | Fantome thyroide | 0.175 | 0.436 | 0.2759 | 0.26739 | 103.463 | 375 | 0.24028 | 201.5271 | 457.4825 | 68.9753 | 147.8879 | 98.5919 | 0.18601 | 1
12 | 4 | 112 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.48 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 15:45 | 105 | 100 | 5 | 5 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 140 | 140 | N | 0.826 | 04_S_GC9_LI_I10 | 933000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 10 ans_1 | 20190223 | 20190223 | 154503 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1009.2 | 600 | 256 | 256 | 300 | 154503 | 301457 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.33 | 0.09091 | 0.06832 | 157.365 | 1731 | 0.79668 | 200.5722 | 2111.7393 | 104.91 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.33 | 0.12177 | 0.10957 | 145.52 | 1195 | 0.55164 | 200.6358 | 1457.8443 | 97.0133 | 15 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.33 | 0.1367 | 0.12504 | 137.929 | 1009 | 0.45732 | 200.8654 | 1230.933 | 91.9527 | 20 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.33 | 0.14814 | 0.13793 | 130.658 | 882 | 0.39522 | 201.1074 | 1075.9989 | 87.1053 | 25 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.33 | 0.15915 | 0.14824 | 122.228 | 768 | 0.34383 | 201.3536 | 936.9242 | 81.4853 | 30 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.33 | 0.16935 | 0.16113 | 113.128 | 668 | 0.30336 | 201.5269 | 814.9289 | 75.4187 | 35 | Fantome thyroide | 0.116 | 0.33 | 0.18087 | 0.17145 | 102.01 | 564 | 0.26339 | 202.0878 | 688.0537 | 68.0067 | 40 | Fantome thyroide | 0.132 | 0.33 | 0.19234 | 0.18176 | 90.401 | 470 | 0.22833 | 202.5447 | 573.3781 | 60.2673 | 147.2023 | 98.1349 | 0.94246 | 1
12 | 4 | 113 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.55 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 16:00 | 120 | 115 | 5 | 5 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 138 | 138 | N | 0.8145 | 04_S_GC9_LI_I15 | 920000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 15 ans_1 | 20191009 | 20191009 | 160004 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1009.2 | 600 | 256 | 256 | 300 | 160004 | 302238 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.326 | 0.080423 | 0.064945 | 157.95 | 1964 | 0.74976 | 195.2453 | 2395.9884 | 105.3 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.326 | 0.10509 | 0.095508 | 144.711 | 1377 | 0.53324 | 195.4221 | 1679.8758 | 96.474 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.326 | 0.1167 | 0.1057 | 136.544 | 1170 | 0.453 | 195.5655 | 1427.3455 | 91.0293 | 20 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.326 | 0.12894 | 0.11588 | 125.327 | 972 | 0.38583 | 195.7526 | 1185.7947 | 83.5513 | 25 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.326 | 0.13863 | 0.12607 | 114.508 | 826 | 0.34468 | 195.7562 | 1007.6815 | 76.3387 | 30 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.326 | 0.15007 | 0.13626 | 100.25 | 668 | 0.30774 | 195.8138 | 814.9289 | 66.8333 | 35 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.326 | 0.16602 | 0.15409 | 81.846 | 493 | 0.26336 | 195.7013 | 601.437 | 54.564 | 40 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.326 | 0.17909 | 0.16682 | 68.056 | 380 | 0.23206 | 195.4222 | 463.5823 | 45.3707 | 148.012 | 98.6747 | 5.9368e-05 | 1
12 | 4 | 114 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.63 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 16:15 | 135 | 130 | 5 | 5 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 138 | 138 | N | 0.8135 | 04_S_GC9_LI_I20 | 919000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Adulte_1 | 20190312 | 20190312 | 161503 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1009.2 | 600 | 256 | 256 | 300 | 161503 | 295615 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.295 | 0.063694 | 0.056465 | 159.616 | 2506 | 0.70389 | 194.0088 | 3057.2032 | 106.4107 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.295 | 0.08092 | 0.070293 | 145.332 | 1796 | 0.51699 | 194.1564 | 2191.0363 | 96.888 | 15 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.295 | 0.089417 | 0.077207 | 134.662 | 1506 | 0.45243 | 194.5866 | 1837.2498 | 89.7747 | 20 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.295 | 0.098816 | 0.086426 | 119.172 | 1206 | 0.40434 | 195.6865 | 1471.2638 | 79.448 | 25 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.295 | 0.11321 | 0.10025 | 94.873 | 838 | 0.35442 | 197.7112 | 1022.3209 | 63.2487 | 30 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.295 | 0.12919 | 0.11639 | 72.602 | 562 | 0.3113 | 198.4794 | 685.6138 | 48.4013 | 35 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.295 | 0.14406 | 0.13021 | 56.183 | 390 | 0.27771 | 198.5558 | 475.7818 | 37.4553 | 40 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.295 | 0.15792 | 0.14174 | 43.743 | 277 | 0.25204 | 197.884 | 337.9271 | 29.162 | 148.7659 | 99.1772 | 1.8837 | 1
12 | 4 | 116 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.7 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 16:30 | 150 | 145 | 5 | 5 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 141 | 141 | N | 0.8318 | 04_S_GC9_LI_I30 | 940000000000000 | 0 | Quantification_1 | Goitre_1 | 20191031 | 20191031 | 163004 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1009.2 | 600 | 256 | 256 | 300 | 163004 | 288462 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.215 | 0.045783 | 0.039473 | 165.916 | 3624 | 0.75714 | 196.7978 | 4421.1111 | 110.6107 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.215 | 0.061347 | 0.05291 | 148.766 | 2425 | 0.53043 | 196.8239 | 2958.387 | 99.1773 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.215 | 0.068283 | 0.057949 | 138.137 | 2023 | 0.45774 | 197.3373 | 2467.9657 | 92.0913 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.215 | 0.074707 | 0.064668 | 124.836 | 1671 | 0.41123 | 198.3105 | 2038.5421 | 83.224 | 25 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.215 | 0.084929 | 0.074746 | 102.594 | 1208 | 0.35808 | 199.9965 | 1473.7037 | 68.396 | 30 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.215 | 0.097424 | 0.088184 | 79.888 | 820 | 0.3031 | 201.7455 | 1000.3618 | 53.2587 | 35 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.215 | 0.10917 | 0.10162 | 63.102 | 578 | 0.25339 | 202.7483 | 705.1331 | 42.068 | 40 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.215 | 0.11819 | 0.1117 | 52.121 | 441 | 0.21692 | 202.9165 | 537.9994 | 34.7473 | 147.6279 | 98.4186 | 3.0025 | 1
12 | 4 | 118 | 3 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.78 | 2021-01-19 14:00 |  |  | 2021-01-19 17:00 | 180 |  | 4.94 | 4.94 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 140 | 140 | N | 0.8361 | 04_S_GC9_LI_Ser | 945000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin IRSN_1 | 20200116 | 20200116 | 170032 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1009.2 | 600 | 256 | 256 | 300 | 170032 | 314543 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.459 | 0.1395 | 0.08427 | 154.85 | 1110 | 0.86391 | 181.9691 | 1354.1483 | 104.4872 | 10 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.459 | 0.19383 | 0.17033 | 143.63 | 741 | 0.58501 | 181.9621 | 903.9855 | 96.9163 | 15 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.459 | 0.21981 | 0.20978 | 137.164 | 624 | 0.47675 | 181.889 | 761.2509 | 92.5533 | 20 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.459 | 0.24009 | 0.23846 | 131.088 | 546 | 0.4007 | 181.9017 | 666.0945 | 88.4534 | 25 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.459 | 0.25768 | 0.25998 | 124.717 | 484 | 0.34069 | 181.8933 | 590.4574 | 84.1545 | 30 | Fantome thyroide | 0.138 | 0.459 | 0.272 | 0.27432 | 118.866 | 437 | 0.29446 | 181.8964 | 533.1196 | 80.2065 | 35 | Fantome thyroide | 0.161 | 0.459 | 0.28544 | 0.28867 | 112.463 | 394 | 0.25442 | 181.8898 | 480.6616 | 75.886 | 40 | Fantome thyroide | 0.184 | 0.459 | 0.29967 | 0.30301 | 104.884 | 350 | 0.21406 | 181.8997 | 426.9837 | 70.7719 | 141.8878 | 95.7408 | -0.034344 | 1
12 | 4 | 117 | 3 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 1 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.85 | 2021-01-19 14:00 |  |  | 2021-01-19 16:45 | 165 |  | 5.06 | 5.06 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 126 | 126 | N | 0.7338 | 04_S_GC9_LI_Rou | 829000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin Local_1 | 20190616 | 20190616 | 164510 | NM | IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [1,104515, 1,104515] | 1009.2 | 600 | 256 | 256 | 300 | 164510 | 327683 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.083 | 1.643 | 0.45945 | 0.28881 | 141.51 | 308 | 0.85268 | 188.8702 | 375.7456 | 93.2213 | 10 | Fantome thyroide | 0.165 | 1.643 | 0.60596 | 0.48135 | 130.887 | 216 | 0.63212 | 188.959 | 263.5099 | 86.2233 | 15 | Fantome thyroide | 0.254 | 1.643 | 0.70643 | 0.62254 | 122.212 | 173 | 0.51479 | 188.9965 | 211.0519 | 80.5086 | 20 | Fantome thyroide | 0.332 | 1.643 | 0.79163 | 0.73807 | 113.995 | 144 | 0.42907 | 189.0118 | 175.6733 | 75.0955 | 25 | Fantome thyroide | 0.413 | 1.643 | 0.85592 | 0.82792 | 106.99 | 125 | 0.37202 | 189.0591 | 152.4942 | 70.4809 | 30 | Fantome thyroide | 0.511 | 1.643 | 0.92826 | 0.90493 | 98.396 | 106 | 0.31385 | 188.9802 | 129.3151 | 64.8195 | 35 | Fantome thyroide | 0.592 | 1.643 | 0.98732 | 0.93061 | 90.833 | 92 | 0.27026 | 189.0201 | 112.2357 | 59.8373 | 40 | Fantome thyroide | 0.68 | 1.643 | 1.0465 | 1.0076 | 82.677 | 79 | 0.22986 | 189.0439 | 96.3763 | 54.4644 | 142.2188 | 93.6883 | 0.044909 | 1
41 | 5 | 164 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale | pas de cale | 8.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.83 | 2021-03-22 17:00 | 0.27 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 19:37 | 157 | 246 | 18.93 | 18.93 | 1.06 | THYR TC Pinh St | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 49.53 | Manuel |  | 577.163 | 576.943 | O | 1.006 | 05_L_GC8_PT_I3 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 193729 | NM | L_GC1_PT_I3 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [0,736112, 0,736112] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 600 | 193729 | 585242 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.694 | 0.24116 | 0.20332 | 562.393 | 2332 | 0.66646 | 120.802 | 1263.6196 | 49.5151 | 10 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.694 | 0.2748 | 0.2467 | 544.649 | 1982 | 0.54994 | 120.8489 | 1073.9683 | 47.9529 | 15 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.694 | 0.30443 | 0.27923 | 521.189 | 1712 | 0.46423 | 120.8852 | 927.6658 | 45.8874 | 20 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.694 | 0.3267 | 0.30091 | 498.546 | 1526 | 0.40874 | 120.9566 | 826.8797 | 43.8938 | 25 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.694 | 0.35052 | 0.32802 | 469.703 | 1340 | 0.3567 | 120.9566 | 726.0936 | 41.3544 | 30 | Fantome thyroide | 0.209 | 0.694 | 0.37623 | 0.36055 | 434.165 | 1154 | 0.3074 | 120.8892 | 625.3075 | 38.2255 | 35 | Fantome thyroide | 0.244 | 0.694 | 0.39997 | 0.38766 | 398.774 | 997 | 0.266 | 120.8092 | 540.2353 | 35.1095 | 40 | Fantome thyroide | 0.278 | 0.694 | 0.42349 | 0.41477 | 361.658 | 854 | 0.22823 | 120.6536 | 462.7492 | 31.8417 | 578.6843 | 50.9495 | -0.16188 | 1
12 | 4 | 84 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.48 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 15:50 | 110 | 105 | 4.98 | 4.98 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | oui | non |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 144 | 144 | N | 0.8533 | 04_L_GC9_LI_I10 | 96400000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 10 ans_1 | 20190223 | 20190223 | 155011 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1009.2 | 600 | 128 | 128 | 300 | 155011 | 302418 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.069 | 1.363 | 0.4268 | 0.33618 | 153.222 | 359 | 0.73878 | 202.7103 | 1751.8531 | 102.5582 | 10 | Fantome thyroide | 0.139 | 1.363 | 0.5244 | 0.47451 | 145.259 | 277 | 0.5624 | 202.7573 | 1351.7084 | 97.2282 | 15 | Fantome thyroide | 0.205 | 1.363 | 0.58631 | 0.53835 | 138.368 | 236 | 0.47049 | 202.9439 | 1151.636 | 92.6158 | 20 | Fantome thyroide | 0.273 | 1.363 | 0.63319 | 0.55963 | 131.704 | 208 | 0.41093 | 203.1797 | 1015.0012 | 88.1553 | 25 | Fantome thyroide | 0.344 | 1.363 | 0.68324 | 0.62348 | 122.983 | 180 | 0.3571 | 203.4313 | 878.3664 | 82.3179 | 30 | Fantome thyroide | 0.41 | 1.363 | 0.71493 | 0.64476 | 116.534 | 163 | 0.32815 | 203.6497 | 795.4096 | 78.0013 | 35 | Fantome thyroide | 0.478 | 1.363 | 0.75758 | 0.7086 | 106.819 | 141 | 0.29534 | 203.9425 | 688.0537 | 71.4987 | 40 | Fantome thyroide | 0.552 | 1.363 | 0.81826 | 0.77245 | 92.463 | 113 | 0.2557 | 204.5795 | 551.4189 | 61.8896 | 145.3052 | 97.2592 | 0.89073 | 1
12 | 4 | 85 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.55 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 16:05 | 125 | 119.9999 | 4.98 | 4.98 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | oui | non |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 143 | 143 | N | 0.8477 | 04_L_GC9_LI_I15 | 958000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 15 ans_1 | 20191009 | 20191009 | 160511 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1009.2 | 600 | 128 | 128 | 300 | 160511 | 300448 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.065 | 1.295 | 0.34846 | 0.28912 | 155.411 | 446 | 0.75245 | 197.3923 | 2176.3968 | 104.0234 | 10 | Fantome thyroide | 0.13 | 1.295 | 0.44047 | 0.40032 | 144.914 | 329 | 0.55966 | 197.6244 | 1605.4587 | 96.9973 | 15 | Fantome thyroide | 0.198 | 1.295 | 0.49538 | 0.44076 | 136.229 | 275 | 0.47013 | 197.6792 | 1341.9487 | 91.1841 | 20 | Fantome thyroide | 0.262 | 1.295 | 0.53436 | 0.47109 | 128.246 | 240 | 0.41907 | 197.8069 | 1171.1552 | 85.8407 | 25 | Fantome thyroide | 0.326 | 1.295 | 0.57462 | 0.50141 | 118.371 | 206 | 0.37698 | 197.8761 | 1005.2416 | 79.2309 | 30 | Fantome thyroide | 0.395 | 1.295 | 0.62214 | 0.56207 | 105.141 | 169 | 0.33931 | 197.9949 | 824.6885 | 70.3755 | 35 | Fantome thyroide | 0.46 | 1.295 | 0.69037 | 0.64295 | 86.986 | 126 | 0.29453 | 197.7422 | 614.8565 | 58.2236 | 40 | Fantome thyroide | 0.52 | 1.295 | 0.74554 | 0.67327 | 73.808 | 99 | 0.26258 | 197.6293 | 483.1015 | 49.4029 | 147.726 | 98.8795 | 0.0024512 | 1
12 | 4 | 86 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.63 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 16:20 | 140 | 134.9999 | 4.98 | 4.98 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | oui | non |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 142 | 142 | N | 0.8408 | 04_L_GC9_LI_I20 | 950000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Adulte_1 | 20190312 | 20190312 | 162012 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1009.2 | 600 | 128 | 128 | 300 | 162012 | 295054 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.06 | 1.198 | 0.27971 | 0.25817 | 155.799 | 557 | 0.67651 | 195.9597 | 2718.0561 | 104.2831 | 10 | Fantome thyroide | 0.12 | 1.198 | 0.3361 | 0.29557 | 145.196 | 432 | 0.53145 | 196.2972 | 2108.0794 | 97.1861 | 15 | Fantome thyroide | 0.18 | 1.198 | 0.3673 | 0.31428 | 135.901 | 370 | 0.47481 | 196.8005 | 1805.531 | 90.9645 | 20 | Fantome thyroide | 0.242 | 1.198 | 0.40292 | 0.34233 | 122.085 | 303 | 0.4303 | 197.5141 | 1478.5835 | 81.7169 | 25 | Fantome thyroide | 0.3 | 1.198 | 0.45414 | 0.38909 | 99.003 | 218 | 0.39585 | 199.5946 | 1063.7994 | 66.2671 | 30 | Fantome thyroide | 0.36 | 1.198 | 0.53619 | 0.47325 | 71.313 | 133 | 0.35159 | 200.7871 | 649.0152 | 47.7329 | 35 | Fantome thyroide | 0.424 | 1.198 | 0.6038 | 0.52936 | 55.55 | 92 | 0.31622 | 200.7072 | 448.9428 | 37.1821 | 40 | Fantome thyroide | 0.485 | 1.198 | 0.67475 | 0.59482 | 42.509 | 63 | 0.28564 | 199.9937 | 307.4283 | 28.4531 | 148.1892 | 99.1896 | 1.8483 | 1
12 | 4 | 88 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.7 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 16:35 | 155 | 149.9999 | 4.98 | 4.98 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | oui | non |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 147 | 147 | N | 0.871 | 04_L_GC9_LI_I30 | 984000000000000 | 0 | Quantification_1 | Goitre_1 | 20191031 | 20191031 | 163510 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1009.2 | 600 | 128 | 128 | 300 | 163510 | 287703 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.808 | 0.19526 | 0.17438 | 162.653 | 833 | 0.76488 | 198.947 | 4064.8847 | 108.8708 | 10 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.808 | 0.24841 | 0.21221 | 150.537 | 606 | 0.57275 | 199.0347 | 2957.167 | 100.761 | 15 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.808 | 0.27432 | 0.22482 | 141.823 | 517 | 0.50417 | 199.4908 | 2522.8636 | 94.9284 | 20 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.808 | 0.292 | 0.23743 | 133.443 | 457 | 0.47114 | 200.068 | 2230.0748 | 89.3193 | 25 | Fantome thyroide | 0.202 | 0.808 | 0.32912 | 0.27525 | 112.231 | 341 | 0.42847 | 202.2304 | 1664.0164 | 75.1212 | 30 | Fantome thyroide | 0.243 | 0.808 | 0.38808 | 0.332 | 86.154 | 222 | 0.36913 | 203.6489 | 1083.3186 | 57.6667 | 35 | Fantome thyroide | 0.287 | 0.808 | 0.44149 | 0.39504 | 68.872 | 156 | 0.31663 | 204.8671 | 761.2509 | 46.0991 | 40 | Fantome thyroide | 0.327 | 0.808 | 0.48551 | 0.44548 | 57.29 | 118 | 0.27502 | 205.5557 | 575.818 | 38.3467 | 147.7816 | 98.9167 | 3.1724 | 1
12 | 4 | 90 | 3 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.78 | 2021-01-19 14:00 |  |  | 2021-01-19 17:05 | 185 |  | 4.92 | 4.92 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | oui | non |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 144 | 144 | N | 0.8638 | 04_L_GC9_LI_Ser | 976000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin IRSN_1 | 20200116 | 20200116 | 170538 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1009.2 | 600 | 128 | 128 | 300 | 170538 | 313678 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.091 | 1.808 | 0.68543 | 0.41746 | 151.479 | 221 | 0.80925 | 183.9611 | 1078.4388 | 102.628 | 10 | Fantome thyroide | 0.184 | 1.808 | 0.8878 | 0.7845 | 143.824 | 162 | 0.58074 | 183.8706 | 790.5298 | 97.4417 | 15 | Fantome thyroide | 0.273 | 1.808 | 0.93985 | 0.81274 | 140.978 | 150 | 0.53237 | 183.8853 | 731.972 | 95.5136 | 20 | Fantome thyroide | 0.364 | 1.808 | 1.1007 | 0.96803 | 130.983 | 119 | 0.39576 | 184.1284 | 580.6978 | 88.7419 | 25 | Fantome thyroide | 0.469 | 1.808 | 1.172 | 1.2927 | 126.575 | 108 | 0.33452 | 183.7373 | 527.0199 | 85.7554 | 30 | Fantome thyroide | 0.546 | 1.808 | 1.1786 | 1.2927 | 126.106 | 107 | 0.32911 | 183.8118 | 522.14 | 85.4377 | 35 | Fantome thyroide | 0.644 | 1.808 | 1.1965 | 1.3351 | 124.44 | 104 | 0.31625 | 183.729 | 507.5006 | 84.3089 | 40 | Fantome thyroide | 0.724 | 1.808 | 1.2388 | 1.3633 | 118.925 | 96 | 0.29298 | 183.972 | 468.4621 | 80.5725 | 139.5305 | 94.5328 | 0.055125 | 1
12 | 4 | 89 | 3 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.21 | Local | Rou | 1 | Seringue |  | Seringue |  |  |  |  | cale GT |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.3% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.85 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 2021-01-19 14:05 | 2021-01-19 16:50 | 170 | 165 | 5.04 | 5.04 |  | Thyr SFPM | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | oui | non |  | Xeleris | Xeleris | 113 | Semi-automatique | 15 | 133 | 133 | N | 0.778 | 04_L_GC9_LI_Rou | 879000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin Local_1 | 20190616 | 20190616 | 165017 | NM | LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR | [2,209030, 2,209030] | 1009.2 | 600 | 128 | 128 | 300 | 165017 | 326861 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.394 | 7.868 | 2.332 | 1.5683 | 139.922 | 60 | 0.85918 | 191.2018 | 292.7888 | 92.541 | 10 | Fantome thyroide | 0.817 | 7.868 | 2.9207 | 2.1829 | 131.433 | 45 | 0.68134 | 191.3096 | 219.5916 | 86.9266 | 15 | Fantome thyroide | 1.206 | 7.868 | 3.6283 | 3.0433 | 119.733 | 33 | 0.51598 | 191.3281 | 161.0338 | 79.1885 | 20 | Fantome thyroide | 1.576 | 7.868 | 3.8559 | 3.2277 | 115.677 | 30 | 0.46935 | 191.2377 | 146.3944 | 76.506 | 25 | Fantome thyroide | 1.967 | 7.868 | 4.1809 | 3.3506 | 108.703 | 26 | 0.41234 | 191.5481 | 126.8752 | 71.8935 | 30 | Fantome thyroide | 2.378 | 7.868 | 4.4542 | 4.0267 | 102.446 | 23 | 0.36888 | 191.3708 | 112.2357 | 67.7553 | 35 | Fantome thyroide | 2.933 | 7.868 | 4.8545 | 4.334 | 92.235 | 19 | 0.31395 | 191.2209 | 92.7165 | 61.002 | 40 | Fantome thyroide | 3.217 | 7.868 | 5.1946 | 5.1944 | 83.114 | 16 | 0.27253 | 191.2339 | 78.077 | 54.9696 | 136.6277 | 90.3622 | -0.039603 | 1
13 | 4 | 129 | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.41 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 15:30 | 90 | 75 | 5 | 5 |  | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 277 | 277 | N | 0.9821 | 04_S_GC9_PI_I3 | 1850000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 5ans_1 | 20190415 | 20190415 | 153001 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 998.9 | 617.7 | 256 | 256 | 300 | 153001 | 305535 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.296 | 0.10136 | 0.091344 | 293.233 | 2893 | 0.61973 | 201.7196 | 3529.3251 | 195.4887 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.296 | 0.11439 | 0.10522 | 284.601 | 2488 | 0.50764 | 201.8728 | 3035.244 | 189.734 | 15 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.296 | 0.12463 | 0.11447 | 274.054 | 2199 | 0.43286 | 202.0168 | 2682.6775 | 182.7027 | 20 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.296 | 0.13409 | 0.12603 | 260.933 | 1946 | 0.37349 | 202.2125 | 2374.0293 | 173.9553 | 25 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.296 | 0.14245 | 0.13759 | 246.728 | 1732 | 0.32772 | 202.315 | 2112.9593 | 164.4853 | 30 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.296 | 0.15225 | 0.14916 | 227.466 | 1494 | 0.28055 | 202.364 | 1822.6104 | 151.644 | 35 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.296 | 0.16234 | 0.16072 | 205.69 | 1267 | 0.23677 | 202.6958 | 1545.6809 | 137.1267 | 40 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.296 | 0.17164 | 0.16997 | 184.516 | 1075 | 0.19906 | 202.9285 | 1311.4499 | 123.0107 | 297.4418 | 198.2946 | 0.52023 | 1
13 | 4 | 126 | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.48 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 15:45 | 105 | 90 | 5 | 5 |  | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 312 | 312 | N | 1.1065 | 04_S_GC9_PI_I10 | 208000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 10 ans_1 | 20200117 | 20200117 | 154501 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 998.9 | 617.7 | 256 | 256 | 300 | 154501 | 343251 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.232 | 0.072409 | 0.066156 | 332.214 | 4588 | 0.60285 | 206.6603 | 5597.1461 | 221.476 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.232 | 0.081109 | 0.073406 | 321.677 | 3966 | 0.49996 | 207.0993 | 4838.3351 | 214.4513 | 15 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.232 | 0.087484 | 0.078844 | 309.167 | 3534 | 0.43842 | 207.6255 | 4311.3153 | 206.1113 | 20 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.232 | 0.094304 | 0.084281 | 290.927 | 3085 | 0.38485 | 208.617 | 3763.5562 | 193.9513 | 25 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.232 | 0.10113 | 0.093344 | 268.503 | 2655 | 0.34176 | 209.7048 | 3238.9762 | 179.002 | 30 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.232 | 0.10954 | 0.10059 | 237.591 | 2169 | 0.29909 | 211.1854 | 2646.0789 | 158.394 | 35 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.232 | 0.11954 | 0.11147 | 200.592 | 1678 | 0.25674 | 212.6338 | 2047.0818 | 133.728 | 40 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.232 | 0.12816 | 0.12053 | 170.318 | 1329 | 0.22479 | 213.8817 | 1621.318 | 113.5453 | 336.6576 | 224.4384 | 3.1711 | 1
13 | 4 | 127 | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.55 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 16:00 | 120 | 105 | 5 | 5 |  | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 10 | 292 | 292 | N | 1.036 | 04_S_GC9_PI_I15 | 195000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 15 ans_1 | 20190317 | 20190317 | 160000 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 998.9 | 617.7 | 256 | 256 | 300 | 160000 | 314711 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.227 | 0.05807 | 0.04877 | 302.198 | 5204 | 0.65958 | 208.6754 | 6348.6374 | 201.4653 | 10 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.227 | 0.065544 | 0.05409 | 288.722 | 4405 | 0.56419 | 209.4314 | 5373.8947 | 192.4813 | 15 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.227 | 0.074676 | 0.06473 | 263.98 | 3535 | 0.47887 | 211.0491 | 4312.5352 | 175.9867 | 20 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.227 | 0.084847 | 0.073598 | 232.227 | 2737 | 0.40666 | 212.7623 | 3339.0124 | 154.818 | 25 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.227 | 0.095 | 0.084238 | 200.164 | 2107 | 0.34846 | 214.2932 | 2570.4418 | 133.4427 | 30 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.227 | 0.10629 | 0.098426 | 166.241 | 1564 | 0.29413 | 215.6721 | 1908.0071 | 110.8273 | 35 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.227 | 0.11566 | 0.10729 | 140.532 | 1215 | 0.25378 | 216.9424 | 1482.2434 | 93.688 | 40 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.227 | 0.12502 | 0.11971 | 116.516 | 932 | 0.21827 | 218.2802 | 1136.9966 | 77.6773 | 307.5053 | 205.0035 | 4.0539 | 1
13 | 4 | 128 | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.63 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 16:15 | 135 | 120 | 5 | 5 |  | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 5 | 278 | 278 | N | 0.9851 | 04_S_GC9_PI_I20 | 185000000000000 | 0 | Quantifiaction SFPM_1 | Adulte_1 | 20190304 | 20190304 | 161502 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 998.9 | 617.7 | 256 | 256 | 300 | 161502 | 288572 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.19 | 0.041275 | 0.033398 | 277.077 | 6713 | 0.65224 | 191.5237 | 8189.5471 | 184.718 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.19 | 0.046631 | 0.037852 | 261.738 | 5613 | 0.56346 | 192.8363 | 6847.5984 | 174.492 | 15 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.19 | 0.055101 | 0.046758 | 226.299 | 4107 | 0.47085 | 196.2047 | 5010.3486 | 150.866 | 20 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.19 | 0.064875 | 0.057148 | 185.414 | 2858 | 0.39309 | 198.9005 | 3486.6268 | 123.6093 | 25 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.19 | 0.074358 | 0.067539 | 149.757 | 2014 | 0.33352 | 200.0231 | 2456.9861 | 99.838 | 30 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.19 | 0.083357 | 0.076445 | 119.951 | 1439 | 0.28756 | 200.8077 | 1755.5129 | 79.9673 | 35 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.19 | 0.092505 | 0.085352 | 93.985 | 1016 | 0.24789 | 200.7267 | 1239.4726 | 62.6567 | 40 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.19 | 0.10065 | 0.094258 | 74.182 | 737 | 0.2178 | 201.2345 | 899.1056 | 49.4547 | 282.7827 | 188.5218 | 4.1733 | 1
13 | 4 | 130 | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.7 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 16:30 | 150 | 135 | 5 | 5 |  | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 4 | 261 | 261 | N | 0.9255 | 04_S_GC9_PI_I30 | 17400000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Goitre_1 | 20190716 | 20190716 | 163001 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 998.9 | 617.7 | 256 | 256 | 300 | 163001 | 268487 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.146 | 0.030538 | 0.025664 | 257.65 | 8437 | 0.608 | 189.2421 | 10292.7467 | 171.7667 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.146 | 0.03442 | 0.029086 | 242.176 | 7036 | 0.52122 | 190.9587 | 8583.592 | 161.4507 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.146 | 0.03953 | 0.033648 | 211.999 | 5363 | 0.44627 | 194.1246 | 6542.61 | 141.3327 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.146 | 0.047516 | 0.041633 | 163.312 | 3437 | 0.36761 | 197.8157 | 4192.9798 | 108.8747 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.146 | 0.054596 | 0.048477 | 127.099 | 2328 | 0.31368 | 199.2278 | 2840.0515 | 84.7327 | 30 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.146 | 0.061529 | 0.056461 | 97.831 | 1590 | 0.27 | 199.6307 | 1939.7259 | 65.2207 | 35 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.146 | 0.069465 | 0.064445 | 70.993 | 1022 | 0.22774 | 200.319 | 1246.7924 | 47.3287 | 40 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.146 | 0.075707 | 0.071289 | 54.282 | 717 | 0.19793 | 200.6943 | 874.7066 | 36.188 | 262.5537 | 175.0358 | 4.851 | 1
13 | 4 | 132 | 4 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.96 | 2021-01-20 14:00 |  |  | 2021-01-20 16:45 | 165 |  | 5.16 | 5.16 |  | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 256 | 256 | N | 0.8797 | 04_S_GC9_PI_Ser | 165000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin IRSN_1 | 20190902 | 20190902 | 164524 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 998.9 | 617.7 | 256 | 256 | 300 | 164524 | 275080 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.27 | 0.10895 | 0.1002 | 267.043 | 2451 | 0.62851 | 180.1199 | 2990.1057 | 172.5084 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.27 | 0.12211 | 0.11707 | 260.946 | 2137 | 0.51954 | 180.1824 | 2607.0404 | 168.5698 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.27 | 0.13291 | 0.13184 | 253.198 | 1905 | 0.44111 | 180.2914 | 2324.0112 | 163.5646 | 20 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.27 | 0.14174 | 0.14027 | 244.926 | 1728 | 0.38313 | 180.4172 | 2108.0794 | 158.2209 | 25 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.27 | 0.15004 | 0.15082 | 235.42 | 1569 | 0.33299 | 180.4299 | 1914.1069 | 152.0801 | 30 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.27 | 0.15736 | 0.15715 | 225.341 | 1432 | 0.29264 | 180.6931 | 1746.9732 | 145.5691 | 35 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.27 | 0.16553 | 0.16559 | 212.047 | 1281 | 0.25165 | 180.808 | 1562.7603 | 136.9813 | 40 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.27 | 0.17204 | 0.17191 | 200.255 | 1164 | 0.2209 | 181.2399 | 1420.0257 | 129.3637 | 271.2533 | 175.2282 | 0.58348 | 1
13 | 4 | 131 | 4 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.96 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 17:00 | 180 | 165 | 5.09 | 5.09 |  | SFPM THYR | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 254 | 254 | N | 0.8843 | 04_S_GC9_PI_Rou | 16600000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin Local_1 | 20191128 | 20191128 | 170004 | NM | ANT_PH_IRSN | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [1,104515, 1,104515] | 998.9 | 617.7 | 256 | 256 | 300 | 170004 | 289627 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.941 | 0.31384 | 0.23157 | 275.869 | 879 | 0.78278 | 187.2694 | 1072.339 | 180.6608 | 10 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.941 | 0.38818 | 0.32714 | 262.019 | 675 | 0.60266 | 187.5842 | 823.4685 | 171.5907 | 15 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.941 | 0.4382 | 0.39331 | 249.776 | 570 | 0.50347 | 187.671 | 695.3734 | 163.573 | 20 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.941 | 0.48172 | 0.45212 | 237.004 | 492 | 0.42801 | 187.7489 | 600.2171 | 155.2089 | 25 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.941 | 0.51549 | 0.48888 | 225.268 | 437 | 0.37628 | 187.7089 | 533.1196 | 147.5232 | 30 | Fantome thyroide | 0.283 | 0.941 | 0.55019 | 0.52564 | 211.824 | 385 | 0.32791 | 187.7782 | 469.6821 | 138.7191 | 35 | Fantome thyroide | 0.331 | 0.941 | 0.58469 | 0.56975 | 197.039 | 337 | 0.28411 | 187.7787 | 411.1243 | 129.0367 | 40 | Fantome thyroide | 0.377 | 0.941 | 0.61449 | 0.5918 | 183.118 | 298 | 0.24943 | 187.8513 | 363.5461 | 119.9201 | 278.3143 | 182.2621 | 0.14219 | 1
42 | 5 | 157 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale | pas de cale | 8.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.05 | 2021-03-23 16:00 | 0.03 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 15:33 | -27 | 32 | 7.19 | 7.19 | 0.45 | THYR I123Pin ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 52.34 | Manuel |  | 217.376 | 217.169 | O | 0.954 | 05_L_GC8_PI_I3 | FC calcule a partir dune ROI sur ROU | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 153342 | NM | L_GC1_PI_I3 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [0,736112, 0,736112] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 600 | 153342 | 226246 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.244 | 0.08375 | 0.075297 | 213.729 | 2552 | 0.64573 | 131.584 | 1382.829 | 49.5431 | 10 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.244 | 0.095854 | 0.088641 | 206.662 | 2156 | 0.52317 | 131.7201 | 1168.252 | 47.905 | 15 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.244 | 0.10458 | 0.096266 | 198.907 | 1902 | 0.44879 | 131.8008 | 1030.6194 | 46.1073 | 20 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.244 | 0.11235 | 0.1058 | 190.092 | 1692 | 0.39081 | 131.9417 | 916.8286 | 44.064 | 25 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.244 | 0.11939 | 0.11342 | 180.04 | 1508 | 0.3459 | 132.0599 | 817.1262 | 41.7339 | 30 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.244 | 0.12766 | 0.12295 | 166.337 | 1303 | 0.30021 | 132.1998 | 706.0447 | 38.5575 | 35 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.244 | 0.13609 | 0.13058 | 150.927 | 1109 | 0.25933 | 132.3347 | 600.9237 | 34.9854 | 40 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.244 | 0.14352 | 0.1363 | 136.489 | 951 | 0.22719 | 132.3573 | 515.3097 | 31.6386 | 216.8129 | 50.258 | 0.4814 | 1
13 | 4 | 98 | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 4.42 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.48 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 15:50 | 110 | 95 | 4.98 | 4.98 |  | SFPM THYR | 300 |  | 1 | 128x128 | 159 | 15% | oui | non |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 326 | 326 | N | 1.1612 | 04_L_GC9_PI_I10 | 218000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 10 ans_1 | 20200117 | 20200117 | 155006 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 998.9 | 617.7 | 128 | 128 | 300 | 155006 | 341825 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.158 | 3.053 | 1.1194 | 1.0375 | 331.329 | 296 | 0.6082 | 403.9423 | 5777.6992 | 221.7731 | 10 | Fantome thyroide | 0.306 | 3.053 | 1.2194 | 1.1329 | 324.361 | 266 | 0.52928 | 404.1963 | 5192.1216 | 217.1091 | 15 | Fantome thyroide | 0.458 | 3.053 | 1.3234 | 1.1807 | 313.649 | 237 | 0.4583 | 404.4039 | 4626.0632 | 209.9391 | 20 | Fantome thyroide | 0.627 | 3.053 | 1.4062 | 1.2761 | 302.334 | 215 | 0.40932 | 404.9959 | 4196.6396 | 202.3655 | 25 | Fantome thyroide | 0.767 | 3.053 | 1.4813 | 1.3238 | 288.855 | 195 | 0.37242 | 405.7645 | 3806.2546 | 193.3434 | 30 | Fantome thyroide | 0.92 | 3.053 | 1.5766 | 1.4192 | 268.019 | 170 | 0.33436 | 406.7984 | 3318.2732 | 179.3969 | 35 | Fantome thyroide | 1.072 | 3.053 | 1.6784 | 1.5384 | 243.371 | 145 | 0.30078 | 408.0846 | 2830.2919 | 162.8989 | 40 | Fantome thyroide | 1.223 | 3.053 | 1.8231 | 1.7054 | 207.83 | 114 | 0.26048 | 409.9273 | 2225.195 | 139.1098 | 334.416 | 223.8394 | 1.398 | 1
13 | 4 | 99 | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 4.42 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.55 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 16:05 | 125 | 109.9999 | 4.98 | 4.98 |  | SFPM THYR | 300 |  | 1 | 128x128 | 159 | 15% | oui | non |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 286 | 286 | N | 1.0191 | 04_L_GC9_PI_I15 | 192000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | 15 ans_1 | 20190317 | 20190317 | 160505 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 998.9 | 617.7 | 128 | 128 | 300 | 160505 | 311888 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.159 | 3.049 | 0.8888 | 0.72652 | 300.416 | 338 | 0.6708 | 406.3623 | 6597.5079 | 201.0817 | 10 | Fantome thyroide | 0.305 | 3.049 | 0.99 | 0.8218 | 290.071 | 293 | 0.5827 | 406.8697 | 5719.1415 | 194.1573 | 15 | Fantome thyroide | 0.462 | 3.049 | 1.1029 | 0.91708 | 272.427 | 247 | 0.50732 | 408.0885 | 4821.2558 | 182.3474 | 20 | Fantome thyroide | 0.611 | 3.049 | 1.2205 | 1.0362 | 250.197 | 205 | 0.4454 | 409.6039 | 4001.4471 | 167.4679 | 25 | Fantome thyroide | 0.773 | 3.049 | 1.3639 | 1.2029 | 220.956 | 162 | 0.38468 | 410.5923 | 3162.1192 | 147.8956 | 30 | Fantome thyroide | 0.917 | 3.049 | 1.5135 | 1.3458 | 190.702 | 126 | 0.33209 | 412.0646 | 2459.426 | 127.6452 | 35 | Fantome thyroide | 1.074 | 3.049 | 1.6361 | 1.5126 | 166.881 | 102 | 0.29477 | 413.4277 | 1990.9639 | 111.7008 | 40 | Fantome thyroide | 1.22 | 3.049 | 1.7801 | 1.6317 | 140.627 | 79 | 0.25577 | 414.9652 | 1542.0211 | 94.1278 | 294.338 | 197.0134 | 1.9509 | 1
13 | 4 | 100 | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 4.42 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.63 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 16:20 | 140 | 124.9999 | 4.98 | 4.98 |  | SFPM THYR | 300 |  | 1 | 128x128 | 159 | 15% | oui | non |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 10 | 275 | 275 | N | 0.9787 | 04_L_GC9_PI_I20 | 184000000000000 | 0 | Quantifiaction SFPM_1 | Adulte_1 | 20190304 | 20190304 | 162009 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 998.9 | 617.7 | 128 | 128 | 300 | 162009 | 287743 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.121 | 2.42 | 0.6323 | 0.51992 | 277.578 | 439 | 0.65782 | 388.3912 | 8568.9526 | 185.7952 | 10 | Fantome thyroide | 0.243 | 2.42 | 0.69877 | 0.57664 | 267.627 | 383 | 0.57859 | 389.1345 | 7475.8743 | 179.1345 | 15 | Fantome thyroide | 0.365 | 2.42 | 0.77404 | 0.61445 | 249.24 | 322 | 0.51448 | 390.7299 | 6285.1998 | 166.8273 | 20 | Fantome thyroide | 0.485 | 2.42 | 0.88879 | 0.7657 | 215.975 | 243 | 0.44448 | 394.4018 | 4743.1788 | 144.5616 | 25 | Fantome thyroide | 0.606 | 2.42 | 1.0347 | 0.91695 | 176.942 | 171 | 0.37351 | 396.0673 | 3337.7925 | 118.4351 | 30 | Fantome thyroide | 0.734 | 2.42 | 1.1368 | 1.0115 | 153.474 | 135 | 0.3283 | 397.0591 | 2635.0993 | 102.7269 | 35 | Fantome thyroide | 0.86 | 2.42 | 1.2443 | 1.1249 | 129.405 | 104 | 0.28992 | 397.3913 | 2030.0024 | 86.6165 | 40 | Fantome thyroide | 0.969 | 2.42 | 1.3536 | 1.2762 | 106.933 | 79 | 0.25728 | 397.3383 | 1542.0211 | 71.575 | 272.8287 | 182.6162 | 2.0647 | 1
13 | 4 | 102 | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 4.42 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.7 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 16:35 | 155 | 139.9999 | 4.98 | 4.98 |  | SFPM THYR | 300 |  | 1 | 128x128 | 159 | 15% | oui | non |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 10 | 257 | 257 | N | 0.9154 | 04_L_GC9_PI_I30 | 172000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Goitre_1 | 20190716 | 20190716 | 163505 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 998.9 | 617.7 | 128 | 128 | 300 | 163505 | 267916 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.087 | 1.704 | 0.45925 | 0.39272 | 259.936 | 566 | 0.62618 | 386.1298 | 11047.8979 | 173.9866 | 10 | Fantome thyroide | 0.171 | 1.704 | 0.50562 | 0.41934 | 251.294 | 497 | 0.54681 | 386.9432 | 9701.0693 | 168.2021 | 15 | Fantome thyroide | 0.258 | 1.704 | 0.55033 | 0.47259 | 237.191 | 431 | 0.49094 | 388.5877 | 8412.7985 | 158.7624 | 20 | Fantome thyroide | 0.342 | 1.704 | 0.61084 | 0.52584 | 211.963 | 347 | 0.4384 | 391.7682 | 6773.1812 | 141.8762 | 25 | Fantome thyroide | 0.426 | 1.704 | 0.70527 | 0.63234 | 173.496 | 246 | 0.37585 | 394.9055 | 4801.7365 | 116.1285 | 30 | Fantome thyroide | 0.513 | 1.704 | 0.79009 | 0.71222 | 143.006 | 181 | 0.33017 | 395.5516 | 3532.985 | 95.7202 | 35 | Fantome thyroide | 0.6 | 1.704 | 0.88246 | 0.79209 | 115.602 | 131 | 0.28409 | 395.7571 | 2557.0223 | 77.3775 | 40 | Fantome thyroide | 0.682 | 1.704 | 0.95028 | 0.87197 | 96.929 | 102 | 0.25725 | 395.924 | 1990.9639 | 64.8788 | 254.3749 | 170.2643 | 2.2683 | 1
13 | 4 | 104 | 4 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 4.42 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.96 | 2021-01-20 14:00 |  |  | 2021-01-20 16:50 | 170 |  | 5.14 | 5.14 |  | SFPM THYR | 300 |  | 1 | 128x128 | 159 | 15% | oui | non |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 266 | 266 | N | 0.918 | 04_L_GC9_PI_Ser | 173000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin IRSN_1 | 20190902 | 20190902 | 165033 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 998.9 | 617.7 | 128 | 128 | 300 | 165033 | 274501 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.206 | 3.75 | 1.6163 | 1.4795 | 268.31 | 166 | 0.67454 | 377.7217 | 3240.1962 | 174.0013 | 10 | Fantome thyroide | 0.38 | 3.75 | 1.84 | 1.626 | 261.278 | 142 | 0.55481 | 377.8092 | 2771.7341 | 169.441 | 15 | Fantome thyroide | 0.568 | 3.75 | 2.1195 | 1.9482 | 250.098 | 118 | 0.41918 | 378.0133 | 2303.272 | 162.1907 | 20 | Fantome thyroide | 0.767 | 3.75 | 2.2 | 2.1533 | 246.396 | 112 | 0.38122 | 377.8676 | 2186.1565 | 159.7899 | 25 | Fantome thyroide | 0.953 | 3.75 | 2.2512 | 2.2998 | 243.127 | 108 | 0.35962 | 377.9105 | 2108.0794 | 157.6699 | 30 | Fantome thyroide | 1.19 | 3.75 | 2.3372 | 2.4463 | 236.056 | 101 | 0.32748 | 378.3678 | 1971.4447 | 153.0843 | 35 | Fantome thyroide | 1.318 | 3.75 | 2.3939 | 2.5049 | 229.81 | 96 | 0.31008 | 378.5703 | 1873.8484 | 149.0337 | 40 | Fantome thyroide | 1.5 | 3.75 | 2.572 | 2.6807 | 208.332 | 81 | 0.26022 | 379.4322 | 1581.0596 | 135.1051 | 270.0618 | 175.1374 | 0.42775 | 1
13 | 4 | 103 | 4 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 5 | GC9 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 4.42 | Local | Rou | 0.5 | Seringue |  | Seringue |  |  |  |  | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.96 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 2021-01-20 14:15 | 2021-01-20 17:05 | 185 | 169.9999 | 5.07 | 5.07 |  | SFPM THYR | 300 |  | 1 | 128x128 | 159 | 15% | oui | non |  | Xeleris | xeleris | 188 | Semi-automatique | 15 | 268 | 268 | N | 0.9371 | 04_L_GC9_PI_Rou | 176000000000000 | 0 | Quantification SFPM_1 | Temoin Local_1 | 20191128 | 20191128 | 170511 | NM | ANT_PH_LOCAL | Tandem_Discovery_670_Pro | User&THYROIDE&SFPM THYR PH | [4,418060, 4,418060] | 998.9 | 617.7 | 128 | 128 | 300 | 170511 | 288812 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.705 | 13.809 | 4.6849 | 2.9668 | 276.407 | 59 | 0.82064 | 384.791 | 1151.636 | 181.7272 | 10 | Fantome thyroide | 1.384 | 13.809 | 5.8357 | 4.6929 | 262.606 | 45 | 0.63577 | 384.8926 | 878.3664 | 172.6535 | 15 | Fantome thyroide | 2.339 | 13.809 | 6.8664 | 5.9875 | 247.19 | 36 | 0.50094 | 385.4913 | 702.6931 | 162.5181 | 20 | Fantome thyroide | 2.887 | 13.809 | 7.4036 | 6.5269 | 236.916 | 32 | 0.44124 | 385.3536 | 624.6161 | 155.7633 | 25 | Fantome thyroide | 3.608 | 13.809 | 7.8499 | 6.7427 | 227.647 | 29 | 0.39492 | 385.2197 | 566.0584 | 149.6693 | 30 | Fantome thyroide | 4.362 | 13.809 | 8.4863 | 7.7136 | 212.158 | 25 | 0.33638 | 385.5664 | 487.9814 | 139.4859 | 35 | Fantome thyroide | 5.649 | 13.809 | 9.0172 | 8.5767 | 198.379 | 22 | 0.29022 | 385.0148 | 429.4236 | 130.4267 | 40 | Fantome thyroide | 5.649 | 13.809 | 9.0172 | 8.5767 | 198.379 | 22 | 0.29022 | 385.0148 | 429.4236 | 130.4267 | 271.9011 | 178.7647 | 0.03174 | 1
14 | 9 | 373 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 100 | Secours | Solution en 2021 suite Â… une panne de compteur dÂ‚diÂ‚, | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.31 | 2021-02-02 16:21 | 0.03 | 2021-02-02 17:43 | 2021-02-02 18:54 | 153 | 71 | 4.62 | 4.62 | 0.52 | GT SFPM THYROIDE | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 109 | 104 | O | 0.9935 | 09_S_GC9_LI_I3 | Facteur de calibration non applicable dans cette configuration (zoom et distance differents) | 0 | 09_S_GC1_LI_I3^^^^ | 09_S_GC1_LI_I3 | 20210202 | 20210202 | 185405 | NM | I123 parallele | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT SFPM THYROIDE | [1,103772, 1,103772] | 984.5 | 432.5 | 256 | 256 | 300 | 185405 | 154893 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.265 | 0.093378 | 0.077637 | 94.032 | 1007 | 0.71447 | 195.5185 | 1226.8408 | 67.8442 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.265 | 0.11077 | 0.10248 | 90.497 | 817 | 0.56234 | 195.7044 | 995.3614 | 65.2937 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.265 | 0.12353 | 0.11904 | 86.84 | 703 | 0.4678 | 195.7502 | 856.4738 | 62.6551 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.265 | 0.13402 | 0.12939 | 83.092 | 620 | 0.39844 | 195.8464 | 755.3538 | 59.9509 | 25 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.265 | 0.14324 | 0.13768 | 79.066 | 552 | 0.34383 | 195.9331 | 672.5086 | 57.0462 | 30 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.265 | 0.15186 | 0.14596 | 74.714 | 492 | 0.29705 | 195.9936 | 599.4098 | 53.9062 | 35 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.265 | 0.15755 | 0.15424 | 71.37 | 453 | 0.26927 | 195.9951 | 551.8956 | 51.4935 | 40 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.265 | 0.16651 | 0.16459 | 65.437 | 393 | 0.22992 | 196.0125 | 478.7969 | 47.2128 | 94.3497 | 68.0734 | 0.15716 | 1
14 | 9 | 370 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.03 | 2021-02-02 16:26 | 0.02 | 2021-02-02 18:21 | 2021-02-02 19:04 | 158 | 43 | 4.37 | 4.37 | 0.51 | GT SFPM THYROIDE | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 101 | 97 | O | 0.98 | 09_S_GC9_LI_I10 | Facteur de calibration non applicable dans cette configuration (zoom et distance differents) | 0 | 09_S_GC1_LI_I10^^^^ | 09_S_GC1_LI_I10 | 20210202 | 20210202 | 190428 | NM | I123 parallele | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT SFPM THYROIDE | [1,103772, 1,103772] | 984.5 | 432.5 | 256 | 256 | 300 | 190428 | 146508 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.169 | 0.062676 | 0.057434 | 91.256 | 1456 | 0.66408 | 199.2424 | 1773.8632 | 69.6079 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.169 | 0.072345 | 0.070637 | 88.55 | 1224 | 0.53049 | 199.3178 | 1491.2147 | 67.5439 | 15 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.169 | 0.080316 | 0.078559 | 85.135 | 1060 | 0.43583 | 199.3889 | 1291.4114 | 64.939 | 20 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.169 | 0.085762 | 0.08384 | 82.074 | 957 | 0.37805 | 199.4962 | 1165.9252 | 62.6041 | 25 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.169 | 0.091496 | 0.090441 | 78.229 | 855 | 0.32181 | 199.6424 | 1041.6573 | 59.6712 | 30 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.169 | 0.095582 | 0.094402 | 74.936 | 784 | 0.28537 | 199.6863 | 955.1571 | 57.1594 | 35 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.169 | 0.099896 | 0.098363 | 70.826 | 709 | 0.25072 | 199.9068 | 863.7837 | 54.0244 | 40 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.169 | 0.10373 | 0.10232 | 66.594 | 642 | 0.22331 | 199.971 | 782.1567 | 50.7963 | 90.3714 | 68.9332 | 0.32666 | 1
14 | 9 | 371 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.04 | 2021-02-02 16:30 | 0.02 | 2021-02-02 18:22 | 2021-02-02 19:10 | 160 | 48 | 4.37 | 4.37 | 0.52 | GT SFPM THYROIDE | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 100 | 96 | O | 0.97 | 09_S_GC9_LI_I15 | Facteur de calibration non applicable dans cette configuration (zoom et distance differents) | 0 | 09_S_GC1_LI_I15^^^^ | 09_S_GC1_LI_I15 | 20210202 | 20210202 | 191105 | NM | I123 parallele | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT SFPM THYROIDE | [1,103772, 1,103772] | 984.5 | 432.5 | 256 | 256 | 300 | 191105 | 142846 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.143 | 0.049993 | 0.046363 | 89.837 | 1797 | 0.64255 | 197.5327 | 2189.3078 | 68.5256 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.143 | 0.058101 | 0.056418 | 86.628 | 1491 | 0.50377 | 197.5846 | 1816.5041 | 66.0778 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.143 | 0.063201 | 0.060887 | 83.615 | 1323 | 0.42867 | 197.68 | 1611.8276 | 63.7796 | 20 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.143 | 0.067983 | 0.066473 | 79.948 | 1176 | 0.36607 | 197.7594 | 1432.7357 | 60.9825 | 25 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.143 | 0.07151 | 0.069824 | 76.587 | 1071 | 0.32506 | 197.8643 | 1304.8128 | 58.4188 | 30 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.143 | 0.075437 | 0.074293 | 72.118 | 956 | 0.28465 | 197.8349 | 1164.7069 | 55.0099 | 35 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.143 | 0.080263 | 0.076527 | 65.735 | 819 | 0.24117 | 198.0096 | 997.798 | 50.1411 | 40 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.143 | 0.083681 | 0.079879 | 60.669 | 725 | 0.21406 | 198.0524 | 883.2767 | 46.2769 | 88.5766 | 67.5642 | 0.23619 | 1
14 | 9 | 372 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.07 | 2021-02-02 16:33 | 0.02 | 2021-02-02 18:23 | 2021-02-02 19:17 | 164 | 54 | 4.38 | 4.38 | 0.51 | GT SFPM THYROIDE | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 100 | 96 | O | 0.9679 | 09_S_GC9_LI_I20 | Facteur de calibration non applicable dans cette configuration (zoom et distance differents) | 0 | 09_S_GC1_LI_I20^^^^ | 09_S_GC1_LI_I20 | 20210202 | 20210202 | 191755 | NM | I123 parallele | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT SFPM THYROIDE | [1,103772, 1,103772] | 984.5 | 432.5 | 256 | 256 | 300 | 191755 | 142078 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.11 | 0.036818 | 0.033945 | 91.641 | 2489 | 0.65424 | 201.8227 | 3032.3801 | 69.742 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.11 | 0.043402 | 0.04168 | 88.237 | 2033 | 0.50125 | 201.98 | 2476.8296 | 67.1514 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.11 | 0.048041 | 0.045977 | 84.601 | 1761 | 0.40846 | 202.0942 | 2145.4485 | 64.3843 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.11 | 0.050587 | 0.047695 | 81.951 | 1620 | 0.36313 | 202.3003 | 1973.6665 | 62.3676 | 25 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.11 | 0.053701 | 0.051133 | 77.705 | 1447 | 0.31524 | 202.4554 | 1762.8984 | 59.1362 | 30 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.11 | 0.056279 | 0.053711 | 73.444 | 1305 | 0.28082 | 202.7733 | 1589.898 | 55.8935 | 35 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.11 | 0.059002 | 0.057148 | 68.147 | 1155 | 0.24983 | 202.8673 | 1407.1511 | 51.8623 | 40 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.11 | 0.062217 | 0.059727 | 60.973 | 980 | 0.22007 | 203.1755 | 1193.9464 | 46.4026 | 88.9592 | 67.7011 | 0.58843 | 1
14 | 9 | 374 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.31 | 2021-02-02 16:36 | 0.02 | 2021-02-02 18:28 | 2021-02-02 19:23 | 167 | 55 | 4.57 | 4.57 | 0.5 | GT SFPM THYROIDE | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 103 | 99 | O | 0.9558 | 09_S_GC9_LI_I30 | Facteur de calibration non applicable dans cette configuration (zoom et distance differents) | 0 | 09_S_GC1_LI_I30^^^^ | 09_S_GC1_LI_I30 | 20210202 | 20210202 | 192345 | NM | I123 parallele | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT SFPM THYROIDE | [1,103772, 1,103772] | 984.5 | 432.5 | 256 | 256 | 300 | 192345 | 146982 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.094 | 0.029084 | 0.028273 | 97.402 | 3349 | 0.66574 | 203.0414 | 4080.129 | 71.0445 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.094 | 0.036166 | 0.036352 | 92.512 | 2558 | 0.46094 | 203.1443 | 3116.4437 | 67.4778 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.094 | 0.039184 | 0.03782 | 89.222 | 2277 | 0.38619 | 203.3766 | 2774.0979 | 65.078 | 20 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.094 | 0.041316 | 0.040023 | 85.978 | 2081 | 0.34027 | 203.5655 | 2535.3086 | 62.7119 | 25 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.094 | 0.043956 | 0.042961 | 81.011 | 1843 | 0.28951 | 203.8845 | 2245.3502 | 59.089 | 30 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.094 | 0.046354 | 0.045164 | 75.371 | 1626 | 0.25012 | 204.2313 | 1980.9763 | 54.9752 | 35 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.094 | 0.048529 | 0.047367 | 69.299 | 1428 | 0.22003 | 204.9403 | 1739.7504 | 50.5463 | 40 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.094 | 0.051255 | 0.050305 | 60.84 | 1187 | 0.18786 | 205.6539 | 1446.1371 | 44.3764 | 92.5377 | 67.4965 | 1.2203 | 1
14 | 9 | 376 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 4.99 | 2021-02-02 16:47 |  |  | 2021-02-02 19:30 | 163 |  | 4.32 | 4.32 | 0.53 | GT SFPM THYROIDE | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 105 | 103 | O | 1.0513 | 09_S_GC9_LI_Ser | Facteur de calibration non applicable dans cette configuration (zoom et distance differents) | #REF! | 09_S_GC1_LI_Ser^^^^ | 09_S_GC1_LI_Ser | 20210202 | 20210202 | 193024 | NM | I123 parallele | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT SFPM THYROIDE | [1,103772, 1,103772] | 984.5 | 432.5 | 256 | 256 | 300 | 193024 | 155911 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.272 | 0.10521 | 0.088188 | 95.001 | 903 | 0.6943 | 197.5689 | 1100.1363 | 73.3032 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.272 | 0.12214 | 0.11369 | 92.093 | 754 | 0.55817 | 197.6033 | 918.6077 | 71.0594 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.272 | 0.13576 | 0.13281 | 88.785 | 654 | 0.46337 | 197.622 | 796.7765 | 68.5069 | 20 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.272 | 0.14585 | 0.14344 | 85.612 | 587 | 0.40052 | 197.6321 | 715.1495 | 66.0586 | 25 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.272 | 0.15538 | 0.15406 | 82.042 | 528 | 0.34576 | 197.6088 | 643.2691 | 63.304 | 30 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.272 | 0.16499 | 0.16469 | 77.875 | 472 | 0.29416 | 197.6313 | 575.0436 | 60.0887 | 35 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.272 | 0.17184 | 0.17319 | 74.408 | 433 | 0.26003 | 197.6085 | 527.5294 | 57.4136 | 40 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.272 | 0.17949 | 0.18169 | 70 | 390 | 0.22469 | 197.7326 | 475.1419 | 54.0123 | 95.0983 | 73.3783 | 0.065378 | 1
14 | 9 | 375 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Rou | 2 | Seringue | oui | ESTIMABL2 | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  | 22.5 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 | 6 | 5.71 | 2021-02-02 16:53 | 0 | 2021-02-02 18:30 | 2021-02-02 19:38 | 165 | 68 | 4.94 | 4.94 | 0.56 | GT SFPM THYROIDE | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 115 | 112 | O | 0.9999 | 09_S_GC9_LI_Rou | Facteur de calibration non applicable dans cette configuration (zoom et distance differents) | 0 | 09_S_GC1_LI_Rou^^^^ | 09_S_GC1_LI_Rou | 20210202 | 20210202 | 193832 | NM | I123 parallele | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT SFPM THYROIDE | [1,103772, 1,103772] | 997.5 | 432.5 | 256 | 256 | 300 | 193832 | 163238 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.674 | 0.20285 | 0.12901 | 90.876 | 448 | 0.86318 | 225.9957 | 545.8041 | 61.3198 | 10 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.674 | 0.26987 | 0.21852 | 84.47 | 313 | 0.6302 | 226.493 | 381.3319 | 56.9973 | 15 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.674 | 0.31172 | 0.27645 | 79.8 | 256 | 0.51443 | 226.53 | 311.888 | 53.8462 | 20 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.674 | 0.3435 | 0.3133 | 75.571 | 220 | 0.43872 | 226.5109 | 268.0288 | 50.9926 | 25 | Fantome thyroide | 0.17 | 0.674 | 0.36964 | 0.3449 | 71.711 | 194 | 0.38209 | 226.5646 | 236.3526 | 48.388 | 30 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.674 | 0.39666 | 0.37123 | 67.036 | 169 | 0.33069 | 226.5975 | 205.8948 | 45.2335 | 35 | Fantome thyroide | 0.24 | 0.674 | 0.41561 | 0.40282 | 63.589 | 153 | 0.29654 | 226.6076 | 186.4018 | 42.9076 | 40 | Fantome thyroide | 0.271 | 0.674 | 0.43899 | 0.42915 | 58.825 | 134 | 0.25889 | 226.5426 | 163.2539 | 39.693 | 90.0528 | 60.7644 | 0.02188 | 1
43 | 5 | 143 | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale | pas de cale | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.05 | 2021-03-23 16:00 | 0.03 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 17:23 | 83 | 142 | 6.53 | 6.53 | 0.65 | THYR I123 W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 11% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.89 | Manuel |  | 331.443 | 329.767 | O | 0.874 | 05_L_GC5_PI_I3 | FC calcule a partir dune ROI sur ROU | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 172314 | NM | L_GC2_WI_I3 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [0,736600, 0,736600] | 956.7 | 502 | 256 | 256 | 600 | 172314 | 331443 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.269 | 0.098391 | 0.083012 | 212.327 | 2158 | 0.71997 | 133.3887 | 1170.8867 | 54.1927 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.269 | 0.11896 | 0.11243 | 204.021 | 1715 | 0.54791 | 133.4907 | 930.5239 | 52.0727 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.269 | 0.13171 | 0.12714 | 196.638 | 1493 | 0.45699 | 133.5755 | 810.0713 | 50.1884 | 20 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.269 | 0.14056 | 0.13555 | 190.034 | 1352 | 0.40052 | 133.6358 | 733.5676 | 48.5028 | 25 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.269 | 0.14919 | 0.14396 | 182.164 | 1221 | 0.35072 | 133.7193 | 662.4896 | 46.4941 | 30 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.269 | 0.15694 | 0.15026 | 173.738 | 1107 | 0.31047 | 133.7711 | 600.6356 | 44.3435 | 35 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.269 | 0.16481 | 0.15867 | 163.822 | 994 | 0.27377 | 133.893 | 539.3241 | 41.8127 | 40 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.269 | 0.17157 | 0.16497 | 154.237 | 899 | 0.24536 | 133.9554 | 487.779 | 39.3663 | 210.4567 | 53.7153 | 0.3469 | 1
14 | 9 | 363 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.208 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 20 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 |  | 5.03 | 2021-02-02 16:26 | 0.02 | 2021-02-02 18:21 | 2021-02-02 19:57 | 211 | 96 | 4.17 | 4.17 | 0.5 | GT SFPM THYROIDE | 180 | NC | 1 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 58 | 55 | O | 0.97 | 09_L_GC9_LI_I10 | Le facteur de calibration (cf valeur fournie en BF9) na pas ete remise a jour en amont de la manipulation pour le GT (ie entre le 022019 et le 022021)p En effet ce protocole nest plus utilise en clinique depuis le remplacement du compteur thyroÂ‹dien en fevrier 2020p | 0 | 09_L_GC1_LI_I10^^^^ | 09_L_GC1_LI_I10 | 20210202 | 20210202 | 195722 | NM | ANT PARALLELE | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT THYROIDE LOCA | [2,207544, 2,207544] | 918.7 | 432.5 | 256 | 256 | 180 | 195722 | 86301 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.294 | 0.11075 | 0.093023 | 50.611 | 457 | 0.69541 | 385.9513 | 2227.0755 | 67.4274 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.294 | 0.12816 | 0.1137 | 49.086 | 383 | 0.56258 | 385.9415 | 1866.4549 | 65.3957 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.294 | 0.14105 | 0.13437 | 47.393 | 336 | 0.47918 | 385.7704 | 1637.4122 | 63.1402 | 20 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.294 | 0.15315 | 0.14815 | 45.333 | 296 | 0.41043 | 385.6945 | 1442.4822 | 60.3957 | 25 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.294 | 0.16445 | 0.16193 | 43.087 | 262 | 0.3518 | 385.6489 | 1276.7916 | 57.4034 | 30 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.294 | 0.17328 | 0.17112 | 41.067 | 237 | 0.30972 | 385.532 | 1154.9604 | 54.7122 | 35 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.294 | 0.18156 | 0.1803 | 38.853 | 214 | 0.27429 | 385.422 | 1042.8756 | 51.7626 | 40 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.294 | 0.1929 | 0.19179 | 35.687 | 185 | 0.22667 | 385.497 | 901.5513 | 47.5446 | 50.5963 | 67.4078 | -0.11529 | 1
14 | 9 | 364 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.208 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 20 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 |  | 5.04 | 2021-02-02 16:30 | 0.02 | 2021-02-02 18:22 | 2021-02-02 20:02 | 212 | 100 | 4.17 | 4.17 | 0.48 | GT SFPM THYROIDE | 180 | NC | 1 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 58 | 54 | O | 0.9516 | 09_L_GC9_LI_I15 | Le facteur de calibration (cf valeur fournie en BF9) na pas ete remise a jour en amont de la manipulation pour le GT (ie entre le 022019 et le 022021)p En effet ce protocole nest plus utilise en clinique depuis le remplacement du compteur thyroÂ‹dien en fevrier 2020p | 0 | 09_L_GC1_LI_I15^^^^ | 09_L_GC1_LI_I15 | 20210202 | 20210202 | 200227 | NM | ANT PARALLELE | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT THYROIDE LOCA | [2,207544, 2,207544] | 918.7 | 432.5 | 256 | 256 | 180 | 200227 | 84699 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.263 | 0.090642 | 0.079105 | 49.944 | 551 | 0.65189 | 388.6591 | 2685.161 | 66.5388 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.263 | 0.10457 | 0.095543 | 48.208 | 461 | 0.5221 | 388.6755 | 2246.5685 | 64.226 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.263 | 0.11431 | 0.11198 | 46.411 | 406 | 0.44489 | 388.4945 | 1978.5397 | 61.8319 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.263 | 0.12269 | 0.1202 | 44.413 | 362 | 0.38671 | 388.4129 | 1764.1167 | 59.17 | 25 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.263 | 0.13176 | 0.12842 | 41.767 | 317 | 0.33136 | 388.3698 | 1544.8204 | 55.6448 | 30 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.263 | 0.13983 | 0.13664 | 39.013 | 279 | 0.28777 | 388.1791 | 1359.6369 | 51.9758 | 35 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.263 | 0.14815 | 0.1428 | 35.853 | 242 | 0.24717 | 387.8746 | 1179.3266 | 47.7658 | 40 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.263 | 0.15532 | 0.15102 | 32.927 | 212 | 0.21493 | 387.9792 | 1033.1291 | 43.8676 | 49.967 | 66.5694 | -0.17948 | 1
14 | 9 | 365 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.208 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 20 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 |  | 5.07 | 2021-02-02 16:33 | 0.02 | 2021-02-02 18:23 | 2021-02-02 20:08 | 215 | 105 | 4.19 | 4.19 | 0.47 | GT SFPM THYROIDE | 180 | NC | 1 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 57 | 54 | O | 0.9487 | 09_L_GC9_LI_I20 | Le facteur de calibration (cf valeur fournie en BF9) na pas ete remise a jour en amont de la manipulation pour le GT (ie entre le 022019 et le 022021)p En effet ce protocole nest plus utilise en clinique depuis le remplacement du compteur thyroÂ‹dien en fevrier 2020p | 0 | 09_L_GC1_LI_I20^^^^ | 09_L_GC1_LI_I20 | 20210202 | 20210202 | 200750 | NM | ANT PARALLELE | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT THYROIDE LOCA | [2,207544, 2,207544] | 918.7 | 432.5 | 256 | 256 | 180 | 200750 | 84160 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.184 | 0.068597 | 0.059656 | 50.35 | 734 | 0.6724 | 384.2078 | 3576.9659 | 66.7595 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.184 | 0.079637 | 0.074031 | 48.658 | 611 | 0.53669 | 384.0966 | 2977.5561 | 64.516 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.184 | 0.086282 | 0.081219 | 47.196 | 547 | 0.46616 | 383.8991 | 2665.668 | 62.5776 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.184 | 0.092616 | 0.088406 | 45.382 | 490 | 0.4068 | 383.7675 | 2387.8928 | 60.1724 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.184 | 0.098801 | 0.095594 | 43.275 | 438 | 0.35443 | 383.4843 | 2134.4837 | 57.3787 | 30 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.184 | 0.1047 | 0.10134 | 40.939 | 391 | 0.30915 | 383.3721 | 1905.441 | 54.2814 | 35 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.184 | 0.1102 | 0.10853 | 38.35 | 348 | 0.27242 | 383.4592 | 1695.8912 | 50.8486 | 40 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.184 | 0.11563 | 0.11141 | 35.499 | 307 | 0.23998 | 382.9915 | 1496.0879 | 47.0684 | 49.5552 | 65.7056 | -0.28854 | 1
14 | 9 | 367 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.208 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 20 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 |  | 5.31 | 2021-02-02 16:36 | 0.02 | 2021-02-02 18:28 | 2021-02-02 20:12 | 216 | 104 | 4.38 | 4.38 | 0.5 | GT SFPM THYROIDE | 180 | NC | 1 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 60 | 57 | O | 0.9573 | 09_L_GC9_LI_I30 | Le facteur de calibration (cf valeur fournie en BF9) na pas ete remise a jour en amont de la manipulation pour le GT (ie entre le 022019 et le 022021)p En effet ce protocole nest plus utilise en clinique depuis le remplacement du compteur thyroÂ‹dien en fevrier 2020p | 0 | 09_L_GC1_LI_I30^^^^ | 09_L_GC1_LI_I30 | 20210202 | 20210202 | 201242 | NM | ANT PARALLELE | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT THYROIDE LOCA | [2,207544, 2,207544] | 918.7 | 432.5 | 256 | 256 | 180 | 201242 | 87705 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.153 | 0.056637 | 0.050801 | 53.182 | 939 | 0.66155 | 382.4075 | 4575.9822 | 67.4556 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.153 | 0.065599 | 0.062754 | 51.495 | 785 | 0.5255 | 382.2453 | 3825.5017 | 65.3158 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.153 | 0.072058 | 0.069926 | 49.648 | 689 | 0.44146 | 382.0402 | 3357.6696 | 62.9731 | 20 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.153 | 0.076833 | 0.074707 | 47.944 | 624 | 0.38496 | 381.7289 | 3040.9083 | 60.8118 | 25 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.153 | 0.081907 | 0.079488 | 45.622 | 557 | 0.332 | 381.5162 | 2714.4005 | 57.8666 | 30 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.153 | 0.086414 | 0.08427 | 43.207 | 500 | 0.2892 | 381.2787 | 2436.6253 | 54.8034 | 35 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.153 | 0.090143 | 0.087855 | 40.925 | 454 | 0.25682 | 380.8864 | 2212.4557 | 51.9089 | 40 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.153 | 0.09399 | 0.091441 | 38.16 | 406 | 0.22786 | 380.5456 | 1978.5397 | 48.4018 | 51.9833 | 65.9351 | -0.44664 | 1
14 | 9 | 369 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.208 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 20 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 |  | 4.99 | 2021-02-02 16:47 |  |  | 2021-02-02 20:21 | 214 |  | 4.13 | 4.14 | 0.5 | GT SFPM THYROIDE | 180 | NC | 1 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 63 | 60 | O | 1.0672 | 09_L_GC9_LI_Ser | Le facteur de calibration (cf valeur fournie en BF9) na pas ete remise a jour en amont de la manipulation pour le GT (ie entre le 022019 et le 022021)p En effet ce protocole nest plus utilise en clinique depuis le remplacement du compteur thyroÂ‹dien en fevrier 2020p | 0 | 09_L_GC1_LI_Ser^^^^ | 09_L_GC1_LI_Ser | 20210202 | 20210202 | 202046 | NM | ANT PARALLELE | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT THYROIDE LOCA | [2,207544, 2,207544] | 918.7 | 432.5 | 256 | 256 | 180 | 202046 | 92354 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.45 | 0.16608 | 0.1459 | 53.811 | 324 | 0.69259 | 389.6059 | 1578.9332 | 72.2101 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.45 | 0.19187 | 0.17051 | 51.997 | 271 | 0.56469 | 389.5878 | 1320.6509 | 69.7759 | 15 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.45 | 0.2119 | 0.18809 | 50.221 | 237 | 0.47694 | 389.5842 | 1154.9604 | 67.3926 | 20 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.45 | 0.23184 | 0.23027 | 47.76 | 206 | 0.40228 | 389.7078 | 1003.8896 | 64.0902 | 25 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.45 | 0.2492 | 0.24434 | 45.354 | 182 | 0.34164 | 389.4982 | 886.9316 | 60.8615 | 30 | Fantome thyroide | 0.143 | 0.45 | 0.26059 | 0.24785 | 43.519 | 167 | 0.30496 | 389.5528 | 813.8328 | 58.3991 | 35 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.45 | 0.27073 | 0.26191 | 41.422 | 153 | 0.27792 | 389.5707 | 745.6073 | 55.5851 | 40 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.45 | 0.29584 | 0.29707 | 36.388 | 123 | 0.20838 | 389.7075 | 599.4098 | 48.8298 | 54.1864 | 72.714 | 0.030697 | 1
14 | 9 | 368 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.208 | Local | Rou | 2 | Seringue | oui | ESTIMABL2 |  |  |  | 22.5 | Pas de cale |  | 20 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 |  | 5.71 | 2021-02-02 16:53 | 0 | 2021-02-02 18:30 | 2021-02-02 20:31 | 218 | 121 | 4.72 | 4.72 | 0.54 | GT SFPM THYROIDE | 180 | NC | 1 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 67 | 64 | O | 0.9975 | 09_L_GC9_LI_Rou | Le facteur de calibration (cf valeur fournie en BF9) na pas ete remise a jour en amont de la manipulation pour le GT (ie entre le 022019 et le 022021)p En effet ce protocole nest plus utilise en clinique depuis le remplacement du compteur thyroÂ‹dien en fevrier 2020p | 0 | 09_L_GC1_LI_Rou^^^^ | 09_L_GC1_LI_Rou | 20210202 | 20210202 | 203111 | NM | ANT PARALLELE | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT THYROIDE LOCA | [2,207544, 2,207544] | 950.1 | 432.5 | 256 | 256 | 180 | 203111 | 95936 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.877 | 0.26303 | 0.16101 | 52.342 | 199 | 0.85567 | 392.1637 | 969.7769 | 61.6078 | 10 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.877 | 0.34189 | 0.27064 | 48.89 | 143 | 0.64294 | 391.8528 | 696.8748 | 57.5447 | 15 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.877 | 0.38991 | 0.32545 | 46.399 | 119 | 0.53956 | 391.7334 | 579.9168 | 54.6128 | 20 | Fantome thyroide | 0.179 | 0.877 | 0.44709 | 0.40082 | 42.921 | 96 | 0.43509 | 391.6345 | 467.832 | 50.5191 | 25 | Fantome thyroide | 0.222 | 0.877 | 0.47592 | 0.44878 | 40.929 | 86 | 0.38859 | 391.6377 | 419.0995 | 48.1744 | 30 | Fantome thyroide | 0.265 | 0.877 | 0.51288 | 0.48304 | 37.953 | 74 | 0.337 | 391.6433 | 360.6205 | 44.6716 | 35 | Fantome thyroide | 0.316 | 0.877 | 0.548 | 0.531 | 35.072 | 64 | 0.29039 | 391.429 | 311.888 | 41.2806 | 40 | Fantome thyroide | 0.358 | 0.877 | 0.57481 | 0.5447 | 32.764 | 57 | 0.2568 | 391.475 | 277.7753 | 38.564 | 53.4959 | 62.966 | -0.096521 | 1
15 | 2 | 24 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 225 | Routine | En 2021, nous avons rÂ‚alisÂ‚ 225 scintigraphies thyroÂ‹diennes Â… l'123I et moins de 10 au 99mTc | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.45 | 2021-02-18 15:35 | 0.1 | 2021-02-18 16:07 | 2021-02-18 16:38 | 63 | 31 | 5.06 | 5.06 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 94.439 | 91.466 | O | 0.954 | 02_S_GC7_LI_I3 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 163814 | NM | IRSN3 standart | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [1,104515, 1,104515] | 924.2 | 361.6 | 256 | 256 | 300 | 163814 | 167287 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.324 | 0.10426 | 0.089859 | 90.911 | 872 | 0.73136 | 207.5158 | 1063.7994 | 59.8887 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.324 | 0.12244 | 0.10505 | 87.056 | 711 | 0.59646 | 207.3065 | 867.3869 | 57.3491 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.324 | 0.13849 | 0.12277 | 82.539 | 596 | 0.49849 | 207.105 | 727.0922 | 54.3735 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.324 | 0.15126 | 0.13289 | 78.051 | 516 | 0.43275 | 206.8509 | 629.4959 | 51.417 | 25 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.324 | 0.16032 | 0.14808 | 74.226 | 463 | 0.39323 | 206.681 | 564.8384 | 48.8972 | 30 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.324 | 0.17265 | 0.15567 | 68.026 | 394 | 0.34958 | 206.3594 | 480.6616 | 44.8129 | 35 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.324 | 0.18677 | 0.16833 | 60.888 | 326 | 0.30487 | 205.9861 | 397.7048 | 40.1107 | 40 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.324 | 0.19789 | 0.18098 | 55.014 | 278 | 0.27483 | 205.6094 | 339.147 | 36.2411 | 92.2342 | 60.7604 | -0.82544 | 1
15 | 2 | 21 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.44 | 2021-02-18 15:42 | 0.07 | 2021-02-18 16:12 | 2021-02-18 16:52 | 70 | 40 | 5.04 | 5.04 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 97.823 | 93.312 | O | 0.979 | 02_S_GC7_LI_I10 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 165227 | NM | IRSN10 standart | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [1,104515, 1,104515] | 924.2 | 361.6 | 256 | 256 | 300 | 165227 | 168558 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.203 | 0.068521 | 0.062645 | 94.285 | 1376 | 0.66583 | 199.0491 | 1678.6559 | 62.3578 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.203 | 0.080425 | 0.075332 | 90.639 | 1127 | 0.52108 | 198.8842 | 1374.8875 | 59.9464 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.203 | 0.088831 | 0.086434 | 86.877 | 978 | 0.43424 | 198.7077 | 1193.1144 | 57.4583 | 20 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.203 | 0.095584 | 0.092777 | 82.967 | 868 | 0.37281 | 198.5517 | 1058.9195 | 54.8724 | 25 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.203 | 0.10237 | 0.10071 | 78.312 | 765 | 0.31679 | 198.2595 | 933.2643 | 51.7937 | 30 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.203 | 0.10688 | 0.10388 | 74.602 | 698 | 0.28369 | 198.0441 | 851.5275 | 49.3399 | 35 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.203 | 0.11323 | 0.10864 | 68.392 | 604 | 0.24364 | 197.8041 | 736.8518 | 45.2328 | 40 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.203 | 0.11846 | 0.11339 | 62.666 | 529 | 0.21479 | 197.3058 | 645.3553 | 41.4458 | 93.0133 | 61.5167 | -0.79999 | 1
15 | 2 | 22 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.53 | 2021-02-18 15:44 | 0.08 | 2021-02-18 16:18 | 2021-02-18 17:04 | 81 | 47 | 5.08 | 5.08 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 97.084 | 92.202 | O | 0.966 | 02_S_GC7_LI_I15 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 170457 | NM | IRSN15 standart | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [1,104515, 1,104515] | 924.2 | 361.6 | 256 | 256 | 300 | 170457 | 165291 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.166 | 0.053967 | 0.048633 | 94.01 | 1742 | 0.66268 | 202.3493 | 2125.1588 | 61.6864 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.166 | 0.06398 | 0.061602 | 90.02 | 1407 | 0.50901 | 202.1879 | 1716.4744 | 59.0682 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.166 | 0.069765 | 0.068086 | 86.718 | 1243 | 0.433 | 202.0704 | 1516.4021 | 56.9016 | 20 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.166 | 0.075694 | 0.073273 | 82.279 | 1087 | 0.36475 | 201.9749 | 1326.0893 | 53.9888 | 25 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.166 | 0.080554 | 0.077164 | 77.735 | 965 | 0.31586 | 201.7936 | 1177.255 | 51.0072 | 30 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.166 | 0.084579 | 0.081055 | 73.245 | 866 | 0.28052 | 201.7767 | 1056.4796 | 48.061 | 35 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.166 | 0.089406 | 0.084945 | 66.876 | 748 | 0.24496 | 201.67 | 912.5251 | 43.8819 | 40 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.166 | 0.094388 | 0.090133 | 59.559 | 631 | 0.2142 | 201.4203 | 769.7906 | 39.0807 | 92.0614 | 60.4077 | -0.3811 | 1
15 | 2 | 23 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.6 | 2021-02-18 15:29 | 0.06 | 2021-02-18 16:26 | 2021-02-18 17:22 | 113 | 56 | 5.01 | 5.01 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 96.888 | 91.611 | O | 0.978 | 02_S_GC7_LI_I20 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 172224 | NM | IRSN20 standar | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [1,104515, 1,104515] | 924.2 | 361.6 | 256 | 256 | 300 | 172224 | 161252 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.149 | 0.042706 | 0.038996 | 93.227 | 2183 | 0.63949 | 202.248 | 2663.1582 | 62.0273 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.149 | 0.049832 | 0.04598 | 89.049 | 1787 | 0.50381 | 201.9867 | 2180.0567 | 59.2475 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.149 | 0.055195 | 0.050637 | 84.228 | 1526 | 0.42105 | 201.6594 | 1861.6489 | 56.0399 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.149 | 0.059559 | 0.055293 | 79.095 | 1328 | 0.3652 | 201.2767 | 1620.0981 | 52.6248 | 25 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.149 | 0.064292 | 0.059949 | 72.329 | 1125 | 0.3153 | 200.7346 | 1372.4476 | 48.1231 | 30 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.149 | 0.068783 | 0.063441 | 64.862 | 943 | 0.27769 | 200.3423 | 1150.416 | 43.155 | 35 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.149 | 0.074853 | 0.070426 | 54.418 | 727 | 0.23546 | 199.4546 | 886.9061 | 36.2063 | 40 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.149 | 0.080047 | 0.076246 | 45.547 | 569 | 0.20585 | 198.8734 | 694.1535 | 30.3041 | 91.0514 | 60.5798 | -1.5655 | 1
15 | 2 | 25 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.87 | 2021-02-18 15:25 | 0.03 | 2021-02-18 16:01 | 2021-02-18 17:35 | 130 | 94 | 5.22 | 5.22 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 105.374 | 97.063 | O | 1.006 | 02_S_GC7_LI_I30 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 173510 | NM | IRSN30 standar | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [1,104515, 1,104515] | 924.2 | 361.6 | 256 | 256 | 300 | 173510 | 169916 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.12 | 0.031577 | 0.028594 | 102.972 | 3261 | 0.70516 | 198.3518 | 3978.268 | 65.7548 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.12 | 0.03932 | 0.036094 | 97.042 | 2468 | 0.51348 | 198.2259 | 3010.845 | 61.9681 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.12 | 0.043007 | 0.037969 | 92.594 | 2153 | 0.44138 | 197.9818 | 2626.5596 | 59.1277 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.12 | 0.046361 | 0.040781 | 86.834 | 1873 | 0.39021 | 197.4761 | 2284.9727 | 55.4496 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.12 | 0.049862 | 0.045469 | 79.33 | 1591 | 0.34929 | 197.0656 | 1940.9458 | 50.6577 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.12 | 0.054702 | 0.050156 | 67.995 | 1243 | 0.30606 | 196.0982 | 1516.4021 | 43.4195 | 35 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.12 | 0.060264 | 0.055781 | 55.865 | 927 | 0.26402 | 194.7661 | 1130.8968 | 35.6737 | 40 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.12 | 0.065238 | 0.061406 | 46.058 | 706 | 0.23127 | 193.7321 | 861.2871 | 29.4112 | 96.8312 | 61.8334 | -2.3196 | 1
15 | 2 | 27 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.92 | 2021-02-18 15:18 |  |  | 2021-02-18 17:46 | 149 |  | 5.2 | 5.2 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 105.335 | 99.953 | O | 1.048 | 02_S_GC7_LI_Ser |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 174639 | NM | SER standar | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [1,104515, 1,104515] | 924.2 | 361.6 | 256 | 256 | 300 | 174639 | 178952 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.306 | 0.10305 | 0.084867 | 100.473 | 975 | 0.73419 | 201.3068 | 1189.4546 | 64.4058 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.306 | 0.12366 | 0.11116 | 96.085 | 777 | 0.57667 | 201.4496 | 947.9038 | 61.5929 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.306 | 0.14041 | 0.13029 | 91.41 | 651 | 0.46886 | 201.4482 | 794.1897 | 58.5962 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.306 | 0.1509 | 0.13985 | 87.671 | 581 | 0.41019 | 201.4452 | 708.7929 | 56.1994 | 25 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.306 | 0.16087 | 0.1518 | 83.332 | 518 | 0.36117 | 201.2449 | 631.9359 | 53.4179 | 30 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.306 | 0.16896 | 0.16137 | 79.244 | 469 | 0.32598 | 201.2272 | 572.1581 | 50.7974 | 35 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.306 | 0.18031 | 0.17093 | 72.844 | 404 | 0.28216 | 201.0135 | 492.8612 | 46.6949 | 40 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.306 | 0.19023 | 0.18288 | 66.772 | 351 | 0.24792 | 200.7327 | 428.2036 | 42.8026 | 99.6226 | 63.8607 | -0.35715 | 1
15 | 2 | 26 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 3 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 | 6 | 6.08 | 2021-02-18 15:33 |  | 2021-02-18 15:33 | 2021-02-18 18:01 | 148 | 148 | 5.34 | 5.34 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 104.002 | 101.316 | O | 1.034 | 02_S_GC7_LI_Rou |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 180121 | NM | ROU standar-1 | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [1,104515, 1,104515] | 924.2 | 361.6 | 256 | 256 | 300 | 180121 | 154458 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.44 | 0.14882 | 0.11172 | 99.409 | 668 | 0.77462 | 194.2024 | 814.9289 | 62.0531 | 10 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.44 | 0.17731 | 0.14266 | 95.572 | 539 | 0.62426 | 194.1956 | 657.5549 | 59.6579 | 15 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.44 | 0.2028 | 0.18047 | 90.652 | 447 | 0.51613 | 194.2269 | 545.3192 | 56.5868 | 20 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.44 | 0.22245 | 0.20109 | 86.09 | 387 | 0.44426 | 194.1798 | 472.122 | 53.7391 | 25 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.44 | 0.23967 | 0.22172 | 81.489 | 340 | 0.38846 | 194.2192 | 414.7842 | 50.867 | 30 | Fantome thyroide | 0.132 | 0.44 | 0.25862 | 0.24578 | 75.776 | 293 | 0.33377 | 194.2123 | 357.4463 | 47.3009 | 35 | Fantome thyroide | 0.154 | 0.44 | 0.27501 | 0.26297 | 70.677 | 257 | 0.2886 | 194.199 | 313.528 | 44.118 | 40 | Fantome thyroide | 0.177 | 0.44 | 0.28687 | 0.28016 | 66.554 | 232 | 0.25906 | 194.0582 | 283.0292 | 41.5443 | 101.7963 | 63.5433 | -0.070818 | 1
36 | 6 | 206 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | carton | cale maison | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 24.8 | 2021-05-31 14:33 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 16:23 | 110 | 31 | 20.01 | 20.01 | 1.89 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 341.944 | 339.0828 | O | 0.961 | 06_L_GC2_LT_I3 | 15 | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 162315 | NM | i06_L_GC1_LT_I3 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 228.332 | 162315 | 397680 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.061 | 1.202 | 0.42011 | 0.34276 | 353.732 | 842 | 0.72156 | 202.3441 | 1026.6465 | 77.4213 | 10 | Fantome thyroide | 0.122 | 1.202 | 0.49627 | 0.43666 | 339.947 | 685 | 0.57612 | 202.3137 | 835.2172 | 74.4042 | 15 | Fantome thyroide | 0.181 | 1.202 | 0.54615 | 0.48362 | 327.141 | 599 | 0.49679 | 202.2647 | 730.3578 | 71.6013 | 20 | Fantome thyroide | 0.241 | 1.202 | 0.59846 | 0.54935 | 310.6 | 519 | 0.42405 | 202.2902 | 632.8142 | 67.981 | 25 | Fantome thyroide | 0.301 | 1.202 | 0.64053 | 0.5963 | 294.643 | 460 | 0.37287 | 202.1796 | 560.8758 | 64.4885 | 30 | Fantome thyroide | 0.361 | 1.202 | 0.6803 | 0.64326 | 277.562 | 408 | 0.32955 | 202.1937 | 497.4724 | 60.75 | 35 | Fantome thyroide | 0.421 | 1.202 | 0.71387 | 0.67143 | 261.277 | 366 | 0.29727 | 202.1578 | 446.262 | 57.1857 | 40 | Fantome thyroide | 0.482 | 1.202 | 0.76763 | 0.72777 | 233.36 | 304 | 0.25079 | 202.0485 | 370.6657 | 51.0755 | 363.1211 | 79.4763 | -0.13125 | 1
15 | 2 | 14 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.2 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 |  | 5.44 | 2021-02-18 15:42 | 0.07 | 2021-02-18 16:12 | 2021-02-18 16:58 | 76 | 46 | 5.02 | 5.02 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 97.222 | 92.887 | O | 0.985 | 02_L_GC7_LI_I10 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 165804 | NM | IRSN10 local | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [2,209030, 2,209030] | 924.2 | 361.6 | 128 | 128 | 300 | 165804 | 171957 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.688 | 0.25282 | 0.21769 | 94.554 | 374 | 0.70434 | 198.3584 | 1825.0503 | 62.7849 | 10 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.688 | 0.29845 | 0.27681 | 91.327 | 306 | 0.55323 | 198.191 | 1493.2229 | 60.6421 | 15 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.688 | 0.33303 | 0.32519 | 87.588 | 263 | 0.45712 | 198.1002 | 1283.391 | 58.1594 | 20 | Fantome thyroide | 0.141 | 0.688 | 0.35882 | 0.34669 | 84.323 | 235 | 0.3908 | 197.8766 | 1146.7562 | 55.9914 | 25 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.688 | 0.37485 | 0.36281 | 81.717 | 218 | 0.35422 | 197.7935 | 1063.7994 | 54.261 | 30 | Fantome thyroide | 0.208 | 0.688 | 0.39694 | 0.37894 | 77.403 | 195 | 0.30914 | 197.6846 | 951.5636 | 51.3964 | 35 | Fantome thyroide | 0.241 | 0.688 | 0.41814 | 0.41119 | 72.757 | 174 | 0.26921 | 197.2923 | 849.0876 | 48.3114 | 40 | Fantome thyroide | 0.276 | 0.688 | 0.43793 | 0.42731 | 67.879 | 155 | 0.2353 | 196.9176 | 756.3711 | 45.0724 | 93.1468 | 61.8505 | -0.64667 | 1
15 | 2 | 15 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.2 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 |  | 5.53 | 2021-02-18 15:44 | 0.08 | 2021-02-18 16:18 | 2021-02-18 17:13 | 90 | 56 | 5.04 | 5.04 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 97.829 | 92.019 | O | 0.957 | 02_L_GC7_LI_I15 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 171359 | NM | IRSN15 local | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [2,209030, 2,209030] | 924.2 | 361.6 | 128 | 128 | 300 | 171359 | 168095 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.584 | 0.20489 | 0.18478 | 94.043 | 459 | 0.67154 | 201.6158 | 2239.8344 | 62.1978 | 10 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.584 | 0.23999 | 0.23041 | 90.717 | 378 | 0.52676 | 201.5326 | 1844.5695 | 59.998 | 15 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.584 | 0.26374 | 0.25322 | 87.299 | 331 | 0.44374 | 201.3665 | 1615.2183 | 57.7374 | 20 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.584 | 0.28607 | 0.27147 | 83.245 | 291 | 0.37387 | 201.2517 | 1420.0257 | 55.0562 | 25 | Fantome thyroide | 0.146 | 0.584 | 0.29932 | 0.28972 | 80.219 | 268 | 0.33716 | 201.1981 | 1307.79 | 53.0549 | 30 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.584 | 0.31661 | 0.30797 | 75.354 | 238 | 0.29598 | 200.9111 | 1161.3956 | 49.8373 | 35 | Fantome thyroide | 0.207 | 0.584 | 0.33243 | 0.32166 | 70.475 | 212 | 0.26148 | 200.9999 | 1034.5205 | 46.6104 | 40 | Fantome thyroide | 0.234 | 0.584 | 0.34816 | 0.33534 | 64.758 | 186 | 0.23297 | 200.7715 | 907.6453 | 42.8294 | 92.0131 | 60.8552 | -0.37909 | 1
15 | 2 | 16 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.2 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 |  | 5.6 | 2021-02-18 15:29 | 0.06 | 2021-02-18 16:26 | 2021-02-18 17:28 | 119 | 62 | 4.99 | 4.99 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 97.873 | 92.11 | O | 0.979 | 02_L_GC7_LI_I20 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 172802 | NM | IRSN20 local-1 | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [2,209030, 2,209030] | 924.2 | 361.6 | 128 | 128 | 300 | 172802 | 165179 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.502 | 0.15986 | 0.14315 | 93.995 | 588 | 0.66937 | 201.4735 | 2869.3304 | 62.7889 | 10 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.502 | 0.18773 | 0.17452 | 90.112 | 480 | 0.52676 | 201.233 | 2342.3105 | 60.1951 | 15 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.502 | 0.20636 | 0.19021 | 86.259 | 418 | 0.44762 | 200.986 | 2039.7621 | 57.6212 | 20 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.502 | 0.22205 | 0.2059 | 81.935 | 369 | 0.39151 | 200.6697 | 1800.6512 | 54.7328 | 25 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.502 | 0.23815 | 0.21766 | 76.685 | 322 | 0.34149 | 200.3414 | 1571.3 | 51.2258 | 30 | Fantome thyroide | 0.151 | 0.502 | 0.25213 | 0.23335 | 71.102 | 282 | 0.30643 | 199.8055 | 1376.1074 | 47.4963 | 35 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.502 | 0.26701 | 0.24512 | 64.616 | 242 | 0.27489 | 199.6978 | 1180.9149 | 43.1637 | 40 | Fantome thyroide | 0.201 | 0.502 | 0.28523 | 0.26473 | 56.191 | 197 | 0.24335 | 198.8813 | 961.3233 | 37.5357 | 90.8668 | 60.6993 | -1.1825 | 1
15 | 2 | 18 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.2 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 |  | 5.87 | 2021-02-18 15:25 | 0.03 | 2021-02-18 16:01 | 2021-02-18 17:40 | 136 | 100 | 5.19 | 5.19 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 105.7 | 97.667 | O | 1 | 02_L_GC7_LI_I30 |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 174049 | NM | IRSN 30 local | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [2,209030, 2,209030] | 924.2 | 361.6 | 128 | 128 | 300 | 174049 | 172287 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.411 | 0.12829 | 0.12041 | 100.326 | 782 | 0.66099 | 197.6438 | 3816.0142 | 64.4355 | 10 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.411 | 0.15123 | 0.13646 | 96.033 | 635 | 0.51415 | 197.4714 | 3098.6816 | 61.6782 | 15 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.411 | 0.16321 | 0.1461 | 92.539 | 567 | 0.45134 | 197.2568 | 2766.8543 | 59.4342 | 20 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.411 | 0.17329 | 0.15252 | 88.549 | 511 | 0.40756 | 196.8106 | 2493.5847 | 56.8715 | 25 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.411 | 0.18481 | 0.16215 | 82.793 | 448 | 0.36726 | 196.3703 | 2186.1565 | 53.1747 | 30 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.411 | 0.1971 | 0.17179 | 75.488 | 383 | 0.33424 | 195.8096 | 1868.9686 | 48.483 | 35 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.411 | 0.21658 | 0.19747 | 63.675 | 294 | 0.29233 | 194.8267 | 1434.6652 | 40.896 | 40 | Fantome thyroide | 0.165 | 0.411 | 0.23933 | 0.22637 | 51.456 | 215 | 0.24857 | 193.1558 | 1049.1599 | 33.0482 | 95.0677 | 61.0582 | -2.2343 | 1
15 | 2 | 20 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.2 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 |  | 5.92 | 2021-02-18 15:18 |  |  | 2021-02-18 18:07 | 170 |  | 5.11 | 5.1 |  | GTThyroide | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 103.425 | 97.276 | O | 1.04 | 02_L_GC7_LI_Ser |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 180730 | NM | ROU local-1 | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [2,209030, 2,209030] | 924.2 | 361.6 | 128 | 128 | 300 | 180730 | 185551 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.056 | 1.111 | 0.39664 | 0.29945 | 98.764 | 249 | 0.7494 | 192.5567 | 1215.0736 | 64.5516 | 10 | Fantome thyroide | 0.114 | 1.111 | 0.47593 | 0.42096 | 94.711 | 199 | 0.591 | 192.8435 | 971.0829 | 61.9026 | 15 | Fantome thyroide | 0.169 | 1.111 | 0.54678 | 0.51644 | 90.219 | 165 | 0.46954 | 192.5468 | 805.1692 | 58.9667 | 20 | Fantome thyroide | 0.223 | 1.111 | 0.5699 | 0.55116 | 88.335 | 155 | 0.43445 | 192.7005 | 756.3711 | 57.7353 | 25 | Fantome thyroide | 0.284 | 1.111 | 0.60397 | 0.58588 | 84.556 | 140 | 0.39114 | 192.566 | 683.1739 | 55.2654 | 30 | Fantome thyroide | 0.341 | 1.111 | 0.67916 | 0.64664 | 76.066 | 112 | 0.29927 | 192.5378 | 546.5391 | 49.7163 | 35 | Fantome thyroide | 0.406 | 1.111 | 0.70066 | 0.65532 | 73.569 | 105 | 0.2731 | 192.5088 | 512.3804 | 48.0843 | 40 | Fantome thyroide | 0.452 | 1.111 | 0.72662 | 0.664 | 69.756 | 96 | 0.24664 | 191.8641 | 468.4621 | 45.5922 | 95.5193 | 62.4309 | -0.51045 | 1
15 | 2 | 19 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM 630 | 2 | GC7 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.2 | Local | Rou | 3 | Seringue | non | Seringue |  |  |  |  | Pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.4% | Co-57 | I-123 |  | 6.08 | 2021-02-18 15:33 |  |  | 2021-02-18 17:53 | 140 |  | 5.38 | 5.38 |  | GTThyroide | 240 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | xeleris | Thyroide Uptake Index | 61.73 | Manuel |  | 85.121 | 82.686 | O | 1.049 | 02_L_GC7_LI_Rou |  | 0 | GTTHYROIDE^^^^ | 100 | 20210218 | 20210218 | 175318 | NM | SER local | Tandem_Discovery_630 | User&RECHERCHE&GTthyroide | [2,209030, 2,209030] | 924.2 | 361.6 | 128 | 128 | 240 | 175318 | 128793 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.073 | 1.458 | 0.48839 | 0.34741 | 80.585 | 165 | 0.74019 | 190.6343 | 805.1692 | 62.4109 | 10 | Fantome thyroide | 0.154 | 1.458 | 0.58897 | 0.50688 | 76.566 | 130 | 0.58311 | 190.6831 | 634.3758 | 59.2983 | 15 | Fantome thyroide | 0.223 | 1.458 | 0.65132 | 0.58662 | 73.599 | 113 | 0.49941 | 190.5582 | 551.4189 | 57.0005 | 20 | Fantome thyroide | 0.3 | 1.458 | 0.70748 | 0.65496 | 70.041 | 99 | 0.43595 | 190.4837 | 483.1015 | 54.2449 | 25 | Fantome thyroide | 0.401 | 1.458 | 0.79775 | 0.75748 | 63.82 | 80 | 0.34315 | 190.6517 | 390.3851 | 49.4269 | 30 | Fantome thyroide | 0.472 | 1.458 | 0.82908 | 0.78026 | 61.352 | 74 | 0.31411 | 190.6134 | 361.1062 | 47.5155 | 35 | Fantome thyroide | 0.531 | 1.458 | 0.88241 | 0.87138 | 56.474 | 64 | 0.27098 | 190.4859 | 312.3081 | 43.7376 | 40 | Fantome thyroide | 0.585 | 1.458 | 0.9164 | 0.90555 | 53.151 | 58 | 0.24552 | 190.3495 | 283.0292 | 41.164 | 81.7201 | 63.2901 | -0.17527 | 1
16 | 12 | 408 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 175 | Routine | DÂ‚lai injection-image : 2h Â… 2h30 | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.32 | 2020-10-15 17:22 | 0.08 | 2020-10-15 17:50 | 2020-10-15 19:13 | 111 | 83 | 4.75 | 4.75 | 0.8 | Acq Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 159.048 | 128.874 | O | 1.029 | 12_S_GC14_LI_I3 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 191318.265 | NM | 11_S_GC14_LI_I3 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 191318.265 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.368 | 0.10866 | 0.067562 | 119.631 | 1101 | 0.86398 | 214.1467 | 1582.2706 | 83.9513 | 10 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.368 | 0.15135 | 0.13369 | 110.487 | 730 | 0.58606 | 214.0836 | 1049.0986 | 77.5345 | 15 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.368 | 0.17273 | 0.15956 | 105.022 | 608 | 0.47399 | 214.173 | 873.7698 | 73.6994 | 20 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.368 | 0.18734 | 0.18256 | 100.414 | 536 | 0.40643 | 214.2842 | 770.2971 | 70.4657 | 25 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.368 | 0.19983 | 0.19694 | 95.717 | 479 | 0.35443 | 214.4055 | 688.3811 | 67.1696 | 30 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.368 | 0.21353 | 0.21131 | 89.895 | 421 | 0.30169 | 214.584 | 605.0281 | 63.084 | 35 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.368 | 0.22284 | 0.21994 | 85.346 | 383 | 0.26918 | 214.7508 | 550.4175 | 59.8917 | 40 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.368 | 0.23431 | 0.22856 | 79.196 | 338 | 0.23186 | 215.0132 | 485.747 | 55.576 | 112.2933 | 78.8021 | 0.43234 | 1
16 | 12 | 405 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.44 | 2020-10-15 17:10 | 0.07 | 2020-10-15 17:56 | 2020-10-15 19:27 | 138 | 92 | 4.76 | 4.76 | 0.8 | Acq Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 154.636 | 123.773 | O | 0.987 | 12_S_GC14_LI_I10 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 192806.328 | NM | 11_S_GC14_LI_I10 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 192806.328 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.242 | 0.066292 | 0.036867 | 127.149 | 1918 | 0.90155 | 217.0364 | 2756.3988 | 89.0396 | 10 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.242 | 0.10016 | 0.093586 | 114.583 | 1144 | 0.55939 | 216.9603 | 1644.0668 | 80.2399 | 15 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.242 | 0.11493 | 0.11438 | 108.723 | 946 | 0.43788 | 217.092 | 1359.5168 | 76.1363 | 20 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.242 | 0.12319 | 0.12384 | 104.585 | 849 | 0.37687 | 217.2049 | 1220.116 | 73.2386 | 25 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.242 | 0.13034 | 0.1314 | 100.232 | 769 | 0.32861 | 217.317 | 1105.1463 | 70.1902 | 30 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.242 | 0.13813 | 0.13707 | 94.617 | 685 | 0.28065 | 217.5269 | 984.4281 | 66.2582 | 35 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.242 | 0.14481 | 0.14274 | 89.204 | 616 | 0.24176 | 217.5769 | 885.2668 | 62.4676 | 40 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.242 | 0.15079 | 0.14841 | 83.688 | 555 | 0.20951 | 217.8363 | 797.6024 | 58.6048 | 113.2685 | 79.3194 | 0.40215 | 1
16 | 12 | 406 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.53 | 2020-10-15 17:07 | 0.09 | 2020-10-15 18:03 | 2020-10-15 19:35 | 149 | 93 | 4.78 | 4.78 | 0.8 | Acq Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 153 | 121.472 | O | 0.965 | 12_S_GC14_LI_I15 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 193611.484 | NM | 11_S_GC14_LI_I15 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 193611.484 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.203 | 0.051833 | 0.027754 | 131.655 | 2540 | 0.92202 | 217.0156 | 3650.2883 | 91.8093 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.203 | 0.080967 | 0.075332 | 116.512 | 1439 | 0.56164 | 216.9777 | 2068.0176 | 81.2494 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.203 | 0.092365 | 0.089605 | 110.469 | 1196 | 0.44858 | 217.0552 | 1718.7971 | 77.0353 | 20 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.203 | 0.099703 | 0.097535 | 105.586 | 1059 | 0.38421 | 217.213 | 1521.9115 | 73.6302 | 25 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.203 | 0.10616 | 0.10388 | 100.536 | 947 | 0.33242 | 217.4064 | 1360.9539 | 70.1086 | 30 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.203 | 0.11203 | 0.10864 | 95.112 | 849 | 0.29 | 217.5978 | 1220.116 | 66.3261 | 35 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.203 | 0.11792 | 0.11339 | 88.797 | 753 | 0.25168 | 217.8445 | 1082.1524 | 61.9224 | 40 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.203 | 0.12286 | 0.11815 | 82.561 | 672 | 0.22434 | 218.1017 | 965.7456 | 57.5737 | 113.0863 | 78.8605 | 0.51538 | 1
16 | 12 | 407 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.54 | 2020-10-15 17:20 | 0.07 | 2020-10-15 18:08 | 2020-10-15 19:48 | 149 | 100 | 4.8 | 4.8 | 0.8 | Acq Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 158.466 | 126.541 | O | 1 | 12_S_GC14_LI_I20 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 194902.39 | NM | 11_S_GC14_LI_I20 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 194902.39 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.148 | 0.034874 | 0.014453 | 142.528 | 4087 | 0.98644 | 220.4374 | 5873.515 | 98.9774 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.148 | 0.058841 | 0.056078 | 122.625 | 2084 | 0.57516 | 220.3748 | 2994.9609 | 85.156 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.148 | 0.068917 | 0.067641 | 115.436 | 1675 | 0.43686 | 220.413 | 2407.1783 | 80.1636 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.148 | 0.074395 | 0.073422 | 110.625 | 1487 | 0.36888 | 220.5511 | 2136.9995 | 76.8227 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.148 | 0.078683 | 0.076891 | 106.065 | 1348 | 0.31988 | 220.7589 | 1937.2396 | 73.656 | 30 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.148 | 0.08276 | 0.081516 | 100.802 | 1218 | 0.27767 | 220.985 | 1750.4138 | 70.0012 | 35 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.148 | 0.086426 | 0.084984 | 95.242 | 1102 | 0.24326 | 221.1596 | 1583.7077 | 66.1401 | 40 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.148 | 0.090211 | 0.088453 | 88.407 | 980 | 0.21238 | 221.456 | 1408.3789 | 61.3935 | 113.7686 | 79.0057 | 0.48822 | 1
16 | 12 | 409 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.68 | 2020-10-15 17:05 | 0.07 | 2020-10-15 18:17 | 2020-10-15 19:54 | 170 | 98 | 4.83 | 4.83 | 0.8 | Acq Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 156.892 | 124.428 | O | 0.978 | 12_S_GC14_LI_I30 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 195504.421 | NM | 11_S_GC14_LI_I30 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 195504.421 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.118 | 0.024296 | 0.0096797 | 155.206 | 6388 | 1.056 | 220.1118 | 9180.3313 | 107.1121 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.118 | 0.045413 | 0.043789 | 128.337 | 2826 | 0.57646 | 219.9052 | 4061.305 | 88.5691 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.118 | 0.054166 | 0.054852 | 119.762 | 2211 | 0.42221 | 220.0567 | 3177.4753 | 82.6512 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.118 | 0.058542 | 0.059461 | 114.684 | 1959 | 0.35086 | 220.2289 | 2815.3207 | 79.1467 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.118 | 0.061882 | 0.062227 | 109.841 | 1775 | 0.30082 | 220.4299 | 2550.8904 | 75.8044 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.118 | 0.06499 | 0.064992 | 104.309 | 1605 | 0.25841 | 220.4741 | 2306.5798 | 71.9866 | 35 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.118 | 0.067652 | 0.066836 | 98.636 | 1458 | 0.22553 | 220.6856 | 2095.3229 | 68.0715 | 40 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.118 | 0.070156 | 0.06868 | 92.255 | 1315 | 0.19844 | 220.966 | 1889.8146 | 63.6678 | 116.1675 | 80.1705 | 0.48008 | 1
16 | 12 | 411 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.68 | 2020-10-15 17:35 |  |  | 2020-10-15 20:18 | 163 |  | 4.92 | 4.92 | 0.8 | Acq Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 161.702 | 131.574 | O | 1.015 | 12_S_GC14_LI_Ser |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 201829.31 | NM | 11_S_GC14_LI_Ser | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 201829.31 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.369 | 0.10026 | 0.047566 | 120.613 | 1203 | 0.95366 | 214.7883 | 1728.857 | 81.7159 | 10 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.369 | 0.15754 | 0.14558 | 108.073 | 686 | 0.58109 | 214.7814 | 985.8653 | 73.2199 | 15 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.369 | 0.18016 | 0.17441 | 102.871 | 571 | 0.46467 | 214.7923 | 820.5963 | 69.6956 | 20 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.369 | 0.19572 | 0.19171 | 98.446 | 503 | 0.39302 | 214.8749 | 722.872 | 66.6976 | 25 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.369 | 0.20946 | 0.20612 | 93.836 | 448 | 0.33458 | 214.9595 | 643.8304 | 63.5743 | 30 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.369 | 0.21916 | 0.22054 | 90.073 | 411 | 0.29607 | 214.8492 | 590.6569 | 61.0249 | 35 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.369 | 0.23027 | 0.23207 | 85.201 | 370 | 0.25443 | 214.8179 | 531.7349 | 57.7241 | 40 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.369 | 0.23956 | 0.24648 | 80.493 | 336 | 0.22229 | 214.8922 | 482.8728 | 54.5344 | 105.9229 | 71.7632 | 0.051552 | 1
16 | 12 | 410 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.2 | Cupule | non | Cupule | Cupule | Seringue/Cupule |  | 30 | - |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.78 | 2020-10-15 17:16 | 0 | 2020-10-15 17:30 | 2020-10-15 20:25 | 189 | 176 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | Acq Thyr I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 176.856 | 140.867 | O | 1.092 | 12_S_GC14_LI_Rou |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 202543 | NM | 11_S_GC14_LI_Rou | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 202543 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.085 | 1.694 | 0.49885 | 0.33748 | 110.744 | 222 | 0.85847 | 220.8345 | 319.0409 | 75.3358 | 10 | Fantome thyroide | 0.17 | 1.694 | 0.66545 | 0.52276 | 102.479 | 154 | 0.62575 | 220.8243 | 221.3167 | 69.7134 | 15 | Fantome thyroide | 0.255 | 1.694 | 0.73698 | 0.62863 | 98.018 | 133 | 0.54795 | 220.8286 | 191.1371 | 66.6787 | 20 | Fantome thyroide | 0.343 | 1.694 | 0.83146 | 0.73451 | 91.461 | 110 | 0.45839 | 220.8198 | 158.0833 | 62.2182 | 25 | Fantome thyroide | 0.424 | 1.694 | 0.91223 | 0.81391 | 84.837 | 93 | 0.39422 | 220.9241 | 133.6523 | 57.7121 | 30 | Fantome thyroide | 0.515 | 1.694 | 0.97409 | 0.90655 | 79.875 | 82 | 0.34673 | 220.8608 | 117.844 | 54.3366 | 35 | Fantome thyroide | 0.61 | 1.694 | 1.0288 | 0.94626 | 75.101 | 73 | 0.30841 | 220.8426 | 104.9099 | 51.0889 | 40 | Fantome thyroide | 0.678 | 1.694 | 1.0915 | 1.0257 | 68.765 | 63 | 0.27123 | 220.705 | 90.5386 | 46.7788 | 112.743 | 76.6957 | -0.054079 | 1
37 | 6 | 199 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.2084 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | carton | cale maison | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.8 | 2021-06-22 14:21 | 0.2 | 2021-06-22 15:33 | 2021-06-22 17:30 | 189 | 117 | 4.74 | 4.74 | 0.84 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 105.19 | 93.164 | O | 0.94 | 06_L_GC2_LI_I3 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 173019 | NM | i06_L_GC1_LI_I3 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [2,208434, 2,208434] | 1008.5 | 402.3 | 128 | 128 | 300 | 173019 | 223895 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.068 | 1.342 | 0.40216 | 0.24638 | 113.41 | 282 | 0.85131 | 207.2723 | 1375.365 | 79.7539 | 10 | Fantome thyroide | 0.136 | 1.342 | 0.54181 | 0.45607 | 105.111 | 194 | 0.60569 | 206.8272 | 946.1731 | 73.9177 | 15 | Fantome thyroide | 0.202 | 1.342 | 0.60497 | 0.53995 | 100.425 | 166 | 0.51774 | 206.7571 | 809.612 | 70.6224 | 20 | Fantome thyroide | 0.273 | 1.342 | 0.68402 | 0.6343 | 93.711 | 137 | 0.42096 | 206.7165 | 668.1738 | 65.9008 | 25 | Fantome thyroide | 0.337 | 1.342 | 0.71457 | 0.64479 | 90.751 | 127 | 0.38724 | 206.5721 | 619.402 | 63.8193 | 30 | Fantome thyroide | 0.421 | 1.342 | 0.7723 | 0.7077 | 84.181 | 109 | 0.3315 | 206.5758 | 531.6127 | 59.199 | 35 | Fantome thyroide | 0.47 | 1.342 | 0.81357 | 0.7706 | 78.916 | 97 | 0.29624 | 206.6713 | 473.0865 | 55.4965 | 40 | Fantome thyroide | 0.54 | 1.342 | 0.86151 | 0.82302 | 72.367 | 84 | 0.25888 | 206.6923 | 409.6832 | 50.891 | 109.3357 | 76.8887 | -0.065266 | 1
16 | 12 | 391 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 30 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.44 | 2020-10-15 17:10 | 0.07 | 2020-10-15 17:56 | 2020-10-15 19:24 | 134 | 88 | 4.78 | 4.78 | 0.6 | Acq Thyr I123 | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | cupule | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 46.491 | 43.66 | O | 0.868 | 12_L_GC14_LI_I10 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 192432.31 | NM | 11_L_GC14_LI_I10 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 120.001 | 192432.31 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.066 | 0.018405 | 0.013148 | 42.627 | 2316 | 0.80814 | 217.6644 | 3328.3731 | 74.3142 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.066 | 0.024453 | 0.020883 | 39.345 | 1609 | 0.57597 | 217.6848 | 2312.3283 | 68.5925 | 15 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.066 | 0.02747 | 0.026039 | 37.387 | 1361 | 0.48199 | 217.8124 | 1955.9222 | 65.179 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.066 | 0.031112 | 0.029133 | 34.503 | 1109 | 0.38469 | 217.8602 | 1593.7676 | 60.1512 | 25 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.066 | 0.033228 | 0.032227 | 32.597 | 981 | 0.33378 | 217.9391 | 1409.8161 | 56.8283 | 30 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.066 | 0.035225 | 0.034805 | 30.54 | 867 | 0.29059 | 218.0876 | 1245.9842 | 53.2422 | 35 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.066 | 0.03768 | 0.036867 | 27.695 | 735 | 0.24288 | 218.2907 | 1056.2842 | 48.2824 | 40 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.066 | 0.039268 | 0.03893 | 25.642 | 653 | 0.21545 | 218.524 | 938.4402 | 44.7033 | 39.316 | 68.542 | 0.38407 | 1
16 | 12 | 392 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 30 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.53 | 2020-10-15 17:07 | 0.09 | 2020-10-15 18:03 | 2020-10-15 19:41 | 155 | 98 | 4.76 | 4.76 | 0.6 | Acq Thyr I123 | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | cupule | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 45.805 | 42.96 | O | 0.857 | 12_L_GC14_LI_I15 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 194147.218 | NM | 11_L_GC14_LI_I15 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 120.001 | 194147.218 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.057 | 0.012762 | 0.0069023 | 44.948 | 3522 | 0.95252 | 217.468 | 5061.5414 | 78.6898 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.057 | 0.020192 | 0.017145 | 39.516 | 1957 | 0.58871 | 217.6282 | 2812.4465 | 69.1801 | 15 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.057 | 0.02344 | 0.022043 | 36.895 | 1574 | 0.47047 | 217.7992 | 2262.029 | 64.5915 | 20 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.057 | 0.025937 | 0.023824 | 34.47 | 1329 | 0.39292 | 217.9563 | 1909.9343 | 60.3461 | 25 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.057 | 0.028076 | 0.026941 | 32.007 | 1140 | 0.33555 | 218.1753 | 1638.3184 | 56.0342 | 30 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.057 | 0.030213 | 0.029168 | 29.307 | 970 | 0.28386 | 218.394 | 1394.0077 | 51.3073 | 35 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.057 | 0.031383 | 0.030059 | 27.68 | 882 | 0.25842 | 218.5585 | 1267.541 | 48.459 | 40 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.057 | 0.03337 | 0.03184 | 24.694 | 740 | 0.21965 | 218.8617 | 1063.4698 | 43.2314 | 38.933 | 68.1595 | 0.5636 | 1
16 | 12 | 393 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 30 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.54 | 2020-10-15 17:20 | 0.07 | 2020-10-15 18:08 | 2020-10-15 19:45 | 145 | 97 | 4.82 | 4.82 | 0.6 | Acq Thyr I123 | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | cupule | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 45.474 | 42.66 | O | 0.841 | 12_L_GC14_LI_I20 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 194523.984 | NM | 11_L_GC14_LI_I20 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 120.001 | 194523.984 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.046 | 0.011413 | 0.0070078 | 45.206 | 3961 | 0.83923 | 220.7028 | 5692.4377 | 78.1563 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.046 | 0.016253 | 0.014914 | 40.388 | 2485 | 0.56137 | 221.1523 | 3571.2466 | 69.8265 | 15 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.046 | 0.018353 | 0.01707 | 38.21 | 2082 | 0.46272 | 221.3134 | 2992.0867 | 66.061 | 20 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.046 | 0.020676 | 0.019945 | 35.212 | 1703 | 0.36942 | 221.5582 | 2447.4177 | 60.8778 | 25 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.046 | 0.021987 | 0.021023 | 33.157 | 1508 | 0.32429 | 221.7214 | 2167.179 | 57.3249 | 30 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.046 | 0.023184 | 0.022102 | 31.044 | 1339 | 0.28752 | 221.8793 | 1924.3055 | 53.6718 | 35 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.046 | 0.02504 | 0.023898 | 27.344 | 1092 | 0.2385 | 222.2561 | 1569.3365 | 47.2748 | 40 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.046 | 0.026266 | 0.024977 | 24.69 | 940 | 0.21058 | 222.436 | 1350.8941 | 42.6864 | 39.2742 | 67.9008 | 0.57714 | 1
16 | 12 | 395 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 30 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.68 | 2020-10-15 17:05 | 0.07 | 2020-10-15 18:17 | 2020-10-15 20:00 | 175 | 103 | 4.81 | 4.81 | 0.6 | Acq Thyr I123 | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | cupule | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 45.213 | 42.36 | O | 0.836 | 12_L_GC14_LI_I30 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 200034.781 | NM | 11_L_GC14_LI_I30 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 120.001 | 200034.781 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.04 | 0.0066587 | 0.0029688 | 52.058 | 7818 | 1.069 | 220.4232 | 11235.4148 | 90.1898 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.04 | 0.012839 | 0.011094 | 41.92 | 3265 | 0.58024 | 220.5954 | 4692.2012 | 72.6259 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.04 | 0.014999 | 0.013906 | 39.012 | 2601 | 0.45548 | 220.6795 | 3737.9527 | 67.5878 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.04 | 0.016433 | 0.016094 | 36.58 | 2226 | 0.38593 | 220.9192 | 3199.0322 | 63.3744 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.04 | 0.017756 | 0.017031 | 33.897 | 1909 | 0.33107 | 221.3282 | 2743.4647 | 58.7261 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.04 | 0.019246 | 0.018906 | 30.505 | 1585 | 0.27735 | 221.4562 | 2277.8374 | 52.8495 | 35 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.04 | 0.020506 | 0.020156 | 27.396 | 1336 | 0.23715 | 221.7017 | 1919.9941 | 47.4632 | 40 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.04 | 0.0217 | 0.021094 | 24.196 | 1115 | 0.20432 | 221.9661 | 1602.3903 | 41.9193 | 39.8765 | 69.0856 | 0.61752 | 1
16 | 12 | 397 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | pas de cale |  | 30 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.68 | 2020-10-15 17:35 |  |  | 2020-10-15 20:04 | 149 |  | 4.98 | 4.98 | 0.6 | Acq Thyr I123 | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | cupule | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 49.304 | 46.46 | O | 0.885 | 12_L_GC14_LI_Ser |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 200421.78 | NM | 11_L_GC14_LI_Ser | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 120.001 | 200421.78 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.087 | 0.024063 | 0.018012 | 42.76 | 1777 | 0.76191 | 214.4631 | 2553.7647 | 71.5523 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.087 | 0.031285 | 0.028207 | 39.67 | 1268 | 0.54285 | 214.488 | 1822.2699 | 66.3816 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.087 | 0.035685 | 0.034324 | 37.219 | 1043 | 0.43514 | 214.4047 | 1498.9176 | 62.2803 | 20 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.087 | 0.038548 | 0.037043 | 35.233 | 914 | 0.3747 | 214.4403 | 1313.5289 | 58.957 | 25 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.087 | 0.041886 | 0.041121 | 32.587 | 778 | 0.31127 | 214.3648 | 1118.0804 | 54.5293 | 30 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.087 | 0.044572 | 0.04384 | 30.175 | 677 | 0.2649 | 214.3818 | 972.9312 | 50.4932 | 35 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.087 | 0.046958 | 0.045879 | 27.705 | 590 | 0.22879 | 214.4038 | 847.9016 | 46.3601 | 40 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.087 | 0.049281 | 0.047918 | 25.035 | 508 | 0.19773 | 214.476 | 730.0577 | 41.8922 | 40.5901 | 67.9213 | -0.0056256 | 1
16 | 12 | 396 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | Rou | 0.2 | Cupule | non | Cupule |  |  |  | 30 | pas de cale |  | 30 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.78 | 2020-10-15 17:16 | 0 | 2020-10-15 17:30 | 2020-10-15 20:31 | 195 | 181 | 4.88 | 4.88 | 0.6 | Acq Thyr I123 | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | cupule | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 51.95 | 49.16 | O | 0.957 | 12_L_GC14_LI_Rou |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 203123 | NM | 11_L_GC14_LI_Rou | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 120.002 | 203123 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.2 | 0.057565 | 0.042969 | 42.656 | 741 | 0.76825 | 221.4213 | 1064.9069 | 72.8403 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.2 | 0.071138 | 0.061719 | 40.264 | 566 | 0.59268 | 221.4383 | 813.4107 | 68.7557 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.2 | 0.082238 | 0.075781 | 37.665 | 458 | 0.47854 | 221.4541 | 658.2016 | 64.3176 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.2 | 0.090332 | 0.085156 | 35.41 | 392 | 0.40722 | 221.4642 | 563.3516 | 60.4669 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.2 | 0.098813 | 0.091406 | 32.707 | 331 | 0.34145 | 221.4309 | 475.6872 | 55.8512 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.2 | 0.10498 | 0.10078 | 30.444 | 290 | 0.2998 | 221.4679 | 416.7652 | 51.9868 | 35 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.2 | 0.11163 | 0.10703 | 27.797 | 249 | 0.25939 | 221.4897 | 357.8432 | 47.4668 | 40 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.2 | 0.11715 | 0.11172 | 25.421 | 217 | 0.22969 | 221.4456 | 311.8553 | 43.4095 | 42.8188 | 73.1183 | 0.0032802 | 1
17 | 12 | 415 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 10 | Secours |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.32 | 2020-10-15 17:22 | 0.08 | 2020-10-15 17:50 | 2020-10-15 18:43 | 81 | 53 | 4.88 | 4.88 | 0.58 | THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 75.407 | 73.742 | O | 1.004 | 12_S_GC6_LI_I3 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 184239 | NM | F11_S_GC6_LI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 300 | 184239 | 162233 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.306 | 0.10257 | 0.089648 | 89.751 | 875 | 0.67277 | 201.0808 | 1068.2731 | 61.3053 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.306 | 0.12079 | 0.11116 | 86.126 | 713 | 0.52653 | 201.189 | 870.49 | 58.8292 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.306 | 0.13206 | 0.1279 | 82.934 | 628 | 0.44957 | 201.3314 | 766.7149 | 56.6489 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.306 | 0.14557 | 0.14224 | 78.027 | 536 | 0.36856 | 201.5281 | 654.3936 | 53.2971 | 25 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.306 | 0.15435 | 0.14941 | 74.241 | 481 | 0.32095 | 201.6743 | 587.245 | 50.7111 | 30 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.306 | 0.16247 | 0.15898 | 70.025 | 431 | 0.28211 | 201.84 | 526.2008 | 47.8313 | 35 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.306 | 0.17144 | 0.16615 | 64.806 | 378 | 0.24306 | 202.1114 | 461.494 | 44.2664 | 40 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.306 | 0.18055 | 0.17571 | 58.859 | 326 | 0.20776 | 202.2921 | 398.008 | 40.2042 | 90.6705 | 61.9334 | 0.54531 | 1
17 | 12 | 412 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.44 | 2020-10-15 17:10 | 0.07 | 2020-10-15 17:56 | 2020-10-15 19:02 | 112 | 66 | 4.87 | 4.87 | 0.56 | THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 79.235 | 76.926 | O | 1.05 | 12_S_GC6_LI_I10 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 190155 | NM | F11_S_GC6_LI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 300 | 190155 | 160343 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.179 | 0.064287 | 0.056637 | 91.416 | 1422 | 0.68471 | 204.1158 | 1736.0964 | 62.5708 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.179 | 0.077164 | 0.077613 | 87.89 | 1139 | 0.51573 | 204.2161 | 1390.5864 | 60.1574 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.179 | 0.084372 | 0.084605 | 85.047 | 1008 | 0.43334 | 204.2893 | 1230.6506 | 58.2115 | 20 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.179 | 0.09034 | 0.088801 | 81.938 | 907 | 0.37197 | 204.4138 | 1107.3414 | 56.0835 | 25 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.179 | 0.095903 | 0.094395 | 78.353 | 817 | 0.31981 | 204.5481 | 997.4619 | 53.6297 | 30 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.179 | 0.10099 | 0.09859 | 74.428 | 737 | 0.27616 | 204.6904 | 899.7912 | 50.9432 | 35 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.179 | 0.10519 | 0.10279 | 70.583 | 671 | 0.24353 | 204.7907 | 819.2129 | 48.3114 | 40 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.179 | 0.10921 | 0.10698 | 66.29 | 607 | 0.21578 | 204.847 | 741.0763 | 45.373 | 89.8469 | 61.4968 | 0.30798 | 1
17 | 12 | 413 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.53 | 2020-10-15 17:07 | 0.09 | 2020-10-15 18:03 | 2020-10-15 19:14 | 128 | 72 | 4.87 | 4.87 | 0.54 | THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 78.063 | 75.455 | O | 1.03 | 12_S_GC6_LI_I15 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 191446 | NM | F11_S_GC6_LI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 300 | 191446 | 157160 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.149 | 0.051618 | 0.047145 | 90.9 | 1761 | 0.68167 | 201.4662 | 2149.976 | 62.2177 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.149 | 0.061034 | 0.058785 | 87.523 | 1434 | 0.52887 | 201.5827 | 1750.747 | 59.9062 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.149 | 0.067939 | 0.064605 | 83.905 | 1235 | 0.43295 | 201.7204 | 1507.7912 | 57.4298 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.149 | 0.072496 | 0.069262 | 80.76 | 1114 | 0.37694 | 201.8298 | 1360.0643 | 55.2772 | 25 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.149 | 0.077093 | 0.073918 | 76.862 | 997 | 0.32618 | 202.0915 | 1217.2209 | 52.6092 | 30 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.149 | 0.080651 | 0.07741 | 73.231 | 908 | 0.29135 | 202.2499 | 1108.5623 | 50.1239 | 35 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.149 | 0.084815 | 0.080902 | 68.191 | 804 | 0.256 | 202.4071 | 981.5904 | 46.6742 | 40 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.149 | 0.088513 | 0.085559 | 63.11 | 713 | 0.22882 | 202.7043 | 870.49 | 43.1964 | 88.405 | 60.5099 | 0.55333 | 1
17 | 12 | 414 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.54 | 2020-10-15 17:20 | 0.07 | 2020-10-15 18:08 | 2020-10-15 19:30 | 130 | 82 | 4.88 | 4.88 | 0.5 | THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 80.649 | 77.347 | O | 1.053 | 12_S_GC6_LI_I20 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 192932 | NM | F11_S_GC6_LI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 300 | 192932 | 155625 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.103 | 0.036849 | 0.031785 | 93.301 | 2532 | 0.70387 | 204.9684 | 3091.2772 | 63.7302 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.103 | 0.045618 | 0.04466 | 89.092 | 1953 | 0.50717 | 205.0994 | 2384.3856 | 60.8552 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.103 | 0.049671 | 0.048684 | 86.278 | 1737 | 0.42851 | 205.2409 | 2120.6748 | 58.9331 | 20 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.103 | 0.052893 | 0.051902 | 83.465 | 1578 | 0.37097 | 205.3767 | 1926.5543 | 57.0116 | 25 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.103 | 0.055699 | 0.054316 | 80.374 | 1443 | 0.32554 | 205.5358 | 1761.735 | 54.9003 | 30 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.103 | 0.058276 | 0.05673 | 76.982 | 1321 | 0.28736 | 205.7713 | 1612.7872 | 52.5833 | 35 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.103 | 0.061218 | 0.059949 | 72.421 | 1183 | 0.24766 | 205.9815 | 1444.3053 | 49.4679 | 40 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.103 | 0.063619 | 0.063168 | 68.009 | 1069 | 0.21911 | 206.0526 | 1305.1245 | 46.4542 | 88.5923 | 60.5139 | 0.4626 | 1
17 | 12 | 416 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.68 | 2020-10-15 17:05 | 0.07 | 2020-10-15 18:17 | 2020-10-15 19:37 | 153 | 81 | 4.91 | 4.91 | 0.52 | THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 80.552 | 76.598 | O | 1.038 | 12_S_GC6_LI_I30 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 193741 | NM | F11_S_GC6_LI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 300 | 193741 | 154453 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.089 | 0.027086 | 0.023988 | 95.913 | 3541 | 0.72624 | 205.2682 | 4323.1487 | 65.1141 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.089 | 0.035536 | 0.035113 | 90.083 | 2535 | 0.47823 | 205.4794 | 3094.9398 | 61.1561 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.089 | 0.039165 | 0.039285 | 86.593 | 2211 | 0.38534 | 205.7076 | 2699.3736 | 58.7868 | 20 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.089 | 0.041271 | 0.040676 | 83.821 | 2031 | 0.33691 | 205.8447 | 2479.6145 | 56.905 | 25 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.089 | 0.043555 | 0.042762 | 79.88 | 1834 | 0.29049 | 206.0489 | 2239.1005 | 54.2295 | 30 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.089 | 0.045278 | 0.044152 | 76.158 | 1682 | 0.26001 | 206.2227 | 2053.5262 | 51.7026 | 35 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.089 | 0.047872 | 0.046934 | 69.51 | 1452 | 0.22012 | 206.5562 | 1772.7229 | 47.1894 | 40 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.089 | 0.050127 | 0.04902 | 62.91 | 1255 | 0.19005 | 206.784 | 1532.2089 | 42.7088 | 88.8238 | 60.3013 | 0.63092 | 1
17 | 12 | 418 | 2 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.68 | 2020-10-15 17:35 |  |  | 2020-10-15 19:52 | 137 |  | 5.03 | 5.03 | 0.55 | THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 79.913 | 78.502 | O | 1.036 | 12_S_GC6_LI_Ser |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 195217 | NM | F11_S_GC6_LI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 300 | 195217 | 163461 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.273 | 0.10432 | 0.086379 | 91.072 | 873 | 0.71053 | 200.1558 | 1065.8314 | 60.3526 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.273 | 0.12437 | 0.11411 | 87.806 | 706 | 0.55049 | 200.071 | 861.9438 | 58.1882 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.273 | 0.13607 | 0.13117 | 85.046 | 625 | 0.47049 | 200.0744 | 763.0522 | 56.3592 | 20 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.273 | 0.14759 | 0.1461 | 81.619 | 553 | 0.39952 | 200.1033 | 675.1486 | 54.0881 | 25 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.273 | 0.15799 | 0.15889 | 77.887 | 493 | 0.34095 | 200.012 | 601.8956 | 51.615 | 30 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.273 | 0.16636 | 0.16743 | 74.529 | 448 | 0.29585 | 200.1082 | 546.9558 | 49.3897 | 35 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.273 | 0.17354 | 0.17596 | 71.153 | 410 | 0.25999 | 200.0894 | 500.5623 | 47.1524 | 40 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.273 | 0.1806 | 0.18236 | 67.364 | 373 | 0.22718 | 199.9354 | 455.3896 | 44.6415 | 90.3073 | 59.8458 | -0.067857 | 1
17 | 12 | 417 | 2 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.2 | Cupule | non | Cupule | Cupule | Seringue/Cupule |  | 15 | - |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 | 5 | 5.78 | 2020-10-15 17:16 | 0 | 2020-10-15 17:30 | 2020-10-15 19:58 | 162 | 149 | 5.02 | 5.02 | 0.62 | THYROIDE I123/FIXATION | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 78.261 | 77.93 | O | 1.032 | 12_S_GC6_LI_Rou |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 195837 | NM | F11_S_GC6_LI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 628.4 | 256 | 256 | 300 | 195837 | 179037 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.064 | 1.267 | 0.40393 | 0.28211 | 93.711 | 232 | 0.801 | 193.5764 | 283.245 | 62.2251 | 10 | Fantome thyroide | 0.127 | 1.267 | 0.4972 | 0.40089 | 88.999 | 179 | 0.62792 | 193.5785 | 218.5382 | 59.0963 | 15 | Fantome thyroide | 0.191 | 1.267 | 0.57571 | 0.49987 | 83.478 | 145 | 0.5145 | 193.5696 | 177.0281 | 55.4303 | 20 | Fantome thyroide | 0.261 | 1.267 | 0.63577 | 0.57906 | 78.835 | 124 | 0.43806 | 193.5511 | 151.3896 | 52.3473 | 25 | Fantome thyroide | 0.324 | 1.267 | 0.68384 | 0.64835 | 74.539 | 109 | 0.38419 | 193.5617 | 133.0763 | 49.4947 | 30 | Fantome thyroide | 0.389 | 1.267 | 0.73744 | 0.70774 | 69.319 | 94 | 0.32942 | 193.5696 | 114.7631 | 46.0286 | 35 | Fantome thyroide | 0.452 | 1.267 | 0.785 | 0.74733 | 64.37 | 82 | 0.28421 | 193.4993 | 100.1125 | 42.7424 | 40 | Fantome thyroide | 0.511 | 1.267 | 0.82332 | 0.78693 | 60.102 | 73 | 0.2501 | 193.5932 | 89.1245 | 39.9084 | 97.3687 | 64.6538 | 0.007577 | 1
38 | 6 | 220 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | carton | cale maison | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 24.8 | 2021-05-31 14:33 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 17:30 | 177 | 98 | 17.59 | 17.59 | 1.32 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 371.221 | 370.869 | O | 0.963 | 06_L_GC3_LT_I3 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 173007 | NM | i06_L_GC2_LT_I3 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 580.8 | 256 | 256 | 329.678 | 173007 | 410967 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.062 | 1.23 | 0.45791 | 0.36996 | 389.22 | 850 | 0.72285 | 198.8487 | 1037.6834 | 67.1181 | 10 | Fantome thyroide | 0.124 | 1.23 | 0.5448 | 0.49488 | 374.824 | 688 | 0.56764 | 198.8549 | 839.9132 | 64.6356 | 15 | Fantome thyroide | 0.185 | 1.23 | 0.60379 | 0.57176 | 361.069 | 598 | 0.47816 | 198.8169 | 730.0408 | 62.2636 | 20 | Fantome thyroide | 0.246 | 1.23 | 0.65284 | 0.62941 | 346.658 | 531 | 0.41199 | 198.7759 | 648.2469 | 59.7786 | 25 | Fantome thyroide | 0.308 | 1.23 | 0.69574 | 0.67746 | 331.87 | 477 | 0.35896 | 198.8012 | 582.3235 | 57.2285 | 30 | Fantome thyroide | 0.369 | 1.23 | 0.73696 | 0.72551 | 315.42 | 428 | 0.31215 | 198.7392 | 522.5041 | 54.3918 | 35 | Fantome thyroide | 0.431 | 1.23 | 0.7732 | 0.77355 | 299.228 | 387 | 0.27364 | 198.717 | 472.4512 | 51.5996 | 40 | Fantome thyroide | 0.492 | 1.23 | 0.81009 | 0.81199 | 280.291 | 346 | 0.23797 | 198.7374 | 422.3982 | 48.3341 | 402.0402 | 69.3288 | -0.059133 | 1
17 | 12 | 398 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.44 | 2020-10-15 17:10 | 0.07 | 2020-10-15 17:56 | 2020-10-15 18:54 | 104 | 59 | 4.9 | 4.9 | 0.48 | THYROIDE I123/FIXATION | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 30.142 | 29.651 | O | 1.005 | 12_L_GC6_LI_I10 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 185434 | NM | F11_L_GC6_LI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 120 | 185434 | 56325 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.072 | 0.023203 | 0.019969 | 36.29 | 1564 | 0.69499 | 204.7374 | 1909.4619 | 61.7177 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.072 | 0.028202 | 0.027281 | 34.547 | 1225 | 0.52158 | 204.8967 | 1495.5824 | 58.7534 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.072 | 0.030948 | 0.028969 | 33.176 | 1072 | 0.44156 | 204.9624 | 1308.7872 | 56.4218 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.072 | 0.03363 | 0.032906 | 31.478 | 936 | 0.37251 | 205.0541 | 1142.747 | 53.534 | 25 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.072 | 0.035412 | 0.034031 | 30.1 | 850 | 0.33195 | 205.3465 | 1037.751 | 51.1905 | 30 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.072 | 0.037821 | 0.036281 | 27.912 | 738 | 0.28339 | 205.4127 | 901.0121 | 47.4694 | 35 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.072 | 0.040031 | 0.039094 | 25.62 | 640 | 0.24407 | 205.5519 | 781.3655 | 43.5714 | 40 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.072 | 0.041743 | 0.040219 | 23.585 | 565 | 0.21828 | 205.6658 | 689.7992 | 40.1105 | 36.1467 | 61.474 | 0.37399 | 1
17 | 12 | 399 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.53 | 2020-10-15 17:07 | 0.09 | 2020-10-15 18:03 | 2020-10-15 19:21 | 134 | 78 | 4.84 | 4.84 | 0.45 | THYROIDE I123/FIXATION | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 28.277 | 27.578 | O | 0.946 | 12_L_GC6_LI_I15 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 192106 | NM | F11_L_GC6_LI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 120 | 192106 | 54075 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.059 | 0.016077 | 0.012215 | 35.868 | 2231 | 0.79285 | 201.5767 | 2723.7912 | 61.7562 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.059 | 0.021634 | 0.020051 | 33.468 | 1547 | 0.53373 | 201.937 | 1888.7069 | 57.624 | 15 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.059 | 0.024165 | 0.022816 | 31.922 | 1321 | 0.43828 | 202.1531 | 1612.7872 | 54.9621 | 20 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.059 | 0.026242 | 0.025121 | 30.231 | 1152 | 0.37099 | 202.2356 | 1406.4579 | 52.0506 | 25 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.059 | 0.027966 | 0.026965 | 28.497 | 1019 | 0.32246 | 202.4401 | 1244.0804 | 49.0651 | 30 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.059 | 0.029666 | 0.027887 | 26.462 | 892 | 0.2812 | 202.8022 | 1089.0281 | 45.5613 | 35 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.059 | 0.031431 | 0.030191 | 24.045 | 765 | 0.24464 | 202.9487 | 933.9759 | 41.3998 | 40 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.059 | 0.033527 | 0.032035 | 20.988 | 626 | 0.20647 | 203.394 | 764.2731 | 36.1364 | 34.4494 | 59.3138 | 0.71635 | 1
17 | 12 | 400 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.54 | 2020-10-15 17:20 | 0.07 | 2020-10-15 18:08 | 2020-10-15 19:25 | 125 | 77 | 4.9 | 4.9 | 0.45 | THYROIDE I123/FIXATION | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 29.364 | 28.51 | O | 0.966 | 12_L_GC6_LI_I20 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 192521 | NM | F11_L_GC6_LI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 120 | 192521 | 54368 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.047 | 0.013484 | 0.010832 | 36.434 | 2702 | 0.70077 | 205.1726 | 3298.8274 | 61.9626 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.047 | 0.016687 | 0.015973 | 34.325 | 2057 | 0.51636 | 205.5722 | 2511.3575 | 58.3759 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.047 | 0.018991 | 0.018176 | 32.189 | 1695 | 0.4072 | 205.7226 | 2069.3976 | 54.7432 | 20 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.047 | 0.020133 | 0.01891 | 30.803 | 1530 | 0.36098 | 205.8697 | 1867.9519 | 52.3861 | 25 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.047 | 0.021434 | 0.020012 | 28.914 | 1349 | 0.31491 | 206.1001 | 1646.9719 | 49.1735 | 30 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.047 | 0.023198 | 0.021848 | 25.912 | 1117 | 0.26141 | 206.4873 | 1363.7269 | 44.068 | 35 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.047 | 0.024442 | 0.024051 | 23.513 | 962 | 0.22963 | 206.7701 | 1174.49 | 39.9881 | 40 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.047 | 0.025673 | 0.025152 | 20.949 | 816 | 0.20279 | 206.9821 | 996.241 | 35.6276 | 34.9903 | 59.5074 | 0.68118 | 1
17 | 12 | 402 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.68 | 2020-10-15 17:05 | 0.07 | 2020-10-15 18:17 | 2020-10-15 19:43 | 159 | 87 | 4.88 | 4.88 | 0.45 | THYROIDE I123/FIXATION | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 28.461 | 27.615 | O | 0.94 | 12_L_GC6_LI_I30 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 194349 | NM | F11_L_GC6_LI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 120 | 194349 | 53769 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.035 | 0.0074493 | 0.0028711 | 40.666 | 5459 | 0.96962 | 205.1952 | 6664.8034 | 69.4433 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.035 | 0.01304 | 0.011895 | 34.582 | 2652 | 0.52271 | 205.7223 | 3237.7832 | 59.054 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.035 | 0.014646 | 0.014082 | 32.719 | 2234 | 0.42497 | 206.0739 | 2727.4539 | 55.8726 | 20 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.035 | 0.015335 | 0.014902 | 31.729 | 2069 | 0.38792 | 206.1865 | 2526.0081 | 54.182 | 25 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.035 | 0.016523 | 0.015996 | 29.692 | 1797 | 0.33136 | 206.3691 | 2193.9278 | 50.7036 | 30 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.035 | 0.017803 | 0.01709 | 27.043 | 1519 | 0.27985 | 206.4358 | 1854.5221 | 46.18 | 35 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.035 | 0.018946 | 0.01791 | 24.403 | 1288 | 0.23974 | 206.8121 | 1572.498 | 41.6718 | 40 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.035 | 0.019485 | 0.019004 | 23.012 | 1181 | 0.22374 | 207.0126 | 1441.8635 | 39.2964 | 35.1069 | 59.9504 | 0.62331 | 1
17 | 12 | 404 | 2 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | pas de cale |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.68 | 2020-10-15 17:35 |  |  | 2020-10-15 19:47 | 132 |  | 5.06 | 5.06 | 0.44 | THYROIDE I123/FIXATION | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 30.464 | 30.037 | O | 0.987 | 12_L_GC6_LI_Ser |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 194721 | NM | F11_L_GC6_LI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 120 | 194721 | 56756 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.095 | 0.032571 | 0.02709 | 35.861 | 1101 | 0.71266 | 200.4949 | 1344.1928 | 59.0596 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.095 | 0.039135 | 0.035996 | 34.4 | 879 | 0.54843 | 200.478 | 1073.1567 | 56.6535 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.095 | 0.044243 | 0.042676 | 32.784 | 741 | 0.4405 | 200.4655 | 904.6747 | 53.9921 | 20 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.095 | 0.046845 | 0.047129 | 31.761 | 678 | 0.39089 | 200.4784 | 827.7591 | 52.3073 | 25 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.095 | 0.050287 | 0.050098 | 30.122 | 599 | 0.33123 | 200.4573 | 731.3093 | 49.608 | 30 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.095 | 0.053295 | 0.053066 | 28.406 | 533 | 0.28415 | 200.4659 | 650.7309 | 46.7819 | 35 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.095 | 0.056089 | 0.055293 | 26.586 | 474 | 0.24383 | 200.3838 | 578.6988 | 43.7846 | 40 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.095 | 0.058361 | 0.056777 | 24.92 | 427 | 0.21358 | 200.4521 | 521.3173 | 41.0408 | 35.9633 | 59.2282 | -0.012921 | 1
17 | 12 | 403 | 2 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Rou | 0.2 | Cupule | non | Cupule |  |  |  | 15 | pas de cale |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.78 | 2020-10-15 17:16 | 0 | 2020-10-15 17:30 | 2020-10-15 20:05 | 169 | 155 | 4.99 | 4.99 | 0.45 | THYROIDE I123/FIXATION | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 29.59 | 29.486 | O | 0.982 | 12_L_GC6_LI_Rou |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 200524 | NM | F11_L_GC6_LI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 628.4 | 256 | 256 | 120 | 200524 | 61135 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.328 | 0.10429 | 0.073031 | 36.816 | 353 | 0.79535 | 193.8561 | 430.9719 | 61.483 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.328 | 0.12691 | 0.10378 | 35.028 | 276 | 0.63271 | 193.8925 | 336.9639 | 58.497 | 15 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.328 | 0.14647 | 0.12684 | 32.956 | 225 | 0.52136 | 193.8588 | 274.6988 | 55.0367 | 20 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.328 | 0.15874 | 0.14478 | 31.43 | 198 | 0.46157 | 193.9061 | 241.7349 | 52.4883 | 25 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.328 | 0.1743 | 0.16016 | 29.283 | 168 | 0.39417 | 193.8647 | 205.1084 | 48.9028 | 30 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.328 | 0.18702 | 0.17297 | 27.305 | 146 | 0.3461 | 193.7952 | 178.249 | 45.5995 | 35 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.328 | 0.20163 | 0.19091 | 25.002 | 124 | 0.29373 | 193.8543 | 151.3896 | 41.7535 | 40 | Fantome thyroide | 0.132 | 0.328 | 0.21101 | 0.19859 | 23.422 | 111 | 0.26267 | 193.8729 | 135.5181 | 39.1149 | 38.3174 | 63.9903 | -0.010111 | 1
18 | 8 | 338 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 88 | Routine |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.28 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:57 | 177 | 297 | 4.53 | 4.52 | 0.45 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 55.9 | Manuel |  | 76.942 | 75.542 | O | 0.868 | 08_S_GC11_LI_I3 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 205300 | NM | IL-IRSN3-1 OK | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 384 | 256 | 256 | 300 | 205300 | 133619 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.231 | 0.076899 | 0.060457 | 70.286 | 914 | 0.72049 | 11.6639 | 1115.0374 | 51.8333 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.231 | 0.092122 | 0.082113 | 67.249 | 730 | 0.56294 | 11.5132 | 890.566 | 49.5937 | 15 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.231 | 0.10428 | 0.10016 | 63.924 | 613 | 0.45768 | 11.3482 | 747.8314 | 47.1416 | 20 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.231 | 0.11174 | 0.10738 | 61.348 | 549 | 0.401 | 11.2398 | 669.7544 | 45.2419 | 25 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.231 | 0.12011 | 0.1164 | 57.895 | 482 | 0.34437 | 11.0044 | 588.0175 | 42.6954 | 30 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.231 | 0.12828 | 0.12543 | 54.135 | 422 | 0.29331 | 10.7554 | 514.8203 | 39.9226 | 35 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.231 | 0.1354 | 0.13084 | 50.369 | 372 | 0.25332 | 10.6111 | 453.8227 | 37.1453 | 40 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.231 | 0.14159 | 0.13806 | 46.724 | 330 | 0.22168 | 10.4612 | 402.5846 | 34.4572 | 70.2791 | 51.8283 | -10.0564 | 1
18 | 8 | 335 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.42 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:51 | 171 | 291 | 4.66 | 4.66 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 58 | Manuel |  | 82.187 | 80.787 | O | 0.869 | 08_S_GC11_LI_I10 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 204720 | NM | IL-IRSN10-2 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 384 | 256 | 256 | 300 | 204720 | 138527 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.155 | 0.051535 | 0.044199 | 75.654 | 1468 | 0.71378 | 5.5103 | 1790.8916 | 54.1159 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.155 | 0.063614 | 0.061152 | 72.138 | 1134 | 0.52346 | 5.3801 | 1383.4271 | 51.6009 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.155 | 0.070652 | 0.068418 | 69.098 | 978 | 0.43036 | 5.2618 | 1193.1144 | 49.4263 | 20 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.155 | 0.075417 | 0.074473 | 66.518 | 882 | 0.37347 | 5.1431 | 1075.9989 | 47.5808 | 25 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.155 | 0.079854 | 0.078105 | 63.564 | 796 | 0.32569 | 4.9992 | 971.0829 | 45.4678 | 30 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.155 | 0.084427 | 0.081738 | 59.859 | 709 | 0.28211 | 4.7926 | 864.947 | 42.8176 | 35 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.155 | 0.088532 | 0.086582 | 55.952 | 632 | 0.2476 | 4.6342 | 771.0105 | 40.0229 | 40 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.155 | 0.092115 | 0.090215 | 52.137 | 566 | 0.22064 | 4.521 | 690.4936 | 37.294 | 73.2876 | 52.4232 | -19.004 | 1
18 | 8 | 336 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:34 | 154 | 274 | 4.76 | 4.76 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 58.1 | Manuel |  | 83.99 | 82.59 | O | 0.893 | 08_S_GC11_LI_I15 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 203021 | NM | IL-IRSN15-3 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 384 | 256 | 256 | 300 | 203021 | 141599 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.131 | 0.04156 | 0.035309 | 79.005 | 1901 | 0.72101 | 4.3968 | 2319.1314 | 55.3256 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.131 | 0.051812 | 0.048613 | 74.869 | 1445 | 0.52558 | 4.3265 | 1762.8326 | 52.4293 | 15 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.131 | 0.056954 | 0.05373 | 71.876 | 1262 | 0.44414 | 4.2836 | 1539.5812 | 50.3333 | 20 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.131 | 0.061179 | 0.057824 | 68.704 | 1123 | 0.38556 | 4.2803 | 1370.0077 | 48.112 | 25 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.131 | 0.064843 | 0.061918 | 65.232 | 1006 | 0.34202 | 4.271 | 1227.2731 | 45.6807 | 30 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.131 | 0.069097 | 0.066012 | 60.598 | 877 | 0.29744 | 4.2738 | 1069.8991 | 42.4356 | 35 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.131 | 0.072786 | 0.070105 | 56.045 | 770 | 0.26394 | 4.4476 | 939.3641 | 39.2472 | 40 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.131 | 0.076553 | 0.073176 | 50.908 | 665 | 0.23461 | 4.5142 | 811.269 | 35.6499 | 75.7038 | 53.0139 | 4.1591 | 1
18 | 8 | 337 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:28 | 148 | 268 | 4.79 | 4.79 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 57.3 | Manuel |  | 83.349 | 81.949 | O | 0.893 | 08_S_GC11_LI_I20 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 202420 | NM | IL-IRSN20-4 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 384 | 256 | 256 | 300 | 202420 | 137698 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.119 | 0.03126 | 0.027426 | 79.338 | 2538 | 0.72091 | 7.4857 | 3096.2417 | 55.2109 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.119 | 0.040077 | 0.037652 | 74.103 | 1849 | 0.50501 | 7.7687 | 2255.6938 | 51.5678 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.119 | 0.044386 | 0.041371 | 70.307 | 1584 | 0.42037 | 8.1309 | 1932.4062 | 48.9262 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.119 | 0.047994 | 0.04509 | 66.088 | 1377 | 0.36109 | 8.6868 | 1679.8758 | 45.9903 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.119 | 0.051496 | 0.047879 | 60.92 | 1183 | 0.31434 | 9.3599 | 1443.2049 | 42.3939 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.119 | 0.055211 | 0.051598 | 54.659 | 990 | 0.27346 | 10.2781 | 1207.7539 | 38.0369 | 35 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.119 | 0.059598 | 0.056246 | 46.725 | 784 | 0.23406 | 11.4268 | 956.4435 | 32.5157 | 40 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.119 | 0.063735 | 0.059965 | 39.197 | 615 | 0.20328 | 12.4676 | 750.2713 | 27.277 | 74.4356 | 51.7993 | 37.6893 | 0
18 | 8 | 339 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.47 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:11 | 131 | 251 | 4.88 | 4.88 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 57.2 | Manuel |  | 84.867 | 83.467 | O | 0.872 | 08_S_GC11_LI_I30 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 200742 | NM | IL-IRSN30-5 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 384 | 256 | 256 | 300 | 200742 | 136325 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.09 | 0.023181 | 0.020039 | 81.552 | 3518 | 0.74142 | 7.4627 | 4291.796 | 55.7049 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.09 | 0.03028 | 0.027773 | 75.58 | 2496 | 0.5142 | 7.675 | 3045.0036 | 51.6257 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.09 | 0.033587 | 0.031289 | 71.642 | 2133 | 0.42952 | 8.1857 | 2602.1606 | 48.9358 | 20 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.09 | 0.035729 | 0.032695 | 68.17 | 1908 | 0.38483 | 8.6643 | 2327.6711 | 46.5642 | 25 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.09 | 0.039107 | 0.036211 | 61.398 | 1570 | 0.32834 | 9.7623 | 1915.3268 | 41.9385 | 30 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.09 | 0.041935 | 0.039023 | 55.186 | 1316 | 0.28913 | 10.7861 | 1605.4587 | 37.6954 | 35 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.09 | 0.04569 | 0.043242 | 46.558 | 1019 | 0.24642 | 12.5184 | 1243.1325 | 31.8019 | 40 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.09 | 0.048778 | 0.046055 | 39.705 | 814 | 0.21595 | 13.6003 | 993.0421 | 27.1209 | 74.8584 | 51.1328 | 43.5678 | 0
18 | 8 | 341 | 1 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.27 | 2021-03-09 18:00 |  |  | 2021-03-09 20:04 | 124 |  | 4.73 | 4.73 | 0.55 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 66.5 | Manuel |  | 95.359 | 93.959 | O | 0.923 | 08_S_GC11_LI_Ser |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 200044 | NM | IL-SER-6 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 384 | 256 | 256 | 300 | 200044 | 166148 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.287 | 0.096146 | 0.075113 | 89.993 | 936 | 0.748 | 20.8454 | 1141.8764 | 63.42 | 10 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.287 | 0.12026 | 0.11099 | 85.265 | 709 | 0.55306 | 20.998 | 864.947 | 60.0881 | 15 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.287 | 0.13411 | 0.12893 | 81.806 | 610 | 0.45749 | 21.0363 | 744.1716 | 57.6505 | 20 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.287 | 0.14553 | 0.14238 | 78.149 | 537 | 0.38764 | 21.1338 | 655.115 | 55.0733 | 25 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.287 | 0.1547 | 0.15583 | 74.718 | 483 | 0.33589 | 21.1681 | 589.2375 | 52.6554 | 30 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.287 | 0.16464 | 0.16704 | 70.303 | 427 | 0.28468 | 21.1845 | 520.9201 | 49.544 | 35 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.287 | 0.17187 | 0.17153 | 66.685 | 388 | 0.24983 | 21.2678 | 473.3419 | 46.9944 | 40 | Fantome thyroide | 0.116 | 0.287 | 0.18089 | 0.1805 | 61.504 | 340 | 0.20994 | 21.2186 | 414.7842 | 43.3432 | 86.9552 | 61.2792 | 1.0394 | 1
18 | 8 | 340 | 1 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  | 11 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.23 | 2021-03-09 18:00 | 0.2 | 2021-03-09 16:04 | 2021-03-09 19:44 | 104 | 220 | 4.61 | 4.61 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 55.6 | Manuel |  | 80.842 | 79.442 | O | 0.951 | 08_S_GC11_LI_Rou |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 194026 | NM | IL-ROUTINE-7 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 384 | 256 | 256 | 300 | 194026 | 135626 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.098 | 0.028911 | 0.018758 | 80.256 | 2776 | 0.85027 | 6.414 | 3386.5906 | 58.0304 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.098 | 0.042572 | 0.043258 | 74.032 | 1739 | 0.50601 | 6.4045 | 2121.4989 | 53.53 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.098 | 0.046768 | 0.047852 | 71.555 | 1530 | 0.41714 | 6.414 | 1866.5287 | 51.739 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.098 | 0.050328 | 0.05168 | 68.849 | 1368 | 0.34737 | 6.4766 | 1668.8962 | 49.7824 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.098 | 0.052822 | 0.053977 | 66.45 | 1258 | 0.30221 | 6.492 | 1534.7014 | 48.0477 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.098 | 0.055428 | 0.056273 | 63.299 | 1142 | 0.25944 | 6.3275 | 1393.1868 | 45.7693 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.098 | 0.057618 | 0.057039 | 60.096 | 1043 | 0.22686 | 6.3288 | 1272.4114 | 43.4534 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.098 | 0.059751 | 0.059336 | 56.524 | 946 | 0.19752 | 6.5183 | 1154.0759 | 40.8706 | 73.5083 | 53.1514 | 1.7456 | 1
39 | 6 | 213 | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 2.209 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | carton | cale maison | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.8 | 2021-06-22 14:21 | 0.2 | 2021-06-22 15:33 | 2021-06-22 16:21 | 120 | 48 | 5.03 | 5.03 | 0.72 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 89.276 | 81.494 | O | 0.889 | 06_L_GC3_LI_I3 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 162135 | NM | i06_L_GC2_LI_I3 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [2,209800, 2,209800] | 1017.5 | 489.8 | 128 | 128 | 300 | 162135 | 199148 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.051 | 1.018 | 0.3386 | 0.25848 | 93.453 | 276 | 0.80308 | 194.269 | 1347.7676 | 61.9304 | 10 | Fantome thyroide | 0.102 | 1.018 | 0.4305 | 0.39368 | 88.684 | 206 | 0.59521 | 193.9036 | 1005.9425 | 58.77 | 15 | Fantome thyroide | 0.156 | 1.018 | 0.47975 | 0.4414 | 85.396 | 178 | 0.50233 | 193.8954 | 869.2125 | 56.5911 | 20 | Fantome thyroide | 0.205 | 1.018 | 0.53074 | 0.49707 | 80.673 | 152 | 0.42184 | 193.8337 | 742.2488 | 53.4612 | 25 | Fantome thyroide | 0.255 | 1.018 | 0.55921 | 0.52093 | 77.73 | 139 | 0.38055 | 193.722 | 678.767 | 51.5109 | 30 | Fantome thyroide | 0.306 | 1.018 | 0.59935 | 0.5607 | 73.121 | 122 | 0.32666 | 193.9759 | 595.7524 | 48.4566 | 35 | Fantome thyroide | 0.36 | 1.018 | 0.62414 | 0.60841 | 69.904 | 112 | 0.2963 | 193.6745 | 546.9202 | 46.3247 | 40 | Fantome thyroide | 0.408 | 1.018 | 0.6588 | 0.64023 | 64.562 | 98 | 0.26027 | 193.8651 | 478.5552 | 42.7846 | 91.2464 | 60.4681 | -0.019896 | 1
18 | 8 | 307 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.42 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:45 | 165 | 285 | 4.69 | 4.69 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 55.6 | Manuel |  | 79.871 | 78.471 | O | 0.886 | 08_L_GC11_LI_I10 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 204143 | NM | IL-IRSN10-9 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [2,209030, 2,209030] | 1019.8 | 384 | 128 | 128 | 300 | 204143 | 133847 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.575 | 0.20467 | 0.17744 | 74.5 | 364 | 0.68893 | 5.4828 | 1776.2521 | 52.9495 | 10 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.575 | 0.24168 | 0.22686 | 71.779 | 297 | 0.53795 | 5.3098 | 1449.3046 | 51.0156 | 15 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.575 | 0.26587 | 0.25381 | 69.126 | 260 | 0.45435 | 5.2425 | 1268.7515 | 49.1301 | 20 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.575 | 0.28526 | 0.27627 | 66.466 | 233 | 0.39421 | 5.0057 | 1136.9966 | 47.2395 | 25 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.575 | 0.30657 | 0.29873 | 62.847 | 205 | 0.33541 | 5.0334 | 1000.3618 | 44.6674 | 30 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.575 | 0.32152 | 0.31221 | 59.802 | 186 | 0.29876 | 4.8838 | 907.6453 | 42.5032 | 35 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.575 | 0.33537 | 0.32119 | 56.678 | 169 | 0.26741 | 4.4779 | 824.6885 | 40.2829 | 40 | Fantome thyroide | 0.231 | 0.575 | 0.35311 | 0.33916 | 51.907 | 147 | 0.23377 | 4.3501 | 717.3326 | 36.892 | 73.3388 | 52.1242 | -22.06 | 1
18 | 8 | 308 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:39 | 159 | 279 | 4.74 | 4.74 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 57.4 | Manuel |  | 82.688 | 81.288 | O | 0.893 | 08_L_GC11_LI_I15 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 203546 | NM | IL-IRSN15-10 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [2,209030, 2,209030] | 1019.8 | 384 | 128 | 128 | 300 | 203546 | 134604 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.456 | 0.16021 | 0.14072 | 77.063 | 481 | 0.70548 | 4.4095 | 2347.1903 | 54.1934 | 10 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.456 | 0.19297 | 0.17991 | 73.907 | 383 | 0.53758 | 4.3776 | 1868.9686 | 51.974 | 15 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.456 | 0.21174 | 0.20128 | 71.356 | 337 | 0.45513 | 4.3401 | 1644.4972 | 50.18 | 20 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.456 | 0.22664 | 0.21553 | 68.672 | 303 | 0.39757 | 4.2702 | 1478.5835 | 48.2925 | 25 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.456 | 0.23927 | 0.22622 | 65.799 | 275 | 0.35495 | 4.2575 | 1341.9487 | 46.2722 | 30 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.456 | 0.25285 | 0.24047 | 62.2 | 246 | 0.31407 | 4.3747 | 1200.4341 | 43.7412 | 35 | Fantome thyroide | 0.16 | 0.456 | 0.2652 | 0.25116 | 58.345 | 220 | 0.2821 | 4.2928 | 1073.559 | 41.0302 | 40 | Fantome thyroide | 0.183 | 0.456 | 0.28197 | 0.26897 | 52.728 | 187 | 0.24308 | 4.5457 | 912.5251 | 37.0802 | 74.4662 | 52.3672 | 3.6973 | 1
18 | 8 | 309 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:23 | 143 | 263 | 4.81 | 4.81 | 0.5 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 56.8 | Manuel |  | 83.032 | 81.632 | O | 0.876 | 08_L_GC11_LI_I20 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 201900 | NM | IL-IRSN20-11 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [2,209030, 2,209030] | 1019.8 | 384 | 128 | 128 | 300 | 201900 | 132580 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.399 | 0.12699 | 0.11378 | 76.831 | 605 | 0.66854 | 7.4714 | 2952.2872 | 53.2439 | 10 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.399 | 0.1489 | 0.13871 | 73.855 | 496 | 0.52533 | 7.6804 | 2420.3875 | 51.1816 | 15 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.399 | 0.16688 | 0.15742 | 70.088 | 420 | 0.42833 | 8.1134 | 2049.5217 | 48.571 | 20 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.399 | 0.17771 | 0.16677 | 67.175 | 378 | 0.37742 | 8.5272 | 1844.5695 | 46.5523 | 25 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.399 | 0.18834 | 0.173 | 63.47 | 337 | 0.33582 | 8.8163 | 1644.4972 | 43.9848 | 30 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.399 | 0.2002 | 0.18547 | 58.66 | 293 | 0.2962 | 9.5847 | 1429.7854 | 40.6514 | 35 | Fantome thyroide | 0.14 | 0.399 | 0.21243 | 0.20106 | 53.108 | 250 | 0.26191 | 10.5874 | 1219.9534 | 36.8039 | 40 | Fantome thyroide | 0.16 | 0.399 | 0.22656 | 0.21976 | 46.445 | 205 | 0.22752 | 11.6761 | 1000.3618 | 32.1864 | 73.726 | 51.0922 | 34.2214 | 0
18 | 8 | 311 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.47 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 20:17 | 137 | 257 | 4.86 | 4.85 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 57 | Manuel |  | 84.064 | 82.664 | O | 0.876 | 08_L_GC11_LI_I30 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 201302 | NM | IL-IRSN30-12 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [2,209030, 2,209030] | 1019.8 | 384 | 128 | 128 | 300 | 201302 | 130189 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.278 | 0.090356 | 0.079273 | 78.61 | 870 | 0.72181 | 7.5642 | 4245.4378 | 54.0275 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.278 | 0.11061 | 0.10099 | 75.107 | 679 | 0.5406 | 7.7986 | 3313.3934 | 51.6199 | 15 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.278 | 0.12223 | 0.11185 | 72.116 | 590 | 0.45423 | 8.0512 | 2879.09 | 49.5643 | 20 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.278 | 0.13068 | 0.12054 | 69.128 | 529 | 0.40099 | 8.5195 | 2581.4214 | 47.5107 | 25 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.278 | 0.13858 | 0.12705 | 65.685 | 474 | 0.358 | 9.0242 | 2313.0316 | 45.1443 | 30 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.278 | 0.14583 | 0.13357 | 61.978 | 425 | 0.3241 | 9.5959 | 2073.9208 | 42.5966 | 35 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.278 | 0.15647 | 0.14877 | 55.704 | 356 | 0.28335 | 10.6194 | 1737.2136 | 38.2845 | 40 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.278 | 0.16718 | 0.15963 | 49.486 | 296 | 0.24514 | 12.109 | 1444.4248 | 34.011 | 73.4624 | 50.4896 | 35.5961 | 0
18 | 8 | 313 | 1 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.27 | 2021-03-09 18:00 |  |  | 2021-03-09 19:59 | 119 |  | 4.75 | 4.75 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 65.3 | Manuel |  | 94.101 | 92.701 | O | 0.929 | 08_L_GC11_LI_Ser |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 195501 | NM | IL-SER-13 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [2,209030, 2,209030] | 1019.8 | 384 | 128 | 128 | 300 | 195501 | 158980 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.918 | 0.33785 | 0.2546 | 89.868 | 266 | 0.79854 | 20.8906 | 1298.0304 | 63.0653 | 10 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.918 | 0.42177 | 0.36935 | 86.041 | 204 | 0.60268 | 21.0453 | 995.482 | 60.3796 | 15 | Fantome thyroide | 0.143 | 0.918 | 0.4727 | 0.41955 | 82.723 | 175 | 0.50504 | 21.1104 | 853.9674 | 58.0512 | 20 | Fantome thyroide | 0.184 | 0.918 | 0.53167 | 0.51996 | 78.155 | 147 | 0.4035 | 21.1485 | 717.3326 | 54.8456 | 25 | Fantome thyroide | 0.234 | 0.918 | 0.55835 | 0.57016 | 75.936 | 136 | 0.35896 | 21.3087 | 663.6546 | 53.2884 | 30 | Fantome thyroide | 0.284 | 0.918 | 0.57012 | 0.58451 | 74.686 | 131 | 0.34154 | 21.3226 | 639.2556 | 52.4112 | 35 | Fantome thyroide | 0.324 | 0.918 | 0.60212 | 0.60602 | 70.448 | 117 | 0.30084 | 21.2808 | 570.9382 | 49.4372 | 40 | Fantome thyroide | 0.371 | 0.918 | 0.63807 | 0.62754 | 65.721 | 103 | 0.25462 | 21.0791 | 502.6208 | 46.12 | 84.6854 | 59.4284 | 0.16059 | 1
18 | 8 | 312 | 1 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison |  |  |  | 11 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.23 | 2021-03-09 18:00 | 0.2 | 2021-03-09 16:04 | 2021-03-09 19:50 | 110 | 226 | 4.59 | 4.59 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 54.7 | Manuel |  | 79.117 | 77.717 | O | 0.922 | 08_L_GC11_LI_Rou |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 194612 | NM | IL-ROUTINE-14 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [2,209030, 2,209030] | 1019.8 | 384 | 128 | 128 | 300 | 194612 | 128770 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.317 | 0.12332 | 0.1003 | 75.474 | 612 | 0.75164 | 6.5441 | 2986.4459 | 54.8105 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.317 | 0.15661 | 0.15726 | 72.199 | 461 | 0.53052 | 6.4927 | 2249.594 | 52.4321 | 15 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.317 | 0.17036 | 0.17212 | 70.358 | 413 | 0.45036 | 6.5034 | 2015.363 | 51.0951 | 20 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.317 | 0.18438 | 0.19193 | 67.85 | 368 | 0.37567 | 6.4766 | 1795.7714 | 49.2738 | 25 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.317 | 0.19224 | 0.20184 | 66.13 | 344 | 0.33635 | 6.526 | 1678.6559 | 48.0247 | 30 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.317 | 0.20217 | 0.20927 | 63.481 | 314 | 0.29034 | 6.6366 | 1532.2615 | 46.1009 | 35 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.317 | 0.21043 | 0.21918 | 61.024 | 290 | 0.25301 | 6.3798 | 1415.1459 | 44.3166 | 40 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.317 | 0.21944 | 0.22413 | 57.931 | 264 | 0.21397 | 6.5851 | 1288.2708 | 42.0704 | 71.6838 | 52.0579 | 1.4028 | 1
19 | 8 | 345 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.33 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 17:43 | 13 | -17 | 20.8 | 20.8 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyoid uptake index | 61.2 | Manuel |  | 381.362 | 379.962 | O | 0.925 | 08_S_GC11_LT_I3 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 173925 | NM | TL-IRSN3-1 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 979.3 | 429.1 | 256 | 256 | 300 | 173925 | 396938 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.066 | 1.319 | 0.46554 | 0.40704 | 367.774 | 790 | 0.67775 | 3.8361 | 963.7632 | 58.9381 | 10 | Fantome thyroide | 0.132 | 1.319 | 0.53972 | 0.48947 | 355.136 | 658 | 0.54493 | 3.7815 | 802.7293 | 56.9128 | 15 | Fantome thyroide | 0.198 | 1.319 | 0.59018 | 0.541 | 342.306 | 580 | 0.46891 | 3.7274 | 707.573 | 54.8567 | 20 | Fantome thyroide | 0.265 | 1.319 | 0.63911 | 0.59252 | 326.587 | 511 | 0.4042 | 3.6476 | 623.3962 | 52.3377 | 25 | Fantome thyroide | 0.33 | 1.319 | 0.67967 | 0.64404 | 310.607 | 457 | 0.35736 | 3.5397 | 557.5187 | 49.7768 | 30 | Fantome thyroide | 0.396 | 1.319 | 0.72522 | 0.68526 | 290.087 | 400 | 0.31049 | 3.5125 | 487.9814 | 46.4883 | 35 | Fantome thyroide | 0.463 | 1.319 | 0.75983 | 0.72648 | 272.02 | 358 | 0.27975 | 3.5093 | 436.7433 | 43.5929 | 40 | Fantome thyroide | 0.529 | 1.319 | 0.81078 | 0.78831 | 244.046 | 301 | 0.23833 | 3.5333 | 367.206 | 39.1099 | 378.7919 | 60.7038 | -7.0261 | 1
19 | 8 | 342 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.87 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 17:23 | -7 | -37 | 22.17 | 22.17 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyoid uptake index | 61.1 | Manuel |  | 405.555 | 404.155 | O | 0.908 | 08_S_GC11_LT_I10 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 171949 | NM | TL-IRSN10-2 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 979.3 | 429.1 | 256 | 256 | 300 | 171949 | 421386 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.835 | 0.32338 | 0.30334 | 393.878 | 1218 | 0.64453 | 4.7183 | 1485.9032 | 59.2209 | 10 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.835 | 0.36688 | 0.349 | 383.39 | 1045 | 0.52629 | 4.7554 | 1274.8513 | 57.644 | 15 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.835 | 0.39963 | 0.38162 | 371.654 | 930 | 0.44851 | 4.8563 | 1134.5566 | 55.8794 | 20 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.835 | 0.43083 | 0.41424 | 356.73 | 828 | 0.38266 | 4.9794 | 1010.1214 | 53.6355 | 25 | Fantome thyroide | 0.21 | 0.835 | 0.45679 | 0.44033 | 341.682 | 748 | 0.33264 | 5.003 | 912.5251 | 51.373 | 30 | Fantome thyroide | 0.251 | 0.835 | 0.47722 | 0.47295 | 327.372 | 686 | 0.29727 | 5.1114 | 836.888 | 49.2215 | 35 | Fantome thyroide | 0.293 | 0.835 | 0.49742 | 0.486 | 310.888 | 625 | 0.26583 | 5.2183 | 762.4709 | 46.743 | 40 | Fantome thyroide | 0.334 | 0.835 | 0.52372 | 0.51209 | 286.476 | 547 | 0.22921 | 5.3408 | 667.3145 | 43.0726 | 402.246 | 60.479 | 10.9608 | 1
19 | 8 | 343 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.88 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 17:51 | 21 | -9 | 21.01 | 21.01 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyoid uptake index | 61.3 | Manuel |  | 385.699 | 387.099 | O | 0.914 | 08_S_GC11_LT_I15 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 174704 | NM | TL-IRSN15-3 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 979.3 | 429.1 | 256 | 256 | 300 | 174704 | 399479 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.678 | 0.2447 | 0.22512 | 373.41 | 1526 | 0.64327 | 2.2591 | 1861.6489 | 59.2432 | 10 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.678 | 0.28178 | 0.26749 | 361.526 | 1283 | 0.51196 | 2.2713 | 1565.2002 | 57.3578 | 15 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.678 | 0.30671 | 0.28338 | 349.344 | 1139 | 0.4361 | 2.2077 | 1389.5269 | 55.425 | 20 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.678 | 0.32721 | 0.30987 | 336.047 | 1027 | 0.38116 | 2.1704 | 1252.8921 | 53.3154 | 25 | Fantome thyroide | 0.17 | 0.678 | 0.34481 | 0.33105 | 321.712 | 933 | 0.33976 | 2.1708 | 1138.2165 | 51.0411 | 30 | Fantome thyroide | 0.204 | 0.678 | 0.36511 | 0.35224 | 301.582 | 826 | 0.29876 | 2.0681 | 1007.6815 | 47.8474 | 35 | Fantome thyroide | 0.238 | 0.678 | 0.38553 | 0.37343 | 279.126 | 724 | 0.26172 | 1.932 | 883.2463 | 44.2846 | 40 | Fantome thyroide | 0.272 | 0.678 | 0.40677 | 0.39462 | 253.418 | 623 | 0.22772 | 1.6323 | 760.031 | 40.2059 | 382.2213 | 60.6412 | -39.1496 | 1
19 | 8 | 344 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 22.49 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 18:13 | 43 | 13 | 20.71 | 20.7 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyoid uptake index | 59.8 | Manuel |  | 370.899 | 369.499 | O | 0.914 | 08_S_GC11_LT_I20 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 180925 | NM | TL-IRSN20-4 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 979.3 | 429.1 | 256 | 256 | 300 | 180925 | 383093 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.449 | 0.17677 | 0.17013 | 360.255 | 2038 | 0.61026 | 6.0304 | 2486.265 | 58.0121 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.449 | 0.19914 | 0.19468 | 351.279 | 1764 | 0.49496 | 6.1001 | 2151.9978 | 56.5667 | 15 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.449 | 0.21546 | 0.20871 | 341.51 | 1585 | 0.41975 | 6.1662 | 1933.6261 | 54.9936 | 20 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.449 | 0.22964 | 0.22275 | 329.759 | 1436 | 0.36137 | 6.2439 | 1751.8531 | 53.1013 | 25 | Fantome thyroide | 0.113 | 0.449 | 0.23935 | 0.23678 | 319.766 | 1336 | 0.32483 | 6.2165 | 1629.8577 | 51.4921 | 30 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.449 | 0.25075 | 0.24379 | 305.408 | 1218 | 0.28631 | 6.4164 | 1485.9032 | 49.18 | 35 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.449 | 0.26248 | 0.25432 | 287.418 | 1095 | 0.25165 | 6.3984 | 1335.849 | 46.2831 | 40 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.449 | 0.27489 | 0.27186 | 265.822 | 967 | 0.21879 | 6.2963 | 1179.6949 | 42.8055 | 366.3722 | 58.9971 | 3.1173 | 1
19 | 8 | 346 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 22.01 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 18:20 | 50 | 20 | 19.99 | 19.99 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyoid uptake index | 60.4 | Manuel |  | 361.588 | 360.188 | O | 0.939 | 08_S_GC11_LT_I30 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 181619 | NM | TL-IRSN30-5 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 979.3 | 429.1 | 256 | 256 | 300 | 181619 | 372427 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.32 | 0.13169 | 0.12125 | 352.009 | 2673 | 0.6132 | 5.4444 | 3260.9354 | 58.6975 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.32 | 0.14703 | 0.13875 | 344.632 | 2344 | 0.50542 | 5.5309 | 2859.5707 | 57.4674 | 15 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.32 | 0.15844 | 0.15375 | 335.883 | 2120 | 0.4346 | 5.5794 | 2586.3012 | 56.0085 | 20 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.32 | 0.1676 | 0.16625 | 326.32 | 1947 | 0.38347 | 5.6775 | 2375.2492 | 54.4139 | 25 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.32 | 0.17613 | 0.17625 | 314.927 | 1788 | 0.34086 | 5.7161 | 2181.2767 | 52.5141 | 30 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.32 | 0.1849 | 0.18625 | 300.838 | 1627 | 0.30135 | 5.7215 | 1984.8642 | 50.1647 | 35 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.32 | 0.19578 | 0.19875 | 280.948 | 1435 | 0.2561 | 5.6386 | 1750.6331 | 46.8481 | 40 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.32 | 0.20473 | 0.20625 | 262.874 | 1284 | 0.22093 | 5.4491 | 1566.4201 | 43.8343 | 356.6724 | 59.4751 | -1.4997 | 1
19 | 8 | 348 | 2 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 23.2 | 2021-03-08 17:30 |  |  | 2021-03-08 18:47 | 77 |  | 20.01 | 20 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyoid uptake index | 63.7 | Manuel |  | 381.69 | 380.29 | O | 0.941 | 08_S_GC11_LT_Ser |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 184304 | NM | TL-SER-6 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 979.3 | 429.1 | 256 | 256 | 300 | 184304 | 396979 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.061 | 1.209 | 0.46763 | 0.39198 | 367.087 | 785 | 0.67811 | 15.6983 | 957.6634 | 61.1812 | 10 | Fantome thyroide | 0.122 | 1.209 | 0.53862 | 0.51477 | 356.567 | 662 | 0.54758 | 15.7665 | 807.6091 | 59.4278 | 15 | Fantome thyroide | 0.182 | 1.209 | 0.59513 | 0.57144 | 344.579 | 579 | 0.45687 | 15.8413 | 706.353 | 57.4298 | 20 | Fantome thyroide | 0.242 | 1.209 | 0.64924 | 0.647 | 329.164 | 507 | 0.37987 | 15.835 | 618.5164 | 54.8607 | 25 | Fantome thyroide | 0.306 | 1.209 | 0.67744 | 0.68479 | 319.75 | 472 | 0.34232 | 15.9543 | 575.818 | 53.2917 | 30 | Fantome thyroide | 0.366 | 1.209 | 0.71956 | 0.72257 | 302.214 | 420 | 0.29243 | 16.0472 | 512.3804 | 50.369 | 35 | Fantome thyroide | 0.424 | 1.209 | 0.75645 | 0.76035 | 285.937 | 378 | 0.24921 | 15.9602 | 461.1424 | 47.6562 | 40 | Fantome thyroide | 0.484 | 1.209 | 0.78025 | 0.77924 | 273.087 | 350 | 0.22454 | 16.1371 | 426.9837 | 45.5145 | 373.4816 | 62.2469 | 2.2964 | 1
19 | 8 | 347 | 2 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  | 11 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.73 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 18:54 | 84 | 54 | 18.49 | 18.48 | 1.05 | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyoid uptake index | 61.6 | Manuel |  | 340.91 | 339.51 | O | 0.941 | 08_S_GC11_LT_Rou |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 185010 | NM | TL-ROUTINE-7 OK | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 979.3 | 429.1 | 256 | 256 | 300 | 185010 | 357615 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.41 | 0.17229 | 0.17457 | 332.86 | 1932 | 0.61052 | 7.3107 | 2356.9499 | 60.0397 | 10 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.41 | 0.19509 | 0.2002 | 325.026 | 1666 | 0.48752 | 7.3172 | 2032.4423 | 58.6266 | 15 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.41 | 0.212 | 0.22262 | 316.301 | 1492 | 0.40467 | 7.3105 | 1820.1705 | 57.0528 | 20 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.41 | 0.22553 | 0.23543 | 306.942 | 1361 | 0.34287 | 7.2812 | 1660.3566 | 55.3647 | 25 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.41 | 0.23618 | 0.24824 | 297.59 | 1260 | 0.29712 | 7.3507 | 1537.1413 | 53.6778 | 30 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.41 | 0.24536 | 0.25785 | 287.809 | 1173 | 0.2599 | 7.291 | 1431.0053 | 51.9136 | 35 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.41 | 0.25464 | 0.26426 | 276.026 | 1084 | 0.22432 | 7.3393 | 1322.4295 | 49.7882 | 40 | Fantome thyroide | 0.164 | 0.41 | 0.2637 | 0.27066 | 262.378 | 995 | 0.19155 | 7.3077 | 1213.8536 | 47.3265 | 338.221 | 61.0067 | -0.12891 | 1
30 | 7 | 254 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 508.4 | 2021-05-03 15:26 | 50.4 | 2021-05-03 15:28 | 2021-05-04 16:29 | 1503 | 1501 | 25.43 | 25.43 | 1.62 | THYROIDE LEHR | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 919.772 | 912.1028 | O | 1.03 | 07_L_GC10_LT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 162944 | NM | LEHR LOCAL I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,736343, 0,736343] | 0 | 546.084 | 256 | 256 | 600 | 162944 | 995946 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.056 | 1.119 | 0.40302 | 0.34532 | 943.879 | 2342 | 0.68689 | 11.0013 | 1269.8348 | 61.8613 | 10 | Fantome thyroide | 0.112 | 1.119 | 0.46651 | 0.424 | 912.489 | 1956 | 0.55587 | 10.9837 | 1060.5452 | 59.804 | 15 | Fantome thyroide | 0.168 | 1.119 | 0.51338 | 0.46771 | 878.906 | 1712 | 0.47385 | 10.9708 | 928.2481 | 57.603 | 20 | Fantome thyroide | 0.224 | 1.119 | 0.55517 | 0.51142 | 839.978 | 1513 | 0.41034 | 10.9532 | 820.3501 | 55.0516 | 25 | Fantome thyroide | 0.28 | 1.119 | 0.59211 | 0.55513 | 798.76 | 1349 | 0.36057 | 10.9309 | 731.4292 | 52.3502 | 30 | Fantome thyroide | 0.336 | 1.119 | 0.62702 | 0.5901 | 753.047 | 1201 | 0.31918 | 10.9098 | 651.1834 | 49.3542 | 35 | Fantome thyroide | 0.392 | 1.119 | 0.66212 | 0.62507 | 701.181 | 1059 | 0.28241 | 10.8648 | 574.1909 | 45.955 | 40 | Fantome thyroide | 0.449 | 1.119 | 0.7004 | 0.68626 | 640.165 | 914 | 0.24629 | 10.9101 | 495.5717 | 41.956 | 968.9913 | 63.5071 | -0.67498 | 1
19 | 8 | 314 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.87 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 17:30 | 0 | -30 | 21.87 | 21.87 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyoid uptake index | 58.9 | Manuel |  | 401.043 | 399.643 | O | 0.965 | 08_L_GC11_LT_I10 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 172612 | NM | TL-IRSN10-9 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [2,209030, 2,209030] | 979.3 | 429.1 | 128 | 128 | 300 | 172612 | 416254 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.144 | 2.869 | 1.1799 | 1.0647 | 390.563 | 331 | 0.67694 | 4.6777 | 1615.2183 | 59.528 | 10 | Fantome thyroide | 0.29 | 2.869 | 1.3577 | 1.244 | 380.148 | 280 | 0.54557 | 4.7131 | 1366.3478 | 57.9406 | 15 | Fantome thyroide | 0.433 | 2.869 | 1.4819 | 1.4681 | 369.001 | 249 | 0.46603 | 4.8401 | 1215.0736 | 56.2416 | 20 | Fantome thyroide | 0.574 | 2.869 | 1.568 | 1.5354 | 359.081 | 229 | 0.41621 | 4.8651 | 1117.4773 | 54.7296 | 25 | Fantome thyroide | 0.719 | 2.869 | 1.6836 | 1.625 | 343.451 | 204 | 0.35405 | 4.9552 | 995.482 | 52.3474 | 30 | Fantome thyroide | 0.867 | 2.869 | 1.7654 | 1.6923 | 330.125 | 187 | 0.31381 | 4.9775 | 912.5251 | 50.3163 | 35 | Fantome thyroide | 1.008 | 2.869 | 1.8225 | 1.7371 | 318.932 | 175 | 0.28874 | 5.1093 | 853.9674 | 48.6103 | 40 | Fantome thyroide | 1.151 | 2.869 | 1.9284 | 1.8716 | 295.051 | 153 | 0.24698 | 5.3723 | 746.6115 | 44.9704 | 397.19 | 60.538 | 12.2707 | 1
19 | 8 | 315 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.88 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 17:56 | 26 | -4 | 20.81 | 20.81 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyoid uptake index | 61.2 | Manuel |  | 381.456 | 380.056 | O | 0.942 | 08_L_GC11_LT_I15 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 175240 | NM | TL-IRSN15-10 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [2,209030, 2,209030] | 979.3 | 429.1 | 128 | 128 | 300 | 175240 | 394659 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.122 | 2.422 | 0.92131 | 0.87987 | 368.525 | 400 | 0.65211 | 2.2213 | 1951.9254 | 59.0301 | 10 | Fantome thyroide | 0.248 | 2.422 | 1.0478 | 0.95555 | 358.335 | 342 | 0.53273 | 2.2152 | 1668.8962 | 57.3979 | 15 | Fantome thyroide | 0.364 | 2.422 | 1.1364 | 1.088 | 347.726 | 306 | 0.46014 | 2.2522 | 1493.2229 | 55.6985 | 20 | Fantome thyroide | 0.486 | 2.422 | 1.2207 | 1.1637 | 334.482 | 274 | 0.39878 | 2.2036 | 1337.0689 | 53.5771 | 25 | Fantome thyroide | 0.606 | 2.422 | 1.3064 | 1.2583 | 317.462 | 243 | 0.34404 | 2.0438 | 1185.7947 | 50.8509 | 30 | Fantome thyroide | 0.729 | 2.422 | 1.3743 | 1.334 | 302.34 | 220 | 0.30372 | 2.1533 | 1073.559 | 48.4286 | 35 | Fantome thyroide | 0.863 | 2.422 | 1.4264 | 1.3718 | 288.137 | 202 | 0.27719 | 2.0549 | 985.7223 | 46.1536 | 40 | Fantome thyroide | 0.972 | 2.422 | 1.5228 | 1.4664 | 258.877 | 170 | 0.23381 | 1.9489 | 829.5683 | 41.4668 | 376.5268 | 60.3118 | -13.6618 | 1
19 | 8 | 316 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 22.49 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 18:02 | 32 | 2 | 21.15 | 21.15 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyoid uptake index | 59.8 | Manuel |  | 378.783 | 377.383 | O | 0.945 | 08_L_GC11_LT_I20 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 175823 | NM | TL-IRSN20-11 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [2,209030, 2,209030] | 979.3 | 429.1 | 128 | 128 | 300 | 175823 | 390072 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.08 | 1.585 | 0.67447 | 0.63771 | 367.588 | 545 | 0.64064 | 5.9522 | 2659.4984 | 57.9335 | 10 | Fantome thyroide | 0.159 | 1.585 | 0.76331 | 0.73678 | 359.521 | 471 | 0.52037 | 6.0557 | 2298.3922 | 56.6621 | 15 | Fantome thyroide | 0.239 | 1.585 | 0.82995 | 0.79869 | 350.238 | 422 | 0.43991 | 6.1018 | 2059.2813 | 55.1991 | 20 | Fantome thyroide | 0.317 | 1.585 | 0.87526 | 0.84822 | 341.353 | 390 | 0.39091 | 6.2081 | 1903.1273 | 53.7987 | 25 | Fantome thyroide | 0.398 | 1.585 | 0.9279 | 0.89775 | 328.475 | 354 | 0.33883 | 6.1722 | 1727.454 | 51.7691 | 30 | Fantome thyroide | 0.48 | 1.585 | 0.96873 | 0.94729 | 316.776 | 327 | 0.30104 | 6.1736 | 1595.699 | 49.9253 | 35 | Fantome thyroide | 0.558 | 1.585 | 0.99817 | 0.97205 | 306.438 | 307 | 0.27685 | 6.4096 | 1498.1028 | 48.296 | 40 | Fantome thyroide | 0.639 | 1.585 | 1.0403 | 1.0216 | 289.195 | 278 | 0.24599 | 6.3287 | 1356.5882 | 45.5784 | 372.3452 | 58.6833 | 4.313 | 1
19 | 8 | 318 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 22.01 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 18:35 | 65 | 35 | 19.42 | 19.42 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyoid uptake index | 60.2 | Manuel |  | 350.453 | 351.853 | O | 0.935 | 08_L_GC11_LT_I30 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 183102 | NM | TL-IRSN30-12 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [2,209030, 2,209030] | 979.3 | 429.1 | 128 | 128 | 300 | 183102 | 361129 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.057 | 1.126 | 0.49211 | 0.45304 | 341.03 | 693 | 0.62282 | 5.2819 | 3381.7108 | 58.5359 | 10 | Fantome thyroide | 0.113 | 1.126 | 0.54583 | 0.50582 | 334.593 | 613 | 0.52188 | 5.3754 | 2991.3257 | 57.431 | 15 | Fantome thyroide | 0.17 | 1.126 | 0.59263 | 0.5762 | 325.947 | 550 | 0.44347 | 5.4562 | 2683.8974 | 55.947 | 20 | Fantome thyroide | 0.226 | 1.126 | 0.62187 | 0.61138 | 318.398 | 512 | 0.39971 | 5.4693 | 2498.4645 | 54.6512 | 25 | Fantome thyroide | 0.282 | 1.126 | 0.65862 | 0.65537 | 306.915 | 466 | 0.34894 | 5.6125 | 2273.9931 | 52.6802 | 30 | Fantome thyroide | 0.341 | 1.126 | 0.68763 | 0.69055 | 295.681 | 430 | 0.31293 | 5.6936 | 2098.3198 | 50.752 | 35 | Fantome thyroide | 0.395 | 1.126 | 0.72187 | 0.72574 | 280.086 | 388 | 0.27452 | 5.5395 | 1893.3677 | 48.0752 | 40 | Fantome thyroide | 0.451 | 1.126 | 0.75815 | 0.75213 | 262.32 | 346 | 0.23529 | 5.3748 | 1688.4155 | 45.0257 | 345.3937 | 59.2849 | -0.011451 | 1
19 | 8 | 320 | 2 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 23.2 | 2021-03-08 17:30 |  |  | 2021-03-08 18:41 | 71 |  | 20.24 | 20.24 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyoid uptake index | 63.6 | Manuel |  | 385.529 | 384.129 | O | 0.96 | 08_L_GC11_LT_Ser |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 183747 | NM | TL-SER-13 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [2,209030, 2,209030] | 979.3 | 429.1 | 128 | 128 | 300 | 183747 | 401005 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.213 | 4.197 | 1.6739 | 1.2624 | 373.289 | 223 | 0.72502 | 15.7197 | 1088.1984 | 61.4771 | 10 | Fantome thyroide | 0.426 | 4.197 | 2.0395 | 1.9182 | 358.952 | 176 | 0.54375 | 15.817 | 858.8472 | 59.1159 | 15 | Fantome thyroide | 0.648 | 4.197 | 2.1945 | 2.0493 | 351.123 | 160 | 0.47515 | 15.8329 | 780.7702 | 57.8266 | 20 | Fantome thyroide | 0.84 | 4.197 | 2.3117 | 2.2133 | 342.129 | 148 | 0.43071 | 15.8166 | 722.2124 | 56.3454 | 25 | Fantome thyroide | 1.054 | 4.197 | 2.4927 | 2.41 | 326.55 | 131 | 0.36611 | 15.7539 | 639.2556 | 53.7796 | 30 | Fantome thyroide | 1.262 | 4.197 | 2.718 | 2.7379 | 304.412 | 112 | 0.29017 | 15.8983 | 546.5391 | 50.1337 | 35 | Fantome thyroide | 1.511 | 4.197 | 2.7977 | 2.9018 | 296.561 | 106 | 0.26202 | 15.8894 | 517.2602 | 48.8407 | 40 | Fantome thyroide | 1.691 | 4.197 | 2.8218 | 2.9674 | 293.471 | 104 | 0.25475 | 15.8958 | 507.5006 | 48.3319 | 364.703 | 60.0631 | 0.49528 | 1
19 | 8 | 319 | 2 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison |  |  |  | 11 |  |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.73 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 18:59 | 89 | 59 | 18.31 | 18.31 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyoid uptake index | 57 | Manuel |  | 312.747 | 311.347 | O | 0.966 | 08_L_GC11_LT_Rou |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 185542 | NM | TL-ROUTINE-14 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [2,209030, 2,209030] | 979.3 | 429.1 | 128 | 128 | 300 | 185542 | 324746 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.064 | 1.28 | 0.59516 | 0.575 | 305.315 | 513 | 0.65122 | 7.3494 | 2503.3443 | 55.5826 | 10 | Fantome thyroide | 0.128 | 1.28 | 0.68218 | 0.655 | 298.797 | 438 | 0.51624 | 7.3027 | 2137.3583 | 54.396 | 15 | Fantome thyroide | 0.192 | 1.28 | 0.73694 | 0.775 | 291.827 | 396 | 0.44147 | 7.4495 | 1932.4062 | 53.1271 | 20 | Fantome thyroide | 0.257 | 1.28 | 0.78741 | 0.835 | 284.255 | 361 | 0.37502 | 7.3218 | 1761.6127 | 51.7486 | 25 | Fantome thyroide | 0.324 | 1.28 | 0.80595 | 0.855 | 280.471 | 348 | 0.35287 | 7.2883 | 1698.1751 | 51.0597 | 30 | Fantome thyroide | 0.384 | 1.28 | 0.86129 | 0.895 | 267 | 310 | 0.29062 | 7.5144 | 1512.7422 | 48.6073 | 35 | Fantome thyroide | 0.455 | 1.28 | 0.90187 | 0.935 | 256.13 | 284 | 0.24465 | 7.3601 | 1385.867 | 46.6284 | 40 | Fantome thyroide | 0.512 | 1.28 | 0.91411 | 0.945 | 252.293 | 276 | 0.23143 | 7.4348 | 1346.8285 | 45.9299 | 308.2785 | 56.1221 | 1.7761 | 1
20 | 8 | 352 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 88 | Routine |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.28 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 17:03 | -57 | 63 | 5.55 | 5.55 | 0.4 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 64.3 | Manuel |  | 108.128 | 107.437 | O | 0.97 | 08_S_GC11_PI_I3 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 165937 | NM | IP-IRSN3-1 ACOL | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 300 | 165937 | 110726 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.182 | 0.064419 | 0.059008 | 105.068 | 1631 | 0.62784 | 12.1187 | 1989.744 | 63.1039 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.182 | 0.072252 | 0.066117 | 102.165 | 1414 | 0.52238 | 12.0101 | 1725.0141 | 61.3604 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.182 | 0.078946 | 0.073227 | 98.288 | 1245 | 0.44639 | 11.9616 | 1518.842 | 59.0318 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.182 | 0.084785 | 0.080336 | 93.942 | 1108 | 0.38844 | 11.8624 | 1351.7084 | 56.4216 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.182 | 0.090501 | 0.086023 | 88.691 | 980 | 0.33923 | 11.7482 | 1195.5543 | 53.2679 | 30 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.182 | 0.095975 | 0.091711 | 82.922 | 864 | 0.29742 | 11.5441 | 1054.0397 | 49.803 | 35 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.182 | 0.10139 | 0.097398 | 76.348 | 753 | 0.26196 | 11.5429 | 918.6249 | 45.8547 | 40 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.182 | 0.10834 | 0.10593 | 67.607 | 624 | 0.21985 | 11.7138 | 761.2509 | 40.6048 | 107.0021 | 64.2655 | -2.5298 | 1
20 | 8 | 349 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.42 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 17:34 | -26 | 94 | 5.54 | 5.54 | 0.4 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 67.8 | Manuel |  | 107.618 | 106.927 | O | 0.929 | 08_S_GC11_PI_I10 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 173029 | NM | IP-IRSN10-2 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 300 | 173029 | 109642 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.119 | 0.040593 | 0.037652 | 105.379 | 2596 | 0.59298 | 6.6834 | 3166.999 | 63.4049 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.119 | 0.045355 | 0.04323 | 102.593 | 2262 | 0.48717 | 6.6787 | 2759.5346 | 61.7286 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.119 | 0.04901 | 0.046949 | 99.196 | 2024 | 0.41731 | 6.7586 | 2469.1857 | 59.6847 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.119 | 0.052431 | 0.049738 | 94.742 | 1807 | 0.36138 | 6.7873 | 2204.4558 | 57.0048 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.119 | 0.05573 | 0.053457 | 89.391 | 1604 | 0.31447 | 6.8547 | 1956.8052 | 53.7852 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.119 | 0.059064 | 0.057176 | 82.867 | 1403 | 0.27404 | 6.8616 | 1711.5946 | 49.8598 | 35 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.119 | 0.062638 | 0.059965 | 74.852 | 1195 | 0.23731 | 7.0246 | 1457.8443 | 45.0373 | 40 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.119 | 0.066009 | 0.063684 | 66.537 | 1008 | 0.20812 | 7.2707 | 1229.713 | 40.0343 | 106.7451 | 64.2269 | 8.1429 | 1
20 | 8 | 350 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 17:47 | -13 | 107 | 5.51 | 5.51 | 0.38 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 61.8 | Manuel |  | 102.655 | 101.964 | O | 0.984 | 08_S_GC11_PI_I15 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 174337 | NM | IP-IRSN15-3 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 300 | 174337 | 104255 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.102 | 0.032367 | 0.029883 | 99.789 | 3083 | 0.59223 | 10.364 | 3761.1163 | 60.3684 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.102 | 0.035697 | 0.03307 | 96.916 | 2715 | 0.50436 | 10.064 | 3312.1734 | 58.6304 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.102 | 0.038755 | 0.034664 | 92.74 | 2393 | 0.43837 | 9.7103 | 2919.3485 | 56.1041 | 20 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.102 | 0.042013 | 0.037852 | 86.883 | 2068 | 0.38044 | 9.1373 | 2522.8636 | 52.5608 | 25 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.102 | 0.045225 | 0.041039 | 80.049 | 1770 | 0.3328 | 8.4059 | 2159.3175 | 48.4265 | 30 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.102 | 0.048348 | 0.045023 | 72.474 | 1499 | 0.29499 | 7.8225 | 1828.7101 | 43.8439 | 35 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.102 | 0.052481 | 0.049008 | 62.085 | 1183 | 0.25292 | 7.16 | 1443.2049 | 37.559 | 40 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.102 | 0.056498 | 0.053789 | 52.317 | 926 | 0.21696 | 6.8267 | 1129.6768 | 31.6497 | 101.2903 | 61.2766 | -47.4224 | 1
20 | 8 | 351 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 18:15 | 15 | 135 | 5.38 | 5.38 | 0.35 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 58.4 | Manuel |  | 94.754 | 94.063 | O | 0.984 | 08_S_GC11_PI_I20 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 181127 | NM | IP-IRSN20-4 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 300 | 181127 | 96225 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.093 | 0.02353 | 0.020707 | 92.002 | 3910 | 0.58832 | 1.9563 | 4770.0177 | 57.0025 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.093 | 0.026681 | 0.02434 | 87.648 | 3285 | 0.48228 | 2.7331 | 4007.5469 | 54.3048 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.093 | 0.028992 | 0.025793 | 82.657 | 2851 | 0.42267 | 3.7372 | 3478.0871 | 51.2125 | 20 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.093 | 0.032332 | 0.028699 | 73.296 | 2267 | 0.3579 | 5.4122 | 2765.6343 | 45.4126 | 25 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.093 | 0.036201 | 0.033059 | 61.216 | 1691 | 0.30244 | 7.4121 | 2062.9412 | 37.9281 | 30 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.093 | 0.039606 | 0.035965 | 50.854 | 1284 | 0.264 | 8.9426 | 1566.4201 | 31.5081 | 35 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.093 | 0.043868 | 0.041051 | 39.13 | 892 | 0.22448 | 10.4242 | 1088.1984 | 24.2441 | 40 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.093 | 0.048523 | 0.046863 | 28.677 | 591 | 0.18564 | 11.3457 | 720.9925 | 17.7677 | 93.623 | 58.0068 | 75.9107 | 0
20 | 8 | 353 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.47 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 18:21 | 21 | 141 | 5.37 | 5.37 | 0.3 | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 90.03 | 89.339 | O | 0.983 | 08_S_GC11_PI_I30 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 181716 | NM | IP-IRSN30-5 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 300 | 181716 | 91137 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.073 | 0.017436 | 0.015113 | 87.387 | 5012 | 0.6193 | 3.652 | 6114.4064 | 54.2439 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.073 | 0.019936 | 0.016824 | 82.635 | 4145 | 0.51292 | 4.9441 | 5056.7068 | 51.2942 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.073 | 0.02209 | 0.019105 | 76.455 | 3461 | 0.44578 | 6.5899 | 4222.2587 | 47.4581 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.073 | 0.025404 | 0.023098 | 65.441 | 2576 | 0.36702 | 9.3979 | 3142.5999 | 40.6214 | 25 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.073 | 0.02885 | 0.02709 | 53.748 | 1863 | 0.30376 | 11.9354 | 2272.7732 | 33.3631 | 30 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.073 | 0.031293 | 0.028801 | 45.781 | 1463 | 0.26704 | 13.2053 | 1784.7918 | 28.4178 | 35 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.073 | 0.034516 | 0.032223 | 35.897 | 1040 | 0.22777 | 14.3368 | 1268.7515 | 22.2824 | 40 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.073 | 0.037983 | 0.036215 | 26.626 | 701 | 0.19383 | 15.3093 | 855.1873 | 16.5276 | 88.8861 | 55.1745 | 67.7051 | 0
20 | 8 | 355 | 3 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.27 | 2021-03-09 18:00 |  |  | 2021-03-09 19:13 | 73 |  | 4.95 | 4.94 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 71 | Manuel |  | 105.759 | 105.068 | O | 0.996 | 08_S_GC11_PI_Ser | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 190949 | NM | IP-SER-6 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 300 | 190949 | 109483 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.184 | 0.067308 | 0.059656 | 104.058 | 1546 | 0.66635 | 13.9141 | 1886.0479 | 70.2146 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.184 | 0.078646 | 0.074031 | 100.509 | 1278 | 0.52279 | 13.95 | 1559.1004 | 67.8198 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.184 | 0.085859 | 0.082656 | 97.278 | 1133 | 0.44307 | 13.9341 | 1382.2072 | 65.6397 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.184 | 0.092547 | 0.092719 | 93.287 | 1008 | 0.37742 | 13.941 | 1229.713 | 62.9467 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.184 | 0.097638 | 0.097031 | 89.632 | 918 | 0.33164 | 13.9574 | 1119.9172 | 60.4804 | 30 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.184 | 0.10348 | 0.10278 | 84.545 | 817 | 0.28444 | 14.0061 | 996.7019 | 57.0479 | 35 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.184 | 0.10854 | 0.10853 | 79.449 | 732 | 0.24732 | 14.0823 | 893.0059 | 53.6093 | 40 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.184 | 0.11381 | 0.11428 | 73.522 | 646 | 0.21134 | 14.0364 | 788.0899 | 49.61 | 103.7565 | 70.0111 | 0.61555 | 1
20 | 8 | 354 | 3 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  | 11 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.23 | 2021-03-09 18:00 | 0.2 | 2021-03-09 16:04 | 2021-03-09 19:20 | 80 | 196 | 4.71 | 4.71 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 47.5 | Manuel |  | 70.036 | 69.345 | O | 0.985 | 08_S_GC11_PI_Rou | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 191612 | NM | IP-ROUTINE-7 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 300 | 191612 | 71489 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.055 | 0.021165 | 0.02084 | 68.682 | 3245 | 0.58571 | 10.6568 | 3958.7487 | 48.6072 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.055 | 0.023778 | 0.023848 | 67.054 | 2820 | 0.46948 | 10.5354 | 3440.2685 | 47.4551 | 15 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.055 | 0.025732 | 0.025996 | 65.024 | 2527 | 0.39297 | 10.5404 | 3082.8222 | 46.0184 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.055 | 0.026867 | 0.026855 | 63.46 | 2362 | 0.35236 | 10.4648 | 2881.5299 | 44.9115 | 25 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.055 | 0.028447 | 0.028145 | 60.734 | 2135 | 0.30059 | 10.4514 | 2604.6005 | 42.9823 | 30 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.055 | 0.029735 | 0.029004 | 57.923 | 1948 | 0.26294 | 10.2167 | 2376.4692 | 40.9929 | 35 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.055 | 0.031114 | 0.031152 | 54.231 | 1743 | 0.22764 | 9.9323 | 2126.3788 | 38.38 | 40 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.055 | 0.031922 | 0.031152 | 51.714 | 1620 | 0.2094 | 9.6779 | 1976.3245 | 36.5987 | 69.2047 | 48.9771 | -8.8601 | 1
31 | 7 | 261 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 508.4 | 2021-05-03 15:26 | 50.4 | 2021-05-03 15:28 | 2021-05-04 20:07 | 1721 | 1719 | 16.72 | 16.72 | 1.05 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 294.737 | 291.9241 | O | 1.54 | 07_L_GC10_PT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 200715 | NM | PINHOLE LOCAL I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883612, 0,883612] | 0 | 521.961 | 256 | 256 | 300 | 200715 | 316338 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.439 | 0.1553 | 0.12175 | 301.742 | 1943 | 0.71957 | 11.923 | 1517.0364 | 60.1559 | 10 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.439 | 0.17893 | 0.15262 | 291.66 | 1630 | 0.59697 | 11.8917 | 1272.6554 | 58.1459 | 15 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.439 | 0.20363 | 0.18692 | 277.142 | 1361 | 0.4901 | 11.9065 | 1062.6282 | 55.2516 | 20 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.439 | 0.22279 | 0.21093 | 263.562 | 1183 | 0.41732 | 11.9073 | 923.6511 | 52.5443 | 25 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.439 | 0.23717 | 0.22807 | 251.396 | 1060 | 0.36889 | 11.9145 | 827.6164 | 50.1188 | 30 | Fantome thyroide | 0.132 | 0.439 | 0.25294 | 0.24522 | 236.495 | 935 | 0.32028 | 11.8454 | 730.0201 | 47.1481 | 35 | Fantome thyroide | 0.154 | 0.439 | 0.26917 | 0.26237 | 219.374 | 815 | 0.27471 | 11.8491 | 636.3277 | 43.7348 | 40 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.439 | 0.2822 | 0.27952 | 204.879 | 726 | 0.23971 | 11.8043 | 566.8391 | 40.8451 | 309.0993 | 61.6227 | -0.74077 | 1
20 | 8 | 321 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.42 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 17:20 | -40 | 80 | 5.61 | 5.61 | 0.2 | THYROIDE I123 | 600 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 35.6 | Manuel |  | 114.632 | 113.941 | O | 0.923 | 08_L_GC11_PI_I10 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 171617 | NM | IP-IRSN10-9 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 600 | 171617 | 117876 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.213 | 0.077114 | 0.070723 | 111.97 | 1452 | 0.60592 | 5.0394 | 1771.3723 | 33.265 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.213 | 0.086458 | 0.082371 | 108.937 | 1260 | 0.49803 | 5.0003 | 1537.1413 | 32.3639 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.213 | 0.093266 | 0.090691 | 105.577 | 1132 | 0.42972 | 5.0182 | 1380.9872 | 31.3657 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.213 | 0.099448 | 0.095684 | 101.437 | 1020 | 0.37558 | 5.0138 | 1244.3525 | 30.1358 | 25 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.213 | 0.10655 | 0.10234 | 95.577 | 897 | 0.32051 | 5.0209 | 1094.2982 | 28.3948 | 30 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.213 | 0.11223 | 0.10733 | 90.009 | 802 | 0.28161 | 4.93 | 978.4026 | 26.7406 | 35 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.213 | 0.11861 | 0.11565 | 82.905 | 699 | 0.24261 | 5.333 | 852.7474 | 24.6301 | 40 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.213 | 0.12393 | 0.12064 | 76.092 | 614 | 0.2147 | 5.4717 | 749.0514 | 22.6061 | 113.8545 | 33.8249 | 8.6153 | 1
20 | 8 | 322 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 17:53 | -7 | 113 | 5.48 | 5.48 | 0.19 | THYROIDE I123 | 600 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 32.8 | Manuel |  | 108.867 | 108.176 | O | 0.98 | 08_L_GC11_PI_I15 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 174908 | NM | IP-IRSN15-10 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 600 | 174908 | 111741 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.178 | 0.058433 | 0.053539 | 106.231 | 1818 | 0.62213 | 8.0551 | 2217.8753 | 32.3087 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.178 | 0.065517 | 0.060492 | 103.189 | 1575 | 0.51735 | 7.8898 | 1921.4266 | 31.3835 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.178 | 0.072764 | 0.067445 | 98.232 | 1350 | 0.42834 | 7.5788 | 1646.9371 | 29.8759 | 20 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.178 | 0.077923 | 0.071617 | 93.586 | 1201 | 0.37414 | 7.2744 | 1465.164 | 28.4629 | 25 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.178 | 0.082895 | 0.07718 | 87.952 | 1061 | 0.33017 | 6.9157 | 1294.3705 | 26.7494 | 30 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.178 | 0.088035 | 0.082742 | 80.904 | 919 | 0.29318 | 6.6551 | 1121.1372 | 24.6058 | 35 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.178 | 0.094504 | 0.089695 | 71.445 | 756 | 0.25317 | 6.271 | 922.2848 | 21.729 | 40 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.178 | 0.10166 | 0.098039 | 61.099 | 601 | 0.21286 | 5.764 | 733.192 | 18.5824 | 108.1528 | 32.8932 | -36.8816 | 1
20 | 8 | 323 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.45 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 18:04 | 4 | 124 | 5.43 | 5.43 | 0.2 | THYROIDE I123 | 600 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 31.1 | Manuel |  | 102.358 | 101.667 | O | 0.972 | 08_L_GC11_PI_I20 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 180038 | NM | IP-IRSN20-11 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 600 | 180038 | 105218 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.152 | 0.043892 | 0.039781 | 99.546 | 2268 | 0.60133 | 0.77993 | 2766.8543 | 30.5543 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.152 | 0.049622 | 0.044531 | 95.77 | 1930 | 0.49252 | 1.2358 | 2354.51 | 29.3953 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.152 | 0.053961 | 0.049281 | 91.194 | 1690 | 0.42667 | 1.8461 | 2061.7212 | 27.9908 | 20 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.152 | 0.058708 | 0.054031 | 84.54 | 1440 | 0.3688 | 2.6595 | 1756.7329 | 25.9484 | 25 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.152 | 0.063161 | 0.057594 | 77.119 | 1221 | 0.32516 | 3.6065 | 1489.5631 | 23.6707 | 30 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.152 | 0.069109 | 0.063531 | 66.276 | 959 | 0.27861 | 5.1514 | 1169.9353 | 20.3425 | 35 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.152 | 0.075253 | 0.069469 | 54.935 | 730 | 0.24036 | 6.2309 | 890.566 | 16.8616 | 40 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.152 | 0.080955 | 0.076594 | 45.092 | 557 | 0.21047 | 7.1252 | 679.514 | 13.8404 | 101.3583 | 31.1106 | 82.6555 | 0
20 | 8 | 325 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.47 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 18:45 | 45 | 165 | 5.26 | 5.26 | 0.2 | THYROIDE I123 | 600 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 30 | Manuel |  | 95.76 | 95.069 | O | 0.985 | 08_L_GC11_PI_I30 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 184056 | NM | IP-IRSN30-12 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 600 | 184056 | 98003 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.119 | 0.032098 | 0.028355 | 93.278 | 2906 | 0.61152 | 1.83 | 3545.1845 | 29.5558 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.119 | 0.035714 | 0.031145 | 90.106 | 2523 | 0.51943 | 2.3646 | 3077.9424 | 28.5507 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.119 | 0.039563 | 0.034863 | 84.467 | 2135 | 0.44487 | 3.3654 | 2604.6005 | 26.7639 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.119 | 0.043675 | 0.038582 | 76.694 | 1756 | 0.38361 | 4.8366 | 2142.2381 | 24.301 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.119 | 0.04855 | 0.04509 | 66.368 | 1367 | 0.32726 | 6.6498 | 1667.6763 | 21.0292 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.119 | 0.053487 | 0.049738 | 56.001 | 1047 | 0.28018 | 8.2494 | 1277.2912 | 17.7443 | 35 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.119 | 0.058639 | 0.055316 | 45.973 | 784 | 0.23708 | 9.4439 | 956.4435 | 14.5669 | 40 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.119 | 0.062912 | 0.059035 | 37.873 | 602 | 0.20852 | 10.1873 | 734.4119 | 12.0003 | 94.8894 | 30.0663 | 76.7886 | 0
20 | 8 | 327 | 3 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.27 | 2021-03-09 18:00 |  |  | 2021-03-09 19:03 | 63 |  | 4.99 | 4.99 |  | THYROIDE I123 | 600 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 37.8 | Manuel |  | 113.842 | 113.151 | O | 0.979 | 08_L_GC11_PI_Ser | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 185913 | NM | IP-SER-13 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 600 | 185913 | 118552 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.321 | 0.12128 | 0.10909 | 111.096 | 916 | 0.67914 | 10.3797 | 1117.4773 | 37.1062 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.321 | 0.14283 | 0.13417 | 107.125 | 750 | 0.5294 | 10.4032 | 914.965 | 35.7799 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.321 | 0.15485 | 0.14921 | 104.062 | 672 | 0.45612 | 10.4155 | 819.8087 | 34.7568 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.321 | 0.16718 | 0.16175 | 99.809 | 597 | 0.38991 | 10.4203 | 728.3122 | 33.3363 | 25 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.321 | 0.17654 | 0.17179 | 96.037 | 544 | 0.3434 | 10.4136 | 663.6546 | 32.0765 | 30 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.321 | 0.18603 | 0.17931 | 91.342 | 491 | 0.30137 | 10.4114 | 598.9971 | 30.5084 | 35 | Fantome thyroide | 0.113 | 0.321 | 0.19518 | 0.18934 | 86.075 | 441 | 0.26495 | 10.4379 | 537.9994 | 28.7492 | 40 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.321 | 0.20464 | 0.20188 | 80.218 | 392 | 0.2292 | 10.4476 | 478.2217 | 26.7929 | 111.2724 | 37.1651 | 0.42532 | 1
20 | 8 | 326 | 3 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison |  |  |  | 11 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.23 | 2021-03-09 18:00 | 0.2 | 2021-03-09 16:04 | 2021-03-09 19:25 | 85 | 201 | 4.69 | 4.69 |  | THYROIDE I123 | 600 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 26.7 | Manuel |  | 78.796 | 78.105 | O | 0.989 | 08_L_GC11_PI_Rou | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 192137 | NM | IP-ROUTINE-14 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 600 | 192137 | 81489 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.106 | 0.041232 | 0.040992 | 77.103 | 1870 | 0.57338 | 8.6682 | 2281.3128 | 27.3998 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.106 | 0.04554 | 0.045961 | 75.46 | 1657 | 0.47476 | 8.5939 | 2021.4628 | 26.8159 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.106 | 0.04912 | 0.050102 | 73.336 | 1493 | 0.40156 | 8.6066 | 1821.3904 | 26.0611 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.106 | 0.052565 | 0.054242 | 70.542 | 1342 | 0.3377 | 8.5173 | 1637.1774 | 25.0682 | 25 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.106 | 0.055214 | 0.055898 | 67.803 | 1228 | 0.29288 | 8.409 | 1498.1028 | 24.0949 | 30 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.106 | 0.057707 | 0.059211 | 64.747 | 1122 | 0.25352 | 8.3123 | 1368.7877 | 23.0089 | 35 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.106 | 0.060429 | 0.060867 | 60.671 | 1004 | 0.21468 | 8.2711 | 1224.8332 | 21.5604 | 40 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.106 | 0.062804 | 0.061695 | 56.461 | 899 | 0.18415 | 8.2478 | 1096.7381 | 20.0643 | 78.3573 | 27.8455 | -4.1974 | 1
21 | 8 | 359 | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 323 | Routine |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.33 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 19:47 | 137 | 107 | 16.39 | 16.38 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 83.5 | Manuel |  | 409.183 | 408.492 | O | 0.946 | 08_S_GC11_PT_I3 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 194342 | NM | TP-IRSN3-1 OK | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 300 | 194342 | 411091 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.728 | 0.25558 | 0.21897 | 398.451 | 1559 | 0.64165 | 12.4644 | 1901.9073 | 81.0849 | 10 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.728 | 0.28807 | 0.25309 | 386.876 | 1343 | 0.53308 | 12.3842 | 1638.3974 | 78.7293 | 15 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.728 | 0.31335 | 0.28153 | 373.202 | 1191 | 0.46164 | 12.3035 | 1452.9645 | 75.9467 | 20 | Fantome thyroide | 0.146 | 0.728 | 0.3383 | 0.31566 | 354.88 | 1049 | 0.40227 | 12.223 | 1279.7311 | 72.2182 | 25 | Fantome thyroide | 0.182 | 0.728 | 0.36324 | 0.34978 | 333.093 | 917 | 0.35067 | 12.2211 | 1118.6973 | 67.7845 | 30 | Fantome thyroide | 0.219 | 0.728 | 0.39083 | 0.37822 | 306.798 | 785 | 0.29891 | 12.2791 | 957.6634 | 62.4335 | 35 | Fantome thyroide | 0.255 | 0.728 | 0.41724 | 0.40666 | 279.966 | 671 | 0.25296 | 12.3564 | 818.5887 | 56.9731 | 40 | Fantome thyroide | 0.292 | 0.728 | 0.4413 | 0.43509 | 254.189 | 576 | 0.21333 | 12.2454 | 702.6931 | 51.7275 | 407.9068 | 83.0091 | -1.1334 | 1
21 | 8 | 356 | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.87 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 19:53 | 143 | 113 | 16.61 | 16.61 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 81.1 | Manuel |  | 402.681 | 401.99 | O | 0.97 | 08_S_GC11_PT_I10 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 194943 | NM | TP-IRSN10-2 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 300 | 194943 | 404222 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.397 | 0.16017 | 0.15043 | 394.821 | 2465 | 0.59764 | 5.0902 | 3007.1851 | 79.2336 | 10 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.397 | 0.1775 | 0.16904 | 386.413 | 2177 | 0.49759 | 4.9933 | 2655.8385 | 77.5463 | 15 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.397 | 0.19112 | 0.18454 | 376.315 | 1969 | 0.4276 | 4.8903 | 2402.0882 | 75.5198 | 20 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.397 | 0.20355 | 0.19695 | 363.751 | 1787 | 0.37031 | 4.7565 | 2180.0567 | 72.9984 | 25 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.397 | 0.21408 | 0.20936 | 350.028 | 1635 | 0.32707 | 4.6374 | 1994.6238 | 70.2444 | 30 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.397 | 0.22341 | 0.21866 | 335.337 | 1501 | 0.29271 | 4.5276 | 1831.15 | 67.2962 | 35 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.397 | 0.23328 | 0.23107 | 316.793 | 1358 | 0.26077 | 4.499 | 1656.6967 | 63.5748 | 40 | Fantome thyroide | 0.159 | 0.397 | 0.24645 | 0.24347 | 289.828 | 1176 | 0.22123 | 4.556 | 1434.6652 | 58.1634 | 401.1711 | 80.5079 | -9.5992 | 1
21 | 8 | 357 | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.88 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 20:15 | 165 | 135 | 15.93 | 15.93 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 79.2 | Manuel |  | 377.058 | 376.367 | O | 0.956 | 08_S_GC11_PT_I15 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 201142 | NM | TP-IRSN15-3 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 300 | 201142 | 378257 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.354 | 0.11974 | 0.10924 | 367.249 | 3067 | 0.58905 | 17.7807 | 3741.597 | 76.8464 | 10 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.354 | 0.13347 | 0.12307 | 357.159 | 2676 | 0.48671 | 17.6674 | 3264.5953 | 74.7351 | 15 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.354 | 0.14469 | 0.1369 | 343.933 | 2377 | 0.41578 | 17.522 | 2899.8292 | 71.9676 | 20 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.354 | 0.15361 | 0.14796 | 329.65 | 2146 | 0.36753 | 17.4832 | 2618.02 | 68.9789 | 25 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.354 | 0.16476 | 0.16179 | 307.445 | 1866 | 0.31587 | 17.424 | 2276.433 | 64.3325 | 30 | Fantome thyroide | 0.107 | 0.354 | 0.1783 | 0.17838 | 277.257 | 1555 | 0.25975 | 17.6999 | 1897.0275 | 58.0157 | 35 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.354 | 0.18955 | 0.18668 | 250.583 | 1322 | 0.21587 | 17.7044 | 1612.7784 | 52.4342 | 40 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.354 | 0.19902 | 0.19498 | 226.083 | 1136 | 0.1816 | 17.7366 | 1385.867 | 47.3076 | 374.1541 | 78.2913 | 0.38998 | 1
21 | 8 | 358 | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 22.49 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 20:21 | 171 | 141 | 16.19 | 16.19 | 1.24 | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 74.8 | Manuel |  | 362.077 | 361.386 | O | 0.963 | 08_S_GC11_PT_I20 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 201726 | NM | TP-IRSN20-4 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 300 | 201726 | 363155 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.222 | 0.08699 | 0.082383 | 355.095 | 4082 | 0.56016 | 4.8375 | 4979.8497 | 73.1099 | 10 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.222 | 0.095211 | 0.091055 | 347.996 | 3655 | 0.47024 | 4.758 | 4458.9296 | 71.6483 | 15 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.222 | 0.10188 | 0.097992 | 338.755 | 3325 | 0.40584 | 4.6476 | 4056.345 | 69.7457 | 20 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.222 | 0.10756 | 0.1032 | 328.046 | 3050 | 0.35689 | 4.5549 | 3720.8578 | 67.5409 | 25 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.222 | 0.11267 | 0.11013 | 315.48 | 2800 | 0.31814 | 4.4086 | 3415.8695 | 64.9537 | 30 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.222 | 0.11843 | 0.11534 | 298.218 | 2518 | 0.27976 | 4.4169 | 3071.8426 | 61.3996 | 35 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.222 | 0.12487 | 0.12401 | 275.968 | 2210 | 0.24166 | 4.6198 | 2696.097 | 56.8186 | 40 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.222 | 0.13173 | 0.13095 | 250.155 | 1899 | 0.20425 | 4.7202 | 2316.6915 | 51.504 | 359.5945 | 74.0363 | -0.80094 | 1
21 | 8 | 360 | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 22.01 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 20:42 | 192 | 162 | 15.21 | 15.21 | 1.05 | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 70.1 | Manuel |  | 318.679 | 317.988 | O | 0.962 | 08_S_GC11_PT_I30 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 203816 | NM | TP-IRSN30-5 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 300 | 203816 | 319337 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.157 | 0.060662 | 0.058262 | 312.956 | 5159 | 0.56049 | 7.9435 | 6293.7395 | 68.5856 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.157 | 0.066428 | 0.064395 | 306.897 | 4620 | 0.46935 | 7.8264 | 5636.1846 | 67.2577 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.157 | 0.070688 | 0.068074 | 299.503 | 4237 | 0.41014 | 7.7521 | 5168.9425 | 65.6373 | 20 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.157 | 0.074322 | 0.07298 | 290.524 | 3909 | 0.366 | 7.656 | 4768.7978 | 63.6695 | 25 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.157 | 0.078904 | 0.077887 | 275.771 | 3495 | 0.31776 | 7.7214 | 4263.7371 | 60.4363 | 30 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.157 | 0.084019 | 0.08402 | 256.763 | 3056 | 0.26876 | 8.0035 | 3728.1775 | 56.2707 | 35 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.157 | 0.08804 | 0.087699 | 239.997 | 2726 | 0.23317 | 8.0194 | 3325.5929 | 52.5963 | 40 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.157 | 0.092439 | 0.092605 | 219.45 | 2374 | 0.19749 | 7.9871 | 2896.1693 | 48.0934 | 316.9711 | 69.4655 | 2.0129 | 1
21 | 8 | 362 | 4 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 23.2 | 2021-03-08 17:30 |  |  | 2021-03-08 20:48 | 198 |  | 15.85 | 15.85 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 83.8 | Manuel |  | 397.042 | 396.351 | O | 0.97 | 08_S_GC11_PT_Ser | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 204355 | NM | TP-SER-6 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 300 | 204355 | 398809 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.695 | 0.26 | 0.23619 | 386.617 | 1487 | 0.65244 | 16.6465 | 1814.0707 | 81.3075 | 10 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.695 | 0.2998 | 0.28506 | 375.046 | 1251 | 0.51888 | 16.7198 | 1526.1617 | 78.874 | 15 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.695 | 0.32668 | 0.31764 | 362.937 | 1111 | 0.44124 | 16.7696 | 1355.3682 | 76.3274 | 20 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.695 | 0.35097 | 0.33936 | 348.515 | 993 | 0.37878 | 16.7474 | 1211.4137 | 73.2944 | 25 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.695 | 0.37147 | 0.3665 | 333.949 | 899 | 0.33048 | 16.8163 | 1096.7381 | 70.2311 | 30 | Fantome thyroide | 0.209 | 0.695 | 0.39252 | 0.39365 | 316.374 | 806 | 0.28495 | 16.9317 | 983.2824 | 66.535 | 35 | Fantome thyroide | 0.244 | 0.695 | 0.41258 | 0.41537 | 296.645 | 719 | 0.24576 | 16.9737 | 877.1465 | 62.3859 | 40 | Fantome thyroide | 0.278 | 0.695 | 0.43004 | 0.43166 | 277.373 | 645 | 0.21425 | 17.0363 | 786.8699 | 58.3329 | 390.8755 | 82.203 | 1.858 | 1
21 | 8 | 361 | 4 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  | 11 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m | 20 | 21.73 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 19:22 | 112 | 82 | 17.52 | 17.52 | 0.95 | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris | thyroid uptake index | 53.5 | Manuel |  | 280.436 | 279.745 | O | 0.968 | 08_S_GC11_PT_Rou | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 191816 | NM | TP-ROUTINE-7 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 300 | 191816 | 281861 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.212 | 0.093344 | 0.096891 | 274.898 | 2945 | 0.56894 | 3.414 | 3592.7627 | 52.3018 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.212 | 0.10331 | 0.11014 | 269.73 | 2611 | 0.46472 | 3.3996 | 3185.2983 | 51.3185 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.212 | 0.11046 | 0.11677 | 263.995 | 2390 | 0.39591 | 3.4369 | 2915.6886 | 50.2274 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.212 | 0.11676 | 0.12173 | 256.999 | 2201 | 0.33964 | 3.4337 | 2685.1174 | 48.8963 | 25 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.212 | 0.1219 | 0.1267 | 249.766 | 2049 | 0.29662 | 3.4376 | 2499.6845 | 47.5202 | 30 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.212 | 0.12684 | 0.13002 | 241.241 | 1902 | 0.25759 | 3.4737 | 2320.3513 | 45.8982 | 35 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.212 | 0.13157 | 0.13333 | 231.429 | 1759 | 0.22228 | 3.503 | 2145.898 | 44.0314 | 40 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.212 | 0.13501 | 0.13664 | 222.761 | 1650 | 0.19881 | 3.4131 | 2012.9231 | 42.3822 | 278.6699 | 53.0194 | 0.39516 | 1
32 | 7 | 268 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 508.4 | 2021-05-03 15:26 | 50.4 | 2021-05-03 15:28 | 2021-05-04 18:19 | 1613 | 1611 | 20.58 | 20.58 | 1.39 | THYROIDE LEHR | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 745.694 | 739.8998 | O | 1.04 | 07_L_GC9_LT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 181956 | NM | LEHR LOCAL I3 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,736905, 0,736905] | 1008.6 | 630.6 | 256 | 256 | 600 | 181956 | 811403 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.945 | 0.33544 | 0.29162 | 765.813 | 2283 | 0.68129 | 9.4585 | 1239.7352 | 62.0192 | 10 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.945 | 0.38885 | 0.35807 | 739.587 | 1902 | 0.54892 | 9.4425 | 1032.8411 | 59.8953 | 15 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.945 | 0.42679 | 0.39498 | 712.313 | 1669 | 0.46942 | 9.4273 | 906.3154 | 57.6865 | 20 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.945 | 0.45974 | 0.42451 | 681.799 | 1483 | 0.40926 | 9.4003 | 805.312 | 55.2153 | 25 | Fantome thyroide | 0.237 | 0.945 | 0.49266 | 0.46143 | 644.886 | 1309 | 0.3565 | 9.3599 | 710.8249 | 52.2259 | 30 | Fantome thyroide | 0.284 | 0.945 | 0.52118 | 0.49096 | 607.693 | 1166 | 0.3162 | 9.3587 | 633.1718 | 49.2139 | 35 | Fantome thyroide | 0.331 | 0.945 | 0.54938 | 0.52049 | 566.407 | 1031 | 0.28092 | 9.3211 | 559.8629 | 45.8703 | 40 | Fantome thyroide | 0.378 | 0.945 | 0.58181 | 0.5574 | 514.323 | 884 | 0.24528 | 9.4357 | 480.0376 | 41.6523 | 786.9452 | 63.7306 | -0.071657 | 1
21 | 8 | 328 | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.87 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 19:59 | 149 | 119 | 16.42 | 16.42 |  | THYROIDE TC99M | 420 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 42.9 | Manuel |  | 294.904 | 294.213 | O | 0.958 | 08_L_GC11_PT_I10 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 195515 | NM | TP-IRSN10-9 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 420 | 195515 | 296722 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.501 | 0.20471 | 0.18983 | 288.845 | 1411 | 0.62606 | 4.0722 | 1721.3542 | 41.8834 | 10 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.501 | 0.2294 | 0.22114 | 282.166 | 1230 | 0.51724 | 3.9829 | 1500.5427 | 40.915 | 15 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.501 | 0.24644 | 0.2368 | 275.024 | 1116 | 0.45151 | 3.9216 | 1361.468 | 39.8794 | 20 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.501 | 0.26362 | 0.25246 | 265.733 | 1008 | 0.39142 | 3.8285 | 1229.713 | 38.5321 | 25 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.501 | 0.27842 | 0.26811 | 255.592 | 918 | 0.34511 | 3.7363 | 1119.9172 | 37.0617 | 30 | Fantome thyroide | 0.151 | 0.501 | 0.29198 | 0.27986 | 244.388 | 837 | 0.30702 | 3.7148 | 1021.101 | 35.437 | 35 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.501 | 0.30529 | 0.29551 | 231.713 | 759 | 0.27317 | 3.6368 | 925.9446 | 33.5991 | 40 | Fantome thyroide | 0.201 | 0.501 | 0.31964 | 0.31508 | 216.075 | 676 | 0.24066 | 3.5395 | 824.6885 | 31.3316 | 294.2042 | 42.6605 | -12.527 | 1
21 | 8 | 329 | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.88 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 20:08 | 158 | 128 | 16.15 | 16.14 |  | THYROIDE TC99M | 420 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 41.1 | Manuel |  | 277.782 | 277.091 | O | 0.955 | 08_L_GC11_PT_I15 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 200405 | NM | TP-IRSN15-10 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 420 | 200405 | 279364 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.449 | 0.15895 | 0.14207 | 270.366 | 1701 | 0.62228 | 13.1877 | 2075.1407 | 39.8841 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.449 | 0.17924 | 0.16662 | 262.763 | 1466 | 0.51022 | 13.0985 | 1788.4517 | 38.7625 | 15 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.449 | 0.19448 | 0.18065 | 253.986 | 1306 | 0.43795 | 13.0297 | 1593.2591 | 37.4677 | 20 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.449 | 0.20772 | 0.19468 | 243.657 | 1173 | 0.38359 | 12.9125 | 1431.0053 | 35.944 | 25 | Fantome thyroide | 0.113 | 0.449 | 0.22037 | 0.21222 | 231.165 | 1049 | 0.33898 | 12.8483 | 1279.7311 | 34.1012 | 30 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.449 | 0.23648 | 0.22625 | 212.596 | 899 | 0.28953 | 12.9462 | 1096.7381 | 31.3619 | 35 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.449 | 0.2514 | 0.24379 | 194.335 | 773 | 0.24697 | 13.0318 | 943.024 | 28.6681 | 40 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.449 | 0.26498 | 0.26133 | 175.947 | 664 | 0.21257 | 13.0466 | 810.049 | 25.9555 | 276.9 | 40.8479 | -0.39757 | 1
21 | 8 | 330 | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 22.49 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 20:26 | 176 | 146 | 16.03 | 16.03 | 0.63 | THYROIDE TC99M | 420 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 39.5 | Manuel |  | 264.716 | 264.025 | O | 0.961 | 08_L_GC11_PT_I20 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 202254 | NM | TP-IRSN20-11 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 420 | 202254 | 266154 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.287 | 0.11461 | 0.10875 | 259.134 | 2261 | 0.58547 | 4.0635 | 2758.3146 | 38.4894 | 10 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.287 | 0.12657 | 0.11996 | 253.775 | 2005 | 0.48778 | 4.014 | 2446.0065 | 37.6935 | 15 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.287 | 0.13653 | 0.13117 | 246.707 | 1807 | 0.41582 | 3.9021 | 2204.4558 | 36.6436 | 20 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.287 | 0.14377 | 0.13789 | 239.663 | 1667 | 0.36904 | 3.8705 | 2033.6623 | 35.5974 | 25 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.287 | 0.15049 | 0.14686 | 231.157 | 1536 | 0.33079 | 3.8178 | 1873.8484 | 34.334 | 30 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.287 | 0.15821 | 0.15583 | 219.442 | 1387 | 0.29154 | 3.7528 | 1692.0753 | 32.5939 | 35 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.287 | 0.16672 | 0.1648 | 204.4 | 1226 | 0.25312 | 3.7589 | 1495.6629 | 30.3597 | 40 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.287 | 0.17495 | 0.17377 | 188.424 | 1077 | 0.21894 | 3.924 | 1313.8898 | 27.9868 | 263.8088 | 39.1838 | -2.2936 | 1
21 | 8 | 332 | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 22.01 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 20:34 | 184 | 154 | 15.45 | 15.45 |  | THYROIDE TC99M | 420 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 38.4 | Manuel |  | 248.103 | 247.412 | O | 0.974 | 08_L_GC11_PT_I30 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 203031 | NM | TP-IRSN30-12 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 420 | 203031 | 249374 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.202 | 0.083964 | 0.078117 | 243.495 | 2900 | 0.57908 | 6.5487 | 3537.8648 | 37.5243 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.202 | 0.091861 | 0.087586 | 238.93 | 2601 | 0.49046 | 6.4852 | 3173.0988 | 36.8208 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.202 | 0.098227 | 0.095477 | 233.192 | 2374 | 0.42692 | 6.3945 | 2896.1693 | 35.9365 | 20 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.202 | 0.10302 | 0.10179 | 227.256 | 2206 | 0.38434 | 6.3304 | 2691.2172 | 35.0217 | 25 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.202 | 0.10885 | 0.10652 | 218.025 | 2003 | 0.33831 | 6.3354 | 2443.5666 | 33.5992 | 30 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.202 | 0.11446 | 0.11441 | 207.51 | 1813 | 0.29829 | 6.3906 | 2211.7755 | 31.9787 | 35 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.202 | 0.12132 | 0.12073 | 193.022 | 1591 | 0.25301 | 6.4737 | 1940.9458 | 29.746 | 40 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.202 | 0.1273 | 0.12704 | 179.236 | 1408 | 0.21553 | 6.6375 | 1717.6944 | 27.6215 | 247.0876 | 38.0779 | 2.2947 | 1
21 | 8 | 334 | 4 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 23.2 | 2021-03-08 17:30 |  |  | 2021-03-08 20:53 | 203 |  | 15.7 | 15.7 | 0.7 | THYROIDE TC99M | 420 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 44.1 | Manuel |  | 289.746 | 289.055 | O | 0.965 | 08_L_GC11_PT_Ser | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 204923 | NM | TP-SER-13 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 420 | 204923 | 292064 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.81 | 0.31924 | 0.27527 | 281.892 | 883 | 0.67707 | 12.1428 | 1077.2188 | 42.7498 | 10 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.81 | 0.36538 | 0.34488 | 274.397 | 751 | 0.55193 | 12.2071 | 916.185 | 41.6131 | 15 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.81 | 0.40099 | 0.38285 | 265.858 | 663 | 0.46798 | 12.2466 | 808.8291 | 40.3182 | 20 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.81 | 0.4323 | 0.42082 | 255.919 | 592 | 0.40243 | 12.2379 | 722.2124 | 38.8109 | 25 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.81 | 0.45899 | 0.44613 | 245.559 | 535 | 0.35177 | 12.3846 | 652.6751 | 37.2398 | 30 | Fantome thyroide | 0.244 | 0.81 | 0.48613 | 0.49043 | 233.343 | 480 | 0.30418 | 12.3085 | 585.5776 | 35.3872 | 35 | Fantome thyroide | 0.285 | 0.81 | 0.51205 | 0.51574 | 220.183 | 430 | 0.26151 | 12.3453 | 524.58 | 33.3914 | 40 | Fantome thyroide | 0.324 | 0.81 | 0.53069 | 0.5284 | 209.623 | 395 | 0.23258 | 12.4177 | 481.8816 | 31.79 | 285.6313 | 43.3168 | 1.6962 | 1
21 | 8 | 333 | 4 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Rou | 28 | Autre | OUI | ESTIMABL2 + insert maison |  |  |  | 11 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.73 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 19:12 | 102 | 72 | 17.86 | 17.86 | 0.58 | THYROIDE TC99M | 420 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 30.5 | Manuel |  | 227.851 | 227.16 | O | 0.97 | 08_L_GC11_PT_Rou | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 190821 | NM | TP-ROUTINE-14 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 420 | 190821 | 230955 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.295 | 0.12426 | 0.12561 | 222.805 | 1793 | 0.57993 | 2.5341 | 2187.3764 | 29.7026 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.295 | 0.13799 | 0.14404 | 218.295 | 1582 | 0.47427 | 2.5726 | 1929.9663 | 29.1013 | 15 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.295 | 0.14907 | 0.15557 | 212.578 | 1426 | 0.39699 | 2.5508 | 1739.6535 | 28.3392 | 20 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.295 | 0.15724 | 0.16479 | 206.934 | 1316 | 0.34411 | 2.5245 | 1605.4587 | 27.5868 | 25 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.295 | 0.16499 | 0.174 | 200.127 | 1213 | 0.29748 | 2.569 | 1479.8035 | 26.6793 | 30 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.295 | 0.17188 | 0.17861 | 192.849 | 1122 | 0.25816 | 2.5749 | 1368.7877 | 25.7091 | 35 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.295 | 0.17913 | 0.18553 | 183.429 | 1024 | 0.22004 | 2.5793 | 1249.2323 | 24.4533 | 40 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.295 | 0.18495 | 0.19014 | 174.593 | 944 | 0.19117 | 2.649 | 1151.636 | 23.2753 | 226.5788 | 30.2057 | 2.8828 | 1
22 | 13 | 471 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 34 | Secours | DonnÂ‚es de 2020 (nombre lÂ‚gÂŠrement infÂ‚rieur Â… une annÂ‚e normale) | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m | 20 | 23 | 2021-04-06 15:02 | 0.08 | 2021-04-06 15:30 | 2021-04-06 16:12 | 71 | 43 | 20 | 20 | 2.01 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 584.654 | 560.409 | O | 0.6737 | 13_S_GC4_PT_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 161245 | NM | _13_S_GC4_PT_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 161245 | 604024 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.856 | 0.3194 | 0.28422 | 580.025 | 1816 | 0.66336 | 207.2185 | 2215.5316 | 96.6708 | 10 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.856 | 0.36609 | 0.33103 | 563.409 | 1539 | 0.53701 | 207.0726 | 1877.5899 | 93.9015 | 15 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.856 | 0.39806 | 0.36447 | 545.337 | 1370 | 0.46382 | 207.0233 | 1671.4088 | 90.8895 | 20 | Fantome thyroide | 0.173 | 0.856 | 0.42888 | 0.39791 | 522.374 | 1218 | 0.40219 | 207.0353 | 1485.9678 | 87.0623 | 25 | Fantome thyroide | 0.214 | 0.856 | 0.453 | 0.42466 | 501.017 | 1106 | 0.35884 | 206.9391 | 1349.3271 | 83.5028 | 30 | Fantome thyroide | 0.257 | 0.856 | 0.47623 | 0.45141 | 475.756 | 999 | 0.32297 | 206.8421 | 1218.7864 | 79.2927 | 35 | Fantome thyroide | 0.3 | 0.856 | 0.50857 | 0.49153 | 436.353 | 858 | 0.2788 | 206.993 | 1046.7655 | 72.7255 | 40 | Fantome thyroide | 0.343 | 0.856 | 0.54145 | 0.52497 | 395.26 | 730 | 0.23615 | 207.0152 | 890.6047 | 65.8767 | 584.7542 | 97.459 | -0.02773 | 1
22 | 13 | 468 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m | 20 | 23.2 | 2021-04-06 15:06 | 0.2 | 2021-04-06 15:55 | 2021-04-06 16:18 | 72 | 23 | 20 | 20 | 1.92 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 565.911 | 564.592 | O | 0.6787 | 13_S_GC4_PT_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 161819 | NM | _13_S_GC4_PT_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 161819 | 574855 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.519 | 0.20686 | 0.18449 | 560.178 | 2708 | 0.61942 | 201.064 | 3303.7773 | 93.363 | 10 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.519 | 0.22915 | 0.20882 | 548.574 | 2394 | 0.5215 | 201.0089 | 2920.6953 | 91.429 | 15 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.519 | 0.24738 | 0.23314 | 533.342 | 2156 | 0.45208 | 200.9623 | 2630.3338 | 88.8903 | 20 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.519 | 0.26297 | 0.24936 | 515.693 | 1961 | 0.39978 | 200.8467 | 2392.4326 | 85.9488 | 25 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.519 | 0.27765 | 0.26964 | 494.774 | 1782 | 0.35649 | 200.7872 | 2174.0514 | 82.4623 | 30 | Fantome thyroide | 0.156 | 0.519 | 0.29432 | 0.28991 | 466.788 | 1586 | 0.31278 | 200.8153 | 1934.9302 | 77.798 | 35 | Fantome thyroide | 0.182 | 0.519 | 0.3144 | 0.31018 | 430.41 | 1369 | 0.26347 | 200.8583 | 1670.1888 | 71.735 | 40 | Fantome thyroide | 0.208 | 0.519 | 0.33051 | 0.3264 | 398.922 | 1207 | 0.22602 | 200.8214 | 1472.5477 | 66.487 | 567.3982 | 94.5664 | -0.093365 | 1
22 | 13 | 469 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m | 20 | 23.6 | 2021-04-06 15:08 | 0.08 | 2021-04-06 16:05 | 2021-04-06 16:32 | 84 | 27 | 20 | 20 | 1.92 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 538.893 | 530.235 | O | 0.6373 | 13_S_GC4_PT_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 163232 | NM | _13_S_GC4_PT_I15 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 163232 | 546979 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.398 | 0.15896 | 0.13837 | 533.949 | 3359 | 0.62757 | 201.529 | 4098.0015 | 88.9915 | 10 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.398 | 0.1758 | 0.16013 | 522.839 | 2974 | 0.5324 | 201.4649 | 3628.299 | 87.1398 | 15 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.398 | 0.18936 | 0.17568 | 508.631 | 2686 | 0.46631 | 201.4142 | 3276.9372 | 84.7718 | 20 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.398 | 0.20179 | 0.19434 | 491.148 | 2434 | 0.41332 | 201.3674 | 2969.4956 | 81.858 | 25 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.398 | 0.21497 | 0.20988 | 467.783 | 2176 | 0.36437 | 201.4548 | 2654.7339 | 77.9638 | 30 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.398 | 0.23254 | 0.22854 | 433.928 | 1866 | 0.30352 | 201.6812 | 2276.5319 | 72.3213 | 35 | Fantome thyroide | 0.14 | 0.398 | 0.24519 | 0.24409 | 408.004 | 1664 | 0.26126 | 201.7359 | 2030.0907 | 68.0007 | 40 | Fantome thyroide | 0.16 | 0.398 | 0.25668 | 0.25652 | 381.426 | 1486 | 0.22574 | 201.7298 | 1812.9295 | 63.571 | 540.3759 | 90.0627 | 0.13129 | 1
22 | 13 | 470 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m | 20 | 25.1 | 2021-04-06 15:11 | 0 | 2021-04-06 16:24 | 2021-04-06 17:09 | 118 | 46 | 20 | 20 | 1.67 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 496.66 | 490.617 | O | 0.5898 | 13_S_GC4_PT_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 170940 | NM | _13_S_GC4_PT_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 170940 | 502376 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.279 | 0.11289 | 0.099176 | 491.741 | 4356 | 0.59829 | 195.264 | 5314.3479 | 81.9568 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.279 | 0.12402 | 0.11443 | 482.447 | 3890 | 0.50657 | 195.2037 | 4745.8249 | 80.4078 | 15 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.279 | 0.13247 | 0.12533 | 470.944 | 3555 | 0.44583 | 195.163 | 4337.1228 | 78.4907 | 20 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.279 | 0.14003 | 0.13405 | 456.781 | 3262 | 0.39805 | 195.1087 | 3979.6609 | 76.1302 | 25 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.279 | 0.14818 | 0.14495 | 437.28 | 2951 | 0.35299 | 195.1595 | 3600.2389 | 72.88 | 30 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.279 | 0.15833 | 0.15803 | 409.121 | 2584 | 0.30251 | 195.2152 | 3152.4965 | 68.1868 | 35 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.279 | 0.16905 | 0.16893 | 377.493 | 2233 | 0.25135 | 195.5201 | 2724.2743 | 62.9155 | 40 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.279 | 0.17672 | 0.17764 | 352.727 | 1996 | 0.21653 | 195.5438 | 2435.1328 | 58.7878 | 496.7355 | 82.7892 | 0.17392 | 1
22 | 13 | 472 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m | 20 | 25.4 | 2021-04-06 15:13 | 0 | 2021-04-06 16:38 | 2021-04-06 17:17 | 124 | 40 | 20 | 20 | 1.59 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 474.083 | 468.407 | O | 0.563 | 13_S_GC4_PT_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 171748 | NM | _13_S_GC4_PT_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 171748 | 478282 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.205 | 0.0843 | 0.077676 | 469.131 | 5565 | 0.58651 | 195.6939 | 6789.3356 | 78.1885 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.205 | 0.092339 | 0.087285 | 460.401 | 4986 | 0.49702 | 195.6316 | 6082.9519 | 76.7335 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.205 | 0.098051 | 0.095293 | 450.444 | 4594 | 0.44107 | 195.5876 | 5604.7094 | 75.074 | 20 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.205 | 0.10322 | 0.1017 | 437.961 | 4243 | 0.39645 | 195.5847 | 5176.4872 | 72.9935 | 25 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.205 | 0.11015 | 0.11131 | 416.695 | 3783 | 0.34378 | 195.8097 | 4615.2842 | 69.4492 | 30 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.205 | 0.11821 | 0.11932 | 388.663 | 3288 | 0.28718 | 196.1081 | 4011.3811 | 64.7772 | 35 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.205 | 0.12448 | 0.12572 | 365.232 | 2934 | 0.24425 | 196.2054 | 3579.4988 | 60.872 | 40 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.205 | 0.12968 | 0.13053 | 343.253 | 2647 | 0.2109 | 196.208 | 3229.3569 | 57.2088 | 474.6449 | 79.1075 | 0.29377 | 1
22 | 13 | 474 | 1 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m | 20 | 21.7 | 2021-04-06 16:46 |  |  | 2021-04-06 17:28 | 43 |  | 20 | 20 | 2.07 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 616.574 | 615.691 | O | 0.7402 | 13_S_GC4_PT_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 172830 | NM | _13_S_GC4_PT_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 172830 | 621195 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.855 | 0.37837 | 0.35068 | 608.42 | 1608 | 0.63788 | 200.8186 | 1961.7703 | 101.4033 | 10 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.855 | 0.42461 | 0.4108 | 595.31 | 1402 | 0.52708 | 200.7572 | 1710.449 | 99.2183 | 15 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.855 | 0.45971 | 0.45756 | 580.151 | 1262 | 0.45259 | 200.7882 | 1539.6481 | 96.6918 | 20 | Fantome thyroide | 0.171 | 0.855 | 0.48841 | 0.48428 | 564.606 | 1156 | 0.39611 | 200.7506 | 1410.3274 | 94.101 | 25 | Fantome thyroide | 0.214 | 0.855 | 0.51475 | 0.51768 | 546.664 | 1062 | 0.34857 | 200.6498 | 1295.6468 | 91.1107 | 30 | Fantome thyroide | 0.257 | 0.855 | 0.54057 | 0.55107 | 525.977 | 973 | 0.30488 | 200.6527 | 1187.0662 | 87.6628 | 35 | Fantome thyroide | 0.3 | 0.855 | 0.56572 | 0.57111 | 502.363 | 888 | 0.26515 | 200.5925 | 1083.3657 | 83.7272 | 40 | Fantome thyroide | 0.342 | 0.855 | 0.58774 | 0.59783 | 479.012 | 815 | 0.23204 | 200.6641 | 994.3052 | 79.8353 | 617.0748 | 102.8458 | -0.046436 | 1
22 | 13 | 473 | 1 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme 2D |  | 3 cm FantÂ“me - PSD | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m | 20 | 21.7 | 2021-04-30 14:14 | 0.01 | 2021-04-30 14:18 | 2021-04-30 14:56 | 42 | 38 | 20.01 | 20.01 | 2.04 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 604.656 | 596.1585 | O | 0.7164 | 13_S_GC4_PT_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210430 | 20210430 | 145614 | NM | _13_S_GC4_PT_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 532.4 | 256 | 256 | 300 | 145614 | 612222 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.178 | 0.083271 | 0.089695 | 600.881 | 7216 | 0.52574 | 205.4688 | 8803.5662 | 100.0968 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.178 | 0.090247 | 0.096648 | 592.743 | 6568 | 0.43807 | 205.4904 | 8013.0021 | 98.7411 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.178 | 0.095448 | 0.10221 | 582.616 | 6104 | 0.37751 | 205.5331 | 7446.9191 | 97.0541 | 20 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.178 | 0.099935 | 0.10638 | 570.328 | 5707 | 0.32864 | 205.6061 | 6962.5765 | 95.0072 | 25 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.178 | 0.10376 | 0.10777 | 556.681 | 5365 | 0.28954 | 205.687 | 6545.3343 | 92.7338 | 30 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.178 | 0.10735 | 0.11055 | 540.513 | 5035 | 0.25541 | 205.8282 | 6142.7322 | 90.0405 | 35 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.178 | 0.11123 | 0.11334 | 519.432 | 4670 | 0.22073 | 205.915 | 5697.4299 | 86.5287 | 40 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.178 | 0.11487 | 0.11612 | 495.451 | 4313 | 0.19035 | 206.1539 | 5261.8876 | 82.5339 | 603.9709 | 100.6115 | 0.32183 | 1
33 | 7 | 275 | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m |  | 643 | 2021-05-20 10:57 | 1.23 | 2021-05-21 14:01 | 2021-05-21 17:38 | 1841 | 217 | 17.83 | 17.83 | 1.17 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 318.284 | 316.9466 | O | 1.56 | 07_L_GC9_PT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 173821 | NM | PIN LOCAL I3 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,884286, 0,884286] | 994.1 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 173821 | 343332 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.5 | 0.17271 | 0.13867 | 325.38 | 1884 | 0.69912 | 6.5591 | 1473.2159 | 60.8301 | 10 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.5 | 0.19839 | 0.17383 | 314.45 | 1585 | 0.57826 | 6.47 | 1239.4093 | 58.7867 | 15 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.5 | 0.21776 | 0.19336 | 302.244 | 1388 | 0.50316 | 6.4402 | 1085.3629 | 56.5048 | 20 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.5 | 0.24259 | 0.22461 | 283.348 | 1168 | 0.41964 | 6.5035 | 913.3313 | 52.9721 | 25 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.5 | 0.26219 | 0.24805 | 266.124 | 1015 | 0.36152 | 6.4757 | 793.6912 | 49.7521 | 30 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.5 | 0.28086 | 0.27148 | 248.28 | 884 | 0.31054 | 6.4679 | 691.2542 | 46.4162 | 35 | Fantome thyroide | 0.175 | 0.5 | 0.29582 | 0.28711 | 232.216 | 785 | 0.27381 | 6.5077 | 613.84 | 43.413 | 40 | Fantome thyroide | 0.2 | 0.5 | 0.31353 | 0.31055 | 211.944 | 676 | 0.23327 | 6.3657 | 528.6061 | 39.6231 | 332.1484 | 62.0954 | -1.6381 | 1
22 | 13 | 440 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m |  | 23.2 | 2021-04-06 15:06 | 0.2 | 2021-04-06 15:55 | 2021-04-06 17:41 | 155 | 106 | 17.04 | 17.04 | 2.35 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2.67 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 691.568 | 676.344 | O | 0.9541 | 13_L_GC4_PT_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 174123 | NM | _13_L_GC4_PT_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 174123 | 705217 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.243 | 0.096885 | 0.086379 | 683.618 | 7056 | 0.60721 | 145.8869 | 4830.1221 | 133.7281 | 10 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.243 | 0.107 | 0.099668 | 669.071 | 6253 | 0.51229 | 145.7998 | 4280.4356 | 130.8824 | 15 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.243 | 0.11501 | 0.10726 | 651.199 | 5662 | 0.44655 | 145.7277 | 3875.8718 | 127.3863 | 20 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.243 | 0.12172 | 0.11675 | 631.112 | 5185 | 0.39786 | 145.6807 | 3549.3457 | 123.457 | 25 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.243 | 0.12869 | 0.12435 | 604.478 | 4697 | 0.35358 | 145.6649 | 3215.2896 | 118.2469 | 30 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.243 | 0.13649 | 0.13384 | 569.556 | 4173 | 0.30954 | 145.7194 | 2856.5901 | 111.4155 | 35 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.243 | 0.14631 | 0.14523 | 522.178 | 3569 | 0.25737 | 145.8547 | 2443.1272 | 102.1475 | 40 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.243 | 0.15331 | 0.15282 | 485.237 | 3165 | 0.22253 | 145.8172 | 2166.5726 | 94.9212 | 690.7839 | 135.1299 | 0.011886 | 1
22 | 13 | 441 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m |  | 23.6 | 2021-04-06 15:08 | 0.08 | 2021-04-06 16:05 | 2021-04-06 17:46 | 158 | 102 | 17.34 | 17.34 | 2.24 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2.67 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 660.941 | 647.908 | O | 0.8984 | 13_L_GC4_PT_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 174647 | NM | _13_L_GC4_PT_I15 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 174647 | 672445 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.199 | 0.074902 | 0.06452 | 653.666 | 8727 | 0.62308 | 154.5156 | 5973.9903 | 125.6567 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.199 | 0.083143 | 0.075402 | 639.037 | 7686 | 0.52461 | 154.4468 | 5261.383 | 122.8445 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.199 | 0.089504 | 0.08473 | 620.801 | 6936 | 0.45966 | 154.3411 | 4747.9772 | 119.3389 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.199 | 0.095706 | 0.092504 | 596.536 | 6233 | 0.40509 | 154.3128 | 4266.7448 | 114.6744 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.199 | 0.1036 | 0.10183 | 559.55 | 5401 | 0.34349 | 154.4568 | 3697.2066 | 107.5644 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.199 | 0.11132 | 0.11116 | 519.866 | 4670 | 0.28732 | 154.7538 | 3196.807 | 99.9358 | 35 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.199 | 0.11751 | 0.11738 | 484.956 | 4127 | 0.24475 | 154.7084 | 2825.1012 | 93.2249 | 40 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.199 | 0.12259 | 0.12204 | 452.357 | 3690 | 0.21275 | 154.7717 | 2525.9567 | 86.9583 | 659.2624 | 126.7325 | 0.20993 | 1
22 | 13 | 442 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m |  | 25.1 | 2021-04-06 15:11 | 0 | 2021-04-06 16:24 | 2021-04-06 17:52 | 161 | 88 | 18.43 | 18.43 | 2.17 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2.67 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 640.177 | 627.708 | O | 0.8189 | 13_L_GC4_PT_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 175209 | NM | _13_L_GC4_PT_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 175209 | 650480 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.151 | 0.057018 | 0.052496 | 633.641 | 11113 | 0.57633 | 145.8867 | 7607.3054 | 114.6032 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.151 | 0.062724 | 0.058395 | 619.715 | 9880 | 0.48368 | 145.8127 | 6763.2662 | 112.0845 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.151 | 0.066646 | 0.063113 | 604.478 | 9070 | 0.42827 | 145.7385 | 6208.7879 | 109.3286 | 20 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.151 | 0.070807 | 0.067832 | 581.962 | 8219 | 0.37735 | 145.725 | 5626.2434 | 105.2563 | 25 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.151 | 0.074831 | 0.072551 | 554.421 | 7409 | 0.33467 | 145.7927 | 5071.7651 | 100.2751 | 30 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.151 | 0.080593 | 0.079629 | 509.188 | 6318 | 0.27997 | 146.1358 | 4324.9308 | 92.094 | 35 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.151 | 0.085357 | 0.085527 | 468.783 | 5492 | 0.23763 | 146.3918 | 3759.4998 | 84.7862 | 40 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.151 | 0.090018 | 0.090246 | 426.054 | 4733 | 0.19854 | 146.288 | 3239.9331 | 77.0581 | 638.4192 | 115.4674 | 0.32488 | 1
22 | 13 | 444 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m |  | 25.4 | 2021-04-06 15:13 | 0 | 2021-04-06 16:38 | 2021-04-06 17:57 | 164 | 79 | 18.53 | 18.53 | 2.04 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2.67 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 603.43 | 591.891 | O | 0.768 | 13_L_GC4_PT_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 175729 | NM | _13_L_GC4_PT_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 175729 | 612773 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.115 | 0.041882 | 0.038184 | 598.877 | 14299 | 0.57911 | 145.9214 | 9788.2534 | 107.7311 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.115 | 0.045986 | 0.043574 | 586.09 | 12745 | 0.48854 | 145.8425 | 8724.4765 | 105.4308 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.115 | 0.049416 | 0.048066 | 567.988 | 11494 | 0.42422 | 145.8395 | 7868.1156 | 102.1745 | 20 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.115 | 0.052458 | 0.05166 | 546.249 | 10413 | 0.37474 | 146.0057 | 7128.1267 | 98.2639 | 25 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.115 | 0.056619 | 0.056152 | 510.763 | 9021 | 0.31402 | 146.2037 | 6175.2454 | 91.8804 | 30 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.115 | 0.060643 | 0.059746 | 472.044 | 7784 | 0.25957 | 146.5205 | 5328.4681 | 84.9153 | 35 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.115 | 0.063936 | 0.06334 | 436.105 | 6821 | 0.21826 | 146.6672 | 4669.255 | 78.4503 | 40 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.115 | 0.066351 | 0.066035 | 405.867 | 6117 | 0.19088 | 146.685 | 4187.338 | 73.0108 | 602.7662 | 108.4307 | 0.5744 | 1
22 | 13 | 446 | 1 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m |  | 21.7 | 2021-04-06 16:46 |  |  | 2021-04-06 18:02 | 77 |  | 18.72 | 18.72 | 2.78 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2.67 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 819.718 | 818.293 | O | 1.051 | 13_L_GC4_PT_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 180251 | NM | _13_L_GC4_PT_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 180251 | 833088 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.461 | 0.19954 | 0.18548 | 809.941 | 4059 | 0.62395 | 161.2503 | 2778.5524 | 144.2203 | 10 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.461 | 0.22216 | 0.21429 | 793.324 | 3571 | 0.52026 | 161.205 | 2444.4963 | 141.2614 | 15 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.461 | 0.2397 | 0.2359 | 773.522 | 3227 | 0.44898 | 161.1407 | 2209.0142 | 137.7354 | 20 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.461 | 0.25623 | 0.25751 | 748.954 | 2923 | 0.388 | 161.0707 | 2000.9137 | 133.3608 | 25 | Fantome thyroide | 0.116 | 0.461 | 0.26984 | 0.27192 | 724.253 | 2684 | 0.34152 | 161.0239 | 1837.3084 | 128.9624 | 30 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.461 | 0.28464 | 0.28632 | 692.236 | 2432 | 0.2947 | 160.8879 | 1664.804 | 123.2614 | 35 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.461 | 0.29578 | 0.30073 | 664.321 | 2246 | 0.26168 | 160.8132 | 1537.4793 | 118.2908 | 40 | Fantome thyroide | 0.185 | 0.461 | 0.3078 | 0.31154 | 629.76 | 2046 | 0.22855 | 160.681 | 1400.5711 | 112.1368 | 820.3215 | 146.0687 | -0.32616 | 1
22 | 13 | 445 | 1 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D |  |  |  | 3 cm FantÂ“me - PSD | cale 3 cm |  | 3 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m |  | 21.7 | 2021-04-30 14:14 | 0.01 | 2021-04-30 14:18 | 2021-04-30 15:01 | 47 | 43 | 19.82 | 19.82 | 2.94 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2.67 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 837.901 | 824.201 | O | 1 | 13_L_GC4_PT_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210430 | 20210430 | 150146 | NM | _13_L_GC4_PT_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 532.4 | 256 | 256 | 300 | 150146 | 881363 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.106 | 0.045606 | 0.049273 | 866.018 | 18989 | 0.51124 | 156.4336 | 12998.7513 | 145.6472 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.106 | 0.049234 | 0.051758 | 852.985 | 17325 | 0.42867 | 156.4642 | 11859.6749 | 143.4553 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.106 | 0.051974 | 0.05507 | 837.296 | 16110 | 0.37103 | 156.5073 | 11027.9574 | 140.8167 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.106 | 0.054794 | 0.056727 | 814.294 | 14861 | 0.31624 | 156.5024 | 10172.9655 | 136.9482 | 25 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.106 | 0.056969 | 0.058383 | 790.725 | 13880 | 0.27738 | 156.6753 | 9501.4307 | 132.9844 | 30 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.106 | 0.059042 | 0.060039 | 763.063 | 12924 | 0.24285 | 156.857 | 8847.0094 | 128.3322 | 35 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.106 | 0.06132 | 0.060867 | 725.165 | 11826 | 0.20845 | 157.0302 | 8095.3832 | 121.9585 | 40 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.106 | 0.063221 | 0.063352 | 686.39 | 10857 | 0.18286 | 157.3511 | 7432.0629 | 115.4373 | 871.0145 | 146.4875 | 0.56358 | 1
23 | 13 | 464 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 337 | Routine | DonnÂ‚es de 2020 (nombre lÂ‚gÂŠrement infÂ‚rieur Â… une annÂ‚e normale) | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.4 | 2021-04-07 14:54 | 0.02 | 2021-04-07 15:00 | 2021-04-07 16:17 | 83 | 77 | 5 | 5 | 0.47 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 137.332 | 134.849 | O | 0.6818 | 13_S_GC4_PI_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 161700 | NM | _13_S_GC4_PI_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 300 | 161700 | 140064 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.206 | 0.074191 | 0.068398 | 134.508 | 1813 | 0.60197 | 196.1973 | 2211.8716 | 89.672 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.206 | 0.081964 | 0.078055 | 131.306 | 1602 | 0.50846 | 196.1006 | 1954.4503 | 87.5373 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.206 | 0.088875 | 0.084492 | 126.913 | 1428 | 0.43688 | 196.0776 | 1742.1691 | 84.6087 | 20 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.206 | 0.096442 | 0.092539 | 120.456 | 1249 | 0.3688 | 195.925 | 1523.788 | 80.304 | 25 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.206 | 0.10141 | 0.097367 | 115.201 | 1136 | 0.32961 | 195.9647 | 1385.9273 | 76.8007 | 30 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.206 | 0.1072 | 0.1038 | 107.954 | 1007 | 0.28955 | 195.9182 | 1228.5464 | 71.9693 | 35 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.206 | 0.11362 | 0.11024 | 98.85 | 870 | 0.25063 | 195.8707 | 1061.4056 | 65.9 | 40 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.206 | 0.11938 | 0.11507 | 89.656 | 751 | 0.22088 | 195.893 | 916.2248 | 59.7707 | 137.2975 | 91.5316 | -0.106 | 1
23 | 13 | 461 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.48 | 2021-04-07 15:07 | 0.02 | 2021-04-07 15:12 | 2021-04-07 16:48 | 101 | 96 | 5 | 5 | 0.44 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 130.736 | 128.741 | O | 0.6516 | 13_S_GC4_PI_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 164800 | NM | _13_S_GC4_PI_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 300 | 164800 | 133425 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.144 | 0.046817 | 0.043312 | 128.325 | 2741 | 0.59809 | 190.4266 | 3344.0375 | 85.55 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.144 | 0.052033 | 0.047813 | 124.62 | 2395 | 0.50156 | 190.1805 | 2921.9153 | 83.08 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.144 | 0.05616 | 0.052312 | 120.014 | 2137 | 0.43787 | 189.8475 | 2607.1537 | 80.0093 | 20 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.144 | 0.060228 | 0.054562 | 113.951 | 1892 | 0.38517 | 189.52 | 2308.2521 | 75.9673 | 25 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.144 | 0.064746 | 0.060187 | 105.536 | 1630 | 0.33717 | 188.9761 | 1988.6104 | 70.3573 | 30 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.144 | 0.070002 | 0.064687 | 94.503 | 1350 | 0.29049 | 188.3439 | 1647.0086 | 63.002 | 35 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.144 | 0.075232 | 0.071438 | 82.605 | 1098 | 0.25252 | 187.6294 | 1339.567 | 55.07 | 40 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.144 | 0.080568 | 0.075938 | 70.578 | 876 | 0.21873 | 187.1073 | 1068.7256 | 47.052 | 130.7169 | 87.1446 | -1.6425 | 1
23 | 13 | 462 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.56 | 2021-04-07 15:23 | 0.05 | 2021-04-07 15:31 | 2021-04-07 17:16 | 113 | 105 | 5 | 5 | 0.42 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 123.91 | 121.358 | O | 0.6145 | 13_S_GC4_PI_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 171700 | NM | _13_S_GC4_PI_I15 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 300 | 171700 | 126576 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.109 | 0.035847 | 0.033637 | 122.203 | 3409 | 0.57777 | 193.6239 | 4159.0018 | 81.4687 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.109 | 0.039524 | 0.037895 | 119.086 | 3013 | 0.48579 | 193.4075 | 3675.8793 | 79.3907 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.109 | 0.042984 | 0.039598 | 114.294 | 2659 | 0.4132 | 193.138 | 3243.997 | 76.196 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.109 | 0.045497 | 0.042152 | 109.465 | 2406 | 0.36912 | 192.822 | 2935.3354 | 72.9767 | 25 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.109 | 0.04922 | 0.04641 | 100.556 | 2043 | 0.31457 | 192.187 | 2492.4731 | 67.0373 | 30 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.109 | 0.051976 | 0.048965 | 92.829 | 1786 | 0.28114 | 191.9718 | 2178.9314 | 61.886 | 35 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.109 | 0.05593 | 0.053223 | 80.259 | 1435 | 0.24347 | 191.3269 | 1750.7092 | 53.506 | 40 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.109 | 0.060071 | 0.056629 | 67.52 | 1124 | 0.2086 | 190.9037 | 1371.2872 | 45.0133 | 123.6328 | 82.4219 | -1.3115 | 1
23 | 13 | 463 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.6 | 2021-04-07 15:44 | 0.02 | 2021-04-07 15:47 | 2021-04-07 17:50 | 126 | 123 | 5 | 5 | 0.4 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 115.972 | 113.215 | O | 0.573 | 13_S_GC4_PI_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 175000 | NM | _13_S_GC4_PI_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 300 | 175000 | 118530 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.08 | 0.02464 | 0.024063 | 114.873 | 4662 | 0.55825 | 189.2473 | 5687.6698 | 76.582 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.08 | 0.027022 | 0.025313 | 112.142 | 4150 | 0.46919 | 189.0253 | 5063.0266 | 74.7613 | 15 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.08 | 0.028929 | 0.027187 | 108.283 | 3743 | 0.41046 | 188.7204 | 4566.484 | 72.1887 | 20 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.08 | 0.030785 | 0.029063 | 102.821 | 3340 | 0.36445 | 188.196 | 4074.8214 | 68.5473 | 25 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.08 | 0.032882 | 0.030312 | 94.864 | 2885 | 0.32365 | 187.3596 | 3519.7185 | 63.2427 | 30 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.08 | 0.035483 | 0.032813 | 83.385 | 2350 | 0.28499 | 186.1246 | 2867.015 | 55.59 | 35 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.08 | 0.038482 | 0.035312 | 69.69 | 1811 | 0.25077 | 184.8195 | 2209.4316 | 46.46 | 40 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.08 | 0.042065 | 0.039062 | 54.474 | 1295 | 0.21875 | 183.2401 | 1579.9083 | 36.316 | 116.2112 | 77.4741 | -3.1572 | 1
23 | 13 | 465 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.7 | 2021-04-07 15:57 | 0 | 2021-04-07 15:59 | 2021-04-07 18:28 | 151 | 149 | 5 | 5 | 0.38 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 110.782 | 109.046 | O | 0.5522 | 13_S_GC4_PI_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 182800 | NM | _13_S_GC4_PI_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 300 | 182800 | 112718 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.072 | 0.020049 | 0.017156 | 108.685 | 5421 | 0.62788 | 186.9369 | 6613.6547 | 72.4567 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.072 | 0.022785 | 0.019969 | 103.992 | 4564 | 0.52041 | 186.3032 | 5568.1092 | 69.328 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.072 | 0.024756 | 0.022219 | 98.902 | 3995 | 0.45944 | 185.7159 | 4873.9256 | 65.9347 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.072 | 0.027755 | 0.025031 | 89.009 | 3207 | 0.38684 | 184.6089 | 3912.5605 | 59.3393 | 25 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.072 | 0.030047 | 0.027281 | 80.645 | 2684 | 0.34168 | 183.576 | 3274.4972 | 53.7633 | 30 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.072 | 0.03326 | 0.031219 | 68.416 | 2057 | 0.28983 | 182.8632 | 2509.5532 | 45.6107 | 35 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.072 | 0.036567 | 0.034031 | 56.167 | 1536 | 0.24588 | 182.1411 | 1873.9298 | 37.4447 | 40 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.072 | 0.039002 | 0.036844 | 47.817 | 1226 | 0.21714 | 181.8648 | 1495.7278 | 31.878 | 110.0174 | 73.3449 | -2.4405 | 1
23 | 13 | 467 | 2 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.53 | 2021-04-07 17:08 |  |  | 2021-04-07 19:03 | 115 |  | 5 | 5 | 0.48 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 137.738 | 137.202 | O | 0.694 | 13_S_GC4_PI_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 190302 | NM | _13_S_GC4_PI_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 300 | 190302 | 142595 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.204 | 0.084474 | 0.075703 | 135.581 | 1605 | 0.64054 | 197.9046 | 1958.1103 | 90.3873 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.204 | 0.094401 | 0.090047 | 132.539 | 1404 | 0.53583 | 197.845 | 1712.889 | 88.3593 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.204 | 0.10298 | 0.099609 | 128.623 | 1249 | 0.4563 | 197.801 | 1523.788 | 85.7487 | 20 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.204 | 0.11016 | 0.11077 | 124.375 | 1129 | 0.39616 | 197.7158 | 1377.3872 | 82.9167 | 25 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.204 | 0.11679 | 0.11714 | 119.598 | 1024 | 0.34527 | 197.7002 | 1249.2866 | 79.732 | 30 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.204 | 0.12283 | 0.12352 | 114.356 | 931 | 0.30311 | 197.6892 | 1135.826 | 76.2373 | 35 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.204 | 0.12955 | 0.1283 | 107.784 | 832 | 0.25897 | 197.6284 | 1015.0453 | 71.856 | 40 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.204 | 0.13437 | 0.13467 | 102.525 | 763 | 0.22888 | 197.7184 | 930.8649 | 68.35 | 137.8863 | 91.9242 | -0.064026 | 1
23 | 13 | 466 | 2 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme 2D |  | 3 cm FantÂ“me - PSD | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.55 | 2021-04-07 17:31 | 0 | 2021-04-07 17:33 | 2021-04-07 19:31 | 120 | 118 | 5 | 5 | 0.36 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 107.576 | 106.456 | O | 0.5389 | 13_S_GC4_PI_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 193136 | NM | _13_S_GC4_PI_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 300 | 193136 | 109357 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.047 | 0.018961 | 0.020012 | 106.236 | 5603 | 0.52283 | 202.638 | 6835.6959 | 70.824 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.047 | 0.020449 | 0.021113 | 104.575 | 5114 | 0.44354 | 202.7402 | 6239.1127 | 69.7167 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.047 | 0.022112 | 0.021848 | 101.449 | 4588 | 0.36385 | 202.7061 | 5597.3894 | 67.6327 | 20 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.047 | 0.023057 | 0.022949 | 98.915 | 4290 | 0.32295 | 202.7188 | 5233.8275 | 65.9433 | 25 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.047 | 0.023863 | 0.024051 | 96.214 | 4032 | 0.2909 | 202.6904 | 4919.0658 | 64.1427 | 30 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.047 | 0.025025 | 0.025152 | 91.117 | 3641 | 0.25066 | 202.6583 | 4442.0433 | 60.7447 | 35 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.047 | 0.0259 | 0.025152 | 86.324 | 3333 | 0.22487 | 202.4259 | 4066.2813 | 57.5493 | 40 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.047 | 0.026793 | 0.025887 | 80.673 | 3011 | 0.20191 | 202.199 | 3673.4393 | 53.782 | 106.3079 | 70.8719 | -0.26764 | 1
18 | 8 | 310 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.28 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 21:02 | 182 | 302 | 4.51 | 4.5 |  | THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 56 | Manuel |  | 76.635 | 75.235 | O | 0.859 | 08_L_GC11_LI_I3 |  | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 205818 | NM | IL-IRSN3-8 OK | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [2,209030, 2,209030] | 1019.8 | 384 | 128 | 128 | 300 | 205818 | 127283 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.819 | 0.28044 | 0.23354 | 69.269 | 247 | 0.73247 | 11.6489 | 1205.3139 | 51.3104 | 10 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.819 | 0.34427 | 0.31032 | 66.1 | 192 | 0.55046 | 11.4962 | 936.9242 | 48.963 | 15 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.819 | 0.37555 | 0.34232 | 63.844 | 170 | 0.47614 | 11.2678 | 829.5683 | 47.2919 | 20 | Fantome thyroide | 0.175 | 0.819 | 0.41592 | 0.38711 | 60.309 | 145 | 0.39028 | 11.168 | 707.573 | 44.6733 | 25 | Fantome thyroide | 0.205 | 0.819 | 0.43121 | 0.4191 | 58.644 | 136 | 0.3616 | 11.09 | 663.6546 | 43.44 | 30 | Fantome thyroide | 0.246 | 0.819 | 0.46805 | 0.47029 | 53.826 | 115 | 0.30135 | 10.8766 | 561.1786 | 39.8711 | 35 | Fantome thyroide | 0.289 | 0.819 | 0.4859 | 0.48308 | 51.505 | 106 | 0.27213 | 10.7315 | 517.2602 | 38.1519 | 40 | Fantome thyroide | 0.328 | 0.819 | 0.51332 | 0.50228 | 47.225 | 92 | 0.23376 | 10.5976 | 448.9428 | 34.9815 | 69.5451 | 51.5149 | -8.4792 | 1
23 | 13 | 433 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 |  | 5.48 | 2021-04-07 15:07 | 0.02 | 2021-04-07 15:12 | 2021-04-07 16:54 | 107 | 102 | 4.97 | 4.97 | 0.63 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 1200 |  | 2.67 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 744.1 | 731.624 | O | 0.9305 | 13_L_GC4_PI_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 165407 | NM | _13_L_GC4_PI_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 1200 | 165407 | 760235 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.291 | 0.099726 | 0.092074 | 732.189 | 7342 | 0.60545 | 138.4561 | 5025.9009 | 122.7681 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.291 | 0.11061 | 0.10117 | 713.012 | 6446 | 0.50968 | 138.202 | 4412.552 | 119.5526 | 15 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.291 | 0.119 | 0.10799 | 689.501 | 5794 | 0.4477 | 137.8577 | 3966.2312 | 115.6105 | 20 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.291 | 0.12778 | 0.11708 | 655.787 | 5132 | 0.39341 | 137.4257 | 3513.065 | 109.9576 | 25 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.291 | 0.13631 | 0.1239 | 615.294 | 4514 | 0.34936 | 136.8035 | 3090.0186 | 103.168 | 30 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.291 | 0.14578 | 0.13527 | 563.309 | 3864 | 0.30846 | 136.215 | 2645.0669 | 94.4515 | 35 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.291 | 0.156 | 0.14436 | 502.636 | 3222 | 0.27147 | 135.5021 | 2205.5915 | 84.2783 | 40 | Fantome thyroide | 0.117 | 0.291 | 0.16731 | 0.158 | 434.669 | 2598 | 0.23602 | 134.849 | 1778.4378 | 72.8821 | 738.7322 | 123.8652 | -2.4865 | 1
23 | 13 | 434 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 |  | 5.56 | 2021-04-07 15:23 | 0.05 | 2021-04-07 15:31 | 2021-04-07 17:22 | 119 | 111 | 4.97 | 4.97 | 0.61 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 1200 |  | 2.67 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 711.475 | 702.136 | O | 0.8935 | 13_L_GC4_PI_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 172222 | NM | _13_L_GC4_PI_I15 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 1200 | 172222 | 726238 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.223 | 0.077029 | 0.072301 | 700.583 | 9095 | 0.57883 | 142.3512 | 6225.9015 | 117.4686 | 10 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.223 | 0.0848 | 0.07927 | 683.401 | 8059 | 0.48796 | 142.0966 | 5516.7169 | 114.5877 | 15 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.223 | 0.091083 | 0.084496 | 660.989 | 7257 | 0.42573 | 141.74 | 4967.7149 | 110.8298 | 20 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.223 | 0.097116 | 0.089723 | 631.546 | 6503 | 0.37501 | 141.328 | 4451.5709 | 105.893 | 25 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.223 | 0.10305 | 0.094949 | 595.095 | 5775 | 0.33309 | 140.7795 | 3953.225 | 99.7812 | 30 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.223 | 0.10926 | 0.10018 | 549.797 | 5032 | 0.29664 | 140.2342 | 3444.6109 | 92.1859 | 35 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.223 | 0.1169 | 0.10889 | 486.877 | 4165 | 0.26061 | 139.5834 | 2851.1138 | 81.636 | 40 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.223 | 0.12554 | 0.11934 | 414.024 | 3298 | 0.22683 | 139.1728 | 2257.6166 | 69.4205 | 705.7937 | 118.3423 | -2.1008 | 1
23 | 13 | 435 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 |  | 5.6 | 2021-04-07 15:44 | 0.02 | 2021-04-07 15:47 | 2021-04-07 17:55 | 131 | 128 | 4.98 | 4.98 | 0.54 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 1200 |  | 2.67 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 639.961 | 631.04 | O | 0.802 | 13_L_GC4_PI_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 175543 | NM | _13_L_GC4_PI_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 1200 | 175543 | 650887 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.164 | 0.053432 | 0.051891 | 629.002 | 11772 | 0.52773 | 137.1441 | 8058.418 | 105.2547 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.164 | 0.057801 | 0.054453 | 615.113 | 10642 | 0.45121 | 136.9117 | 7284.8866 | 102.9306 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.164 | 0.061172 | 0.055734 | 596.978 | 9759 | 0.40184 | 136.5475 | 6680.4368 | 99.8959 | 20 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.164 | 0.06468 | 0.059578 | 569.96 | 8812 | 0.35987 | 135.9733 | 6032.1763 | 95.3748 | 25 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.164 | 0.068168 | 0.062141 | 534.236 | 7837 | 0.32754 | 135.0824 | 5364.7487 | 89.3969 | 30 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.164 | 0.073811 | 0.067266 | 464.568 | 6294 | 0.28975 | 133.5944 | 4308.5018 | 77.739 | 35 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.164 | 0.080854 | 0.074953 | 377.83 | 4673 | 0.254 | 131.697 | 3198.8606 | 63.2246 | 40 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.164 | 0.088493 | 0.082641 | 297.426 | 3361 | 0.21926 | 129.7074 | 2300.7427 | 49.7701 | 634.1666 | 106.1189 | -5.5542 | 1
23 | 13 | 437 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 |  | 5.7 | 2021-04-07 15:57 | 0 | 2021-04-07 15:59 | 2021-04-07 18:34 | 157 | 155 | 4.97 | 4.97 | 0.51 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 1200 |  | 2.67 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 605.814 | 597.051 | O | 0.7599 | 13_L_GC4_PI_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 183406 | NM | _13_L_GC4_PI_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 1200 | 183406 | 615223 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.144 | 0.0421 | 0.036562 | 593.646 | 14101 | 0.60989 | 134.7103 | 9652.7143 | 99.5382 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.144 | 0.046585 | 0.041063 | 574.435 | 12331 | 0.52276 | 134.1598 | 8441.0765 | 96.3171 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.144 | 0.05106 | 0.045562 | 544.144 | 10657 | 0.45428 | 133.2441 | 7295.1547 | 91.2381 | 20 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.144 | 0.056166 | 0.051187 | 500.272 | 8907 | 0.39177 | 132.1555 | 6097.2077 | 83.882 | 25 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.144 | 0.061437 | 0.056813 | 449.533 | 7317 | 0.33866 | 130.9396 | 5008.7874 | 75.3744 | 30 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.144 | 0.06797 | 0.063562 | 383.215 | 5638 | 0.28461 | 129.9319 | 3859.4428 | 64.2547 | 35 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.144 | 0.073237 | 0.069187 | 330.444 | 4512 | 0.24717 | 129.5098 | 3088.6495 | 55.4064 | 40 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.144 | 0.078304 | 0.073688 | 280.249 | 3579 | 0.21668 | 129.481 | 2449.9727 | 46.9901 | 591.7056 | 99.2129 | -3.6136 | 1
23 | 13 | 439 | 2 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale 3 cm |  | 3 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 |  | 5.53 | 2021-04-07 17:08 |  |  | 2021-04-07 19:09 | 121 |  | 4.98 | 4.98 | 0.63 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 1200 |  | 2.67 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 730.301 | 728.247 | O | 0.9258 | 13_L_GC4_PI_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 190944 | NM | _13_L_GC4_PI_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 1200 | 190944 | 760035 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.444 | 0.18516 | 0.1717 | 724.143 | 3911 | 0.64519 | 147.8265 | 2677.2403 | 121.1752 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.444 | 0.20916 | 0.19945 | 707.168 | 3381 | 0.52915 | 147.7716 | 2314.4335 | 118.3347 | 15 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.444 | 0.22644 | 0.22373 | 688.605 | 3041 | 0.45563 | 147.7098 | 2081.6895 | 115.2284 | 20 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.444 | 0.24379 | 0.24108 | 664.08 | 2724 | 0.38894 | 147.6336 | 1864.69 | 111.1245 | 25 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.444 | 0.25673 | 0.25495 | 641.573 | 2499 | 0.3433 | 147.6046 | 1710.6683 | 107.3583 | 30 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.444 | 0.26999 | 0.2723 | 614.238 | 2275 | 0.30011 | 147.5697 | 1557.331 | 102.7841 | 35 | Fantome thyroide | 0.156 | 0.444 | 0.28255 | 0.2827 | 584.603 | 2069 | 0.26182 | 147.4919 | 1416.3156 | 97.8251 | 40 | Fantome thyroide | 0.178 | 0.444 | 0.29411 | 0.29658 | 553.23 | 1881 | 0.2292 | 147.3457 | 1287.6218 | 92.5753 | 732.1841 | 122.5208 | -0.28909 | 1
23 | 13 | 438 | 2 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D |  |  |  | 3 cm FantÂ“me - PSD | cale 3 cm |  | 3 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 |  | 5.55 | 2021-04-07 17:31 | 0 | 2021-04-07 17:33 | 2021-04-07 19:40 | 129 | 127 | 4.96 | 4.96 | 0.67 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 1200 |  | 2.67 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 796.42 | 783.993 | O | 1 | 13_L_GC4_PI_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 194022 | NM | _13_L_GC4_PI_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 1200 | 194022 | 808000 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.097 | 0.037936 | 0.041301 | 789.937 | 20823 | 0.52125 | 160.0332 | 14254.1997 | 132.7179 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.097 | 0.041868 | 0.044332 | 774.273 | 18493 | 0.41494 | 160.1776 | 12659.2189 | 130.0862 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.097 | 0.044464 | 0.045848 | 756.773 | 17020 | 0.35073 | 160.1061 | 11650.8898 | 127.146 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.097 | 0.046633 | 0.048121 | 735.722 | 15777 | 0.3016 | 159.9403 | 10800.0052 | 123.6092 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.097 | 0.048498 | 0.048879 | 711.372 | 14668 | 0.26332 | 159.7928 | 10040.8491 | 119.5181 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.097 | 0.050404 | 0.049637 | 679.092 | 13473 | 0.22862 | 159.4095 | 9222.8225 | 114.0948 | 35 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.097 | 0.051908 | 0.051152 | 647.868 | 12481 | 0.20434 | 158.9945 | 8543.7577 | 108.8488 | 40 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.097 | 0.053989 | 0.052668 | 595.764 | 11035 | 0.17537 | 157.9855 | 7553.9112 | 100.0948 | 788.4899 | 132.4748 | -1.3876 | 1
24 | 13 | 457 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.78% | Co-57 | Tc99m | 20 | 24.8 | 2021-04-14 15:34 | 0.4 | 2021-04-14 15:44 | 2021-04-14 17:17 | 103 | 93 | 19.99 | 19.99 | 1.7 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 451.859 | 431.079 | O | 0.9639 | 13_S_GC4_LT_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 171725 | NM | _13_S_GC4_LT_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 171725 | 510895 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.076 | 1.514 | 0.53404 | 0.44355 | 450.194 | 843 | 0.7108 | 199.0405 | 1028.4654 | 75.0699 | 10 | Fantome thyroide | 0.152 | 1.514 | 0.62151 | 0.53818 | 434.434 | 699 | 0.5776 | 198.9663 | 852.7845 | 72.4419 | 15 | Fantome thyroide | 0.228 | 1.514 | 0.69385 | 0.6328 | 415.617 | 599 | 0.48597 | 198.9144 | 730.7838 | 69.3042 | 20 | Fantome thyroide | 0.303 | 1.514 | 0.74383 | 0.69195 | 399.435 | 537 | 0.43066 | 198.8437 | 655.1434 | 66.6058 | 25 | Fantome thyroide | 0.379 | 1.514 | 0.8021 | 0.75109 | 376.988 | 470 | 0.37389 | 198.832 | 573.403 | 62.8628 | 30 | Fantome thyroide | 0.46 | 1.514 | 0.86172 | 0.82205 | 350.719 | 407 | 0.3225 | 198.8145 | 496.5426 | 58.4824 | 35 | Fantome thyroide | 0.53 | 1.514 | 0.91325 | 0.89302 | 326.031 | 357 | 0.28206 | 198.8304 | 435.5423 | 54.3657 | 40 | Fantome thyroide | 0.608 | 1.514 | 0.96771 | 0.94034 | 299.022 | 309 | 0.24119 | 198.7078 | 376.982 | 49.8619 | 463.4671 | 77.2832 | -0.13005 | 1
24 | 13 | 454 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.78% | Co-57 | Tc99m | 20 | 24.9 | 2021-04-14 15:49 | 0.1 | 2021-04-14 15:51 | 2021-04-14 17:40 | 111 | 109 | 20.03 | 20.03 | 1.69 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 450.78 | 430.721 | O | 0.9612 | 13_S_GC4_LT_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 174002 | NM | _13_S_GC4_LT_I5 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 174002 | 504923 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.94 | 0.35567 | 0.29742 | 452.418 | 1272 | 0.70298 | 199.3037 | 1551.8481 | 75.2901 | 10 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.94 | 0.41078 | 0.35617 | 438.717 | 1068 | 0.57339 | 199.2345 | 1302.9668 | 73.01 | 15 | Fantome thyroide | 0.141 | 0.94 | 0.45326 | 0.40758 | 423.345 | 934 | 0.48849 | 199.1622 | 1139.486 | 70.4518 | 20 | Fantome thyroide | 0.188 | 0.94 | 0.48687 | 0.45164 | 407.508 | 837 | 0.42988 | 199.1366 | 1021.1454 | 67.8163 | 25 | Fantome thyroide | 0.235 | 0.94 | 0.51742 | 0.48836 | 390.138 | 754 | 0.38256 | 199.1268 | 919.8848 | 64.9256 | 30 | Fantome thyroide | 0.282 | 0.94 | 0.55165 | 0.53242 | 367.397 | 666 | 0.3357 | 199.0831 | 812.5243 | 61.1411 | 35 | Fantome thyroide | 0.33 | 0.94 | 0.5874 | 0.57648 | 341.866 | 582 | 0.29029 | 199.1711 | 710.0437 | 56.8923 | 40 | Fantome thyroide | 0.377 | 0.94 | 0.61983 | 0.59852 | 317.353 | 512 | 0.25134 | 199.1555 | 624.6433 | 52.8129 | 460.876 | 76.6976 | -0.039631 | 1
24 | 13 | 455 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.78% | Co-57 | Tc99m | 20 | 25.4 | 2021-04-14 16:01 | 0.07 | 2021-04-14 16:03 | 2021-04-14 18:03 | 123 | 121 | 20 | 20 | 1.66 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 448.526 | 425.573 | O | 0.9511 | 13_S_GC4_LT_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 180345 | NM | _13_S_GC4_LT_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 180345 | 497493 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.809 | 0.28537 | 0.22437 | 446.026 | 1563 | 0.71154 | 207.5946 | 1906.87 | 74.3377 | 10 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.809 | 0.33029 | 0.28757 | 431.034 | 1305 | 0.58332 | 207.5417 | 1592.1084 | 71.839 | 15 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.809 | 0.36414 | 0.33182 | 414.757 | 1139 | 0.50266 | 207.511 | 1389.5873 | 69.1262 | 20 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.809 | 0.40534 | 0.3887 | 389.933 | 962 | 0.41808 | 207.5072 | 1173.6462 | 64.9888 | 25 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.809 | 0.43954 | 0.42662 | 366.576 | 834 | 0.3547 | 207.5792 | 1017.4853 | 61.096 | 30 | Fantome thyroide | 0.243 | 0.809 | 0.46523 | 0.4519 | 346.6 | 745 | 0.31153 | 207.5385 | 908.9048 | 57.7667 | 35 | Fantome thyroide | 0.284 | 0.809 | 0.49247 | 0.4835 | 323.556 | 657 | 0.26874 | 207.4547 | 801.5442 | 53.926 | 40 | Fantome thyroide | 0.324 | 0.809 | 0.51718 | 0.50879 | 300.484 | 581 | 0.23287 | 207.3596 | 708.8237 | 50.0807 | 453.8101 | 75.635 | -0.087822 | 1
24 | 13 | 456 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.78% | Co-57 | Tc99m | 20 | 26 | 2021-04-14 16:13 | 0.25 | 2021-04-14 16:18 | 2021-04-14 18:24 | 131 | 126 | 19.99 | 20 | 1.63 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 443.954 | 420.157 | O | 0.9394 | 13_S_GC4_LT_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 182430 | NM | _13_S_GC4_LT_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 182430 | 487768 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.554 | 0.21127 | 0.17529 | 441.336 | 2089 | 0.67837 | 204.5249 | 2548.5934 | 73.556 | 10 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.554 | 0.24396 | 0.21424 | 427.901 | 1754 | 0.54664 | 204.4669 | 2139.8912 | 71.3168 | 15 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.554 | 0.26447 | 0.24021 | 415.216 | 1570 | 0.47602 | 204.4478 | 1915.4101 | 69.2027 | 20 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.554 | 0.28284 | 0.26618 | 400.217 | 1415 | 0.42071 | 204.399 | 1726.3091 | 66.7028 | 25 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.554 | 0.30158 | 0.29648 | 381.201 | 1264 | 0.37146 | 204.491 | 1542.0881 | 63.5335 | 30 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.554 | 0.32603 | 0.32245 | 354.4 | 1087 | 0.31145 | 204.55 | 1326.147 | 59.0667 | 35 | Fantome thyroide | 0.194 | 0.554 | 0.34463 | 0.34409 | 332.227 | 964 | 0.26848 | 204.5923 | 1176.0862 | 55.3712 | 40 | Fantome thyroide | 0.222 | 0.554 | 0.36357 | 0.3614 | 307.944 | 847 | 0.22646 | 204.5933 | 1033.3454 | 51.324 | 446.6984 | 74.4497 | 0.061776 | 1
24 | 13 | 458 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.78% | Co-57 | Tc99m | 20 | 26.7 | 2021-04-14 16:24 | 0.2 | 2021-04-14 16:32 | 2021-04-14 18:50 | 146 | 138 | 20 | 20 | 1.63 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 447.534 | 424.999 | O | 0.95 | 13_S_GC4_LT_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 185014 | NM | _13_S_GC4_LT_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 185014 | 488719 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.434 | 0.16647 | 0.13732 | 444.48 | 2670 | 0.66806 | 202.6617 | 3257.4171 | 74.08 | 10 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.434 | 0.18946 | 0.17123 | 432.337 | 2282 | 0.54926 | 202.624 | 2784.0546 | 72.0562 | 15 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.434 | 0.20573 | 0.19157 | 419.274 | 2038 | 0.47732 | 202.6001 | 2486.373 | 69.879 | 20 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.434 | 0.21973 | 0.21191 | 404.31 | 1840 | 0.42344 | 202.5475 | 2244.8118 | 67.385 | 25 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.434 | 0.23725 | 0.23226 | 381.742 | 1609 | 0.36378 | 202.7102 | 1962.9903 | 63.6237 | 30 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.434 | 0.25592 | 0.2526 | 355.724 | 1390 | 0.30412 | 202.9106 | 1695.8089 | 59.2873 | 35 | Fantome thyroide | 0.152 | 0.434 | 0.26851 | 0.26616 | 336.439 | 1253 | 0.26613 | 202.9434 | 1528.668 | 56.0732 | 40 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.434 | 0.28029 | 0.27973 | 316.167 | 1128 | 0.23328 | 203.0241 | 1376.1672 | 52.6945 | 448.1827 | 74.6971 | 0.19706 | 1
24 | 13 | 460 | 3 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.78% | Co-57 | Tc99m | 20 | 26 | 2021-04-14 16:40 |  |  | 2021-04-14 18:56 | 136 |  | 20 | 20 | 1.83 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 474.26 | 465.943 | O | 1.0417 | 13_S_GC4_LT_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 185630 | NM | _13_S_GC4_LT_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 185630 | 549752 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.069 | 1.378 | 0.57636 | 0.45754 | 482.986 | 838 | 0.71116 | 216.1657 | 1022.3654 | 80.4977 | 10 | Fantome thyroide | 0.14 | 1.378 | 0.66447 | 0.60826 | 470.446 | 708 | 0.58032 | 216.1782 | 863.7645 | 78.4077 | 15 | Fantome thyroide | 0.207 | 1.378 | 0.73293 | 0.68362 | 456.615 | 623 | 0.4917 | 216.1141 | 760.064 | 76.1025 | 20 | Fantome thyroide | 0.276 | 1.378 | 0.80405 | 0.80204 | 437.404 | 544 | 0.41016 | 216.2221 | 663.6835 | 72.9007 | 25 | Fantome thyroide | 0.345 | 1.378 | 0.83851 | 0.83434 | 426.801 | 509 | 0.37283 | 216.0876 | 620.9833 | 71.1335 | 30 | Fantome thyroide | 0.418 | 1.378 | 0.8905 | 0.88816 | 406.957 | 457 | 0.32221 | 216.142 | 557.5429 | 67.8262 | 35 | Fantome thyroide | 0.487 | 1.378 | 0.93714 | 0.95276 | 387.976 | 414 | 0.27762 | 216.0073 | 505.0827 | 64.6627 | 40 | Fantome thyroide | 0.557 | 1.378 | 0.97139 | 0.99582 | 371.071 | 382 | 0.2482 | 215.9317 | 466.0424 | 61.8452 | 486.1472 | 81.0245 | -0.11417 | 1
24 | 13 | 459 | 3 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme 2D |  | 15 cm FantÂ“me - PSD | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.78% | Co-57 | Tc99m | 20 | 21.7 | 2021-04-30 14:14 | 0.01 | 2021-04-30 14:18 | 2021-04-30 15:12 | 58 | 54 | 19.4 | 19.4 | 1.69 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 449.652 | 426.509 | O | 0.9828 | 13_S_GC4_LT_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210430 | 20210430 | 151201 | NM | _13_S_GC4_LT_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 513.7 | 256 | 256 | 300 | 151201 | 508211 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.36 | 0.15644 | 0.15328 | 463.989 | 2966 | 0.59891 | 216.9567 | 3618.539 | 79.7232 | 10 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.36 | 0.17578 | 0.17859 | 454.381 | 2585 | 0.48123 | 216.9871 | 3153.7166 | 78.0723 | 15 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.36 | 0.18842 | 0.19266 | 444.481 | 2359 | 0.41143 | 217.0281 | 2877.9951 | 76.3713 | 20 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.36 | 0.19832 | 0.20391 | 433.919 | 2188 | 0.36098 | 217.0346 | 2669.374 | 74.5565 | 25 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.36 | 0.2078 | 0.21516 | 420.785 | 2025 | 0.31665 | 217.1027 | 2470.513 | 72.2998 | 30 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.36 | 0.21649 | 0.22359 | 406.13 | 1876 | 0.27884 | 217.1175 | 2288.732 | 69.7818 | 35 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.36 | 0.22436 | 0.23203 | 390.158 | 1739 | 0.24738 | 217.2325 | 2121.5911 | 67.0375 | 40 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.36 | 0.23397 | 0.23766 | 367.574 | 1571 | 0.21151 | 217.3482 | 1916.6301 | 63.157 | 464.2476 | 79.7676 | 0.16616 | 1
19 | 8 | 317 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.209 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.33 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 17:37 | 7 | -23 | 21.04 | 21.04 |  | THYROIDE TC99M | 300 |  | 2 | 128x128 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyoid uptake index | 61.2 | Manuel |  | 385.948 | 384.548 | O | 0.915 | 08_L_GC11_LT_I3 |  | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 173257 | NM | TL-IRSN3-8 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [2,209030, 2,209030] | 979.3 | 429.1 | 128 | 128 | 300 | 173257 | 401013 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.235 | 4.573 | 1.7261 | 1.4112 | 372.845 | 216 | 0.6987 | 2.3918 | 1054.0397 | 59.0692 | 10 | Fantome thyroide | 0.465 | 4.573 | 2.0237 | 1.9114 | 360.213 | 178 | 0.55466 | 2.3841 | 868.6068 | 57.068 | 15 | Fantome thyroide | 0.687 | 4.573 | 2.17 | 2.0186 | 351.538 | 162 | 0.49312 | 2.2351 | 790.5298 | 55.6936 | 20 | Fantome thyroide | 0.916 | 4.573 | 2.3779 | 2.2329 | 335.284 | 141 | 0.41635 | 2.2363 | 688.0537 | 53.1185 | 25 | Fantome thyroide | 1.146 | 4.573 | 2.5388 | 2.3044 | 319.887 | 126 | 0.36359 | 2.2324 | 614.8565 | 50.6792 | 30 | Fantome thyroide | 1.39 | 4.573 | 2.6861 | 2.5187 | 303.534 | 113 | 0.31983 | 2.0286 | 551.4189 | 48.0884 | 35 | Fantome thyroide | 1.621 | 4.573 | 2.7824 | 2.5902 | 292.155 | 105 | 0.29253 | 1.9221 | 512.3804 | 46.2856 | 40 | Fantome thyroide | 1.83 | 4.573 | 2.8961 | 2.7331 | 275.126 | 95 | 0.26649 | 1.8278 | 463.5823 | 43.5878 | 382.2849 | 60.5648 | -30.4416 | 1
24 | 13 | 426 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.68% | Co-57 | Tc99m |  | 22.2 | 2022-01-13 16:03 | 0.07 | 2022-01-13 16:07 | 2022-01-13 16:56 | 53 | 49 | 19.98 | 19.99 | 1.77 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 976.456 | 902.3153 | O | 1.0092 | 13_L_GC4_LT_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220113 | 20220113 | 165532 | NM | _13_L_GC4_LT_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 352.2 | 256 | 256 | 600 | 165532 | 1059306 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.054 | 1.063 | 0.39896 | 0.34464 | 952.714 | 2388 | 0.67789 | 162.1131 | 1864.5593 | 79.4325 | 10 | Fantome thyroide | 0.107 | 1.063 | 0.46079 | 0.42769 | 922.972 | 2003 | 0.54658 | 162.086 | 1563.9499 | 76.9528 | 15 | Fantome thyroide | 0.16 | 1.063 | 0.50789 | 0.48582 | 889.823 | 1752 | 0.46085 | 162.0274 | 1367.9682 | 74.189 | 20 | Fantome thyroide | 0.213 | 1.063 | 0.5437 | 0.52735 | 857.409 | 1577 | 0.40296 | 161.9764 | 1231.3275 | 71.4865 | 25 | Fantome thyroide | 0.266 | 1.063 | 0.58319 | 0.56057 | 814.717 | 1397 | 0.345 | 161.9256 | 1090.7828 | 67.927 | 30 | Fantome thyroide | 0.319 | 1.063 | 0.61396 | 0.59379 | 775.432 | 1263 | 0.30418 | 161.8312 | 986.1551 | 64.6517 | 35 | Fantome thyroide | 0.373 | 1.063 | 0.64511 | 0.627 | 730.266 | 1132 | 0.26636 | 161.8231 | 883.8698 | 60.8859 | 40 | Fantome thyroide | 0.426 | 1.063 | 0.67462 | 0.66022 | 682.039 | 1011 | 0.23382 | 161.8513 | 789.3926 | 56.865 | 965.424 | 80.4922 | -0.14497 | 1
24 | 13 | 427 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.68% | Co-57 | Tc99m |  | 22.35 | 2022-01-13 16:12 | 0 | 2022-01-13 16:18 | 2022-01-13 17:10 | 58 | 52 | 19.99 | 19.99 | 1.73 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 952.321 | 875.8132 | O | 0.9793 | 13_L_GC4_LT_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220113 | 20220113 | 171018 | NM | _13_L_GC4_LT_I15 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 352.2 | 256 | 256 | 600 | 171018 | 1039100 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.974 | 0.32323 | 0.27013 | 934.133 | 2890 | 0.68292 | 166.4968 | 2256.5228 | 77.8834 | 10 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.974 | 0.37568 | 0.33101 | 899.011 | 2393 | 0.55069 | 166.4312 | 1868.4634 | 74.9551 | 15 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.974 | 0.41554 | 0.37666 | 860.573 | 2071 | 0.46677 | 166.3823 | 1617.0446 | 71.7503 | 20 | Fantome thyroide | 0.195 | 0.974 | 0.45118 | 0.42232 | 816.19 | 1809 | 0.40259 | 166.3424 | 1412.474 | 68.0499 | 25 | Fantome thyroide | 0.244 | 0.974 | 0.48524 | 0.46037 | 765.708 | 1578 | 0.34921 | 166.2773 | 1232.1083 | 63.8409 | 30 | Fantome thyroide | 0.293 | 0.974 | 0.52338 | 0.50602 | 702.893 | 1343 | 0.29559 | 166.3202 | 1048.6194 | 58.6037 | 35 | Fantome thyroide | 0.341 | 0.974 | 0.55732 | 0.54407 | 642.595 | 1153 | 0.25181 | 166.3114 | 900.2667 | 53.5764 | 40 | Fantome thyroide | 0.39 | 0.974 | 0.58805 | 0.57451 | 585.109 | 995 | 0.21441 | 166.3828 | 776.8997 | 48.7835 | 948.1374 | 79.051 | -0.029071 | 1
24 | 13 | 428 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.68% | Co-57 | Tc99m |  | 22.8 | 2022-01-13 16:31 | 0.09 | 2022-01-13 16:34 | 2022-01-13 17:37 | 66 | 63 | 20 | 20 | 1.71 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 952.291 | 861.8661 | O | 0.9632 | 13_L_GC4_LT_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220113 | 20220113 | 173705 | NM | _13_L_GC4_LT_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 352.2 | 256 | 256 | 600 | 173705 | 1025823 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.672 | 0.24456 | 0.21788 | 931.763 | 3810 | 0.66377 | 160.1996 | 2974.8623 | 77.6469 | 10 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.672 | 0.28299 | 0.26512 | 901.309 | 3185 | 0.53006 | 160.1276 | 2486.8599 | 75.1091 | 15 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.672 | 0.30922 | 0.29137 | 870.763 | 2816 | 0.45154 | 160.0862 | 2198.7433 | 72.5636 | 20 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.672 | 0.3323 | 0.31762 | 835.399 | 2514 | 0.39073 | 160.0467 | 1962.9406 | 69.6166 | 25 | Fantome thyroide | 0.168 | 0.672 | 0.35361 | 0.33863 | 795.632 | 2250 | 0.3405 | 160.0693 | 1756.8084 | 66.3027 | 30 | Fantome thyroide | 0.202 | 0.672 | 0.37352 | 0.35962 | 751.53 | 2012 | 0.29875 | 159.9519 | 1570.9771 | 62.6275 | 35 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.672 | 0.39255 | 0.38062 | 703.065 | 1791 | 0.26325 | 160.0127 | 1398.4195 | 58.5887 | 40 | Fantome thyroide | 0.269 | 0.672 | 0.41327 | 0.40163 | 645.108 | 1561 | 0.22826 | 160.1458 | 1218.8346 | 53.759 | 937.7943 | 78.1495 | 0.011398 | 1
24 | 13 | 430 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.68% | Co-57 | Tc99m |  | 22.9 | 2022-01-13 16:41 | 0 | 2022-01-13 16:49 | 2022-01-13 17:51 | 70 | 62 | 20.02 | 20.02 | 1.69 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 946.87 | 811.2464 | O | 0.906 | 13_L_GC4_LT_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220113 | 20220113 | 175101 | NM | _13_L_GC4_LT_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 352.2 | 256 | 256 | 600 | 175101 | 1016147 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.524 | 0.19231 | 0.16989 | 927.313 | 4822 | 0.65393 | 161.3641 | 3765.0357 | 77.1989 | 10 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.524 | 0.22072 | 0.20264 | 898.569 | 4071 | 0.52711 | 161.3267 | 3178.652 | 74.8059 | 15 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.524 | 0.2407 | 0.22311 | 868.442 | 3608 | 0.4505 | 161.2456 | 2817.1399 | 72.2979 | 20 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.524 | 0.25769 | 0.24358 | 834.646 | 3239 | 0.39326 | 161.1872 | 2529.0233 | 69.4843 | 25 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.524 | 0.27327 | 0.26405 | 796.587 | 2915 | 0.34668 | 161.1571 | 2276.0429 | 66.3159 | 30 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.524 | 0.28978 | 0.28452 | 749.365 | 2586 | 0.30272 | 161.2935 | 2019.1585 | 62.3847 | 35 | Fantome thyroide | 0.184 | 0.524 | 0.30802 | 0.30498 | 690.879 | 2243 | 0.25882 | 161.4229 | 1751.3428 | 57.5157 | 40 | Fantome thyroide | 0.21 | 0.524 | 0.32474 | 0.32136 | 633.902 | 1952 | 0.22069 | 161.5947 | 1524.1289 | 52.7724 | 931.6895 | 77.5632 | 0.16586 | 1
24 | 13 | 432 | 3 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.68% | Co-57 | Tc99m |  | 20.1 | 2022-01-13 18:02 |  |  | 2022-01-13 18:04 | 2 |  | 20.02 | 20.02 | 1.9 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 1021 | 978.6309 | O | 1.0925 | 13_L_GC4_LT_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220113 | 20220113 | 180402 | NM | _13_L_GC4_LT_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 352.2 | 256 | 256 | 600 | 180402 | 1139790 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.074 | 1.48 | 0.52639 | 0.39891 | 998.031 | 1896 | 0.76444 | 161.6099 | 1480.4039 | 83.0862 | 10 | Fantome thyroide | 0.148 | 1.48 | 0.64601 | 0.58391 | 953.507 | 1476 | 0.5859 | 161.1802 | 1152.4663 | 79.3795 | 15 | Fantome thyroide | 0.222 | 1.48 | 0.73779 | 0.69953 | 909.691 | 1233 | 0.46995 | 160.8352 | 962.731 | 75.7319 | 20 | Fantome thyroide | 0.296 | 1.48 | 0.79355 | 0.78047 | 876.871 | 1105 | 0.40663 | 160.9043 | 862.7881 | 72.9996 | 25 | Fantome thyroide | 0.371 | 1.48 | 0.84797 | 0.82672 | 838.639 | 989 | 0.34994 | 160.8692 | 772.2149 | 69.8168 | 30 | Fantome thyroide | 0.446 | 1.48 | 0.8954 | 0.89609 | 799.591 | 893 | 0.30436 | 160.882 | 697.2577 | 66.566 | 35 | Fantome thyroide | 0.518 | 1.48 | 0.94084 | 0.94234 | 757.38 | 805 | 0.26328 | 160.8854 | 628.547 | 63.0519 | 40 | Fantome thyroide | 0.592 | 1.48 | 0.97935 | 0.98859 | 716.885 | 732 | 0.23074 | 160.8915 | 571.5483 | 59.6807 | 972.3689 | 80.9498 | -0.17946 | 1
24 | 13 | 431 | 3 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D |  |  |  | 15 cm FantÂ“me - PSD | cale 15 cm |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.68% | Co-57 | Tc99m |  | 22.7 | 2022-01-13 17:16 | 0.2 | 2022-01-13 17:20 | 2022-01-13 18:17 | 61 | 57 | 20.01 | 20.01 | 1.83 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 1011 | 895.0909 | O | 1 | 13_L_GC4_LT_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220113 | 20220113 | 181701 | NM | _13_L_GC4_LT_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 352.2 | 256 | 256 | 600 | 181701 | 1096422 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.491 | 0.19801 | 0.18988 | 1003.892 | 5070 | 0.61902 | 168.2177 | 3958.675 | 83.6159 | 10 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.491 | 0.22369 | 0.22057 | 979.077 | 4377 | 0.50119 | 168.1605 | 3417.578 | 81.549 | 15 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.491 | 0.24199 | 0.23975 | 951.972 | 3934 | 0.42686 | 168.042 | 3071.6819 | 79.2914 | 20 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.491 | 0.258 | 0.25509 | 920.549 | 3568 | 0.36775 | 167.9261 | 2785.9078 | 76.6741 | 25 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.491 | 0.26998 | 0.2666 | 890.925 | 3300 | 0.32754 | 167.8359 | 2576.6524 | 74.2066 | 30 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.491 | 0.28273 | 0.27811 | 852.709 | 3016 | 0.28868 | 167.6669 | 2354.9041 | 71.0236 | 35 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.491 | 0.29402 | 0.29345 | 812.378 | 2763 | 0.25783 | 167.4991 | 2157.3607 | 67.6643 | 40 | Fantome thyroide | 0.197 | 0.491 | 0.30708 | 0.30496 | 758.181 | 2469 | 0.22612 | 167.2991 | 1927.8044 | 63.1502 | 1003.0914 | 83.5492 | -0.51492 | 1
25 | 13 | 450 | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 | 5 | 6 | 2021-04-14 12:26 | 0.03 | 2021-04-14 12:34 | 2021-04-14 15:50 | 204 | 196 | 5 | 5 | 0.84 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 112.494 | 97.869 | O | 0.8972 | 13_S_GC4_LI_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 155006 | NM | _13_S_GC4_LI_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 155006 | 251101 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.352 | 0.10126 | 0.067375 | 117.863 | 1164 | 0.82558 | 212.2747 | 1420.0875 | 78.5753 | 10 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.352 | 0.13781 | 0.12237 | 108.73 | 789 | 0.56903 | 212.2093 | 962.5851 | 72.4867 | 15 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.352 | 0.15338 | 0.14163 | 103.835 | 677 | 0.4815 | 212.1068 | 825.9443 | 69.2233 | 20 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.352 | 0.1705 | 0.16362 | 97.354 | 571 | 0.39728 | 211.8987 | 696.6237 | 64.9027 | 25 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.352 | 0.18106 | 0.17463 | 92.703 | 512 | 0.35074 | 211.8107 | 624.6433 | 61.802 | 30 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.352 | 0.19363 | 0.18837 | 86.36 | 446 | 0.30111 | 211.5559 | 544.1229 | 57.5733 | 35 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.352 | 0.20582 | 0.19937 | 79.447 | 386 | 0.25792 | 211.2764 | 470.9225 | 52.9647 | 40 | Fantome thyroide | 0.141 | 0.352 | 0.21518 | 0.20763 | 73.59 | 342 | 0.22812 | 211.0972 | 417.2422 | 49.06 | 113.3043 | 75.5362 | -0.5268 | 1
25 | 13 | 447 | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 | 5 | 6 | 2021-04-14 12:39 | 0.03 | 2021-04-14 12:45 | 2021-04-14 16:02 | 203 | 197 | 5 | 5 | 0.84 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 121.161 | 106.604 | O | 0.9764 | 13_S_GC4_LI_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 160201 | NM | _13_S_GC4_LI_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 160201 | 251787 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.27 | 0.071602 | 0.047461 | 124.587 | 1740 | 0.83379 | 209.6072 | 2122.8111 | 83.058 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.27 | 0.098009 | 0.08543 | 114.279 | 1166 | 0.57703 | 209.5904 | 1422.5275 | 76.186 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.27 | 0.11236 | 0.1023 | 107.307 | 955 | 0.46777 | 209.28 | 1165.1061 | 71.538 | 20 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.27 | 0.12317 | 0.11496 | 100.996 | 820 | 0.39686 | 209.0174 | 1000.4053 | 67.3307 | 25 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.27 | 0.13291 | 0.12762 | 94.367 | 710 | 0.34052 | 208.7373 | 866.2045 | 62.9113 | 30 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.27 | 0.14247 | 0.13816 | 87.047 | 611 | 0.29131 | 208.3229 | 745.4239 | 58.0313 | 35 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.27 | 0.15139 | 0.15082 | 79.633 | 526 | 0.24934 | 207.9444 | 641.7234 | 53.0887 | 40 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.27 | 0.1596 | 0.15504 | 72.297 | 453 | 0.21404 | 207.5876 | 552.6629 | 48.198 | 114.0873 | 76.0582 | -0.96479 | 1
25 | 13 | 448 | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.99 | 2021-04-14 12:51 | 0.01 | 2021-04-14 12:55 | 2021-04-14 16:16 | 205 | 201 | 5 | 5 | 0.81 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 119.413 | 103.539 | O | 0.9484 | 13_S_GC4_LI_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 161601 | NM | _13_S_GC4_LI_I15 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 161601 | 244125 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.215 | 0.052279 | 0.034434 | 126.15 | 2413 | 0.84041 | 213.9293 | 2943.8754 | 84.1 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.215 | 0.075387 | 0.069707 | 113.232 | 1502 | 0.54394 | 213.9141 | 1832.4496 | 75.488 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.215 | 0.085695 | 0.081465 | 106.348 | 1241 | 0.43996 | 213.6403 | 1514.0279 | 70.8987 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.215 | 0.093579 | 0.089863 | 99.849 | 1067 | 0.37148 | 213.2509 | 1301.7468 | 66.566 | 25 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.215 | 0.10101 | 0.096582 | 92.627 | 917 | 0.31485 | 212.8027 | 1118.7459 | 61.7513 | 30 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.215 | 0.10696 | 0.1033 | 85.891 | 803 | 0.27549 | 212.3674 | 979.6651 | 57.2607 | 35 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.215 | 0.11416 | 0.10834 | 76.716 | 672 | 0.2347 | 211.9843 | 819.8443 | 51.144 | 40 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.215 | 0.11978 | 0.11338 | 68.993 | 576 | 0.20702 | 211.4607 | 702.7237 | 45.9953 | 111.7228 | 74.4819 | -1.1602 | 1
25 | 13 | 449 | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.96 | 2021-04-14 13:11 | 0.01 | 2021-04-14 13:24 | 2021-04-14 16:30 | 199 | 186 | 5 | 5 | 0.79 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 121.519 | 104.329 | O | 0.9554 | 13_S_GC4_LI_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 163101 | NM | _13_S_GC4_LI_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 163101 | 238245 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.157 | 0.035138 | 0.019012 | 133.628 | 3803 | 0.91786 | 206.2782 | 4639.6843 | 89.0853 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.157 | 0.055269 | 0.048449 | 116.673 | 2111 | 0.56047 | 206.3981 | 2575.4335 | 77.782 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.157 | 0.062956 | 0.059488 | 109.607 | 1741 | 0.45625 | 206.2124 | 2124.0311 | 73.0713 | 20 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.157 | 0.068616 | 0.064395 | 103.13 | 1503 | 0.39118 | 205.723 | 1833.6696 | 68.7533 | 25 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.157 | 0.074207 | 0.070527 | 95.578 | 1288 | 0.33588 | 205.3125 | 1571.3682 | 63.7187 | 30 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.157 | 0.080274 | 0.075434 | 86.214 | 1074 | 0.28472 | 204.4535 | 1310.2869 | 57.476 | 35 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.157 | 0.084173 | 0.08034 | 79.796 | 948 | 0.25524 | 203.9275 | 1156.5661 | 53.1973 | 40 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.157 | 0.089238 | 0.085246 | 70.587 | 791 | 0.22336 | 203.4755 | 965.0251 | 47.058 | 112.4975 | 74.9984 | -1.4364 | 1
25 | 13 | 451 | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.96 | 2021-04-14 13:32 | 0.02 | 2021-04-14 13:33 | 2021-04-14 16:50 | 198 | 197 | 5 | 5 | 0.8 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 123.366 | 103.514 | O | 0.9487 | 13_S_GC4_LI_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 165000 | NM | _13_S_GC4_LI_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 165000 | 239237 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.187 | 0.038286 | 0.025566 | 127.837 | 3339 | 0.86119 | 199.6484 | 4073.6014 | 85.2247 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.187 | 0.051516 | 0.038715 | 112.923 | 2192 | 0.65626 | 199.3298 | 2674.254 | 75.282 | 15 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.187 | 0.063165 | 0.050402 | 98.032 | 1552 | 0.53597 | 197.6092 | 1893.4499 | 65.3547 | 20 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.187 | 0.075205 | 0.066473 | 83.628 | 1112 | 0.43811 | 195.804 | 1356.6471 | 55.752 | 25 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.187 | 0.085038 | 0.079621 | 73.133 | 860 | 0.36714 | 194.8483 | 1049.2055 | 48.7553 | 30 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.187 | 0.094762 | 0.088387 | 63.396 | 669 | 0.30302 | 194.2629 | 816.1843 | 42.264 | 35 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.187 | 0.10072 | 0.09423 | 57.412 | 570 | 0.2676 | 194.1503 | 695.4036 | 38.2747 | 40 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.187 | 0.10712 | 0.10007 | 50.67 | 473 | 0.2349 | 193.6042 | 577.063 | 33.78 | 106.008 | 70.672 | -2.9574 | 1
25 | 13 | 453 | 4 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 | 5 | 5.93 | 2021-04-14 13:45 |  |  | 2021-04-14 17:00 | 195 |  | 5 | 5 | 0.88 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 112.64 | 107.227 | O | 0.9818 | 13_S_GC4_LI_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 170000 | NM | _13_S_GC4_LI_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 170000 | 262506 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.322 | 0.094705 | 0.049055 | 123.117 | 1300 | 0.93852 | 202.8204 | 1586.0083 | 82.078 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.322 | 0.14456 | 0.12955 | 111.743 | 773 | 0.5846 | 202.7628 | 943.0649 | 74.4953 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.322 | 0.1633 | 0.15471 | 106.963 | 655 | 0.47909 | 202.6944 | 799.1042 | 71.3087 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.322 | 0.17575 | 0.1698 | 103.163 | 587 | 0.41559 | 202.6575 | 716.1438 | 68.7753 | 25 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.322 | 0.18703 | 0.1849 | 98.938 | 529 | 0.36372 | 202.642 | 645.3834 | 65.9587 | 30 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.322 | 0.19933 | 0.19999 | 93.883 | 471 | 0.30985 | 202.7213 | 574.623 | 62.5887 | 35 | Fantome thyroide | 0.113 | 0.322 | 0.2074 | 0.21005 | 90.011 | 434 | 0.27729 | 202.6907 | 529.4828 | 60.0073 | 40 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.322 | 0.21759 | 0.22012 | 84.641 | 389 | 0.23814 | 202.5101 | 474.5825 | 56.4273 | 110.7662 | 73.8442 | -0.12478 | 1
25 | 13 | 452 | 4 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme Thyroïde 2D | Fantôme 2D |  | 15 cm FantÂ“me - PSD | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 | 5 | 6 | 2021-04-14 13:50 | 0.03 | 2021-04-14 13:53 | 2021-04-14 17:12 | 202 | 199 | 5 | 5 | 0.79 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 122.147 | 101.481 | O | 0.9287 | 13_S_GC4_LI_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210414 | 20210414 | 171200 | NM | _13_S_GC4_LI_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [1,104539, 1,104539] | 988.8 | 420 | 256 | 256 | 300 | 171200 | 237251 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.093 | 0.018417 | 0.0069023 | 156.766 | 8512 | 1.1083 | 202.3695 | 10384.6945 | 104.5107 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.093 | 0.037324 | 0.035238 | 125.184 | 3354 | 0.57778 | 202.6161 | 4091.9015 | 83.456 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.093 | 0.043482 | 0.04323 | 118.097 | 2716 | 0.44514 | 202.5852 | 3313.5374 | 78.7313 | 20 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.093 | 0.047718 | 0.048316 | 112.424 | 2356 | 0.36063 | 202.6844 | 2874.3351 | 74.9493 | 25 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.093 | 0.05021 | 0.04977 | 108.202 | 2155 | 0.3154 | 202.5737 | 2629.1138 | 72.1347 | 30 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.093 | 0.052221 | 0.051949 | 104.077 | 1993 | 0.28223 | 202.5103 | 2431.4728 | 69.3847 | 35 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.093 | 0.054934 | 0.054855 | 97.617 | 1777 | 0.24116 | 202.2854 | 2167.9514 | 65.078 | 40 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.093 | 0.057358 | 0.057035 | 90.913 | 1585 | 0.20783 | 202.0867 | 1933.7101 | 60.6087 | 113.1053 | 75.4036 | -0.26193 | 1
20 | 8 | 324 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.71% | Ba-133 | I-123 |  | 5.28 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 2021-03-09 16:00 | 2021-03-09 17:09 | -51 | 69 | 5.52 | 5.52 | 0.2 | THYROIDE I123 | 600 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 33.4 | Manuel |  | 111.598 | 110.907 | O | 0.964 | 08_L_GC11_PI_I3 | avec anti collision | 0 | CQ-MN^DISCO | A13986154291 | 20210309 | 20210309 | 170539 | NM | IP-IRSN3-8 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 123I | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 416.4 | 256 | 256 | 600 | 170539 | 115386 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.327 | 0.11387 | 0.10091 | 108.404 | 952 | 0.64588 | 8.9999 | 1161.3956 | 32.7307 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.327 | 0.12812 | 0.11879 | 105.317 | 822 | 0.53921 | 8.926 | 1002.8017 | 31.7986 | 15 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.327 | 0.14303 | 0.13412 | 100.551 | 703 | 0.44437 | 8.8334 | 857.6272 | 30.3596 | 20 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.327 | 0.15265 | 0.14179 | 96.472 | 632 | 0.39172 | 8.8078 | 771.0105 | 29.128 | 25 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.327 | 0.16475 | 0.15711 | 90.282 | 548 | 0.33341 | 8.668 | 668.5345 | 27.2591 | 30 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.327 | 0.17447 | 0.16733 | 84.616 | 485 | 0.2913 | 8.6432 | 591.6774 | 25.5483 | 35 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.327 | 0.18392 | 0.18011 | 78.35 | 426 | 0.25514 | 8.5073 | 519.7001 | 23.6564 | 40 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.327 | 0.19348 | 0.19032 | 71.395 | 369 | 0.22258 | 8.4633 | 450.1628 | 21.5565 | 111.138 | 33.5562 | -5.4679 | 1
25 | 13 | 419 | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 |  | 5.2 | 2022-01-20 16:37 | 0.02 | 2022-01-20 16:40 | 2022-01-20 17:17 | 40 | 37 | 5 | 5 | 0.77 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 242.242 | 183.4581 | O | 0.8398 | 13_L_GC4_LI_I10 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220120 | 20220120 | 171701 | NM | _13_L_GC4_LI_I10 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 416.2 | 256 | 256 | 600 | 171701 | 461977 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.325 | 0.090644 | 0.062207 | 251.264 | 2772 | 0.83507 | 161.2808 | 2164.388 | 83.7547 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.325 | 0.12474 | 0.11299 | 230.888 | 1851 | 0.57098 | 161.2365 | 1445.2677 | 76.9627 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.325 | 0.14194 | 0.1333 | 218.583 | 1540 | 0.46368 | 161.1019 | 1202.4378 | 72.861 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.325 | 0.15467 | 0.14854 | 207.417 | 1341 | 0.39406 | 160.8272 | 1047.0578 | 69.139 | 25 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.325 | 0.16759 | 0.16123 | 194.069 | 1158 | 0.33089 | 160.6488 | 904.1707 | 64.6897 | 30 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.325 | 0.17718 | 0.17393 | 182.85 | 1032 | 0.28791 | 160.3637 | 805.7895 | 60.95 | 35 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.325 | 0.18691 | 0.18154 | 169.905 | 909 | 0.24841 | 160.1482 | 709.7506 | 56.635 | 40 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.325 | 0.19647 | 0.19424 | 155.798 | 793 | 0.21311 | 159.9527 | 619.1774 | 51.9327 | 230.9836 | 76.9945 | -0.8026 | 1
25 | 13 | 420 | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 |  | 5.2 | 2022-01-20 16:56 | 0.03 | 2022-01-20 16:59 | 2022-01-20 17:35 | 39 | 36 | 5 | 5 | 0.75 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 241.345 | 181.1753 | O | 0.8294 | 13_L_GC4_LI_I15 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220120 | 20220120 | 173501 | NM | _13_L_GC4_LI_I15 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 416.2 | 256 | 256 | 600 | 173501 | 450057 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.222 | 0.058533 | 0.030352 | 262.811 | 4490 | 0.90551 | 164.3495 | 3505.8088 | 87.6037 | 10 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.222 | 0.090897 | 0.085852 | 234.151 | 2576 | 0.54263 | 164.3632 | 2011.3504 | 78.0503 | 15 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.222 | 0.10187 | 0.097992 | 223.812 | 2197 | 0.4425 | 164.228 | 1715.4258 | 74.604 | 20 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.222 | 0.11013 | 0.10666 | 214.095 | 1944 | 0.37466 | 164.1634 | 1517.8825 | 71.365 | 25 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.222 | 0.11689 | 0.1136 | 204.213 | 1747 | 0.32486 | 164.148 | 1364.0641 | 68.071 | 30 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.222 | 0.12264 | 0.12054 | 194.387 | 1585 | 0.2862 | 164.0037 | 1237.5739 | 64.7957 | 35 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.222 | 0.12869 | 0.12748 | 182.227 | 1416 | 0.24993 | 163.8404 | 1105.6181 | 60.7423 | 40 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.222 | 0.13502 | 0.13441 | 167.968 | 1244 | 0.2154 | 163.7237 | 971.3199 | 55.9893 | 227.3944 | 75.7981 | -0.39058 | 1
25 | 13 | 421 | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 |  | 5.24 | 2022-01-20 17:15 | 0.02 | 2022-01-20 16:59 | 2022-01-20 18:04 | 49 | 65 | 5 | 5 | 0.73 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 251.127 | 183.114 | O | 0.8383 | 13_L_GC4_LI_I20 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220120 | 20220120 | 180413 | NM | _13_L_GC4_LI_I20 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 416.2 | 256 | 256 | 600 | 180413 | 438464 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.216 | 0.049651 | 0.031219 | 262.056 | 5278 | 0.83604 | 147.0869 | 4121.0822 | 87.352 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.216 | 0.0732 | 0.068344 | 232.409 | 3175 | 0.52323 | 147.1144 | 2479.0519 | 77.4697 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.216 | 0.082827 | 0.078469 | 218.331 | 2636 | 0.42148 | 146.8827 | 2058.1987 | 72.777 | 20 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.216 | 0.090257 | 0.085219 | 204.161 | 2262 | 0.35546 | 146.4792 | 1766.1781 | 68.0537 | 25 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.216 | 0.095677 | 0.090281 | 191.737 | 2004 | 0.31409 | 146.0549 | 1564.7307 | 63.9123 | 30 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.216 | 0.10228 | 0.095344 | 173.577 | 1697 | 0.27299 | 145.5653 | 1325.024 | 57.859 | 35 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.216 | 0.10884 | 0.10378 | 153.788 | 1413 | 0.23918 | 144.8131 | 1103.2757 | 51.2627 | 40 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.216 | 0.11695 | 0.11053 | 127.822 | 1093 | 0.20641 | 143.6364 | 853.4185 | 42.6073 | 225.2002 | 75.0667 | -2.4214 | 1
25 | 13 | 423 | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 |  | 5.2 | 2022-01-20 17:33 | 0.02 | 2022-01-20 17:38 | 2022-01-20 18:14 | 41 | 36 | 5 | 5 | 0.73 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 257.153 | 197.4377 | O | 0.9046 | 13_L_GC4_LI_I30 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220120 | 20220120 | 181436 | NM | _13_L_GC4_LI_I30 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 416.2 | 256 | 256 | 600 | 181436 | 434818 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.147 | 0.033114 | 0.015504 | 285.245 | 8614 | 0.89651 | 157.4181 | 6725.8435 | 95.0817 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.147 | 0.053834 | 0.054551 | 245.431 | 4559 | 0.5088 | 157.4487 | 3559.6843 | 81.8103 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.147 | 0.061589 | 0.061441 | 230.775 | 3747 | 0.38901 | 157.3359 | 2925.6716 | 76.925 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.147 | 0.065941 | 0.064887 | 220.243 | 3340 | 0.32845 | 157.2076 | 2607.8845 | 73.4143 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.147 | 0.069216 | 0.068332 | 210.279 | 3038 | 0.28774 | 156.9759 | 2372.0818 | 70.093 | 30 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.147 | 0.072771 | 0.070629 | 196.773 | 2704 | 0.24963 | 156.6645 | 2111.2933 | 65.591 | 35 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.147 | 0.075921 | 0.074074 | 182.211 | 2400 | 0.22159 | 156.4495 | 1873.929 | 60.737 | 40 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.147 | 0.079733 | 0.07752 | 161.857 | 2030 | 0.19414 | 156.0992 | 1585.0316 | 53.9523 | 228.664 | 76.2213 | -0.86452 | 1
25 | 13 | 425 | 4 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale 15 cm |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 |  | 5.15 | 2022-01-20 18:02 |  |  | 2022-01-20 18:35 | 33 |  | 5 | 5 | 0.82 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 249.191 | 231.4162 | O | 1.059 | 13_L_GC4_LI_Ser |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220120 | 20220120 | 183502 | NM | _13_L_GC4_LI_Ser | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 416.2 | 256 | 256 | 600 | 183502 | 492062 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.644 | 0.16194 | 0.13333 | 234.808 | 1450 | 0.70817 | 178.9588 | 1132.1654 | 78.2693 | 10 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.644 | 0.20389 | 0.18867 | 217.35 | 1066 | 0.51922 | 178.7704 | 832.3368 | 72.45 | 15 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.644 | 0.22998 | 0.21886 | 202.609 | 881 | 0.4265 | 178.5953 | 687.8881 | 67.5363 | 20 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.644 | 0.24983 | 0.23898 | 188.123 | 753 | 0.36957 | 178.2476 | 587.9452 | 62.7077 | 25 | Fantome thyroide | 0.161 | 0.644 | 0.2702 | 0.25911 | 170.767 | 632 | 0.32171 | 177.9667 | 493.468 | 56.9223 | 30 | Fantome thyroide | 0.194 | 0.644 | 0.28839 | 0.26917 | 152.847 | 530 | 0.28894 | 177.6141 | 413.826 | 50.949 | 35 | Fantome thyroide | 0.226 | 0.644 | 0.30944 | 0.28427 | 129.654 | 419 | 0.26339 | 176.89 | 327.1568 | 43.218 | 40 | Fantome thyroide | 0.258 | 0.644 | 0.33154 | 0.29936 | 104.768 | 316 | 0.24858 | 175.7854 | 246.734 | 34.9227 | 230.262 | 76.754 | -1.6981 | 1
25 | 13 | 424 | 4 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | Rou | 20 | Autre | oui | Fantôme Thyroïde 2D |  |  |  | 15 cm FantÂ“me - PSD | cale 15 cm |  | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 |  | 5.15 | 2022-01-20 18:21 | 0.04 | 2022-01-20 18:29 | 2022-01-20 18:46 | 25 | 17 | 5 | 5 | 0.77 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 271.569 | 218.3406 | O | 1 | 13_L_GC4_LI_Rou |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220120 | 20220120 | 184619 | NM | _13_L_GC4_LI_Rou | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 1051.4 | 256 | 256 | 600 | 184619 | 462505 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.137 | 0.028297 | 0.011238 | 324.167 | 11456 | 1.0572 | 169.4761 | 8944.8877 | 108.0557 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.137 | 0.053928 | 0.05298 | 267.267 | 4956 | 0.55838 | 169.4522 | 3869.6634 | 89.089 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.137 | 0.063086 | 0.062613 | 251.336 | 3984 | 0.41917 | 169.4169 | 3110.7221 | 83.7787 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.137 | 0.067659 | 0.066895 | 241.409 | 3568 | 0.35596 | 169.2701 | 2785.9078 | 80.4697 | 25 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.137 | 0.071333 | 0.070105 | 231.334 | 3243 | 0.31018 | 169.1287 | 2532.1465 | 77.1113 | 30 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.137 | 0.07443 | 0.072246 | 220.907 | 2968 | 0.27584 | 168.9924 | 2317.4255 | 73.6357 | 35 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.137 | 0.076985 | 0.074387 | 210.477 | 2734 | 0.25137 | 168.7701 | 2134.7174 | 70.159 | 40 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.137 | 0.080428 | 0.076527 | 193.992 | 2412 | 0.22356 | 168.2765 | 1883.2986 | 64.664 | 245.2836 | 81.7612 | -0.69864 | 1
26 | 3 | 80 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 180 | CrÂ‚Â‚e pour le GT | ras | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 28.3 | 2021-04-19 14:55 | 0.03 | 2021-04-19 15:09 | 2021-04-19 17:54 | 179 | 165 | 20.02 | 20.02 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 390.585 | 379.114 | O | 0.954 | 03_S_GC6_LT_I3 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 175446 | NM | 13_S_GC6_LT_I3 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [1,104900, 1,104900] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 175446 | 434709 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.065 | 1.297 | 0.46534 | 0.40025 | 396.937 | 853 | 0.69989 | 216.7185 | 1041.3458 | 66.0901 | 10 | Fantome thyroide | 0.13 | 1.297 | 0.54465 | 0.50157 | 382.886 | 703 | 0.55948 | 216.8128 | 858.2252 | 63.7506 | 15 | Fantome thyroide | 0.195 | 1.297 | 0.59899 | 0.54211 | 368.98 | 616 | 0.47816 | 216.8605 | 752.0153 | 61.4352 | 20 | Fantome thyroide | 0.26 | 1.297 | 0.64994 | 0.59277 | 352.265 | 542 | 0.41158 | 216.9024 | 661.6758 | 58.6522 | 25 | Fantome thyroide | 0.328 | 1.297 | 0.69275 | 0.64343 | 335.29 | 484 | 0.36215 | 216.9404 | 590.8691 | 55.8258 | 30 | Fantome thyroide | 0.39 | 1.297 | 0.73227 | 0.6941 | 317.075 | 433 | 0.32163 | 216.967 | 528.6081 | 52.793 | 35 | Fantome thyroide | 0.456 | 1.297 | 0.7731 | 0.74476 | 296.099 | 383 | 0.28404 | 217.0017 | 467.5679 | 49.3005 | 40 | Fantome thyroide | 0.519 | 1.297 | 0.8149 | 0.79543 | 272.178 | 334 | 0.2502 | 216.9465 | 407.7485 | 45.3177 | 409.336 | 68.1545 | 0.061637 | 1
26 | 3 | 77 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.8 | 2021-04-19 15:23 | 0.78 | 2021-04-19 15:29 | 2021-04-19 17:24 | 121 | 115 | 19.81 | 19.81 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 393.446 | 389.309 | O | 0.962 | 03_S_GC6_LT_I10 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 172437 | NM | 13_S_GC6_LT_I10 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [1,104900, 1,104900] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 172437 | 432249 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.961 | 0.32885 | 0.28154 | 400.205 | 1217 | 0.67918 | 215.5893 | 1485.7185 | 67.3406 | 10 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.961 | 0.38129 | 0.3341 | 385.861 | 1012 | 0.54774 | 215.6321 | 1235.4537 | 64.927 | 15 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.961 | 0.41649 | 0.37914 | 371.507 | 892 | 0.47418 | 215.608 | 1088.9572 | 62.5117 | 20 | Fantome thyroide | 0.194 | 0.961 | 0.44998 | 0.41668 | 353.685 | 786 | 0.41451 | 215.5575 | 959.552 | 59.5129 | 25 | Fantome thyroide | 0.241 | 0.961 | 0.47871 | 0.44671 | 334.619 | 699 | 0.37154 | 215.5076 | 853.342 | 56.3047 | 30 | Fantome thyroide | 0.291 | 0.961 | 0.51717 | 0.49176 | 306.684 | 593 | 0.3206 | 215.2484 | 723.9368 | 51.6042 | 35 | Fantome thyroide | 0.338 | 0.961 | 0.55536 | 0.5293 | 277.681 | 500 | 0.27465 | 215.0506 | 610.402 | 46.724 | 40 | Fantome thyroide | 0.385 | 0.961 | 0.58107 | 0.55182 | 256.835 | 442 | 0.24694 | 214.8591 | 539.5954 | 43.2164 | 410.7374 | 69.1128 | -0.35978 | 1
26 | 3 | 78 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 27.8 | 2021-04-19 15:37 | 0.03 | 2021-04-19 15:40 | 2021-04-19 17:41 | 124 | 121 | 21.87 | 21.87 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 430.775 | 426.305 | O | 0.959 | 03_S_GC6_LT_I15 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 174133 | NM | 13_S_GC6_LT_I15 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [1,104900, 1,104900] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 174133 | 469262 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.717 | 0.27766 | 0.23807 | 437.314 | 1575 | 0.67656 | 218.2556 | 1922.7663 | 66.6536 | 10 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.717 | 0.31797 | 0.28288 | 425.128 | 1337 | 0.55189 | 218.3033 | 1632.215 | 64.7962 | 15 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.717 | 0.34811 | 0.31649 | 411.469 | 1182 | 0.47185 | 218.3543 | 1442.9903 | 62.7144 | 20 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.717 | 0.37084 | 0.3445 | 397.536 | 1072 | 0.41939 | 218.3558 | 1308.7019 | 60.5908 | 25 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.717 | 0.39488 | 0.37811 | 379.877 | 962 | 0.36961 | 218.3428 | 1174.4135 | 57.8993 | 30 | Fantome thyroide | 0.216 | 0.717 | 0.41725 | 0.40611 | 360.506 | 864 | 0.32854 | 218.3294 | 1054.7747 | 54.9468 | 35 | Fantome thyroide | 0.251 | 0.717 | 0.44583 | 0.43412 | 333.48 | 748 | 0.2802 | 218.2317 | 913.1614 | 50.8276 | 40 | Fantome thyroide | 0.287 | 0.717 | 0.4673 | 0.46213 | 311.69 | 667 | 0.24608 | 218.029 | 814.2763 | 47.5065 | 446.9997 | 68.1298 | -0.12581 | 1
26 | 3 | 79 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 28.3 | 2021-04-19 15:52 | 0.05 | 2021-04-19 15:55 | 2021-04-19 19:28 | 216 | 213 | 18.65 | 18.65 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 362.74 | 359.232 | O | 0.951 | 03_S_GC6_LT_I20 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 192820 | NM | 13_S_GC6_LT_I20 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [1,104900, 1,104900] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 192820 | 392451 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.451 | 0.17754 | 0.15327 | 367.865 | 2072 | 0.65334 | 251.322 | 2529.5059 | 65.7489 | 10 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.451 | 0.20208 | 0.18498 | 358.087 | 1772 | 0.53217 | 251.3962 | 2163.2647 | 64.0013 | 15 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.451 | 0.21742 | 0.20612 | 348.735 | 1604 | 0.46659 | 251.4217 | 1958.1696 | 62.3298 | 20 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.451 | 0.23254 | 0.22374 | 336.491 | 1447 | 0.4094 | 251.4519 | 1766.5034 | 60.1414 | 25 | Fantome thyroide | 0.113 | 0.451 | 0.2478 | 0.24136 | 321.155 | 1296 | 0.35828 | 251.4451 | 1582.162 | 57.4004 | 30 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.451 | 0.26313 | 0.25897 | 303.39 | 1153 | 0.31165 | 251.3699 | 1407.587 | 54.2252 | 35 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.451 | 0.27816 | 0.27659 | 284.275 | 1022 | 0.26889 | 251.299 | 1247.6617 | 50.8088 | 40 | Fantome thyroide | 0.181 | 0.451 | 0.2925 | 0.29068 | 264.421 | 904 | 0.23024 | 251.188 | 1103.6068 | 47.2602 | 375.3323 | 67.0835 | -0.082864 | 1
26 | 3 | 81 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 27.9 | 2021-04-19 16:08 | 0.19 | 2021-04-19 16:20 | 2021-04-19 19:40 | 212 | 200 | 18.42 | 18.42 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 354.497 | 350.108 | O | 0.948 | 03_S_GC6_LT_I30 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 194037 | NM | 13_S_GC6_LT_I30 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [1,104900, 1,104900] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 194037 | 381835 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.325 | 0.13424 | 0.11807 | 358.557 | 2671 | 0.62346 | 213.8988 | 3260.7675 | 64.8855 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.325 | 0.14925 | 0.14092 | 350.888 | 2351 | 0.52219 | 213.9513 | 2870.1102 | 63.4976 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.325 | 0.16087 | 0.15361 | 341.84 | 2125 | 0.45317 | 213.9935 | 2594.2085 | 61.8603 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.325 | 0.17071 | 0.16377 | 331.687 | 1943 | 0.4007 | 214.0084 | 2372.0222 | 60.023 | 25 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.325 | 0.18027 | 0.17646 | 319.07 | 1770 | 0.35554 | 214.0612 | 2160.8231 | 57.7398 | 30 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.325 | 0.19061 | 0.18916 | 302.88 | 1589 | 0.31154 | 213.9291 | 1939.8576 | 54.81 | 35 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.325 | 0.20324 | 0.20186 | 281.289 | 1384 | 0.26071 | 213.7166 | 1689.5927 | 50.9028 | 40 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.325 | 0.21179 | 0.21201 | 265.377 | 1253 | 0.22773 | 213.6652 | 1529.6674 | 48.0233 | 364.2263 | 65.9114 | -0.1339 | 1
26 | 3 | 83 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 27.1 | 2021-04-19 16:32 |  |  | 2021-04-19 19:51 | 199 |  | 18.46 | 18.46 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 386.724 | 382.59 | O | 1.054 | 03_S_GC6_LT_Ser |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 195149 | NM | 13_S_GC6_LT_Ser | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [1,104900, 1,104900] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 195149 | 420798 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.056 | 1.111 | 0.46937 | 0.39493 | 390.045 | 831 | 0.6931 | 216.5939 | 1014.4881 | 70.4307 | 10 | Fantome thyroide | 0.112 | 1.111 | 0.54612 | 0.50776 | 379.007 | 694 | 0.5521 | 216.591 | 847.238 | 68.4375 | 15 | Fantome thyroide | 0.169 | 1.111 | 0.58876 | 0.5772 | 370.331 | 629 | 0.48295 | 216.5972 | 767.8857 | 66.8709 | 20 | Fantome thyroide | 0.223 | 1.111 | 0.64237 | 0.64664 | 355.875 | 554 | 0.40486 | 216.5699 | 676.3254 | 64.2606 | 25 | Fantome thyroide | 0.279 | 1.111 | 0.67695 | 0.67268 | 344.566 | 509 | 0.3584 | 216.5463 | 621.3892 | 62.2185 | 30 | Fantome thyroide | 0.334 | 1.111 | 0.71286 | 0.72475 | 330.766 | 464 | 0.31351 | 216.5776 | 566.4531 | 59.7266 | 35 | Fantome thyroide | 0.391 | 1.111 | 0.74972 | 0.75947 | 314.881 | 420 | 0.26941 | 216.4877 | 512.7377 | 56.8583 | 40 | Fantome thyroide | 0.446 | 1.111 | 0.77518 | 0.80287 | 302.321 | 390 | 0.24073 | 216.6322 | 476.1136 | 54.5903 | 396.0883 | 71.5219 | 0.019016 | 1
26 | 3 | 82 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 100 | 148.6 | 2021-04-19 16:43 | 0 | 2021-04-19 16:45 | 2021-04-19 20:03 | 201 | 199 | 101.02 | 101.02 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 2066 | 2045.224 | O | 1.016 | 03_S_GC6_LT_Rou |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 200359 | NM | 13_S_GC6_LT_Rou | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [1,104900, 1,104900] | 1000.9 | 613.6 | 256 | 256 | 300 | 200359 | 2236327 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.282 | 5.604 | 2.4746 | 2.211 | 2091.012 | 845 | 0.67756 | 199.9495 | 1031.5794 | 68.9966 | 10 | Fantome thyroide | 0.565 | 5.604 | 2.8284 | 2.6488 | 2042.13 | 722 | 0.55094 | 199.9636 | 881.4205 | 67.3837 | 15 | Fantome thyroide | 0.842 | 5.604 | 3.0987 | 3.0866 | 1986.274 | 641 | 0.46573 | 199.9661 | 782.5354 | 65.5406 | 20 | Fantome thyroide | 1.123 | 5.604 | 3.3079 | 3.3493 | 1928.533 | 583 | 0.40613 | 199.8733 | 711.7287 | 63.6354 | 25 | Fantome thyroide | 1.407 | 5.604 | 3.5015 | 3.4806 | 1866.311 | 533 | 0.35395 | 199.942 | 650.6885 | 61.5822 | 30 | Fantome thyroide | 1.69 | 5.604 | 3.6514 | 3.6995 | 1807.444 | 495 | 0.31678 | 199.9418 | 604.298 | 59.6398 | 35 | Fantome thyroide | 1.962 | 5.604 | 3.845 | 3.9184 | 1722.556 | 448 | 0.27058 | 199.8034 | 546.9202 | 56.8388 | 40 | Fantome thyroide | 2.259 | 5.604 | 3.9662 | 4.006 | 1661.849 | 419 | 0.24307 | 199.9246 | 511.5169 | 54.8356 | 2125.0775 | 70.1207 | -0.019526 | 1
21 | 8 | 331 | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 | 12 | GC11 | 2012 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.01% | Cs-137 | Tc99m |  | 21.33 | 2021-03-08 17:30 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 2021-03-08 19:39 | 129 | 99 | 16.64 | 16.64 |  | THYROIDE TC99M | 420 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | fantÂ“me maison | xeleris | thyroid uptake index | 43.9 | Manuel |  | 305.825 | 305.134 | O | 0.954 | 08_L_GC11_PT_I3 | sans lanti collision | 0 | CQ-MN^DISCO^^^ | A11253867542 | 20210308 | 20210308 | 193541 | NM | TP-IRSN3-8 | Tandem_Discovery_670 | User&NIMES ENDOCRINO&THYROIDE 99mTc | [1,104515, 1,104515] | 1019.8 | 586.9 | 256 | 256 | 420 | 193541 | 307981 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.911 | 0.32437 | 0.28113 | 297.768 | 918 | 0.65875 | 9.3274 | 1119.9172 | 42.6065 | 10 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.911 | 0.36922 | 0.32383 | 288.727 | 782 | 0.54156 | 9.2593 | 954.0035 | 41.3128 | 15 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.911 | 0.40367 | 0.36654 | 278.529 | 690 | 0.46475 | 9.2424 | 841.7678 | 39.8536 | 20 | Fantome thyroide | 0.184 | 0.911 | 0.43677 | 0.41636 | 265.119 | 607 | 0.40228 | 9.1848 | 740.5117 | 37.9348 | 25 | Fantome thyroide | 0.228 | 0.911 | 0.46229 | 0.43059 | 252.873 | 547 | 0.35964 | 9.1413 | 667.3145 | 36.1826 | 30 | Fantome thyroide | 0.274 | 0.911 | 0.4953 | 0.47329 | 234.277 | 473 | 0.31197 | 9.0499 | 577.038 | 33.5218 | 35 | Fantome thyroide | 0.319 | 0.911 | 0.53206 | 0.516 | 212.292 | 399 | 0.26332 | 9.1403 | 486.7614 | 30.376 | 40 | Fantome thyroide | 0.366 | 0.911 | 0.56179 | 0.55158 | 193.816 | 345 | 0.22609 | 9.2038 | 420.8839 | 27.7324 | 305.3139 | 43.6862 | -0.60319 | 1
26 | 3 | 49 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.8 | 2021-04-19 15:23 | 0.78 | 2021-04-19 15:29 | 2021-04-19 17:31 | 128 | 122 | 19.55 | 19.55 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 383.802 | 378.399 | O | 0.945 | 03_L_GC6_LT_I10 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 173118 | NM | 13_L_GC6_LT_I10 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [0,690562, 0,690562] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 173118 | 421132 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.405 | 0.13017 | 0.11232 | 393.647 | 3024 | 0.6596 | 141.5081 | 1442.0726 | 67.118 | 10 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.405 | 0.15007 | 0.13447 | 378.781 | 2524 | 0.53439 | 141.5111 | 1203.6347 | 64.5833 | 15 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.405 | 0.16451 | 0.15029 | 362.916 | 2206 | 0.45885 | 141.5189 | 1051.9882 | 61.8783 | 20 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.405 | 0.17793 | 0.16611 | 343.592 | 1931 | 0.39976 | 141.4987 | 920.8473 | 58.5835 | 25 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.405 | 0.19263 | 0.18193 | 318.032 | 1651 | 0.34522 | 141.393 | 787.3221 | 54.2254 | 30 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.405 | 0.20696 | 0.19775 | 290.567 | 1404 | 0.29871 | 141.1469 | 669.5337 | 49.5425 | 35 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.405 | 0.22052 | 0.21041 | 262.864 | 1192 | 0.25955 | 140.9032 | 568.436 | 44.8191 | 40 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.405 | 0.23474 | 0.22307 | 232.16 | 989 | 0.22357 | 140.5679 | 471.6302 | 39.584 | 405.8168 | 69.193 | -0.67104 | 1
26 | 3 | 50 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 27.8 | 2021-04-19 15:37 | 0.03 | 2021-04-19 15:40 | 2021-04-19 17:48 | 131 | 128 | 21.59 | 21.59 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 421.745 | 416.27 | O | 0.954 | 03_L_GC6_LT_I15 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 174809 | NM | 13_L_GC6_LT_I15 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [0,690562, 0,690562] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 174809 | 456642 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.31 | 0.1093 | 0.093242 | 430.297 | 3937 | 0.6627 | 143.98 | 1877.4603 | 66.4346 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.31 | 0.12514 | 0.11262 | 416.963 | 3332 | 0.53972 | 144.0334 | 1588.9504 | 64.3759 | 15 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.31 | 0.13806 | 0.12715 | 400.516 | 2901 | 0.45495 | 144.0897 | 1383.4169 | 61.8367 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.31 | 0.14707 | 0.13684 | 385.315 | 2620 | 0.40395 | 144.0843 | 1249.4148 | 59.4897 | 25 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.31 | 0.15821 | 0.15137 | 362.47 | 2291 | 0.34865 | 143.9953 | 1092.5226 | 55.9626 | 30 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.31 | 0.16913 | 0.1659 | 337.242 | 1994 | 0.29999 | 143.9094 | 950.8905 | 52.0676 | 35 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.31 | 0.18042 | 0.17801 | 309.066 | 1713 | 0.25323 | 143.775 | 816.8884 | 47.7175 | 40 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.31 | 0.18981 | 0.19012 | 283.959 | 1496 | 0.21667 | 143.6965 | 713.4063 | 43.8411 | 440.3337 | 67.9842 | -0.23448 | 1
26 | 3 | 51 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 28.3 | 2021-04-19 15:52 | 0.05 | 2021-04-19 15:55 | 2021-04-19 19:34 | 222 | 219 | 18.43 | 18.43 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 355.164 | 348.084 | O | 0.944 | 03_L_GC6_LT_I20 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 193417 | NM | 13_L_GC6_LT_I20 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [0,690562, 0,690562] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 193417 | 381735 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.188 | 0.069707 | 0.059484 | 361.501 | 5186 | 0.64243 | 147.2265 | 2473.0783 | 65.3827 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.188 | 0.078564 | 0.072703 | 352.047 | 4481 | 0.53137 | 147.2805 | 2136.8808 | 63.6728 | 15 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.188 | 0.085514 | 0.080047 | 340.433 | 3981 | 0.45706 | 147.3383 | 1898.4429 | 61.5723 | 20 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.188 | 0.091764 | 0.087391 | 326.588 | 3559 | 0.39884 | 147.3549 | 1697.2012 | 59.0682 | 25 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.188 | 0.097704 | 0.094734 | 310.601 | 3179 | 0.34984 | 147.3242 | 1515.9884 | 56.1767 | 30 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.188 | 0.1052 | 0.10355 | 287.927 | 2737 | 0.29326 | 147.1604 | 1305.2093 | 52.0758 | 35 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.188 | 0.11061 | 0.10942 | 269.894 | 2440 | 0.25516 | 147.0739 | 1163.5771 | 48.8143 | 40 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.188 | 0.11675 | 0.1153 | 247.04 | 2116 | 0.2156 | 147.0003 | 1009.0694 | 44.6808 | 368.6687 | 66.6791 | -0.19061 | 1
26 | 3 | 53 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 27.9 | 2021-04-19 16:08 | 0.19 | 2021-04-19 16:20 | 2021-04-19 19:45 | 217 | 205 | 18.24 | 18.24 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 347.586 | 339.614 | O | 0.937 | 03_L_GC6_LT_I30 |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 194548 | NM | 13_L_GC6_LT_I30 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [0,690562, 0,690562] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 194548 | 373555 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.146 | 0.05336 | 0.048477 | 354.522 | 6644 | 0.60851 | 139.1652 | 3168.3633 | 64.7884 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.146 | 0.059571 | 0.056461 | 345.452 | 5799 | 0.50471 | 139.2267 | 2765.4032 | 63.1308 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.146 | 0.064246 | 0.062164 | 335.043 | 5215 | 0.43686 | 139.2623 | 2486.9077 | 61.2286 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.146 | 0.06894 | 0.066727 | 320.708 | 4652 | 0.37779 | 139.3063 | 2218.4266 | 58.6089 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.146 | 0.073977 | 0.07357 | 301.901 | 4081 | 0.32157 | 139.1834 | 1946.1304 | 55.172 | 30 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.146 | 0.078707 | 0.079273 | 282.008 | 3583 | 0.27269 | 139.0459 | 1708.6463 | 51.5365 | 35 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.146 | 0.083448 | 0.082695 | 259.524 | 3110 | 0.22725 | 138.9494 | 1483.084 | 47.4276 | 40 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.146 | 0.086951 | 0.087258 | 240.766 | 2769 | 0.19637 | 138.8574 | 1320.4693 | 43.9996 | 361.1393 | 65.9977 | -0.2659 | 1
26 | 3 | 55 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | Ser | 3 | Seringue | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 27.1 | 2021-04-19 16:32 |  |  | 2021-04-19 19:56 | 205 |  | 18.28 | 18.28 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 379.101 | 375.072 | O | 1.009 | 03_L_GC6_LT_Ser |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 195656 | NM | 13_L_GC6_LT_Ser | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [0,690562, 0,690562] | 988.5 | 371.8 | 256 | 256 | 300 | 195656 | 411135 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.455 | 0.18492 | 0.16174 | 386.112 | 2088 | 0.68133 | 142.2026 | 995.7168 | 70.407 | 10 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.455 | 0.21399 | 0.20084 | 375.117 | 1753 | 0.54562 | 142.1944 | 835.9634 | 68.4021 | 15 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.455 | 0.23643 | 0.23283 | 362.687 | 1534 | 0.45431 | 142.177 | 731.5276 | 66.1355 | 20 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.455 | 0.25105 | 0.25061 | 352.217 | 1403 | 0.40051 | 142.213 | 669.0569 | 64.2263 | 25 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.455 | 0.26759 | 0.27193 | 337.96 | 1263 | 0.34419 | 142.1346 | 602.2942 | 61.6265 | 30 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.455 | 0.28146 | 0.28615 | 323.956 | 1151 | 0.30006 | 142.1694 | 548.8841 | 59.0729 | 35 | Fantome thyroide | 0.16 | 0.455 | 0.29446 | 0.30037 | 308.886 | 1049 | 0.26116 | 142.2021 | 500.2428 | 56.3249 | 40 | Fantome thyroide | 0.182 | 0.455 | 0.30747 | 0.31104 | 291.793 | 949 | 0.22426 | 142.1938 | 452.5552 | 53.2081 | 393.4894 | 71.7523 | -0.00038503 | 1
26 | 3 | 54 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | Rou | 5 | Seringue | non | Seringue | [6 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 148.6 | 2021-04-19 16:43 | 0 | 2021-04-19 16:45 | 2021-04-19 20:09 | 206 | 204 | 100.04 | 100.03 |  | thyroidde Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 67 | Manuel |  | 2030 | 2009.053 | O | 1.003 | 03_L_GC6_LT_Rou |  | 0 | zz thyoride D870 gb tc99m^^^^ | 19042021 | 20210419 | 20210419 | 200905 | NM | 13_L_GC6_LT_Rou | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE TC TEST | [0,690562, 0,690562] | 1000.9 | 613.6 | 256 | 256 | 300 | 200905 | 2186628 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.111 | 2.217 | 0.96208 | 0.85736 | 2065.593 | 2147 | 0.67202 | 125.5431 | 1023.8525 | 68.8325 | 10 | Fantome thyroide | 0.222 | 2.217 | 1.1055 | 1.0652 | 2013.16 | 1821 | 0.54055 | 125.529 | 868.391 | 67.0852 | 15 | Fantome thyroide | 0.333 | 2.217 | 1.2006 | 1.1864 | 1961.714 | 1634 | 0.46369 | 125.5241 | 779.2152 | 65.3709 | 20 | Fantome thyroide | 0.446 | 2.217 | 1.2895 | 1.2904 | 1899.478 | 1473 | 0.39791 | 125.5191 | 702.4382 | 63.2969 | 25 | Fantome thyroide | 0.555 | 2.217 | 1.3534 | 1.377 | 1844.737 | 1363 | 0.35415 | 125.5251 | 649.9818 | 61.4728 | 30 | Fantome thyroide | 0.667 | 2.217 | 1.4261 | 1.4462 | 1771.171 | 1242 | 0.30774 | 125.495 | 592.2798 | 59.0213 | 35 | Fantome thyroide | 0.776 | 2.217 | 1.4912 | 1.5155 | 1695.545 | 1137 | 0.26824 | 125.4438 | 542.2079 | 56.5012 | 40 | Fantome thyroide | 0.887 | 2.217 | 1.5497 | 1.5675 | 1617.894 | 1044 | 0.23475 | 125.4755 | 497.8584 | 53.9136 | 2100.7308 | 70.0034 | -0.042637 | 1
27 | 3 | 73 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 30 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide |  | Seringue |  |  |  |  | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.88 | 2021-04-21 15:31 | 0 | 2021-04-21 15:37 | 2021-04-21 17:30 | 119 | 113 | 5.3 | 5.3 |  | thyroide I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 93.629 | 88.154 | O | 1.014 | 03_S_GC6_LI_I3 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 173019 | NM | 13_S_GC6_LI_I3 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [1,104900, 1,104900] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 173019 | 175360 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.312 | 0.10644 | 0.091406 | 96.009 | 902 | 0.6888 | 191.817 | 1101.1652 | 60.383 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.312 | 0.12544 | 0.11578 | 92.199 | 735 | 0.54309 | 191.8775 | 897.2909 | 57.9868 | 15 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.312 | 0.13961 | 0.13528 | 88.236 | 632 | 0.45072 | 192.0308 | 771.5481 | 55.4943 | 20 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.312 | 0.15165 | 0.14991 | 84.013 | 554 | 0.38112 | 192.1835 | 676.3254 | 52.8384 | 25 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.312 | 0.16017 | 0.15966 | 80.403 | 502 | 0.33684 | 192.2549 | 612.8436 | 50.5679 | 30 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.312 | 0.17029 | 0.16697 | 75.266 | 442 | 0.29036 | 192.4942 | 539.5954 | 47.3371 | 35 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.312 | 0.18048 | 0.17428 | 69.485 | 385 | 0.24759 | 192.7984 | 470.0095 | 43.7013 | 40 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.312 | 0.18936 | 0.18403 | 64.003 | 338 | 0.21288 | 192.9875 | 412.6318 | 40.2535 | 96.517 | 60.7025 | 0.57515 | 1
27 | 3 | 70 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.65 | 2021-04-21 15:43 | 0.01 | 2021-04-21 15:47 | 2021-04-21 17:46 | 123 | 119 | 5.07 | 5.07 |  | thyroide I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 90.374 | 84.482 | O | 1.015 | 03_S_GC6_LI_I10 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 174604 | NM | 13_S_GC6_LI_I10 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [1,104900, 1,104900] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 174604 | 166123 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.218 | 0.068323 | 0.060461 | 93.056 | 1362 | 0.68454 | 194.9557 | 1662.7351 | 61.1808 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.218 | 0.080928 | 0.072383 | 89.183 | 1102 | 0.53416 | 195.1203 | 1345.326 | 58.6345 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.218 | 0.089381 | 0.082602 | 85.269 | 954 | 0.45099 | 195.3609 | 1164.647 | 56.0611 | 20 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.218 | 0.097086 | 0.091117 | 80.484 | 829 | 0.38746 | 195.6247 | 1012.0465 | 52.9152 | 25 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.218 | 0.10366 | 0.09793 | 75.674 | 730 | 0.3401 | 195.8595 | 891.1869 | 49.7528 | 30 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.218 | 0.11146 | 0.10474 | 68.993 | 619 | 0.29271 | 196.3589 | 755.6777 | 45.3603 | 35 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.218 | 0.1184 | 0.11155 | 62.632 | 529 | 0.25514 | 196.8814 | 645.8053 | 41.1782 | 40 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.218 | 0.12561 | 0.11837 | 55.267 | 440 | 0.22319 | 197.4603 | 537.1538 | 36.336 | 92.2425 | 60.646 | 1.1851 | 1
27 | 3 | 71 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.7 | 2021-04-21 15:51 | 0.01 | 2021-04-21 15:55 | 2021-04-21 17:57 | 127 | 123 | 5.1 | 5.1 |  | thyroide I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 92.435 | 86.037 | O | 1.021 | 03_S_GC6_LI_I15 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 175752 | NM | 13_S_GC6_LI_I15 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [1,104900, 1,104900] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 175752 | 165307 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.164 | 0.05423 | 0.049328 | 94.468 | 1742 | 0.66241 | 193.4988 | 2126.6406 | 61.7438 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.164 | 0.062845 | 0.058297 | 91.125 | 1450 | 0.52927 | 193.6664 | 1770.1658 | 59.5588 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.164 | 0.069703 | 0.064703 | 87.059 | 1249 | 0.44081 | 193.8121 | 1524.7842 | 56.9013 | 20 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.164 | 0.074697 | 0.069828 | 83.213 | 1114 | 0.38498 | 194.0245 | 1359.9757 | 54.3876 | 25 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.164 | 0.079334 | 0.074953 | 78.858 | 994 | 0.33974 | 194.3015 | 1213.4792 | 51.5412 | 30 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.164 | 0.08461 | 0.080078 | 72.934 | 862 | 0.29592 | 194.621 | 1052.3331 | 47.6693 | 35 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.164 | 0.089594 | 0.085203 | 66.479 | 742 | 0.26151 | 195.0963 | 905.8366 | 43.4503 | 40 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.164 | 0.094891 | 0.090328 | 59.212 | 624 | 0.22971 | 195.4826 | 761.7817 | 38.7007 | 92.1397 | 60.2221 | 0.92909 | 1
27 | 3 | 72 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.64 | 2021-04-21 16:13 | 0.03 | 2021-04-21 16:17 | 2021-04-21 19:03 | 170 | 166 | 4.84 | 4.84 |  | thyroide I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 86.925 | 79.689 | O | 1.006 | 03_S_GC6_LI_I20 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 190341 | NM | 13_S_GC6_LI_I20 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [1,104900, 1,104900] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 190341 | 152076 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.115 | 0.0348 | 0.030996 | 90.898 | 2612 | 0.71377 | 217.7615 | 3188.7401 | 62.6019 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.115 | 0.044293 | 0.042676 | 85.839 | 1938 | 0.49536 | 217.9932 | 2365.9182 | 59.1178 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.115 | 0.048413 | 0.047168 | 82.496 | 1704 | 0.41644 | 218.2928 | 2080.25 | 56.8154 | 20 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.115 | 0.051216 | 0.049863 | 79.488 | 1552 | 0.3694 | 218.5178 | 1894.6878 | 54.7438 | 25 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.115 | 0.054701 | 0.052559 | 74.722 | 1366 | 0.31922 | 219.0455 | 1667.6183 | 51.4614 | 30 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.115 | 0.057884 | 0.055254 | 69.461 | 1200 | 0.28031 | 219.5516 | 1464.9648 | 47.8382 | 35 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.115 | 0.061123 | 0.057949 | 63.262 | 1035 | 0.24733 | 220.3901 | 1263.5322 | 43.5689 | 40 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.115 | 0.064273 | 0.059746 | 56.689 | 882 | 0.22039 | 221.1692 | 1076.7491 | 39.042 | 86.073 | 59.2789 | 1.436 | 1
27 | 3 | 74 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.86 | 2021-04-21 16:23 | 0.01 | 2021-04-21 16:25 | 2021-04-21 19:16 | 173 | 171 | 5.03 | 5.03 |  | thyroide I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 91.986 | 83.744 | O | 1.014 | 03_S_GC6_LI_I30 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 191620 | NM | 13_S_GC6_LI_I30 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [1,104900, 1,104900] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 191620 | 158603 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.1 | 0.0264 | 0.022266 | 98.366 | 3726 | 0.78735 | 201.2252 | 4548.7157 | 65.1862 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.1 | 0.036526 | 0.034766 | 90.986 | 2491 | 0.50192 | 201.3875 | 3041.0228 | 60.2956 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.1 | 0.039827 | 0.037891 | 87.501 | 2197 | 0.42642 | 201.5991 | 2682.1064 | 57.9861 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.1 | 0.042397 | 0.040234 | 83.735 | 1975 | 0.37683 | 201.9074 | 2411.0879 | 55.4904 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.1 | 0.045137 | 0.041797 | 78.629 | 1742 | 0.33268 | 202.5298 | 2126.6406 | 52.1067 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.1 | 0.048235 | 0.044922 | 71.773 | 1488 | 0.29157 | 203.2503 | 1816.5564 | 47.5633 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.1 | 0.051265 | 0.048047 | 64.338 | 1255 | 0.2584 | 203.8103 | 1532.109 | 42.6362 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.1 | 0.054871 | 0.051953 | 54.926 | 1001 | 0.22705 | 204.3204 | 1222.0248 | 36.3989 | 90.163 | 59.7502 | 1.4355 | 1
27 | 3 | 76 | 2 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.77 | 2021-04-21 16:41 |  |  | 2021-04-21 19:27 | 166 |  | 4.99 | 4.99 |  | thyroide I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 87.989 | 83.467 | O | 0.986 | 03_S_GC6_LI_Ser |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 192722 | NM | 13_S_GC6_LI_Ser | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [1,104900, 1,104900] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 192722 | 161375 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.261 | 0.098707 | 0.084621 | 89.034 | 902 | 0.69549 | 195.0752 | 1101.1652 | 59.4749 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.261 | 0.11673 | 0.11113 | 85.913 | 736 | 0.54228 | 195.0196 | 898.5118 | 57.3901 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.261 | 0.12927 | 0.12744 | 82.732 | 640 | 0.45105 | 195.0373 | 781.3146 | 55.2652 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.261 | 0.13891 | 0.13764 | 79.736 | 574 | 0.38675 | 195.0351 | 700.7415 | 53.2639 | 25 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.261 | 0.14704 | 0.14783 | 76.608 | 521 | 0.33747 | 194.9595 | 636.0389 | 51.1743 | 30 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.261 | 0.15625 | 0.15599 | 72.502 | 464 | 0.28523 | 194.8758 | 566.4531 | 48.4315 | 35 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.261 | 0.16204 | 0.16211 | 69.516 | 429 | 0.25466 | 194.9201 | 523.7249 | 46.4369 | 40 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.261 | 0.16846 | 0.17026 | 65.701 | 390 | 0.22344 | 194.9253 | 476.1136 | 43.8884 | 88.5011 | 59.119 | -0.04837 | 1
27 | 3 | 75 | 2 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 8 | 8.58 | 2021-04-21 18:44 | 0 | 2021-04-21 18:44 | 2021-04-21 19:51 | 67 | 67 | 8.09 | 8.09 |  | thyroide I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 150.427 | 144.612 | O | 1.084 | 03_S_GC6_LI_Rou |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 195131 | NM | 13_S_GC6_LI_Rou | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [1,104900, 1,104900] | 989.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 195131 | 289840 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.065 | 1.3 | 0.42361 | 0.29961 | 153.77 | 363 | 0.81006 | 214.9408 | 443.1519 | 63.3581 | 10 | Fantome thyroide | 0.131 | 1.3 | 0.52632 | 0.4418 | 145.79 | 277 | 0.6291 | 215.0365 | 338.1627 | 60.07 | 15 | Fantome thyroide | 0.199 | 1.3 | 0.59987 | 0.51289 | 137.969 | 230 | 0.52727 | 215.1112 | 280.7849 | 56.8475 | 20 | Fantome thyroide | 0.26 | 1.3 | 0.65385 | 0.57383 | 131.424 | 201 | 0.46203 | 215.1956 | 245.3816 | 54.1508 | 25 | Fantome thyroide | 0.328 | 1.3 | 0.71718 | 0.65508 | 122.638 | 171 | 0.39505 | 215.2469 | 208.7575 | 50.5307 | 30 | Fantome thyroide | 0.397 | 1.3 | 0.77353 | 0.72617 | 114.483 | 148 | 0.33964 | 215.3142 | 180.679 | 47.1706 | 35 | Fantome thyroide | 0.456 | 1.3 | 0.80708 | 0.74648 | 108.956 | 135 | 0.31045 | 215.4269 | 164.8085 | 44.8933 | 40 | Fantome thyroide | 0.526 | 1.3 | 0.86625 | 0.84805 | 98.752 | 114 | 0.2624 | 215.3857 | 139.1717 | 40.6889 | 155.5506 | 64.0917 | 0.1621 | 1
14 | 9 | 366 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 13 | GC9 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.208 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 20 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -2.35% | Ba-133 | I-123 |  | 5.31 | 2021-02-02 16:21 | 0.03 | 2021-02-02 17:43 | 2021-02-02 19:47 | 206 | 124 | 4.41 | 4.41 | 0.53 | GT SFPM THYROIDE | 180 | NC | 1 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue | Xeleris 4 DR | Load to New/Excel | 75.52 | Semi-automatique |  | 58 | 56 | O | 0.9339 | 09_L_GC9_LI_I3 | Le facteur de calibration (cf valeur fournie en BF9) na pas ete remise a jour en amont de la manipulation pour le GT (ie entre le 022019 et le 022021)p En effet ce protocole nest plus utilise en clinique depuis le remplacement du compteur thyroÂ‹dien en fevrier 2020p | 0 | 09_L_GC1_LI_I3^^^^ | 09_L_GC1_LI_I3 | 20210202 | 20210202 | 194755 | NM | ANT PARALLELE | Tandem_Discovery_670_Pro | User&PHYSIQUE&GT THYROIDE LOCA | [2,207544, 2,207544] | 918.7 | 432.5 | 256 | 256 | 180 | 194755 | 91268 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.419 | 0.15346 | 0.11621 | 52.945 | 345 | 0.74499 | 390.8402 | 1681.2714 | 66.6982 | 10 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.419 | 0.18512 | 0.16858 | 50.907 | 275 | 0.57793 | 390.6459 | 1340.1439 | 64.1308 | 15 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.419 | 0.20759 | 0.19477 | 48.784 | 235 | 0.47951 | 390.6813 | 1145.2139 | 61.4563 | 20 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.419 | 0.22428 | 0.21441 | 46.875 | 209 | 0.41381 | 390.4254 | 1018.5094 | 59.0514 | 25 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.419 | 0.23779 | 0.2275 | 44.943 | 189 | 0.36683 | 390.4146 | 921.0443 | 56.6175 | 30 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.419 | 0.25185 | 0.24387 | 42.814 | 170 | 0.31976 | 390.4036 | 828.4526 | 53.9355 | 35 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.419 | 0.26491 | 0.27006 | 40.531 | 153 | 0.27971 | 390.2007 | 745.6073 | 51.0595 | 40 | Fantome thyroide | 0.169 | 0.419 | 0.27612 | 0.27661 | 38.38 | 139 | 0.24727 | 390.4007 | 677.3818 | 48.3497 | 53.0468 | 66.8265 | -0.062804 | 1
27 | 3 | 42 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.65 | 2021-04-21 15:43 | 0.01 | 2021-04-21 15:47 | 2021-04-21 17:51 | 128 | 124 | 5.04 | 5.04 |  | thyroide I123 | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 89.17 | 82.004 | O | 0.998 | 03_L_GC6_LI_I10 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 175128 | NM | 13_L_GC6_LI_I10 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [0,690562, 0,690562] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 175128 | 135626 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.095 | 0.026859 | 0.022637 | 93.605 | 3485 | 0.69644 | 120.3335 | 1661.9124 | 61.9081 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.095 | 0.033084 | 0.030059 | 88.302 | 2669 | 0.51544 | 120.5622 | 1272.7817 | 58.4008 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.095 | 0.036602 | 0.03377 | 83.746 | 2288 | 0.43387 | 120.7956 | 1091.092 | 55.3876 | 20 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.095 | 0.039351 | 0.036738 | 79.213 | 2013 | 0.38 | 121.0276 | 959.9511 | 52.3896 | 25 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.095 | 0.042505 | 0.039707 | 73.066 | 1719 | 0.32717 | 121.4718 | 819.7496 | 48.3241 | 30 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.095 | 0.045951 | 0.042676 | 65.296 | 1421 | 0.27957 | 121.979 | 677.6406 | 43.1852 | 35 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.095 | 0.049424 | 0.047129 | 56.937 | 1152 | 0.23883 | 122.5009 | 549.361 | 37.6567 | 40 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.095 | 0.052019 | 0.050098 | 50.51 | 971 | 0.21254 | 122.8794 | 463.0465 | 33.4061 | 92.2781 | 61.0305 | 1.8858 | 1
27 | 3 | 43 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.7 | 2021-04-21 15:51 | 0.01 | 2021-04-21 15:55 | 2021-04-21 18:03 | 132 | 128 | 5.07 | 5.07 |  | thyroide I123 | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 90.322 | 82.178 | O | 1.007 | 03_L_GC6_LI_I15 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 180317 | NM | 13_L_GC6_LI_I15 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [0,690562, 0,690562] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 180317 | 134750 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.072 | 0.020122 | 0.017156 | 95.962 | 4769 | 0.71833 | 118.8314 | 2274.2211 | 63.0914 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.072 | 0.025831 | 0.023906 | 89.583 | 3468 | 0.50085 | 119.0255 | 1653.8055 | 58.8974 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.072 | 0.028001 | 0.026156 | 86.047 | 3073 | 0.4337 | 119.1851 | 1465.4396 | 56.5726 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.072 | 0.030443 | 0.028969 | 80.886 | 2657 | 0.36922 | 119.5321 | 1267.0592 | 53.1795 | 25 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.072 | 0.032195 | 0.030094 | 76.301 | 2370 | 0.33038 | 119.8309 | 1130.1958 | 50.165 | 30 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.072 | 0.034702 | 0.032906 | 68.744 | 1981 | 0.28352 | 120.245 | 944.6911 | 45.1966 | 35 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.072 | 0.037298 | 0.035156 | 59.938 | 1607 | 0.24472 | 120.7742 | 766.3395 | 39.407 | 40 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.072 | 0.039438 | 0.036844 | 52.492 | 1331 | 0.2178 | 121.1056 | 634.7218 | 34.5115 | 91.8997 | 60.4206 | 1.7176 | 1
27 | 3 | 44 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.64 | 2021-04-21 16:13 | 0.03 | 2021-04-21 16:17 | 2021-04-21 19:08 | 176 | 172 | 4.82 | 4.82 |  | thyroide I123 | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 84.537 | 76.505 | O | 0.986 | 03_L_GC6_LI_I20 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 190855 | NM | 13_L_GC6_LI_I20 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [0,690562, 0,690562] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 190855 | 123124 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.053 | 0.012976 | 0.010145 | 92.727 | 7146 | 0.76142 | 142.9966 | 3407.755 | 64.1266 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.053 | 0.018089 | 0.017184 | 83.916 | 4639 | 0.48059 | 143.5438 | 2212.2272 | 58.0332 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.053 | 0.019414 | 0.018012 | 80.839 | 4164 | 0.42173 | 143.7875 | 1985.7111 | 55.9053 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.053 | 0.021145 | 0.020082 | 75.51 | 3571 | 0.35705 | 144.3096 | 1702.9238 | 52.2199 | 25 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.053 | 0.022918 | 0.02091 | 68.549 | 2991 | 0.30408 | 145.0889 | 1426.3357 | 47.4059 | 30 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.053 | 0.024214 | 0.02298 | 62.762 | 2592 | 0.27215 | 145.7857 | 1236.0623 | 43.4039 | 35 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.053 | 0.026283 | 0.025051 | 52.881 | 2012 | 0.23026 | 146.7971 | 959.4743 | 36.5705 | 40 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.053 | 0.028492 | 0.027121 | 42.425 | 1489 | 0.19372 | 147.5635 | 710.0682 | 29.3396 | 85.3427 | 59.0199 | 2.7241 | 1
27 | 3 | 46 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.86 | 2021-04-21 16:23 | 0.01 | 2021-04-21 16:25 | 2021-04-21 19:21 | 178 | 176 | 5.01 | 5.01 |  | thyroide I123 | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 88.923 | 79.871 | O | 0.99 | 03_L_GC6_LI_I30 |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 192130 | NM | 13_L_GC6_LI_I30 | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [0,690562, 0,690562] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 192130 | 128823 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.053 | 0.011419 | 0.010145 | 98.103 | 8591 | 0.71354 | 126.5846 | 4096.8406 | 65.2715 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.053 | 0.015533 | 0.013871 | 87.697 | 5646 | 0.46147 | 126.918 | 2692.4412 | 58.348 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.053 | 0.016742 | 0.015113 | 83.425 | 4983 | 0.4039 | 127.2538 | 2376.2725 | 55.5057 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.053 | 0.018582 | 0.017184 | 74.775 | 4024 | 0.33546 | 128.0188 | 1918.9485 | 49.7505 | 25 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.053 | 0.020659 | 0.01884 | 63.156 | 3057 | 0.27796 | 128.8885 | 1457.8096 | 42.02 | 30 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.053 | 0.022215 | 0.02091 | 54.248 | 2442 | 0.24323 | 129.4707 | 1164.5309 | 36.0931 | 35 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.053 | 0.024523 | 0.02298 | 41.591 | 1696 | 0.20101 | 130.0099 | 808.7815 | 27.672 | 40 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.053 | 0.026899 | 0.025879 | 29.965 | 1114 | 0.16703 | 130.4323 | 531.2397 | 19.9368 | 89.3547 | 59.4509 | 2.6943 | 1
27 | 3 | 48 | 2 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | Ser | 3 | Seringue | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.77 | 2021-04-21 16:41 |  |  | 2021-04-21 19:32 | 171 |  | 4.97 | 4.97 |  | thyroide I123 | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 86.067 | 80.516 | O | 0.98 | 03_L_GC6_LI_Ser |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 193230 | NM | 13_L_GC6_LI_Ser | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [0,690562, 0,690562] | 991.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 193230 | 131568 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.111 | 0.038869 | 0.031652 | 88.933 | 2288 | 0.7014 | 120.3832 | 1091.092 | 59.6465 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.111 | 0.046772 | 0.043793 | 85.218 | 1822 | 0.53493 | 120.3724 | 868.8678 | 57.1549 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.111 | 0.051441 | 0.049863 | 82.049 | 1595 | 0.4516 | 120.337 | 760.617 | 55.0295 | 20 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.111 | 0.05609 | 0.055934 | 78.077 | 1392 | 0.37741 | 120.3375 | 663.8112 | 52.3655 | 25 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.111 | 0.059401 | 0.06027 | 74.726 | 1258 | 0.3289 | 120.2697 | 599.9099 | 50.118 | 30 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.111 | 0.063021 | 0.062871 | 70.521 | 1119 | 0.27939 | 120.0984 | 533.6241 | 47.2978 | 35 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.111 | 0.065582 | 0.064605 | 67.09 | 1023 | 0.24705 | 120.0354 | 487.844 | 44.9966 | 40 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.111 | 0.068922 | 0.068074 | 61.961 | 899 | 0.20834 | 120.068 | 428.7114 | 41.5567 | 88.5491 | 59.3891 | -0.25345 | 1
27 | 3 | 47 | 2 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 3 | GC6 | 2020 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.69 | Local | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue | [6 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 8.58 | 2021-04-21 18:44 | 0 | 2021-04-21 18:44 | 2021-04-21 19:46 | 62 | 62 | 8.13 | 8.13 |  | thyroide I123 | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake index | 55.5 | Manuel |  | 147.048 | 140.508 | O | 1.055 | 03_L_GC6_LI_Rou |  | 0 | ZZZ THYROIDE D870 I123^^^^ | 21042021 | 20210421 | 20210421 | 194617 | NM | 13_L_GC6_LI_Rou | Tandem_870_DR | User&CQ&THYROIDE I123 TE | [0,690562, 0,690562] | 989.3 | 492.6 | 256 | 256 | 300 | 194617 | 238525 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.568 | 0.17385 | 0.12647 | 152.118 | 875 | 0.76966 | 140.2775 | 417.2664 | 62.369 | 10 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.568 | 0.21257 | 0.17972 | 143.91 | 677 | 0.60417 | 140.3479 | 322.845 | 59.0037 | 15 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.568 | 0.24231 | 0.21522 | 135.696 | 560 | 0.50215 | 140.4554 | 267.0505 | 55.6359 | 20 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.568 | 0.26884 | 0.25072 | 127.162 | 473 | 0.42384 | 140.5702 | 225.5623 | 52.1369 | 25 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.568 | 0.29157 | 0.26847 | 118.959 | 408 | 0.36425 | 140.5568 | 194.5654 | 48.7737 | 30 | Fantome thyroide | 0.171 | 0.568 | 0.31198 | 0.29509 | 110.752 | 355 | 0.31636 | 140.73 | 169.2909 | 45.4088 | 35 | Fantome thyroide | 0.199 | 0.568 | 0.33298 | 0.32172 | 101.558 | 305 | 0.27185 | 140.74 | 145.4471 | 41.6392 | 40 | Fantome thyroide | 0.229 | 0.568 | 0.35135 | 0.34391 | 93.109 | 265 | 0.23538 | 140.7869 | 126.3721 | 38.1751 | 156.6701 | 64.2354 | 0.31184 | 1
28 | 3 | 66 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 180 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide |  | Seringue |  |  |  |  | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 28.3 | 2021-04-19 14:55 | 0.03 | 2021-04-19 15:09 | 2021-04-19 18:42 | 227 | 213 | 18.27 | 18.27 |  | thyroide Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 404.463 | 390.78 | O | 0.973 | 03_S_GC13_LT_I3 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 184237 | NM | 13_S_GC13_LT_I3 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 184237 | 476601 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.079 | 1.58 | 0.5814 | 0.48758 | 426.746 | 734 | 0.69621 | 211.6494 | 1054.8471 | 77.8589 | 10 | Fantome thyroide | 0.158 | 1.58 | 0.67987 | 0.61102 | 412 | 606 | 0.55564 | 211.6936 | 870.8956 | 75.1685 | 15 | Fantome thyroide | 0.237 | 1.58 | 0.74093 | 0.68508 | 398.62 | 538 | 0.48177 | 211.744 | 773.1713 | 72.7274 | 20 | Fantome thyroide | 0.316 | 1.58 | 0.80316 | 0.73445 | 381.502 | 475 | 0.41511 | 211.7765 | 682.6327 | 69.6042 | 25 | Fantome thyroide | 0.396 | 1.58 | 0.85813 | 0.82086 | 362.987 | 423 | 0.36317 | 211.8196 | 607.9024 | 66.2262 | 30 | Fantome thyroide | 0.475 | 1.58 | 0.91098 | 0.87023 | 342.528 | 376 | 0.31818 | 211.8774 | 540.3577 | 62.4935 | 35 | Fantome thyroide | 0.554 | 1.58 | 0.95874 | 0.93195 | 322.138 | 336 | 0.28079 | 211.7818 | 482.8728 | 58.7734 | 40 | Fantome thyroide | 0.636 | 1.58 | 1.0083 | 0.96898 | 298.46 | 296 | 0.24603 | 211.8311 | 425.3879 | 54.4534 | 438.588 | 80.0194 | 0.064895 | 1
28 | 3 | 63 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.8 | 2021-04-19 15:23 | 0.78 | 2021-04-19 15:29 | 2021-04-19 18:12 | 169 | 163 | 18.07 | 18.07 |  | thyroide Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 409.016 | 398.421 | O | 0.987 | 03_S_GC13_LT_I10 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 181224 | NM | 13_S_GC13_LT_I10 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 181224 | 471297 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.052 | 1.023 | 0.39876 | 0.33967 | 430.665 | 1080 | 0.67003 | 216.7084 | 1552.0912 | 79.4436 | 10 | Fantome thyroide | 0.103 | 1.023 | 0.45574 | 0.41959 | 418.825 | 919 | 0.54666 | 216.7581 | 1320.7146 | 77.2595 | 15 | Fantome thyroide | 0.156 | 1.023 | 0.50024 | 0.46754 | 404.693 | 809 | 0.46421 | 216.7481 | 1162.6312 | 74.6526 | 20 | Fantome thyroide | 0.205 | 1.023 | 0.53482 | 0.49951 | 390.421 | 730 | 0.40743 | 216.8316 | 1049.0987 | 72.0199 | 25 | Fantome thyroide | 0.256 | 1.023 | 0.56476 | 0.53947 | 375.567 | 665 | 0.363 | 216.8104 | 955.6858 | 69.2798 | 30 | Fantome thyroide | 0.307 | 1.023 | 0.59249 | 0.57144 | 359.048 | 606 | 0.32653 | 216.8089 | 870.8956 | 66.2326 | 35 | Fantome thyroide | 0.36 | 1.023 | 0.63266 | 0.61939 | 332.781 | 526 | 0.27764 | 216.8176 | 755.9259 | 61.3872 | 40 | Fantome thyroide | 0.41 | 1.023 | 0.66363 | 0.65136 | 310.58 | 468 | 0.24275 | 216.7502 | 672.5728 | 57.2918 | 438.475 | 80.8843 | -0.0036327 | 1
28 | 3 | 64 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 27.8 | 2021-04-19 15:37 | 0.03 | 2021-04-19 15:40 | 2021-04-19 18:31 | 174 | 171 | 19.88 | 19.87 |  | thyroide Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 443.031 | 422.709 | O | 0.967 | 03_S_GC13_LT_I15 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 183116 | NM | 13_S_GC13_LT_I15 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 183116 | 508623 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.893 | 0.34412 | 0.28953 | 466.622 | 1356 | 0.68688 | 210.3322 | 1948.7367 | 78.2789 | 10 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.893 | 0.39582 | 0.34534 | 453.216 | 1145 | 0.55894 | 210.379 | 1645.504 | 76.0299 | 15 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.893 | 0.43233 | 0.39418 | 438.816 | 1015 | 0.48215 | 210.4177 | 1458.6783 | 73.6142 | 20 | Fantome thyroide | 0.179 | 0.893 | 0.46225 | 0.43604 | 423.424 | 916 | 0.42692 | 210.4035 | 1316.4032 | 71.0321 | 25 | Fantome thyroide | 0.224 | 0.893 | 0.49328 | 0.47092 | 403.993 | 819 | 0.37623 | 210.4124 | 1177.0025 | 67.7725 | 30 | Fantome thyroide | 0.268 | 0.893 | 0.52878 | 0.51975 | 379.135 | 717 | 0.32312 | 210.2685 | 1030.4161 | 63.6024 | 35 | Fantome thyroide | 0.313 | 0.893 | 0.56342 | 0.55464 | 352.699 | 626 | 0.27467 | 210.0815 | 899.638 | 59.1676 | 40 | Fantome thyroide | 0.359 | 0.893 | 0.59211 | 0.58254 | 329.213 | 556 | 0.23627 | 210.0835 | 799.0395 | 55.2276 | 474.6973 | 79.6336 | -0.14067 | 1
28 | 3 | 65 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 28.3 | 2021-04-19 15:52 | 0.05 | 2021-04-19 15:55 | 2021-04-19 18:54 | 182 | 179 | 19.9 | 19.9 |  | thyroide Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 438.497 | 416.473 | O | 0.955 | 03_S_GC13_LT_I20 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 185425 | NM | 13_S_GC13_LT_I20 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 185425 | 498044 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.617 | 0.25509 | 0.22414 | 460.944 | 1807 | 0.66527 | 216.915 | 2596.8784 | 77.2098 | 10 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.617 | 0.29179 | 0.26753 | 449.07 | 1539 | 0.53876 | 216.9664 | 2211.7299 | 75.2209 | 15 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.617 | 0.31515 | 0.29163 | 437.737 | 1389 | 0.46826 | 216.9955 | 1996.1617 | 73.3225 | 20 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.617 | 0.33499 | 0.31573 | 424.773 | 1268 | 0.41495 | 217.0313 | 1822.27 | 71.151 | 25 | Fantome thyroide | 0.155 | 0.617 | 0.35391 | 0.33983 | 409.124 | 1156 | 0.36985 | 217.0109 | 1661.3124 | 68.5298 | 30 | Fantome thyroide | 0.186 | 0.617 | 0.37279 | 0.36393 | 390.683 | 1048 | 0.32935 | 217.0082 | 1506.1033 | 65.4408 | 35 | Fantome thyroide | 0.216 | 0.617 | 0.39359 | 0.38804 | 368.009 | 935 | 0.28824 | 216.8884 | 1343.7085 | 61.6428 | 40 | Fantome thyroide | 0.247 | 0.617 | 0.41542 | 0.41214 | 342.72 | 825 | 0.24696 | 216.7754 | 1185.6252 | 57.4068 | 465.8205 | 78.0266 | -0.088094 | 1
28 | 3 | 67 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 27.9 | 2021-04-19 16:08 | 0.19 | 2021-04-19 16:20 | 2021-04-19 19:05 | 177 | 165 | 19.7 | 19.7 |  | thyroide Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 433.312 | 411.217 | O | 0.949 | 03_S_GC13_LT_I30 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 190551 | NM | 13_S_GC13_LT_I30 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.002 | 190551 | 487062 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.491 | 0.19723 | 0.17454 | 452.054 | 2292 | 0.63667 | 217.0036 | 3293.8823 | 76.4892 | 10 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.491 | 0.22209 | 0.20522 | 441.291 | 1987 | 0.52387 | 217.0606 | 2855.5603 | 74.668 | 15 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.491 | 0.23915 | 0.23207 | 429.752 | 1797 | 0.45649 | 217.0752 | 2582.5072 | 72.7156 | 20 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.491 | 0.2554 | 0.25125 | 415.024 | 1625 | 0.39958 | 217.097 | 2335.3223 | 70.2236 | 25 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.491 | 0.27103 | 0.27043 | 397.608 | 1467 | 0.35033 | 217.0058 | 2108.2572 | 67.2767 | 30 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.491 | 0.29058 | 0.28961 | 372.81 | 1283 | 0.29314 | 216.9263 | 1843.8268 | 63.0808 | 35 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.491 | 0.30385 | 0.30496 | 354.285 | 1166 | 0.25591 | 216.7321 | 1675.6836 | 59.9463 | 40 | Fantome thyroide | 0.197 | 0.491 | 0.31739 | 0.31646 | 332.629 | 1048 | 0.22068 | 216.678 | 1506.1033 | 56.282 | 456.7134 | 77.2776 | -0.1766 | 1
28 | 3 | 69 | 3 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 27.1 | 2021-04-19 16:32 |  |  | 2021-04-19 19:18 | 166 |  | 19.69 | 19.69 |  | thyroide Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 473.972 | 458.841 | O | 1.06 | 03_S_GC13_LT_Ser |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 191822 | NM | 13_S_GC13_LT_Ser | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 191822 | 553401 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.082 | 1.618 | 0.69444 | 0.60043 | 498.608 | 718 | 0.68964 | 216.1106 | 1031.8532 | 84.4094 | 10 | Fantome thyroide | 0.162 | 1.618 | 0.80416 | 0.76476 | 484.908 | 603 | 0.55305 | 216.1375 | 866.5842 | 82.0901 | 15 | Fantome thyroide | 0.243 | 1.618 | 0.873 | 0.8406 | 472.294 | 541 | 0.47819 | 216.1001 | 777.4827 | 79.9547 | 20 | Fantome thyroide | 0.325 | 1.618 | 0.93424 | 0.92909 | 458.713 | 491 | 0.4164 | 216.166 | 705.6266 | 77.6556 | 25 | Fantome thyroide | 0.405 | 1.618 | 0.99346 | 0.99229 | 442.088 | 445 | 0.36218 | 215.9767 | 639.519 | 74.8411 | 30 | Fantome thyroide | 0.488 | 1.618 | 1.0523 | 1.0681 | 423.04 | 402 | 0.3113 | 216.2434 | 577.7228 | 71.6165 | 35 | Fantome thyroide | 0.568 | 1.618 | 1.0879 | 1.1061 | 409.068 | 376 | 0.2834 | 216.2277 | 540.3577 | 69.2512 | 40 | Fantome thyroide | 0.648 | 1.618 | 1.1486 | 1.1819 | 383.621 | 334 | 0.23681 | 216.1044 | 479.9986 | 64.9432 | 502.4865 | 85.066 | -0.015311 | 1
28 | 3 | 68 | 3 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m | 100 | 148.6 | 2021-04-19 16:43 | 0 | 2021-04-19 16:45 | 2021-04-19 20:19 | 216 | 214 | 98.09 | 98.09 |  | thyroide Tc | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 2352.994 | 2282.385 | O | 1.054 | 03_S_GC13_LT_Rou |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 201918 | NM | 13_S_GC13_LT_Rou | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 201918 | 2667413 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.395 | 7.679 | 3.4469 | 3.0296 | 2430.042 | 705 | 0.68391 | 241.2782 | 1013.1706 | 82.5784 | 10 | Fantome thyroide | 0.777 | 7.679 | 3.9703 | 3.8695 | 2370.278 | 597 | 0.55012 | 241.2716 | 857.9615 | 80.5475 | 15 | Fantome thyroide | 1.154 | 7.679 | 4.3441 | 4.2294 | 2306.722 | 531 | 0.46595 | 241.3177 | 763.1115 | 78.3877 | 20 | Fantome thyroide | 1.538 | 7.679 | 4.5983 | 4.5894 | 2253.154 | 490 | 0.41269 | 241.2759 | 704.1895 | 76.5673 | 25 | Fantome thyroide | 1.927 | 7.679 | 4.9091 | 5.0693 | 2169.833 | 442 | 0.35302 | 241.3558 | 635.2077 | 73.7359 | 30 | Fantome thyroide | 2.309 | 7.679 | 5.1294 | 5.2493 | 2103.065 | 410 | 0.31224 | 241.2869 | 589.2198 | 71.467 | 35 | Fantome thyroide | 2.699 | 7.679 | 5.3012 | 5.3693 | 2040.972 | 385 | 0.2827 | 241.2552 | 553.2918 | 69.3569 | 40 | Fantome thyroide | 3.079 | 7.679 | 5.5599 | 5.6693 | 1934.86 | 348 | 0.24035 | 241.3728 | 500.1183 | 65.751 | 2451.854 | 83.3196 | 0.041926 | 1
4 | 10 |  | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 3.2957 | Local | I3 | [8 empty] | Pas de cale | pas de cale | 8 | Tc99m | Tc |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 20.0495 |  |  |  |  | 1.455 | 128x128 | [31 empty] | 600 | [107 empty] | 1
28 | 3 | 35 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.8 | 2021-04-19 15:23 | 0.78 | 2021-04-19 15:29 | 2021-04-19 18:19 | 176 | 170 | 17.82 | 17.82 |  | thyroide Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 404.539 | 371.158 | O | 0.947 | 03_L_GC13_LT_I10 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 181939 | NM | 13_L_GC13_LT_I10 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 181939 | 464051 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.428 | 0.1557 | 0.13542 | 425.843 | 2735 | 0.66263 | 135.5648 | 1535.3622 | 79.6561 | 10 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.428 | 0.17902 | 0.16217 | 412.639 | 2305 | 0.53475 | 135.639 | 1293.9707 | 77.1862 | 15 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.428 | 0.19731 | 0.18558 | 396.99 | 2012 | 0.44932 | 135.6557 | 1129.4876 | 74.259 | 20 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.428 | 0.21042 | 0.19895 | 382.336 | 1817 | 0.3955 | 135.6642 | 1020.0194 | 71.5179 | 25 | Fantome thyroide | 0.107 | 0.428 | 0.22332 | 0.21567 | 364.899 | 1634 | 0.34817 | 135.6952 | 917.2877 | 68.2562 | 30 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.428 | 0.23673 | 0.22905 | 343.264 | 1450 | 0.30485 | 135.6755 | 813.9946 | 64.2093 | 35 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.428 | 0.25214 | 0.24577 | 315.928 | 1253 | 0.2593 | 135.5567 | 703.4036 | 59.0959 | 40 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.428 | 0.26553 | 0.26248 | 290.486 | 1094 | 0.22205 | 135.4982 | 614.1449 | 54.3369 | 434.6704 | 81.3073 | -0.1039 | 1
28 | 3 | 36 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 27.8 | 2021-04-19 15:37 | 0.03 | 2021-04-19 15:40 | 2021-04-19 18:36 | 179 | 176 | 19.68 | 19.67 |  | thyroide Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 436.676 | 396.747 | O | 0.917 | 03_L_GC13_LT_I15 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 183632 | NM | 13_L_GC13_LT_I15 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 183632 | 500398 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.359 | 0.13417 | 0.11079 | 461.262 | 3438 | 0.68363 | 129.2437 | 1930.0092 | 78.1665 | 10 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.359 | 0.15377 | 0.13603 | 448.076 | 2914 | 0.55943 | 129.2857 | 1635.8484 | 75.932 | 15 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.359 | 0.16755 | 0.15286 | 433.778 | 2589 | 0.4857 | 129.2968 | 1453.4013 | 73.509 | 20 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.359 | 0.18074 | 0.16968 | 415.712 | 2300 | 0.42463 | 129.2902 | 1291.1638 | 70.4475 | 25 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.359 | 0.19479 | 0.18651 | 392.883 | 2017 | 0.367 | 129.2557 | 1132.2945 | 66.5788 | 30 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.359 | 0.20881 | 0.20334 | 367.707 | 1761 | 0.31405 | 129.1261 | 988.5824 | 62.3125 | 35 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.359 | 0.21976 | 0.21736 | 345.899 | 1574 | 0.27597 | 129.0216 | 883.6051 | 58.6168 | 40 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.359 | 0.23206 | 0.23139 | 319.079 | 1375 | 0.23639 | 128.8167 | 771.8914 | 54.0718 | 469.4059 | 79.5466 | -0.36411 | 1
28 | 3 | 37 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 28.3 | 2021-04-19 15:52 | 0.05 | 2021-04-19 15:55 | 2021-04-19 18:59 | 187 | 184 | 19.71 | 19.7 |  | thyroide Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 433.796 | 391.573 | O | 0.904 | 03_L_GC13_LT_I20 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 185938 | NM | 13_L_GC13_LT_I20 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 185938 | 489705 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.273 | 0.10132 | 0.090645 | 453.826 | 4479 | 0.64252 | 135.8553 | 2514.4011 | 76.7893 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.273 | 0.11567 | 0.10771 | 440.714 | 3810 | 0.51876 | 135.9289 | 2138.8409 | 74.5706 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.273 | 0.12524 | 0.11837 | 427.322 | 3412 | 0.44762 | 135.9723 | 1915.4134 | 72.3047 | 20 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.273 | 0.13421 | 0.12904 | 410.669 | 3060 | 0.38884 | 135.9414 | 1717.8092 | 69.4869 | 25 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.273 | 0.14247 | 0.1397 | 391.5 | 2748 | 0.34107 | 135.927 | 1542.66 | 66.2434 | 30 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.273 | 0.15127 | 0.14823 | 367.442 | 2429 | 0.29574 | 135.889 | 1363.5812 | 62.1727 | 35 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.273 | 0.1607 | 0.15889 | 339.398 | 2112 | 0.25034 | 135.7139 | 1185.6252 | 57.4276 | 40 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.273 | 0.1687 | 0.16743 | 313.445 | 1858 | 0.21414 | 135.6058 | 1043.0358 | 53.0362 | 459.9747 | 77.8296 | -0.23822 | 1
28 | 3 | 39 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 27.9 | 2021-04-19 16:08 | 0.19 | 2021-04-19 16:20 | 2021-04-19 19:11 | 183 | 171 | 19.48 | 19.48 |  | thyroide Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 429.217 | 387.998 | O | 0.905 | 03_L_GC13_LT_I30 |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 191122 | NM | 13_L_GC13_LT_I30 | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 191122 | 479487 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.202 | 0.077696 | 0.068648 | 447.143 | 5755 | 0.62285 | 136.0156 | 3230.7164 | 76.5129 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.202 | 0.087415 | 0.082852 | 435.589 | 4983 | 0.51151 | 136.0745 | 2797.3344 | 74.5359 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.202 | 0.094172 | 0.090742 | 423.116 | 4493 | 0.44447 | 136.1231 | 2522.2604 | 72.4015 | 20 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.202 | 0.10072 | 0.098633 | 407.091 | 4042 | 0.38711 | 136.1375 | 2269.08 | 69.6594 | 25 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.202 | 0.10749 | 0.10652 | 387.054 | 3601 | 0.33352 | 136.0932 | 2021.5134 | 66.2308 | 30 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.202 | 0.11404 | 0.11441 | 364.696 | 3198 | 0.28579 | 135.8898 | 1795.279 | 62.405 | 35 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.202 | 0.1202 | 0.12073 | 341.127 | 2838 | 0.24377 | 135.7603 | 1593.1838 | 58.372 | 40 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.202 | 0.12548 | 0.12546 | 318.462 | 2538 | 0.21017 | 135.6864 | 1424.7712 | 54.4937 | 452.4537 | 77.4217 | -0.28601 | 1
28 | 3 | 41 | 3 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | Ser | 3 | Seringue | [8 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 27.1 | 2021-04-19 16:32 |  |  | 2021-04-19 19:23 | 171 |  | 19.49 | 19.49 |  | thyroide Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 469.199 | 438.992 | O | 1.024 | 03_L_GC13_LT_Ser |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 192343 | NM | 13_L_GC13_LT_Ser | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 192343 | 543264 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.649 | 0.26872 | 0.22563 | 492.562 | 1833 | 0.69211 | 135.2685 | 1029.0014 | 84.2416 | 10 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.649 | 0.31161 | 0.28647 | 478.633 | 1536 | 0.55495 | 135.2551 | 862.2729 | 81.8593 | 15 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.649 | 0.34189 | 0.33718 | 464.285 | 1358 | 0.47071 | 135.2518 | 762.348 | 79.4054 | 20 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.649 | 0.37061 | 0.37267 | 447.323 | 1207 | 0.39755 | 135.2442 | 677.5803 | 76.5044 | 25 | Fantome thyroide | 0.163 | 0.649 | 0.38954 | 0.39295 | 433.56 | 1113 | 0.35317 | 135.2721 | 624.811 | 74.1506 | 30 | Fantome thyroide | 0.195 | 0.649 | 0.40999 | 0.41323 | 416.143 | 1015 | 0.30846 | 135.2495 | 569.7962 | 71.1718 | 35 | Fantome thyroide | 0.228 | 0.649 | 0.43207 | 0.43858 | 394.479 | 913 | 0.26305 | 135.2448 | 512.5359 | 67.4667 | 40 | Fantome thyroide | 0.26 | 0.649 | 0.44504 | 0.45379 | 380.067 | 854 | 0.23776 | 135.166 | 479.4147 | 65.0018 | 497.8082 | 85.1388 | -0.065862 | 1
28 | 3 | 40 | 3 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue | [6 empty] | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.29% | Ba-133 | Tc99m |  | 148.6 | 2021-04-19 16:43 | 0 | 2021-04-19 16:45 | 2021-04-19 20:25 | 222 | 220 | 96.94 | 96.94 |  | thyroide Tc | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 73.3 | Auto | 15 | 2364.577 | 2236.03 | O | 1.036 | 03_L_GC13_LT_Rou |  | 0 | ZZ THYROIDE INTEVO TC TOULON | 19042021++1+ | 20210419 | 20210419 | 202531 | NM | 13_L_GC13_LT_Rou | Encore2 | 3003,0,480454964@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.002 | 202531 | 2658029 | 99m Technetium | 139.51 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.15 | 2.996 | 1.3261 | 1.182 | 2426.723 | 1830 | 0.67398 | 142.1024 | 1027.3173 | 83.4436 | 10 | Fantome thyroide | 0.3 | 2.996 | 1.514 | 1.4629 | 2369.394 | 1565 | 0.5486 | 142.0999 | 878.5528 | 81.4723 | 15 | Fantome thyroide | 0.45 | 2.996 | 1.6574 | 1.6501 | 2305.403 | 1391 | 0.4638 | 142.1115 | 780.8734 | 79.272 | 20 | Fantome thyroide | 0.6 | 2.996 | 1.7614 | 1.7672 | 2245.742 | 1275 | 0.40733 | 142.101 | 715.7538 | 77.2205 | 25 | Fantome thyroide | 0.75 | 2.996 | 1.8744 | 1.931 | 2166.863 | 1156 | 0.35004 | 142.0953 | 648.9502 | 74.5082 | 30 | Fantome thyroide | 0.899 | 2.996 | 1.966 | 2.0246 | 2089.863 | 1063 | 0.30677 | 142.142 | 596.7422 | 71.8606 | 35 | Fantome thyroide | 1.049 | 2.996 | 2.0461 | 2.0949 | 2013.346 | 984 | 0.27055 | 142.1066 | 552.3936 | 69.2295 | 40 | Fantome thyroide | 1.201 | 2.996 | 2.1274 | 2.1885 | 1923.182 | 904 | 0.23596 | 142.1459 | 507.4835 | 66.1292 | 2457.9316 | 84.5167 | 0.032328 | 1
29 | 3 | 59 | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 30 | CrÂ‚Â‚e pour le GT |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.88 | 2021-04-21 15:31 | 0 | 2021-04-21 15:37 | 2021-04-21 18:16 | 165 | 159 | 5.09 | 5.09 |  |  | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 115.454 | 104.088 | O | 0.997 | 03_S_GC13_LI_I3 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 181634 | NM | 13_S_GC13_LI_I3 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 181634 | 266196 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.422 | 0.1326 | 0.097258 | 126.499 | 954 | 0.78968 | 215.1922 | 1371.0139 | 82.8412 | 10 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.422 | 0.17224 | 0.1533 | 118.675 | 689 | 0.56611 | 215.2185 | 990.1767 | 77.7175 | 15 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.422 | 0.19432 | 0.18298 | 113.094 | 582 | 0.46337 | 215.3598 | 836.4047 | 74.0626 | 20 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.422 | 0.20957 | 0.20276 | 108.349 | 517 | 0.40028 | 215.4497 | 742.9918 | 70.9552 | 25 | Fantome thyroide | 0.107 | 0.422 | 0.22465 | 0.22254 | 102.665 | 457 | 0.34466 | 215.6076 | 656.7645 | 67.2329 | 30 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.422 | 0.23931 | 0.23902 | 96.443 | 403 | 0.29465 | 215.7374 | 579.1599 | 63.1583 | 35 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.422 | 0.25169 | 0.25221 | 90.355 | 359 | 0.25666 | 216.016 | 515.9266 | 59.1714 | 40 | Fantome thyroide | 0.169 | 0.422 | 0.26448 | 0.2621 | 83.577 | 316 | 0.21935 | 216.2382 | 454.1304 | 54.7326 | 122.4924 | 80.2174 | 0.47156 | 1
29 | 3 | 56 | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.65 | 2021-04-21 15:43 | 0.01 | 2021-04-21 15:47 | 2021-04-21 18:28 | 165 | 161 | 4.88 | 4.88 |  |  | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 114.88 | 101.575 | O | 1.015 | 03_S_GC13_LI_I10 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 182839 | NM | 13_S_GC13_LI_I10 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 182839 | 251818 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.283 | 0.080619 | 0.05859 | 127.217 | 1578 | 0.81615 | 220.0143 | 2267.7776 | 86.8966 | 10 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.283 | 0.10969 | 0.1006 | 117.584 | 1072 | 0.55684 | 219.9848 | 1540.5942 | 80.3167 | 15 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.283 | 0.12268 | 0.11386 | 112.008 | 913 | 0.46387 | 220.2019 | 1312.0919 | 76.5079 | 20 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.283 | 0.13329 | 0.12492 | 106.362 | 798 | 0.3977 | 220.4163 | 1146.8229 | 72.6514 | 25 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.283 | 0.14213 | 0.13597 | 100.63 | 708 | 0.34968 | 220.629 | 1017.482 | 68.7361 | 30 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.283 | 0.1514 | 0.14703 | 93.719 | 619 | 0.30544 | 221.0473 | 889.5782 | 64.0155 | 35 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.283 | 0.16038 | 0.15366 | 86.285 | 538 | 0.26755 | 221.5871 | 773.1713 | 58.9376 | 40 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.283 | 0.17084 | 0.16471 | 77.05 | 451 | 0.22784 | 222.0356 | 648.1418 | 52.6296 | 117.3667 | 80.1683 | 0.92365 | 1
29 | 3 | 57 | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.7 | 2021-04-21 15:51 | 0.01 | 2021-04-21 15:55 | 2021-04-21 18:40 | 170 | 166 | 4.91 | 4.91 |  |  | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 118.018 | 101.757 | O | 1.012 | 03_S_GC13_LI_I15 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 184101 | NM | 13_S_GC13_LI_I15 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 184101 | 249822 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.219 | 0.054983 | 0.031652 | 136.139 | 2476 | 0.91849 | 218.6975 | 3558.3127 | 92.4226 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.219 | 0.085431 | 0.079559 | 121.568 | 1423 | 0.55544 | 218.6979 | 2045.0238 | 82.5306 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.219 | 0.096281 | 0.091535 | 115.633 | 1201 | 0.45403 | 218.8606 | 1725.9828 | 78.5014 | 20 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.219 | 0.10415 | 0.098379 | 110.296 | 1059 | 0.38901 | 219.0127 | 1521.9116 | 74.8782 | 25 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.219 | 0.11075 | 0.10351 | 104.771 | 946 | 0.34117 | 219.2988 | 1359.5169 | 71.1274 | 30 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.219 | 0.11707 | 0.11207 | 98.456 | 841 | 0.30139 | 219.6337 | 1208.6191 | 66.8402 | 35 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.219 | 0.12323 | 0.1172 | 91.434 | 742 | 0.2676 | 220.1663 | 1066.3441 | 62.0731 | 40 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.219 | 0.12965 | 0.12233 | 83.233 | 642 | 0.23761 | 220.586 | 922.632 | 56.5056 | 118.256 | 80.2821 | 0.85593 | 1
29 | 3 | 58 | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.64 | 2021-04-21 16:13 | 0.03 | 2021-04-21 16:17 | 2021-04-21 18:53 | 160 | 156 | 4.88 | 4.88 |  |  | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 117.396 | 100.62 | O | 1.006 | 03_S_GC13_LI_I20 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 185348 | NM | 13_S_GC13_LI_I20 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 185348 | 243907 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.164 | 0.041099 | 0.022422 | 136.448 | 3320 | 0.89367 | 221.2186 | 4771.2432 | 93.2019 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.164 | 0.063236 | 0.059578 | 120.844 | 1911 | 0.54451 | 221.1121 | 2746.3391 | 82.5434 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.164 | 0.071736 | 0.068547 | 114.562 | 1597 | 0.43591 | 221.3244 | 2295.0829 | 78.2525 | 20 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.164 | 0.076772 | 0.073672 | 109.861 | 1431 | 0.37898 | 221.5905 | 2056.5208 | 75.0414 | 25 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.164 | 0.08188 | 0.078797 | 103.988 | 1270 | 0.32797 | 221.9982 | 1825.1442 | 71.0298 | 30 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.164 | 0.086484 | 0.082641 | 97.641 | 1129 | 0.28774 | 222.5944 | 1622.5101 | 66.6944 | 35 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.164 | 0.091253 | 0.086484 | 90.067 | 987 | 0.2515 | 223.1678 | 1418.4389 | 61.521 | 40 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.164 | 0.095281 | 0.091609 | 82.799 | 869 | 0.22555 | 223.9464 | 1248.8585 | 56.5565 | 114.846 | 78.4464 | 1.2656 | 1
29 | 3 | 60 | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.86 | 2021-04-21 16:23 | 0.01 | 2021-04-21 16:25 | 2021-04-21 19:40 | 197 | 195 | 4.93 | 4.93 |  |  | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 123.161 | 102.12 | O | 1.012 | 03_S_GC13_LI_I30 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 194049 | NM | 13_S_GC13_LI_I30 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 194049 | 243036 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.14 | 0.029837 | 0.013672 | 149.035 | 4995 | 0.96183 | 222.2324 | 7178.4216 | 100.7671 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.14 | 0.050725 | 0.047578 | 127.168 | 2507 | 0.54406 | 222.1651 | 3602.8635 | 85.9821 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.14 | 0.057471 | 0.055234 | 120.344 | 2094 | 0.43838 | 222.3504 | 3009.3323 | 81.3682 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.14 | 0.061841 | 0.058516 | 114.654 | 1854 | 0.37912 | 222.648 | 2664.4231 | 77.521 | 25 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.14 | 0.066107 | 0.061797 | 107.688 | 1629 | 0.3297 | 223.2452 | 2341.0708 | 72.8111 | 30 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.14 | 0.069751 | 0.065078 | 100.581 | 1442 | 0.29393 | 223.8538 | 2072.3291 | 68.0059 | 35 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.14 | 0.073867 | 0.069453 | 91.374 | 1237 | 0.26044 | 224.6745 | 1777.7192 | 61.7807 | 40 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.14 | 0.078535 | 0.072734 | 79.949 | 1018 | 0.22983 | 225.3241 | 1462.9896 | 54.0559 | 118.927 | 80.4101 | 1.402 | 1
29 | 3 | 62 | 4 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.77 | 2021-04-21 16:41 |  |  | 2021-04-21 19:54 | 194 |  | 4.87 | 4.87 |  |  | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 108.788 | 98.861 | O | 0.985 | 03_S_GC13_LI_Ser |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 195500 | NM | 13_S_GC13_LI_Ser | Encore2 | 2,0,253152300@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 195500 | 249965 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.348 | 0.10711 | 0.058453 | 121.038 | 1130 | 0.91929 | 217.3082 | 1623.9472 | 82.8457 | 10 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.348 | 0.15761 | 0.14002 | 111.273 | 706 | 0.59213 | 217.2126 | 1014.6077 | 76.162 | 15 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.348 | 0.17942 | 0.17536 | 106.396 | 593 | 0.47915 | 217.2143 | 852.213 | 72.8239 | 20 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.348 | 0.19516 | 0.19439 | 102.265 | 524 | 0.40441 | 217.2025 | 753.0516 | 69.9963 | 25 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.348 | 0.20612 | 0.20527 | 98.733 | 479 | 0.35689 | 217.086 | 688.3812 | 67.5788 | 30 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.348 | 0.21822 | 0.2243 | 94.271 | 432 | 0.30753 | 217.1502 | 620.8365 | 64.5248 | 35 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.348 | 0.22806 | 0.23245 | 90.085 | 395 | 0.26994 | 217.1431 | 567.663 | 61.6596 | 40 | Fantome thyroide | 0.14 | 0.348 | 0.23896 | 0.24333 | 84.832 | 355 | 0.23069 | 217.157 | 510.1781 | 58.0641 | 107.9751 | 73.9047 | -0.025578 | 1
29 | 3 | 61 | 4 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.2 | StandardisÂ‚ | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 | 8 | 8.58 | 2021-04-21 18:44 | 0 | 2021-04-21 18:44 | 2021-04-21 20:09 | 85 | 85 | 7.97 | 7.97 |  |  | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% |  |  |  | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 179.204 | 165.957 | O | 1.012 | 03_S_GC13_LI_Rou |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 200910 | NM | 13_S_GC13_LI_Rou | Encore2 | 2,0,253152300@ | [1,198800, 1,198800] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 200910 | 453024 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.095 | 1.841 | 0.54652 | 0.35238 | 194.562 | 356 | 0.88384 | 227.6432 | 511.6152 | 81.3724 | 10 | Fantome thyroide | 0.193 | 1.841 | 0.71825 | 0.52497 | 180.999 | 252 | 0.6653 | 227.7341 | 362.1546 | 75.6999 | 15 | Fantome thyroide | 0.277 | 1.841 | 0.83374 | 0.69757 | 169.249 | 203 | 0.55571 | 227.8837 | 291.7357 | 70.7856 | 20 | Fantome thyroide | 0.37 | 1.841 | 0.92263 | 0.79825 | 159.615 | 173 | 0.48252 | 227.9848 | 248.622 | 66.7564 | 25 | Fantome thyroide | 0.461 | 1.841 | 1.0082 | 0.89893 | 149.212 | 148 | 0.42173 | 228.2521 | 212.694 | 62.4055 | 30 | Fantome thyroide | 0.561 | 1.841 | 1.1118 | 1.0571 | 136.748 | 123 | 0.35265 | 228.3705 | 176.7659 | 57.1926 | 35 | Fantome thyroide | 0.659 | 1.841 | 1.173 | 1.1147 | 129.03 | 110 | 0.31456 | 228.5094 | 158.0834 | 53.9647 | 40 | Fantome thyroide | 0.74 | 1.841 | 1.2321 | 1.1578 | 120.746 | 98 | 0.28182 | 228.4771 | 140.8379 | 50.5 | 187.996 | 78.6262 | 0.32519 | 1
5 | 10 |  | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | I3 | [8 empty] | Pas de cale | pas de cale | 8 | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.0756 |  |  |  |  | 2 | 256x256 | [31 empty] | 600 | [107 empty] | 1
29 | 3 | 28 | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.65 | 2021-04-21 15:43 | 0.01 | 2021-04-21 15:47 | 2021-04-21 18:33 | 171 | 167 | 4.86 | 4.86 |  |  | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 113.057 | 95.034 | O | 0.954 | 03_L_GC13_LI_I10 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 183353 | NM | 13_L_GC13_LI_I10 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 183353 | 210769 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.128 | 0.032047 | 0.0235 | 127.132 | 3967 | 0.80469 | 138.9008 | 2226.9769 | 87.1959 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.128 | 0.044282 | 0.0405 | 115.488 | 2608 | 0.54066 | 138.9559 | 1464.0675 | 79.2096 | 15 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.128 | 0.050452 | 0.0475 | 108.271 | 2146 | 0.4346 | 139.1923 | 1204.712 | 74.2597 | 20 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.128 | 0.054454 | 0.0515 | 102.211 | 1877 | 0.37701 | 139.5186 | 1053.7019 | 70.1033 | 25 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.128 | 0.058351 | 0.0555 | 95.404 | 1635 | 0.3277 | 139.8573 | 917.849 | 65.4346 | 30 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.128 | 0.06281 | 0.0605 | 86.112 | 1371 | 0.28129 | 140.3709 | 769.6459 | 59.0615 | 35 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.128 | 0.066962 | 0.0645 | 76.872 | 1148 | 0.24367 | 140.8843 | 644.4591 | 52.7241 | 40 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.128 | 0.071524 | 0.0685 | 66.231 | 926 | 0.20803 | 141.5588 | 519.8338 | 45.4258 | 116.4275 | 79.854 | 1.8388 | 1
29 | 3 | 29 | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.7 | 2021-04-21 15:51 | 0.01 | 2021-04-21 15:55 | 2021-04-21 18:47 | 176 | 172 | 4.88 | 4.88 |  |  | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 115.295 | 96.92 | O | 0.969 | 03_L_GC13_LI_I15 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 184724 | NM | 13_L_GC13_LI_I15 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 184724 | 208268 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.1 | 0.020783 | 0.0097656 | 137.895 | 6635 | 0.93169 | 137.6504 | 3724.7269 | 94.1903 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.1 | 0.034192 | 0.030859 | 118.679 | 3471 | 0.53792 | 137.6951 | 1948.5346 | 81.0646 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.1 | 0.038769 | 0.037109 | 111.771 | 2883 | 0.43403 | 137.8688 | 1618.4457 | 76.3461 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.1 | 0.042095 | 0.040234 | 105.279 | 2501 | 0.37003 | 138.1255 | 1404.0003 | 71.9116 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.1 | 0.045067 | 0.043359 | 98.246 | 2180 | 0.32095 | 138.5528 | 1223.7987 | 67.1077 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.1 | 0.04819 | 0.045703 | 89.634 | 1860 | 0.27714 | 139.0404 | 1044.1585 | 61.2252 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.1 | 0.051229 | 0.048828 | 80.378 | 1569 | 0.24071 | 139.4165 | 880.7983 | 54.9028 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.1 | 0.054434 | 0.051953 | 69.676 | 1280 | 0.2096 | 139.9498 | 718.5607 | 47.5927 | 116.3992 | 79.5074 | 1.6111 | 1
29 | 3 | 30 | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.64 | 2021-04-21 16:13 | 0.03 | 2021-04-21 16:17 | 2021-04-21 18:59 | 166 | 162 | 4.86 | 4.86 |  |  | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 115.377 | 94.536 | O | 0.95 | 03_L_GC13_LI_I20 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 185902 | NM | 13_L_GC13_LI_I20 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 185902 | 200725 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.075 | 0.014895 | 0.0067383 | 143.13 | 9609 | 0.94179 | 140.1008 | 5394.2578 | 98.1684 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.075 | 0.025681 | 0.02373 | 119.441 | 4651 | 0.52262 | 140.166 | 2610.9577 | 81.9209 | 15 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.075 | 0.029259 | 0.027832 | 111.769 | 3820 | 0.41493 | 140.4882 | 2144.4546 | 76.6589 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.075 | 0.031176 | 0.030176 | 106.529 | 3417 | 0.3655 | 140.755 | 1918.2203 | 73.0649 | 25 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.075 | 0.033502 | 0.031934 | 98.865 | 2951 | 0.31373 | 141.4486 | 1656.6193 | 67.8084 | 30 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.075 | 0.035883 | 0.034277 | 89.492 | 2494 | 0.27004 | 142.2 | 1400.0707 | 61.3798 | 35 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.075 | 0.038395 | 0.037207 | 78.479 | 2044 | 0.23194 | 143.031 | 1147.4516 | 53.8263 | 40 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.075 | 0.040233 | 0.037793 | 69.844 | 1736 | 0.20918 | 143.6458 | 974.548 | 47.9038 | 116.0593 | 79.6015 | 2.4225 | 1
29 | 3 | 32 | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.86 | 2021-04-21 16:23 | 0.01 | 2021-04-21 16:25 | 2021-04-21 19:48 | 206 | 204 | 4.89 | 4.89 |  |  | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 119.812 | 96.591 | O | 0.963 | 03_L_GC13_LI_I30 |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 194900 | NM | 13_L_GC13_LI_I30 | Encore2 | 2,0,253152300@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 194900 | 200327 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.064 | 0.013954 | 0.00925 | 144.273 | 10339 | 0.81878 | 141.2471 | 5804.0619 | 98.3453 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.064 | 0.020935 | 0.01925 | 123.893 | 5918 | 0.50929 | 141.3325 | 3322.2206 | 84.453 | 15 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.064 | 0.02353 | 0.02225 | 116.215 | 4939 | 0.41503 | 141.6483 | 2772.6339 | 79.2192 | 20 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.064 | 0.025328 | 0.02425 | 109.39 | 4319 | 0.3602 | 142.0359 | 2424.5811 | 74.5669 | 25 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.064 | 0.027095 | 0.02525 | 101.253 | 3737 | 0.31514 | 142.6715 | 2097.8605 | 69.0202 | 30 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.064 | 0.029621 | 0.02825 | 87.62 | 2958 | 0.26397 | 143.5271 | 1660.5489 | 59.7271 | 35 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.064 | 0.031732 | 0.03025 | 75.427 | 2377 | 0.22994 | 144.2752 | 1334.3897 | 51.4156 | 40 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.064 | 0.033937 | 0.03225 | 62.784 | 1850 | 0.20045 | 144.8213 | 1038.5448 | 42.7974 | 118.3619 | 80.6827 | 2.4091 | 1
29 | 3 | 34 | 4 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | Ser | 3 | Seringue | [8 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 5.77 | 2021-04-21 16:41 |  |  | 2021-04-21 20:02 | 201 |  | 4.84 | 4.84 |  |  | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 107.422 | 94.729 | O | 0.95 | 03_L_GC13_LI_Ser |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 200240 | NM | 13_L_GC13_LI_Ser | Encore2 | 2,0,253152300@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 200240 | 209199 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.145 | 0.042284 | 0.024355 | 121.06 | 2863 | 0.90201 | 136.0875 | 1607.2182 | 83.3744 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.145 | 0.062864 | 0.05834 | 110.075 | 1751 | 0.57043 | 136.0816 | 982.9686 | 75.809 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.145 | 0.070278 | 0.068535 | 105.768 | 1505 | 0.47281 | 136.0832 | 844.8702 | 72.8427 | 20 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.145 | 0.076286 | 0.076465 | 101.384 | 1329 | 0.40209 | 135.9903 | 746.0681 | 69.8235 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.145 | 0.082373 | 0.083262 | 96.129 | 1167 | 0.33613 | 136.074 | 655.1253 | 66.2043 | 30 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.145 | 0.086662 | 0.087793 | 91.862 | 1060 | 0.29256 | 136.0046 | 595.0581 | 63.2656 | 35 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.145 | 0.090622 | 0.092324 | 87.36 | 964 | 0.2548 | 136.0308 | 541.166 | 60.1651 | 40 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.145 | 0.09415 | 0.09459 | 82.758 | 879 | 0.22357 | 135.9503 | 493.4491 | 56.9957 | 110.9812 | 76.4331 | -0.096604 | 1
29 | 3 | 33 | 4 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 4 | GC13 | 2016 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.7 | Local | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue | [6 empty] | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.06% | Ba-133 | I-123 |  | 8.58 | 2021-04-21 18:44 | 0 | 2021-04-21 18:44 | 2021-04-21 20:14 | 90 | 90 | 7.93 | 7.93 |  |  | 300 |  | 3.2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | seringue | SymbiaNet | Taux de fixation | 68.3 | Auto | 15 | 175.731 | 156.828 | O | 0.956 | 03_L_GC13_LI_Rou |  | 0 | ZZZ INTEVO THYROIDE I23 TOULON | 21,04,21 | 20210421 | 20210421 | 201428 | NM | 13_L_GC13_LI_Rou | Encore2 | 2,0,253152300@ | [0,749250, 0,749250] | 0 | 0 | 256 | 256 | 300.001 | 201428 | 382348 | 123 Iodine | 155.81 | PARA | 18890900 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.769 | 0.22128 | 0.14719 | 193.403 | 874 | 0.86109 | 146.9687 | 490.6422 | 81.2957 | 10 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.769 | 0.28648 | 0.21929 | 179.907 | 628 | 0.65661 | 147.143 | 352.5439 | 75.6227 | 15 | Fantome thyroide | 0.116 | 0.769 | 0.32861 | 0.27336 | 169.236 | 515 | 0.55487 | 147.256 | 289.1084 | 71.1372 | 20 | Fantome thyroide | 0.154 | 0.769 | 0.37373 | 0.33343 | 156.22 | 418 | 0.46437 | 147.5189 | 234.655 | 65.666 | 25 | Fantome thyroide | 0.193 | 0.769 | 0.41191 | 0.37549 | 144.991 | 352 | 0.39522 | 147.6909 | 197.6042 | 60.946 | 30 | Fantome thyroide | 0.231 | 0.769 | 0.443 | 0.41754 | 135.116 | 305 | 0.34467 | 147.7783 | 171.2195 | 56.7951 | 35 | Fantome thyroide | 0.271 | 0.769 | 0.47548 | 0.4596 | 124.575 | 262 | 0.29464 | 147.846 | 147.0804 | 52.3643 | 40 | Fantome thyroide | 0.308 | 0.769 | 0.49858 | 0.48363 | 116.17 | 233 | 0.26322 | 147.8373 | 130.8005 | 48.8313 | 191.2061 | 80.3722 | 0.46965 | 1
30 | 7 | 282 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 138 | Routine |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 508.4 | 2021-05-03 15:26 | 50.4 | 2021-05-03 15:28 | 2021-05-04 15:38 | 1452 | 1450 | 28.05 | 28.05 | 1.9 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 513.673 | 509.5197 | O | 1.05 | 07_S_GC10_LT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 153809 | NM | LEHR STANDARD I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 597.126 | 256 | 256 | 300 | 153809 | 562807 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.083 | 1.645 | 0.6137 | 0.48193 | 522.256 | 851 | 0.71693 | 7.7676 | 1038.1803 | 62.0625 | 10 | Fantome thyroide | 0.165 | 1.645 | 0.70175 | 0.58475 | 506.666 | 722 | 0.59933 | 7.7585 | 880.8063 | 60.2099 | 15 | Fantome thyroide | 0.248 | 1.645 | 0.77703 | 0.67471 | 487.199 | 627 | 0.51559 | 7.7049 | 764.9108 | 57.8965 | 20 | Fantome thyroide | 0.332 | 1.645 | 0.83979 | 0.76467 | 466.921 | 556 | 0.45519 | 7.6651 | 678.2941 | 55.4867 | 25 | Fantome thyroide | 0.412 | 1.645 | 0.91449 | 0.86748 | 438.955 | 480 | 0.39171 | 7.7723 | 585.5776 | 52.1634 | 30 | Fantome thyroide | 0.494 | 1.645 | 0.98105 | 0.93174 | 412.043 | 420 | 0.33973 | 7.6234 | 512.3804 | 48.9653 | 35 | Fantome thyroide | 0.578 | 1.645 | 1.0442 | 1.0217 | 384.279 | 368 | 0.29427 | 7.6835 | 448.9428 | 45.666 | 40 | Fantome thyroide | 0.658 | 1.645 | 1.0976 | 1.086 | 358.913 | 327 | 0.25865 | 7.6857 | 398.9248 | 42.6516 | 537.2028 | 63.8387 | -0.94743 | 1
30 | 7 | 279 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 486.4 | 2021-05-03 15:35 | 52.7 | 2021-05-03 15:39 | 2021-05-04 15:47 | 1452 | 1448 | 26.54 | 26.54 | 1.8 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 487.445 | 483.9335 | O | 1.06 | 07_S_GC10_LT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 154758 | NM | LEHR STANDARD I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 597.126 | 256 | 256 | 300 | 154758 | 530961 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.051 | 1.014 | 0.38877 | 0.35252 | 496.073 | 1276 | 0.66811 | 2.2182 | 1556.6605 | 62.3051 | 10 | Fantome thyroide | 0.102 | 1.014 | 0.44538 | 0.40798 | 481.897 | 1082 | 0.54282 | 2.1344 | 1319.9896 | 60.5246 | 15 | Fantome thyroide | 0.153 | 1.014 | 0.48797 | 0.44759 | 466.009 | 955 | 0.46154 | 2.0621 | 1165.0555 | 58.5291 | 20 | Fantome thyroide | 0.205 | 1.014 | 0.52498 | 0.49512 | 447.808 | 853 | 0.39923 | 1.9767 | 1040.6202 | 56.2432 | 25 | Fantome thyroide | 0.256 | 1.014 | 0.55407 | 0.5268 | 430.509 | 777 | 0.35507 | 1.9737 | 947.9038 | 54.0705 | 30 | Fantome thyroide | 0.305 | 1.014 | 0.58177 | 0.55849 | 410.73 | 706 | 0.31774 | 1.9202 | 861.2871 | 51.5863 | 35 | Fantome thyroide | 0.357 | 1.014 | 0.61305 | 0.59018 | 384.997 | 628 | 0.28028 | 1.8189 | 766.1307 | 48.3543 | 40 | Fantome thyroide | 0.406 | 1.014 | 0.64764 | 0.64563 | 353.612 | 546 | 0.24295 | 2.02 | 666.0945 | 44.4125 | 507.6793 | 63.7628 | -5.6659 | 1
30 | 7 | 280 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 478.8 | 2021-05-03 16:10 | 36 | 2021-05-03 16:12 | 2021-05-04 15:54 | 1424 | 1422 | 28.62 | 28.62 | 1.9 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 522.576 | 518.1874 | O | 1.05 | 07_S_GC10_LT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 155442 | NM | LEHR STANDARD I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 597.126 | 256 | 256 | 300 | 155442 | 567823 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.896 | 0.33748 | 0.2835 | 531.862 | 1576 | 0.68238 | 2.1515 | 1922.6465 | 61.9453 | 10 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.896 | 0.38563 | 0.3395 | 516.739 | 1340 | 0.56132 | 2.0818 | 1634.7375 | 60.1839 | 15 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.896 | 0.42246 | 0.3815 | 499.35 | 1182 | 0.48269 | 2.0325 | 1441.9849 | 58.1586 | 20 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.896 | 0.45371 | 0.4235 | 479.569 | 1057 | 0.42535 | 2.0388 | 1289.4907 | 55.8548 | 25 | Fantome thyroide | 0.224 | 0.896 | 0.48823 | 0.4725 | 453.57 | 929 | 0.36927 | 2.0465 | 1133.3367 | 52.8267 | 30 | Fantome thyroide | 0.269 | 0.896 | 0.52246 | 0.5075 | 425.802 | 815 | 0.31729 | 2.1358 | 994.262 | 49.5926 | 35 | Fantome thyroide | 0.314 | 0.896 | 0.55014 | 0.5425 | 400.501 | 728 | 0.279 | 2.1003 | 888.1261 | 46.6458 | 40 | Fantome thyroide | 0.359 | 0.896 | 0.58173 | 0.5705 | 369.396 | 635 | 0.238 | 2.1984 | 774.6704 | 43.0231 | 543.0169 | 63.2445 | 5.3043 | 1
30 | 7 | 281 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 459.1 | 2021-05-03 16:22 | 20.87 | 2021-05-03 16:24 | 2021-05-04 16:00 | 1418 | 1416 | 28.66 | 28.66 | 1.9 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 519.832 | 516.2873 | O | 1.04 | 07_S_GC10_LT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 160055 | NM | LEHR STANDARD I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 597.126 | 256 | 256 | 300 | 160055 | 562188 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.617 | 0.25158 | 0.21932 | 528.568 | 2101 | 0.65559 | 3.4291 | 2563.1221 | 61.4757 | 10 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.617 | 0.28558 | 0.25789 | 515.471 | 1805 | 0.53614 | 3.4965 | 2202.0159 | 59.9524 | 15 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.617 | 0.30961 | 0.28681 | 501.263 | 1619 | 0.46267 | 3.5516 | 1975.1045 | 58.3 | 20 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.617 | 0.32913 | 0.30609 | 485.79 | 1476 | 0.40976 | 3.5922 | 1800.6512 | 56.5003 | 25 | Fantome thyroide | 0.155 | 0.617 | 0.34652 | 0.33019 | 468.836 | 1353 | 0.36734 | 3.6355 | 1650.5969 | 54.5285 | 30 | Fantome thyroide | 0.186 | 0.617 | 0.36574 | 0.35911 | 446.2 | 1220 | 0.32582 | 3.6431 | 1488.3431 | 51.8958 | 35 | Fantome thyroide | 0.216 | 0.617 | 0.38732 | 0.38804 | 417.531 | 1078 | 0.28348 | 3.4776 | 1315.1097 | 48.5614 | 40 | Fantome thyroide | 0.247 | 0.617 | 0.40921 | 0.40732 | 387.108 | 946 | 0.24207 | 3.3783 | 1154.0759 | 45.023 | 537.7134 | 62.5394 | -3.4974 | 1
30 | 7 | 283 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 464 | 2021-05-03 16:45 | 15.35 | 2021-05-03 16:46 | 2021-05-04 16:06 | 1401 | 1400 | 30.32 | 30.32 | 1.94 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 549.71 | 546.5925 | O | 1.04 | 07_S_GC10_LT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 160640 | NM | LEHR STANDARD I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 597.126 | 256 | 256 | 300 | 160640 | 591032 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.49 | 0.20386 | 0.17801 | 557.751 | 2736 | 0.64023 | 2.4095 | 3337.7925 | 61.3183 | 10 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.49 | 0.22872 | 0.21246 | 545.489 | 2385 | 0.53039 | 2.454 | 2909.5888 | 59.9702 | 15 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.49 | 0.24676 | 0.23543 | 531.516 | 2154 | 0.46077 | 2.5154 | 2627.7796 | 58.434 | 20 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.49 | 0.2615 | 0.25074 | 516.198 | 1974 | 0.4101 | 2.5252 | 2408.188 | 56.75 | 25 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.49 | 0.27623 | 0.26988 | 496.933 | 1799 | 0.36503 | 2.5593 | 2194.6961 | 54.632 | 30 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.49 | 0.29395 | 0.29285 | 470.031 | 1599 | 0.31557 | 2.4543 | 1950.7055 | 51.6745 | 35 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.49 | 0.31231 | 0.31199 | 439.726 | 1408 | 0.26682 | 2.339 | 1717.6944 | 48.3428 | 40 | Fantome thyroide | 0.196 | 0.49 | 0.32493 | 0.3273 | 416.557 | 1282 | 0.23519 | 2.1772 | 1563.9802 | 45.7956 | 566.4694 | 62.2768 | -12.7136 | 1
30 | 7 | 285 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 471 | 2021-05-03 16:55 | 0 | 2021-05-03 16:55 | 2021-05-04 16:13 | 1398 | 1398 | 32.01 | 32.01 | 2.3 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 639.611 | 636.8057 | O | 1.14 | 07_S_GC10_LT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 161320 | NM | LEHR STANDARD Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 597.126 | 256 | 256 | 300 | 161320 | 695566 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.091 | 1.807 | 0.7807 | 0.67057 | 648.762 | 831 | 0.69166 | 4.1174 | 1013.7813 | 67.5583 | 10 | Fantome thyroide | 0.181 | 1.807 | 0.90138 | 0.85409 | 630.966 | 700 | 0.55869 | 4.111 | 853.9674 | 65.7051 | 15 | Fantome thyroide | 0.273 | 1.807 | 0.98801 | 0.95291 | 612.565 | 620 | 0.4753 | 4.1565 | 756.3711 | 63.7889 | 20 | Fantome thyroide | 0.363 | 1.807 | 1.0503 | 1.0235 | 596.557 | 568 | 0.41979 | 4.1051 | 692.9335 | 62.1219 | 25 | Fantome thyroide | 0.452 | 1.807 | 1.1207 | 1.1223 | 573.82 | 512 | 0.36263 | 4.2067 | 624.6161 | 59.7542 | 30 | Fantome thyroide | 0.544 | 1.807 | 1.178 | 1.1788 | 552.483 | 469 | 0.31893 | 4.1065 | 572.1581 | 57.5323 | 35 | Fantome thyroide | 0.633 | 1.807 | 1.2296 | 1.2353 | 529.957 | 431 | 0.28246 | 4.2042 | 525.7999 | 55.1866 | 40 | Fantome thyroide | 0.736 | 1.807 | 1.2881 | 1.32 | 502.359 | 390 | 0.24206 | 4.1721 | 475.7818 | 52.3127 | 659.7665 | 68.7042 | 1.4648 | 1
30 | 7 | 284 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake | PTW Thyroid Uptake | Fantôme Cou |  | 19 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 15 | 262.8 | 2021-05-03 16:56 | 0 | 2021-05-03 16:56 | 2021-05-04 16:21 | 1405 | 1405 | 17.62 | 17.62 | 1.22 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 311.569 | 308.6364 | O | 1.01 | 07_S_GC10_LT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 162136 | NM | LEHR STANDARD Rou | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 807.826 | 256 | 256 | 300 | 162136 | 363286 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.063 | 1.242 | 0.46413 | 0.32505 | 320.717 | 691 | 0.78142 | 32.7311 | 842.9878 | 60.6729 | 10 | Fantome thyroide | 0.125 | 1.242 | 0.56043 | 0.4706 | 308.234 | 550 | 0.61742 | 33.1103 | 670.9744 | 58.3114 | 15 | Fantome thyroide | 0.187 | 1.242 | 0.64728 | 0.61615 | 293.216 | 453 | 0.49463 | 33.345 | 552.6389 | 55.4703 | 20 | Fantome thyroide | 0.249 | 1.242 | 0.69396 | 0.66466 | 283.828 | 409 | 0.43476 | 33.4998 | 498.9609 | 53.6943 | 25 | Fantome thyroide | 0.314 | 1.242 | 0.75436 | 0.7617 | 269.306 | 357 | 0.36425 | 33.5012 | 435.5234 | 50.947 | 30 | Fantome thyroide | 0.373 | 1.242 | 0.78844 | 0.80051 | 260.186 | 330 | 0.32648 | 33.5378 | 402.5846 | 49.2217 | 35 | Fantome thyroide | 0.435 | 1.242 | 0.8297 | 0.82962 | 247.252 | 298 | 0.28457 | 33.5708 | 363.5461 | 46.7749 | 40 | Fantome thyroide | 0.499 | 1.242 | 0.87284 | 0.86843 | 233.047 | 267 | 0.241 | 33.715 | 325.7276 | 44.0876 | 312.0838 | 59.0397 | 1.7935 | 1
6 | 10 |  | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 14 | CG13 | 2018 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 4.7952 | Local | I3 | [8 empty] | Pas de cale | pas de cale | 8 | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 4.94 |  |  |  |  | 1 | 128x128 | [31 empty] | 600 | [107 empty] | 1
30 | 7 | 251 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 486.4 | 2021-05-03 15:35 | 52.7 | 2021-05-03 15:39 | 2021-05-04 16:41 | 1506 | 1502 | 23.93 | 23.93 | 1.55 | THYROIDE LEHR | 400 |  | 3 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 579.595 | 574.2357 | O | 1.04 | 07_L_GC10_LT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 164155 | NM | LEHR LOCAL I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,736343, 0,736343] | 0 | 546.084 | 256 | 256 | 400 | 164155 | 624026 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.481 | 0.17925 | 0.15971 | 592.951 | 3308 | 0.66273 | 6.1121 | 1793.601 | 61.9464 | 10 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.481 | 0.2051 | 0.18977 | 575.108 | 2804 | 0.53966 | 6.0613 | 1520.3316 | 60.0823 | 15 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.481 | 0.22563 | 0.21607 | 554.374 | 2457 | 0.45563 | 5.9867 | 1332.1879 | 57.9162 | 20 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.481 | 0.2425 | 0.23111 | 532.285 | 2195 | 0.39458 | 5.8803 | 1190.1312 | 55.6085 | 25 | Fantome thyroide | 0.121 | 0.481 | 0.25758 | 0.24614 | 508.214 | 1973 | 0.34571 | 5.8017 | 1069.7626 | 53.0938 | 30 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.481 | 0.27255 | 0.26117 | 480.229 | 1762 | 0.30211 | 5.7568 | 955.3582 | 50.1702 | 35 | Fantome thyroide | 0.169 | 0.481 | 0.2853 | 0.2762 | 452.775 | 1587 | 0.26885 | 5.6765 | 860.473 | 47.302 | 40 | Fantome thyroide | 0.193 | 0.481 | 0.29997 | 0.29123 | 417.861 | 1393 | 0.23419 | 5.6007 | 755.286 | 43.6545 | 606.3735 | 63.3487 | -8.223 | 1
30 | 7 | 252 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 478.8 | 2021-05-03 16:10 | 36 | 2021-05-03 16:12 | 2021-05-04 16:49 | 1479 | 1477 | 25.75 | 25.75 | 1.66 | THYROIDE LEHR | 400 |  | 3 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 618.345 | 613.2047 | O | 1.03 | 07_L_GC10_LT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 164908 | NM | LEHR LOCAL I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,736343, 0,736343] | 0 | 546.084 | 256 | 256 | 400 | 164908 | 666391 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.445 | 0.15771 | 0.13385 | 634.32 | 4022 | 0.67003 | 8.9573 | 2180.7325 | 61.5845 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.445 | 0.1801 | 0.16166 | 614.147 | 3410 | 0.55159 | 8.8526 | 1848.9055 | 59.6259 | 15 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.445 | 0.19825 | 0.17904 | 590.401 | 2978 | 0.47029 | 8.8139 | 1614.6746 | 57.3205 | 20 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.445 | 0.21382 | 0.19643 | 564.07 | 2638 | 0.40997 | 8.7589 | 1430.3263 | 54.7641 | 25 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.445 | 0.22859 | 0.21729 | 533.977 | 2336 | 0.35991 | 8.6716 | 1266.5816 | 51.8424 | 30 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.445 | 0.24477 | 0.23467 | 495.899 | 2026 | 0.31179 | 8.7356 | 1098.4993 | 48.1455 | 35 | Fantome thyroide | 0.156 | 0.445 | 0.26011 | 0.25205 | 457.009 | 1757 | 0.27015 | 8.8264 | 952.6472 | 44.3698 | 40 | Fantome thyroide | 0.178 | 0.445 | 0.27582 | 0.26943 | 415.114 | 1505 | 0.23028 | 8.9045 | 816.0125 | 40.3023 | 648.0809 | 62.9205 | 0.58286 | 1
30 | 7 | 253 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 459.1 | 2021-05-03 16:22 | 20.87 | 2021-05-03 16:24 | 2021-05-04 16:56 | 1474 | 1472 | 25.73 | 25.73 | 1.64 | THYROIDE LEHR | 400 |  | 3 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 611.944 | 606.6212 | O | 1.02 | 07_L_GC10_LT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 165618 | NM | LEHR LOCAL I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,736343, 0,736343] | 0 | 546.084 | 256 | 256 | 400 | 165618 | 656184 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.319 | 0.11786 | 0.10343 | 627.12 | 5321 | 0.66417 | 4.2358 | 2885.0516 | 60.9328 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.319 | 0.13466 | 0.12336 | 609.047 | 4523 | 0.54181 | 4.1243 | 2452.3752 | 59.1767 | 15 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.319 | 0.14757 | 0.13582 | 588.215 | 3986 | 0.4612 | 4.0684 | 2161.2132 | 57.1526 | 20 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.319 | 0.15861 | 0.14829 | 564.656 | 3560 | 0.40088 | 4.012 | 1930.2356 | 54.8636 | 25 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.319 | 0.16862 | 0.16075 | 538.562 | 3194 | 0.35237 | 4.0038 | 1731.79 | 52.3282 | 30 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.319 | 0.17891 | 0.17321 | 506.846 | 2833 | 0.30818 | 3.9801 | 1536.0555 | 49.2466 | 35 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.319 | 0.1889 | 0.18567 | 472.262 | 2500 | 0.2695 | 4.0262 | 1355.5025 | 45.8863 | 40 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.319 | 0.19981 | 0.19813 | 431.783 | 2161 | 0.23035 | 4.1659 | 1171.6964 | 41.9533 | 637.3457 | 61.9263 | 1 | 1
30 | 7 | 255 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 464 | 2021-05-03 16:45 | 15.35 | 2021-05-03 16:46 | 2021-05-04 17:03 | 1458 | 1457 | 27.17 | 27.17 | 1.71 | THYROIDE LEHR | 400 |  | 3 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 645.139 | 639.1675 | O | 1.03 | 07_L_GC10_LT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 170343 | NM | LEHR LOCAL I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,736343, 0,736343] | 0 | 546.084 | 256 | 256 | 400 | 170343 | 689300 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.265 | 0.098066 | 0.085918 | 659.495 | 6725 | 0.6478 | 4.9041 | 3646.3018 | 60.6823 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.265 | 0.11148 | 0.10041 | 640.235 | 5743 | 0.52997 | 4.831 | 3113.8604 | 58.9101 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.265 | 0.12087 | 0.11283 | 620.306 | 5132 | 0.45885 | 4.7641 | 2782.5756 | 57.0764 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.265 | 0.12973 | 0.12318 | 595.613 | 4591 | 0.39988 | 4.6746 | 2489.2449 | 54.8043 | 25 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.265 | 0.13821 | 0.13354 | 566.114 | 4096 | 0.3506 | 4.6949 | 2220.8554 | 52.09 | 30 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.265 | 0.14744 | 0.14389 | 529.17 | 3589 | 0.30251 | 4.7519 | 1945.9594 | 48.6907 | 35 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.265 | 0.15623 | 0.15424 | 491.194 | 3144 | 0.25966 | 4.8948 | 1704.68 | 45.1964 | 40 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.265 | 0.16432 | 0.16252 | 453.02 | 2757 | 0.22308 | 5.0347 | 1494.8482 | 41.6838 | 671.323 | 61.7706 | 4.0459 | 1
30 | 7 | 257 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 471 | 2021-05-03 16:55 | 0 | 2021-05-03 16:55 | 2021-05-04 17:11 | 1456 | 1456 | 28.63 | 28.63 | 2 | THYROIDE LEHR | 400 |  | 3 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 747.908 | 743.8464 | O | 1.12 | 07_L_GC10_LT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 171106 | NM | LEHR LOCAL Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,736343, 0,736343] | 0 | 546.084 | 256 | 256 | 400 | 171106 | 806275 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.817 | 0.32529 | 0.27127 | 765.728 | 2354 | 0.69908 | 8.9933 | 1276.3412 | 66.8641 | 10 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.817 | 0.3752 | 0.34148 | 744.017 | 1983 | 0.56885 | 8.9973 | 1075.1846 | 64.9683 | 15 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.817 | 0.41628 | 0.39893 | 718.085 | 1725 | 0.47664 | 8.9863 | 935.2967 | 62.7039 | 20 | Fantome thyroide | 0.164 | 0.817 | 0.4493 | 0.43722 | 691.925 | 1540 | 0.40985 | 9.0291 | 834.9896 | 60.4196 | 25 | Fantome thyroide | 0.205 | 0.817 | 0.4795 | 0.47552 | 663.152 | 1383 | 0.35387 | 9.0274 | 749.864 | 57.9071 | 30 | Fantome thyroide | 0.246 | 0.817 | 0.5059 | 0.51382 | 633.89 | 1253 | 0.30845 | 8.9857 | 679.3779 | 55.3519 | 35 | Fantome thyroide | 0.288 | 0.817 | 0.53123 | 0.53935 | 601.878 | 1133 | 0.26763 | 9.0414 | 614.3137 | 52.5566 | 40 | Fantome thyroide | 0.327 | 0.817 | 0.55306 | 0.56488 | 570.761 | 1032 | 0.23454 | 9.0629 | 559.5514 | 49.8394 | 782.5817 | 68.3358 | 0.72339 | 1
30 | 7 | 256 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake |  |  |  | 19 | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 262.8 | 2021-05-03 16:56 | 0 | 2021-05-03 16:56 | 2021-05-04 17:19 | 1463 | 1463 | 15.76 | 15.76 | 1.07 | THYROIDE LEHR | 400 |  | 3 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 365.703 | 355.5073 | O | 0.99 | 07_L_GC10_LT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 171918 | NM | LEHR LOCAL Rou | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,736343, 0,736343] | 0 | 546.084 | 256 | 256 | 400 | 171918 | 419484 |  | 140 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.543 | 0.18257 | 0.13787 | 379.93 | 2081 | 0.76638 | 54.0423 | 1128.3203 | 60.2681 | 10 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.543 | 0.22463 | 0.19302 | 361.426 | 1609 | 0.58897 | 54.3745 | 872.4014 | 57.3328 | 15 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.543 | 0.25158 | 0.2312 | 345.672 | 1374 | 0.49506 | 54.4823 | 744.9842 | 54.8338 | 20 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.543 | 0.27735 | 0.26514 | 327.277 | 1180 | 0.41652 | 54.6355 | 639.7972 | 51.9158 | 25 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.543 | 0.29705 | 0.28635 | 311.009 | 1047 | 0.36242 | 54.6882 | 567.6845 | 49.3352 | 30 | Fantome thyroide | 0.163 | 0.543 | 0.31687 | 0.3118 | 292.784 | 924 | 0.31208 | 54.7418 | 500.9937 | 46.4442 | 35 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.543 | 0.33663 | 0.33301 | 272.667 | 810 | 0.26534 | 54.76 | 439.1828 | 43.253 | 40 | Fantome thyroide | 0.218 | 0.543 | 0.35109 | 0.34998 | 256.299 | 730 | 0.23357 | 54.767 | 395.8067 | 40.6566 | 385.6329 | 61.1727 | 0.7167 | 1
31 | 7 | 289 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | ObsolÂŠte | Pour harmoniser les pratiques entre mÂ‚decin | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 508.4 | 2021-05-03 15:26 | 50.4 | 2021-05-03 15:28 | 2021-05-04 19:26 | 1680 | 1678 | 18.09 | 18.09 | 1.78 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 498.158 | 495.3589 | O | 2.42 | 07_S_GC10_PT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 192643 | NM | PINHOLE STANDARD I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 550.126 | 256 | 256 | 300 | 192643 | 529970 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.8 | 0.28474 | 0.22812 | 511.673 | 1797 | 0.73032 | 14.6809 | 2192.2562 | 94.2828 | 10 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.8 | 0.33612 | 0.29688 | 492.076 | 1464 | 0.58602 | 14.6971 | 1786.0118 | 90.6718 | 15 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.8 | 0.37716 | 0.34687 | 471.067 | 1249 | 0.48875 | 14.7068 | 1523.7218 | 86.8006 | 20 | Fantome thyroide | 0.16 | 0.8 | 0.41155 | 0.39062 | 448.997 | 1091 | 0.41756 | 14.6567 | 1330.9691 | 82.7339 | 25 | Fantome thyroide | 0.2 | 0.8 | 0.4396 | 0.42188 | 427.734 | 973 | 0.36549 | 14.5725 | 1187.0146 | 78.8159 | 30 | Fantome thyroide | 0.24 | 0.8 | 0.46673 | 0.45312 | 404.191 | 866 | 0.3199 | 14.5619 | 1056.4796 | 74.4778 | 35 | Fantome thyroide | 0.28 | 0.8 | 0.49291 | 0.48438 | 378.552 | 768 | 0.28012 | 14.5777 | 936.9242 | 69.7535 | 40 | Fantome thyroide | 0.32 | 0.8 | 0.51748 | 0.50313 | 352.405 | 681 | 0.24555 | 14.4958 | 830.7883 | 64.9355 | 522.7022 | 96.3151 | -1.3891 | 1
31 | 7 | 286 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 486.4 | 2021-05-03 15:35 | 52.7 | 2021-05-03 15:39 | 2021-05-04 19:33 | 1678 | 1674 | 17.19 | 17.19 | 1.7 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 472.525 | 470.5643 | O | 2.43 | 07_S_GC10_PT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 193331 | NM | PINHOLE STANDARD I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 550.126 | 256 | 256 | 300 | 193331 | 495587 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.446 | 0.17437 | 0.15505 | 480.053 | 2753 | 0.62554 | 7.5294 | 3358.5317 | 93.0876 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.446 | 0.19447 | 0.17945 | 469.072 | 2412 | 0.52218 | 7.4691 | 2942.5276 | 90.9583 | 15 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.446 | 0.20943 | 0.19338 | 456.133 | 2178 | 0.45578 | 7.3864 | 2657.0585 | 88.4493 | 20 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.446 | 0.22299 | 0.2108 | 440.627 | 1976 | 0.40248 | 7.3774 | 2410.6279 | 85.4425 | 25 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.446 | 0.23609 | 0.22823 | 421.413 | 1785 | 0.35784 | 7.3027 | 2177.6168 | 81.7167 | 30 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.446 | 0.25242 | 0.24565 | 394.029 | 1561 | 0.30759 | 7.4235 | 1904.3472 | 76.4066 | 35 | Fantome thyroide | 0.157 | 0.446 | 0.26821 | 0.26655 | 365.301 | 1362 | 0.26222 | 7.332 | 1661.5765 | 70.836 | 40 | Fantome thyroide | 0.179 | 0.446 | 0.28161 | 0.28049 | 338.779 | 1203 | 0.2261 | 7.3603 | 1467.6039 | 65.693 | 488.1315 | 94.6542 | -1.4783 | 1
31 | 7 | 287 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 478.8 | 2021-05-03 16:10 | 36 | 2021-05-03 16:12 | 2021-05-04 19:39 | 1649 | 1647 | 18.57 | 18.57 | 1.68 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 483.575 | 481.6735 | O | 2.3 | 07_S_GC10_PT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 193915 | NM | PINHOLE STANDARD I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 550.126 | 256 | 256 | 300 | 193915 | 504985 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.36 | 0.14312 | 0.12234 | 490.911 | 3430 | 0.63733 | 10.3294 | 4184.4401 | 88.119 | 10 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.36 | 0.15865 | 0.14484 | 480.702 | 3030 | 0.54034 | 10.2511 | 3696.4588 | 86.2865 | 15 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.36 | 0.17223 | 0.16172 | 466.571 | 2709 | 0.46718 | 10.1748 | 3304.8537 | 83.75 | 20 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.36 | 0.18339 | 0.17578 | 450.95 | 2459 | 0.41458 | 10.1257 | 2999.8654 | 80.946 | 25 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.36 | 0.19635 | 0.18984 | 428.639 | 2183 | 0.36045 | 10.1461 | 2663.1582 | 76.9411 | 30 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.36 | 0.21043 | 0.20953 | 401.72 | 1909 | 0.30591 | 10.1689 | 2328.891 | 72.1091 | 35 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.36 | 0.2227 | 0.22078 | 376.366 | 1690 | 0.26048 | 10.3236 | 2061.7212 | 67.5581 | 40 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.36 | 0.23244 | 0.23203 | 353.77 | 1522 | 0.22683 | 10.3455 | 1856.7691 | 63.5021 | 498.6666 | 89.5112 | 0.91201 | 1
31 | 7 | 288 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 459.1 | 2021-05-03 16:22 | 20.87 | 2021-05-03 16:24 | 2021-05-04 19:45 | 1643 | 1641 | 18.59 | 18.59 | 1.58 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 450.609 | 448.5314 | O | 2.14 | 07_S_GC10_PT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 194534 | NM | PINHOLE STANDARD I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 550.126 | 256 | 256 | 300 | 194534 | 470141 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.261 | 0.10507 | 0.094816 | 456.312 | 4343 | 0.60822 | 6.0582 | 5298.2576 | 81.8203 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.261 | 0.11523 | 0.10705 | 447.222 | 3881 | 0.52044 | 5.9895 | 4734.6391 | 80.1904 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.261 | 0.12459 | 0.11929 | 434.192 | 3485 | 0.45019 | 6.0029 | 4251.5375 | 77.854 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.261 | 0.13247 | 0.12948 | 419.673 | 3168 | 0.39772 | 5.9425 | 3864.8123 | 75.2507 | 25 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.261 | 0.14098 | 0.13968 | 400.231 | 2839 | 0.34748 | 5.9536 | 3463.4477 | 71.7646 | 30 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.261 | 0.15062 | 0.14987 | 375.347 | 2492 | 0.29474 | 5.9271 | 3040.1238 | 67.3027 | 35 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.261 | 0.15882 | 0.15803 | 351.956 | 2216 | 0.25237 | 5.8626 | 2703.4167 | 63.1085 | 40 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.261 | 0.16609 | 0.16618 | 328.851 | 1980 | 0.21719 | 5.7843 | 2415.5077 | 58.9656 | 462.148 | 82.8668 | -3.5469 | 1
31 | 7 | 290 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 464 | 2021-05-03 16:45 | 15.35 | 2021-05-03 16:46 | 2021-05-04 19:54 | 1629 | 1628 | 19.55 | 19.55 | 1.52 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 457.523 | 455.9 | O | 2.07 | 07_S_GC10_PT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 195437 | NM | PINHOLE STANDARD I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 550.126 | 256 | 256 | 300 | 195437 | 476334 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.199 | 0.080144 | 0.072293 | 464.437 | 5795 | 0.60336 | 5.7344 | 7069.6299 | 79.1879 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.199 | 0.088259 | 0.083176 | 455.593 | 5162 | 0.50938 | 5.6629 | 6297.3994 | 77.68 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.199 | 0.094537 | 0.092504 | 444.322 | 4700 | 0.44611 | 5.6099 | 5733.7809 | 75.7582 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.199 | 0.10049 | 0.098723 | 429.708 | 4276 | 0.39313 | 5.5524 | 5216.5207 | 73.2665 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.199 | 0.10707 | 0.1065 | 409.655 | 3826 | 0.34089 | 5.4871 | 4667.5417 | 69.8474 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.199 | 0.11428 | 0.11427 | 384.792 | 3367 | 0.28743 | 5.5459 | 4107.583 | 65.6082 | 35 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.199 | 0.12014 | 0.12049 | 362.097 | 3014 | 0.24656 | 5.5615 | 3676.9395 | 61.7386 | 40 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.199 | 0.12542 | 0.12515 | 338.763 | 2701 | 0.21236 | 5.4315 | 3295.0941 | 57.7601 | 469.5106 | 80.053 | -4.2603 | 1
31 | 7 | 292 | 2 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 471 | 2021-05-03 16:55 | 0 | 2021-05-03 16:55 | 2021-05-04 20:00 | 1625 | 1625 | 20.69 | 20.69 | 2.12 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 607.656 | 606.7695 | O | 2.58 | 07_S_GC10_PT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 200013 | NM | PINHOLE STANDARD Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 550.126 | 256 | 256 | 300 | 200013 | 632321 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.856 | 0.37839 | 0.34441 | 615.269 | 1626 | 0.6513 | 8.5486 | 1983.6442 | 99.125 | 10 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.856 | 0.4307 | 0.41128 | 600.828 | 1395 | 0.5269 | 8.5494 | 1701.835 | 96.7985 | 15 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.856 | 0.46284 | 0.45141 | 587.343 | 1269 | 0.45914 | 8.5784 | 1548.1208 | 94.6259 | 20 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.856 | 0.49399 | 0.49153 | 570.561 | 1155 | 0.39871 | 8.5449 | 1409.0462 | 91.9222 | 25 | Fantome thyroide | 0.214 | 0.856 | 0.51946 | 0.52497 | 553.223 | 1065 | 0.35356 | 8.5966 | 1299.2504 | 89.1289 | 30 | Fantome thyroide | 0.259 | 0.856 | 0.54729 | 0.55172 | 530.875 | 970 | 0.30753 | 8.5339 | 1183.3548 | 85.5284 | 35 | Fantome thyroide | 0.3 | 0.856 | 0.56915 | 0.57178 | 510.526 | 897 | 0.27373 | 8.595 | 1094.2982 | 82.25 | 40 | Fantome thyroide | 0.343 | 0.856 | 0.59249 | 0.59853 | 486.434 | 821 | 0.2391 | 8.5223 | 1001.5817 | 78.3686 | 623.4321 | 100.4402 | -0.31826 | 1
31 | 7 | 291 | 2 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake | PTW Thyroid Uptake | Fantôme Cou |  | 11 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 15 | 262.8 | 2021-05-03 16:56 | 0 | 2021-05-03 16:56 | 2021-05-04 17:45 | 1489 | 1489 | 14.99 | 14.99 | 0.75 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 203.99 | 202.4318 | O | 1.19 | 07_S_GC10_PT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) dist = 10 cm entre anti collision et source | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 174546 | NM | PINHOLE STANDARD Rou | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104515, 1,104515] | 0 | 550.126 | 256 | 256 | 300 | 174546 | 229972 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.67 | 0.25057 | 0.19629 | 209.23 | 835 | 0.74991 | 7.9842 | 1018.6611 | 46.5266 | 10 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.67 | 0.2993 | 0.26957 | 201.431 | 673 | 0.5934 | 8.3192 | 821.0286 | 44.7923 | 15 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.67 | 0.34595 | 0.32715 | 191.659 | 554 | 0.46595 | 8.736 | 675.8542 | 42.6193 | 20 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.67 | 0.36571 | 0.34809 | 186.513 | 510 | 0.41738 | 8.751 | 622.1762 | 41.475 | 25 | Fantome thyroide | 0.168 | 0.67 | 0.39502 | 0.3952 | 177.366 | 449 | 0.35132 | 8.7678 | 547.7591 | 39.441 | 30 | Fantome thyroide | 0.202 | 0.67 | 0.41498 | 0.4109 | 170.143 | 410 | 0.30942 | 8.8062 | 500.1809 | 37.8348 | 35 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.67 | 0.43481 | 0.43184 | 161.748 | 372 | 0.27132 | 8.9412 | 453.8227 | 35.968 | 40 | Fantome thyroide | 0.271 | 0.67 | 0.45286 | 0.45801 | 153.519 | 339 | 0.23767 | 8.7249 | 413.5642 | 34.1381 | 201.9955 | 44.9178 | 4.6504 | 1
7 | 10 |  | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 15 | CG8 | 2013 | PARA |  |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.209 | Local | I3 | [8 empty] | Pas de cale | pas de cale | 8 | I-123 | I |  |  |  | Ba-133 | Ba-133 | [9 empty] | 5.0315 |  |  |  |  | 1 | 256x256 | [31 empty] | 600 | [107 empty] | 1
31 | 7 | 258 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 486.4 | 2021-05-03 15:35 | 52.7 | 2021-05-03 15:39 | 2021-05-04 20:13 | 1718 | 1714 | 15.91 | 15.91 | 0.96 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 277.556 | 276.1745 | O | 1.54 | 07_L_GC10_PT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 201303 | NM | PINHOLE LOCAL I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883612, 0,883612] | 0 | 521.961 | 256 | 256 | 300 | 201303 | 296719 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.273 | 0.09753 | 0.088512 | 283.715 | 2909 | 0.61962 | 6.2688 | 2271.2604 | 59.4417 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.273 | 0.11027 | 0.10131 | 275.337 | 2497 | 0.50544 | 6.2427 | 1949.5831 | 57.6864 | 15 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.273 | 0.11893 | 0.11197 | 266.758 | 2243 | 0.43841 | 6.1485 | 1751.2675 | 55.889 | 20 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.273 | 0.12774 | 0.1205 | 254.834 | 1995 | 0.37974 | 6.1365 | 1557.6365 | 53.3907 | 25 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.273 | 0.13594 | 0.13117 | 241.15 | 1774 | 0.332 | 6.1231 | 1385.0863 | 50.5238 | 30 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.273 | 0.14527 | 0.14183 | 223.566 | 1539 | 0.28285 | 6.1108 | 1201.6053 | 46.8397 | 35 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.273 | 0.15379 | 0.15036 | 205.613 | 1337 | 0.24222 | 6.1976 | 1043.8897 | 43.0784 | 40 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.273 | 0.16302 | 0.16103 | 184.696 | 1133 | 0.20122 | 6.2271 | 884.6126 | 38.696 | 289.8637 | 60.7299 | -0.25078 | 1
31 | 7 | 259 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 478.8 | 2021-05-03 16:10 | 36 | 2021-05-03 16:12 | 2021-05-04 20:18 | 1688 | 1686 | 17.22 | 17.22 | 1.08 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 286.45 | 285.1854 | O | 1.47 | 07_L_GC10_PT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 201848 | NM | PINHOLE LOCAL I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883612, 0,883612] | 0 | 521.961 | 256 | 256 | 300 | 201848 | 304643 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.224 | 0.08118 | 0.070875 | 292.006 | 3597 | 0.62115 | 8.7209 | 2808.4303 | 56.5246 | 10 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.224 | 0.090357 | 0.081375 | 284.716 | 3151 | 0.52166 | 8.6428 | 2460.2068 | 55.1134 | 15 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.224 | 0.097586 | 0.090125 | 275.68 | 2825 | 0.45505 | 8.5911 | 2205.6757 | 53.3643 | 20 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.224 | 0.10507 | 0.10063 | 263.302 | 2506 | 0.39538 | 8.5346 | 1956.61 | 50.9683 | 25 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.224 | 0.11293 | 0.10938 | 247.664 | 2193 | 0.34011 | 8.643 | 1712.229 | 47.9412 | 30 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.224 | 0.1217 | 0.11987 | 228.064 | 1874 | 0.28418 | 8.74 | 1463.1633 | 44.1471 | 35 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.224 | 0.12891 | 0.12862 | 210.509 | 1633 | 0.2412 | 8.738 | 1274.9977 | 40.7489 | 40 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.224 | 0.13517 | 0.13387 | 193.697 | 1433 | 0.20666 | 8.6438 | 1118.8436 | 37.4946 | 297.5649 | 57.6006 | 0.012123 | 1
31 | 7 | 260 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 459.1 | 2021-05-03 16:22 | 20.87 | 2021-05-03 16:24 | 2021-05-04 20:24 | 1682 | 1680 | 17.25 | 17.25 |  | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 271.708 | 269.8495 | O | 1.4 | 07_L_GC10_PT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 202428 | NM | PINHOLE LOCAL I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883612, 0,883612] | 0 | 521.961 | 256 | 256 | 300 | 202428 | 287686 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.153 | 0.059119 | 0.051996 | 276.912 | 4684 | 0.62359 | 5.0733 | 3657.1275 | 53.5096 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.153 | 0.065855 | 0.061559 | 270.465 | 4107 | 0.52181 | 5.077 | 3206.6231 | 52.2638 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.153 | 0.070836 | 0.06634 | 263.013 | 3713 | 0.45681 | 5.0502 | 2898.9996 | 50.8238 | 20 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.153 | 0.07593 | 0.073512 | 253 | 3332 | 0.39799 | 5.0153 | 2601.5262 | 48.8889 | 25 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.153 | 0.081148 | 0.079488 | 240.198 | 2960 | 0.34492 | 4.8968 | 2311.0797 | 46.4151 | 30 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.153 | 0.085796 | 0.085465 | 227.016 | 2646 | 0.30219 | 4.9601 | 2065.9179 | 43.8678 | 35 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.153 | 0.091292 | 0.091441 | 210.155 | 2302 | 0.25444 | 5.0861 | 1797.3329 | 40.6097 | 40 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.153 | 0.096038 | 0.096223 | 193.9 | 2019 | 0.2162 | 5.0781 | 1576.375 | 37.4686 | 280.8328 | 54.2672 | 0.022875 | 1
31 | 7 | 262 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 464 | 2021-05-03 16:45 | 15.35 | 2021-05-03 16:46 | 2021-05-04 20:30 | 1665 | 1664 | 18.25 | 18.25 | 0.99 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 276.846 | 275.2753 | O | 1.34 | 07_L_GC10_PT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 203038 | NM | PINHOLE LOCAL I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883612, 0,883612] | 0 | 521.961 | 256 | 256 | 300 | 203038 | 291913 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.121 | 0.046587 | 0.043012 | 281.243 | 6037 | 0.58803 | 4.6606 | 4713.5095 | 51.3686 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.121 | 0.051384 | 0.048684 | 274.851 | 5349 | 0.49413 | 4.601 | 4176.3396 | 50.2011 | 15 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.121 | 0.054876 | 0.05341 | 267.577 | 4876 | 0.43466 | 4.5783 | 3807.0353 | 48.8725 | 20 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.121 | 0.058359 | 0.057191 | 257.595 | 4414 | 0.38323 | 4.525 | 3446.3195 | 47.0493 | 25 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.121 | 0.062636 | 0.061918 | 242.84 | 3877 | 0.32666 | 4.5333 | 3027.0459 | 44.3543 | 30 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.121 | 0.066783 | 0.066645 | 226.796 | 3396 | 0.27565 | 4.59 | 2651.4955 | 41.4239 | 35 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.121 | 0.070119 | 0.070426 | 212.32 | 3028 | 0.23736 | 4.5121 | 2364.1721 | 38.7799 | 40 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.121 | 0.07329 | 0.073262 | 196.784 | 2685 | 0.20386 | 4.4338 | 2096.3679 | 35.9423 | 285.498 | 52.1457 | -3.7716 | 1
31 | 7 | 264 | 2 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 471 | 2021-05-03 16:55 |  |  | 2021-05-04 20:36 | 1661 |  | 19.3 | 19.3 |  | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 359.767 | 358.76 | O | 1.63 | 07_L_GC10_PT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 203628 | NM | PINHOLE LOCAL Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883612, 0,883612] | 0 | 521.961 | 256 | 256 | 300 | 203628 | 381452 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.491 | 0.20456 | 0.18221 | 366.579 | 1792 | 0.65638 | 8.3039 | 1399.1401 | 63.3124 | 10 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.491 | 0.23463 | 0.2244 | 356.871 | 1521 | 0.52638 | 8.344 | 1187.5514 | 61.6358 | 15 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.491 | 0.25498 | 0.24742 | 347.029 | 1361 | 0.44891 | 8.3575 | 1062.6282 | 59.9359 | 20 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.491 | 0.27274 | 0.27427 | 335.742 | 1231 | 0.38763 | 8.3514 | 961.1281 | 57.9865 | 25 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.491 | 0.28641 | 0.29345 | 325.072 | 1135 | 0.34427 | 8.389 | 886.1741 | 56.1437 | 30 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.491 | 0.30308 | 0.30879 | 310.05 | 1023 | 0.29444 | 8.3746 | 798.7279 | 53.5492 | 35 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.491 | 0.3154 | 0.3203 | 297.109 | 942 | 0.26002 | 8.375 | 735.4855 | 51.3142 | 40 | Fantome thyroide | 0.197 | 0.491 | 0.32813 | 0.33181 | 281.865 | 859 | 0.22665 | 8.3798 | 670.6816 | 48.6813 | 372.649 | 64.3608 | 0.42733 | 1
31 | 7 | 263 | 2 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Infinia | 10 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake |  |  |  | 11 | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 262.8 | 2021-05-03 16:56 | 0 | 2021-05-03 16:56 | 2021-05-04 17:53 | 1497 | 1497 | 14.77 | 14.76 | 0.65 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 170.205 | 168.6578 | O | 1 | 07_L_GC10_PT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | INFINIA^THYROIDE^^^ | PHYSIQUE | 20210504 | 20210504 | 175303 | NM | PINHOLE LOCAL Rou | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883612, 0,883612] | 0 | 521.961 | 256 | 256 | 300 | 175303 | 191901 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.414 | 0.15255 | 0.11805 | 174.666 | 1145 | 0.7494 | 7.425 | 893.9818 | 39.4458 | 10 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.414 | 0.18219 | 0.16334 | 167.797 | 921 | 0.59485 | 7.7416 | 719.0893 | 37.8945 | 15 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.414 | 0.21012 | 0.20215 | 159.692 | 760 | 0.47018 | 8.1032 | 593.3853 | 36.0641 | 20 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.414 | 0.2264 | 0.22155 | 153.95 | 680 | 0.4045 | 8.1636 | 530.9237 | 34.7674 | 25 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.414 | 0.23981 | 0.23449 | 148.201 | 618 | 0.35507 | 8.1668 | 482.516 | 33.4691 | 30 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.414 | 0.25341 | 0.25066 | 141.402 | 558 | 0.30868 | 8.2252 | 435.6698 | 31.9336 | 35 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.414 | 0.26481 | 0.2636 | 134.786 | 509 | 0.27292 | 8.088 | 397.412 | 30.4395 | 40 | Fantome thyroide | 0.166 | 0.414 | 0.27665 | 0.27654 | 127.259 | 460 | 0.23748 | 8.222 | 359.1543 | 28.7396 | 170.2049 | 38.4383 | 5.8423 | 1
32 | 7 | 296 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | Secours | pas de thyroide sur cette camÂ‚ra, sauf en secours si besoin | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 508.4 | 2021-05-03 15:26 | 50.4 | 2021-05-03 15:28 | 2021-05-04 17:24 | 1558 | 1556 | 22.87 | 22.87 | 1.53 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 416.277 | 413.1982 | O | 1.05 | 07_S_GC9_LT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 172447 | NM | LEHR STD I3 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1017.6 | 481.4 | 256 | 256 | 300 | 172447 | 459945 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.077 | 1.537 | 0.52336 | 0.40226 | 424.445 | 811 | 0.70555 | 6.3437 | 990.8912 | 61.8634 | 10 | Fantome thyroide | 0.154 | 1.537 | 0.60364 | 0.51033 | 409.267 | 678 | 0.58261 | 6.3491 | 828.39 | 59.6512 | 15 | Fantome thyroide | 0.231 | 1.537 | 0.66764 | 0.60639 | 391.906 | 587 | 0.50183 | 6.3371 | 717.2049 | 57.1208 | 20 | Fantome thyroide | 0.308 | 1.537 | 0.7419 | 0.69045 | 367.242 | 495 | 0.42153 | 6.3202 | 604.798 | 53.526 | 25 | Fantome thyroide | 0.387 | 1.537 | 0.80798 | 0.7745 | 342.584 | 424 | 0.3579 | 6.3117 | 518.0492 | 49.9321 | 30 | Fantome thyroide | 0.463 | 1.537 | 0.86863 | 0.84655 | 317.917 | 366 | 0.30428 | 6.2993 | 447.184 | 46.3368 | 35 | Fantome thyroide | 0.538 | 1.537 | 0.91668 | 0.89458 | 297.005 | 324 | 0.26428 | 6.279 | 395.8678 | 43.2889 | 40 | Fantome thyroide | 0.615 | 1.537 | 0.96098 | 0.94261 | 275.801 | 287 | 0.23026 | 6.4055 | 350.6606 | 40.1984 | 437.8994 | 63.8244 | 0.88153 | 1
32 | 7 | 293 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 486.4 | 2021-05-03 15:35 | 52.7 | 2021-05-03 15:39 | 2021-05-04 17:30 | 1555 | 1551 | 21.77 | 21.77 | 1.4 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 398.773 | 396.2317 | O | 1.05 | 07_S_GC9_LT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 173036 | NM | LEHR STD I10 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1017.6 | 481.4 | 256 | 256 | 300 | 173036 | 438376 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.929 | 0.33284 | 0.3012 | 407.065 | 1223 | 0.6599 | 3.0888 | 1494.2786 | 62.3281 | 10 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.929 | 0.38266 | 0.352 | 394.138 | 1030 | 0.53249 | 3.0387 | 1258.4685 | 60.3488 | 15 | Fantome thyroide | 0.141 | 0.929 | 0.42111 | 0.39555 | 379.42 | 901 | 0.4482 | 3.0272 | 1100.8545 | 58.0952 | 20 | Fantome thyroide | 0.186 | 0.929 | 0.45092 | 0.42458 | 364.343 | 808 | 0.39101 | 3.0079 | 987.2258 | 55.7867 | 25 | Fantome thyroide | 0.233 | 0.929 | 0.48046 | 0.46087 | 346.411 | 721 | 0.34013 | 2.985 | 880.928 | 53.041 | 30 | Fantome thyroide | 0.279 | 0.929 | 0.50671 | 0.49716 | 327.333 | 646 | 0.30034 | 2.9506 | 789.2919 | 50.1199 | 35 | Fantome thyroide | 0.326 | 0.929 | 0.53455 | 0.51893 | 304.157 | 569 | 0.263 | 3.0635 | 695.2122 | 46.5713 | 40 | Fantome thyroide | 0.374 | 0.929 | 0.56804 | 0.54796 | 274.365 | 483 | 0.22141 | 2.9661 | 590.1362 | 42.0096 | 417.5745 | 63.9373 | -2.4499 | 1
32 | 7 | 294 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 478.8 | 2021-05-03 16:10 | 36 | 2021-05-03 16:12 | 2021-05-04 17:43 | 1533 | 1531 | 23.21 | 23.21 |  | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 426.959 | 423.9285 | O | 1.05 | 07_S_GC9_LT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 174307 | NM | LEHR STD I15 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1017.6 | 481.4 | 256 | 256 | 300 | 174307 | 464312 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.727 | 0.28124 | 0.24139 | 433.395 | 1541 | 0.66519 | 5.6926 | 1882.8155 | 62.2426 | 10 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.727 | 0.31998 | 0.28114 | 421.419 | 1317 | 0.54669 | 5.637 | 1609.1292 | 60.5226 | 15 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.727 | 0.34905 | 0.3209 | 408.042 | 1169 | 0.47022 | 5.5894 | 1428.3007 | 58.6015 | 20 | Fantome thyroide | 0.146 | 0.727 | 0.37236 | 0.34362 | 393.954 | 1058 | 0.41632 | 5.5433 | 1292.6793 | 56.5782 | 25 | Fantome thyroide | 0.182 | 0.727 | 0.39556 | 0.3777 | 376.965 | 953 | 0.36845 | 5.6045 | 1164.3888 | 54.1383 | 30 | Fantome thyroide | 0.219 | 0.727 | 0.41901 | 0.41178 | 356.162 | 850 | 0.32641 | 5.6519 | 1038.542 | 51.1507 | 35 | Fantome thyroide | 0.255 | 0.727 | 0.45205 | 0.45154 | 325.022 | 719 | 0.27102 | 5.6717 | 878.4843 | 46.6784 | 40 | Fantome thyroide | 0.291 | 0.727 | 0.47307 | 0.46857 | 304.656 | 644 | 0.23639 | 5.8686 | 786.8483 | 43.7536 | 442.5122 | 63.5519 | 3.947 | 1
32 | 7 | 295 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 459.1 | 2021-05-03 16:22 | 20.87 | 2021-05-03 16:24 | 2021-05-04 17:48 | 1526 | 1524 | 23.28 | 23.28 | 1.57 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 421.173 | 417.3134 | O | 1.04 | 07_S_GC9_LT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 174850 | NM | LEHR STD I20 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1017.6 | 481.4 | 256 | 256 | 300 | 174850 | 458364 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.54 | 0.20914 | 0.18352 | 428.728 | 2050 | 0.65452 | 2.725 | 2504.7189 | 61.3872 | 10 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.54 | 0.23768 | 0.21727 | 417.368 | 1756 | 0.5352 | 2.7362 | 2145.5056 | 59.7606 | 15 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.54 | 0.2584 | 0.24258 | 404.659 | 1566 | 0.46062 | 2.7111 | 1913.3609 | 57.9409 | 20 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.54 | 0.27537 | 0.26367 | 391.025 | 1420 | 0.40648 | 2.7385 | 1734.976 | 55.9887 | 25 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.54 | 0.29096 | 0.28477 | 375.334 | 1290 | 0.36259 | 2.8033 | 1576.1402 | 53.742 | 30 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.54 | 0.31038 | 0.30586 | 352.28 | 1135 | 0.31403 | 2.7579 | 1386.759 | 50.441 | 35 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.54 | 0.33056 | 0.32695 | 326.592 | 988 | 0.26646 | 2.8359 | 1207.1523 | 46.7629 | 40 | Fantome thyroide | 0.216 | 0.54 | 0.34556 | 0.33961 | 305.821 | 885 | 0.23321 | 2.7607 | 1081.3055 | 43.7888 | 436.724 | 62.5321 | 0.88786 | 1
32 | 7 | 297 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 464 | 2021-05-03 16:45 | 15.35 | 2021-05-03 16:46 | 2021-05-04 18:03 | 1518 | 1517 | 24.21 | 24.21 | 1.58 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 441.35 | 437.9297 | O | 1.05 | 07_S_GC9_LT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 180317 | NM | LEHR STD I30 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1017.6 | 481.4 | 256 | 256 | 300 | 180317 | 477338 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.424 | 0.16707 | 0.15072 | 448.595 | 2685 | 0.62627 | 3.6719 | 3280.5709 | 61.7644 | 10 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.424 | 0.18778 | 0.17391 | 437.898 | 2332 | 0.51465 | 3.6619 | 2849.2705 | 60.2916 | 15 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.424 | 0.20234 | 0.19047 | 425.723 | 2104 | 0.44694 | 3.6251 | 2570.6969 | 58.6153 | 20 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.424 | 0.21525 | 0.21034 | 411.558 | 1912 | 0.39335 | 3.6116 | 2336.1086 | 56.665 | 25 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.424 | 0.22673 | 0.22359 | 395.644 | 1745 | 0.35123 | 3.66 | 2132.0656 | 54.4739 | 30 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.424 | 0.24382 | 0.24347 | 368.409 | 1511 | 0.29405 | 3.7791 | 1846.1611 | 50.7241 | 35 | Fantome thyroide | 0.149 | 0.424 | 0.25628 | 0.25672 | 346.488 | 1352 | 0.2548 | 3.819 | 1651.8927 | 47.7059 | 40 | Fantome thyroide | 0.17 | 0.424 | 0.26863 | 0.26666 | 322.085 | 1199 | 0.2188 | 3.8122 | 1464.9551 | 44.346 | 456.5003 | 62.8529 | 3.9408 | 1
32 | 7 | 299 | 3 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 471 | 2021-05-03 16:55 | 0 | 2021-05-03 16:55 | 2021-05-04 17:57 | 1502 | 1502 | 26.21 | 26.21 | 1.92 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 522.006 | 519.032 | O | 1.13 | 07_S_GC9_LT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 175730 | NM | LEHR STD Ser | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1017.6 | 481.4 | 256 | 256 | 300 | 175730 | 570993 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.081 | 1.606 | 0.65556 | 0.55834 | 529.691 | 808 | 0.6909 | 5.1252 | 987.2258 | 67.365 | 10 | Fantome thyroide | 0.161 | 1.606 | 0.75955 | 0.69635 | 514.215 | 677 | 0.55544 | 5.1441 | 827.1681 | 65.3968 | 15 | Fantome thyroide | 0.241 | 1.606 | 0.83289 | 0.80927 | 498.902 | 599 | 0.47172 | 5.1318 | 731.8666 | 63.4493 | 20 | Fantome thyroide | 0.323 | 1.606 | 0.89703 | 0.88455 | 481.703 | 537 | 0.40555 | 5.1272 | 656.1142 | 61.262 | 25 | Fantome thyroide | 0.402 | 1.606 | 0.94624 | 0.93474 | 465.548 | 492 | 0.35911 | 5.1257 | 601.1325 | 59.2074 | 30 | Fantome thyroide | 0.483 | 1.606 | 1.0092 | 1.0226 | 442.039 | 438 | 0.30288 | 5.1562 | 535.1546 | 56.2176 | 35 | Fantome thyroide | 0.564 | 1.606 | 1.0487 | 1.0602 | 424.704 | 405 | 0.27026 | 5.1051 | 494.8347 | 54.013 | 40 | Fantome thyroide | 0.643 | 1.606 | 1.0893 | 1.0979 | 404.138 | 371 | 0.23918 | 5.1248 | 453.293 | 51.3974 | 540.655 | 68.7594 | -0.37657 | 1
32 | 7 | 298 | 3 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake | PTW Thyroid Uptake | Fantôme Cou |  | 19 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m | 15 | 262.8 | 2021-05-03 16:56 | 0 | 2021-05-03 16:56 | 2021-05-04 18:11 | 1515 | 1515 | 14.26 | 14.26 | 0.98 | THYROIDE LEHR | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 253.365 | 250.8217 | O | 1.02 | 07_S_GC9_LT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 181128 | NM | LEHR STD Rou | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1017.6 | 630.6 | 256 | 256 | 300 | 181128 | 295248 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.055 | 1.084 | 0.38932 | 0.29217 | 260.064 | 668 | 0.76161 | 18.2511 | 816.1718 | 60.791 | 10 | Fantome thyroide | 0.109 | 1.084 | 0.46667 | 0.40227 | 249.67 | 535 | 0.60476 | 18.532 | 653.6705 | 58.3614 | 15 | Fantome thyroide | 0.164 | 1.084 | 0.53544 | 0.50389 | 237.736 | 444 | 0.48735 | 18.7843 | 542.4855 | 55.5718 | 20 | Fantome thyroide | 0.217 | 1.084 | 0.58501 | 0.57164 | 227.569 | 389 | 0.41107 | 18.8522 | 475.2857 | 53.1952 | 25 | Fantome thyroide | 0.271 | 1.084 | 0.62704 | 0.62245 | 216.956 | 346 | 0.35296 | 18.9664 | 422.7477 | 50.7144 | 30 | Fantome thyroide | 0.326 | 1.084 | 0.657 | 0.64786 | 208.27 | 317 | 0.31456 | 18.9793 | 387.3151 | 48.684 | 35 | Fantome thyroide | 0.38 | 1.084 | 0.69406 | 0.6902 | 196.418 | 283 | 0.2695 | 18.9714 | 345.7734 | 45.9135 | 40 | Fantome thyroide | 0.434 | 1.084 | 0.72227 | 0.72408 | 186.346 | 258 | 0.23708 | 18.978 | 315.228 | 43.5591 | 254.8688 | 59.5766 | 2.3498 | 1
1 | 11 | 380 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 16 | GC6 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale | cale maison | 26 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.44% | Cs-137 | I-123 |  | 5.34 | 2020-10-06 16:49 | 0.3 | 2020-10-06 17:46 | 2020-10-06 18:35 | 106 | 49 | 4.58 | 4.58 | 0.42 | THYROIDE/THYROIDE I123/FIXATION | 180 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule Â… 26 cm | XelerisDR | Fixation thyroide | 72.96 | Manuel | - | 56.761 | 54.4997 | O | 0.906 | 11_L_GC6_LI_I3 | conditions dacquisition locales des images patients | 0 | Mesures_GT_Thyroide^Centre_12^^^ | 12_ABC | 20201006 | 20201006 | 183456 | NM | F12_L_GC6_LI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104900, 1,104900] | 1002.3 | 473.4 | 256 | 256 | 180 | 183456 | 77495 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.114 | 0.037678 | 0.029836 | 54.709 | 1452 | 0.71851 | 190.0615 | 1772.6074 | 66.3622 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.114 | 0.045251 | 0.039633 | 52.265 | 1155 | 0.55912 | 190.1298 | 1410.0286 | 63.3976 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.114 | 0.05077 | 0.046758 | 49.755 | 980 | 0.46308 | 190.213 | 1196.3879 | 60.353 | 20 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.114 | 0.054487 | 0.051211 | 47.622 | 874 | 0.40699 | 190.1465 | 1066.9827 | 57.7656 | 25 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.114 | 0.058824 | 0.055664 | 44.765 | 761 | 0.34791 | 190.199 | 929.0319 | 54.3001 | 30 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.114 | 0.063143 | 0.061898 | 41.548 | 658 | 0.29459 | 190.2812 | 803.289 | 50.3979 | 35 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.114 | 0.066395 | 0.066352 | 38.841 | 585 | 0.25806 | 190.2985 | 714.1703 | 47.1143 | 40 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.114 | 0.070105 | 0.069914 | 35.543 | 507 | 0.21869 | 190.2902 | 618.9476 | 43.1138 | 54.8853 | 66.576 | 0.084252 | 1
32 | 7 | 265 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 486.4 | 2021-05-03 15:35 | 52.7 | 2021-05-03 15:39 | 2021-05-04 18:30 | 1615 | 1611 | 19.4 | 19.4 | 1.24 | THYROIDE LEHR | 500 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 588.916 | 583.7576 | O | 1.05 | 07_L_GC9_LT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 183045 | NM | LEHR LOCAL I10 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,736905, 0,736905] | 1008.6 | 630.6 | 256 | 256 | 500 | 183045 | 637063 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.502 | 0.18491 | 0.16276 | 603.724 | 3265 | 0.66782 | 6.7942 | 1772.9896 | 62.2396 | 10 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.502 | 0.21273 | 0.19805 | 584.58 | 2748 | 0.54046 | 6.7703 | 1492.2436 | 60.266 | 15 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.502 | 0.23411 | 0.22159 | 563.031 | 2405 | 0.45675 | 6.7495 | 1305.9847 | 58.0444 | 20 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.502 | 0.25091 | 0.23727 | 541.458 | 2158 | 0.39831 | 6.7813 | 1171.8565 | 55.8204 | 25 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.502 | 0.26805 | 0.25688 | 514.647 | 1920 | 0.34508 | 6.7809 | 1042.6156 | 53.0564 | 30 | Fantome thyroide | 0.151 | 0.502 | 0.28363 | 0.27257 | 486.136 | 1714 | 0.30153 | 6.8349 | 930.7517 | 50.1171 | 35 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.502 | 0.29866 | 0.28826 | 455.158 | 1524 | 0.26321 | 6.8009 | 827.5762 | 46.9235 | 40 | Fantome thyroide | 0.201 | 0.502 | 0.31102 | 0.30395 | 426.092 | 1370 | 0.23534 | 6.7804 | 743.9497 | 43.927 | 617.7582 | 63.6864 | 0.14895 | 1
32 | 7 | 266 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 478.8 | 2021-05-03 16:10 | 36 | 2021-05-03 16:12 | 2021-05-04 18:40 | 1590 | 1588 | 20.8 | 20.8 |  | THYROIDE LEHR | 500 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 629.076 | 624.1509 | O | 1.05 | 07_L_GC9_LT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 184001 | NM | LEHR LOCAL I15 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,736905, 0,736905] | 1008.6 | 630.6 | 256 | 256 | 500 | 184001 | 678849 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.444 | 0.16095 | 0.14048 | 645.42 | 4010 | 0.66727 | 8.3365 | 2177.5462 | 62.0596 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.444 | 0.18426 | 0.16823 | 625.38 | 3394 | 0.54499 | 8.3024 | 1843.0404 | 60.1327 | 15 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.444 | 0.20216 | 0.18558 | 602.633 | 2981 | 0.46516 | 8.3028 | 1618.7694 | 57.9455 | 20 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.444 | 0.21764 | 0.20292 | 577.186 | 2652 | 0.40479 | 8.2673 | 1440.1129 | 55.4987 | 25 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.444 | 0.23232 | 0.22027 | 548.276 | 2360 | 0.35389 | 8.2175 | 1281.5484 | 52.7188 | 30 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.444 | 0.24623 | 0.23761 | 516.108 | 2096 | 0.31124 | 8.2259 | 1138.1887 | 49.6258 | 35 | Fantome thyroide | 0.156 | 0.444 | 0.26119 | 0.25495 | 477.454 | 1828 | 0.27014 | 8.3231 | 992.657 | 45.909 | 40 | Fantome thyroide | 0.178 | 0.444 | 0.27656 | 0.2723 | 435.301 | 1574 | 0.23084 | 8.521 | 854.7276 | 41.8559 | 658.9558 | 63.3611 | 2.5651 | 1
32 | 7 | 267 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 459.1 | 2021-05-03 16:22 | 20.87 | 2021-05-03 16:24 | 2021-05-04 18:49 | 1587 | 1585 | 20.7 | 20.7 | 1.38 | THYROIDE LEHR | 500 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 616.748 | 613.037 | O | 1.03 | 07_L_GC9_LT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 184909 | NM | LEHR LOCAL I20 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,736905, 0,736905] | 1008.6 | 630.6 | 256 | 256 | 500 | 184909 | 667829 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.366 | 0.12386 | 0.11009 | 633.519 | 5115 | 0.63981 | 6.8161 | 2777.5932 | 61.2096 | 10 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.366 | 0.14153 | 0.1301 | 612.393 | 4327 | 0.51877 | 6.8297 | 2349.6864 | 59.1684 | 15 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.366 | 0.15508 | 0.1444 | 588.545 | 3795 | 0.43959 | 6.8368 | 2060.795 | 56.8643 | 20 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.366 | 0.16767 | 0.1587 | 559.163 | 3335 | 0.37619 | 6.8953 | 1811.0016 | 54.0254 | 25 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.366 | 0.17827 | 0.17013 | 528.938 | 2967 | 0.3294 | 6.8071 | 1611.167 | 51.1051 | 30 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.366 | 0.18986 | 0.18443 | 490.219 | 2582 | 0.28481 | 6.9208 | 1402.1008 | 47.3642 | 35 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.366 | 0.20263 | 0.19873 | 443.952 | 2191 | 0.23996 | 6.7942 | 1189.7765 | 42.8939 | 40 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.366 | 0.21421 | 0.21016 | 398.65 | 1861 | 0.20277 | 6.7198 | 1010.5769 | 38.5169 | 647.0348 | 62.5154 | -1.6347 | 1
32 | 7 | 269 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 464 | 2021-05-03 16:45 | 15.35 | 2021-05-03 16:46 | 2021-05-04 18:58 | 1573 | 1572 | 21.78 | 21.78 | 1.49 | THYROIDE LEHR | 500 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 653.994 | 647.915 | O | 1.04 | 07_L_GC9_LT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 185809 | NM | LEHR LOCAL I30 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,736905, 0,736905] | 1008.6 | 630.6 | 256 | 256 | 500 | 185809 | 700887 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.274 | 0.09942 | 0.088836 | 669.592 | 6735 | 0.64748 | 6.9425 | 3657.3002 | 61.4869 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.274 | 0.11353 | 0.10382 | 649.633 | 5722 | 0.52482 | 6.9727 | 3107.2118 | 59.6541 | 15 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.274 | 0.12366 | 0.11452 | 627.703 | 5076 | 0.44961 | 6.9968 | 2756.4151 | 57.6403 | 20 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.274 | 0.13246 | 0.12523 | 602.153 | 4546 | 0.39293 | 7.0294 | 2468.6097 | 55.2941 | 25 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.274 | 0.14137 | 0.13807 | 570.72 | 4037 | 0.34207 | 6.9961 | 2192.208 | 52.4077 | 30 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.274 | 0.1506 | 0.14663 | 533.266 | 3541 | 0.2948 | 6.9763 | 1922.8656 | 48.9684 | 35 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.274 | 0.15896 | 0.1552 | 495.64 | 3118 | 0.25561 | 7.0442 | 1693.1644 | 45.5133 | 40 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.274 | 0.16737 | 0.1659 | 454.585 | 2716 | 0.21902 | 7.025 | 1474.8667 | 41.7433 | 680.6278 | 62.5003 | 0.74355 | 1
32 | 7 | 271 | 3 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 471 | 2021-05-03 16:55 |  |  | 2021-05-04 19:07 | 1572 |  | 22.91 | 22.91 | 1.58 | THYROIDE LEHR | 500 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 752.477 | 748.7503 | O | 1.14 | 07_L_GC9_LT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 190711 | NM | LEHR LOCAL Ser | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,736905, 0,736905] | 1008.6 | 630.6 | 256 | 256 | 500 | 190711 | 814999 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.858 | 0.33394 | 0.27818 | 770.063 | 2306 | 0.6969 | 6.304 | 1252.2248 | 67.2251 | 10 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.858 | 0.38777 | 0.35191 | 746.064 | 1924 | 0.56137 | 6.3113 | 1044.7878 | 65.13 | 15 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.858 | 0.42726 | 0.40554 | 721.22 | 1688 | 0.47546 | 6.3737 | 916.6329 | 62.9612 | 20 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.858 | 0.46214 | 0.45246 | 693.206 | 1500 | 0.40768 | 6.3315 | 814.5435 | 60.5156 | 25 | Fantome thyroide | 0.215 | 0.858 | 0.49188 | 0.48598 | 664.535 | 1351 | 0.35494 | 6.3932 | 733.6322 | 58.0127 | 30 | Fantome thyroide | 0.258 | 0.858 | 0.52292 | 0.51949 | 630.124 | 1205 | 0.30379 | 6.4132 | 654.3499 | 55.0086 | 35 | Fantome thyroide | 0.301 | 0.858 | 0.54776 | 0.55301 | 598.703 | 1093 | 0.26561 | 6.4051 | 593.5307 | 52.2656 | 40 | Fantome thyroide | 0.344 | 0.858 | 0.57068 | 0.57312 | 566.113 | 992 | 0.23259 | 6.3374 | 538.6847 | 49.4206 | 789.4344 | 68.9161 | 0.41174 | 1
32 | 7 | 270 | 3 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.74 | Local | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake |  |  |  | 19 | Pas de cale |  | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.19% | Ba-133 | Tc99m |  | 262.8 | 2021-05-03 16:56 | 0 | 2021-05-03 16:56 | 2021-05-04 19:20 | 1584 | 1584 | 12.49 | 12.49 | 0.84 | THYROIDE LEHR | 500 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 58 | Manuel | 10 | 362.634 | 349.743 | O | 0.98 | 07_L_GC9_LT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^^^^ | PHYSIQUE++1+ | 20210504 | 20210504 | 192056 | NM | LEHR LOCAL Rou | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,736905, 0,736905] | 1008.6 | 630.6 | 256 | 256 | 500 | 192056 | 418979 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.56 | 0.18131 | 0.13781 | 378.582 | 2088 | 0.77173 | 13.4757 | 1133.8445 | 60.6216 | 10 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.56 | 0.22339 | 0.19469 | 359.656 | 1610 | 0.59453 | 13.6594 | 874.2767 | 57.591 | 15 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.56 | 0.25383 | 0.23406 | 341.906 | 1347 | 0.48885 | 13.7996 | 731.46 | 54.7488 | 20 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.56 | 0.2778 | 0.26031 | 324.747 | 1169 | 0.41642 | 13.8805 | 634.8009 | 52.0011 | 25 | Fantome thyroide | 0.14 | 0.56 | 0.29745 | 0.28656 | 308.156 | 1036 | 0.3636 | 13.8518 | 562.578 | 49.3444 | 30 | Fantome thyroide | 0.168 | 0.56 | 0.31834 | 0.30844 | 288.102 | 905 | 0.31293 | 13.832 | 491.4412 | 46.1332 | 35 | Fantome thyroide | 0.196 | 0.56 | 0.33705 | 0.33031 | 268.63 | 797 | 0.27072 | 13.8963 | 432.7941 | 43.0152 | 40 | Fantome thyroide | 0.224 | 0.56 | 0.35447 | 0.35219 | 248.837 | 702 | 0.23427 | 14.0323 | 381.2063 | 39.8458 | 387.9894 | 62.128 | 2.6579 | 1
33 | 7 | 303 | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | ObsolÂŠte | pour harmoniser les pratiques mÂ‚dicales | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 643 | 2021-05-20 10:57 | 1.23 | 2021-05-21 14:01 | 2021-05-21 16:54 | 1797 | 173 | 19.41 | 19.41 | 1.58 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 563.708 | 561.876 | O | 2.53 | 07_S_GC9_PT_I3 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 165451 | NM | PINHOLE STD I3 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1016.3 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 165451 | 598913 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.935 | 0.32693 | 0.25932 | 574.74 | 1758 | 0.70321 | 7.9648 | 2147.9492 | 98.7017 | 10 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.935 | 0.3714 | 0.31775 | 557.104 | 1500 | 0.59254 | 7.8864 | 1832.7211 | 95.673 | 15 | Fantome thyroide | 0.141 | 0.935 | 0.41853 | 0.3835 | 529.86 | 1266 | 0.49607 | 7.876 | 1546.8166 | 90.9943 | 20 | Fantome thyroide | 0.187 | 0.935 | 0.46302 | 0.43463 | 499.603 | 1079 | 0.41622 | 7.9293 | 1318.3374 | 85.7982 | 25 | Fantome thyroide | 0.234 | 0.935 | 0.49751 | 0.47846 | 472.635 | 950 | 0.36072 | 7.8644 | 1160.7234 | 81.1669 | 30 | Fantome thyroide | 0.281 | 0.935 | 0.52959 | 0.51498 | 444.325 | 839 | 0.31388 | 7.9093 | 1025.102 | 76.3052 | 35 | Fantome thyroide | 0.328 | 0.935 | 0.56274 | 0.5515 | 411.928 | 732 | 0.26963 | 7.8318 | 894.3679 | 70.7415 | 40 | Fantome thyroide | 0.374 | 0.935 | 0.59071 | 0.57342 | 382.19 | 647 | 0.23506 | 7.7627 | 790.5137 | 65.6346 | 584.9713 | 100.4587 | -1.594 | 1
33 | 7 | 300 | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 660 | 2021-05-20 11:18 | 1.33 | 2021-05-21 14:03 | 2021-05-21 17:00 | 1782 | 177 | 20.49 | 20.49 | 1.42 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 580.19 | 577.9439 | O | 2.47 | 07_S_GC9_PT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 170045 | NM | PINHOLE STD I10 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1016.3 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 170045 | 607344 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.609 | 0.22334 | 0.18793 | 589.622 | 2640 | 0.63482 | 4.164 | 3225.5892 | 95.9203 | 10 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.609 | 0.24849 | 0.22124 | 575 | 2314 | 0.53695 | 4.1954 | 2827.2778 | 93.5416 | 15 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.609 | 0.26948 | 0.24503 | 556.217 | 2064 | 0.46742 | 4.1578 | 2521.8243 | 90.4859 | 20 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.609 | 0.28997 | 0.27357 | 532.097 | 1835 | 0.40882 | 4.2025 | 2242.0289 | 86.5621 | 25 | Fantome thyroide | 0.153 | 0.609 | 0.31452 | 0.30688 | 496.937 | 1580 | 0.34788 | 4.0878 | 1930.4663 | 80.8422 | 30 | Fantome thyroide | 0.183 | 0.609 | 0.33791 | 0.33543 | 460.575 | 1363 | 0.29413 | 4.0088 | 1665.3326 | 74.9268 | 35 | Fantome thyroide | 0.215 | 0.609 | 0.35794 | 0.3497 | 426.669 | 1192 | 0.25118 | 3.8548 | 1456.4024 | 69.4109 | 40 | Fantome thyroide | 0.244 | 0.609 | 0.37543 | 0.36873 | 394.582 | 1051 | 0.21592 | 3.7219 | 1284.1266 | 64.191 | 599.8764 | 97.5885 | -12.722 | 1
33 | 7 | 301 | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 667 | 2021-05-20 11:07 | 1.18 | 2021-05-21 14:03 | 2021-05-21 17:06 | 1799 | 183 | 20.13 | 20.13 | 1.49 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 538.353 | 537.0378 | O | 2.34 | 07_S_GC9_PT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 170634 | NM | PINHOLE STD I15 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1016.3 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 170634 | 567001 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.484 | 0.16846 | 0.1418 | 550.373 | 3267 | 0.67014 | 6.2222 | 3991.6667 | 91.1364 | 10 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.484 | 0.19109 | 0.17583 | 532.947 | 2789 | 0.55929 | 6.2419 | 3407.6395 | 88.2509 | 15 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.484 | 0.21545 | 0.20608 | 506.748 | 2352 | 0.4582 | 6.332 | 2873.7068 | 83.9126 | 20 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.484 | 0.23598 | 0.23255 | 480.446 | 2036 | 0.38176 | 6.4759 | 2487.6135 | 79.5572 | 25 | Fantome thyroide | 0.121 | 0.484 | 0.25243 | 0.25145 | 455.379 | 1804 | 0.32613 | 6.5653 | 2204.1526 | 75.4064 | 30 | Fantome thyroide | 0.146 | 0.484 | 0.26744 | 0.26658 | 428.973 | 1604 | 0.27937 | 6.6444 | 1959.7898 | 71.0338 | 35 | Fantome thyroide | 0.17 | 0.484 | 0.28148 | 0.27792 | 400.552 | 1423 | 0.23932 | 6.7559 | 1738.6415 | 66.3275 | 40 | Fantome thyroide | 0.194 | 0.484 | 0.29381 | 0.28927 | 372.253 | 1267 | 0.20718 | 6.8884 | 1548.0385 | 61.6415 | 561.2997 | 92.9458 | 9.3853 | 1
33 | 7 | 302 | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 686 | 2021-05-20 11:14 | 1.99 | 2021-05-21 14:04 | 2021-05-21 17:12 | 1798 | 188 | 20.22 | 20.22 | 1.38 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 509.611 | 507.9027 | O | 2.18 | 07_S_GC9_PT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 171217 | NM | PINHOLE STD I20 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1016.3 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 171217 | 532179 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.319 | 0.11961 | 0.10343 | 518.876 | 4338 | 0.63672 | 5.7402 | 5300.2296 | 85.5384 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.319 | 0.13353 | 0.12586 | 506.212 | 3791 | 0.53469 | 5.7375 | 4631.8972 | 83.4507 | 15 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.319 | 0.14649 | 0.14081 | 488.389 | 3334 | 0.45284 | 5.6511 | 4073.5282 | 80.5125 | 20 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.319 | 0.15767 | 0.15576 | 468.274 | 2970 | 0.39056 | 5.5753 | 3628.7879 | 77.1965 | 25 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.319 | 0.16953 | 0.16822 | 442.811 | 2612 | 0.33061 | 5.4948 | 3191.3784 | 72.9988 | 30 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.319 | 0.17988 | 0.17819 | 417.315 | 2320 | 0.28218 | 5.366 | 2834.6087 | 68.7957 | 35 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.319 | 0.19005 | 0.18816 | 389.218 | 2048 | 0.23724 | 5.3737 | 2502.2753 | 64.1639 | 40 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.319 | 0.19686 | 0.19813 | 367.726 | 1868 | 0.20941 | 5.2541 | 2282.3487 | 60.6208 | 526.8622 | 86.855 | -9.2006 | 1
33 | 7 | 304 | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 765 | 2021-05-20 11:03 | 1.32 | 2021-05-21 14:05 | 2021-05-21 17:17 | 1814 | 192 | 22.45 | 22.45 | 1.4 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 540.682 | 538.8869 | O | 2.11 | 07_S_GC9_PT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 171756 | NM | PINHOLE STD I30 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1016.3 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 171756 | 563125 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.28 | 0.1 | 0.088594 | 549.902 | 5499 | 0.59591 | 6.1044 | 6718.7557 | 81.6484 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.28 | 0.11011 | 0.10391 | 537.427 | 4881 | 0.50484 | 6.1779 | 5963.6746 | 79.7961 | 15 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.28 | 0.11856 | 0.11484 | 520.371 | 4389 | 0.44027 | 6.0551 | 5362.5421 | 77.2637 | 20 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.28 | 0.12871 | 0.12797 | 493.49 | 3834 | 0.37275 | 5.7667 | 4684.4352 | 73.2725 | 25 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.28 | 0.13924 | 0.13891 | 460.874 | 3310 | 0.3092 | 5.5006 | 4044.2047 | 68.4297 | 30 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.28 | 0.14861 | 0.14766 | 428.132 | 2881 | 0.25621 | 5.1958 | 3520.0464 | 63.5682 | 35 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.28 | 0.15556 | 0.15422 | 400.252 | 2573 | 0.21976 | 5.0944 | 3143.7277 | 59.4287 | 40 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.28 | 0.16229 | 0.16297 | 368.72 | 2272 | 0.18832 | 4.7888 | 2775.9616 | 54.7468 | 557.5308 | 82.7811 | -29.0082 | 1
33 | 7 | 306 | 4 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 30% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 38.7 | 2021-05-21 13:44 |  |  | 2021-05-21 17:23 | 219 |  | 25.4 | 25.32 | 1.85 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 777.437 | 776.0708 | O | 2.66 | 07_S_GC9_PT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 172353 | NM | PINHOLE STD Ser | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 1016.3 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 172353 | 810006 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.059 | 1.164 | 0.4839 | 0.44105 | 788.277 | 1629 | 0.63846 | 4.9219 | 1990.3352 | 103.7753 | 10 | Fantome thyroide | 0.117 | 1.164 | 0.5464 | 0.52289 | 769.325 | 1408 | 0.52277 | 4.9873 | 1720.3142 | 101.2803 | 15 | Fantome thyroide | 0.175 | 1.164 | 0.59263 | 0.58655 | 748.495 | 1263 | 0.44692 | 4.9672 | 1543.1512 | 98.538 | 20 | Fantome thyroide | 0.233 | 1.164 | 0.63291 | 0.63202 | 724.678 | 1145 | 0.38697 | 4.9286 | 1398.9771 | 95.4026 | 25 | Fantome thyroide | 0.291 | 1.164 | 0.67314 | 0.67748 | 695.351 | 1033 | 0.33185 | 5.0054 | 1262.134 | 91.5417 | 30 | Fantome thyroide | 0.35 | 1.164 | 0.70156 | 0.71386 | 670.689 | 956 | 0.29575 | 4.917 | 1168.0543 | 88.295 | 35 | Fantome thyroide | 0.408 | 1.164 | 0.73797 | 0.75023 | 633.915 | 859 | 0.2528 | 4.918 | 1049.5383 | 83.4538 | 40 | Fantome thyroide | 0.466 | 1.164 | 0.76685 | 0.77752 | 601.212 | 784 | 0.22031 | 4.9662 | 957.9023 | 79.1485 | 801.3861 | 105.5011 | -0.42513 | 1
33 | 7 | 305 | 4 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake | PTW Thyroid Uptake | Fantôme Cou |  | 11 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m | 15 | 532.3 | 2021-05-20 11:24 |  |  | 2021-05-21 18:30 | 1866 |  | 14.71 | 14.71 | 0.76 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 201.334 | 200.2528 | O | 1.19 | 07_S_GC9_PT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 183031 | NM | PINHOLE STD Rou | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [1,105357, 1,105357] | 980.4 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 183031 | 221459 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.736 | 0.29326 | 0.26162 | 203.522 | 694 | 0.66892 | 5.0148 | 847.939 | 46.1187 | 10 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.736 | 0.33808 | 0.31338 | 197.437 | 584 | 0.53758 | 4.9815 | 713.5394 | 44.7399 | 15 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.736 | 0.36688 | 0.35938 | 191.511 | 522 | 0.46512 | 4.994 | 637.787 | 43.397 | 20 | Fantome thyroide | 0.149 | 0.736 | 0.39212 | 0.37662 | 185.473 | 473 | 0.40589 | 4.9857 | 577.9181 | 42.0288 | 25 | Fantome thyroide | 0.184 | 0.736 | 0.42353 | 0.42262 | 175.764 | 415 | 0.34055 | 4.9291 | 507.0529 | 39.8287 | 30 | Fantome thyroide | 0.225 | 0.736 | 0.44523 | 0.44562 | 168.298 | 378 | 0.29745 | 4.9263 | 461.8457 | 38.1369 | 35 | Fantome thyroide | 0.26 | 0.736 | 0.46137 | 0.45713 | 161.479 | 350 | 0.26907 | 4.935 | 427.6349 | 36.5917 | 40 | Fantome thyroide | 0.295 | 0.736 | 0.48585 | 0.48588 | 150.127 | 309 | 0.22844 | 4.9761 | 377.5406 | 34.0193 | 205.7686 | 46.6278 | -0.10776 | 1
16 | 12 | 394 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia S | 17 | GC14 | 2008 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale | pas de cale | 30 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.32 | 2020-10-15 17:22 | 0.08 | 2020-10-15 17:50 | 2020-10-15 19:18 | 116 | 88 | 4.73 | 4.73 | 0.6 | Acq Thyr I123 | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 15% | non | oui | cupule | ESOFTP2 | Thyroide Fixation | 87.7755 | Manuel | - | 46.913 | 44.77 | O | 0.898 | 12_L_GC14_LI_I3 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM IRSN | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 191909.562 | NM | 11_L_GC14_LI_I3 | Encore2 | 16406,0,133796155@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 120.002 | 191909.562 | None | 123 Iodine | 159 | PARA | @18885903 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.092 | 0.025142 | 0.016891 | 41.158 | 1637 | 0.83244 | 214.7112 | 2352.5677 | 72.5111 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.092 | 0.033823 | 0.029109 | 37.848 | 1119 | 0.59261 | 214.7436 | 1608.1388 | 66.6796 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.092 | 0.038378 | 0.034859 | 35.692 | 930 | 0.49455 | 214.863 | 1336.5229 | 62.8813 | 20 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.092 | 0.04314 | 0.041328 | 33.088 | 767 | 0.40613 | 214.9494 | 1102.2721 | 58.2936 | 25 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.092 | 0.045816 | 0.042766 | 31.43 | 686 | 0.36205 | 215.1473 | 985.8653 | 55.3726 | 30 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.092 | 0.04964 | 0.047078 | 28.841 | 581 | 0.3048 | 215.3881 | 834.9675 | 50.8113 | 35 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.092 | 0.052575 | 0.050672 | 26.603 | 506 | 0.26613 | 215.3868 | 727.1834 | 46.8685 | 40 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.092 | 0.055592 | 0.054266 | 24.127 | 434 | 0.23036 | 215.4489 | 623.7107 | 42.5063 | 39.043 | 68.7849 | 0.32737 | 1
33 | 7 | 272 | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m |  | 660 | 2021-05-20 11:18 | 1.33 | 2021-05-21 14:03 | 2021-05-21 17:44 | 1826 | 221 | 18.83 | 18.83 | 1.1 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 331.217 | 329.2407 | O | 1.53 | 07_L_GC9_PT_I10 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 174408 | NM | PIN LOCAL I10 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,884286, 0,884286] | 994.1 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 174408 | 350862 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.325 | 0.12109 | 0.10283 | 336.266 | 2777 | 0.63919 | 3.3475 | 2171.5077 | 59.5266 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.325 | 0.13486 | 0.11807 | 328.117 | 2433 | 0.53999 | 3.3609 | 1902.5129 | 58.0841 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.325 | 0.14613 | 0.1333 | 317.687 | 2174 | 0.4711 | 3.3685 | 1699.9848 | 56.2377 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.325 | 0.15716 | 0.14854 | 304.264 | 1936 | 0.41274 | 3.3722 | 1513.8779 | 53.8616 | 25 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.325 | 0.16861 | 0.16123 | 287.148 | 1703 | 0.36025 | 3.2447 | 1331.6808 | 50.8317 | 30 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.325 | 0.18151 | 0.17646 | 265.914 | 1465 | 0.30651 | 3.2218 | 1145.5739 | 47.0728 | 35 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.325 | 0.1923 | 0.18916 | 246.916 | 1284 | 0.26442 | 3.2209 | 1004.0389 | 43.7097 | 40 | Fantome thyroide | 0.13 | 0.325 | 0.20238 | 0.19932 | 227.681 | 1125 | 0.22789 | 3.1357 | 879.7069 | 40.3047 | 342.6287 | 60.653 | -7.1829 | 1
33 | 7 | 273 | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m |  | 667 | 2021-05-20 11:07 | 1.18 | 2021-05-21 14:03 | 2021-05-21 17:49 | 1842 | 226 | 18.54 | 18.54 | 1.08 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 310.216 | 307.1349 | O | 1.45 | 07_L_GC9_PT_I15 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 174953 | NM | PIN LOCAL I15 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,884286, 0,884286] | 994.1 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 174953 | 331661 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.277 | 0.092641 | 0.076824 | 318.407 | 3437 | 0.68149 | 5.1354 | 2687.6025 | 57.2469 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.277 | 0.10655 | 0.096301 | 307.295 | 2884 | 0.55873 | 5.1657 | 2255.1776 | 55.249 | 15 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.277 | 0.12016 | 0.11361 | 291.737 | 2428 | 0.45859 | 5.2324 | 1898.6031 | 52.4518 | 20 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.277 | 0.13215 | 0.12876 | 275.004 | 2081 | 0.38083 | 5.3427 | 1627.2624 | 49.4434 | 25 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.277 | 0.1429 | 0.14175 | 257.648 | 1803 | 0.31727 | 5.3523 | 1409.877 | 46.3229 | 30 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.277 | 0.15113 | 0.1504 | 242.116 | 1602 | 0.27307 | 5.392 | 1252.7027 | 43.5304 | 35 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.277 | 0.15806 | 0.15689 | 227.295 | 1438 | 0.23895 | 5.4361 | 1124.461 | 40.8657 | 40 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.277 | 0.16571 | 0.16339 | 208.957 | 1261 | 0.2046 | 5.4498 | 986.0537 | 37.5687 | 325.0874 | 58.4479 | 5.2138 | 1
33 | 7 | 274 | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m |  | 686 | 2021-05-20 11:14 | 1.99 | 2021-05-21 14:04 | 2021-05-21 17:57 | 1843 | 233 | 18.54 | 18.54 | 1.07 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 293.972 | 292.0429 | O | 1.38 | 07_L_GC9_PT_I20 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 175755 | NM | PIN LOCAL I20 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,884286, 0,884286] | 994.1 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 175755 | 310798 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.183 | 0.066527 | 0.057902 | 299.37 | 4500 | 0.63982 | 4.8397 | 3518.8278 | 53.8242 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.183 | 0.074497 | 0.06934 | 291.285 | 3910 | 0.53685 | 4.8938 | 3057.4704 | 52.3706 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.183 | 0.081422 | 0.077918 | 280.66 | 3447 | 0.46095 | 4.8509 | 2695.4221 | 50.4603 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.183 | 0.088882 | 0.087926 | 266.289 | 2996 | 0.38881 | 4.7377 | 2342.7573 | 47.8765 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.183 | 0.095674 | 0.095074 | 251.144 | 2625 | 0.32879 | 4.6426 | 2052.6495 | 45.1535 | 30 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.183 | 0.1013 | 0.099363 | 236.851 | 2338 | 0.28269 | 4.651 | 1828.2265 | 42.5838 | 35 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.183 | 0.10694 | 0.10651 | 220.304 | 2060 | 0.24061 | 4.5215 | 1610.8412 | 39.6088 | 40 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.183 | 0.1116 | 0.10937 | 204.672 | 1834 | 0.20926 | 4.4781 | 1434.1178 | 36.7983 | 304.6452 | 54.7726 | -9.2844 | 1
33 | 7 | 276 | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m |  | 765 | 2021-05-20 11:03 | 1.32 | 2021-05-21 14:05 | 2021-05-21 18:03 | 1860 | 238 | 20.55 | 20.55 | 1.06 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 317.939 | 315.2675 | O | 1.35 | 07_L_GC9_PT_I30 | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 180343 | NM | PIN LOCAL I30 | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,884286, 0,884286] | 994.1 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 180343 | 334650 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.148 | 0.055817 | 0.050297 | 323.569 | 5797 | 0.6043 | 4.7663 | 4533.0321 | 52.4848 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.148 | 0.06142 | 0.058391 | 316.68 | 5156 | 0.51349 | 4.7933 | 4031.7947 | 51.3674 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.148 | 0.066363 | 0.064172 | 306.996 | 4626 | 0.44452 | 4.7882 | 3617.355 | 49.7966 | 20 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.148 | 0.071049 | 0.069953 | 294.498 | 4145 | 0.3879 | 4.7044 | 3241.2314 | 47.7693 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.148 | 0.076294 | 0.075734 | 278.016 | 3644 | 0.3305 | 4.4565 | 2849.4685 | 45.0959 | 30 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.148 | 0.081697 | 0.081516 | 258.899 | 3169 | 0.27544 | 4.3038 | 2478.0367 | 41.995 | 35 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.148 | 0.08568 | 0.084984 | 242.817 | 2834 | 0.23796 | 4.2824 | 2216.0795 | 39.3864 | 40 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.148 | 0.089765 | 0.088453 | 224.144 | 2497 | 0.20258 | 4.0912 | 1952.5584 | 36.3575 | 328.2379 | 53.2422 | -17.1617 | 1
33 | 7 | 278 | 4 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.3% | Ba-133 | Tc99m |  | 38.7 | 2021-05-21 13:44 |  |  | 2021-05-21 18:14 | 270 |  | 23.02 | 23.02 | 1.4 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 444.162 | 442.9926 | O | 1.66 | 07_L_GC9_PT_Ser | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 181426 | NM | PIN LOCAL Ser | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,884286, 0,884286] | 994.1 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 181426 | 469160 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.597 | 0.24769 | 0.22621 | 451.296 | 1822 | 0.64912 | 12.1806 | 1424.7343 | 65.3484 | 10 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.597 | 0.28145 | 0.26818 | 440.184 | 1564 | 0.52764 | 12.1844 | 1222.9881 | 63.7394 | 15 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.597 | 0.30515 | 0.29617 | 428.429 | 1404 | 0.4525 | 12.1664 | 1097.8743 | 62.0372 | 20 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.597 | 0.32604 | 0.32415 | 414.723 | 1272 | 0.39269 | 12.1553 | 994.6553 | 60.0526 | 25 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.597 | 0.34495 | 0.34747 | 399.801 | 1159 | 0.34244 | 12.1175 | 906.2936 | 57.8918 | 30 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.597 | 0.36234 | 0.36613 | 383.352 | 1058 | 0.2999 | 12.1522 | 827.3155 | 55.51 | 35 | Fantome thyroide | 0.209 | 0.597 | 0.3798 | 0.38012 | 364.228 | 959 | 0.26009 | 12.1068 | 749.9013 | 52.7408 | 40 | Fantome thyroide | 0.239 | 0.597 | 0.39589 | 0.39878 | 344.027 | 869 | 0.22596 | 12.0608 | 679.5247 | 49.8157 | 458.9474 | 66.4563 | -1.0242 | 1
33 | 7 | 277 | 4 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 11 | GC9 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.88 | Local | Rou | 2 | Seringue | oui | PTW Thyroid Uptake |  |  |  | 11 | Pas de cale |  | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.12% | Ba-133 | Tc99m |  | 532.3 | 2021-05-20 11:24 |  |  | 2021-05-21 18:24 | 1860 |  | 14.88 | 14.88 | 0.61 | THYROIDE PINHOLE | 300 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | seringue | XELERIS | THYROID UPTAKE | 38 | Manuel | 10 | 171.529 | 169.6925 | O | 1 | 07_L_GC9_PT_Rou | pour le calcul du (indice thyroidien) contourage manuel + Bkgd auto (prg different que celui pour obtenir les Kcps) | 0 | DISCOVERY^Unknown | PHYSIQUE | 20210521 | 20210521 | 182424 | NM | PIN LOCAL Rou | Tandem_Discovery_670_Pro | User&CQ&THYROIDE LEHR | [0,884286, 0,884286] | 970 | 638.7 | 256 | 256 | 300 | 182424 | 190430 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.477 | 0.18189 | 0.15838 | 174.613 | 960 | 0.67671 | 4.5885 | 750.6833 | 39.1158 | 10 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.477 | 0.21138 | 0.19564 | 169.1 | 800 | 0.53839 | 4.5739 | 625.5694 | 37.8808 | 15 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.477 | 0.23 | 0.218 | 163.987 | 713 | 0.46289 | 4.5796 | 557.5387 | 36.7354 | 20 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.477 | 0.24919 | 0.24409 | 157.239 | 631 | 0.39311 | 4.5616 | 493.4179 | 35.2238 | 25 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.477 | 0.26404 | 0.26272 | 150.769 | 571 | 0.34455 | 4.5803 | 446.5001 | 33.7744 | 30 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.477 | 0.28005 | 0.28136 | 142.827 | 510 | 0.29575 | 4.586 | 398.8005 | 31.9953 | 35 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.477 | 0.29207 | 0.29254 | 135.812 | 465 | 0.26256 | 4.4897 | 363.6122 | 30.4238 | 40 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.477 | 0.30719 | 0.30744 | 126.257 | 411 | 0.22256 | 4.6702 | 321.3863 | 28.2834 | 176.5145 | 39.5418 | 2.0618 | 1
34 | 15 | 513 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CHU | 10 | Routine | Moins de 10 patients par an, Pour la distance, notre protocole ne prÂ‚cise pas cette distance, En effet vu notre maniÂŠre de procÂ‚der, pour chaque patient le facteur de calibrage est recalculÂ‚, | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 4.69 | 2021-05-12 15:55 | 0.15 | 2021-05-12 16:37 | 2021-05-12 17:28 | 51 | -152 | 4.18 | 4.18 | 0.49 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 77.405 | 74.551 | O | 1.1838 | 15_S_GC9_LI_I3 | Lactivite mesuree nest pas utilisee pour le calcul du taux de fixationp La mesure du reliquat nest pas necessaire en labsence de tubulurep | 0 | fantome I123^5ans^^^ | 15_S_GC9_LI_I3 | 20210512 | 20210512 | 172853 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 172853 | 145590 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.26 | 0.081874 | 0.068047 | 73.359 | 896 | 0.73368 | 6.3705 | 1093.0782 | 58.5 | 10 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.26 | 0.099713 | 0.090391 | 69.899 | 701 | 0.56245 | 6.4255 | 855.1873 | 55.7408 | 15 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.26 | 0.11122 | 0.10258 | 66.733 | 600 | 0.47168 | 6.4273 | 731.972 | 53.2161 | 20 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.26 | 0.12269 | 0.11477 | 62.819 | 512 | 0.39296 | 6.4927 | 624.6161 | 50.0949 | 25 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.26 | 0.13041 | 0.12289 | 59.726 | 458 | 0.34568 | 6.5191 | 558.7387 | 47.6284 | 30 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.26 | 0.13875 | 0.13305 | 55.638 | 401 | 0.30227 | 6.5986 | 489.2013 | 44.3684 | 35 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.26 | 0.14592 | 0.1432 | 51.8 | 355 | 0.26862 | 6.6295 | 433.0835 | 41.3078 | 40 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.26 | 0.15608 | 0.15133 | 45.887 | 294 | 0.22656 | 6.606 | 358.6663 | 36.5925 | 73.4231 | 58.5511 | 2.7317 | 1
34 | 15 | 510 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 4.98 | 2021-05-12 15:58 | 0.18 | 2021-05-12 16:38 | 2021-05-12 17:58 | 80 | -122 | 4.32 | 4.32 | 0.5 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 85.404 | 80.318 | O | 1.1728 | 15_S_GC9_LI_I10 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123^10ans^^^ | 15_S_GC9_LI_I10 | 20210512 | 20210512 | 175831 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 175831 | 150452 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.258 | 0.064985 | 0.045352 | 76.422 | 1176 | 0.79946 | 3.8172 | 1434.6652 | 58.9676 | 10 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.258 | 0.080642 | 0.061477 | 71.046 | 881 | 0.63481 | 4.4744 | 1074.7789 | 54.8194 | 15 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.258 | 0.093681 | 0.077602 | 65.202 | 696 | 0.53417 | 5.234 | 849.0876 | 50.3102 | 20 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.258 | 0.10923 | 0.095742 | 57.674 | 528 | 0.43854 | 6.2886 | 644.1354 | 44.5015 | 25 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.258 | 0.1226 | 0.11187 | 51.491 | 420 | 0.3654 | 6.9827 | 512.3804 | 39.7307 | 30 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.258 | 0.13406 | 0.12799 | 46.118 | 344 | 0.30932 | 7.5362 | 419.664 | 35.5849 | 35 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.258 | 0.14463 | 0.13605 | 41.219 | 285 | 0.2607 | 7.829 | 347.6867 | 31.8048 | 40 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.258 | 0.15319 | 0.14613 | 37.073 | 242 | 0.22465 | 8.0991 | 295.2287 | 28.6057 | 74.9173 | 57.8066 | 44.7543 | 0
34 | 15 | 511 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.13 | 2021-05-12 16:02 | 0.19 | 2021-05-12 16:39 | 2021-05-12 18:27 | 108 | -93 | 4.35 | 4.35 | 0.5 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 85.164 | 79.897 | O | 1.1059 | 15_S_GC9_LI_I15 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123^15ans^^^ | 15_S_GC9_LI_I15 | 20210512 | 20210512 | 182727 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 182727 | 151367 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.212 | 0.053092 | 0.037266 | 77.886 | 1467 | 0.8143 | 8.6074 | 1789.6716 | 59.6828 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.212 | 0.067155 | 0.053828 | 71.587 | 1066 | 0.63956 | 9.4561 | 1300.4703 | 54.8559 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.212 | 0.079067 | 0.063766 | 65.309 | 826 | 0.52877 | 10.3911 | 1007.6815 | 50.0452 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.212 | 0.090069 | 0.077016 | 58.995 | 655 | 0.44645 | 11.0329 | 799.0695 | 45.2069 | 25 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.212 | 0.098902 | 0.088609 | 53.605 | 542 | 0.39156 | 11.4006 | 661.2147 | 41.0766 | 30 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.212 | 0.1108 | 0.10352 | 46.538 | 420 | 0.3257 | 11.873 | 512.3804 | 35.6613 | 35 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.212 | 0.11975 | 0.11511 | 41.434 | 346 | 0.27997 | 12.2014 | 422.1039 | 31.7502 | 40 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.212 | 0.12844 | 0.12173 | 36.606 | 285 | 0.23793 | 12.4805 | 347.6867 | 28.0506 | 73.0475 | 55.9751 | 24.233 | 1
34 | 15 | 512 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 4.85 | 2021-05-12 16:05 | 0.28 | 2021-05-12 16:39 | 2021-05-12 18:50 | 131 | -70 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 79.652 | 73.556 | O | 1.0756 | 15_S_GC9_LI_I20 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123^IRSN-20^^^ | 15_S_GC9_LI_I20 | 20210512 | 20210512 | 185029 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 185029 | 134550 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.159 | 0.03545 | 0.025465 | 71.36 | 2013 | 0.79143 | 12.6158 | 2455.7662 | 60.2194 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.159 | 0.044393 | 0.03416 | 65.48 | 1475 | 0.62624 | 13.4629 | 1799.4312 | 55.2574 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.159 | 0.053485 | 0.044098 | 57.924 | 1083 | 0.50849 | 14.9559 | 1321.2095 | 48.881 | 20 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.159 | 0.062635 | 0.055277 | 50.171 | 801 | 0.41531 | 16.4851 | 977.1827 | 42.3384 | 25 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.159 | 0.070634 | 0.065215 | 43.793 | 620 | 0.34367 | 17.4752 | 756.3711 | 36.9561 | 30 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.159 | 0.077376 | 0.07391 | 38.456 | 497 | 0.29029 | 18.221 | 606.3168 | 32.4523 | 35 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.159 | 0.083847 | 0.080121 | 33.371 | 398 | 0.24398 | 18.6993 | 485.5414 | 28.1612 | 40 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.159 | 0.089455 | 0.086332 | 28.894 | 323 | 0.20828 | 19.0588 | 394.0449 | 24.3831 | 68.3986 | 57.7204 | 29.3612 | 0
34 | 15 | 514 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 4.92 | 2021-05-12 16:08 | 0.3 | 2021-05-12 16:40 | 2021-05-12 19:24 | 164 | -36 | 3.89 | 3.89 | 0.44 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 77.921 | 71.857 | O | 1.014 | 15_S_GC9_LI_I30 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123^IRSN-30^^^ | 15_S_GC9_LI_I30 | 20210512 | 20210512 | 192456 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 192456 | 130992 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.13 | 0.027966 | 0.021836 | 71.145 | 2544 | 0.73579 | 8.9077 | 3103.5614 | 60.964 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.13 | 0.034001 | 0.026914 | 65.689 | 1932 | 0.59208 | 9.9295 | 2356.9499 | 56.2888 | 15 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.13 | 0.040694 | 0.034023 | 57.378 | 1410 | 0.48408 | 11.8737 | 1720.1343 | 49.1671 | 20 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.13 | 0.047218 | 0.042148 | 49.059 | 1039 | 0.40395 | 13.8455 | 1267.5316 | 42.0386 | 25 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.13 | 0.054515 | 0.051289 | 40.505 | 743 | 0.32819 | 15.7195 | 906.4254 | 34.7087 | 30 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.13 | 0.060075 | 0.057383 | 34.663 | 577 | 0.27503 | 16.9438 | 703.9131 | 29.7027 | 35 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.13 | 0.064666 | 0.061445 | 29.811 | 461 | 0.23742 | 17.6642 | 562.3985 | 25.545 | 40 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.13 | 0.069332 | 0.065508 | 24.821 | 358 | 0.20658 | 18.1437 | 436.7433 | 21.2691 | 68.387 | 58.6007 | 45.2727 | 0
34 | 15 | 516 | 1 | 6 | Std | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.04 | 2021-05-12 16:24 |  |  | 2021-05-12 19:48 |  | -12 | 4.22 | 4.22 | 0.52 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 86.235 | 80.672 | O | 0 | 15_S_GC9_LI_Ser | cfp ci dessus | 0 | fantome I123^seringue^^^ | 15_S_GC9_LI_Ser | 20210512 | 20210512 | 194849 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 194849 | 154651 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.241 | 0.085979 | 0.072488 | 79.273 | 922 | 0.71138 | 6.2216 | 1124.797 | 62.6169 | 10 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.241 | 0.10422 | 0.098848 | 75.871 | 728 | 0.5388 | 6.2173 | 888.1261 | 59.9297 | 15 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.241 | 0.11593 | 0.11014 | 72.921 | 629 | 0.44304 | 6.2424 | 767.3507 | 57.5995 | 20 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.241 | 0.12435 | 0.12144 | 70.131 | 564 | 0.38189 | 6.242 | 688.0537 | 55.3957 | 25 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.241 | 0.13281 | 0.13462 | 66.804 | 503 | 0.32507 | 6.2239 | 613.6366 | 52.7678 | 30 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.241 | 0.13892 | 0.14215 | 63.903 | 460 | 0.28793 | 6.1877 | 561.1786 | 50.4763 | 35 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.241 | 0.14627 | 0.14592 | 59.97 | 410 | 0.24613 | 6.27 | 500.1809 | 47.3697 | 40 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.241 | 0.15217 | 0.15345 | 56.456 | 371 | 0.21439 | 6.2473 | 452.6027 | 44.594 | 78.1231 | 61.7086 | 0.47912 | 1
34 | 15 | 515 | 1 | 7 | Std | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 3 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 | 10 | 6.86 | 2021-05-12 16:17 |  |  | 2021-05-12 20:00 |  | 0 | 5.65 | 5.65 | 0.7 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 115.873 | 110.715 | O | 0 | 15_S_GC9_LI_Rou | cfp ci dessus | 0 | fantome I123^Routine^^^ | 15_S_GC9_LI_Rou | 20210512 | 20210512 | 200034 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 200034 | 210975 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.615 | 0.21022 | 0.16576 | 105.32 | 501 | 0.73431 | 13.2122 | 611.1966 | 62.1357 | 10 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.615 | 0.25508 | 0.22342 | 100.503 | 394 | 0.56603 | 13.2964 | 480.6616 | 59.2938 | 15 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.615 | 0.28343 | 0.26186 | 96.365 | 340 | 0.47698 | 13.3222 | 414.7842 | 56.8525 | 20 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.615 | 0.30598 | 0.28588 | 92.405 | 302 | 0.41353 | 13.289 | 368.4259 | 54.5162 | 25 | Fantome thyroide | 0.155 | 0.615 | 0.33045 | 0.31471 | 87.239 | 264 | 0.35209 | 13.3656 | 322.0677 | 51.4684 | 30 | Fantome thyroide | 0.185 | 0.615 | 0.34903 | 0.34354 | 82.721 | 237 | 0.30972 | 13.3585 | 289.129 | 48.8029 | 35 | Fantome thyroide | 0.216 | 0.615 | 0.37414 | 0.38197 | 75.951 | 203 | 0.2567 | 13.4147 | 247.6505 | 44.8088 | 40 | Fantome thyroide | 0.246 | 0.615 | 0.39246 | 0.40119 | 70.643 | 180 | 0.21951 | 13.4934 | 219.5916 | 41.6773 | 106.5556 | 62.8647 | 1.4601 | 1
17 | 12 | 401 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 18 | GC6 | 2019 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale | pas de cale | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.17% | Cs-137 | I-123 |  | 5.32 | 2020-10-15 17:22 | 0.08 | 2020-10-15 17:50 | 2020-10-15 18:51 | 89 | 61 | 4.85 | 4.85 | 0.46 | THYROIDE I123/FIXATION | 120 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | cupule | XELERISDR | Thyroid Uptake Index | 50.17 | Auto | 27 | 28.881 | 28.444 | O | 0.975 | 12_L_GC6_LI_I3 |  | 0 | mesures_gt_thyroide^SFPM_IRSN^^^ | gtthyr | 20201015 | 20201015 | 185109 | NM | F11_L_GC6_LI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104936, 1,104936] | 999.8 | 631.3 | 256 | 256 | 120 | 185109 | 56045 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.107 | 0.034145 | 0.029676 | 35.101 | 1028 | 0.68868 | 201.3418 | 1255.0683 | 60.311 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.107 | 0.040367 | 0.036363 | 33.585 | 832 | 0.54254 | 201.4367 | 1015.7751 | 57.7062 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.107 | 0.045527 | 0.042215 | 31.778 | 698 | 0.44245 | 201.4878 | 852.1767 | 54.6014 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.107 | 0.048918 | 0.046395 | 30.28 | 619 | 0.38551 | 201.6891 | 755.7269 | 52.0275 | 25 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.107 | 0.052467 | 0.05141 | 28.437 | 542 | 0.33259 | 201.9769 | 661.7189 | 48.8608 | 30 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.107 | 0.056028 | 0.054754 | 26.221 | 468 | 0.28736 | 202.1286 | 571.3735 | 45.0533 | 35 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.107 | 0.059517 | 0.058098 | 23.926 | 402 | 0.24636 | 202.3409 | 490.7952 | 41.11 | 40 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.107 | 0.0627 | 0.060605 | 21.757 | 347 | 0.21075 | 202.4049 | 423.6466 | 37.3832 | 35.6389 | 61.2352 | 0.47833 | 1
34 | 15 | 503 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 |  | 4.98 | 2021-05-12 15:58 | 0.18 | 2021-05-12 16:38 | 2021-05-12 18:05 | 87 | 37 | 4.29 | 4.29 | 0.49 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% | oui | non |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 81.76 | 77.462 | O | 1.145 | 15_L_GC9_LI_I10 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123 local^10ans^^^ | 15_L_GC9_LI_I10 | 20210512 | 20210512 | 180554 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 180554 | 146150 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.256 | 0.063462 | 0.045 | 75.202 | 1185 | 0.79511 | 7.0642 | 1445.6448 | 58.432 | 10 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.256 | 0.078935 | 0.061 | 69.542 | 881 | 0.63168 | 7.6548 | 1074.7789 | 54.0342 | 15 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.256 | 0.093634 | 0.077 | 62.922 | 672 | 0.5171 | 8.4135 | 819.8087 | 48.8904 | 20 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.256 | 0.10823 | 0.097 | 55.953 | 517 | 0.42536 | 9.1067 | 630.7159 | 43.4755 | 25 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.256 | 0.11882 | 0.111 | 50.857 | 428 | 0.36728 | 9.7406 | 522.14 | 39.5159 | 30 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.256 | 0.1334 | 0.131 | 44.022 | 330 | 0.29383 | 10.4697 | 402.5846 | 34.2051 | 35 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.256 | 0.14226 | 0.137 | 39.976 | 281 | 0.25064 | 10.8724 | 342.8069 | 31.0614 | 40 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.256 | 0.15036 | 0.147 | 35.936 | 239 | 0.21582 | 11.0906 | 291.5689 | 27.9223 | 73.6767 | 57.2469 | 30.9792 | 0
34 | 15 | 504 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.13 | 2021-05-12 16:02 | 0.19 | 2021-05-12 16:39 | 2021-05-12 18:33 | 114 | 65 | 4.33 | 4.33 | 0.49 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% | oui | non |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 85.03 | 79.9 | O | 1.1205 | 15_L_GC9_LI_I15 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123 local^15ans^^^ | 15_L_GC9_LI_I15 | 20210512 | 20210512 | 183305 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 183305 | 148397 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.211 | 0.05218 | 0.035441 | 78.009 | 1495 | 0.81545 | 3.9629 | 1823.8303 | 60.0531 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.211 | 0.066325 | 0.051926 | 71.631 | 1080 | 0.63635 | 3.058 | 1317.5497 | 55.1432 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.211 | 0.077887 | 0.063465 | 65.269 | 838 | 0.52885 | 2.1915 | 1022.3209 | 50.2456 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.211 | 0.088684 | 0.075004 | 58.975 | 665 | 0.44685 | 1.3154 | 811.269 | 45.4003 | 25 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.211 | 0.098876 | 0.088191 | 52.701 | 533 | 0.38292 | 0.63013 | 650.2352 | 40.5704 | 30 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.211 | 0.10992 | 0.10632 | 46.168 | 420 | 0.32043 | 0.92312 | 512.3804 | 35.5412 | 35 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.211 | 0.11956 | 0.11457 | 40.771 | 341 | 0.26863 | 1.6275 | 416.0041 | 31.3865 | 40 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.211 | 0.1281 | 0.12446 | 36.123 | 282 | 0.2241 | 2.0987 | 344.0269 | 27.8083 | 74.0104 | 56.9749 | -45.7059 | 1
34 | 15 | 505 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 |  | 4.85 | 2021-05-12 16:05 | 0.28 | 2021-05-12 16:39 | 2021-05-12 19:06 | 147 | 98 | 3.89 | 3.89 | 0.43 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% | oui | non |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 78.778 | 72.92 | O | 1.0709 | 15_L_GC9_LI_I20 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123 local^IRSN-20^^^ | 15_L_GC9_LI_20 | 20210512 | 20210512 | 190630 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 190630 | 130110 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.139 | 0.032554 | 0.024434 | 70.772 | 2174 | 0.80858 | 6.9062 | 2652.1787 | 60.6444 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.139 | 0.041019 | 0.030949 | 65.343 | 1593 | 0.63382 | 6.8119 | 1943.3857 | 55.9923 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.139 | 0.048105 | 0.038551 | 59.217 | 1231 | 0.53099 | 6.7997 | 1501.7626 | 50.7429 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.139 | 0.056239 | 0.04941 | 51.74 | 920 | 0.43902 | 6.9616 | 1122.3571 | 44.3359 | 25 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.139 | 0.063628 | 0.058098 | 45.367 | 713 | 0.36609 | 7.3347 | 869.8268 | 38.8749 | 30 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.139 | 0.069757 | 0.064613 | 40.25 | 577 | 0.3116 | 7.6317 | 703.9131 | 34.4901 | 35 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.139 | 0.075308 | 0.071129 | 35.47 | 471 | 0.26895 | 7.914 | 574.598 | 30.3942 | 40 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.139 | 0.080721 | 0.077645 | 30.916 | 383 | 0.23061 | 8.3338 | 467.2421 | 26.4919 | 67.0333 | 57.4407 | 18.2612 | 1
34 | 15 | 507 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 |  | 4.92 | 2021-05-12 16:08 | 0.3 | 2021-05-12 16:40 | 2021-05-12 19:30 | 170 | 122 | 3.87 | 3.87 | 0.42 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% | oui | non |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 77.624 | 71.621 | O | 1.0239 | 15_L_GC9_LI_I30 | cfp ci dessus | 0 | fantome I123 local^IRSN-30^^^ | 15_L_GC9_LI_I30 | 20210512 | 20210512 | 193025 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 193025 | 127477 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.117 | 0.025802 | 0.019652 | 71.318 | 2764 | 0.77404 | 3.176 | 3371.9512 | 61.4281 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.117 | 0.033009 | 0.026051 | 65.061 | 1971 | 0.58833 | 4.2563 | 2404.5281 | 56.0388 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.117 | 0.037611 | 0.030621 | 59.388 | 1579 | 0.50696 | 5.4834 | 1926.3064 | 51.1525 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.117 | 0.044007 | 0.037934 | 50.652 | 1151 | 0.42308 | 7.6256 | 1404.1663 | 43.6279 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.117 | 0.050392 | 0.04616 | 42.632 | 846 | 0.35311 | 9.425 | 1032.0806 | 36.7201 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.117 | 0.056153 | 0.051645 | 36.05 | 642 | 0.29724 | 10.8634 | 783.2101 | 31.0508 | 35 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.117 | 0.060341 | 0.057129 | 31.498 | 522 | 0.26111 | 11.4449 | 636.8157 | 27.1301 | 40 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.117 | 0.065056 | 0.060785 | 26.543 | 408 | 0.22534 | 12.176 | 497.741 | 22.8622 | 67.3888 | 58.0438 | 65.0435 | 0
34 | 15 | 509 | 1 | 13 | Local | Seringue | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.04 | 2021-05-12 16:24 |  |  | 2021-05-12 19:54 |  | 146 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% | oui | non |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 87.925 | 80.592 | O | 0 | 15_L_GC9_LI_Ser | cfp ci dessus | 0 | fantome I123 local^seringue^^^ | 15_L_GC9_LI_Ser | 20210512 | 20210512 | 195439 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 195439 | 149905 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.233 | 0.082975 | 0.068262 | 78.411 | 945 | 0.70946 | 8.028 | 1152.8559 | 62.231 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.233 | 0.099294 | 0.090105 | 75.265 | 758 | 0.54893 | 8.0185 | 924.7247 | 59.7341 | 15 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.233 | 0.11053 | 0.10649 | 72.284 | 654 | 0.4543 | 7.9901 | 797.8495 | 57.3683 | 20 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.233 | 0.11904 | 0.11741 | 69.401 | 583 | 0.39024 | 8.0105 | 711.2328 | 55.0802 | 25 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.233 | 0.12762 | 0.12833 | 65.85 | 516 | 0.33211 | 8.0574 | 629.4959 | 52.2619 | 30 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.233 | 0.134 | 0.13561 | 62.848 | 469 | 0.29159 | 8.0658 | 572.1581 | 49.8794 | 35 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.233 | 0.14003 | 0.13925 | 59.512 | 425 | 0.25713 | 8.0265 | 518.4802 | 47.2317 | 40 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.233 | 0.14792 | 0.14654 | 54.731 | 370 | 0.21432 | 8.0227 | 451.3828 | 43.4373 | 77.2971 | 61.3469 | 0.052443 | 1
34 | 15 | 508 | 1 | 14 | Local | Routine | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | Rou | 3 | Seringue | oui | Seringue |  |  |  | EstimÂ‚ Â… l'?il | Pas de cale |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 |  | 6.86 | 2021-05-12 16:17 |  |  | 2021-05-12 20:06 |  | 158 | 5.62 | 5.62 | 0.69 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% | oui | non |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 115.573 | 109.281 | O | 0 | 15_L_GC9_LI_Rou | cfp ci dessus | 0 | Fantome I123 local^Routine^^^ | 15_L_GC9_LI_Rou | 20210512 | 20210512 | 200616 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 200616 | 206542 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.579 | 0.20041 | 0.15154 | 104.812 | 523 | 0.7538 | 12.7089 | 638.0356 | 62.1661 | 10 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.579 | 0.24236 | 0.21034 | 100.336 | 414 | 0.58876 | 12.7046 | 505.0607 | 59.5113 | 15 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.579 | 0.27288 | 0.25557 | 95.78 | 351 | 0.48995 | 12.7894 | 428.2036 | 56.809 | 20 | Fantome thyroide | 0.117 | 0.579 | 0.29889 | 0.27819 | 91.161 | 305 | 0.41507 | 12.7741 | 372.0858 | 54.0694 | 25 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.579 | 0.31785 | 0.31438 | 87.091 | 274 | 0.36663 | 12.8341 | 334.2672 | 51.6554 | 30 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.579 | 0.34056 | 0.33247 | 81.734 | 240 | 0.31254 | 12.7915 | 292.7888 | 48.4781 | 35 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.579 | 0.36003 | 0.35509 | 76.687 | 213 | 0.26897 | 12.8661 | 259.8501 | 45.4846 | 40 | Fantome thyroide | 0.235 | 0.579 | 0.37337 | 0.36414 | 72.808 | 195 | 0.24143 | 13.0376 | 237.8909 | 43.1839 | 105.7034 | 62.6948 | 2.5548 | 1
35 | 1 | 10 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 100 | Routine |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m | 20 | 26.91 | 2021-05-18 14:35 | 0.24 | 2021-05-18 14:45 | 2021-05-18 17:03 | 148 | 138 | 20.06 | 20.06 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 10% |  |  |  | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 436.434 | 436.434 | N | 0.967 | 01_S_GC5_LT_I3 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_S_GC5_LT_I3^15_S_GC5_LT_I3^^^ | 1 1 2 | 20210518 | 20210518 | 170348 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [1,104900, 1,104900] | 1000.1 | 510.6 | 256 | 256 | 300 | 170348 | 436434 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.067 | 1.322 | 0.49497 | 0.41829 | 409.338 | 827 | 0.70182 | 194.0278 | 1009.6049 | 68.0189 | 10 | Fantome thyroide | 0.133 | 1.322 | 0.57608 | 0.5319 | 395.77 | 687 | 0.56596 | 193.955 | 838.6924 | 65.7644 | 15 | Fantome thyroide | 0.199 | 1.322 | 0.63813 | 0.59387 | 380.962 | 597 | 0.47756 | 193.9349 | 728.82 | 63.3038 | 20 | Fantome thyroide | 0.268 | 1.322 | 0.68628 | 0.63518 | 366.471 | 534 | 0.41674 | 193.8292 | 651.9093 | 60.8958 | 25 | Fantome thyroide | 0.333 | 1.322 | 0.73609 | 0.68682 | 348.17 | 473 | 0.36084 | 193.8643 | 577.4403 | 57.8548 | 30 | Fantome thyroide | 0.397 | 1.322 | 0.77084 | 0.72813 | 333.772 | 433 | 0.32494 | 193.7322 | 528.6081 | 55.4623 | 35 | Fantome thyroide | 0.463 | 1.322 | 0.81143 | 0.77977 | 314.024 | 387 | 0.28803 | 193.8049 | 472.4512 | 52.1808 | 40 | Fantome thyroide | 0.529 | 1.322 | 0.84918 | 0.81076 | 293.818 | 346 | 0.25687 | 193.7757 | 422.3982 | 48.8232 | 419.0929 | 69.6399 | -0.092537 | 1
35 | 1 | 7 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m | 20 | 31.8 | 2021-05-18 14:55 | 7.35 | 2021-05-18 15:01 | 2021-05-18 16:36 | 101 | 95 | 20.06 | 20.06 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 10% |  |  |  | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 445.936 | 445.936 | N | 1.014 | 01_S_GC5_LT_I10 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_S_GC5_LT_I10^15_S_GC5_LT_I10^^^ | 1 1 1++6+ | 20210518 | 20210518 | 163626 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [1,104900, 1,104900] | 1000.1 | 510.6 | 256 | 256 | 300 | 163626 | 445936 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.872 | 0.3407 | 0.30316 | 423.153 | 1242 | 0.67812 | 190.8477 | 1516.2386 | 70.3146 | 10 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.872 | 0.39166 | 0.35084 | 410.85 | 1049 | 0.55031 | 190.794 | 1280.6234 | 68.2702 | 15 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.872 | 0.42692 | 0.39172 | 398.316 | 933 | 0.47407 | 190.7879 | 1139.0101 | 66.1874 | 20 | Fantome thyroide | 0.175 | 0.872 | 0.45847 | 0.42578 | 383.736 | 837 | 0.41367 | 190.6918 | 1021.813 | 63.7647 | 25 | Fantome thyroide | 0.218 | 0.872 | 0.48606 | 0.45984 | 367.951 | 757 | 0.36673 | 190.7238 | 924.1486 | 61.1417 | 30 | Fantome thyroide | 0.262 | 0.872 | 0.50833 | 0.48709 | 352.781 | 694 | 0.33317 | 190.6765 | 847.238 | 58.621 | 35 | Fantome thyroide | 0.306 | 0.872 | 0.53738 | 0.52116 | 330.49 | 615 | 0.29381 | 190.7793 | 750.7945 | 54.9169 | 40 | Fantome thyroide | 0.349 | 0.872 | 0.56938 | 0.56203 | 304.616 | 535 | 0.25304 | 190.928 | 653.1301 | 50.6175 | 433.1697 | 71.979 | 0.070148 | 1
35 | 1 | 8 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m | 20 | 160.7 | 2021-05-18 17:56 | 2.5 | 2021-05-18 18:16 | 2021-05-19 11:47 | 1071 | 1051 | 20.15 | 20.16 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 10% |  |  |  | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 440.69 | 440.69 | N | 1.0156 | 01_S_GC5_LT_I15 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_S_GC5_LT_I15^15_S_GC5_LT_I15^^^ | 1 1 5 | 20210519 | 20210519 | 114718 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [1,104900, 1,104900] | 1000.1 | 528.2 | 256 | 256 | 300 | 114718 | 440690 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.692 | 0.26033 | 0.20814 | 419.653 | 1612 | 0.69966 | 190.9514 | 1967.9361 | 69.3871 | 10 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.692 | 0.30076 | 0.2622 | 406.634 | 1352 | 0.57007 | 190.9183 | 1650.527 | 67.2345 | 15 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.692 | 0.33042 | 0.30545 | 392.534 | 1188 | 0.48982 | 190.8986 | 1450.3152 | 64.9031 | 20 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.692 | 0.35447 | 0.33248 | 377.863 | 1066 | 0.43287 | 190.8869 | 1301.3771 | 62.4773 | 25 | Fantome thyroide | 0.173 | 0.692 | 0.38604 | 0.37573 | 354.773 | 919 | 0.3669 | 190.9465 | 1121.9189 | 58.6596 | 30 | Fantome thyroide | 0.208 | 0.692 | 0.41153 | 0.40817 | 334.987 | 814 | 0.31631 | 191.1162 | 993.7345 | 55.3881 | 35 | Fantome thyroide | 0.243 | 0.692 | 0.4364 | 0.4352 | 313.775 | 719 | 0.26983 | 191.1433 | 877.7581 | 51.8808 | 40 | Fantome thyroide | 0.277 | 0.692 | 0.45524 | 0.45142 | 295.908 | 650 | 0.23685 | 191.2705 | 793.5226 | 48.9266 | 429.2844 | 70.9796 | 0.18412 | 1
35 | 1 | 9 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m | 20 | 151.5 | 2021-05-18 18:00 | 2.5 | 2021-05-18 18:10 | 2021-05-19 11:23 | 1043 | 1033 | 20.04 | 20.04 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 10% |  |  |  | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 430.29 | 430.29 | N | 0.9999 | 01_S_GC5_LT_I20 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_S_GC5_LT_I20^15_S_GC5_LT_I20^^^ | 1 1 4 | 20210519 | 20210519 | 112320 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [1,104900, 1,104900] | 1000.1 | 528.2 | 256 | 256 | 300 | 112320 | 430290 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.472 | 0.19599 | 0.16409 | 412.764 | 2106 | 0.66189 | 186.0747 | 2571.0132 | 68.6567 | 10 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.472 | 0.22182 | 0.20097 | 402.823 | 1816 | 0.54593 | 186.0131 | 2216.9801 | 67.0032 | 15 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.472 | 0.23992 | 0.22678 | 392.276 | 1635 | 0.4751 | 185.9741 | 1996.0146 | 65.2488 | 20 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.472 | 0.25504 | 0.24153 | 380.521 | 1492 | 0.42266 | 185.9344 | 1821.4396 | 63.2936 | 25 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.472 | 0.26875 | 0.25997 | 367.118 | 1366 | 0.38054 | 185.9853 | 1667.6183 | 61.0642 | 30 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.472 | 0.28649 | 0.28209 | 346.651 | 1210 | 0.33199 | 186.0724 | 1477.1729 | 57.6598 | 35 | Fantome thyroide | 0.166 | 0.472 | 0.30727 | 0.30422 | 322.021 | 1048 | 0.2763 | 186.2764 | 1279.4026 | 53.563 | 40 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.472 | 0.31881 | 0.31897 | 307.014 | 963 | 0.24693 | 186.278 | 1175.6343 | 51.0669 | 419.9291 | 69.8485 | 0.14218 | 1
35 | 1 | 11 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m | 20 | 23.51 | 2021-05-19 14:45 | 0.2 | 2021-05-19 14:55 | 2021-05-19 16:13 | 88 | 78 | 19.68 | 19.68 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 10% |  |  |  | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 419.34 | 419.34 | N | 0.99 | 01_S_GC5_LT_I30 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_S_GC5_LT_I30^15_S_GC5_LT_I30^^^ | 1 1 6 | 20210519 | 20210519 | 161314 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [1,104900, 1,104900] | 1000.1 | 441.4 | 256 | 256 | 300 | 161314 | 419340 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.334 | 0.14675 | 0.13177 | 404.588 | 2757 | 0.6296 | 198.2956 | 3365.7567 | 68.5278 | 10 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.334 | 0.16543 | 0.15526 | 395.704 | 2392 | 0.51291 | 198.2339 | 2920.1632 | 67.023 | 15 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.334 | 0.1764 | 0.17091 | 387.542 | 2197 | 0.45212 | 198.2079 | 2682.1064 | 65.6406 | 20 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.334 | 0.18623 | 0.18135 | 377.668 | 2028 | 0.40298 | 198.1119 | 2475.7905 | 63.9682 | 25 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.334 | 0.19456 | 0.19179 | 366.939 | 1886 | 0.3657 | 198.1079 | 2302.4364 | 62.1509 | 30 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.334 | 0.20374 | 0.20484 | 352.68 | 1731 | 0.32877 | 198.1197 | 2113.2117 | 59.7358 | 35 | Fantome thyroide | 0.117 | 0.334 | 0.21749 | 0.21788 | 329.057 | 1513 | 0.27702 | 198.3171 | 1847.0765 | 55.7346 | 40 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.334 | 0.22766 | 0.22832 | 310.752 | 1365 | 0.2391 | 198.416 | 1666.3975 | 52.6341 | 409.7905 | 69.409 | 0.091777 | 1
35 | 1 | 13 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m | 20 | 19.88 | 2021-05-19 17:24 |  |  | 2021-05-19 17:25 | 1 |  | 19.84 | 19.84 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 10% |  |  |  | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 485.672 | 485.672 | N | 1.142 | 01_S_GC5_LT_Ser | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_S_GC5_LT_Ser^15_S_GC5_LT_Ser^^^ | 1 1 8 | 20210519 | 20210519 | 172508 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [1,104900, 1,104900] | 1000.1 | 441.4 | 256 | 256 | 300 | 172508 | 485672 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.068 | 1.343 | 0.55503 | 0.44592 | 460.677 | 830 | 0.71517 | 182.1379 | 1013.2673 | 77.3987 | 10 | Fantome thyroide | 0.135 | 1.343 | 0.65564 | 0.61379 | 445.832 | 680 | 0.56289 | 182.1539 | 830.1467 | 74.9046 | 15 | Fantome thyroide | 0.203 | 1.343 | 0.715 | 0.65576 | 434.006 | 607 | 0.48383 | 182.1027 | 741.028 | 72.9177 | 20 | Fantome thyroide | 0.269 | 1.343 | 0.76958 | 0.75019 | 419.422 | 545 | 0.41916 | 182.093 | 665.3382 | 70.4674 | 25 | Fantome thyroide | 0.336 | 1.343 | 0.81431 | 0.83413 | 405.527 | 498 | 0.36967 | 182.2257 | 607.9604 | 68.1329 | 30 | Fantome thyroide | 0.403 | 1.343 | 0.84687 | 0.85511 | 392.948 | 464 | 0.33748 | 182.0932 | 566.4531 | 66.0195 | 35 | Fantome thyroide | 0.472 | 1.343 | 0.92132 | 0.90757 | 362.078 | 393 | 0.26608 | 182.2481 | 479.776 | 60.833 | 40 | Fantome thyroide | 0.544 | 1.343 | 0.93934 | 0.92856 | 354.132 | 377 | 0.24884 | 182.18 | 460.2431 | 59.498 | 467.6319 | 78.5672 | 0.01429 | 1
35 | 1 | 12 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 15 | Flacon | oui | Biodex Thyroid Uptake | ANSI | Fantôme Cou |  | 10 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m | 20 | 21.8 | 2021-05-19 17:18 | 0 | 2021-05-19 17:18 | 2021-05-19 17:53 | 35 | 35 | 20.38 | 20.38 | 1.45 | Thyroide Tec99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 10% |  |  |  | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 435.987 | 435.987 | N | 0.996 | 01_S_GC5_LT_Rou | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_S_GC5_LT_Rou^15_S_GC5_LT_Rou^^^ | 1 1 9 | 20210519 | 20210519 | 175330 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [1,104900, 1,104900] | 1000.1 | 441.4 | 256 | 256 | 300 | 175330 | 435987 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.688 | 0.33193 | 0.33594 | 413.258 | 1245 | 0.62172 | 171.9238 | 1519.901 | 67.5921 | 10 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.688 | 0.37555 | 0.38969 | 404.841 | 1078 | 0.49805 | 171.9172 | 1316.0267 | 66.2154 | 15 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.688 | 0.40517 | 0.43806 | 396.665 | 979 | 0.41995 | 171.9671 | 1195.1671 | 64.8781 | 20 | Fantome thyroide | 0.138 | 0.688 | 0.42925 | 0.46494 | 387.183 | 902 | 0.36121 | 171.9483 | 1101.1652 | 63.3273 | 25 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.688 | 0.44758 | 0.48106 | 378.652 | 846 | 0.31762 | 171.9455 | 1032.8002 | 61.932 | 30 | Fantome thyroide | 0.207 | 0.688 | 0.463 | 0.49181 | 369.476 | 798 | 0.28345 | 171.8538 | 974.2016 | 60.4311 | 35 | Fantome thyroide | 0.241 | 0.688 | 0.48337 | 0.51331 | 355.759 | 736 | 0.23879 | 171.9463 | 898.5118 | 58.1876 | 40 | Fantome thyroide | 0.276 | 0.688 | 0.49378 | 0.51869 | 347.128 | 703 | 0.21739 | 171.87 | 858.2252 | 56.7759 | 420.6684 | 68.8041 | -0.02743 | 1
22 | 13 | 443 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm | cale maison | 3 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.69% | Co-57 | Tc99m |  | 23 | 2021-04-06 15:02 | 0.08 | 2021-04-06 15:30 | 2021-04-06 17:36 | 154 | 126 | 17.04 | 17.04 | 2.51 | User>GT Thyroide>Pinhole-99mTc | 300 |  | 2.67 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 138.6377 | Manuel |  | 725.195 | 699.023 | O | 0.9862 | 13_L_GC4_PT_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210406 | 20210406 | 173558 | NM | _13_L_GC4_PT_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 414.6 | 256 | 256 | 300 | 173558 | 752191 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.409 | 0.15242 | 0.13261 | 717.434 | 4707 | 0.66042 | 152.8122 | 3222.135 | 140.3431 | 10 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.409 | 0.17363 | 0.15497 | 697.626 | 4018 | 0.54004 | 152.6844 | 2750.4862 | 136.4683 | 15 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.409 | 0.18935 | 0.17095 | 674.838 | 3564 | 0.46401 | 152.6066 | 2439.7045 | 132.0106 | 20 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.409 | 0.20172 | 0.18693 | 650.533 | 3225 | 0.41235 | 152.5769 | 2207.6451 | 127.2561 | 25 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.409 | 0.21533 | 0.2029 | 617.564 | 2868 | 0.36273 | 152.5557 | 1963.2639 | 120.8067 | 30 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.409 | 0.22805 | 0.21888 | 581.535 | 2550 | 0.32213 | 152.6259 | 1745.5798 | 113.7588 | 35 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.409 | 0.2446 | 0.24125 | 531.765 | 2174 | 0.27322 | 152.7977 | 1488.1924 | 104.0229 | 40 | Fantome thyroide | 0.164 | 0.409 | 0.2588 | 0.25722 | 487.325 | 1883 | 0.23326 | 152.7901 | 1288.9909 | 95.3296 | 721.5366 | 141.1457 | 0.069142 | 1
35 | 1 | 0 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.74 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m |  | 31.8 | 2021-05-18 14:55 | 7.35 | 2021-05-18 15:01 | 2021-05-18 16:44 | 109 | 103 | 19.76 | 19.76 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 900 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 10% | non | oui | Flacon | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 1344.065 | 1344.065 | N | 1.045 | 01_L_GC5_LT_I10 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_L_GC5_LT_I10^15_L_GC5_LT_I10^^^ | 1 1 1++7+ | 20210518 | 20210518 | 164402 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [0,736600, 0,736600] | 1000.1 | 510.6 | 256 | 256 | 900 | 164402 | 1344065 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.071 | 1.415 | 0.51622 | 0.42561 | 1272.47 | 2465 | 0.7131 | 124.4591 | 1337.4586 | 71.5514 | 10 | Fantome thyroide | 0.142 | 1.415 | 0.59862 | 0.51404 | 1230.174 | 2055 | 0.58258 | 124.4156 | 1115.001 | 69.1731 | 15 | Fantome thyroide | 0.213 | 1.415 | 0.65986 | 0.58037 | 1184.448 | 1795 | 0.50156 | 124.3898 | 973.9303 | 66.6019 | 20 | Fantome thyroide | 0.283 | 1.415 | 0.71645 | 0.65775 | 1131.28 | 1579 | 0.43657 | 124.352 | 856.7331 | 63.6122 | 25 | Fantome thyroide | 0.354 | 1.415 | 0.76573 | 0.71303 | 1075.855 | 1405 | 0.38707 | 124.3511 | 762.3243 | 60.4957 | 30 | Fantome thyroide | 0.425 | 1.415 | 0.81831 | 0.77936 | 1008.155 | 1232 | 0.34056 | 124.4022 | 668.458 | 56.6889 | 35 | Fantome thyroide | 0.497 | 1.415 | 0.88097 | 0.85674 | 925.023 | 1050 | 0.28818 | 124.5189 | 569.7085 | 52.0143 | 40 | Fantome thyroide | 0.566 | 1.415 | 0.92957 | 0.91201 | 857.062 | 922 | 0.24991 | 124.5605 | 500.2584 | 48.1929 | 1307.406 | 73.5159 | 0.11639 | 1
35 | 1 | 1 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.74 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m |  | 160.7 | 2021-05-18 17:56 | 2.5 | 2021-05-18 18:16 | 2021-05-19 11:54 | 1078 | 1058 | 19.88 | 19.89 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 900 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 10% | non | oui | Flacon | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 1329.234 | 1329.234 | N | 1.0328 | 01_L_GC5_LT_I15 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_L_GC5_LT_I15^15_L_GC5_LT_I15^^^ | 1 1 5++1+ | 20210519 | 20210519 | 115446 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [0,736600, 0,736600] | 1000.1 | 528.2 | 256 | 256 | 900 | 115446 | 1329234 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.058 | 1.151 | 0.3995 | 0.30124 | 1259.233 | 3152 | 0.74034 | 124.6066 | 1710.2108 | 70.3443 | 10 | Fantome thyroide | 0.116 | 1.151 | 0.47245 | 0.40015 | 1209.935 | 2561 | 0.59575 | 124.5649 | 1389.5463 | 67.5904 | 15 | Fantome thyroide | 0.173 | 1.151 | 0.52687 | 0.47209 | 1157.543 | 2197 | 0.50736 | 124.5748 | 1192.0473 | 64.6636 | 20 | Fantome thyroide | 0.231 | 1.151 | 0.5849 | 0.55302 | 1090.843 | 1865 | 0.42517 | 124.6488 | 1011.9109 | 60.9375 | 25 | Fantome thyroide | 0.288 | 1.151 | 0.634 | 0.61596 | 1027.706 | 1621 | 0.36204 | 124.7242 | 879.5215 | 57.4105 | 30 | Fantome thyroide | 0.346 | 1.151 | 0.67451 | 0.66093 | 969.947 | 1438 | 0.31382 | 124.7953 | 780.2294 | 54.184 | 35 | Fantome thyroide | 0.403 | 1.151 | 0.71447 | 0.70589 | 907.374 | 1270 | 0.26931 | 124.8348 | 689.076 | 50.6885 | 40 | Fantome thyroide | 0.461 | 1.151 | 0.74683 | 0.74186 | 850.64 | 1139 | 0.2361 | 124.8657 | 617.9981 | 47.5191 | 1296.1748 | 72.408 | 0.24091 | 1
35 | 1 | 2 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.74 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m |  | 151.5 | 2021-05-18 18:00 | 2.5 | 2021-05-18 18:10 | 2021-05-19 11:29 | 1049 | 1039 | 19.81 | 19.81 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 900 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 10% | non | oui | Flacon | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 1301.883 | 1301.883 | N | 1.025 | 01_L_GC5_LT_I20 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_L_GC5_LT_I20^15_L_GC5_LT_I20^^^ | 1 1 4++1+ | 20210519 | 20210519 | 112944 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [0,736600, 0,736600] | 1000.1 | 528.2 | 256 | 256 | 900 | 112944 | 1301883 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.77 | 0.29801 | 0.23762 | 1242.095 | 4168 | 0.70291 | 119.6731 | 2261.4716 | 69.6671 | 10 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.77 | 0.34091 | 0.29777 | 1207.155 | 3541 | 0.58219 | 119.624 | 1921.2742 | 67.7074 | 15 | Fantome thyroide | 0.116 | 0.77 | 0.37446 | 0.3459 | 1166.83 | 3116 | 0.5022 | 119.5993 | 1690.6779 | 65.4456 | 20 | Fantome thyroide | 0.154 | 0.77 | 0.40563 | 0.38801 | 1118.316 | 2757 | 0.43771 | 119.6464 | 1495.8918 | 62.7245 | 25 | Fantome thyroide | 0.193 | 0.77 | 0.44211 | 0.43012 | 1053.997 | 2384 | 0.36885 | 119.7528 | 1293.5097 | 59.117 | 30 | Fantome thyroide | 0.231 | 0.77 | 0.46966 | 0.46621 | 1000.846 | 2131 | 0.31998 | 119.8109 | 1156.237 | 56.1358 | 35 | Fantome thyroide | 0.27 | 0.77 | 0.49666 | 0.49629 | 943.161 | 1899 | 0.27481 | 119.853 | 1030.3586 | 52.9004 | 40 | Fantome thyroide | 0.308 | 0.77 | 0.51957 | 0.52035 | 888.469 | 1710 | 0.23883 | 119.9361 | 927.811 | 49.8328 | 1270.6485 | 71.2686 | 0.2602 | 1
35 | 1 | 4 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.74 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m |  | 23.51 | 2021-05-19 14:45 | 0.2 | 2021-05-19 14:55 | 2021-05-19 16:20 | 95 | 85 | 19.41 | 19.42 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 900 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 10% | non | oui | Flacon | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 1267.651 | 1267.651 | N | 1.02 | 01_L_GC5_LT_I30 | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_L_GC5_LT_I30^15_L_GC5_LT_I30^^^ | 1 1 6++1+ | 20210519 | 20210519 | 162004 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [0,736600, 0,736600] | 1000.1 | 441.4 | 256 | 256 | 900 | 162004 | 1267651 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.553 | 0.22055 | 0.18793 | 1216.119 | 5514 | 0.66164 | 131.9306 | 2991.7837 | 69.58 | 10 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.553 | 0.25033 | 0.23114 | 1185.082 | 4734 | 0.54363 | 131.8788 | 2568.5716 | 67.8042 | 15 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.553 | 0.27093 | 0.25706 | 1151.975 | 4252 | 0.47338 | 131.8475 | 2307.0483 | 65.91 | 20 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.553 | 0.29005 | 0.28298 | 1111.475 | 3832 | 0.41574 | 131.8629 | 2079.1649 | 63.5928 | 25 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.553 | 0.31368 | 0.31322 | 1051.139 | 3351 | 0.35169 | 131.9468 | 1818.1841 | 60.1407 | 30 | Fantome thyroide | 0.166 | 0.553 | 0.33288 | 0.33482 | 997.322 | 2996 | 0.30225 | 132.0146 | 1625.5684 | 57.0616 | 35 | Fantome thyroide | 0.194 | 0.553 | 0.34965 | 0.35211 | 944.754 | 2702 | 0.26138 | 132.1021 | 1466.05 | 54.0539 | 40 | Fantome thyroide | 0.222 | 0.553 | 0.36507 | 0.36939 | 890.412 | 2439 | 0.22591 | 132.1532 | 1323.3515 | 50.9447 | 1237.971 | 70.8302 | 0.20765 | 1
35 | 1 | 6 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.74 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m |  | 19.88 | 2021-05-19 17:24 |  |  | 2021-05-19 17:31 | 7 |  | 19.61 | 19.62 | 1.34 | Thyroide Tec99m | 900 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 10% | non | oui | Flacon | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 1465.953 | 1465.953 | N | 1.158 | 01_L_GC5_LT_Ser | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_L_GC5_LT_Ser^15_L_GC5_LT_Ser^^^ | 1 1 8++1+ | 20210519 | 20210519 | 173104 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [0,736600, 0,736600] | 1000.1 | 441.4 | 256 | 256 | 900 | 173104 | 1465953 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.106 | 2.104 | 0.84822 | 0.69859 | 1387.68 | 1636 | 0.72093 | 115.9837 | 887.6602 | 78.5865 | 10 | Fantome thyroide | 0.211 | 2.104 | 0.98749 | 0.89584 | 1346.942 | 1364 | 0.58316 | 115.9902 | 740.0785 | 76.2794 | 15 | Fantome thyroide | 0.316 | 2.104 | 1.0949 | 1.0273 | 1302.943 | 1190 | 0.49142 | 115.9931 | 645.6697 | 73.7877 | 20 | Fantome thyroide | 0.421 | 2.104 | 1.1972 | 1.1753 | 1249.863 | 1044 | 0.41308 | 115.9965 | 566.4531 | 70.7817 | 25 | Fantome thyroide | 0.526 | 2.104 | 1.272 | 1.2575 | 1202.027 | 945 | 0.36118 | 116.0394 | 512.7377 | 68.0727 | 30 | Fantome thyroide | 0.634 | 2.104 | 1.3328 | 1.3397 | 1159.504 | 870 | 0.32064 | 116.021 | 472.0442 | 65.6645 | 35 | Fantome thyroide | 0.737 | 2.104 | 1.4052 | 1.4218 | 1098.888 | 782 | 0.27665 | 116.0472 | 424.2972 | 62.2317 | 40 | Fantome thyroide | 0.844 | 2.104 | 1.4576 | 1.4712 | 1052.404 | 722 | 0.24527 | 116.0447 | 391.7424 | 59.5993 | 1421.9085 | 80.5249 | 0.046951 | 1
35 | 1 | 5 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 1 | GC5 | 2019 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.74 | Local | Rou | 15 | Flacon | oui | Biodex Thyroid Uptake |  |  |  | 10 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.5% | Co-57 | Tc99m |  | 21.8 | 2021-05-19 17:18 | 0 | 2021-05-19 17:18 | 2021-05-19 18:00 | 42 | 42 | 20.11 | 20.11 | 1.45 | Thyroide Tec99m | 900 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 10% | non | oui | Flacon | Xeleris | THY Uptake V5 | 69 | Manuel |  | 1317.662 | 1317.662 | N | 1.0164 | 01_L_GC5_LT_Rou | Nb_kCps_ROI = Nb de cps total dans limage | 0 | 15_L_GC5_LT_Rou^15_L_GC5_LT_Rou^^^ | 1 1 9++1+ | 20210519 | 20210519 | 180025 | NM | ANT | Tandem_870_CZT | User&THYROIDE&Thyroide Tc99m | [0,736600, 0,736600] | 1000.1 | 441.4 | 256 | 256 | 900 | 180025 | 1317662 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.06 | 1.2 | 0.51318 | 0.49219 | 1249.601 | 2435 | 0.63659 | 105.8637 | 1321.1812 | 69.0425 | 10 | Fantome thyroide | 0.12 | 1.2 | 0.5835 | 0.59531 | 1220.107 | 2091 | 0.51191 | 105.861 | 1134.5339 | 67.413 | 15 | Fantome thyroide | 0.18 | 1.2 | 0.63722 | 0.67031 | 1186.503 | 1862 | 0.42635 | 105.8696 | 1010.2831 | 65.5563 | 20 | Fantome thyroide | 0.24 | 1.2 | 0.67845 | 0.70781 | 1152.686 | 1699 | 0.36533 | 105.8612 | 921.8427 | 63.6878 | 25 | Fantome thyroide | 0.3 | 1.2 | 0.71611 | 0.75469 | 1114.26 | 1556 | 0.31289 | 105.8634 | 844.2538 | 61.5647 | 30 | Fantome thyroide | 0.36 | 1.2 | 0.74685 | 0.78281 | 1076.215 | 1441 | 0.2724 | 105.8944 | 781.8571 | 59.4627 | 35 | Fantome thyroide | 0.42 | 1.2 | 0.7737 | 0.80156 | 1036.764 | 1340 | 0.23899 | 105.8712 | 727.0566 | 57.2829 | 40 | Fantome thyroide | 0.48 | 1.2 | 0.80108 | 0.82969 | 990.132 | 1236 | 0.20656 | 105.8473 | 670.6283 | 54.7064 | 1278.492 | 70.6388 | -0.012976 | 1
36 | 6 | 234 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 272 | Routine |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 24.8 | 2021-05-31 14:33 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 16:17 | 104 | 25 | 20.25 | 20.25 | 1.92 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 467.016 | 462.1162 | O | 0.953 | 06_S_GC2_LT_I3 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 161737 | NM | i06_S_GC1_LT_I3 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 300 | 161737 | 533443 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.094 | 1.862 | 0.63938 | 0.51641 | 473.784 | 741 | 0.73797 | 202.4349 | 903.4977 | 77.9891 | 10 | Fantome thyroide | 0.187 | 1.862 | 0.75591 | 0.63279 | 455.055 | 602 | 0.59377 | 202.4074 | 734.0157 | 74.9062 | 15 | Fantome thyroide | 0.28 | 1.862 | 0.8394 | 0.73462 | 436.487 | 520 | 0.50808 | 202.3591 | 634.0335 | 71.8497 | 20 | Fantome thyroide | 0.374 | 1.862 | 0.92451 | 0.83645 | 412.333 | 446 | 0.43398 | 202.3707 | 543.8057 | 67.8737 | 25 | Fantome thyroide | 0.466 | 1.862 | 0.97856 | 0.90918 | 394.36 | 403 | 0.39281 | 202.3286 | 491.376 | 64.9152 | 30 | Fantome thyroide | 0.559 | 1.862 | 1.0631 | 0.99646 | 362.505 | 341 | 0.33656 | 202.3688 | 415.7797 | 59.6716 | 35 | Fantome thyroide | 0.653 | 1.862 | 1.1404 | 1.1274 | 332.998 | 292 | 0.28774 | 202.3035 | 356.0342 | 54.8145 | 40 | Fantome thyroide | 0.746 | 1.862 | 1.1991 | 1.1565 | 309.379 | 258 | 0.25306 | 202.4144 | 314.5782 | 50.9266 | 486.9331 | 80.1536 | 0.0034935 | 1
36 | 6 | 231 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 24 | 2021-05-31 14:38 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 16:28 | 110 | 36 | 19.37 | 19.37 | 2.13 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 522.665 | 518.6322 | O | 1.12 | 06_S_GC2_LT_I10 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 162803 | NM | i06_S_GC1_LT_I10 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 300 | 162803 | 603376 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.057 | 1.131 | 0.39255 | 0.296 | 543.296 | 1384 | 0.72927 | 201.1804 | 1687.5045 | 93.4944 | 10 | Fantome thyroide | 0.114 | 1.131 | 0.46106 | 0.3932 | 522.846 | 1134 | 0.5899 | 201.1717 | 1382.6807 | 89.9752 | 15 | Fantome thyroide | 0.17 | 1.131 | 0.51085 | 0.46389 | 501.146 | 981 | 0.50703 | 201.2093 | 1196.1286 | 86.2409 | 20 | Fantome thyroide | 0.227 | 1.131 | 0.56372 | 0.52574 | 472.964 | 839 | 0.43118 | 201.2525 | 1022.9887 | 81.3912 | 25 | Fantome thyroide | 0.283 | 1.131 | 0.6184 | 0.59643 | 441.535 | 714 | 0.35906 | 201.394 | 870.5768 | 75.9826 | 30 | Fantome thyroide | 0.341 | 1.131 | 0.65868 | 0.64061 | 415.628 | 631 | 0.3103 | 201.4561 | 769.3753 | 71.5244 | 35 | Fantome thyroide | 0.396 | 1.131 | 0.69586 | 0.68479 | 388.987 | 559 | 0.26884 | 201.5448 | 681.586 | 66.9398 | 40 | Fantome thyroide | 0.454 | 1.131 | 0.72738 | 0.72013 | 364.417 | 501 | 0.23586 | 201.6331 | 610.8669 | 62.7116 | 553.6049 | 95.2684 | 0.22882 | 1
36 | 6 | 232 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 27.8 | 2021-05-31 14:51 | 0.06 | 2021-05-31 15:53 | 2021-05-31 16:43 | 112 | 50 | 22.36 | 22.36 | 2.09 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 509.592 | 506.1208 | O | 0.958 | 06_S_GC2_LT_I15 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 164329 | NM | i06_S_GC1_LT_I15 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 300 | 164329 | 585443 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.053 | 1.043 | 0.37159 | 0.28112 | 527.287 | 1419 | 0.74345 | 198.8891 | 1730.1799 | 78.6057 | 10 | Fantome thyroide | 0.105 | 1.043 | 0.43457 | 0.36261 | 508.451 | 1170 | 0.6084 | 198.8684 | 1426.5754 | 75.7977 | 15 | Fantome thyroide | 0.157 | 1.043 | 0.48303 | 0.43594 | 487.856 | 1010 | 0.52281 | 198.8713 | 1231.4881 | 72.7275 | 20 | Fantome thyroide | 0.209 | 1.043 | 0.54275 | 0.50928 | 457.535 | 843 | 0.43123 | 198.993 | 1027.8658 | 68.2074 | 25 | Fantome thyroide | 0.261 | 1.043 | 0.58373 | 0.55817 | 434.292 | 744 | 0.37427 | 199.1357 | 907.1556 | 64.7424 | 30 | Fantome thyroide | 0.313 | 1.043 | 0.62431 | 0.60706 | 408.924 | 655 | 0.32196 | 199.1251 | 798.6383 | 60.9606 | 35 | Fantome thyroide | 0.366 | 1.043 | 0.65755 | 0.63965 | 385.325 | 586 | 0.28301 | 199.1914 | 714.507 | 57.4426 | 40 | Fantome thyroide | 0.419 | 1.043 | 0.68919 | 0.67225 | 361.135 | 524 | 0.24806 | 199.2343 | 638.9107 | 53.8365 | 537.5208 | 80.1313 | 0.18364 | 1
36 | 6 | 233 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 27.9 | 2021-05-31 14:57 | 0.06 | 2021-05-31 15:54 | 2021-05-31 16:53 | 116 | 59 | 22.27 | 22.27 | 2.06 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 493.37 | 490.4543 | O | 0.957 | 06_S_GC2_LT_I20 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 165331 | NM | i06_S_GC1_LT_I20 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 300 | 165331 | 577200 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.703 | 0.26906 | 0.21145 | 525.206 | 1952 | 0.70226 | 191.3116 | 2380.0642 | 78.6119 | 10 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.703 | 0.31119 | 0.27186 | 509.102 | 1636 | 0.57136 | 191.2516 | 1994.7669 | 76.2015 | 15 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.703 | 0.33906 | 0.31031 | 493.339 | 1455 | 0.49795 | 191.1819 | 1774.0745 | 73.8421 | 20 | Fantome thyroide | 0.141 | 0.703 | 0.36391 | 0.34326 | 475.267 | 1306 | 0.44067 | 191.1941 | 1592.3995 | 71.1371 | 25 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.703 | 0.39708 | 0.3872 | 446.321 | 1124 | 0.37324 | 191.1995 | 1370.4878 | 66.8045 | 30 | Fantome thyroide | 0.211 | 0.703 | 0.42745 | 0.42015 | 418.473 | 979 | 0.31433 | 191.3075 | 1193.69 | 62.6363 | 35 | Fantome thyroide | 0.247 | 0.703 | 0.45079 | 0.44761 | 394.888 | 876 | 0.27153 | 191.1997 | 1068.1026 | 59.1061 | 40 | Fantome thyroide | 0.283 | 0.703 | 0.46914 | 0.46958 | 374.377 | 798 | 0.23972 | 191.1813 | 972.9976 | 56.0361 | 531.0758 | 79.4905 | -0.036787 | 1
36 | 6 | 235 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 26.1 | 2021-05-31 15:00 | 0.06 | 2021-05-31 15:55 | 2021-05-31 17:03 | 123 | 68 | 20.55 | 20.55 | 1.88 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 461.581 | 457.8636 | O | 0.944 | 06_S_GC2_LT_I30 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 170328 | NM | i06_S_GC1_LT_I30 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 300 | 170328 | 524786 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.55 | 0.19513 | 0.15684 | 477.682 | 2448 | 0.67937 | 193.3202 | 2984.8346 | 77.4829 | 10 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.55 | 0.22242 | 0.1998 | 463.295 | 2083 | 0.56243 | 193.213 | 2539.7919 | 75.1492 | 15 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.55 | 0.24374 | 0.22559 | 446.279 | 1831 | 0.48607 | 193.0681 | 2232.5295 | 72.3891 | 20 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.55 | 0.2676 | 0.25996 | 421.738 | 1576 | 0.41286 | 193.151 | 1921.6092 | 68.4084 | 25 | Fantome thyroide | 0.138 | 0.55 | 0.29142 | 0.28574 | 394.588 | 1354 | 0.34599 | 193.1221 | 1650.9257 | 64.0045 | 30 | Fantome thyroide | 0.165 | 0.55 | 0.3095 | 0.30293 | 371.399 | 1200 | 0.29948 | 192.9702 | 1463.1542 | 60.2431 | 35 | Fantome thyroide | 0.193 | 0.55 | 0.3258 | 0.32012 | 347.632 | 1067 | 0.26144 | 192.8488 | 1300.988 | 56.388 | 40 | Fantome thyroide | 0.22 | 0.55 | 0.34124 | 0.33301 | 322.468 | 945 | 0.22888 | 192.5392 | 1152.2339 | 52.3062 | 483.9603 | 78.5013 | -0.34995 | 1
36 | 6 | 237 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 20.8 | 2021-05-31 15:06 |  |  | 2021-05-31 17:14 | 128 |  | 16.26 | 16.26 | 1.67 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 388.131 | 385.8933 | O | 0.895 | 06_S_GC2_LT_Ser |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 171411 | NM | i06_S_GC1_LT_Ser | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 300 | 171411 | 466894 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.08 | 1.567 | 0.58039 | 0.48357 | 410.334 | 707 | 0.70659 | 197.2027 | 862.0417 | 84.1193 | 10 | Fantome thyroide | 0.157 | 1.567 | 0.68166 | 0.59375 | 395.363 | 580 | 0.56397 | 197.2346 | 707.1912 | 81.0502 | 15 | Fantome thyroide | 0.237 | 1.567 | 0.76719 | 0.76514 | 377.456 | 492 | 0.46247 | 197.26 | 599.8932 | 77.3793 | 20 | Fantome thyroide | 0.315 | 1.567 | 0.81028 | 0.80186 | 367.055 | 453 | 0.41525 | 197.3813 | 552.3407 | 75.247 | 25 | Fantome thyroide | 0.392 | 1.567 | 0.89495 | 0.87532 | 341.87 | 382 | 0.33213 | 197.3519 | 465.7708 | 70.0841 | 30 | Fantome thyroide | 0.471 | 1.567 | 0.92664 | 0.8998 | 331.736 | 358 | 0.30184 | 197.4731 | 436.5077 | 68.0066 | 35 | Fantome thyroide | 0.549 | 1.567 | 0.97616 | 0.9855 | 311.395 | 319 | 0.26157 | 197.5762 | 388.9552 | 63.8366 | 40 | Fantome thyroide | 0.627 | 1.567 | 1.0279 | 1.0345 | 289.864 | 282 | 0.2188 | 197.6415 | 343.8412 | 59.4227 | 415.5022 | 85.1788 | 0.20586 | 1
36 | 6 | 236 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | Rou | 2 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  | 15 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 30 | 28.8 | 2021-05-31 15:27 |  |  | 2021-05-31 17:28 | 67 |  | 25.32 | 25.32 | 2.32 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 553.719 | 552.0614 | O | 1.02 | 06_S_GC2_LT_Rou |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 172805 | NM | i06_S_GC1_LT_Rou | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 300 | 172805 | 653917 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.213 | 4.212 | 1.4798 | 1.0365 | 569.708 | 385 | 0.78511 | 193.0221 | 469.4286 | 75.0011 | 10 | Fantome thyroide | 0.423 | 4.212 | 1.7822 | 1.4314 | 545.348 | 306 | 0.62766 | 193.0118 | 373.1043 | 71.7941 | 15 | Fantome thyroide | 0.642 | 4.212 | 2.0511 | 1.8263 | 516.886 | 252 | 0.51322 | 193.0278 | 307.2624 | 68.0471 | 20 | Fantome thyroide | 0.843 | 4.212 | 2.2207 | 2.0237 | 495.208 | 223 | 0.45065 | 192.9694 | 271.9028 | 65.1933 | 25 | Fantome thyroide | 1.064 | 4.212 | 2.4201 | 2.3199 | 467.087 | 193 | 0.38317 | 193.0224 | 235.324 | 61.4912 | 30 | Fantome thyroide | 1.27 | 4.212 | 2.5422 | 2.4515 | 447.426 | 176 | 0.34585 | 193.0422 | 214.596 | 58.9028 | 35 | Fantome thyroide | 1.492 | 4.212 | 2.7638 | 2.6819 | 409.048 | 148 | 0.28228 | 193.0679 | 180.4557 | 53.8504 | 40 | Fantome thyroide | 1.689 | 4.212 | 2.8319 | 2.7477 | 396.459 | 140 | 0.26362 | 192.9698 | 170.7013 | 52.1931 | 590.5999 | 77.7514 | -0.02178 | 1
23 | 13 | 436 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.83 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale 3 cm | cale maison | 3 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.23% | Co-57 | I-123 |  | 5.4 | 2021-04-07 14:54 | 0.02 | 2021-04-07 15:00 | 2021-04-07 16:23 | 89 | 83 | 4.98 | 4.98 | 0.68 | User>GT Thyroide>Pinhole-123I | 1200 |  | 2.67 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | FantÂ“me ThyroÂ‹de 2D Â… 3 cm du PSD | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 131.7627 | Manuel |  | 794.686 | 783.664 | O | 0.9958 | 13_L_GC4_PI_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20210407 | 20210407 | 162303 | NM | _13_L_GC4_PI_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,827370, 0,827370] | 988.8 | 624 | 256 | 256 | 1200 | 162303 | 814628 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.413 | 0.16127 | 0.15326 | 783.138 | 4856 | 0.60698 | 149.5994 | 3324.1317 | 131.0472 | 10 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.413 | 0.17965 | 0.17262 | 765.143 | 4259 | 0.50318 | 149.5005 | 2915.4606 | 128.036 | 15 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.413 | 0.1932 | 0.18553 | 744.216 | 3852 | 0.43645 | 149.4238 | 2636.8524 | 124.5341 | 20 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.413 | 0.20606 | 0.19843 | 717.927 | 3484 | 0.37982 | 149.3511 | 2384.9413 | 120.135 | 25 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.413 | 0.21777 | 0.20811 | 687.715 | 3158 | 0.33398 | 149.2725 | 2161.7808 | 115.0795 | 30 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.413 | 0.22868 | 0.22102 | 653.555 | 2858 | 0.29624 | 149.2055 | 1956.4185 | 109.3633 | 35 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.413 | 0.23969 | 0.2307 | 613.374 | 2559 | 0.26255 | 149.1006 | 1751.7407 | 102.6396 | 40 | Fantome thyroide | 0.166 | 0.413 | 0.25178 | 0.24361 | 563.739 | 2239 | 0.22994 | 149.1131 | 1532.6876 | 94.3338 | 791.7524 | 132.4887 | -0.25984 | 1
36 | 6 | 203 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 24 | 2021-05-31 14:38 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 16:34 | 116 | 42 | 19.15 | 19.14 | 2.14 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 344.667 | 341.3371 | O | 1.116 | 06_L_GC2_LT_I10 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 163414 | NM | i06_L_GC1_LT_I10 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 201.934 | 163414 | 397784 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.665 | 0.23067 | 0.18443 | 358.232 | 1553 | 0.7242 | 199.3463 | 1893.5654 | 92.6858 | 10 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.665 | 0.26965 | 0.226 | 345.146 | 1280 | 0.58868 | 199.3002 | 1560.6978 | 89.3 | 15 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.665 | 0.3001 | 0.26756 | 330.413 | 1101 | 0.50141 | 199.2873 | 1342.444 | 85.4881 | 20 | Fantome thyroide | 0.133 | 0.665 | 0.32735 | 0.30393 | 313.93 | 959 | 0.4344 | 199.3506 | 1169.3041 | 81.2235 | 25 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.665 | 0.35715 | 0.34029 | 293.576 | 822 | 0.3689 | 199.5114 | 1002.2606 | 75.9572 | 30 | Fantome thyroide | 0.2 | 0.665 | 0.38269 | 0.37146 | 274.392 | 717 | 0.31762 | 199.5393 | 874.2346 | 70.9937 | 35 | Fantome thyroide | 0.233 | 0.665 | 0.40526 | 0.39744 | 256.125 | 632 | 0.27535 | 199.6475 | 770.5946 | 66.2675 | 40 | Fantome thyroide | 0.266 | 0.665 | 0.42701 | 0.41822 | 236.993 | 555 | 0.23745 | 199.7098 | 676.7088 | 61.3175 | 364.6113 | 94.3363 | 0.2051 | 1
36 | 6 | 204 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 27.8 | 2021-05-31 14:51 | 0.06 | 2021-05-31 15:53 | 2021-05-31 16:49 | 118 | 56 | 22.1 | 22.1 | 2.03 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 336.495 | 334.5318 | O | 0.944 | 06_L_GC2_LT_I15 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 164909 | NM | i06_L_GC1_LT_I15 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 207.241 | 164909 | 397628 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.665 | 0.22968 | 0.17404 | 358.064 | 1559 | 0.73208 | 197.3748 | 1900.8812 | 78.1795 | 10 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.665 | 0.26964 | 0.23119 | 344.606 | 1278 | 0.59342 | 197.341 | 1558.2592 | 75.2411 | 15 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.665 | 0.29941 | 0.26236 | 330.245 | 1103 | 0.50852 | 197.3347 | 1344.8826 | 72.1055 | 20 | Fantome thyroide | 0.133 | 0.665 | 0.32898 | 0.30912 | 312.533 | 950 | 0.4362 | 197.3966 | 1158.3304 | 68.2383 | 25 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.665 | 0.36022 | 0.34549 | 291.775 | 810 | 0.36735 | 197.5188 | 987.6291 | 63.706 | 30 | Fantome thyroide | 0.2 | 0.665 | 0.38414 | 0.37146 | 274.274 | 714 | 0.31903 | 197.5308 | 870.5768 | 59.8848 | 35 | Fantome thyroide | 0.233 | 0.665 | 0.4053 | 0.39744 | 256.961 | 634 | 0.28024 | 197.6742 | 773.0331 | 56.1047 | 40 | Fantome thyroide | 0.266 | 0.665 | 0.42914 | 0.41822 | 236.028 | 550 | 0.23951 | 197.7933 | 670.6124 | 51.5342 | 364.5875 | 79.6038 | 0.22869 | 1
36 | 6 | 205 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 27.9 | 2021-05-31 14:57 | 0.06 | 2021-05-31 15:54 | 2021-05-31 16:59 | 122 | 65 | 22.01 | 22.01 | 2.01 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 342.585 | 340.565 | O | 0.944 | 06_L_GC2_LT_I20 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 165854 | NM | i06_L_GC1_LT_I20 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 211.02 | 165854 | 397643 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.463 | 0.171 | 0.13564 | 361.326 | 2113 | 0.69958 | 191.117 | 2576.3707 | 77.7957 | 10 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.463 | 0.19743 | 0.17182 | 349.646 | 1771 | 0.57194 | 191.0822 | 2159.3718 | 75.2809 | 15 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.463 | 0.21724 | 0.19714 | 337.15 | 1552 | 0.49085 | 191.0048 | 1892.3461 | 72.5905 | 20 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.463 | 0.23393 | 0.21884 | 323.519 | 1383 | 0.43163 | 190.9816 | 1686.2852 | 69.6556 | 25 | Fantome thyroide | 0.116 | 0.463 | 0.25231 | 0.24416 | 305.552 | 1211 | 0.37424 | 191.0466 | 1476.5665 | 65.7872 | 30 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.463 | 0.27146 | 0.26586 | 285.301 | 1051 | 0.31886 | 191.0706 | 1281.4792 | 61.427 | 35 | Fantome thyroide | 0.163 | 0.463 | 0.28784 | 0.28395 | 266.536 | 926 | 0.27444 | 191.0303 | 1129.0673 | 57.3868 | 40 | Fantome thyroide | 0.186 | 0.463 | 0.30148 | 0.29842 | 249.323 | 827 | 0.24011 | 190.8918 | 1008.3571 | 53.6808 | 366.2553 | 78.857 | -0.099738 | 1
36 | 6 | 207 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 26.1 | 2021-05-31 15:00 | 0.06 | 2021-05-31 15:55 | 2021-05-31 17:08 | 128 | 73 | 20.35 | 20.35 | 1.88 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 351.289 | 348.5396 | O | 0.936 | 06_L_GC2_LT_I30 |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 170847 | NM | i06_L_GC1_LT_I30 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 231.128 | 170847 | 397650 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.411 | 0.13858 | 0.11399 | 361.691 | 2610 | 0.67754 | 193.3299 | 3182.3604 | 76.899 | 10 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.411 | 0.16039 | 0.14289 | 348.694 | 2174 | 0.54809 | 193.1999 | 2650.7477 | 74.1357 | 15 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.411 | 0.17537 | 0.16536 | 335.484 | 1913 | 0.47397 | 193.1265 | 2332.5117 | 71.3271 | 20 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.411 | 0.19237 | 0.18463 | 315.878 | 1642 | 0.40273 | 193.0534 | 2002.0827 | 67.1587 | 25 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.411 | 0.20863 | 0.20068 | 294.797 | 1413 | 0.34144 | 192.9942 | 1722.8641 | 62.6767 | 30 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.411 | 0.22421 | 0.21674 | 272.417 | 1215 | 0.28775 | 192.8379 | 1481.4436 | 57.9185 | 35 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.411 | 0.23472 | 0.22958 | 255.849 | 1090 | 0.25425 | 192.6778 | 1329.0317 | 54.396 | 40 | Fantome thyroide | 0.165 | 0.411 | 0.24649 | 0.23921 | 234.659 | 952 | 0.2214 | 192.4626 | 1160.769 | 49.8908 | 366.915 | 78.0097 | -0.38307 | 1
36 | 6 | 209 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 20.8 | 2021-05-31 15:06 |  |  | 2021-05-31 17:19 | 133 |  | 16.11 | 16.1 | 1.62 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 344.499 | 341.8507 | O | 0.75 | 06_L_GC2_LT_Ser |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 171930 | NM | i06_L_GC1_LT_Ser | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 341.316 | 171930 | 397392 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.055 | 1.081 | 0.40897 | 0.32514 | 349.671 | 855 | 0.74115 | 197.1394 | 1042.4974 | 63.6322 | 10 | Fantome thyroide | 0.109 | 1.081 | 0.48914 | 0.44338 | 336.531 | 688 | 0.58255 | 197.182 | 838.8751 | 61.241 | 15 | Fantome thyroide | 0.164 | 1.081 | 0.54819 | 0.51094 | 322.882 | 589 | 0.48457 | 197.2488 | 718.1649 | 58.7572 | 20 | Fantome thyroide | 0.217 | 1.081 | 0.58369 | 0.55317 | 312.859 | 536 | 0.43167 | 197.248 | 653.5422 | 56.9333 | 25 | Fantome thyroide | 0.271 | 1.081 | 0.64015 | 0.64607 | 294.467 | 460 | 0.35428 | 197.3219 | 560.8758 | 53.5863 | 30 | Fantome thyroide | 0.327 | 1.081 | 0.66464 | 0.6714 | 285.132 | 429 | 0.32343 | 197.333 | 523.0776 | 51.8876 | 35 | Fantome thyroide | 0.38 | 1.081 | 0.70878 | 0.69674 | 266.501 | 376 | 0.27104 | 197.5065 | 458.455 | 48.4972 | 40 | Fantome thyroide | 0.433 | 1.081 | 0.73277 | 0.71363 | 255.735 | 349 | 0.24307 | 197.5482 | 425.534 | 46.538 | 354.7806 | 64.5621 | 0.18537 | 1
36 | 6 | 208 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | Local | Rou | 2 | Seringue | non | Seringue |  |  |  | 15 | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 28.8 | 2021-05-31 15:27 |  |  | 2021-05-31 17:33 | 126 |  | 22.6 | 22.6 | 2.29 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 77 | Manuel |  | 337.553 | 336.4263 | O | 1.05 | 06_L_GC2_LT_Rou |  | 0 | GT_THYROIDE_D860^^^^ | GT_THYROIDE_D860 | 20210531 | 20210531 | 173314 | NM | i06_L_GC1_LT_Rou | Tandem_860 | User&test&GT SFPM Tc | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 624.8 | 256 | 256 | 184.796 | 173314 | 398020 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.13 | 2.572 | 0.8933 | 0.63295 | 347.495 | 389 | 0.79137 | 192.9199 | 474.3058 | 83.2046 | 10 | Fantome thyroide | 0.263 | 2.572 | 1.0854 | 0.89417 | 332.131 | 306 | 0.62615 | 192.9289 | 373.1043 | 79.5259 | 15 | Fantome thyroide | 0.392 | 2.572 | 1.2554 | 1.1152 | 313.859 | 250 | 0.50805 | 192.9286 | 304.8238 | 75.1508 | 20 | Fantome thyroide | 0.515 | 2.572 | 1.3561 | 1.2358 | 301.062 | 222 | 0.44689 | 192.8571 | 270.6835 | 72.0867 | 25 | Fantome thyroide | 0.644 | 2.572 | 1.4687 | 1.3965 | 284.925 | 194 | 0.38483 | 192.9234 | 236.5433 | 68.2228 | 30 | Fantome thyroide | 0.778 | 2.572 | 1.5658 | 1.497 | 269.317 | 172 | 0.33591 | 192.859 | 209.7188 | 64.4856 | 35 | Fantome thyroide | 0.902 | 2.572 | 1.6712 | 1.6175 | 250.677 | 150 | 0.2869 | 192.9459 | 182.8943 | 60.0224 | 40 | Fantome thyroide | 1.035 | 2.572 | 1.7279 | 1.718 | 240.173 | 139 | 0.26138 | 192.9018 | 169.482 | 57.5073 | 359.9116 | 86.1777 | -0.014055 | 1
37 | 6 | 227 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 44 | Routine |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.8 | 2021-06-22 14:21 | 0.2 | 2021-06-22 15:33 | 2021-06-22 17:24 | 183 | 111 | 4.76 | 4.76 | 0.89 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 108.915 | 96.847 | O | 0.998 | 06_S_GC2_LI_I3 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 172458 | NM | i06_S_GC1_LI_I3 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 402.3 | 256 | 256 | 300 | 172458 | 239161 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.425 | 0.12406 | 0.084668 | 116.985 | 943 | 0.83285 | 208.0427 | 1149.7954 | 81.9223 | 10 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.425 | 0.16346 | 0.13779 | 108.864 | 666 | 0.6061 | 207.6731 | 812.0506 | 76.2353 | 15 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.425 | 0.18454 | 0.16436 | 103.345 | 560 | 0.51038 | 207.5769 | 682.8053 | 72.3704 | 20 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.425 | 0.20394 | 0.18428 | 97.277 | 477 | 0.43499 | 207.5622 | 581.6038 | 68.1211 | 25 | Fantome thyroide | 0.107 | 0.425 | 0.221 | 0.20088 | 91.054 | 412 | 0.37756 | 207.5173 | 502.3496 | 63.7633 | 30 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.425 | 0.23489 | 0.21748 | 85.266 | 363 | 0.33721 | 207.541 | 442.6042 | 59.7101 | 35 | Fantome thyroide | 0.149 | 0.425 | 0.2505 | 0.24072 | 78.408 | 313 | 0.29599 | 207.5293 | 381.6394 | 54.9076 | 40 | Fantome thyroide | 0.171 | 0.425 | 0.26477 | 0.254 | 71.752 | 271 | 0.26237 | 207.5413 | 330.429 | 50.2465 | 113.0524 | 79.1683 | -0.063521 | 1
37 | 6 | 224 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.75 | 2021-06-22 14:19 | 0.03 | 2021-06-22 15:34 | 2021-06-22 17:41 | 202 | 127 | 4.79 | 4.79 | 0.96 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 120.017 | 119.036 | O | 1.13 | 06_S_GC2_LI_I10 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 174131 | NM | i06_S_GC1_LI_I10 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 402.3 | 256 | 256 | 300 | 174131 | 241321 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.24 | 0.075424 | 0.057188 | 127.769 | 1694 | 0.78713 | 197.3222 | 2065.486 | 88.9137 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.24 | 0.10051 | 0.096562 | 119.907 | 1193 | 0.53317 | 197.1924 | 1454.6192 | 83.4426 | 15 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.24 | 0.11141 | 0.11156 | 115.314 | 1035 | 0.44061 | 197.0732 | 1261.9705 | 80.2463 | 20 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.24 | 0.11987 | 0.12281 | 110.64 | 923 | 0.37677 | 196.9411 | 1125.4095 | 76.9937 | 25 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.24 | 0.12735 | 0.13031 | 105.703 | 830 | 0.32476 | 196.8138 | 1012.015 | 73.5581 | 30 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.24 | 0.13487 | 0.13594 | 99.802 | 740 | 0.27704 | 196.704 | 902.2784 | 69.4516 | 35 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.24 | 0.14069 | 0.13969 | 94.541 | 672 | 0.24284 | 196.5301 | 819.3664 | 65.7905 | 40 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.24 | 0.14658 | 0.14344 | 88.242 | 602 | 0.2122 | 196.4558 | 734.0157 | 61.4071 | 118.6938 | 82.5983 | -0.37491 | 1
37 | 6 | 225 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.56 | 2021-06-22 14:20 | 0.02 | 2021-06-22 15:35 | 2021-06-22 17:47 | 207 | 132 | 4.62 | 4.62 | 0.86 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 119.321 | 109.608 | O | 1.18 | 06_S_GC2_LI_I15 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 174724 | NM | i06_S_GC1_LI_I15 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 402.3 | 256 | 256 | 300 | 174724 | 229579 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.18 | 0.054214 | 0.035859 | 127.403 | 2350 | 0.84613 | 198.3612 | 2865.3437 | 91.9214 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.18 | 0.076729 | 0.075234 | 118.239 | 1541 | 0.54258 | 198.4015 | 1878.9339 | 85.3095 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.18 | 0.085449 | 0.085078 | 113.733 | 1331 | 0.44521 | 198.2892 | 1622.8819 | 82.0584 | 20 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.18 | 0.092413 | 0.092109 | 109.14 | 1181 | 0.37479 | 198.2304 | 1439.9876 | 78.7446 | 25 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.18 | 0.097938 | 0.097734 | 104.696 | 1069 | 0.32331 | 198.1184 | 1303.4266 | 75.5382 | 30 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.18 | 0.10268 | 0.10195 | 100.115 | 975 | 0.28269 | 198.0317 | 1188.8128 | 72.233 | 35 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.18 | 0.10683 | 0.10477 | 95.397 | 893 | 0.25027 | 197.8311 | 1088.8306 | 68.829 | 40 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.18 | 0.11163 | 0.11039 | 88.972 | 797 | 0.21666 | 197.772 | 971.7783 | 64.1934 | 115.1926 | 83.1115 | -0.31828 | 1
37 | 6 | 226 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.38 | 2021-06-22 14:18 | 0.02 | 2021-06-22 15:36 | 2021-06-22 18:03 | 225 | 147 | 4.4 | 4.4 | 0.82 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 114.996 | 105.771 | O | 1.2 | 06_S_GC2_LI_I20 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 180326 | NM | i06_S_GC1_LI_I20 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 402.3 | 256 | 256 | 300 | 180326 | 214755 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.139 | 0.037004 | 0.022262 | 126.036 | 3406 | 0.87602 | 192.3892 | 4152.9194 | 95.4818 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.139 | 0.055297 | 0.053754 | 114.575 | 2072 | 0.53369 | 192.6087 | 2526.3796 | 86.7992 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.139 | 0.062111 | 0.062441 | 109.377 | 1761 | 0.43039 | 192.4075 | 2147.1788 | 82.8614 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.139 | 0.066682 | 0.065699 | 104.891 | 1573 | 0.36846 | 192.1745 | 1917.9513 | 79.4629 | 25 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.139 | 0.070929 | 0.068957 | 99.726 | 1406 | 0.31682 | 191.9679 | 1714.329 | 75.55 | 30 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.139 | 0.074459 | 0.072215 | 94.489 | 1269 | 0.27883 | 191.6898 | 1547.2856 | 71.5826 | 35 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.139 | 0.077591 | 0.074387 | 88.997 | 1147 | 0.24935 | 191.4131 | 1398.5316 | 67.422 | 40 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.139 | 0.081039 | 0.076559 | 82.011 | 1012 | 0.22165 | 191.0801 | 1233.9267 | 62.1295 | 110.34 | 83.5909 | -0.79999 | 1
37 | 6 | 228 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.85 | 2021-06-22 14:13 | 0.05 | 2021-06-22 15:37 | 2021-06-22 18:09 | 236 | 152 | 4.72 | 4.72 | 0.87 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 128.303 | 116.518 | O | 1.23 | 06_S_GC2_LI_I30 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 180900 | NM | i06_S_GC1_LI_I30 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 402.3 | 256 | 256 | 300 | 180900 | 231779 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.127 | 0.034533 | 0.026293 | 138.72 | 4017 | 0.76343 | 192.6247 | 4897.9088 | 97.9661 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.127 | 0.047876 | 0.048121 | 127.112 | 2655 | 0.47864 | 192.8061 | 3237.2287 | 89.7684 | 15 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.127 | 0.053542 | 0.054074 | 121.004 | 2260 | 0.37378 | 192.6594 | 2755.6071 | 85.4548 | 20 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.127 | 0.056831 | 0.057051 | 116.106 | 2043 | 0.31966 | 192.4829 | 2491.0201 | 81.9958 | 25 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.127 | 0.059627 | 0.059035 | 110.847 | 1859 | 0.27839 | 192.3079 | 2266.6697 | 78.2818 | 30 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.127 | 0.062613 | 0.062012 | 103.813 | 1658 | 0.2401 | 191.9621 | 2021.5914 | 73.3143 | 35 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.127 | 0.065428 | 0.063996 | 95.59 | 1461 | 0.21034 | 191.5288 | 1781.3903 | 67.5071 | 40 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.127 | 0.068457 | 0.06598 | 85.503 | 1249 | 0.1835 | 191.2729 | 1522.8997 | 60.3835 | 121.2036 | 85.5958 | -0.80157 | 1
37 | 6 | 230 | 2 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 4.66 | 2021-06-22 14:30 |  |  | 2021-06-22 18:25 | 235 |  | 3.8 | 3.79 | 0.77 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 95.567 | 89.967 | O | 1.18 | 06_S_GC2_LI_Ser |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 182513 | NM | i06_S_GC1_LI_Ser | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 402.3 | 256 | 256 | 300 | 182513 | 203662 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.314 | 0.11341 | 0.07482 | 100.823 | 889 | 0.82181 | 192.6443 | 1083.9534 | 88.6746 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.314 | 0.14565 | 0.12634 | 95.691 | 657 | 0.60494 | 192.6828 | 801.0769 | 84.1609 | 15 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.314 | 0.16419 | 0.15332 | 91.947 | 560 | 0.50129 | 192.7524 | 682.8053 | 80.8681 | 20 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.314 | 0.17832 | 0.17295 | 88.448 | 496 | 0.43063 | 192.6787 | 604.7704 | 77.7907 | 25 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.314 | 0.19186 | 0.19257 | 84.612 | 441 | 0.36759 | 192.8174 | 537.7092 | 74.4169 | 30 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.314 | 0.20123 | 0.19993 | 81.5 | 405 | 0.32728 | 192.5835 | 493.8145 | 71.6799 | 35 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.314 | 0.2139 | 0.21465 | 76.789 | 359 | 0.27568 | 192.8188 | 437.727 | 67.5365 | 40 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.314 | 0.22231 | 0.22201 | 73.363 | 330 | 0.24231 | 192.7047 | 402.3674 | 64.5233 | 95.1178 | 83.6568 | 0.011333 | 1
37 | 6 | 229 | 2 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.1042 | StandardisÂ‚ | Rou | 1 | Seringue | oui | ESTIMABL | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  | 15 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.37 | 2021-06-22 14:41 |  |  | 2021-06-22 16:52 | 131 |  | 4.79 | 4.79 | 0.88 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 99.799 | 96.027 | O | 0.953 | 06_S_GC2_LI_Rou |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 165246 | NM | i06_S_GC1_LI_Rou | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [1,104217, 1,104217] | 1008.5 | 456.8 | 256 | 256 | 300 | 165246 | 234252 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.861 | 0.27374 | 0.19171 | 106.758 | 390 | 0.82526 | 208.6192 | 475.5251 | 74.2923 | 10 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.861 | 0.34424 | 0.27915 | 100.861 | 293 | 0.63571 | 208.6309 | 357.2535 | 70.1886 | 15 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.861 | 0.39805 | 0.35987 | 95.135 | 239 | 0.52054 | 208.652 | 291.4115 | 66.2039 | 20 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.861 | 0.44008 | 0.3935 | 89.776 | 204 | 0.44409 | 208.6497 | 248.7362 | 62.4746 | 25 | Fantome thyroide | 0.221 | 0.861 | 0.47597 | 0.43386 | 84.722 | 178 | 0.38527 | 208.6517 | 217.0345 | 58.9576 | 30 | Fantome thyroide | 0.261 | 0.861 | 0.50944 | 0.4944 | 79.473 | 156 | 0.33575 | 208.6561 | 190.21 | 55.3048 | 35 | Fantome thyroide | 0.306 | 0.861 | 0.53789 | 0.52131 | 74.767 | 139 | 0.29607 | 208.6993 | 169.482 | 52.0299 | 40 | Fantome thyroide | 0.345 | 0.861 | 0.55993 | 0.54149 | 70.551 | 126 | 0.26939 | 208.672 | 153.6312 | 49.096 | 105.5595 | 73.4582 | 0.019684 | 1
24 | 13 | 429 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm | cale maison | 15 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.68% | Co-57 | Tc99m |  | 22.5 | 2022-01-13 15:46 | 0.09 | 2022-01-13 15:51 | 2022-01-13 16:45 | 59 | 54 | 20.01 | 20.01 | 1.61 | User>GT Thyroide>LEHRS-99mTc | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 74.5563 | Manuel |  | 851.541 | 728.1748 | O | 0.8134 | 13_L_GC4_LT_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220113 | 20220113 | 164502 | NM | _13_L_GC4_LT_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 352.2 | 256 | 256 | 600 | 164502 | 968453 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.069 | 1.368 | 0.51459 | 0.43284 | 862.973 | 1677 | 0.69722 | 165.1135 | 1309.4079 | 71.8785 | 10 | Fantome thyroide | 0.137 | 1.368 | 0.59995 | 0.55041 | 834.53 | 1391 | 0.55876 | 165.0775 | 1086.098 | 69.5094 | 15 | Fantome thyroide | 0.206 | 1.368 | 0.6636 | 0.62522 | 804.285 | 1212 | 0.47034 | 165.0378 | 946.3341 | 66.9903 | 20 | Fantome thyroide | 0.274 | 1.368 | 0.7163 | 0.70003 | 772.892 | 1079 | 0.40475 | 164.9761 | 842.4872 | 64.3755 | 25 | Fantome thyroide | 0.343 | 1.368 | 0.76215 | 0.75347 | 740.047 | 971 | 0.35292 | 164.9605 | 758.1604 | 61.6398 | 30 | Fantome thyroide | 0.411 | 1.368 | 0.80703 | 0.79622 | 702.116 | 870 | 0.30685 | 164.8861 | 679.2993 | 58.4804 | 35 | Fantome thyroide | 0.479 | 1.368 | 0.84433 | 0.82828 | 666.174 | 789 | 0.27171 | 164.8712 | 616.0542 | 55.4868 | 40 | Fantome thyroide | 0.548 | 1.368 | 0.88718 | 0.88172 | 620.137 | 699 | 0.23439 | 164.8659 | 545.7818 | 51.6523 | 880.3545 | 73.3262 | -0.12834 | 1
37 | 6 | 196 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.2084 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.75 | 2021-06-22 14:19 | 0.03 | 2021-06-22 15:34 | 2021-06-22 17:35 | 196 | 121 | 4.82 | 4.82 | 0.82 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 116.822 | 106.235 | O | 1.09 | 06_L_GC2_LI_I10 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 173539 | NM | i06_L_GC1_LI_I10 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [2,208434, 2,208434] | 1008.5 | 402.3 | 128 | 128 | 300 | 173539 | 227332 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.84 | 0.28676 | 0.23297 | 121.011 | 422 | 0.73968 | 203.4515 | 2058.1703 | 83.6867 | 10 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.84 | 0.3582 | 0.32484 | 114.981 | 321 | 0.5424 | 203.3189 | 1565.575 | 79.5166 | 15 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.84 | 0.39525 | 0.39047 | 110.669 | 280 | 0.456 | 203.1487 | 1365.6106 | 76.5346 | 20 | Fantome thyroide | 0.17 | 0.84 | 0.42824 | 0.41672 | 105.775 | 247 | 0.38759 | 203.0533 | 1204.6636 | 73.1501 | 25 | Fantome thyroide | 0.21 | 0.84 | 0.45201 | 0.43641 | 101.703 | 225 | 0.3418 | 202.9401 | 1097.3657 | 70.334 | 30 | Fantome thyroide | 0.252 | 0.84 | 0.47717 | 0.46922 | 96.388 | 202 | 0.29909 | 202.816 | 985.1905 | 66.6584 | 35 | Fantome thyroide | 0.294 | 0.84 | 0.50327 | 0.49547 | 90.085 | 179 | 0.25883 | 202.7504 | 873.0154 | 62.2994 | 40 | Fantome thyroide | 0.336 | 0.84 | 0.5287 | 0.52828 | 83.534 | 158 | 0.22114 | 202.2129 | 770.5946 | 57.769 | 114.9451 | 79.4918 | -0.54694 | 1
37 | 6 | 197 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.2084 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.56 | 2021-06-22 14:20 | 0.02 | 2021-06-22 15:35 | 2021-06-22 17:52 | 212 | 137 | 4.6 | 4.6 | 0.79 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 112.187 | 103.58 | O | 1.14 | 06_L_GC2_LI_I15 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 175240 | NM | i06_L_GC1_LI_I15 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [2,208434, 2,208434] | 1008.5 | 402.3 | 128 | 128 | 300 | 175240 | 213845 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.57 | 0.1986 | 0.13582 | 119.755 | 603 | 0.82243 | 197.465 | 2940.94 | 86.779 | 10 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.57 | 0.26341 | 0.24715 | 113.265 | 430 | 0.57248 | 197.5157 | 2097.1877 | 82.0761 | 15 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.57 | 0.29369 | 0.29168 | 109.251 | 372 | 0.47509 | 197.3978 | 1814.3112 | 79.1674 | 20 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.57 | 0.31817 | 0.3184 | 105.314 | 331 | 0.40278 | 197.3641 | 1614.3468 | 76.3145 | 25 | Fantome thyroide | 0.143 | 0.57 | 0.33865 | 0.34066 | 101.257 | 299 | 0.3472 | 197.2459 | 1458.277 | 73.3746 | 30 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.57 | 0.35378 | 0.35402 | 97.642 | 276 | 0.30953 | 197.1599 | 1346.1019 | 70.7551 | 35 | Fantome thyroide | 0.202 | 0.57 | 0.37285 | 0.36738 | 92.468 | 248 | 0.26469 | 197.079 | 1209.5408 | 67.0058 | 40 | Fantome thyroide | 0.23 | 0.57 | 0.38614 | 0.37629 | 88.427 | 229 | 0.23497 | 196.999 | 1116.8744 | 64.0775 | 110.8991 | 80.3617 | -0.26227 | 1
37 | 6 | 198 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.2084 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.38 | 2021-06-22 14:18 | 0.02 | 2021-06-22 15:36 | 2021-06-22 17:57 | 219 | 141 | 4.43 | 4.43 | 0.77 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 111.271 | 102.63 | O | 1.15 | 06_L_GC2_LI_I20 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 175756 | NM | i06_L_GC1_LI_I20 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [2,208434, 2,208434] | 1008.5 | 402.3 | 128 | 128 | 300 | 175756 | 202821 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.481 | 0.15498 | 0.12213 | 116.545 | 752 | 0.76517 | 193.1027 | 3667.6399 | 87.6938 | 10 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.481 | 0.2009 | 0.19353 | 109.689 | 546 | 0.53726 | 193.0872 | 2662.9407 | 82.535 | 15 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.481 | 0.22381 | 0.21983 | 105.19 | 470 | 0.44118 | 192.9255 | 2292.2749 | 79.1497 | 20 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.481 | 0.2421 | 0.23486 | 100.472 | 415 | 0.37337 | 192.696 | 2024.03 | 75.5997 | 25 | Fantome thyroide | 0.121 | 0.481 | 0.25501 | 0.24989 | 96.648 | 379 | 0.32855 | 192.5784 | 1848.4515 | 72.7223 | 30 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.481 | 0.26641 | 0.25741 | 92.446 | 347 | 0.29361 | 192.3472 | 1692.3817 | 69.5606 | 35 | Fantome thyroide | 0.17 | 0.481 | 0.28149 | 0.2762 | 85.854 | 305 | 0.25308 | 191.9843 | 1487.5401 | 64.6005 | 40 | Fantome thyroide | 0.193 | 0.481 | 0.29266 | 0.28371 | 80.189 | 274 | 0.227 | 191.6908 | 1336.3475 | 60.3378 | 106.2362 | 79.9369 | -0.72848 | 1
37 | 6 | 200 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.2084 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.85 | 2021-06-22 14:13 | 0.05 | 2021-06-22 15:37 | 2021-06-22 18:14 | 241 | 157 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 123.198 | 112.313 | O | 1.18 | 06_L_GC2_LI_I30 |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 181411 | NM | i06_L_GC1_LI_I30 | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [2,208434, 2,208434] | 1008.5 | 402.3 | 128 | 128 | 300 | 181411 | 214727 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.391 | 0.12179 | 0.093168 | 129.221 | 1061 | 0.78205 | 191.864 | 5174.6888 | 91.6461 | 10 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.391 | 0.16459 | 0.16648 | 120.646 | 733 | 0.5152 | 191.9182 | 3574.9735 | 85.5645 | 15 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.391 | 0.18244 | 0.18481 | 116.029 | 636 | 0.42012 | 191.8261 | 3101.8869 | 82.2901 | 20 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.391 | 0.1969 | 0.20008 | 111.249 | 565 | 0.34937 | 191.6254 | 2755.6071 | 78.9 | 25 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.391 | 0.20638 | 0.20619 | 107.32 | 520 | 0.30678 | 191.4998 | 2536.134 | 76.1135 | 30 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.391 | 0.21722 | 0.21841 | 101.659 | 468 | 0.26344 | 191.1835 | 2282.5206 | 72.0986 | 35 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.391 | 0.22548 | 0.22757 | 96.731 | 429 | 0.23258 | 190.9677 | 2092.3105 | 68.6035 | 40 | Fantome thyroide | 0.157 | 0.391 | 0.23332 | 0.23063 | 90.995 | 390 | 0.2075 | 190.7649 | 1902.1005 | 64.5355 | 114.989 | 81.5525 | -0.60455 | 1
37 | 6 | 202 | 2 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.2084 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 4.66 | 2021-06-22 14:30 |  |  | 2021-06-22 18:19 | 229 |  | 3.82 | 3.81 | 0.71 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 93.314 | 86.53 | O | 1.15 | 06_L_GC2_LI_Ser |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 181931 | NM | i06_L_GC1_LI_Ser | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [2,208434, 2,208434] | 1008.5 | 402.3 | 128 | 128 | 300 | 181931 | 191216 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.052 | 1.021 | 0.36709 | 0.26721 | 98.014 | 267 | 0.82057 | 202.4051 | 1302.2073 | 85.7515 | 10 | Fantome thyroide | 0.105 | 1.021 | 0.46351 | 0.37889 | 93.63 | 202 | 0.61647 | 202.4548 | 985.1905 | 81.916 | 15 | Fantome thyroide | 0.154 | 1.021 | 0.54091 | 0.51449 | 88.709 | 164 | 0.48422 | 202.356 | 799.8576 | 77.6107 | 20 | Fantome thyroide | 0.208 | 1.021 | 0.5752 | 0.57032 | 86.28 | 150 | 0.42994 | 202.5093 | 731.5771 | 75.4856 | 25 | Fantome thyroide | 0.263 | 1.021 | 0.60808 | 0.59425 | 83.307 | 137 | 0.38362 | 202.5778 | 668.1738 | 72.8845 | 30 | Fantome thyroide | 0.308 | 1.021 | 0.65389 | 0.61818 | 78.467 | 120 | 0.32481 | 202.5736 | 585.2617 | 68.65 | 35 | Fantome thyroide | 0.361 | 1.021 | 0.6991 | 0.70593 | 73.405 | 105 | 0.26794 | 202.4181 | 512.104 | 64.2213 | 40 | Fantome thyroide | 0.433 | 1.021 | 0.72516 | 0.72986 | 70.341 | 97 | 0.23474 | 202.5578 | 473.0865 | 61.5407 | 91.7285 | 80.2524 | 0.050862 | 1
37 | 6 | 201 | 2 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 860 | 8 | GC2 | 2018 | PARA | LEHRS |  | NaI | 1.59 | 54x40 | 2.2084 | Local | Rou | 1 | Seringue | oui | ESTIMABL |  |  |  | 15 | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.37 | 2021-06-22 14:41 |  |  | 2021-06-22 16:58 | 137 |  | 4.76 | 4.76 | 0.83 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid Uptake | 66 | Manuel |  | 101.935 | 96.237 | O | 0.974 | 06_L_GC2_LI_Rou |  | 0 | D860_SFPM_thyroide^I123^^^ | D860_SFPM_thyroide_I123 | 20210622 | 20210622 | 165851 | NM | i06_L_GC1_LI_Rou | Tandem_860 | User&test&GT SFPM I123 | [2,208434, 2,208434] | 1008.5 | 456.8 | 128 | 128 | 300 | 165851 | 220559 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.131 | 2.605 | 0.84986 | 0.58002 | 105.383 | 124 | 0.82638 | 207.9539 | 604.7704 | 73.7976 | 10 | Fantome thyroide | 0.261 | 2.605 | 1.0692 | 0.84459 | 99.434 | 93 | 0.63741 | 207.9992 | 453.5778 | 69.6317 | 15 | Fantome thyroide | 0.401 | 2.605 | 1.204 | 1.0481 | 95.119 | 79 | 0.54159 | 207.9552 | 385.2973 | 66.6099 | 20 | Fantome thyroide | 0.528 | 2.605 | 1.353 | 1.2313 | 89.295 | 66 | 0.45154 | 208.063 | 321.8939 | 62.5315 | 25 | Fantome thyroide | 0.674 | 2.605 | 1.488 | 1.3737 | 83.326 | 56 | 0.37919 | 207.9364 | 273.1221 | 58.3515 | 30 | Fantome thyroide | 0.806 | 2.605 | 1.5475 | 1.4755 | 80.471 | 52 | 0.34956 | 207.9351 | 253.6134 | 56.3522 | 35 | Fantome thyroide | 0.928 | 2.605 | 1.624 | 1.5772 | 76.326 | 47 | 0.31538 | 208.0367 | 229.2275 | 53.4496 | 40 | Fantome thyroide | 1.042 | 2.605 | 1.737 | 1.6383 | 69.482 | 40 | 0.27061 | 208.0406 | 195.0872 | 48.6569 | 102.3359 | 71.6638 | 0.019924 | 1
38 | 6 | 248 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 76 | Secours |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 24.8 | 2021-05-31 14:33 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 17:24 | 171 | 92 | 17.8 | 17.8 | 1.35 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 334.056 | 333.7229 | O | 0.983 | 06_S_GC3_LT_I3 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 172433 | NM | i06_S_GC2_LT_I3 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 580.8 | 256 | 256 | 300 | 172433 | 376019 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.065 | 1.294 | 0.46375 | 0.3791 | 356.626 | 769 | 0.71316 | 198.8676 | 938.7983 | 66.7839 | 10 | Fantome thyroide | 0.13 | 1.294 | 0.54553 | 0.50041 | 343.685 | 630 | 0.5692 | 198.8332 | 769.1065 | 64.3605 | 15 | Fantome thyroide | 0.196 | 1.294 | 0.60831 | 0.58129 | 329.702 | 542 | 0.47585 | 198.8042 | 661.6758 | 61.7419 | 20 | Fantome thyroide | 0.26 | 1.294 | 0.66223 | 0.64195 | 314.56 | 475 | 0.40522 | 198.8216 | 579.8819 | 58.9064 | 25 | Fantome thyroide | 0.327 | 1.294 | 0.70328 | 0.68238 | 301.004 | 428 | 0.35643 | 198.7704 | 522.5041 | 56.3678 | 30 | Fantome thyroide | 0.391 | 1.294 | 0.74513 | 0.71271 | 284.64 | 382 | 0.312 | 198.7988 | 466.3471 | 53.3034 | 35 | Fantome thyroide | 0.453 | 1.294 | 0.78641 | 0.75315 | 266.593 | 339 | 0.27185 | 198.6781 | 413.8526 | 49.9238 | 40 | Fantome thyroide | 0.519 | 1.294 | 0.82092 | 0.79359 | 249.561 | 304 | 0.24171 | 198.749 | 371.1244 | 46.7343 | 369.1904 | 69.1368 | -0.042365 | 1
38 | 6 | 245 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 24 | 2021-05-31 14:38 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 17:36 | 178 | 104 | 16.99 | 16.99 | 1.28 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 332.133 | 331.7089 | O | 0.96 | 06_S_GC3_LT_I10 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 173627 | NM | i06_S_GC2_LT_I10 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 580.8 | 256 | 256 | 300 | 173627 | 358525 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.826 | 0.30489 | 0.2549 | 341.785 | 1121 | 0.69075 | 196.6738 | 1368.5213 | 67.0561 | 10 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.826 | 0.35002 | 0.31298 | 331.12 | 946 | 0.56768 | 196.6321 | 1154.8806 | 64.9637 | 15 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.826 | 0.38832 | 0.3517 | 318.036 | 819 | 0.47935 | 196.5628 | 999.8385 | 62.3967 | 20 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.826 | 0.41836 | 0.38396 | 304.986 | 729 | 0.41877 | 196.5074 | 889.9661 | 59.8364 | 25 | Fantome thyroide | 0.207 | 0.826 | 0.44286 | 0.40977 | 291.844 | 659 | 0.37571 | 196.4697 | 804.5098 | 57.258 | 30 | Fantome thyroide | 0.248 | 0.826 | 0.47162 | 0.44204 | 274.484 | 582 | 0.33013 | 196.3882 | 710.5079 | 53.8521 | 35 | Fantome thyroide | 0.29 | 0.826 | 0.49753 | 0.46785 | 256.727 | 516 | 0.294 | 196.3478 | 629.9349 | 50.3683 | 40 | Fantome thyroide | 0.333 | 0.826 | 0.52667 | 0.50657 | 234.893 | 446 | 0.25805 | 196.3737 | 544.4786 | 46.0846 | 352.465 | 69.1515 | -0.13161 | 1
38 | 6 | 246 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 27.8 | 2021-05-31 14:51 | 0.06 | 2021-05-31 15:53 | 2021-05-31 17:48 | 177 | 115 | 19.73 | 19.73 | 1.46 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 374.152 | 373.6508 | O | 0.947 | 06_S_GC3_LT_I15 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 174832 | NM | i06_S_GC2_LT_I15 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 580.8 | 256 | 256 | 299.045 | 174832 | 409206 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.833 | 0.27523 | 0.2115 | 389.998 | 1417 | 0.72283 | 197.207 | 1729.8793 | 66.0996 | 10 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.833 | 0.32063 | 0.26357 | 375.138 | 1170 | 0.59239 | 197.1756 | 1428.3407 | 63.581 | 15 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.833 | 0.35679 | 0.30912 | 357.858 | 1003 | 0.50836 | 197.1075 | 1224.4664 | 60.6523 | 20 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.833 | 0.39196 | 0.35468 | 337.089 | 860 | 0.43938 | 197.2095 | 1049.8914 | 57.1322 | 25 | Fantome thyroide | 0.21 | 0.833 | 0.43025 | 0.40023 | 311.502 | 724 | 0.37423 | 197.2773 | 883.8621 | 52.7955 | 30 | Fantome thyroide | 0.25 | 0.833 | 0.46414 | 0.44579 | 287.766 | 620 | 0.32138 | 197.4051 | 756.8985 | 48.7726 | 35 | Fantome thyroide | 0.292 | 0.833 | 0.49652 | 0.48483 | 263.652 | 531 | 0.27502 | 197.4869 | 648.2469 | 44.6856 | 40 | Fantome thyroide | 0.334 | 0.833 | 0.52494 | 0.51086 | 240.949 | 459 | 0.2378 | 197.6921 | 560.349 | 40.8377 | 402.2638 | 68.1785 | 0.26127 | 1
38 | 6 | 247 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 27.9 | 2021-05-31 14:57 | 0.06 | 2021-05-31 15:54 | 2021-05-31 17:59 | 182 | 125 | 19.61 | 19.61 | 1.42 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 361.728 | 361.0347 | O | 0.935 | 06_S_GC3_LT_I20 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 175948 | NM | i06_S_GC2_LT_I20 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 572.8 | 256 | 256 | 300 | 175948 | 398924 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.587 | 0.20317 | 0.15821 | 381.956 | 1880 | 0.72196 | 191.8985 | 2295.1115 | 64.9254 | 10 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.587 | 0.23692 | 0.1949 | 367.943 | 1553 | 0.58905 | 191.8246 | 1895.9086 | 62.5434 | 15 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.587 | 0.26301 | 0.23618 | 352.435 | 1340 | 0.50437 | 191.7857 | 1635.8774 | 59.9074 | 20 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.587 | 0.28685 | 0.26369 | 334.465 | 1166 | 0.43871 | 191.7036 | 1423.4575 | 56.8528 | 25 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.587 | 0.31342 | 0.29579 | 312.167 | 996 | 0.37321 | 191.7791 | 1215.9208 | 53.0626 | 30 | Fantome thyroide | 0.177 | 0.587 | 0.33576 | 0.32331 | 292.107 | 870 | 0.32227 | 191.7628 | 1062.0995 | 49.6527 | 35 | Fantome thyroide | 0.206 | 0.587 | 0.35816 | 0.35082 | 270.409 | 755 | 0.27471 | 191.735 | 921.707 | 45.9645 | 40 | Fantome thyroide | 0.235 | 0.587 | 0.37444 | 0.36917 | 252.744 | 675 | 0.24354 | 191.7441 | 824.0427 | 42.9618 | 392.5953 | 66.7339 | -0.041982 | 1
38 | 6 | 249 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 26.1 | 2021-05-31 15:00 | 0.06 | 2021-05-31 15:55 | 2021-05-31 18:10 | 190 | 135 | 18.06 | 18.06 | 1.25 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 332.719 | 332.1418 | O | 0.904 | 06_S_GC3_LT_I30 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 181051 | NM | i06_S_GC2_LT_I30 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 572.8 | 256 | 256 | 300 | 181051 | 364311 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.455 | 0.14894 | 0.11553 | 348.531 | 2340 | 0.72424 | 191.0187 | 2856.6814 | 64.3283 | 10 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.455 | 0.1742 | 0.14752 | 334.813 | 1922 | 0.59064 | 190.9333 | 2346.3853 | 61.7964 | 15 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.455 | 0.19628 | 0.17951 | 317.389 | 1617 | 0.4966 | 190.8221 | 1974.0401 | 58.5805 | 20 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.455 | 0.21799 | 0.20439 | 297.768 | 1366 | 0.41554 | 190.7537 | 1667.6183 | 54.959 | 25 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.455 | 0.2355 | 0.22572 | 279.542 | 1187 | 0.35762 | 190.5806 | 1449.0944 | 51.5951 | 30 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.455 | 0.25249 | 0.2435 | 259.808 | 1029 | 0.30697 | 190.4933 | 1256.2073 | 47.9528 | 35 | Fantome thyroide | 0.16 | 0.455 | 0.26642 | 0.25771 | 241.911 | 908 | 0.26934 | 190.1389 | 1108.49 | 44.6495 | 40 | Fantome thyroide | 0.182 | 0.455 | 0.27843 | 0.27193 | 224.689 | 807 | 0.24074 | 189.9042 | 985.1888 | 41.4708 | 359.0136 | 66.2631 | -0.54188 | 1
38 | 6 | 250 | 3 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | 20.8 | 2021-05-31 15:06 |  |  | 2021-05-31 18:23 | 197 |  | 14.24 | 14.24 | 1.22 | THYROIDE TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 292.304 | 291.5933 | O | 1.032 | 06_S_GC3_LT_Ser |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 182331 | NM | i06_S_GC2_LT_Ser | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 572.8 | 256 | 256 | 300 | 182331 | 332613 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.053 | 1.044 | 0.38482 | 0.28955 | 314.786 | 818 | 0.76755 | 190.9102 | 998.6177 | 73.6859 | 10 | Fantome thyroide | 0.105 | 1.044 | 0.46824 | 0.40373 | 302.017 | 645 | 0.59518 | 190.967 | 787.4186 | 70.6969 | 15 | Fantome thyroide | 0.157 | 1.044 | 0.51973 | 0.47714 | 291.049 | 560 | 0.50646 | 191.0334 | 683.6502 | 68.1294 | 20 | Fantome thyroide | 0.21 | 1.044 | 0.56705 | 0.54239 | 278.991 | 492 | 0.43328 | 190.9829 | 600.6356 | 65.3069 | 25 | Fantome thyroide | 0.261 | 1.044 | 0.61291 | 0.58317 | 264.778 | 432 | 0.3701 | 191.2148 | 527.3873 | 61.9799 | 30 | Fantome thyroide | 0.314 | 1.044 | 0.64276 | 0.63211 | 254.534 | 396 | 0.33153 | 191.08 | 483.4384 | 59.5819 | 35 | Fantome thyroide | 0.366 | 1.044 | 0.67802 | 0.68105 | 240.696 | 355 | 0.28977 | 191.1911 | 433.3854 | 56.3427 | 40 | Fantome thyroide | 0.423 | 1.044 | 0.7177 | 0.71367 | 223.923 | 312 | 0.24478 | 191.4378 | 380.8909 | 52.4164 | 319.2813 | 74.7381 | 0.24593 | 1
38 | 6 | 2501 | 3 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | Rou |  |  |  |  | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou | [5 empty] | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m | 20 | [154 empty] | 1
25 | 13 | 422 | 4 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery 830 | 19 | GC4 | 2020 | PARA | LEHRS |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.884 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale 15 cm | cale maison | 15 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.16% | Co-57 | I-123 |  | 5.3 | 2022-01-20 16:08 | 0.1 | 2022-01-20 16:22 | 2022-01-20 16:55 | 47 | 33 | 4.99 | 4.99 | 0.77 | User>GT Thyroide>LEHRS-123I | 600 |  | 2.5 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui |  | Xeleris 4 | Thyroid Uptake Index | 72.7912 | Manuel |  | 224.237 | 167.0264 | O | 0.7665 | 13_L_GC4_LI_I3 |  | 0 | DISCO CARDIO^CQ^^^ | A10331167437 | 20220120 | 20220120 | 165511 | NM | _13_L_GC4_LI_I3 | Tandem_830 | User&ANSM&CQ Quotidien | [0,883631, 0,883631] | 988.8 | 416.2 | 256 | 256 | 600 | 165511 | 462426 | I123_EM | 159 | PARA | LEHRS | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.477 | 0.13555 | 0.098754 | 235.448 | 1737 | 0.80256 | 166.4535 | 1356.2561 | 78.6399 | 10 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.477 | 0.18052 | 0.16583 | 218.426 | 1210 | 0.56229 | 166.3649 | 944.7725 | 72.9546 | 15 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.477 | 0.20394 | 0.18819 | 207.003 | 1015 | 0.46167 | 166.2463 | 792.5158 | 69.1393 | 20 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.477 | 0.22269 | 0.21055 | 195.747 | 879 | 0.39158 | 166.1674 | 686.3265 | 65.3798 | 25 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.477 | 0.23911 | 0.22918 | 184.112 | 770 | 0.33717 | 166.0906 | 601.2189 | 61.4937 | 30 | Fantome thyroide | 0.144 | 0.477 | 0.25406 | 0.24409 | 171.492 | 675 | 0.29438 | 165.9536 | 527.0425 | 57.2786 | 35 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.477 | 0.26794 | 0.259 | 158.62 | 592 | 0.25867 | 165.9039 | 462.2358 | 52.9793 | 40 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.477 | 0.28282 | 0.2739 | 143.671 | 508 | 0.22445 | 165.7144 | 396.6483 | 47.9863 | 226.3384 | 75.5973 | -0.39255 | 1
38 | 6 | 217 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 24 | 2021-05-31 14:38 | 0.06 | 2021-05-31 15:52 | 2021-05-31 17:41 | 183 | 109 | 16.83 | 16.83 | 1.25 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 377.276 | 376.8072 | O | 0.97 | 06_L_GC3_LT_I10 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 174143 | NM | i06_L_GC2_LT_I10 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 580.8 | 256 | 256 | 347.164 | 174143 | 411311 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.856 | 0.31994 | 0.27084 | 390.966 | 1222 | 0.70064 | 193.6168 | 1491.8225 | 66.9145 | 10 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.856 | 0.37283 | 0.34441 | 378.052 | 1014 | 0.56313 | 193.5825 | 1237.8953 | 64.7042 | 15 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.856 | 0.41157 | 0.38453 | 364.24 | 885 | 0.47787 | 193.5356 | 1080.4115 | 62.3403 | 20 | Fantome thyroide | 0.172 | 0.856 | 0.4435 | 0.42466 | 349.92 | 789 | 0.41555 | 193.4791 | 963.2144 | 59.8894 | 25 | Fantome thyroide | 0.214 | 0.856 | 0.47186 | 0.44472 | 334.548 | 709 | 0.36611 | 193.4449 | 865.55 | 57.2585 | 30 | Fantome thyroide | 0.257 | 0.856 | 0.49899 | 0.47147 | 317.357 | 636 | 0.32375 | 193.327 | 776.4314 | 54.3162 | 35 | Fantome thyroide | 0.301 | 0.856 | 0.52439 | 0.49153 | 298.903 | 570 | 0.28842 | 193.2876 | 695.8583 | 51.1578 | 40 | Fantome thyroide | 0.344 | 0.856 | 0.5479 | 0.51828 | 279.979 | 511 | 0.25908 | 193.2495 | 623.8308 | 47.9189 | 402.1571 | 68.8299 | -0.17228 | 1
38 | 6 | 218 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 27.8 | 2021-05-31 14:51 | 0.06 | 2021-05-31 15:53 | 2021-05-31 17:53 | 182 | 120 | 19.54 | 19.54 | 1.43 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 370.669 | 370.028 | O | 0.969 | 06_L_GC3_LT_I15 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 175348 | NM | i06_L_GC2_LT_I15 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 580.8 | 256 | 256 | 301.376 | 175348 | 410488 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.762 | 0.25874 | 0.21134 | 390.696 | 1510 | 0.70794 | 197.2012 | 1843.4141 | 66.3446 | 10 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.762 | 0.29898 | 0.25301 | 376.713 | 1260 | 0.58322 | 197.1665 | 1538.2131 | 63.9702 | 15 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.762 | 0.3317 | 0.28873 | 360.562 | 1087 | 0.49922 | 197.1374 | 1327.014 | 61.2275 | 20 | Fantome thyroide | 0.153 | 0.762 | 0.36161 | 0.32445 | 341.726 | 945 | 0.43435 | 197.1882 | 1153.6598 | 58.029 | 25 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.762 | 0.39034 | 0.36016 | 320.472 | 821 | 0.38069 | 197.2102 | 1002.2801 | 54.4198 | 30 | Fantome thyroide | 0.23 | 0.762 | 0.42134 | 0.40184 | 295.357 | 701 | 0.32943 | 197.2918 | 855.7836 | 50.155 | 35 | Fantome thyroide | 0.267 | 0.762 | 0.45433 | 0.43755 | 268.056 | 590 | 0.27829 | 197.4451 | 720.2744 | 45.519 | 40 | Fantome thyroide | 0.305 | 0.762 | 0.47918 | 0.46732 | 246.297 | 514 | 0.24281 | 197.5774 | 627.4933 | 41.824 | 402.8611 | 68.4104 | 0.20794 | 1
38 | 6 | 219 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 27.9 | 2021-05-31 14:57 | 0.06 | 2021-05-31 15:54 | 2021-05-31 18:05 | 188 | 131 | 19.39 | 19.39 | 1.38 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 378.178 | 377.5077 | O | 0.932 | 06_L_GC3_LT_I20 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 180504 | NM | i06_L_GC2_LT_I20 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 572.8 | 256 | 256 | 313.459 | 180504 | 411733 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.58 | 0.19671 | 0.15633 | 393.022 | 1998 | 0.71142 | 191.7942 | 2439.1664 | 64.6634 | 10 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.58 | 0.22888 | 0.19711 | 378.789 | 1655 | 0.57963 | 191.6835 | 2020.4306 | 62.3216 | 15 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.58 | 0.25412 | 0.2243 | 362.63 | 1427 | 0.49422 | 191.6009 | 1742.0873 | 59.663 | 20 | Fantome thyroide | 0.116 | 0.58 | 0.27588 | 0.25148 | 344.846 | 1250 | 0.43163 | 191.586 | 1526.005 | 56.737 | 25 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.58 | 0.29877 | 0.2832 | 322.967 | 1081 | 0.37434 | 191.5324 | 1319.6891 | 53.1373 | 30 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.58 | 0.32401 | 0.31039 | 297.117 | 917 | 0.31673 | 191.4918 | 1119.4773 | 48.8842 | 35 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.58 | 0.34468 | 0.33305 | 274.369 | 796 | 0.27339 | 191.392 | 971.76 | 45.1416 | 40 | Fantome thyroide | 0.232 | 0.58 | 0.36399 | 0.36023 | 251.52 | 691 | 0.23619 | 191.4944 | 843.5756 | 41.3822 | 403.804 | 66.4373 | -0.098724 | 1
38 | 6 | 221 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 26.1 | 2021-05-31 15:00 | 0.06 | 2021-05-31 15:55 | 2021-05-31 18:16 | 196 | 141 | 17.86 | 17.86 | 1.28 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 377.946 | 377.3401 | O | 0.901 | 06_L_GC3_LT_I30 |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 181656 | NM | i06_L_GC2_LT_I30 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 572.8 | 256 | 256 | 343.154 | 181656 | 413057 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.495 | 0.1616 | 0.12568 | 393.173 | 2433 | 0.714 | 190.5186 | 2970.2162 | 64.1524 | 10 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.495 | 0.18779 | 0.16049 | 378.017 | 2013 | 0.58593 | 190.3811 | 2457.4785 | 61.6795 | 15 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.495 | 0.21078 | 0.19143 | 358.962 | 1703 | 0.49455 | 190.2708 | 2079.0292 | 58.5704 | 20 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.495 | 0.23394 | 0.22236 | 336.17 | 1437 | 0.41523 | 190.2143 | 1754.2954 | 54.8515 | 25 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.495 | 0.25366 | 0.2417 | 314.284 | 1239 | 0.35506 | 190.0878 | 1512.5762 | 51.2804 | 30 | Fantome thyroide | 0.149 | 0.495 | 0.27209 | 0.2649 | 291.407 | 1071 | 0.30463 | 189.9273 | 1307.4811 | 47.5477 | 35 | Fantome thyroide | 0.174 | 0.495 | 0.28756 | 0.2765 | 270.018 | 939 | 0.26679 | 189.7511 | 1146.335 | 44.0577 | 40 | Fantome thyroide | 0.198 | 0.495 | 0.30381 | 0.29197 | 246.085 | 810 | 0.23021 | 189.3177 | 988.8512 | 40.1527 | 404.8093 | 66.0511 | -0.56171 | 1
38 | 6 | 223 | 3 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 20.8 | 2021-05-31 15:06 |  |  | 2021-05-31 18:29 | 203 |  | 14.08 | 14.08 | 1.16 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 363.494 | 362.3258 | O | 1.01 | 06_L_GC3_LT_Ser |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 182904 | NM | i06_L_GC2_LT_Ser | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 572.8 | 256 | 256 | 377.226 | 182904 | 413045 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.059 | 1.171 | 0.4438 | 0.35221 | 387.878 | 874 | 0.74826 | 190.7969 | 1066.9827 | 73.0282 | 10 | Fantome thyroide | 0.118 | 1.171 | 0.52661 | 0.47114 | 373.891 | 710 | 0.59787 | 190.8045 | 866.7708 | 70.3948 | 15 | Fantome thyroide | 0.176 | 1.171 | 0.59751 | 0.55348 | 357.309 | 598 | 0.49012 | 190.8617 | 730.0408 | 67.2728 | 20 | Fantome thyroide | 0.235 | 1.171 | 0.64442 | 0.62667 | 343.476 | 533 | 0.42756 | 190.8883 | 650.6885 | 64.6684 | 25 | Fantome thyroide | 0.295 | 1.171 | 0.68807 | 0.67241 | 329.587 | 479 | 0.37228 | 190.9646 | 584.7651 | 62.0534 | 30 | Fantome thyroide | 0.352 | 1.171 | 0.72551 | 0.709 | 314.873 | 434 | 0.33038 | 190.9934 | 529.8289 | 59.2831 | 35 | Fantome thyroide | 0.41 | 1.171 | 0.76924 | 0.7456 | 296.927 | 386 | 0.28258 | 191.089 | 471.2303 | 55.9043 | 40 | Fantome thyroide | 0.472 | 1.171 | 0.79809 | 0.80964 | 283.321 | 355 | 0.2536 | 191.1936 | 433.3854 | 53.3426 | 398.6431 | 75.0551 | 0.20352 | 1
38 | 6 | 222 | 3 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | Local | Rou | 2 | Seringue | non | Seringue |  |  |  | 15 | carton |  | 12 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.34% | Co-57 | Tc99m |  | 28.8 | 2021-05-31 15:27 |  |  | 2021-05-31 16:34 | 67 |  | 25.32 | 25.32 | 2.01 | THYROIDE TC |  | 400 | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 65 | Manuel |  | 503.35 | 502.9469 | O | 0.99 | 06_L_GC3_LT_Rou |  | 0 | GT_THYROIDE_D670^^^^ | GT_THYROIDE_D670 | 20210531 | 20210531 | 163418 | NM | i06_L_GC2_LT_Rou | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 580.8 | 256 | 256 | 300 | 163418 | 573973 | Tc99m_EM | 140.5 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.197 | 3.925 | 1.285 | 0.90459 | 531.987 | 414 | 0.80674 | 196.4213 | 505.4129 | 70.0352 | 10 | Fantome thyroide | 0.394 | 3.925 | 1.5719 | 1.2726 | 506.159 | 322 | 0.63938 | 196.4378 | 393.0989 | 66.6349 | 15 | Fantome thyroide | 0.598 | 3.925 | 1.821 | 1.5485 | 477.099 | 262 | 0.52311 | 196.4477 | 319.8507 | 62.8092 | 20 | Fantome thyroide | 0.785 | 3.925 | 2.006 | 1.8552 | 451.348 | 225 | 0.44962 | 196.4277 | 274.6809 | 59.4192 | 25 | Fantome thyroide | 0.984 | 3.925 | 2.1482 | 2.0085 | 429.631 | 200 | 0.3984 | 196.4643 | 244.1608 | 56.5602 | 30 | Fantome thyroide | 1.207 | 3.925 | 2.3444 | 2.1925 | 396.199 | 169 | 0.33511 | 196.4311 | 206.3159 | 52.1589 | 35 | Fantome thyroide | 1.384 | 3.925 | 2.4631 | 2.3458 | 374.386 | 152 | 0.29982 | 196.4376 | 185.5622 | 49.2873 | 40 | Fantome thyroide | 1.57 | 3.925 | 2.6273 | 2.5604 | 341.546 | 130 | 0.25537 | 196.4697 | 158.7045 | 44.9639 | 556.7535 | 73.2956 | 0.016268 | 1
39 | 6 | 241 | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | Secours |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.8 | 2021-06-22 14:21 | 0.2 | 2021-06-22 15:33 | 2021-06-22 16:15 | 114 | 42 | 5.06 | 5.06 | 0.87 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 88.823 | 80.532 | O | 0.886 | 06_S_GC3_LI_I3 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 161559 | NM | i06_S_GC2_LI_I3 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 489.8 | 256 | 256 | 300 | 161559 | 230452 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.306 | 0.10018 | 0.077695 | 95.776 | 956 | 0.79855 | 195.0482 | 1167.0886 | 63.0935 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.306 | 0.12879 | 0.11595 | 90.411 | 702 | 0.58259 | 194.663 | 857.0044 | 59.5593 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.306 | 0.14342 | 0.13029 | 86.768 | 605 | 0.49204 | 194.6546 | 738.5864 | 57.1594 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.306 | 0.15583 | 0.14463 | 82.901 | 532 | 0.42486 | 194.6184 | 649.4677 | 54.612 | 25 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.306 | 0.16552 | 0.1542 | 79.285 | 479 | 0.37837 | 194.6031 | 584.7651 | 52.2299 | 30 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.306 | 0.17661 | 0.16854 | 74.53 | 422 | 0.33089 | 194.5341 | 515.1793 | 49.0975 | 35 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.306 | 0.18632 | 0.17571 | 69.871 | 375 | 0.29361 | 194.5724 | 457.8015 | 46.0283 | 40 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.306 | 0.19672 | 0.19005 | 64.329 | 327 | 0.25832 | 194.737 | 399.2029 | 42.3775 | 93.471 | 61.5751 | 0.038017 | 1
39 | 6 | 238 | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.75 | 2021-06-22 14:19 | 0.03 | 2021-06-22 15:34 | 2021-06-22 16:32 | 133 | 58 | 5.09 | 5.09 | 0.86 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 95.823 | 88.507 | O | 0.996 | 06_S_GC3_LI_I10 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 163218 | NM | i06_S_GC2_LI_I10 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 489.8 | 256 | 256 | 300 | 163218 | 231607 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.182 | 0.068379 | 0.061852 | 100.107 | 1464 | 0.67298 | 191.1 | 1787.2571 | 65.558 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.182 | 0.080979 | 0.078914 | 96.608 | 1193 | 0.51498 | 190.9572 | 1456.4192 | 63.2665 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.182 | 0.088113 | 0.087445 | 93.664 | 1063 | 0.43718 | 190.8671 | 1297.7147 | 61.3386 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.182 | 0.094436 | 0.095977 | 90.281 | 956 | 0.37466 | 190.7557 | 1167.0886 | 59.1231 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.182 | 0.099563 | 0.10024 | 86.819 | 872 | 0.32891 | 190.6002 | 1064.5411 | 56.8559 | 30 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.182 | 0.10461 | 0.10451 | 82.848 | 792 | 0.2872 | 190.4493 | 966.8768 | 54.2554 | 35 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.182 | 0.10919 | 0.10735 | 78.507 | 719 | 0.25339 | 190.2503 | 877.7581 | 51.4126 | 40 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.182 | 0.11354 | 0.11162 | 73.802 | 650 | 0.22431 | 190.1003 | 793.5226 | 48.3314 | 96.15 | 62.9666 | -0.45078 | 1
39 | 6 | 239 | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.56 | 2021-06-22 14:20 | 0.02 | 2021-06-22 15:35 | 2021-06-22 16:38 | 138 | 63 | 4.91 | 4.91 | 0.83 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 93.996 | 87.626 | O | 1.04 | 06_S_GC3_LI_I15 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 163814 | NM | i06_S_GC2_LI_I15 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 489.8 | 256 | 256 | 300 | 163814 | 219409 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.142 | 0.054434 | 0.050477 | 97.546 | 1792 | 0.66316 | 192.4947 | 2187.6808 | 66.2227 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.142 | 0.06508 | 0.064898 | 93.976 | 1444 | 0.49369 | 192.4112 | 1762.841 | 63.799 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.142 | 0.070143 | 0.069336 | 91.466 | 1304 | 0.42251 | 192.347 | 1591.9284 | 62.095 | 20 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.142 | 0.07412 | 0.072664 | 88.796 | 1198 | 0.37216 | 192.2066 | 1462.5232 | 60.2824 | 25 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.142 | 0.078079 | 0.077102 | 85.497 | 1095 | 0.32645 | 192.0453 | 1336.7804 | 58.0428 | 30 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.142 | 0.081402 | 0.08043 | 82.135 | 1009 | 0.29175 | 191.8424 | 1231.7912 | 55.7604 | 35 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.142 | 0.084959 | 0.081539 | 77.907 | 917 | 0.25824 | 191.7071 | 1119.4773 | 52.89 | 40 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.142 | 0.08805 | 0.084867 | 73.61 | 836 | 0.23257 | 191.5063 | 1020.5922 | 49.9728 | 93.2997 | 63.34 | -0.47249 | 1
39 | 6 | 240 | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.38 | 2021-06-22 14:18 | 0.02 | 2021-06-22 15:36 | 2021-06-22 16:54 | 156 | 78 | 4.68 | 4.68 | 0.75 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 90.538 | 83.148 | O | 1.03 | 06_S_GC3_LI_I20 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 165458 | NM | i06_S_GC2_LI_I20 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 489.8 | 256 | 256 | 300 | 165458 | 205153 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.1 | 0.030619 | 0.020703 | 97.431 | 3182 | 0.84788 | 188.7939 | 3884.5984 | 69.3953 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.1 | 0.044077 | 0.044141 | 90.843 | 2061 | 0.52014 | 188.5763 | 2516.0771 | 64.703 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.1 | 0.048333 | 0.048047 | 88.014 | 1821 | 0.43354 | 188.4568 | 2223.0841 | 62.688 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.1 | 0.051637 | 0.051953 | 85.046 | 1647 | 0.37301 | 188.3214 | 2010.6642 | 60.5741 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.1 | 0.05437 | 0.054297 | 81.99 | 1508 | 0.32719 | 188.0878 | 1840.9724 | 58.3974 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.1 | 0.056944 | 0.055859 | 78.526 | 1379 | 0.28769 | 187.8882 | 1683.4887 | 55.9302 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.1 | 0.059665 | 0.058984 | 74.164 | 1243 | 0.24994 | 187.5716 | 1517.4594 | 52.8234 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.1 | 0.061953 | 0.059766 | 69.945 | 1129 | 0.22105 | 187.4246 | 1378.2877 | 49.8184 | 87.1533 | 62.075 | -0.61448 | 1
39 | 6 | 242 | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.85 | 2021-06-22 14:13 | 0.05 | 2021-06-22 15:37 | 2021-06-22 17:01 | 168 | 84 | 5 | 5 | 0.79 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 99.313 | 90.354 | O | 1.06 | 06_S_GC3_LI_I30 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 170112 | NM | i06_S_GC2_LI_I30 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 489.8 | 256 | 256 | 300 | 170112 | 218143 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.088 | 0.027741 | 0.022344 | 106.219 | 3829 | 0.78169 | 188.1564 | 4674.4586 | 70.8127 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.088 | 0.037674 | 0.036781 | 99.384 | 2638 | 0.50699 | 188.0158 | 3220.481 | 66.256 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.088 | 0.041595 | 0.040906 | 95.793 | 2303 | 0.41398 | 187.8321 | 2811.5116 | 63.862 | 20 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.088 | 0.044143 | 0.044344 | 92.613 | 2098 | 0.35987 | 187.6445 | 2561.2468 | 61.742 | 25 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.088 | 0.046145 | 0.045719 | 89.521 | 1940 | 0.32114 | 187.3748 | 2368.3598 | 59.6807 | 30 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.088 | 0.0486 | 0.047781 | 84.904 | 1747 | 0.27839 | 187.0544 | 2132.7446 | 56.6027 | 35 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.088 | 0.050603 | 0.049844 | 80.458 | 1590 | 0.24712 | 186.7981 | 1941.0784 | 53.6387 | 40 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.088 | 0.053085 | 0.051906 | 74.001 | 1394 | 0.21315 | 186.4149 | 1701.8008 | 49.334 | 94.6127 | 63.0752 | -0.85881 | 1
39 | 6 | 244 | 4 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 4.66 | 2021-06-22 14:30 |  |  | 2021-06-22 17:17 | 167 |  | 4.03 | 4.03 | 0.7 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 76.148 | 73.202 | O | 1.06 | 06_S_GC3_LI_Ser |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 171706 | NM | i06_S_GC2_LI_Ser | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 489.8 | 256 | 256 | 300 | 171706 | 193043 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.248 | 0.098498 | 0.076531 | 81.064 | 823 | 0.75384 | 190.1481 | 1004.7217 | 67.0505 | 10 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.248 | 0.11997 | 0.11141 | 78.099 | 651 | 0.57508 | 190.1808 | 794.7434 | 64.598 | 15 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.248 | 0.13351 | 0.13078 | 75.568 | 566 | 0.47761 | 190.1927 | 690.9751 | 62.5045 | 20 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.248 | 0.14407 | 0.14434 | 73.046 | 507 | 0.40865 | 190.1613 | 618.9476 | 60.4185 | 25 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.248 | 0.15175 | 0.15209 | 70.869 | 467 | 0.36179 | 190.2451 | 570.1155 | 58.6179 | 30 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.248 | 0.16207 | 0.16372 | 67.421 | 416 | 0.30268 | 190.1347 | 507.8545 | 55.7659 | 35 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.248 | 0.16578 | 0.16759 | 65.982 | 398 | 0.28263 | 190.2085 | 485.88 | 54.5757 | 40 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.248 | 0.17457 | 0.17728 | 61.972 | 355 | 0.23922 | 190.2853 | 433.3854 | 51.2589 | 78.6398 | 65.0453 | 0.054937 | 1
39 | 6 | 243 | 4 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.1049 | StandardisÂ‚ | Rou | 1 | Seringue | oui | ESTIMABL2 | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  | 15 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 | 5 | 5.37 | 2021-06-22 14:41 |  |  | 2021-06-22 17:26 | 165 |  | 4.65 | 4.65 | 0.74 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 82.347 | 80.005 | O | 0.994 | 06_S_GC3_LI_Rou |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 172621 | NM | i06_S_GC2_LI_Rou | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [1,104900, 1,104900] | 1017.5 | 489.8 | 256 | 256 | 300 | 172621 | 203283 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.544 | 0.19693 | 0.14663 | 84.485 | 429 | 0.78793 | 189.97 | 523.7249 | 60.5627 | 10 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.544 | 0.23887 | 0.20187 | 80.976 | 339 | 0.62193 | 190.0076 | 413.8526 | 58.0473 | 15 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.544 | 0.26806 | 0.24013 | 77.737 | 290 | 0.52605 | 189.9759 | 354.0332 | 55.7254 | 20 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.544 | 0.29466 | 0.26987 | 74.255 | 252 | 0.4485 | 190.0617 | 307.6426 | 53.2294 | 25 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.544 | 0.3148 | 0.30812 | 71.145 | 226 | 0.39583 | 190.0753 | 275.9017 | 51 | 30 | Fantome thyroide | 0.164 | 0.544 | 0.34204 | 0.33363 | 66.356 | 194 | 0.33111 | 190.0494 | 236.836 | 47.567 | 35 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.544 | 0.357 | 0.34637 | 63.546 | 178 | 0.29714 | 190.176 | 217.3031 | 45.5527 | 40 | Fantome thyroide | 0.218 | 0.544 | 0.37541 | 0.37612 | 59.69 | 159 | 0.2583 | 190.2404 | 194.1078 | 42.7885 | 84.0846 | 60.2757 | 0.12234 | 1
2 | 14 | 478 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale | cale maison | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.5 | 2020-11-07 09:40 | 0 | 2020-11-07 09:56 | 2020-11-07 10:28 | 49 | 33 | 18.66 | 18.66 |  | fixation | 135 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 67.6 | Semi-automatique | 15 | 207.873 | 207.873 | N | 1.2193 | 14_L_GC13_PT_I3 |  | 0 | O_L_GC13_PT_I3 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 102848.653 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,29609025@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 184.938 | 102848.653 | None | 99m Technetium | 139.93 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.208 | 0.068817 | 0.057688 | 308.093 | 4477 | 0.71242 | 160.7538 | 3618.216 | 89.2779 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.208 | 0.082428 | 0.075563 | 294.679 | 3575 | 0.55441 | 160.8863 | 2889.2388 | 85.3909 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.208 | 0.092233 | 0.085312 | 281.311 | 3050 | 0.45887 | 160.9067 | 2464.945 | 81.5171 | 20 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.208 | 0.099927 | 0.096687 | 267.805 | 2680 | 0.39391 | 160.8668 | 2165.9189 | 77.6034 | 25 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.208 | 0.1067 | 0.10156 | 254.052 | 2381 | 0.34201 | 160.9019 | 1924.2735 | 73.6181 | 30 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.208 | 0.11411 | 0.11131 | 236.432 | 2072 | 0.29143 | 160.7919 | 1674.5462 | 68.5123 | 35 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.208 | 0.12021 | 0.11781 | 220.34 | 1833 | 0.2532 | 160.8206 | 1481.3915 | 63.8492 | 40 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.208 | 0.12683 | 0.12431 | 200.9 | 1584 | 0.21555 | 160.8948 | 1280.155 | 58.216 | 316.1979 | 91.6265 | 0.005263 | 1
39 | 6 | 210 | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 2.209 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.75 | 2021-06-22 14:19 | 0.03 | 2021-06-22 15:34 | 2021-06-22 16:26 | 127 | 52 | 5.12 | 5.12 | 0.75 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 96.055 | 89.588 | O | 1.03 | 06_L_GC3_LI_I10 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 162659 | NM | i06_L_GC2_LI_I10 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [2,209800, 2,209800] | 1017.5 | 489.8 | 128 | 128 | 300 | 162659 | 202887 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.641 | 0.23932 | 0.19781 | 98.839 | 413 | 0.70128 | 190.3661 | 2016.7682 | 64.3483 | 10 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.641 | 0.28759 | 0.28294 | 95.192 | 331 | 0.53165 | 190.2616 | 1616.3445 | 61.974 | 15 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.641 | 0.31401 | 0.31299 | 92.318 | 294 | 0.45095 | 190.095 | 1435.6655 | 60.1029 | 20 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.641 | 0.33759 | 0.32801 | 88.786 | 263 | 0.38758 | 189.9546 | 1284.2858 | 57.8034 | 25 | Fantome thyroide | 0.161 | 0.641 | 0.35627 | 0.34804 | 85.505 | 240 | 0.34092 | 189.9851 | 1171.9718 | 55.6673 | 30 | Fantome thyroide | 0.195 | 0.641 | 0.38017 | 0.37809 | 80.597 | 212 | 0.28551 | 189.768 | 1035.2418 | 52.472 | 35 | Fantome thyroide | 0.231 | 0.641 | 0.39433 | 0.3831 | 77.289 | 196 | 0.25453 | 189.7369 | 957.1103 | 50.3184 | 40 | Fantome thyroide | 0.259 | 0.641 | 0.4057 | 0.39311 | 73.838 | 182 | 0.2342 | 189.2808 | 888.7453 | 48.0716 | 95.6692 | 62.2846 | -0.51817 | 1
39 | 6 | 211 | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 2.209 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.56 | 2021-06-22 14:20 | 0.02 | 2021-06-22 15:35 | 2021-06-22 16:43 | 143 | 68 | 4.89 | 4.89 | 0.71 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 94.197 | 88.704 | O | 1.05 | 06_L_GC3_LI_I15 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 164332 | NM | i06_L_GC2_LI_I15 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [2,209800, 2,209800] | 1017.5 | 489.8 | 128 | 128 | 300 | 164332 | 193021 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.498 | 0.18912 | 0.16146 | 96.073 | 508 | 0.70509 | 191.7712 | 2480.6737 | 65.4894 | 10 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.498 | 0.22846 | 0.22371 | 92.528 | 405 | 0.52975 | 191.6956 | 1977.7025 | 63.0729 | 15 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.498 | 0.25175 | 0.25095 | 89.37 | 355 | 0.44068 | 191.711 | 1733.5417 | 60.9202 | 20 | Fantome thyroide | 0.101 | 0.498 | 0.26913 | 0.26262 | 86.391 | 321 | 0.37975 | 191.4564 | 1567.5123 | 58.8896 | 25 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.498 | 0.28068 | 0.27429 | 83.922 | 299 | 0.34289 | 191.2981 | 1460.0816 | 57.2065 | 30 | Fantome thyroide | 0.151 | 0.498 | 0.29886 | 0.29374 | 79.198 | 265 | 0.29035 | 191.2996 | 1294.0523 | 53.9864 | 35 | Fantome thyroide | 0.176 | 0.498 | 0.31012 | 0.30541 | 75.98 | 245 | 0.25909 | 191.048 | 1196.3879 | 51.7928 | 40 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.498 | 0.32356 | 0.31709 | 71.506 | 221 | 0.22514 | 190.7752 | 1079.1907 | 48.743 | 92.4393 | 63.0125 | -0.48243 | 1
39 | 6 | 212 | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 2.209 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.38 | 2021-06-22 14:18 | 0.02 | 2021-06-22 15:36 | 2021-06-22 16:49 | 151 | 73 | 4.7 | 4.7 | 0.67 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 90.513 | 84.446 | O | 1.04 | 06_L_GC3_LI_I20 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 164933 | NM | i06_L_GC2_LI_I20 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [2,209800, 2,209800] | 1017.5 | 489.8 | 128 | 128 | 300 | 164933 | 181364 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.361 | 0.13738 | 0.11986 | 91.908 | 669 | 0.68489 | 187.7985 | 3266.8715 | 65.183 | 10 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.361 | 0.16292 | 0.15935 | 88.793 | 545 | 0.52583 | 187.7732 | 2661.3527 | 62.9738 | 15 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.361 | 0.17995 | 0.17909 | 85.655 | 476 | 0.43428 | 187.5695 | 2324.4108 | 60.7482 | 20 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.361 | 0.19208 | 0.19319 | 82.787 | 431 | 0.37477 | 187.3656 | 2104.6661 | 58.7142 | 25 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.361 | 0.20362 | 0.20165 | 79.41 | 390 | 0.32293 | 187.1474 | 1904.4543 | 56.3191 | 30 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.361 | 0.21133 | 0.21011 | 76.714 | 363 | 0.29095 | 187.116 | 1772.6074 | 54.4071 | 35 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.361 | 0.22225 | 0.22139 | 72.231 | 325 | 0.24971 | 186.9792 | 1587.0452 | 51.2277 | 40 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.361 | 0.22824 | 0.22704 | 69.385 | 304 | 0.2291 | 186.7653 | 1484.4977 | 49.2092 | 86.7084 | 61.4953 | -0.53968 | 1
39 | 6 | 214 | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 2.209 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.85 | 2021-06-22 14:13 | 0.05 | 2021-06-22 15:37 | 2021-06-22 17:06 | 173 | 89 | 4.98 | 4.98 | 0.7 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 96.429 | 89.174 | O | 1.04 | 06_L_GC3_LI_I30 |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 170623 | NM | i06_L_GC2_LI_I30 | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [2,209800, 2,209800] | 1017.5 | 489.8 | 128 | 128 | 300 | 170623 | 189832 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.306 | 0.11012 | 0.09682 | 99.544 | 904 | 0.72092 | 187.507 | 4414.4273 | 66.6292 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.306 | 0.13712 | 0.13507 | 95.299 | 695 | 0.51749 | 187.2604 | 3393.8351 | 63.7878 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.306 | 0.15025 | 0.1518 | 92.256 | 614 | 0.4321 | 187.0966 | 2998.2946 | 61.751 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.306 | 0.1598 | 0.15898 | 89.328 | 559 | 0.37598 | 186.9754 | 2729.7178 | 59.7912 | 25 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.306 | 0.16836 | 0.16615 | 86.032 | 511 | 0.33029 | 186.6992 | 2495.3234 | 57.585 | 30 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.306 | 0.17604 | 0.17093 | 82.388 | 468 | 0.29364 | 186.5059 | 2285.3451 | 55.1459 | 35 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.306 | 0.18592 | 0.18049 | 76.972 | 414 | 0.25058 | 186.0514 | 2021.6514 | 51.5207 | 40 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.306 | 0.19234 | 0.19005 | 72.897 | 379 | 0.22551 | 185.6547 | 1850.7389 | 48.7932 | 91.7298 | 61.3988 | -0.86492 | 1
39 | 6 | 216 | 4 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 2.209 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 4.66 | 2021-06-22 14:30 |  |  | 2021-06-22 17:11 | 161 |  | 4.05 | 4.05 | 0.64 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 79.374 | 75.854 | O | 1.02 | 06_L_GC3_LI_Ser |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 171142 | NM | i06_L_GC2_LI_Ser | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [2,209800, 2,209800] | 1017.5 | 489.8 | 128 | 128 | 300 | 171142 | 170673 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.873 | 0.33357 | 0.28304 | 81.39 | 244 | 0.75519 | 189.377 | 1191.5047 | 66.9877 | 10 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.873 | 0.40753 | 0.35125 | 78.246 | 192 | 0.57492 | 189.3309 | 937.5775 | 64.4 | 15 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.873 | 0.44005 | 0.36489 | 76.128 | 173 | 0.50913 | 189.3661 | 844.7964 | 62.6568 | 20 | Fantome thyroide | 0.175 | 0.873 | 0.49379 | 0.52175 | 72.093 | 146 | 0.40946 | 189.6116 | 712.9495 | 59.3358 | 25 | Fantome thyroide | 0.222 | 0.873 | 0.52568 | 0.56268 | 69.39 | 132 | 0.35353 | 189.2012 | 644.5845 | 57.1111 | 30 | Fantome thyroide | 0.281 | 0.873 | 0.54466 | 0.5695 | 67.538 | 124 | 0.32215 | 189.2363 | 605.5188 | 55.5868 | 35 | Fantome thyroide | 0.308 | 0.873 | 0.56009 | 0.57632 | 65.531 | 117 | 0.30081 | 189.4253 | 571.3363 | 53.935 | 40 | Fantome thyroide | 0.351 | 0.873 | 0.60154 | 0.59678 | 59.552 | 99 | 0.24823 | 189.2906 | 483.4384 | 49.014 | 79.281 | 65.2518 | -0.021298 | 1
39 | 6 | 215 | 4 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 670 CZT | 9 | GC3 | 2016 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 2.209 | Local | Rou | 1 | Seringue | oui | ESTIMABL2 |  |  |  | 15cm | carton |  | 12 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 0.3% | Co-57 | Co-57 |  | 5.37 | 2021-06-22 14:41 |  |  | 2021-06-22 17:32 | 171 |  | 4.62 | 4.62 | 0.67 | FIXATION I123 | 300 |  | 2 | 128x128 | 159 | 20% | non | oui | seringue | Xeleris | Thyroid uptake | 57 | Manuel |  | 80.875 | 78.307 | O | 1 | 06_L_GC3_LI_Rou |  | 0 | SFPM_THYROIDE^I123^^^ | SFPM_THYROIDE_I123 | 20210622 | 20210622 | 173200 | NM | i06_L_GC2_LI_Rou | Tandem_Apollo | User&PHYSIQUE&GT SFPM I123 | [2,209800, 2,209800] | 1017.5 | 489.8 | 128 | 128 | 300 | 173200 | 180393 | I123_EM | 159 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.091 | 1.784 | 0.63423 | 0.46691 | 83.719 | 132 | 0.8062 | 188.6452 | 644.5845 | 60.4033 | 10 | Fantome thyroide | 0.179 | 1.784 | 0.76705 | 0.63416 | 80.54 | 105 | 0.6415 | 188.7335 | 512.7377 | 58.1097 | 15 | Fantome thyroide | 0.27 | 1.784 | 0.87916 | 0.71778 | 76.487 | 87 | 0.53169 | 188.6162 | 424.8398 | 55.1854 | 20 | Fantome thyroide | 0.358 | 1.784 | 0.9877 | 0.95472 | 72.102 | 73 | 0.43733 | 188.7245 | 356.4748 | 52.0216 | 25 | Fantome thyroide | 0.468 | 1.784 | 1.0411 | 0.98259 | 69.751 | 67 | 0.39405 | 188.7181 | 327.1755 | 50.3254 | 30 | Fantome thyroide | 0.536 | 1.784 | 1.0957 | 1.0662 | 66.837 | 61 | 0.3549 | 188.8459 | 297.8762 | 48.2229 | 35 | Fantome thyroide | 0.633 | 1.784 | 1.1519 | 1.0802 | 63.355 | 55 | 0.31922 | 188.7546 | 268.5769 | 45.7107 | 40 | Fantome thyroide | 0.723 | 1.784 | 1.262 | 1.2335 | 56.788 | 45 | 0.24772 | 188.7536 | 219.7447 | 40.9726 | 84.1069 | 60.6832 | 0.01065 | 1
40 | 5 | 178 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 4 | Secours |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 25.83 | 2021-03-22 17:00 | 0.27 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 16:56 | -4 | 85 | 25.8 | 25.8 | 1.69 | THYR Tc W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 74.05 | Manuel |  | 470.498 | 469.792 | O | 0.791 | 05_S_GC5_PT_I3 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 165624 | NM | S_GC2_WT_I3 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [1,104900, 1,104900] | 967.3 | 673.5 | 256 | 256 | 300 | 165624 | 470501 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.082 | 1.624 | 0.5865 | 0.50116 | 442.806 | 755 | 0.69258 | 203.8888 | 921.707 | 57.2101 | 10 | Fantome thyroide | 0.163 | 1.624 | 0.67532 | 0.60266 | 428.831 | 635 | 0.56656 | 203.7863 | 775.2105 | 55.4045 | 15 | Fantome thyroide | 0.246 | 1.624 | 0.74477 | 0.65341 | 412.605 | 554 | 0.48388 | 203.717 | 676.3254 | 53.3081 | 20 | Fantome thyroide | 0.327 | 1.624 | 0.80268 | 0.72953 | 394.919 | 492 | 0.42463 | 203.7118 | 600.6356 | 51.0231 | 25 | Fantome thyroide | 0.406 | 1.624 | 0.85296 | 0.79297 | 376.157 | 441 | 0.38012 | 203.672 | 538.3746 | 48.5991 | 30 | Fantome thyroide | 0.488 | 1.624 | 0.90444 | 0.83103 | 354.54 | 392 | 0.33955 | 203.7471 | 478.5552 | 45.8062 | 35 | Fantome thyroide | 0.569 | 1.624 | 0.96954 | 0.91984 | 323.828 | 334 | 0.29514 | 203.7368 | 407.7485 | 41.8382 | 40 | Fantome thyroide | 0.65 | 1.624 | 1.0337 | 0.99597 | 292.542 | 283 | 0.2551 | 203.8412 | 345.4875 | 37.7961 | 457.3648 | 59.0911 | 0.026933 | 1
40 | 5 | 175 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 23.67 | 2021-03-22 17:20 | 0.1 | 2021-03-22 15:33 | 2021-03-22 17:15 | -5 | 102 | 23.82 | 23.81 | 1.66 | THYR Tc W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 74.05 | Manuel |  | 455.756 | 455.208 | O | 0.831 | 05_S_GC5_PT_I10 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 171559 | NM | S_GC2_WT_I10 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.7 | 673.5 | 256 | 256 | 300 | 171559 | 455758 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.94 | 0.36847 | 0.30477 | 433.319 | 1176 | 0.69235 | 201.6448 | 1435.6655 | 60.6634 | 10 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.94 | 0.42012 | 0.37086 | 421.799 | 1004 | 0.573 | 201.5871 | 1225.6872 | 59.0507 | 15 | Fantome thyroide | 0.141 | 0.94 | 0.45804 | 0.42227 | 409.026 | 893 | 0.49843 | 201.5221 | 1090.178 | 57.2625 | 20 | Fantome thyroide | 0.188 | 0.94 | 0.4956 | 0.47367 | 392.518 | 792 | 0.43396 | 201.4531 | 966.8768 | 54.9514 | 25 | Fantome thyroide | 0.235 | 0.94 | 0.53684 | 0.51773 | 370.959 | 691 | 0.37089 | 201.5815 | 843.5756 | 51.9332 | 30 | Fantome thyroide | 0.282 | 0.94 | 0.57206 | 0.55445 | 351.244 | 614 | 0.31973 | 201.5372 | 749.5737 | 49.1732 | 35 | Fantome thyroide | 0.33 | 0.94 | 0.60131 | 0.59117 | 332.522 | 553 | 0.28078 | 201.5369 | 675.1046 | 46.5521 | 40 | Fantome thyroide | 0.376 | 0.94 | 0.63255 | 0.62789 | 310.584 | 491 | 0.24163 | 201.4855 | 599.4148 | 43.4809 | 442.2628 | 61.9156 | -0.050437 | 1
40 | 5 | 176 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 23.85 | 2021-03-22 17:40 | 0.01 | 2021-03-22 15:34 | 2021-03-22 17:32 | -8 | 118 | 24.21 | 24.21 | 1.6 | THYR Tc W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 74.05 | Manuel |  | 444.244 | 443.735 | O | 0.797 | 05_S_GC5_PT_I15 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 173231 | NM | S_GC2_WT_I15 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [1,104900, 1,104900] | 967.3 | 673.5 | 256 | 256 | 300 | 173231 | 444244 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.746 | 0.29211 | 0.2477 | 423.553 | 1450 | 0.66588 | 205.5211 | 1770.1658 | 58.3165 | 10 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.746 | 0.33085 | 0.29432 | 412.236 | 1246 | 0.55187 | 205.4622 | 1521.1218 | 56.7584 | 15 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.746 | 0.35845 | 0.32929 | 400.03 | 1116 | 0.48242 | 205.4584 | 1362.4173 | 55.0778 | 20 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.746 | 0.38487 | 0.36426 | 384.866 | 1000 | 0.42409 | 205.5081 | 1220.804 | 52.9899 | 25 | Fantome thyroide | 0.187 | 0.746 | 0.41284 | 0.40505 | 365.359 | 885 | 0.36959 | 205.5525 | 1080.4115 | 50.3041 | 30 | Fantome thyroide | 0.224 | 0.746 | 0.44426 | 0.44585 | 342.078 | 770 | 0.31139 | 205.7553 | 940.0191 | 47.0987 | 35 | Fantome thyroide | 0.262 | 0.746 | 0.46788 | 0.46334 | 322.371 | 689 | 0.27088 | 205.6859 | 841.134 | 44.3854 | 40 | Fantome thyroide | 0.301 | 0.746 | 0.49032 | 0.48665 | 302.038 | 616 | 0.23428 | 205.7867 | 752.0153 | 41.5858 | 432.9414 | 59.6092 | 0.15768 | 1
40 | 5 | 177 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 25.78 | 2021-03-22 18:00 | 0.02 | 2021-03-22 15:35 | 2021-03-22 17:49 | -11 | 134 | 26.32 | 26.31 | 1.61 | THYR Tc W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 74.05 | Manuel |  | 449.249 | 448.761 | O | 0.742 | 05_S_GC5_PT_I20 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 174941 | NM | S_GC2_WT_I20 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.7 | 673.5 | 256 | 256 | 300 | 174941 | 449249 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.492 | 0.21436 | 0.19411 | 430.644 | 2009 | 0.62578 | 201.9326 | 2452.5953 | 54.5602 | 10 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.492 | 0.23985 | 0.22486 | 421.904 | 1759 | 0.516 | 201.8712 | 2147.3943 | 53.4529 | 15 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.492 | 0.25803 | 0.24792 | 412.324 | 1598 | 0.44609 | 201.8277 | 1950.8448 | 52.2392 | 20 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.492 | 0.27269 | 0.2633 | 401.402 | 1472 | 0.3958 | 201.8036 | 1797.0235 | 50.8554 | 25 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.492 | 0.28417 | 0.27867 | 390.729 | 1375 | 0.36005 | 201.7518 | 1678.6055 | 49.5032 | 30 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.492 | 0.29661 | 0.29405 | 376.401 | 1269 | 0.32562 | 201.7655 | 1549.2003 | 47.688 | 35 | Fantome thyroide | 0.173 | 0.492 | 0.31374 | 0.31327 | 353.582 | 1127 | 0.28284 | 201.78 | 1375.8461 | 44.7969 | 40 | Fantome thyroide | 0.197 | 0.492 | 0.3318 | 0.33248 | 328.485 | 990 | 0.23868 | 201.9359 | 1208.596 | 41.6173 | 438.0158 | 55.4942 | 0.032044 | 1
40 | 5 | 179 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 25.7 | 2021-03-22 18:20 | 0.08 | 2021-03-22 15:36 | 2021-03-22 18:06 | -14 | 150 | 26.34 | 26.34 | 1.79 | THYR Tc W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 74.05 | Manuel |  | 498.045 | 497.455 | O | 0.826 | 05_S_GC5_PT_I30 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 180638 | NM | S_GC2_WT_I30 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.8 | 673.5 | 256 | 256 | 300 | 180638 | 498046 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.418 | 0.18256 | 0.16491 | 479.216 | 2625 | 0.62698 | 201.0048 | 3204.6105 | 60.6449 | 10 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.418 | 0.20481 | 0.19104 | 469.431 | 2292 | 0.51427 | 200.9253 | 2798.0828 | 59.4066 | 15 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.418 | 0.21942 | 0.21063 | 459.254 | 2093 | 0.44852 | 200.9026 | 2555.1428 | 58.1187 | 20 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.418 | 0.23173 | 0.22696 | 447.236 | 1930 | 0.39917 | 200.883 | 2356.1517 | 56.5978 | 25 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.418 | 0.24055 | 0.23349 | 436.124 | 1813 | 0.36762 | 200.8487 | 2213.3177 | 55.1916 | 30 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.418 | 0.25174 | 0.24982 | 419.149 | 1665 | 0.33184 | 200.8992 | 2032.6387 | 53.0434 | 35 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.418 | 0.27069 | 0.26941 | 387.363 | 1431 | 0.27539 | 201.2745 | 1746.9705 | 49.0209 | 40 | Fantome thyroide | 0.168 | 0.418 | 0.28334 | 0.28248 | 364.944 | 1288 | 0.23856 | 201.3261 | 1572.3956 | 46.1838 | 485.9849 | 61.5015 | 0.19907 | 1
40 | 5 | 181 | 1 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 35.9 | 2021-03-22 15:37 |  |  | 2021-03-22 18:54 | 197 |  | 24.58 | 24.57 | 1.98 | THYR Tc W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 74.05 | Manuel |  | 557.006 | 556.124 | O | 0.993 | 05_S_GC5_PT_Ser | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 185454 | NM | S_GC2_WT_SER | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.7 | 506.3 | 256 | 256 | 300 | 185454 | 557006 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.082 | 1.621 | 0.72321 | 0.62687 | 523.603 | 724 | 0.67705 | 196.4111 | 883.8621 | 71.0355 | 10 | Fantome thyroide | 0.165 | 1.621 | 0.81332 | 0.81683 | 513.203 | 631 | 0.56578 | 196.3947 | 770.3273 | 69.6246 | 15 | Fantome thyroide | 0.244 | 1.621 | 0.91251 | 0.90548 | 496.404 | 544 | 0.45729 | 196.3652 | 664.1174 | 67.3455 | 20 | Fantome thyroide | 0.326 | 1.621 | 0.94643 | 0.93081 | 488.358 | 516 | 0.42415 | 196.3809 | 629.9349 | 66.254 | 25 | Fantome thyroide | 0.406 | 1.621 | 1.0407 | 1.0828 | 462.071 | 444 | 0.33759 | 196.3928 | 542.037 | 62.6877 | 30 | Fantome thyroide | 0.493 | 1.621 | 1.0677 | 1.1081 | 453.789 | 425 | 0.31317 | 196.3723 | 518.8417 | 61.5641 | 35 | Fantome thyroide | 0.568 | 1.621 | 1.0953 | 1.1334 | 442.497 | 404 | 0.29189 | 196.346 | 493.2048 | 60.0322 | 40 | Fantome thyroide | 0.65 | 1.621 | 1.1722 | 1.1968 | 409.084 | 349 | 0.23324 | 196.4167 | 426.0606 | 55.4991 | 530.3277 | 71.9479 | 0.011198 | 1
40 | 5 | 180 | 1 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule | Seringue 3ml | 9 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 74 | 25.29 | 2021-03-22 18:40 | 0 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 18:33 | -7 | 182 | 25.63 | 25.63 | 2.01 | THYR Tc W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 74.05 | Manuel |  | 569.393 | 568.241 | O | 0.974 | 05_S_GC5_PT_Rou | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 183307 | NM | S_GC2_WT_ROU | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [1,104900, 1,104900] | 1002.4 | 673.5 | 256 | 256 | 300 | 183307 | 569393 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.339 | 6.524 | 2.1629 | 1.5545 | 508.281 | 235 | 0.80864 | 205.1143 | 286.8889 | 66.105 | 10 | Fantome thyroide | 0.655 | 6.524 | 2.6807 | 2.2681 | 482.518 | 180 | 0.62919 | 205.0321 | 219.7447 | 62.7543 | 15 | Fantome thyroide | 0.984 | 6.524 | 3.0401 | 2.7268 | 459.062 | 151 | 0.5289 | 205.0477 | 184.3414 | 59.7037 | 20 | Fantome thyroide | 1.311 | 6.524 | 3.3171 | 2.8797 | 437.852 | 132 | 0.46167 | 205.0566 | 161.1461 | 56.9452 | 25 | Fantome thyroide | 1.639 | 6.524 | 3.562 | 3.2365 | 416.756 | 117 | 0.4083 | 205.0318 | 142.8341 | 54.2016 | 30 | Fantome thyroide | 1.988 | 6.524 | 3.9302 | 3.7462 | 381.232 | 97 | 0.33686 | 205.1256 | 118.418 | 49.5815 | 35 | Fantome thyroide | 2.302 | 6.524 | 4.1137 | 3.9501 | 362.009 | 88 | 0.30418 | 205.1268 | 107.4308 | 47.0814 | 40 | Fantome thyroide | 2.641 | 6.524 | 4.3061 | 4.001 | 340.182 | 79 | 0.2727 | 205.067 | 96.4435 | 44.2427 | 522.8153 | 67.9952 | 0.017024 | 1
3 | 14 | 485 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale | cale maison | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.2% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.5 | 2020-11-07 09:40 | 0 | 2020-11-07 09:56 | 2020-11-07 10:48 | 69 | 53 | 17.96 | 17.96 |  | fixation | 206 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5CM_T2 | 58.32 | Semi-automatique | 15 | 284.9186 | 284.9186 | N | 1.3204 | 14_L_GC15_PT_I3 |  | 0 | O_L_GC15_PT_I3 | 17031982 | 20201107 | 20201107 | 104854.424 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,70127748@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 206.25 | 104854.424 | None | 99m Technetium | 139.57 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.199 | 0.068626 | 0.056746 | 308.199 | 4491 | 0.72135 | 164.4142 | 3629.5305 | 83.2015 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.199 | 0.08271 | 0.075402 | 295.523 | 3573 | 0.55507 | 164.5106 | 2887.6225 | 79.7794 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.199 | 0.09141 | 0.086285 | 284.285 | 3110 | 0.46877 | 164.5212 | 2513.4357 | 76.7456 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.199 | 0.098746 | 0.095613 | 272.242 | 2757 | 0.40456 | 164.5141 | 2228.1486 | 73.4945 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.199 | 0.10629 | 0.10339 | 257.327 | 2421 | 0.34559 | 164.4673 | 1956.6006 | 69.468 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.199 | 0.11229 | 0.10961 | 243.669 | 2170 | 0.30292 | 164.4339 | 1753.7478 | 65.7809 | 35 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.199 | 0.11851 | 0.11738 | 227.664 | 1921 | 0.26255 | 164.5587 | 1552.5113 | 61.4602 | 40 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.199 | 0.12483 | 0.1236 | 209.707 | 1680 | 0.22491 | 164.5225 | 1357.7402 | 56.6125 | 314.8378 | 84.9937 | 0.0072345 | 1
40 | 5 | 147 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 23.67 | 2021-03-22 17:20 | 0.1 | 2021-03-22 15:33 | 2021-03-22 17:21 | 1 | 108 | 23.54 | 23.54 | 1.62 | THYR Tc W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 68.07 | Manuel |  | 867.753 | 866.094 | O | 0.893 | 05_L_GC5_PT_I10 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 172138 | NM | L_GC2_WT_I10 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [0,736600, 0,736600] | 957 | 673.5 | 256 | 256 | 600 | 172138 | 892695 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.796 | 0.31161 | 0.25186 | 852.88 | 2737 | 0.69704 | 135.319 | 1485.0403 | 60.3852 | 10 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.796 | 0.35603 | 0.31405 | 829.539 | 2330 | 0.57651 | 135.2624 | 1264.2104 | 58.7326 | 15 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.796 | 0.38925 | 0.35758 | 803.019 | 2063 | 0.50033 | 135.211 | 1119.3416 | 56.8549 | 20 | Fantome thyroide | 0.16 | 0.796 | 0.42007 | 0.39489 | 771.249 | 1836 | 0.43872 | 135.1518 | 996.1761 | 54.6056 | 25 | Fantome thyroide | 0.199 | 0.796 | 0.45422 | 0.43842 | 730.393 | 1608 | 0.37727 | 135.2024 | 872.4679 | 51.7129 | 30 | Fantome thyroide | 0.239 | 0.796 | 0.4854 | 0.47573 | 689.754 | 1421 | 0.32478 | 135.2155 | 771.0056 | 48.8356 | 35 | Fantome thyroide | 0.28 | 0.796 | 0.51235 | 0.50683 | 651.203 | 1271 | 0.28207 | 135.1981 | 689.6186 | 46.1061 | 40 | Fantome thyroide | 0.319 | 0.796 | 0.53759 | 0.5317 | 610.697 | 1136 | 0.24506 | 135.175 | 616.3704 | 43.2382 | 869.4224 | 61.5564 | -0.064662 | 1
40 | 5 | 148 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 23.85 | 2021-03-22 17:40 | 0.01 | 2021-03-22 15:34 | 2021-03-22 17:38 | -2 | 124 | 23.93 | 23.93 | 1.57 | THYR Tc W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 68.07 | Manuel |  | 841.874 | 840.581 | O | 0.862 | 05_L_GC5_PT_I15 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 173841 | NM | L_GC2_WT_I15 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [0,736600, 0,736600] | 957.3 | 673.5 | 256 | 256 | 600 | 173841 | 867380 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.625 | 0.24521 | 0.19775 | 831.032 | 3389 | 0.67794 | 139.2114 | 1838.8021 | 57.8794 | 10 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.625 | 0.27644 | 0.2417 | 809.969 | 2930 | 0.56912 | 139.1766 | 1589.7581 | 56.4124 | 15 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.625 | 0.30186 | 0.27588 | 784.227 | 2598 | 0.49362 | 139.1488 | 1409.6217 | 54.6195 | 20 | Fantome thyroide | 0.125 | 0.625 | 0.32454 | 0.30518 | 754.553 | 2325 | 0.4347 | 139.134 | 1261.4975 | 52.5528 | 25 | Fantome thyroide | 0.157 | 0.625 | 0.35105 | 0.34424 | 713.333 | 2032 | 0.3734 | 139.2086 | 1102.5217 | 49.6819 | 30 | Fantome thyroide | 0.188 | 0.625 | 0.37679 | 0.37354 | 669.553 | 1777 | 0.318 | 139.3559 | 964.1639 | 46.6327 | 35 | Fantome thyroide | 0.219 | 0.625 | 0.39776 | 0.39795 | 630.449 | 1585 | 0.27556 | 139.4813 | 859.9886 | 43.9092 | 40 | Fantome thyroide | 0.25 | 0.625 | 0.41597 | 0.4126 | 593.175 | 1426 | 0.24083 | 139.4861 | 773.7185 | 41.3132 | 848.7231 | 59.1115 | 0.22187 | 1
40 | 5 | 149 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.78 | 2021-03-22 18:00 | 0.02 | 2021-03-22 15:35 | 2021-03-22 17:55 | -5 | 140 | 26.01 | 26.01 | 1.59 | THYR Tc W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 68.07 | Manuel |  | 853.182 | 851.764 | O | 0.805 | 05_L_GC5_PT_I20 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 175544 | NM | L_GC2_WT_I20 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [0,736600, 0,736600] | 957 | 673.5 | 256 | 256 | 600 | 175544 | 880574 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.421 | 0.18349 | 0.16281 | 847.708 | 4620 | 0.63026 | 135.4744 | 2506.7176 | 54.3194 | 10 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.421 | 0.20532 | 0.19241 | 829.897 | 4042 | 0.52164 | 135.409 | 2193.1066 | 53.1781 | 15 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.421 | 0.22074 | 0.20886 | 810.574 | 3672 | 0.45353 | 135.3852 | 1992.3521 | 51.9399 | 20 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.421 | 0.234 | 0.2253 | 788.109 | 3368 | 0.40094 | 135.3192 | 1827.408 | 50.5004 | 25 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.421 | 0.24493 | 0.23846 | 764.668 | 3122 | 0.36189 | 135.2747 | 1693.9334 | 48.9983 | 30 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.421 | 0.2557 | 0.25161 | 736.935 | 2882 | 0.32715 | 135.2534 | 1563.7143 | 47.2213 | 35 | Fantome thyroide | 0.148 | 0.421 | 0.27041 | 0.26806 | 692.778 | 2562 | 0.28454 | 135.2774 | 1390.0888 | 44.3918 | 40 | Fantome thyroide | 0.169 | 0.421 | 0.28546 | 0.2845 | 645.712 | 2262 | 0.24179 | 135.4298 | 1227.315 | 41.3759 | 862.4865 | 55.2663 | 0.015289 | 1
40 | 5 | 151 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.7 | 2021-03-22 18:20 | 0.08 | 2021-03-22 15:36 | 2021-03-22 18:13 | -7 | 157 | 25.99 | 25.98 | 1.74 | THYR Tc W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 68.07 | Manuel |  | 949.279 | 948.5 | O | 0.897 | 05_L_GC5_PT_I30 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 181319 | NM | L_GC2_WT_I30 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [0,736600, 0,736600] | 957.2 | 673.5 | 256 | 256 | 600 | 181319 | 975645 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.362 | 0.1581 | 0.14282 | 941.507 | 5955 | 0.62272 | 134.4926 | 3231.0613 | 60.3995 | 10 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.362 | 0.17706 | 0.16545 | 921.6 | 5205 | 0.51244 | 134.4085 | 2824.1266 | 59.1224 | 15 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.362 | 0.18965 | 0.18241 | 901.044 | 4751 | 0.44735 | 134.3842 | 2577.7955 | 57.8037 | 20 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.362 | 0.19931 | 0.19373 | 879.564 | 4413 | 0.40251 | 134.3748 | 2394.4036 | 56.4257 | 25 | Fantome thyroide | 0.091 | 0.362 | 0.20836 | 0.20504 | 853.858 | 4098 | 0.36493 | 134.3745 | 2223.491 | 54.7766 | 30 | Fantome thyroide | 0.109 | 0.362 | 0.21745 | 0.21635 | 822.165 | 3781 | 0.33152 | 134.4085 | 2051.4933 | 52.7435 | 35 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.362 | 0.23318 | 0.23332 | 761.802 | 3267 | 0.27757 | 134.6932 | 1772.6074 | 48.8711 | 40 | Fantome thyroide | 0.145 | 0.362 | 0.24465 | 0.24463 | 715.832 | 2926 | 0.23886 | 134.8331 | 1587.5878 | 45.922 | 956.4713 | 61.3595 | 0.31485 | 1
40 | 5 | 153 | 1 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 35.9 | 2021-03-22 15:37 |  |  | 2021-03-22 19:00 | 203 |  | 24.3 | 24.29 | 1.99 | THYR Tc W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 68.07 | Manuel |  | 1087.062 | 1084.769 | O | 1.09 | 05_L_GC5_PT_Ser | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 190045 | NM | L_GC2_WT_SER | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [0,736600, 0,736600] | 957 | 506.3 | 256 | 256 | 600 | 190045 | 1091862 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.069 | 1.375 | 0.60304 | 0.521 | 1029.994 | 1708 | 0.68253 | 129.8874 | 926.7259 | 70.6734 | 10 | Fantome thyroide | 0.138 | 1.375 | 0.68858 | 0.66064 | 1005.331 | 1460 | 0.55816 | 129.8551 | 792.1662 | 68.9811 | 15 | Fantome thyroide | 0.207 | 1.375 | 0.75825 | 0.74658 | 975.874 | 1287 | 0.46915 | 129.8582 | 698.2999 | 66.9599 | 20 | Fantome thyroide | 0.275 | 1.375 | 0.81296 | 0.82178 | 945.469 | 1163 | 0.406 | 129.8584 | 631.02 | 64.8737 | 25 | Fantome thyroide | 0.344 | 1.375 | 0.85208 | 0.854 | 920.244 | 1080 | 0.36328 | 129.8204 | 585.9859 | 63.1429 | 30 | Fantome thyroide | 0.414 | 1.375 | 0.90748 | 0.9292 | 877.533 | 967 | 0.30701 | 129.8434 | 524.6744 | 60.2122 | 35 | Fantome thyroide | 0.482 | 1.375 | 0.93319 | 0.95068 | 854.8 | 916 | 0.28226 | 129.7861 | 497.0029 | 58.6524 | 40 | Fantome thyroide | 0.55 | 1.375 | 0.98344 | 1.0044 | 804.457 | 818 | 0.23634 | 129.8244 | 443.8301 | 55.1981 | 1043.0832 | 71.5715 | -0.023651 | 1
40 | 5 | 152 | 1 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | Rou | 0.5 | Seringue | non | Seringue |  |  | Seringue 3ml | 9 | pas de cale |  | 9 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.29 | 2021-03-22 18:40 | 0 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 18:40 | 0 | 189 | 25.29 | 25.29 | 1.98 | THYR Tc W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 68.07 | Manuel |  | 1072.851 | 1071.195 | O | 1.032 | 05_L_GC5_PT_Rou | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 09062020 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_CZT^GT_THYROIDE_SFPM_CZT^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_CZT | 20210322 | 20210322 | 184004 | NM | L_GC2_WT_ROU | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR Tc W ST | [0,736600, 0,736600] | 1007.3 | 673.5 | 256 | 256 | 600 | 184004 | 1112954 | Tc99m_EM | 140 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.305 | 6.024 | 1.9716 | 1.4354 | 997.615 | 506 | 0.81295 | 138.9372 | 274.5453 | 65.745 | 10 | Fantome thyroide | 0.603 | 6.024 | 2.469 | 2.0472 | 945.642 | 383 | 0.62392 | 138.8557 | 207.808 | 62.3199 | 15 | Fantome thyroide | 0.907 | 6.024 | 2.797 | 2.4708 | 900.629 | 322 | 0.52368 | 138.8731 | 174.7106 | 59.3534 | 20 | Fantome thyroide | 1.214 | 6.024 | 3.0803 | 2.8002 | 853.255 | 277 | 0.44951 | 138.9084 | 150.2945 | 56.2314 | 25 | Fantome thyroide | 1.526 | 6.024 | 3.3236 | 3.0826 | 807.623 | 243 | 0.39247 | 138.919 | 131.8468 | 53.2241 | 30 | Fantome thyroide | 1.829 | 6.024 | 3.5685 | 3.412 | 756.526 | 212 | 0.34066 | 138.9275 | 115.0269 | 49.8567 | 35 | Fantome thyroide | 2.116 | 6.024 | 3.8006 | 3.6003 | 703.112 | 185 | 0.29633 | 138.9242 | 100.3772 | 46.3366 | 40 | Fantome thyroide | 2.413 | 6.024 | 3.9783 | 3.8356 | 660.401 | 166 | 0.26411 | 138.9893 | 90.0682 | 43.5219 | 1033.7128 | 68.124 | 0.096144 | 1
41 | 5 | 192 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 131 | Routine |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 25.83 | 2021-03-22 17:00 | 0.27 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 19:28 | 148 | 237 | 19.26 | 19.26 | 1.74 | THYR TC Pinh St | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 72.42 | Manuel |  | 492.064 | 491.785 | O | 1.154 | 05_S_GC8_PT_I3 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 192838 | NM | S_GC1_PT__I3 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [1,104168, 1,104168] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 300 | 192838 | 492064 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.784 | 0.29263 | 0.24806 | 474.935 | 1623 | 0.67428 | 183.7745 | 1978.7405 | 82.1971 | 10 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.784 | 0.33266 | 0.29094 | 461.404 | 1387 | 0.55842 | 183.8246 | 1691.0123 | 79.8553 | 15 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.784 | 0.36404 | 0.32769 | 445.59 | 1224 | 0.48133 | 183.8911 | 1492.2849 | 77.1184 | 20 | Fantome thyroide | 0.157 | 0.784 | 0.3929 | 0.36444 | 426.685 | 1086 | 0.4198 | 183.9309 | 1324.0371 | 73.8465 | 25 | Fantome thyroide | 0.196 | 0.784 | 0.41597 | 0.38894 | 408.065 | 981 | 0.37702 | 183.9349 | 1196.0224 | 70.6239 | 30 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.784 | 0.44636 | 0.43181 | 380.297 | 852 | 0.32676 | 183.8927 | 1038.7473 | 65.8181 | 35 | Fantome thyroide | 0.275 | 0.784 | 0.47525 | 0.45631 | 352.161 | 741 | 0.28251 | 183.7663 | 903.4175 | 60.9486 | 40 | Fantome thyroide | 0.314 | 0.784 | 0.50327 | 0.49919 | 323.097 | 642 | 0.24262 | 183.706 | 782.718 | 55.9185 | 485.5954 | 84.0421 | -0.064526 | 1
41 | 5 | 189 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 23.67 | 2021-03-22 17:20 | 0.1 | 2021-03-22 15:33 | 2021-03-22 19:48 | 148 | 255 | 17.75 | 17.74 | 1.65 | THYR TC Pinh St | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 72.42 | Manuel |  | 460.323 | 460.24 | O | 1.177 | 05_S_GC8_PT_I10 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 194840 | NM | S_GC1_PT__I10 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [1,104168, 1,104168] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 300 | 194840 | 460323 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.475 | 0.18103 | 0.154 | 446.774 | 2468 | 0.66948 | 191.3423 | 3008.9534 | 83.9485 | 10 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.475 | 0.20343 | 0.17998 | 435.331 | 2140 | 0.56385 | 191.3814 | 2609.0601 | 81.7984 | 15 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.475 | 0.22158 | 0.20596 | 420.999 | 1900 | 0.49176 | 191.413 | 2316.4552 | 79.1054 | 20 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.475 | 0.24301 | 0.23564 | 399.756 | 1645 | 0.41726 | 191.3504 | 2005.5626 | 75.1139 | 25 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.475 | 0.2617 | 0.2542 | 378.94 | 1448 | 0.3576 | 191.242 | 1765.3827 | 71.2026 | 30 | Fantome thyroide | 0.143 | 0.475 | 0.27755 | 0.26904 | 358.597 | 1292 | 0.31153 | 191.2996 | 1575.1896 | 67.3801 | 35 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.475 | 0.29307 | 0.2876 | 336.147 | 1147 | 0.27018 | 191.3724 | 1398.4075 | 63.1618 | 40 | Fantome thyroide | 0.19 | 0.475 | 0.30679 | 0.29873 | 314.457 | 1025 | 0.23595 | 191.343 | 1249.6666 | 59.0862 | 454.1841 | 85.3409 | -0.020051 | 1
41 | 5 | 190 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 23.85 | 2021-03-22 17:40 | 0.01 | 2021-03-22 15:34 | 2021-03-22 20:06 | 146 | 272 | 18.01 | 18 | 1.54 | THYR TC Pinh St | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 72.42 | Manuel |  | 427.366 | 427.226 | O | 1.077 | 05_S_GC8_PT_I15 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 200617 | NM | S_GC1_PT__I15 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [1,104168, 1,104168] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 300 | 200617 | 427366 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.395 | 0.1371 | 0.11572 | 414.725 | 3025 | 0.64712 | 188.024 | 3688.0406 | 76.8009 | 10 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.395 | 0.15415 | 0.1435 | 402.784 | 2613 | 0.54172 | 188.0338 | 3185.7356 | 74.5896 | 15 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.395 | 0.17105 | 0.16201 | 384.517 | 2248 | 0.45488 | 187.9631 | 2740.7323 | 71.2069 | 20 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.395 | 0.1877 | 0.18361 | 362.815 | 1933 | 0.37889 | 187.8141 | 2356.6884 | 67.188 | 25 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.395 | 0.20157 | 0.19904 | 342.068 | 1697 | 0.3207 | 187.7527 | 2068.9603 | 63.3459 | 30 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.395 | 0.2145 | 0.21447 | 319.607 | 1490 | 0.27117 | 187.6116 | 1816.5886 | 59.1865 | 35 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.395 | 0.22512 | 0.22373 | 298.504 | 1326 | 0.23395 | 187.6666 | 1616.6419 | 55.2785 | 40 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.395 | 0.23589 | 0.23299 | 274.341 | 1163 | 0.19946 | 187.5892 | 1417.9144 | 50.8039 | 422.2336 | 78.1914 | -0.23703 | 1
41 | 5 | 191 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 25.78 | 2021-03-22 18:00 | 0.02 | 2021-03-22 15:35 | 2021-03-22 20:24 | 144 | 289 | 19.53 | 19.53 | 1.51 | THYR TC Pinh St | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 72.42 | Manuel |  | 407.636 | 407.538 | O | 0.948 | 05_S_GC8_PT_I20 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 202415 | NM | S_GC1_PT__I20 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [1,104168, 1,104168] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 300 | 202415 | 407636 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.234 | 0.096905 | 0.086836 | 397.602 | 4103 | 0.60439 | 194.4393 | 5002.3241 | 67.8618 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.234 | 0.10704 | 0.099633 | 389.851 | 3642 | 0.50724 | 194.4899 | 4440.279 | 66.5388 | 15 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.234 | 0.11422 | 0.10877 | 380.825 | 3334 | 0.44722 | 194.5918 | 4064.7694 | 64.9983 | 20 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.234 | 0.12046 | 0.11426 | 370.184 | 3073 | 0.40096 | 194.6222 | 3746.5616 | 63.1821 | 25 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.234 | 0.12705 | 0.1234 | 356.117 | 2803 | 0.35749 | 194.6346 | 3417.3811 | 60.7812 | 30 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.234 | 0.13483 | 0.13254 | 335.871 | 2491 | 0.31247 | 194.5023 | 3036.9947 | 57.3257 | 35 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.234 | 0.14311 | 0.14168 | 312.545 | 2184 | 0.2677 | 194.2964 | 2662.7043 | 53.3444 | 40 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.234 | 0.15132 | 0.15082 | 287.954 | 1903 | 0.22494 | 194.2864 | 2320.1128 | 49.1473 | 401.765 | 68.5723 | -0.10478 | 1
41 | 5 | 193 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 25.7 | 2021-03-22 18:20 | 0.08 | 2021-03-22 15:36 | 2021-03-22 20:55 | 155 | 319 | 19.03 | 19.03 | 1.49 | THYR TC Pinh St | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 72.42 | Manuel |  | 422.027 | 421.949 | O | 1.011 | 05_S_GC8_PT_I30 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 205501 | NM | S_GC1_PT__I30 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [1,104168, 1,104168] | 953.9 | 415.1 | 256 | 256 | 300 | 205501 | 422027 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.197 | 0.078503 | 0.070027 | 412.691 | 5257 | 0.58383 | 195.0522 | 6409.2659 | 72.2878 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.197 | 0.086084 | 0.079262 | 404.766 | 4702 | 0.4933 | 195.1304 | 5732.6171 | 70.8996 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.197 | 0.091514 | 0.086957 | 395.616 | 4323 | 0.43637 | 195.1743 | 5270.5453 | 69.2969 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.197 | 0.096937 | 0.094652 | 382.806 | 3949 | 0.38667 | 195.2692 | 4814.5694 | 67.0531 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.197 | 0.10246 | 0.10081 | 365.902 | 3571 | 0.34278 | 195.1993 | 4353.7167 | 64.0921 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.197 | 0.10981 | 0.11004 | 339.866 | 3095 | 0.29043 | 194.8335 | 3773.3837 | 59.5316 | 35 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.197 | 0.11634 | 0.11774 | 315.275 | 2710 | 0.24587 | 194.5426 | 3303.9967 | 55.2242 | 40 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.197 | 0.12194 | 0.12236 | 292.54 | 2399 | 0.20897 | 194.2618 | 2924.8295 | 51.2419 | 417.9144 | 73.2027 | -0.44713 | 1
41 | 5 | 195 | 2 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 20 | 35.9 | 2021-03-22 15:37 |  |  | 2021-03-22 21:13 | 336 |  | 18.81 | 18.81 | 1.92 | THYR TC Pinh St | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 72.42 | Manuel |  | 545.464 | 545.368 | O | 1.328 | 05_S_GC8_PT_Ser | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 211306 | NM | S_GC1_PT__SER | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [1,104168, 1,104168] | 953.9 | 415.1 | 256 | 256 | 300 | 211306 | 545464 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.823 | 0.35919 | 0.3247 | 528.01 | 1470 | 0.63777 | 191.3947 | 1792.2048 | 93.569 | 10 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.823 | 0.4001 | 0.38257 | 517.327 | 1293 | 0.53452 | 191.3812 | 1576.4088 | 91.6759 | 15 | Fantome thyroide | 0.124 | 0.823 | 0.43369 | 0.42114 | 504.38 | 1163 | 0.45889 | 191.4646 | 1417.9144 | 89.3815 | 20 | Fantome thyroide | 0.165 | 0.823 | 0.46226 | 0.45972 | 489.53 | 1059 | 0.40095 | 191.4587 | 1291.119 | 86.75 | 25 | Fantome thyroide | 0.206 | 0.823 | 0.49032 | 0.49187 | 471.197 | 961 | 0.34923 | 191.5128 | 1171.6387 | 83.5012 | 30 | Fantome thyroide | 0.247 | 0.823 | 0.51772 | 0.52402 | 450.933 | 871 | 0.3012 | 191.6063 | 1061.9119 | 79.9102 | 35 | Fantome thyroide | 0.289 | 0.823 | 0.53451 | 0.54331 | 436.161 | 816 | 0.27418 | 191.6477 | 994.8566 | 77.2924 | 40 | Fantome thyroide | 0.33 | 0.823 | 0.56126 | 0.5626 | 410.284 | 731 | 0.23287 | 191.6856 | 891.2257 | 72.7067 | 533.467 | 94.5361 | 0.15881 | 1
41 | 5 | 194 | 2 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule | Seringue 3ml | 8.5 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 | 74 | 25.29 | 2021-03-22 18:40 | 0 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 21:34 | 174 | 363 | 18.1 | 18.09 | 1.44 | THYR TC Pinh St | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 72.42 | Manuel |  | 393.002 | 392.768 | O | 0.983 | 05_S_GC8_PT_Rou | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 213444 | NM | S_GC1_PT__ROU | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [1,104168, 1,104168] | 953.9 | 415.1 | 256 | 256 | 300 | 213444 | 393002 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.156 | 3.085 | 1.0346 | 0.7833 | 356.935 | 345 | 0.75648 | 204.2382 | 420.6195 | 65.7702 | 10 | Fantome thyroide | 0.312 | 3.085 | 1.2418 | 1.0484 | 341.507 | 275 | 0.6005 | 204.2443 | 335.2764 | 62.9274 | 15 | Fantome thyroide | 0.468 | 3.085 | 1.404 | 1.2171 | 324.334 | 231 | 0.5021 | 204.2291 | 281.6322 | 59.763 | 20 | Fantome thyroide | 0.633 | 3.085 | 1.5365 | 1.4099 | 307.293 | 200 | 0.43306 | 204.2419 | 243.8374 | 56.623 | 25 | Fantome thyroide | 0.774 | 3.085 | 1.6448 | 1.5304 | 291.137 | 177 | 0.38339 | 204.1895 | 215.7961 | 53.646 | 30 | Fantome thyroide | 0.929 | 3.085 | 1.7575 | 1.651 | 272.415 | 155 | 0.33728 | 204.1967 | 188.974 | 50.1962 | 35 | Fantome thyroide | 1.08 | 3.085 | 1.8684 | 1.7474 | 252.23 | 135 | 0.29685 | 204.1666 | 164.5902 | 46.4769 | 40 | Fantome thyroide | 1.236 | 3.085 | 1.9964 | 1.8679 | 227.595 | 114 | 0.25441 | 204.1745 | 138.9873 | 41.9375 | 363.9555 | 67.0639 | -0.034187 | 1
34 | 15 | 506 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 22 | GC9 | 2014 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.13% | Ba-133 | Ba-133 |  | 4.69 | 2021-05-12 15:55 | 0.15 | 2021-05-12 16:37 | 2021-05-12 17:37 | 60 | 9 | 4.15 | 4.15 | 0.47 | GT-Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% | oui | non |  | XELERIS 3 | Ultimate display |  | Manuel |  | 77.391 | 73.661 | O | 1.1819 | 15_L_GC9_LI_I3 | Labsence de cale et la distance au collimateur sont les seules differences avec le protocole standardise | 0 | fantome I123 local^5ans^^^ | 15_L_GC98LI_I3 | 20210512 | 20210512 | 173731 | NM | THYROIDE ANT | Tandem_Discovery_670 | User&Endocrine&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 986.1 | 522.5 | 256 | 256 | 300 | 173731 | 141415 | I123_EM | 159 | PARA | LEHR | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.24 | 0.077497 | 0.060937 | 72.227 | 932 | 0.74524 | 11.5482 | 1136.9966 | 58.0137 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.24 | 0.094401 | 0.085312 | 68.913 | 730 | 0.57399 | 11.7128 | 890.566 | 55.3518 | 15 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.24 | 0.10587 | 0.098437 | 65.849 | 622 | 0.47744 | 11.847 | 758.811 | 52.8908 | 20 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.24 | 0.11542 | 0.10969 | 62.555 | 542 | 0.40827 | 11.9794 | 661.2147 | 50.245 | 25 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.24 | 0.12425 | 0.11719 | 59.019 | 475 | 0.35077 | 12.1665 | 579.4779 | 47.4048 | 30 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.24 | 0.13347 | 0.12656 | 54.855 | 411 | 0.29614 | 12.4023 | 501.4008 | 44.0602 | 35 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.24 | 0.13909 | 0.13219 | 51.879 | 373 | 0.26692 | 12.6014 | 455.0426 | 41.6699 | 40 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.24 | 0.14663 | 0.14344 | 47.508 | 324 | 0.23139 | 12.5412 | 395.2649 | 38.159 | 71.6027 | 57.5122 | 6.6056 | 1
41 | 5 | 161 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 23.67 | 2021-03-22 17:20 | 0.1 | 2021-03-22 15:33 | 2021-03-22 19:54 | 154 | 261 | 17.54 | 17.54 | 1.03 | THYR TC Pinh St | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 49.53 | Manuel |  | 547.119 | 546.982 | O | 1.03 | 05_L_GC8_PT_I10 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 195443 | NM | L_GC1_PT_I10 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [0,736112, 0,736112] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 600 | 195443 | 553845 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.426 | 0.15197 | 0.1248 | 535.863 | 3526 | 0.66899 | 126.5987 | 1910.6015 | 50.9182 | 10 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.426 | 0.17246 | 0.15476 | 520.131 | 3016 | 0.55549 | 126.6493 | 1634.2524 | 49.4233 | 15 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.426 | 0.18825 | 0.1714 | 501.68 | 2665 | 0.48215 | 126.6759 | 1444.0592 | 47.6701 | 20 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.426 | 0.20661 | 0.19802 | 474.368 | 2296 | 0.40845 | 126.6278 | 1244.1126 | 45.0749 | 25 | Fantome thyroide | 0.107 | 0.426 | 0.22417 | 0.22132 | 444.297 | 1982 | 0.34522 | 126.6173 | 1073.9683 | 42.2175 | 30 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.426 | 0.24046 | 0.23463 | 413.824 | 1721 | 0.29038 | 126.5593 | 932.5426 | 39.3219 | 35 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.426 | 0.25123 | 0.24795 | 391.422 | 1558 | 0.25656 | 126.5344 | 844.2192 | 37.1933 | 40 | Fantome thyroide | 0.171 | 0.426 | 0.26519 | 0.26126 | 358.277 | 1351 | 0.21721 | 126.5447 | 732.054 | 34.0438 | 546.8372 | 51.961 | -0.082615 | 1
41 | 5 | 162 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 23.85 | 2021-03-22 17:40 | 0.01 | 2021-03-22 15:34 | 2021-03-22 20:11 | 151 | 277 | 17.83 | 17.83 | 0.96 | THYR TC Pinh St | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 49.53 | Manuel |  | 510.086 | 509.86 | O | 0.949 | 05_L_GC8_PT_I15 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 201157 | NM | L_GC1_PT_I15 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [0,736112, 0,736112] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 600 | 201157 | 515988 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.321 | 0.11588 | 0.096551 | 499.088 | 4307 | 0.65899 | 123.9074 | 2333.7948 | 46.6525 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.321 | 0.12992 | 0.11411 | 485.507 | 3737 | 0.55651 | 123.9359 | 2024.9341 | 45.383 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.321 | 0.14319 | 0.13417 | 465.935 | 3254 | 0.47561 | 123.8639 | 1763.2153 | 43.5535 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.321 | 0.15747 | 0.15172 | 440.135 | 2795 | 0.39908 | 123.7741 | 1514.5011 | 41.1418 | 25 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.321 | 0.17001 | 0.16677 | 414.151 | 2436 | 0.33808 | 123.7464 | 1319.9731 | 38.7129 | 30 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.321 | 0.18032 | 0.17931 | 389.848 | 2162 | 0.29216 | 123.6951 | 1171.5032 | 36.4412 | 35 | Fantome thyroide | 0.113 | 0.321 | 0.19077 | 0.18934 | 362.645 | 1901 | 0.24861 | 123.5579 | 1030.0775 | 33.8984 | 40 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.321 | 0.19934 | 0.19686 | 337.686 | 1694 | 0.21552 | 123.4832 | 917.9123 | 31.5653 | 510.6276 | 47.7311 | -0.36662 | 1
41 | 5 | 163 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.78 | 2021-03-22 18:00 | 0.02 | 2021-03-22 15:35 | 2021-03-22 20:29 | 149 | 294 | 19.35 | 19.34 | 0.92 | THYR TC Pinh St | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 49.53 | Manuel |  | 488.978 | 488.735 | O | 0.852 | 05_L_GC8_PT_I20 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 202947 | NM | L_GC1_PT_I20 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [0,736112, 0,736112] | 953.7 | 412.2 | 256 | 256 | 600 | 202947 | 497189 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.213 | 0.084415 | 0.075715 | 482.937 | 5721 | 0.606 | 128.8807 | 3099.9861 | 41.6181 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.213 | 0.093536 | 0.085699 | 472.543 | 5052 | 0.5072 | 128.9372 | 2737.4811 | 40.7224 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.213 | 0.10019 | 0.09402 | 460.479 | 4596 | 0.44439 | 129.0177 | 2490.3926 | 39.6828 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.213 | 0.10625 | 0.10234 | 445.614 | 4194 | 0.39391 | 129.0547 | 2272.5645 | 38.4018 | 25 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.213 | 0.11263 | 0.109 | 425.738 | 3780 | 0.34731 | 129.0692 | 2048.2341 | 36.6889 | 30 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.213 | 0.11899 | 0.11732 | 402.297 | 3381 | 0.30612 | 128.977 | 1832.0316 | 34.6688 | 35 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.213 | 0.12711 | 0.12564 | 369.904 | 2910 | 0.25682 | 128.8137 | 1576.8152 | 31.8773 | 40 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.213 | 0.13392 | 0.13229 | 340.563 | 2543 | 0.21775 | 128.7704 | 1377.9522 | 29.3488 | 491.153 | 42.3262 | -0.12949 | 1
41 | 5 | 165 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.7 | 2021-03-22 18:20 | 0.08 | 2021-03-22 15:36 | 2021-03-22 21:00 | 160 | 324 | 18.85 | 18.85 | 0.96 | THYR TC Pinh St | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 49.53 | Manuel |  | 515.177 | 514.934 | O | 0.92 | 05_L_GC8_PT_I30 | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 210054 | NM | L_GC1_PT_I30 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [0,736112, 0,736112] | 953.9 | 415.1 | 256 | 256 | 600 | 210054 | 520984 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.178 | 0.068148 | 0.061883 | 508.248 | 7458 | 0.59615 | 129.3844 | 4041.1984 | 44.9379 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.178 | 0.07549 | 0.070227 | 497.178 | 6586 | 0.4969 | 129.4504 | 3568.6957 | 43.9592 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.178 | 0.081039 | 0.07718 | 483.803 | 5970 | 0.43141 | 129.524 | 3234.9094 | 42.7766 | 20 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.178 | 0.085819 | 0.082742 | 467.712 | 5450 | 0.38222 | 129.5439 | 2953.1418 | 41.3538 | 25 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.178 | 0.090992 | 0.089695 | 445.405 | 4895 | 0.33594 | 129.5269 | 2652.409 | 39.3815 | 30 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.178 | 0.097398 | 0.096648 | 413.649 | 4247 | 0.28415 | 129.3235 | 2301.2831 | 36.5737 | 35 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.178 | 0.10318 | 0.1036 | 382.395 | 3706 | 0.24015 | 129.1258 | 2008.1364 | 33.8103 | 40 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.178 | 0.10858 | 0.10777 | 350.375 | 3227 | 0.20158 | 129.0014 | 1748.585 | 30.9792 | 516.2043 | 45.6414 | -0.34805 | 1
41 | 5 | 167 | 2 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 35.9 | 2021-03-22 15:37 |  |  | 2021-03-22 21:18 | 341 |  | 18.63 | 18.63 | 1.18 | THYR TC Pinh St | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 49.53 | Manuel |  | 645.93 | 645.619 | O | 1.168 | 05_L_GC8_PT_Ser | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 211838 | NM | L_GC1_PT_SER | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [0,736112, 0,736112] | 953.9 | 415.1 | 256 | 256 | 600 | 211838 | 651794 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.684 | 0.2882 | 0.25383 | 629.141 | 2183 | 0.65546 | 126.7723 | 1182.8823 | 56.2839 | 10 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.684 | 0.32645 | 0.30192 | 614.061 | 1881 | 0.53774 | 126.8055 | 1019.2403 | 54.9348 | 15 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.684 | 0.35598 | 0.35002 | 596.622 | 1676 | 0.45793 | 126.8197 | 908.1588 | 53.3747 | 20 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.684 | 0.38021 | 0.38208 | 577.922 | 1520 | 0.39869 | 126.7922 | 823.6285 | 51.7017 | 25 | Fantome thyroide | 0.171 | 0.684 | 0.40083 | 0.4088 | 558.757 | 1394 | 0.35209 | 126.8237 | 755.3541 | 49.9872 | 30 | Fantome thyroide | 0.206 | 0.684 | 0.42264 | 0.43017 | 534.643 | 1265 | 0.30662 | 126.8519 | 685.454 | 47.8299 | 35 | Fantome thyroide | 0.24 | 0.684 | 0.44254 | 0.4462 | 509.367 | 1151 | 0.26786 | 126.8783 | 623.6819 | 45.5687 | 40 | Fantome thyroide | 0.274 | 0.684 | 0.46267 | 0.46758 | 480.717 | 1039 | 0.23066 | 127.0301 | 562.9935 | 43.0056 | 635.1408 | 56.8206 | 0.17679 | 1
41 | 5 | 166 | 2 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | Rou | 0.5 | Seringue | non | Seringue |  |  | Seringue 3ml | 8.5 | pas de cale |  | 8.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 1.73% | Cs-137 | Cs-137 |  | 25.29 | 2021-03-22 18:40 | 0 | 2021-03-22 15:31 | 2021-03-22 21:40 | 180 | 369 | 17.89 | 17.89 | 0.98 | THYR TC Pinh St | 600 |  | 3 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 49.53 | Manuel |  | 522.293 | 521.904 | O | 0.983 | 05_L_GC8_PT_Rou | FC calcule a partir de tous les coups dans limage du 30032021 et non image ROU | 0 | GT_THYROIDE_SFPM_670^GT_THYROIDE_SFPM_670^^^ | GT_THYROIDE_SFPM_670 | 20210322 | 20210322 | 214020 | NM | L_GC1_PT_ROU | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR TC Pinh St | [0,736112, 0,736112] | 953.9 | 415.1 | 256 | 256 | 600 | 214020 | 532402 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.126 | 2.501 | 0.82148 | 0.61548 | 482.211 | 587 | 0.75967 | 138.1428 | 318.0723 | 44.9237 | 10 | Fantome thyroide | 0.251 | 2.501 | 0.98278 | 0.83041 | 460.923 | 469 | 0.60851 | 138.1695 | 254.1328 | 42.9405 | 15 | Fantome thyroide | 0.376 | 2.501 | 1.1152 | 1.0063 | 437.154 | 392 | 0.50785 | 138.1466 | 212.4095 | 40.7261 | 20 | Fantome thyroide | 0.502 | 2.501 | 1.2191 | 1.104 | 414.509 | 340 | 0.44025 | 138.1596 | 184.2327 | 38.6165 | 25 | Fantome thyroide | 0.634 | 2.501 | 1.3299 | 1.2798 | 386.993 | 291 | 0.37685 | 138.1022 | 157.6815 | 36.053 | 30 | Fantome thyroide | 0.753 | 2.501 | 1.4181 | 1.3189 | 363.041 | 256 | 0.33112 | 138.1176 | 138.7164 | 33.8216 | 35 | Fantome thyroide | 0.879 | 2.501 | 1.5073 | 1.4557 | 336.128 | 223 | 0.29009 | 138.0887 | 120.835 | 31.3143 | 40 | Fantome thyroide | 1.004 | 2.501 | 1.587 | 1.5143 | 311.043 | 196 | 0.25582 | 138.1621 | 106.2047 | 28.9774 | 493.7563 | 45.9993 | -0.0053586 | 1
42 | 5 | 185 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 12 | Routine | Sur indication spÂ‚cifique de l?endocrinologue | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.05 | 2021-03-23 16:00 | 0.03 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 15:27 | -33 | 26 | 7.23 | 7.23 | 0.72 | THYR I123Pin ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 84.95 | Manuel |  | 190.423 | 190.283 | O | 0.998 | 05_S_GC8_PI_I3 | FC calcule a partir dune ROI sur ROU | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 152733 | NM | S_GC1_PI_I3 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [1,104168, 1,104168] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 300 | 152733 | 190423 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.297 | 0.10167 | 0.091652 | 180.98 | 1780 | 0.64089 | 197.8419 | 2170.1528 | 83.4394 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.297 | 0.11537 | 0.10557 | 175.589 | 1522 | 0.52502 | 198.0242 | 1855.6026 | 80.9539 | 15 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.297 | 0.12594 | 0.11486 | 169.012 | 1342 | 0.45007 | 198.1951 | 1636.1489 | 77.9216 | 20 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.297 | 0.13463 | 0.12182 | 161.559 | 1200 | 0.39836 | 198.2938 | 1463.0244 | 74.4855 | 25 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.297 | 0.14471 | 0.13574 | 151.217 | 1045 | 0.34653 | 198.5765 | 1274.0504 | 69.7174 | 30 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.297 | 0.15396 | 0.14502 | 140.259 | 911 | 0.30556 | 198.7602 | 1110.6793 | 64.6653 | 35 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.297 | 0.16343 | 0.15662 | 127.799 | 782 | 0.26972 | 198.865 | 953.4042 | 58.9207 | 40 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.297 | 0.17482 | 0.16822 | 112.234 | 642 | 0.23143 | 198.9343 | 782.718 | 51.7446 | 183.6389 | 84.6652 | 0.4575 | 1
42 | 5 | 182 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.1 | 2021-03-23 16:20 | 0.08 | 2021-03-23 15:02 | 2021-03-23 15:44 | -36 | 42 | 7.25 | 7.25 | 0.71 | THYR I123Pin ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 84.95 | Manuel |  | 190.549 | 190.472 | O | 1.014 | 05_S_GC8_PI_I10 | ici pas de replay dimage corrigeant la penetration septale | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 154455 | NM | S_GC1_PI_I10 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [1,104168, 1,104168] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 300 | 154455 | 190549 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.212 | 0.069648 | 0.063766 | 183.173 | 2630 | 0.62706 | 204.8924 | 3206.4617 | 84.2175 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.212 | 0.078533 | 0.070391 | 177.327 | 2258 | 0.51907 | 205.1741 | 2752.9242 | 81.5297 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.212 | 0.084721 | 0.075359 | 171.052 | 2019 | 0.45646 | 205.4572 | 2461.5385 | 78.6446 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.212 | 0.091735 | 0.083641 | 161.454 | 1760 | 0.39764 | 205.8316 | 2145.7691 | 74.2317 | 25 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.212 | 0.097588 | 0.090266 | 151.75 | 1555 | 0.35655 | 206.209 | 1895.8357 | 69.7701 | 30 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.212 | 0.10574 | 0.098547 | 136.296 | 1289 | 0.30936 | 206.7635 | 1571.532 | 62.6648 | 35 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.212 | 0.11441 | 0.10683 | 119.441 | 1044 | 0.26555 | 207.1764 | 1272.8312 | 54.9154 | 40 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.212 | 0.12174 | 0.11345 | 105.063 | 863 | 0.23298 | 207.5179 | 1052.1584 | 48.3048 | 186.0648 | 85.547 | 1.1295 | 1
42 | 5 | 183 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.08 | 2021-03-23 16:40 | 0.01 | 2021-03-23 15:03 | 2021-03-23 16:01 | -39 | 58 | 7.32 | 7.31 | 0.72 | THYR I123Pin ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 84.95 | Manuel |  | 185.926 | 185.84 | O | 0.979 | 05_S_GC8_PI_I15 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 160134 | NM | S_GC1_PI_I15 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [1,104168, 1,104168] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 300 | 160134 | 185926 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.175 | 0.054627 | 0.048535 | 179.34 | 3283 | 0.61548 | 202.5153 | 4002.5908 | 81.7784 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.175 | 0.060892 | 0.055371 | 173.969 | 2857 | 0.51812 | 202.7182 | 3483.2172 | 79.3292 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.175 | 0.066623 | 0.059473 | 165.825 | 2489 | 0.44692 | 203.1385 | 3034.5564 | 75.6156 | 20 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.175 | 0.070998 | 0.063574 | 157.545 | 2219 | 0.40266 | 203.3559 | 2705.3759 | 71.8399 | 25 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.175 | 0.076738 | 0.07041 | 144.42 | 1882 | 0.35584 | 203.7696 | 2294.5099 | 65.855 | 30 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.175 | 0.083501 | 0.075879 | 127.172 | 1523 | 0.31228 | 204.3807 | 1856.8218 | 57.99 | 35 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.175 | 0.090869 | 0.082715 | 108.316 | 1192 | 0.27339 | 205.0512 | 1453.2709 | 49.3917 | 40 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.175 | 0.097235 | 0.090918 | 92.957 | 956 | 0.24413 | 205.3572 | 1165.5427 | 42.3881 | 182.0169 | 82.999 | 1.2851 | 1
42 | 5 | 184 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.01 | 2021-03-23 17:00 | 0.01 | 2021-03-23 15:05 | 2021-03-23 16:18 | -42 | 73 | 7.26 | 7.26 | 0.65 | THYR I123Pin ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 84.95 | Manuel |  | 171.887 | 171.787 | O | 0.905 | 05_S_GC8_PI_I20 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 161828 | NM | S_GC1_PI_I20 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [1,104168, 1,104168] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 300 | 161828 | 171887 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.145 | 0.040713 | 0.035684 | 165.133 | 4056 | 0.61528 | 210.147 | 4945.0224 | 75.8186 | 10 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.145 | 0.045202 | 0.040215 | 159.338 | 3525 | 0.52702 | 210.6289 | 4297.6341 | 73.1579 | 15 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.145 | 0.049594 | 0.043613 | 150.517 | 3035 | 0.45969 | 211.3186 | 3700.2325 | 69.1079 | 20 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.145 | 0.054702 | 0.049277 | 137.521 | 2514 | 0.39825 | 212.2567 | 3065.036 | 63.141 | 25 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.145 | 0.060992 | 0.054941 | 119.483 | 1959 | 0.33931 | 213.5471 | 2388.3873 | 54.859 | 30 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.145 | 0.066741 | 0.060605 | 102.714 | 1539 | 0.29586 | 214.3843 | 1876.3288 | 47.1598 | 35 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.145 | 0.072866 | 0.068535 | 85.763 | 1177 | 0.25642 | 215.2803 | 1434.9831 | 39.377 | 40 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.145 | 0.078976 | 0.075332 | 70.21 | 889 | 0.22233 | 216.0342 | 1083.8572 | 32.236 | 167.666 | 76.9816 | 2.502 | 1
42 | 5 | 186 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.09 | 2021-03-23 17:20 | 0.01 | 2021-03-23 15:04 | 2021-03-23 16:35 | -45 | 91 | 7.37 | 7.36 | 0.62 | THYR I123Pin ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 84.95 | Manuel |  | 159.576 | 159.523 | O | 0.828 | 05_S_GC8_PI_I30 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 163526 | NM | S_GC1_PI_I30 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [1,104168, 1,104168] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 300 | 163526 | 159576 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.091 | 0.027681 | 0.025949 | 154.794 | 5592 | 0.54352 | 207.7765 | 6817.6935 | 70.106 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.091 | 0.030323 | 0.028082 | 150.493 | 4963 | 0.45785 | 208.064 | 6050.8249 | 68.1581 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.091 | 0.031959 | 0.028793 | 145.956 | 4567 | 0.41488 | 208.3897 | 5568.0269 | 66.1033 | 20 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.091 | 0.034154 | 0.030215 | 137.027 | 4012 | 0.37057 | 208.912 | 4891.3781 | 62.0593 | 25 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.091 | 0.036606 | 0.033059 | 124.461 | 3400 | 0.33389 | 209.3914 | 4145.2357 | 56.3682 | 30 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.091 | 0.040738 | 0.037324 | 102.131 | 2507 | 0.28718 | 210.2761 | 3056.5017 | 46.255 | 35 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.091 | 0.044656 | 0.042301 | 83.195 | 1863 | 0.24935 | 211.1623 | 2271.3453 | 37.6789 | 40 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.091 | 0.049002 | 0.045855 | 65.075 | 1328 | 0.21145 | 212.2734 | 1619.0803 | 29.4724 | 156.8484 | 71.0364 | 1.983 | 1
42 | 5 | 188 | 3 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.62 | 2021-03-23 15:06 |  |  | 2021-03-23 16:51 | 105 |  | 6.95 | 6.95 | 0.78 | THYR I123Pin ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 84.95 | Manuel |  | 198.128 | 198.043 | O | 1.094 | 05_S_GC8_PI_Ser |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 165132 | NM | S_GC1_PI_SER | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [1,104168, 1,104168] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 300 | 165132 | 198128 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.306 | 0.13033 | 0.12073 | 191.063 | 1466 | 0.63856 | 198.2548 | 1787.3281 | 91.6369 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.306 | 0.14618 | 0.13985 | 186.816 | 1278 | 0.52913 | 198.2754 | 1558.121 | 89.6 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.306 | 0.15873 | 0.1542 | 181.746 | 1145 | 0.45258 | 198.3059 | 1395.9691 | 87.1683 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.306 | 0.16969 | 0.16854 | 175.971 | 1037 | 0.39184 | 198.3266 | 1264.2969 | 84.3986 | 25 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.306 | 0.17928 | 0.18049 | 169.78 | 947 | 0.34292 | 198.2078 | 1154.5701 | 81.4293 | 30 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.306 | 0.18822 | 0.19005 | 162.812 | 865 | 0.30113 | 198.1927 | 1054.5967 | 78.0873 | 35 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.306 | 0.19677 | 0.19723 | 155.255 | 789 | 0.26344 | 198.1932 | 961.9385 | 74.4628 | 40 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.306 | 0.20434 | 0.20679 | 147.534 | 722 | 0.23266 | 198.3107 | 880.253 | 70.7597 | 194.1507 | 93.1179 | 0.017788 | 1
42 | 5 | 187 | 3 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.104 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.8 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule | Seringue 3 ml | 8.5 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 10 | 7.12 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 17:14 | -46 | 133 | 7.41 | 7.41 | 0.71 | THYR I123Pin ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 84.95 | Manuel |  | 188.852 | 188.787 | O | 0.988 | 05_S_GC8_PI_Rou |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 171431 | NM | S_GC1_PI_ROU | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [1,104168, 1,104168] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 300 | 171431 | 188852 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.94 | 0.3398 | 0.27539 | 178.397 | 525 | 0.69972 | 222.1368 | 640.0732 | 80.2506 | 10 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.94 | 0.39172 | 0.34883 | 172.355 | 440 | 0.57521 | 222.0924 | 536.4423 | 77.5326 | 15 | Fantome thyroide | 0.143 | 0.94 | 0.43521 | 0.40758 | 165.378 | 380 | 0.48672 | 222.0812 | 463.291 | 74.3941 | 20 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.94 | 0.47546 | 0.4443 | 157.377 | 331 | 0.41483 | 222.0936 | 403.5509 | 70.7949 | 25 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.94 | 0.50754 | 0.48836 | 149.724 | 295 | 0.36409 | 222.0952 | 359.6602 | 67.3522 | 30 | Fantome thyroide | 0.283 | 0.94 | 0.54137 | 0.52508 | 140.755 | 260 | 0.31483 | 222.1105 | 316.9886 | 63.3176 | 35 | Fantome thyroide | 0.332 | 0.94 | 0.5725 | 0.55445 | 131.674 | 230 | 0.27285 | 221.9562 | 280.413 | 59.2326 | 40 | Fantome thyroide | 0.378 | 0.94 | 0.6007 | 0.59117 | 122.542 | 204 | 0.23797 | 222.0098 | 248.7141 | 55.1246 | 183.5788 | 82.5816 | -0.037207 | 1
48 | 16 | 520 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.21 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT | cale GT | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 |  | 20.67 | 2021-10-08 16:00 | 0.17 | 2021-10-08 15:09 | 2021-10-08 16:20 | 21 | 72 | 19.71 | 19.72 | 0.73 | PROTO THYR TC99m | 200 |  | 1 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 132.731 | 130.577 | O | 0.786 | 16_L_GC9_PT_I3 |  | 0 | FANTOME 5 ANS^FANTOME 5 ANS | 125455 | 20211008 | 20211008 | 162043 | NM | THYROIDE 7 CM | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [2,209030, 2,209030] | 1001.5 | 352.3 | 256 | 256 | 200 | 162043 | 146370 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.061 | 1.209 | 0.48381 | 0.42976 | 138.854 | 287 | 0.65629 | 400.9171 | 1400.5065 | 35.2064 | 10 | Fantome thyroide | 0.121 | 1.209 | 0.54727 | 0.51477 | 135.723 | 248 | 0.53882 | 400.8441 | 1210.1938 | 34.4125 | 15 | Fantome thyroide | 0.189 | 1.209 | 0.6038 | 0.57144 | 131.025 | 217 | 0.44964 | 400.7501 | 1058.9195 | 33.2213 | 20 | Fantome thyroide | 0.247 | 1.209 | 0.63898 | 0.60922 | 127.158 | 199 | 0.40019 | 400.641 | 971.0829 | 32.2409 | 25 | Fantome thyroide | 0.306 | 1.209 | 0.67553 | 0.65645 | 122.271 | 181 | 0.35359 | 400.6317 | 883.2463 | 31.0018 | 30 | Fantome thyroide | 0.363 | 1.209 | 0.70063 | 0.67534 | 118.407 | 169 | 0.32408 | 400.4775 | 824.6885 | 30.0221 | 35 | Fantome thyroide | 0.428 | 1.209 | 0.74856 | 0.71312 | 109.29 | 146 | 0.27597 | 400.4962 | 712.4528 | 27.7104 | 40 | Fantome thyroide | 0.484 | 1.209 | 0.78235 | 0.7509 | 102.488 | 131 | 0.24376 | 400.1872 | 639.2556 | 25.9858 | 140.0368 | 35.5063 | -0.16414 | 1
42 | 5 | 154 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.1 | 2021-03-23 16:20 | 0.08 | 2021-03-23 15:02 | 2021-03-23 15:50 | -30 | 48 | 7.21 | 7.21 | 0.44 | THYR I123Pin ST | 600 |  | 3 | 256X256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 52.34 | Manuel |  | 220.413 | 220.224 | O | 0.967 | 05_L_GC8_PI_I10 | ici pas de replay dimage corrigeant la penetration septale | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 155048 | NM | L_GC1_PI_I10 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [0,736112, 0,736112] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 600 | 155048 | 227280 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.182 | 0.059142 | 0.05332 | 216.518 | 3661 | 0.62787 | 137.0064 | 1983.7527 | 50.0504 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.182 | 0.066729 | 0.06043 | 209.329 | 3137 | 0.52038 | 137.2235 | 1699.8176 | 48.3886 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.182 | 0.072638 | 0.066117 | 200.771 | 2764 | 0.45116 | 137.422 | 1497.7035 | 46.4103 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.182 | 0.078385 | 0.071805 | 189.77 | 2421 | 0.39505 | 137.6848 | 1311.8452 | 43.8673 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.182 | 0.084364 | 0.077492 | 176.067 | 2087 | 0.34603 | 137.9882 | 1130.8636 | 40.6997 | 30 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.182 | 0.090419 | 0.084602 | 160.494 | 1775 | 0.30399 | 138.2452 | 961.8031 | 37.0999 | 35 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.182 | 0.097044 | 0.091711 | 142.363 | 1467 | 0.26466 | 138.6526 | 794.9099 | 32.9087 | 40 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.182 | 0.10353 | 0.09882 | 124.23 | 1200 | 0.23146 | 138.8306 | 650.2331 | 28.7171 | 220.6333 | 51.0017 | 1.1576 | 1
42 | 5 | 155 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.08 | 2021-03-23 16:40 | 0.01 | 2021-03-23 15:03 | 2021-03-23 16:07 | -33 | 64 | 7.28 | 7.28 | 0.43 | THYR I123Pin ST | 600 |  | 3 | 256X256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 52.34 | Manuel |  | 215.56 | 215.351 | O | 0.922 | 05_L_GC8_PI_I15 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 160708 | NM | L_GC1_PI_I15 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [0,736112, 0,736112] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 600 | 160708 | 221617 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.158 | 0.046444 | 0.042586 | 211.738 | 4559 | 0.60664 | 135.2291 | 2470.3437 | 48.4748 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.158 | 0.052395 | 0.047523 | 204.342 | 3900 | 0.49842 | 135.4713 | 2113.2574 | 46.7816 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.158 | 0.057169 | 0.052461 | 194.66 | 3405 | 0.42876 | 135.6893 | 1845.0363 | 44.565 | 20 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.158 | 0.062237 | 0.057398 | 180.986 | 2908 | 0.36869 | 135.9731 | 1575.7314 | 41.4345 | 25 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.158 | 0.067177 | 0.062336 | 165.054 | 2457 | 0.32096 | 136.3823 | 1331.3522 | 37.7871 | 30 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.158 | 0.072827 | 0.068508 | 144.562 | 1985 | 0.27733 | 136.7244 | 1075.5938 | 33.0957 | 35 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.158 | 0.07915 | 0.07468 | 121.416 | 1534 | 0.23649 | 137.2619 | 831.2146 | 27.7967 | 40 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.158 | 0.085399 | 0.082086 | 99.49 | 1165 | 0.20188 | 137.5975 | 631.2679 | 22.777 | 216.0347 | 49.4585 | 1.5452 | 1
42 | 5 | 156 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.01 | 2021-03-23 17:00 | 0.01 | 2021-03-23 15:05 | 2021-03-23 16:23 | -37 | 78 | 7.23 | 7.23 | 0.42 | THYR I123Pin ST | 600 |  | 3 | 256X256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 52.34 | Manuel |  | 206.22 | 205.961 | O | 0.904 | 05_L_GC8_PI_I20 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 162354 | NM | L_GC1_PI_I20 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [0,736112, 0,736112] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 600 | 162354 | 211187 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.125 | 0.035073 | 0.029785 | 201.702 | 5751 | 0.62565 | 141.2189 | 3116.2419 | 46.4965 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.125 | 0.039389 | 0.033691 | 193.873 | 4922 | 0.52817 | 141.6471 | 2667.0392 | 44.6918 | 15 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.125 | 0.043203 | 0.037598 | 183.441 | 4246 | 0.46024 | 142.1606 | 2300.7413 | 42.287 | 20 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.125 | 0.047453 | 0.04248 | 168.695 | 3555 | 0.40022 | 142.8584 | 1926.3154 | 38.8877 | 25 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.125 | 0.053364 | 0.049316 | 145.469 | 2726 | 0.33484 | 143.8627 | 1477.1127 | 33.5337 | 30 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.125 | 0.058445 | 0.054199 | 125.539 | 2148 | 0.28764 | 144.6062 | 1163.9172 | 28.9394 | 35 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.125 | 0.063274 | 0.060059 | 107.313 | 1696 | 0.24804 | 145.1944 | 918.996 | 24.7379 | 40 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.125 | 0.067789 | 0.063965 | 90.43 | 1334 | 0.21724 | 145.434 | 722.8424 | 20.846 | 206.3647 | 47.5714 | 2.6038 | 1
42 | 5 | 158 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.09 | 2021-03-23 17:20 | 0.01 | 2021-03-23 15:04 | 2021-03-23 16:40 | -40 | 96 | 7.33 | 7.33 | 0.37 | THYR I123Pin ST | 600 |  | 3 | 256X256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 52.34 | Manuel |  | 192.188 | 192.063 | O | 0.826 | 05_L_GC8_PI_I30 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 164047 | NM | L_GC1_PI_I30 | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [0,736112, 0,736112] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 600 | 164047 | 197115 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.083 | 0.024819 | 0.02302 | 189.273 | 7626 | 0.52886 | 139.4532 | 4132.231 | 43.0362 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.083 | 0.026773 | 0.024965 | 184.575 | 6894 | 0.45848 | 139.7013 | 3735.5889 | 41.9679 | 15 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.083 | 0.0285 | 0.026262 | 177.613 | 6232 | 0.40842 | 139.9907 | 3376.877 | 40.3849 | 20 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.083 | 0.030436 | 0.028207 | 166.546 | 5472 | 0.36497 | 140.4633 | 2965.0627 | 37.8686 | 25 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.083 | 0.032964 | 0.030152 | 148.667 | 4510 | 0.32263 | 141.0317 | 2443.7926 | 33.8033 | 30 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.083 | 0.036027 | 0.032746 | 125.735 | 3490 | 0.28349 | 141.7247 | 1891.0945 | 28.5891 | 35 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.083 | 0.040427 | 0.037934 | 95.245 | 2356 | 0.23982 | 142.7876 | 1276.6242 | 21.6564 | 40 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.083 | 0.044146 | 0.041824 | 73.723 | 1670 | 0.20832 | 143.7472 | 904.9077 | 16.7628 | 193.0136 | 43.8867 | 2.8146 | 1
42 | 5 | 160 | 3 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | pas de cale |  | 8.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.62 | 2021-03-23 15:06 |  |  | 2021-03-23 16:56 | 110 |  | 6.92 | 6.92 | 0.47 | THYR I123Pin ST | 600 |  | 3 | 256X256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 52.34 | Manuel |  | 235.152 | 234.887 | O | 1.08 | 05_L_GC8_PI_Ser |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 165653 | NM | L_GC1_PI_SER | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [0,736112, 0,736112] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 600 | 165653 | 239025 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.264 | 0.10675 | 0.097969 | 228.44 | 2140 | 0.63941 | 132.1512 | 1159.5823 | 55.0193 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.264 | 0.12039 | 0.11653 | 222.838 | 1851 | 0.52574 | 132.1746 | 1002.9845 | 53.67 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.264 | 0.13108 | 0.12891 | 216.146 | 1649 | 0.44796 | 132.1741 | 893.5286 | 52.0583 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.264 | 0.14061 | 0.14128 | 208.53 | 1483 | 0.38483 | 132.1305 | 803.5797 | 50.224 | 25 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.264 | 0.14855 | 0.14747 | 200.845 | 1352 | 0.33635 | 132.203 | 732.5959 | 48.3731 | 30 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.264 | 0.15704 | 0.15778 | 191.118 | 1217 | 0.28833 | 132.2224 | 659.4447 | 46.0303 | 35 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.264 | 0.16404 | 0.16603 | 181.922 | 1109 | 0.25104 | 132.1793 | 600.9237 | 43.8155 | 40 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.264 | 0.17028 | 0.17222 | 172.323 | 1012 | 0.22065 | 132.1724 | 548.3632 | 41.5036 | 232.9777 | 56.1122 | -0.0016628 | 1
42 | 5 | 159 | 3 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 7 | GC8 | 2011 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.736 | Local | Rou | 0.8 | Seringue | non | Seringue |  |  | Seringue 3 ml | 8.5 | pas de cale |  | 8.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.12 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 17:20 | -40 | 139 | 7.37 | 7.37 | 0.51 | THYR I123Pin ST | 600 |  | 3 | 256X256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 52.34 | Manuel |  | 263.766 | 263.564 | O | 1.132 | 05_L_GC8_PI_Rou |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPM670^I_GT_THYROIDE_SFPM670^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPM670 | 20210323 | 20210323 | 172015 | NM | L_GC1_PI_ROU | Tandem_Discovery_670 | User&GT THYR SFPM&THYR I123Pin ST | [0,736112, 0,736112] | 954.4 | 539.7 | 256 | 256 | 600 | 172015 | 267985 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.782 | 0.27912 | 0.2291 | 252.326 | 904 | 0.72671 | 149.3873 | 489.8422 | 57.0615 | 10 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.782 | 0.32699 | 0.28409 | 243.281 | 744 | 0.58838 | 149.3631 | 403.1445 | 55.0161 | 15 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.782 | 0.36551 | 0.33296 | 232.827 | 637 | 0.49617 | 149.372 | 345.1654 | 52.652 | 20 | Fantome thyroide | 0.157 | 0.782 | 0.40066 | 0.36962 | 221.165 | 552 | 0.42257 | 149.3644 | 299.1072 | 50.0147 | 25 | Fantome thyroide | 0.196 | 0.782 | 0.43015 | 0.40627 | 209.913 | 488 | 0.36687 | 149.3935 | 264.4281 | 47.4701 | 30 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.782 | 0.45399 | 0.43071 | 199.303 | 439 | 0.32671 | 149.3871 | 237.8769 | 45.0708 | 35 | Fantome thyroide | 0.274 | 0.782 | 0.47845 | 0.46126 | 187.073 | 391 | 0.28967 | 149.2589 | 211.8676 | 42.3051 | 40 | Fantome thyroide | 0.313 | 0.782 | 0.50607 | 0.49791 | 172.571 | 341 | 0.25021 | 149.2776 | 184.7746 | 39.0256 | 259.6801 | 58.7246 | -0.057264 | 1
43 | 5 | 171 | 4 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 1 | Secours |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.05 | 2021-03-23 16:00 | 0.03 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 17:17 | 77 | 136 | 6.56 | 6.56 | 0.82 | THYR I123 W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 11% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.94 | Manuel |  | 211.317 | 209.748 | O | 0.871 | 05_S_GC5_PI_I3 | FC calcule a partir dune ROI sur ROU | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 171705 | NM | S_GC2_WI_I3 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.5 | 502 | 256 | 256 | 300 | 171705 | 211317 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.314 | 0.11368 | 0.096898 | 107.886 | 949 | 0.72981 | 199.9011 | 1158.543 | 54.8201 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.314 | 0.14065 | 0.13615 | 103.235 | 734 | 0.53601 | 199.989 | 896.0701 | 52.4568 | 15 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.314 | 0.15381 | 0.14596 | 99.979 | 650 | 0.45505 | 200.0777 | 793.5226 | 50.8023 | 20 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.314 | 0.16404 | 0.15823 | 96.621 | 589 | 0.39922 | 200.1422 | 719.0536 | 49.096 | 25 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.314 | 0.17373 | 0.16559 | 92.773 | 534 | 0.35116 | 200.2498 | 651.9093 | 47.1408 | 30 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.314 | 0.18221 | 0.17295 | 88.738 | 487 | 0.31339 | 200.3334 | 594.5316 | 45.0904 | 35 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.314 | 0.18987 | 0.17785 | 84.49 | 445 | 0.28301 | 200.4277 | 543.2578 | 42.9319 | 40 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.314 | 0.19933 | 0.19502 | 78.537 | 394 | 0.24961 | 200.496 | 480.9968 | 39.907 | 106.7804 | 54.2583 | 0.2529 | 1
43 | 5 | 168 | 4 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.1 | 2021-03-23 16:20 | 0.08 | 2021-03-23 15:02 | 2021-03-23 17:34 | 74 | 152 | 6.59 | 6.58 | 0.78 | THYR I123 W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 11% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.94 | Manuel |  | 215.159 | 213.248 | O | 0.895 | 05_S_GC5_PI_I10 | ici pas de replay dimage corrigeant la penetration septale | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 173432 | NM | S_GC2_WI_I10 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.8 | 502 | 256 | 256 | 300 | 173432 | 215159 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.244 | 0.086285 | 0.077203 | 111.912 | 1297 | 0.6749 | 204.3024 | 1583.3828 | 56.693 | 10 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.244 | 0.099673 | 0.090547 | 108.145 | 1085 | 0.54535 | 204.4431 | 1324.5724 | 54.7847 | 15 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.244 | 0.10876 | 0.098172 | 104.41 | 960 | 0.4707 | 204.5687 | 1171.9718 | 52.8926 | 20 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.244 | 0.1165 | 0.10389 | 100.193 | 860 | 0.41595 | 204.7593 | 1049.8914 | 50.7563 | 25 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.244 | 0.12425 | 0.11152 | 94.93 | 764 | 0.36912 | 205.0104 | 932.6943 | 48.0902 | 30 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.244 | 0.13242 | 0.12295 | 88.455 | 668 | 0.32687 | 205.3051 | 815.4971 | 44.81 | 35 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.244 | 0.13933 | 0.12867 | 82.204 | 590 | 0.29682 | 205.6696 | 720.2744 | 41.6434 | 40 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.244 | 0.14867 | 0.14202 | 73.445 | 494 | 0.26079 | 206.0703 | 603.0772 | 37.2062 | 109.9246 | 55.6862 | 0.78964 | 1
43 | 5 | 169 | 4 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.08 | 2021-03-23 16:40 | 0.01 | 2021-03-23 15:03 | 2021-03-23 17:55 | 75 | 172 | 6.62 | 6.62 | 0.78 | THYR I123 W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 11% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.94 | Manuel |  | 215.261 | 213.268 | O | 0.917 | 05_S_GC5_PI_I15 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 175520 | NM | S_GC2_WI_I15 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.7 | 502 | 256 | 256 | 300 | 175520 | 215261 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.195 | 0.06795 | 0.064746 | 114.835 | 1690 | 0.64487 | 202.0877 | 2063.1588 | 57.8223 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.195 | 0.078873 | 0.07541 | 110.974 | 1407 | 0.50587 | 202.233 | 1717.6712 | 55.8781 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.195 | 0.085775 | 0.081504 | 107.133 | 1249 | 0.43117 | 202.3521 | 1524.7842 | 53.9441 | 20 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.195 | 0.090828 | 0.086074 | 103.362 | 1138 | 0.38348 | 202.4808 | 1389.275 | 52.0453 | 25 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.195 | 0.096434 | 0.090645 | 98.17 | 1018 | 0.33714 | 202.7219 | 1242.7785 | 49.431 | 30 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.195 | 0.10148 | 0.095215 | 92.549 | 912 | 0.30123 | 202.9464 | 1113.3733 | 46.6007 | 35 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.195 | 0.10765 | 0.10131 | 84.503 | 785 | 0.26453 | 203.1301 | 958.3311 | 42.5493 | 40 | Fantome thyroide | 0.078 | 0.195 | 0.1128 | 0.10588 | 76.931 | 682 | 0.23949 | 203.4437 | 832.5883 | 38.7367 | 112.4246 | 56.6085 | 0.5951 | 1
43 | 5 | 170 | 4 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.01 | 2021-03-23 17:00 | 0.01 | 2021-03-23 15:05 | 2021-03-23 18:12 | 72 | 187 | 6.57 | 6.57 | 0.78 | THYR I123 W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 11% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.94 | Manuel |  | 210.307 | 208.733 | O | 0.903 | 05_S_GC5_PI_I20 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 181202 | NM | S_GC2_WI_I20 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.9 | 502 | 256 | 256 | 300 | 181202 | 210307 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.165 | 0.052617 | 0.04834 | 113.231 | 2152 | 0.61959 | 207.3562 | 2627.1702 | 57.4485 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.165 | 0.059654 | 0.053496 | 109.405 | 1834 | 0.50595 | 207.6037 | 2238.9546 | 55.5074 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.165 | 0.064528 | 0.057363 | 105.31 | 1632 | 0.44029 | 207.8373 | 1992.3521 | 53.4297 | 20 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.165 | 0.069144 | 0.06252 | 100.051 | 1447 | 0.38854 | 208.1201 | 1766.5034 | 50.7615 | 25 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.165 | 0.074041 | 0.067676 | 92.995 | 1256 | 0.34401 | 208.765 | 1533.3298 | 47.1816 | 30 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.165 | 0.080416 | 0.07541 | 82.507 | 1026 | 0.29713 | 209.7646 | 1252.5449 | 41.8605 | 35 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.165 | 0.086725 | 0.081855 | 72.242 | 833 | 0.2553 | 210.5616 | 1016.9297 | 36.6525 | 40 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.165 | 0.092703 | 0.08959 | 62.389 | 673 | 0.22091 | 211.1812 | 821.6011 | 31.6535 | 109.9472 | 55.7825 | 1.694 | 1
43 | 5 | 172 | 4 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.09 | 2021-03-23 17:20 | 0.01 | 2021-03-23 15:04 | 2021-03-23 18:29 | 69 | 205 | 6.67 | 6.67 | 0.75 | THYR I123 W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 11% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.94 | Manuel |  | 206.262 | 204.164 | O | 0.878 | 05_S_GC5_PI_I30 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 182929 | NM | S_GC2_WI_I30 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [1,104900, 1,104900] | 967.4 | 502 | 256 | 256 | 300 | 182929 | 206262 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.11 | 0.036962 | 0.038242 | 115.025 | 3112 | 0.59548 | 206.8169 | 3799.1421 | 57.4838 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.11 | 0.04245 | 0.04168 | 111.347 | 2623 | 0.46079 | 206.89 | 3202.1689 | 55.6457 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.11 | 0.045661 | 0.043398 | 107.896 | 2363 | 0.39204 | 207.0989 | 2884.7599 | 53.921 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.11 | 0.047771 | 0.044258 | 104.666 | 2191 | 0.35292 | 207.2484 | 2674.7816 | 52.3068 | 25 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.11 | 0.05031 | 0.045977 | 99.363 | 1975 | 0.31399 | 207.7439 | 2411.0879 | 49.6567 | 30 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.11 | 0.052239 | 0.047695 | 94.291 | 1805 | 0.2901 | 208.1511 | 2203.5512 | 47.1219 | 35 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.11 | 0.055348 | 0.051133 | 84.129 | 1520 | 0.2624 | 208.6768 | 1855.6221 | 42.0435 | 40 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.11 | 0.059688 | 0.056289 | 69.537 | 1165 | 0.23331 | 209.5762 | 1422.2367 | 34.7511 | 108.7639 | 54.3548 | 1.2817 | 1
43 | 5 | 174 | 4 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 7.62 | 2021-03-23 15:06 |  |  | 2021-03-23 18:46 | 220 |  | 6.29 | 6.29 | 0.85 | THYR I123 W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 11% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.94 | Manuel |  | 229.802 | 227.669 | O | 1.023 | 05_S_GC5_PI_Ser |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 184637 | NM | S_GC2_WI_SER | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [1,104900, 1,104900] | 966.6 | 502 | 256 | 256 | 300 | 184637 | 229802 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.372 | 0.15724 | 0.13223 | 119.029 | 757 | 0.69101 | 198.9342 | 924.1486 | 63.0784 | 10 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.372 | 0.18115 | 0.1642 | 115.755 | 639 | 0.56047 | 198.8623 | 780.0938 | 61.3434 | 15 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.372 | 0.19485 | 0.18164 | 113.207 | 581 | 0.49402 | 198.8019 | 709.2871 | 59.9931 | 20 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.372 | 0.21322 | 0.21361 | 108.529 | 509 | 0.41543 | 198.8311 | 621.3892 | 57.514 | 25 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.372 | 0.22437 | 0.22233 | 105.23 | 469 | 0.37097 | 198.7905 | 572.5571 | 55.7658 | 30 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.372 | 0.2387 | 0.23105 | 100.015 | 419 | 0.3197 | 198.7924 | 511.5169 | 53.0021 | 35 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.372 | 0.24935 | 0.24848 | 96 | 385 | 0.28173 | 198.9048 | 470.0095 | 50.8744 | 40 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.372 | 0.25802 | 0.26592 | 92.114 | 357 | 0.25368 | 198.7525 | 435.827 | 48.8151 | 117.9908 | 62.5282 | -0.055237 | 1
43 | 5 | 173 | 4 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.8 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule | Seringue de 3 ml | 9 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 | 10 | 7.12 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 19:06 | 66 | 245 | 6.72 | 6.72 | 0.85 | THYR I123 W ST | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 11% |  |  |  | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.94 | Manuel |  | 236.331 | 234.554 | O | 0.989 | 05_S_GC5_PI_Rou |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 190656 | NM | S_GC2_WI_ROU | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [1,104900, 1,104900] | 1007.3 | 502 | 256 | 256 | 300 | 190656 | 236331 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.059 | 1.167 | 0.42694 | 0.32366 | 116.981 | 274 | 0.75311 | 212.1284 | 334.5003 | 58.0263 | 10 | Fantome thyroide | 0.118 | 1.167 | 0.51276 | 0.43307 | 112.294 | 219 | 0.5932 | 212.1385 | 267.3561 | 55.7014 | 15 | Fantome thyroide | 0.179 | 1.167 | 0.5733 | 0.52424 | 107.781 | 188 | 0.49878 | 212.0749 | 229.5112 | 53.4628 | 20 | Fantome thyroide | 0.234 | 1.167 | 0.61682 | 0.56071 | 103.626 | 168 | 0.43984 | 212.0975 | 205.0951 | 51.4018 | 25 | Fantome thyroide | 0.292 | 1.167 | 0.66038 | 0.63364 | 99.057 | 150 | 0.38498 | 212.1686 | 183.1206 | 49.1354 | 30 | Fantome thyroide | 0.358 | 1.167 | 0.70705 | 0.661 | 93.33 | 132 | 0.33226 | 212.1565 | 161.1461 | 46.2946 | 35 | Fantome thyroide | 0.413 | 1.167 | 0.74203 | 0.70658 | 88.301 | 119 | 0.29743 | 212.1183 | 145.2757 | 43.8001 | 40 | Fantome thyroide | 0.468 | 1.167 | 0.78036 | 0.75217 | 82.718 | 106 | 0.2599 | 212.2614 | 129.4052 | 41.0308 | 119.8857 | 59.4671 | 0.05792 | 1
8 | 17 | 541 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.883 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale maison | cale maison | 1 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 2.67% | Ba-133 | Tc99m |  | 20.4 | 2020-12-14 16:00 | 0.08 | 2020-12-14 16:23 | 2020-12-14 16:37 | 37 | 14 | 18.92 | 18.91 | 6.55 | GT IRSN Thyr Tc99m | 20 | 130 | 2.5 | 256x256 | 140 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 343.9 | Manuel |  | 128.433 | 128.019 | O | 0.99 | 17_L_GC10_PT_I3 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201214 | 20201214 | 163732 | NM | 17_L_GC10_PT_I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,883097, 0,883097] | 0 | 555.995 | 256 | 256 | 19.907 | 163732 | 130332 |  | 140 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.047 | 0.013891 | 0.011934 | 125.546 | 9038 | 0.62592 | 27.5014 | 7048.3775 | 333.5074 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.047 | 0.015505 | 0.014137 | 121.343 | 7826 | 0.53119 | 27.2177 | 6103.1868 | 322.3424 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.047 | 0.017659 | 0.015973 | 112.754 | 6385 | 0.43049 | 26.9444 | 4979.4081 | 299.5261 | 20 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.047 | 0.019094 | 0.018176 | 105.343 | 5517 | 0.37655 | 26.8377 | 4302.4893 | 279.8391 | 25 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.047 | 0.020554 | 0.01891 | 96.974 | 4718 | 0.32887 | 26.7639 | 3679.3809 | 257.6072 | 30 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.047 | 0.022779 | 0.021848 | 83.19 | 3652 | 0.26674 | 26.6215 | 2848.0499 | 220.9906 | 35 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.047 | 0.02416 | 0.022949 | 74.245 | 3073 | 0.23339 | 26.4679 | 2396.5107 | 197.2286 | 40 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.047 | 0.025539 | 0.024051 | 65.023 | 2546 | 0.20435 | 26.5022 | 1985.5244 | 172.7307 | 126.6631 | 336.4751 | -2.6996 | 1
43 | 5 | 140 | 4 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.1 | 2021-03-23 16:20 | 0.08 | 2021-03-23 15:02 | 2021-03-23 17:41 | 81 | 159 | 6.55 | 6.54 | 0.63 | THYR I123 W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 11% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.89 | Manuel |  | 336.872 | 335.416 | O | 0.904 | 05_L_GC5_PI_I10 | ici pas de replay dimage corrigeant la penetration septale | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 174105 | NM | L_GC2_WI_I10 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [0,736600, 0,736600] | 956.6 | 502 | 256 | 256 | 600 | 174105 | 336872 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.204 | 0.073917 | 0.064547 | 220.716 | 2986 | 0.67161 | 137.8605 | 1620.1426 | 56.2477 | 10 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.204 | 0.084722 | 0.077297 | 213.753 | 2523 | 0.54883 | 137.9754 | 1368.9282 | 54.4732 | 15 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.204 | 0.092015 | 0.083672 | 206.85 | 2248 | 0.47836 | 138.1199 | 1219.7189 | 52.7141 | 20 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.204 | 0.099097 | 0.090047 | 198.095 | 1999 | 0.41909 | 138.3083 | 1084.6165 | 50.4829 | 25 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.204 | 0.10614 | 0.096422 | 187.555 | 1767 | 0.36757 | 138.5598 | 958.7381 | 47.7969 | 30 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.204 | 0.11258 | 0.10439 | 176.293 | 1566 | 0.32667 | 138.8238 | 849.6796 | 44.9269 | 35 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.204 | 0.1188 | 0.11236 | 163.822 | 1379 | 0.29282 | 139.126 | 748.2172 | 41.7487 | 40 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.204 | 0.12615 | 0.12192 | 147.852 | 1172 | 0.25831 | 139.4625 | 635.9032 | 37.6789 | 216.8567 | 55.2642 | 1.0663 | 1
43 | 5 | 141 | 4 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.08 | 2021-03-23 16:40 | 0.01 | 2021-03-23 15:03 | 2021-03-23 18:01 | 81 | 178 | 6.59 | 6.59 | 0.64 | THYR I123 W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 11% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.89 | Manuel |  | 337.419 | 335.424 | O | 0.904 | 05_L_GC5_PI_I15 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 180106 | NM | L_GC2_WI_I15 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [0,736600, 0,736600] | 956.7 | 502 | 256 | 256 | 600 | 180106 | 337419 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.165 | 0.05848 | 0.054785 | 225.323 | 3853 | 0.64362 | 135.637 | 2090.559 | 56.9861 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.165 | 0.067478 | 0.063809 | 217.955 | 3230 | 0.51081 | 135.7674 | 1752.532 | 55.1227 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.165 | 0.073061 | 0.070254 | 211.072 | 2889 | 0.4398 | 135.8884 | 1567.5123 | 53.3819 | 20 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.165 | 0.07795 | 0.074121 | 202.981 | 2604 | 0.3854 | 136.0631 | 1412.8772 | 51.3356 | 25 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.165 | 0.082652 | 0.077988 | 193.075 | 2336 | 0.34016 | 136.2318 | 1267.4659 | 48.8303 | 30 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.165 | 0.087218 | 0.081855 | 181.414 | 2080 | 0.30263 | 136.4417 | 1128.5655 | 45.8811 | 35 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.165 | 0.091717 | 0.085723 | 168.301 | 1835 | 0.27084 | 136.5191 | 995.6335 | 42.5647 | 40 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.165 | 0.096843 | 0.090879 | 152.043 | 1570 | 0.23961 | 137.0276 | 851.8499 | 38.453 | 221.1135 | 55.9215 | 0.91964 | 1
43 | 5 | 142 | 4 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.01 | 2021-03-23 17:00 | 0.01 | 2021-03-23 15:05 | 2021-03-23 18:18 | 78 | 193 | 6.54 | 6.54 | 0.63 | THYR I123 W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 11% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.89 | Manuel |  | 328.627 | 326.397 | O | 0.903 | 05_L_GC5_PI_I20 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 181823 | NM | L_GC2_WI_I20 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [0,736600, 0,736600] | 956.6 | 502 | 256 | 256 | 600 | 181823 | 328637 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.137 | 0.043861 | 0.040137 | 224.261 | 5113 | 0.65092 | 140.9536 | 2774.2093 | 57.1511 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.137 | 0.05065 | 0.045488 | 216.276 | 4270 | 0.52072 | 141.23 | 2316.8147 | 55.1162 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.137 | 0.055341 | 0.04977 | 207.585 | 3751 | 0.44638 | 141.4967 | 2035.2159 | 52.9014 | 20 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.137 | 0.059455 | 0.054051 | 197.212 | 3317 | 0.39202 | 141.8737 | 1799.7364 | 50.2579 | 25 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.137 | 0.063357 | 0.058332 | 184.813 | 2917 | 0.3497 | 142.3621 | 1582.7046 | 47.0981 | 30 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.137 | 0.068305 | 0.063684 | 166.8 | 2442 | 0.30545 | 143.2691 | 1324.9793 | 42.5076 | 35 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.137 | 0.073051 | 0.069035 | 148.659 | 2035 | 0.26914 | 143.8888 | 1104.1494 | 37.8846 | 40 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.137 | 0.078233 | 0.074387 | 128.928 | 1648 | 0.23403 | 144.6287 | 894.1711 | 32.8563 | 216.4254 | 55.1543 | 2.35 | 1
43 | 5 | 144 | 4 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.09 | 2021-03-23 17:20 | 0.01 | 2021-03-23 15:04 | 2021-03-23 18:35 | 75 | 211 | 6.63 | 6.63 | 0.6 | THYR I123 W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 11% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.89 | Manuel |  | 322.662 | 320.412 | O | 0.896 | 05_L_GC5_PI_I30 |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 183512 | NM | L_GC2_WI_I30 | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [0,736600, 0,736600] | 956.6 | 502 | 256 | 256 | 600 | 183512 | 322662 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.097 | 0.031766 | 0.032207 | 226.937 | 7144 | 0.6073 | 140.5411 | 3876.1884 | 57.048 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.097 | 0.03703 | 0.035996 | 218.919 | 5912 | 0.45882 | 140.6369 | 3207.7304 | 55.0324 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.097 | 0.03972 | 0.03827 | 212.107 | 5340 | 0.39369 | 140.8447 | 2897.3749 | 53.32 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.097 | 0.041995 | 0.039027 | 203.886 | 4855 | 0.34653 | 141.1527 | 2634.2238 | 51.2534 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.097 | 0.043938 | 0.041301 | 194.382 | 4424 | 0.31345 | 141.4774 | 2400.372 | 48.8643 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.097 | 0.046038 | 0.042816 | 181.159 | 3935 | 0.28579 | 142.0932 | 2135.0506 | 45.5402 | 35 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.097 | 0.048457 | 0.04509 | 163.299 | 3370 | 0.262 | 142.7191 | 1828.4931 | 41.0505 | 40 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.097 | 0.052498 | 0.048879 | 133.766 | 2548 | 0.22982 | 143.7257 | 1382.4927 | 33.6264 | 215.5273 | 54.1798 | 2.1491 | 1
43 | 5 | 146 | 4 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.62 | 2021-03-23 15:06 |  |  | 2021-03-23 18:52 | 226 |  | 6.25 | 6.25 | 0.68 | THYR I123 W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 11% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.89 | Manuel |  | 364.463 | 362.32 | O | 1.042 | 05_L_GC5_PI_Ser |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 185229 | NM | L_GC2_WI_SER | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [0,736600, 0,736600] | 956.7 | 502 | 256 | 256 | 600 | 185229 | 364463 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.319 | 0.13269 | 0.11339 | 237.788 | 1792 | 0.68995 | 132.3635 | 972.3026 | 63.4101 | 10 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.319 | 0.15245 | 0.13832 | 231.571 | 1519 | 0.56129 | 132.3158 | 824.1784 | 61.7523 | 15 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.319 | 0.16629 | 0.15576 | 224.99 | 1353 | 0.48349 | 132.2712 | 734.1101 | 59.9973 | 20 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.319 | 0.17782 | 0.17071 | 218.004 | 1226 | 0.42515 | 132.1988 | 665.2025 | 58.1344 | 25 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.319 | 0.18914 | 0.18567 | 209.753 | 1109 | 0.37284 | 132.172 | 601.7207 | 55.9341 | 30 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.319 | 0.20086 | 0.19813 | 199.658 | 994 | 0.32335 | 132.2222 | 539.3241 | 53.2421 | 35 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.319 | 0.20985 | 0.21059 | 190.96 | 910 | 0.2879 | 132.2249 | 493.7474 | 50.9227 | 40 | Fantome thyroide | 0.128 | 0.319 | 0.21953 | 0.21807 | 180.671 | 823 | 0.25169 | 132.241 | 446.543 | 48.1789 | 235.6609 | 62.8429 | -0.056574 | 1
43 | 5 | 145 | 4 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | GE | Discovery 870 CZT/CT | 6 | GC5 | 2020 | PARA | WEHR45 |  | CZT | CZT | 39x51 | 0.737 | Local | Rou | 0.8 | Seringue | non | Seringue |  |  | Seringue de 3 ml | 9 | pas de cale |  | 9 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 2.57% | Ba-133 | Ba-133 |  | 7.12 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 2021-03-23 15:01 | 2021-03-23 19:12 | 72 | 251 | 6.69 | 6.68 | 0.71 | THYR I123 W ST | 600 |  | 3 | 256x256 | 159 | 11% | non | oui | Seringue | Xeleris 4,12 | Prg Aladin | 60.89 | Manuel |  | 386.89 | 384.506 | O | 0.966 | 05_L_GC5_PI_Rou |  | 0 | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT^^^ | I_GT_THYROIDE_SFPW_CZT | 20210323 | 20210323 | 191254 | NM | L_GC2_WI_ROU | Tandem_870_CZT | User&GT THYR SFPM&THYR I123 W ST | [0,736600, 0,736600] | 1007.3 | 502 | 256 | 256 | 600 | 191254 | 386890 | I123_EM | 158.205 | PARA | WEHR45 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.051 | 1.011 | 0.38049 | 0.30409 | 233.24 | 613 | 0.74803 | 145.505 | 332.6013 | 58.1936 | 10 | Fantome thyroide | 0.102 | 1.011 | 0.4531 | 0.39887 | 224.739 | 496 | 0.59396 | 145.502 | 269.1195 | 56.0726 | 15 | Fantome thyroide | 0.152 | 1.011 | 0.5099 | 0.46996 | 215.178 | 422 | 0.49404 | 145.5005 | 228.9686 | 53.6871 | 20 | Fantome thyroide | 0.204 | 1.011 | 0.53983 | 0.50155 | 208.914 | 387 | 0.44754 | 145.5154 | 209.9783 | 52.1243 | 25 | Fantome thyroide | 0.253 | 1.011 | 0.58704 | 0.56474 | 197.832 | 337 | 0.37986 | 145.5194 | 182.8493 | 49.3593 | 30 | Fantome thyroide | 0.306 | 1.011 | 0.61604 | 0.59633 | 189.741 | 308 | 0.34279 | 145.5434 | 167.1145 | 47.3406 | 35 | Fantome thyroide | 0.36 | 1.011 | 0.6606 | 0.63582 | 176.38 | 267 | 0.28905 | 145.54 | 144.8687 | 44.007 | 40 | Fantome thyroide | 0.405 | 1.011 | 0.68315 | 0.67532 | 168.739 | 247 | 0.26424 | 145.5364 | 134.0172 | 42.1005 | 237.6825 | 59.302 | 0.023649 | 1
44 | 41 | 660 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 127 | Routine |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 24.82 | 2021-08-25 12:48 | 0.85 | 2021-08-25 13:32 | 2021-08-25 14:35 | 107 | 63 | 19.45 | 19.45 | 1.7 | Acq thyr Tc99-head in | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 416.52 | 416.52 | N | 1.081 | 41_S_GC13_PT_I3 |  | 0 | 14_S_GC13_PT_I3 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 143811.907 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766192@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 143811.907 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.537 | 0.177 | 0.14054 | 447.987 | 2531 | 0.73169 | 211.3389 | 3637.3542 | 76.7756 | 10 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.537 | 0.21401 | 0.1825 | 427.812 | 1999 | 0.56659 | 211.9185 | 2872.8056 | 73.318 | 15 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.537 | 0.2354 | 0.21186 | 411.24 | 1747 | 0.48782 | 212.1268 | 2510.651 | 70.4779 | 20 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.537 | 0.25639 | 0.24123 | 389.962 | 1521 | 0.42245 | 212.2385 | 2185.8616 | 66.8313 | 25 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.537 | 0.2785 | 0.2706 | 364.28 | 1308 | 0.36154 | 212.3485 | 1879.7547 | 62.43 | 30 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.537 | 0.30013 | 0.29157 | 337.051 | 1123 | 0.30697 | 212.4344 | 1613.8873 | 57.7635 | 35 | Fantome thyroide | 0.188 | 0.537 | 0.31821 | 0.31255 | 312.803 | 983 | 0.26416 | 212.5759 | 1412.6903 | 53.6079 | 40 | Fantome thyroide | 0.215 | 0.537 | 0.33542 | 0.32514 | 287.79 | 858 | 0.22621 | 212.6795 | 1233.0501 | 49.3212 | 439.8808 | 75.3863 | 0.35778 | 1
44 | 41 | 657 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.33 | 2021-08-25 12:51 | 0.79 | 2021-08-25 13:32 | 2021-08-25 14:52 | 121 | 80 | 19.39 | 19.39 | 1.6 | Acq thyr Tc99-head in | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 399.36 | 399.36 | N | 1.0395 | 41_S_GC13_PT_I10 |  | 0 | 14_S_GC13_PT_I10 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 145511.309 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766246@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 145511.309 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.327 | 0.12098 | 0.10091 | 423.299 | 3499 | 0.69379 | 216.8426 | 5028.4876 | 72.7691 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.327 | 0.14327 | 0.13412 | 407.894 | 2847 | 0.54 | 216.7427 | 4091.4845 | 70.1208 | 15 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.327 | 0.15769 | 0.15456 | 394.061 | 2499 | 0.45356 | 216.7028 | 3591.3663 | 67.7428 | 20 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.327 | 0.17055 | 0.16989 | 377.942 | 2216 | 0.38467 | 216.7217 | 3184.6609 | 64.9718 | 25 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.327 | 0.18048 | 0.18011 | 362.949 | 2011 | 0.33588 | 216.6277 | 2890.0511 | 62.3943 | 30 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.327 | 0.19175 | 0.19032 | 343.046 | 1789 | 0.28454 | 216.5971 | 2571.0101 | 58.9728 | 35 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.327 | 0.19959 | 0.19799 | 327.127 | 1639 | 0.25125 | 216.6543 | 2355.4419 | 56.2362 | 40 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.327 | 0.20825 | 0.20821 | 306.961 | 1474 | 0.21733 | 216.4632 | 2118.3169 | 52.7695 | 428.3932 | 73.6448 | -0.12913 | 1
44 | 41 | 658 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.42 | 2021-08-25 12:53 | 0.89 | 2021-08-25 13:33 | 2021-08-25 15:00 | 127 | 87 | 19.16 | 19.15 |  | Acq thyr Tc99-head in | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 382.98 | 382.98 | N | 1.0093 | 41_S_GC13_PT_I15 |  | 0 | 14_S_GC13_PT_I15 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 150302.187 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766264@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 150302.187 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.293 | 0.095216 | 0.078973 | 403.908 | 4242 | 0.65788 | 217.1694 | 6096.2688 | 70.3058 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.293 | 0.10641 | 0.094996 | 391.704 | 3681 | 0.56157 | 217.4651 | 5290.0437 | 68.1815 | 15 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.293 | 0.11675 | 0.10644 | 374.291 | 3206 | 0.48981 | 217.7444 | 4607.4111 | 65.1505 | 20 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.293 | 0.1305 | 0.12018 | 345.964 | 2651 | 0.40961 | 218.1682 | 3809.8087 | 60.2198 | 25 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.293 | 0.14163 | 0.12933 | 320.217 | 2261 | 0.35346 | 218.6332 | 3249.3314 | 55.7382 | 30 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.293 | 0.15129 | 0.13849 | 295.621 | 1954 | 0.31067 | 219.2053 | 2808.1351 | 51.4569 | 35 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.293 | 0.16083 | 0.14536 | 268.429 | 1669 | 0.27518 | 220.4063 | 2398.5556 | 46.7238 | 40 | Fantome thyroide | 0.118 | 0.293 | 0.17127 | 0.15909 | 237.214 | 1385 | 0.24186 | 222.332 | 1990.4131 | 41.2904 | 408.9201 | 71.1782 | 2.189 | 1
44 | 41 | 659 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.23 | 2021-08-25 12:55 | 1.1 | 2021-08-25 13:35 | 2021-08-25 15:27 | 152 | 112 | 17.95 | 17.95 |  | Acq thyr Tc99-head in | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 333.81 | 333.81 | N | 0.9389 | 41_S_GC13_PT_I20 |  | 0 | 14_S_GC13_PT_I20 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 152958.909 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766336@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 152958.909 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.16 | 0.059098 | 0.053125 | 351.338 | 5945 | 0.59979 | 226.2117 | 8543.6865 | 65.2436 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.16 | 0.065557 | 0.060625 | 343.584 | 5241 | 0.49947 | 226.3615 | 7531.9531 | 63.8037 | 15 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.16 | 0.069928 | 0.065625 | 334.814 | 4788 | 0.44125 | 226.3388 | 6880.9371 | 62.1751 | 20 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.16 | 0.074489 | 0.071875 | 322.017 | 4323 | 0.38899 | 226.3891 | 6212.6757 | 59.7987 | 25 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.16 | 0.079991 | 0.079375 | 302.847 | 3786 | 0.3341 | 226.123 | 5440.9415 | 56.2388 | 30 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.16 | 0.085994 | 0.085625 | 279.824 | 3254 | 0.27853 | 225.6479 | 4676.3929 | 51.9634 | 35 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.16 | 0.091064 | 0.090625 | 258.622 | 2840 | 0.23411 | 225.3211 | 4081.4247 | 48.0262 | 40 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.16 | 0.095316 | 0.095625 | 238.577 | 2503 | 0.19976 | 225.0995 | 3597.1148 | 44.3038 | 351.9904 | 65.3648 | -0.56062 | 1
44 | 41 | 661 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 24.38 | 2021-08-25 12:57 | 0.69 | 2021-08-25 13:34 | 2021-08-25 15:44 | 167 | 130 | 17.15 | 17.14 |  | Acq thyr Tc99-head in | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 296.37 | 296.37 | N | 0.8726 | 41_S_GC13_PT_I30 |  | 0 | 14_S_GC13_PT_I30 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 154635.49 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766390@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 154635.49 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.113 | 0.04116 | 0.038402 | 314.338 | 7637 | 0.57131 | 213.5763 | 10975.2958 | 61.1313 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.113 | 0.045292 | 0.043699 | 307.305 | 6785 | 0.47814 | 213.7443 | 9750.8684 | 59.7635 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.113 | 0.047866 | 0.04723 | 300.119 | 6270 | 0.42817 | 213.8275 | 9010.7509 | 58.366 | 20 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.113 | 0.051582 | 0.050762 | 285.814 | 5541 | 0.36586 | 213.5871 | 7963.0895 | 55.584 | 25 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.113 | 0.055629 | 0.055176 | 266.965 | 4799 | 0.30527 | 212.9874 | 6896.7454 | 51.9183 | 30 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.113 | 0.058652 | 0.057824 | 250.795 | 4276 | 0.26391 | 212.5179 | 6145.1309 | 48.7737 | 35 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.113 | 0.061966 | 0.061355 | 230.577 | 3721 | 0.22257 | 211.9944 | 5347.5286 | 44.8417 | 40 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.113 | 0.064751 | 0.063121 | 210.829 | 3256 | 0.19222 | 211.209 | 4679.2672 | 41.0012 | 316.0512 | 61.4644 | -1.2004 | 1
44 | 41 | 663 | 1 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 27.3 | 2021-08-25 12:59 |  |  | 2021-08-25 15:50 | 171 |  | 19.65 | 19.65 |  | Acq thyr Tc99-head in | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 443.22 | 443.22 | N | 1.1387 | 41_S_GC13_PT_Ser |  | 0 | 14_S_GC13_PT_Ser | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 155328.192 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766408@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 155328.192 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.488 | 0.19839 | 0.17728 | 465.43 | 2346 | 0.66936 | 219.5378 | 3371.4867 | 78.9531 | 10 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.488 | 0.22939 | 0.22303 | 451.897 | 1970 | 0.53384 | 219.1212 | 2831.1291 | 76.6574 | 15 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.488 | 0.25409 | 0.25353 | 436.788 | 1719 | 0.43799 | 218.6522 | 2470.4116 | 74.0944 | 20 | Fantome thyroide | 0.098 | 0.488 | 0.27132 | 0.27641 | 423.252 | 1560 | 0.37651 | 218.6119 | 2241.9093 | 71.7982 | 25 | Fantome thyroide | 0.122 | 0.488 | 0.28459 | 0.29166 | 410.378 | 1442 | 0.33252 | 218.5719 | 2072.329 | 69.6144 | 30 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.488 | 0.2989 | 0.30691 | 393.65 | 1317 | 0.28852 | 218.5888 | 1892.6888 | 66.7767 | 35 | Fantome thyroide | 0.171 | 0.488 | 0.31201 | 0.31834 | 375.967 | 1205 | 0.2504 | 218.7951 | 1731.7312 | 63.7771 | 40 | Fantome thyroide | 0.196 | 0.488 | 0.32482 | 0.33359 | 356.001 | 1096 | 0.21527 | 218.8709 | 1575.085 | 60.3901 | 457.3747 | 77.5866 | -0.11435 | 1
44 | 41 | 662 | 1 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 1.198 | StandardisÂ‚ | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  |  | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 23 | 2021-08-25 13:02 | 0 | 2021-08-25 13:33 | 2021-08-25 15:19 | 137 | 106 | 17.67 | 17.67 |  | Acq thyr Tc99-head in | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 291.3 | 291.3 | N | 0.8321 | 41_S_GC13_PT_Rou |  | 0 | 14_S_GC13_PT_Rou | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 152223.102 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766318@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 152223.102 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.181 | 0.086111 | 0.091207 | 302.251 | 3510 | 0.55309 | 212.2299 | 5044.296 | 57.0175 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.181 | 0.094025 | 0.10111 | 297.4 | 3163 | 0.46149 | 212.21 | 4545.6149 | 56.1024 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.181 | 0.099944 | 0.10676 | 291.936 | 2921 | 0.39775 | 212.2012 | 4197.8315 | 55.0717 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.181 | 0.105 | 0.11242 | 285.602 | 2720 | 0.34666 | 212.0461 | 3908.9701 | 53.8768 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.181 | 0.10975 | 0.11525 | 277.891 | 2532 | 0.30166 | 212.0222 | 3638.7913 | 52.4222 | 30 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.181 | 0.11378 | 0.11807 | 269.993 | 2373 | 0.26527 | 211.9928 | 3410.289 | 50.9323 | 35 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.181 | 0.11792 | 0.1209 | 260.246 | 2207 | 0.2297 | 211.8738 | 3171.7268 | 49.0936 | 40 | Fantome thyroide | 0.073 | 0.181 | 0.12123 | 0.12373 | 250.952 | 2070 | 0.20285 | 211.8008 | 2974.8412 | 47.3403 | 304.0655 | 57.3598 | -0.1932 | 1
9 | 17 | 534 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CHU |  |  |  | GE | Infinia | 24 | GC10 | 2006 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.766 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale maison | cale maison | 1 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | 3.03% | Ba-133 | I-123 |  | 5.2 | 2020-12-22 17:00 | 0.01 | 2020-12-22 16:02 | 2020-12-22 17:09 | 9 | 67 | 5.15 | 5.15 | 1.54 | GT IRSN Thyr I123 | 20 | 30 | 2.5 | 128x128 | 159 | 20% | non | non |  | Xeleris | LoadToNew | 240.8 | Manuel |  | 29.258 | 29.008 | O | 1.2 | 17_L_GC10_PI_I3 |  | 0 | INFINIA CHU^Pinhole | P00686494 | 20201222 | 20201222 | 170901 | NM | 17_L_GC10_PI_I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,766194, 1,766194] | 0 | 552.653 | 128 | 128 | 19.518 | 170901 | 29984 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.048 | 0.012771 | 0.011062 | 28.684 | 2246 | 0.64803 | 20.0121 | 7006.265 | 285.3627 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.048 | 0.014545 | 0.012937 | 27.417 | 1885 | 0.5413 | 19.4667 | 5880.1467 | 272.7579 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.048 | 0.016852 | 0.015187 | 25.008 | 1484 | 0.43415 | 19.1353 | 4629.2508 | 248.792 | 20 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.048 | 0.018338 | 0.017063 | 23.106 | 1260 | 0.37921 | 18.8212 | 3930.496 | 229.87 | 25 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.048 | 0.019971 | 0.018187 | 20.83 | 1043 | 0.32787 | 18.6711 | 3253.5772 | 207.2272 | 30 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.048 | 0.022014 | 0.021188 | 17.765 | 807 | 0.27545 | 18.4879 | 2517.3891 | 176.735 | 35 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.048 | 0.023366 | 0.021937 | 15.655 | 670 | 0.24758 | 18.2664 | 2090.0256 | 155.7437 | 40 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.048 | 0.025784 | 0.024188 | 11.964 | 464 | 0.20886 | 18.4887 | 1447.4207 | 119.0238 | 29.0199 | 288.7046 | -5.2899 | 1
44 | 41 | 643 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.33 | 2021-08-25 12:51 | 0.79 | 2021-08-25 13:32 | 2021-08-25 14:47 | 116 | 75 | 19.58 | 19.58 |  | Acq thyr Tc99-head in | 180 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 285.336 | 285.336 | N | 1.2261 | 41_L_GC13_PT_I10 |  | 0 | 14_L_GC13_PT_I10 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 145013.264 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766228@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 179.942 | 145013.264 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.122 | 0.043306 | 0.037648 | 309.682 | 7151 | 0.66242 | 162.8934 | 5779.2858 | 87.8963 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.122 | 0.050633 | 0.049086 | 298.125 | 5888 | 0.52064 | 162.7568 | 4758.5561 | 84.6161 | 15 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.122 | 0.055738 | 0.053852 | 286.773 | 5145 | 0.43514 | 162.7568 | 4158.0794 | 81.3941 | 20 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.122 | 0.059932 | 0.058617 | 274.847 | 4586 | 0.37225 | 162.7153 | 3706.3075 | 78.0092 | 25 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.122 | 0.063797 | 0.063383 | 261.502 | 4099 | 0.31965 | 162.7567 | 3312.7244 | 74.2215 | 30 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.122 | 0.067028 | 0.066242 | 248.273 | 3704 | 0.2797 | 162.6938 | 2993.4939 | 70.4668 | 35 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.122 | 0.070335 | 0.069102 | 232.669 | 3308 | 0.2425 | 162.7122 | 2673.4551 | 66.0379 | 40 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.122 | 0.07337 | 0.072914 | 216.368 | 2949 | 0.21163 | 162.6487 | 2383.319 | 61.4112 | 314.4036 | 89.2365 | -0.066483 | 1
44 | 41 | 644 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.42 | 2021-08-25 12:53 | 0.89 | 2021-08-25 13:33 | 2021-08-25 15:06 | 133 | 93 | 18.94 | 18.93 |  | Acq thyr Tc99-head in | 191 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 284.3417 | 284.3417 | N | 1.1906 | 41_L_GC13_PT_I15 |  | 0 | 14_L_GC13_PT_I15 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 150851.584 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766282@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 190.545 | 150851.584 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.114 | 0.034054 | 0.028055 | 310.842 | 9128 | 0.66646 | 163.0802 | 7377.0551 | 86.177 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.114 | 0.038622 | 0.034289 | 299.395 | 7752 | 0.55986 | 163.4548 | 6265.0012 | 83.0035 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.114 | 0.043559 | 0.038742 | 280.304 | 6435 | 0.47001 | 163.8196 | 5200.6299 | 77.7108 | 20 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.114 | 0.047896 | 0.044086 | 260.409 | 5437 | 0.40402 | 164.2739 | 4394.0675 | 72.1951 | 25 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.114 | 0.052278 | 0.047648 | 237.919 | 4551 | 0.34691 | 165.1207 | 3678.0212 | 65.96 | 30 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.114 | 0.056544 | 0.052102 | 213.342 | 3773 | 0.30099 | 166.6149 | 3049.2582 | 59.1464 | 35 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.114 | 0.060323 | 0.055664 | 190.682 | 3161 | 0.2659 | 168.5605 | 2554.6528 | 52.8642 | 40 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.114 | 0.064918 | 0.061898 | 163.203 | 2514 | 0.22828 | 171.584 | 2031.7612 | 45.246 | 314.2173 | 87.1128 | 4.7377 | 1
44 | 41 | 645 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.23 | 2021-08-25 12:55 | 1.1 | 2021-08-25 13:35 | 2021-08-25 15:33 | 158 | 118 | 17.74 | 17.74 |  | Acq thyr Tc99-head in | 229 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 289.1354 | 289.1354 | N | 1.0778 | 41_L_GC13_PT_I20 |  | 0 | 14_L_GC13_PT_I20 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 153539.907 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766354@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 228.821 | 153539.907 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.074 | 0.025223 | 0.022836 | 312.863 | 12404 | 0.58496 | 173.1248 | 10024.6485 | 77.0734 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.074 | 0.028075 | 0.025727 | 304.615 | 10850 | 0.48282 | 173.2402 | 8768.7388 | 75.0415 | 15 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.074 | 0.030371 | 0.029195 | 293.325 | 9658 | 0.41424 | 173.2869 | 7805.3898 | 72.2603 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.074 | 0.032217 | 0.032086 | 281.194 | 8728 | 0.36683 | 173.1246 | 7053.7836 | 69.2718 | 25 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.074 | 0.034932 | 0.034977 | 259.965 | 7442 | 0.30508 | 172.8084 | 6014.4658 | 64.0421 | 30 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.074 | 0.037582 | 0.037289 | 236.465 | 6292 | 0.25055 | 172.441 | 5085.0603 | 58.2529 | 35 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.074 | 0.039285 | 0.039023 | 219.604 | 5590 | 0.21854 | 172.267 | 4517.7189 | 54.0992 | 40 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.074 | 0.041288 | 0.04018 | 197.438 | 4782 | 0.18477 | 172.1241 | 3864.7105 | 48.6386 | 313.5708 | 77.2478 | -0.6484 | 1
44 | 41 | 647 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m |  | 24.38 | 2021-08-25 12:57 | 0.69 | 2021-08-25 13:34 | 2021-08-25 15:38 | 161 | 124 | 17.34 | 17.34 |  | Acq thyr Tc99-head in | 245 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 286.1355 | 286.1355 | N | 1.0198 | 41_L_GC13_PT_I30 |  | 0 | 14_L_GC13_PT_I30 | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 154110.144 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766372@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 245.48 | 154110.144 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.063 | 0.020245 | 0.018949 | 312.22 | 15422 | 0.55253 | 159.5199 | 12463.7317 | 73.3492 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.063 | 0.022067 | 0.020918 | 304.102 | 13781 | 0.4726 | 159.6527 | 11137.5105 | 71.4421 | 15 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.063 | 0.023806 | 0.022887 | 291.953 | 12264 | 0.40869 | 159.5454 | 9911.5034 | 68.5879 | 20 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.063 | 0.025742 | 0.024855 | 274.147 | 10650 | 0.34839 | 159.146 | 8607.103 | 64.4048 | 25 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.063 | 0.027807 | 0.026824 | 251.931 | 9060 | 0.29183 | 158.4082 | 7322.0989 | 59.1856 | 30 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.063 | 0.029655 | 0.028793 | 229.59 | 7742 | 0.24658 | 157.5045 | 6256.9194 | 53.9371 | 35 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.063 | 0.031873 | 0.030762 | 198.471 | 6227 | 0.20101 | 156.42 | 5032.5287 | 46.6264 | 40 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.063 | 0.033643 | 0.033223 | 170.907 | 5080 | 0.17113 | 155.4585 | 4105.5477 | 40.1508 | 315.1036 | 74.0267 | -2.698 | 1
44 | 41 | 649 | 1 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m |  | 27.3 | 2021-08-25 12:59 |  |  | 2021-08-25 15:59 | 181 |  | 19.28 | 19.27 |  | Acq thyr Tc99-head in | 165 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 294.327 | 294.327 | N | 1.4015 | 41_L_GC13_PT_Ser |  | 0 | 14_L_GC13_PT_Ser | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 155958.504 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766426@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 165.103 | 155958.504 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.163 | 0.063688 | 0.057941 | 312.327 | 4904 | 0.64437 | 165.4179 | 3963.3083 | 98.1687 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.163 | 0.073231 | 0.071949 | 302.885 | 4136 | 0.51353 | 164.8512 | 3342.6271 | 95.2009 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.163 | 0.08049 | 0.080863 | 292.903 | 3639 | 0.42463 | 164.515 | 2940.9623 | 92.0634 | 20 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.163 | 0.085696 | 0.08723 | 283.482 | 3308 | 0.36652 | 164.4528 | 2673.4551 | 89.1023 | 25 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.163 | 0.090427 | 0.092324 | 272.908 | 3018 | 0.31773 | 164.3831 | 2439.0833 | 85.7787 | 30 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.163 | 0.094935 | 0.097418 | 260.881 | 2748 | 0.27444 | 164.407 | 2220.875 | 81.9985 | 35 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.163 | 0.099398 | 0.10124 | 246.804 | 2483 | 0.23465 | 164.3718 | 2006.7077 | 77.5739 | 40 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.163 | 0.10299 | 0.10379 | 233.674 | 2269 | 0.20491 | 164.3476 | 1833.7574 | 73.4469 | 308.1207 | 96.8465 | -0.30639 | 1
44 | 41 | 648 | 1 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE |  |  |  | 6 (5 + fantÂ“me) | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m |  | 23 | 2021-08-25 13:02 | 0 | 2021-08-25 13:33 | 2021-08-25 15:11 | 129 | 98 | 17.95 | 17.95 |  | Acq thyr Tc99-head in | 250 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 296.25 | 296.25 | N | 1 | 41_L_GC13_PT_Rou |  | 0 | 14_L_GC13_PT_Rou | 17031982 | 20210825 | 20210825 | 151403.462 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766300@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 249.792 | 151403.462 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.1 | 0.04103 | 0.043359 | 312.563 | 7618 | 0.56125 | 157.6339 | 6156.7053 | 69.7099 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.1 | 0.045436 | 0.048047 | 306.694 | 6750 | 0.45519 | 157.584 | 5455.2062 | 68.401 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.1 | 0.048539 | 0.051172 | 299.871 | 6178 | 0.3874 | 157.5313 | 4992.9279 | 66.8793 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.1 | 0.051222 | 0.052734 | 291.608 | 5693 | 0.33348 | 157.4478 | 4600.9613 | 65.0364 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.1 | 0.053698 | 0.055078 | 281.913 | 5250 | 0.28698 | 157.3743 | 4242.9381 | 62.8741 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.1 | 0.055772 | 0.055859 | 271.666 | 4871 | 0.25113 | 157.3553 | 3936.6384 | 60.5888 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.1 | 0.057879 | 0.058203 | 258.895 | 4473 | 0.21792 | 157.1488 | 3614.9833 | 57.7405 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.1 | 0.05982 | 0.058984 | 244.844 | 4093 | 0.19011 | 157.1511 | 3307.8754 | 54.6068 | 313.4432 | 69.9062 | -0.27545 | 1
45 | 41 | 667 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CLCC | 1 | Secours |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 21.34 | 2021-08-16 14:39 | 0.7 | 2021-08-16 14:45 | 2021-08-16 15:21 | 42 | 36 | 19.03 | 19.03 | 1.3 | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 423 | 423 | N | 1.2452 | 41_S_GC15_PT_I3 |  | 0 | 14_S_GC15_PT_I3 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 152126.613 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504176@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 152126.613 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.554 | 0.19711 | 0.16663 | 446.257 | 2264 | 0.68445 | 210.3649 | 3253.6428 | 78.167 | 10 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.554 | 0.22945 | 0.20126 | 430.915 | 1878 | 0.54768 | 210.8254 | 2698.9139 | 75.4797 | 15 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.554 | 0.24929 | 0.2229 | 416.557 | 1671 | 0.47754 | 210.9425 | 2401.4298 | 72.9647 | 20 | Fantome thyroide | 0.111 | 0.554 | 0.26735 | 0.24454 | 399.147 | 1493 | 0.42306 | 211.1205 | 2145.6222 | 69.9152 | 25 | Fantome thyroide | 0.139 | 0.554 | 0.28743 | 0.27484 | 376.247 | 1309 | 0.36992 | 211.2024 | 1881.1919 | 65.904 | 30 | Fantome thyroide | 0.167 | 0.554 | 0.31072 | 0.3008 | 346.768 | 1116 | 0.3148 | 211.32 | 1603.8274 | 60.7404 | 35 | Fantome thyroide | 0.194 | 0.554 | 0.32921 | 0.32245 | 322.294 | 979 | 0.27361 | 211.4143 | 1406.9418 | 56.4535 | 40 | Fantome thyroide | 0.222 | 0.554 | 0.34807 | 0.33976 | 295.511 | 849 | 0.23456 | 211.6023 | 1220.116 | 51.7621 | 447.1048 | 78.3155 | 0.36715 | 1
45 | 41 | 664 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 23.7 | 2021-08-16 14:47 | 0.8 | 2021-08-16 14:46 | 2021-08-16 15:35 | 48 | 49 | 20.88 | 20.88 |  | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 403.98 | 403.98 | N | 1.0838 | 41_S_GC15_PT_I10 |  | 0 | 14_S_GC15_PT_I10 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 153556.581 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504220@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 153556.581 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.35 | 0.12502 | 0.10527 | 425.193 | 3401 | 0.6586 | 219.1981 | 4887.6498 | 67.8786 | 10 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.35 | 0.13944 | 0.12441 | 414.145 | 2970 | 0.56094 | 219.2465 | 4268.2504 | 66.1149 | 15 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.35 | 0.15357 | 0.14355 | 397.432 | 2588 | 0.48144 | 219.3412 | 3719.2701 | 63.4468 | 20 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.35 | 0.16973 | 0.1627 | 374.252 | 2205 | 0.40159 | 219.2325 | 3168.8526 | 59.7463 | 25 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.35 | 0.18306 | 0.17637 | 352.394 | 1925 | 0.34189 | 219.221 | 2766.4586 | 56.2568 | 30 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.35 | 0.19434 | 0.19004 | 331.352 | 1705 | 0.29585 | 219.4531 | 2450.2919 | 52.8977 | 35 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.35 | 0.20507 | 0.20098 | 308.637 | 1505 | 0.25614 | 219.6289 | 2162.8677 | 49.2714 | 40 | Fantome thyroide | 0.14 | 0.35 | 0.21441 | 0.21191 | 286.665 | 1337 | 0.22474 | 219.8567 | 1921.4313 | 45.7637 | 432.3063 | 69.0142 | 0.27756 | 1
45 | 41 | 665 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 23.97 | 2021-08-16 14:52 | 0.5 | 2021-08-16 14:51 | 2021-08-16 15:50 | 58 | 59 | 20.99 | 20.99 | 1.6 | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 372.66 | 372.66 | N | 0.9945 | 41_S_GC15_PT_I15 |  | 0 | 14_S_GC15_PT_I15 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 154902.144 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504264@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 154902.144 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.297 | 0.095457 | 0.07773 | 400.252 | 4193 | 0.69708 | 226.2114 | 6025.8499 | 63.5621 | 10 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.297 | 0.10741 | 0.091652 | 387.553 | 3608 | 0.59739 | 226.4978 | 5185.1339 | 61.5455 | 15 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.297 | 0.12226 | 0.10789 | 364.324 | 2980 | 0.49861 | 226.8324 | 4282.6217 | 57.8566 | 20 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.297 | 0.13537 | 0.1195 | 340.585 | 2516 | 0.42395 | 227.3398 | 3615.7973 | 54.0867 | 25 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.297 | 0.14602 | 0.1311 | 317.896 | 2177 | 0.37261 | 228.1297 | 3128.6132 | 50.4836 | 30 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.297 | 0.15654 | 0.14038 | 292.89 | 1871 | 0.32913 | 229.0744 | 2688.8541 | 46.5125 | 35 | Fantome thyroide | 0.104 | 0.297 | 0.16671 | 0.15198 | 266.9 | 1601 | 0.29282 | 230.7167 | 2300.8313 | 42.3851 | 40 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.297 | 0.17984 | 0.17286 | 233.074 | 1296 | 0.25076 | 233.04 | 1862.5093 | 37.0134 | 405.5754 | 64.4075 | 2.8074 | 1
45 | 41 | 666 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.51 | 2021-08-16 14:58 | 0.3 | 2021-08-16 14:57 | 2021-08-16 16:01 | 63 | 64 | 22.33 | 22.33 | 1.6 | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 380.52 | 380.52 | N | 0.9545 | 41_S_GC15_PT_I20 |  | 0 | 14_S_GC15_PT_I20 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 160136.536 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504308@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 160136.536 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.196 | 0.070877 | 0.062016 | 400.525 | 5651 | 0.62167 | 224.8532 | 8121.1728 | 59.7886 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.196 | 0.078046 | 0.072734 | 391.48 | 5016 | 0.53273 | 224.9924 | 7208.6008 | 58.4384 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.196 | 0.084344 | 0.078859 | 378.452 | 4487 | 0.4676 | 225.0868 | 6448.3636 | 56.4936 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.196 | 0.09195 | 0.089578 | 357.87 | 3892 | 0.40042 | 225.0906 | 5593.2763 | 53.4212 | 25 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.196 | 0.099437 | 0.097234 | 335.004 | 3369 | 0.34072 | 225.0844 | 4841.6619 | 50.0079 | 30 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.196 | 0.10574 | 0.10183 | 313.406 | 2964 | 0.29504 | 225.2757 | 4259.6277 | 46.7838 | 35 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.196 | 0.11115 | 0.10642 | 292.108 | 2628 | 0.26041 | 225.7509 | 3776.7549 | 43.6046 | 40 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.196 | 0.11701 | 0.11102 | 265.966 | 2273 | 0.22825 | 226.6724 | 3266.5769 | 39.7022 | 403.6126 | 60.2495 | 0.74115 | 1
45 | 41 | 668 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 25.8 | 2021-08-16 15:04 | 0.3 | 2021-08-16 15:03 | 2021-08-16 16:22 | 78 | 79 | 21.95 | 21.95 | 1.6 | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 339.36 | 339.36 | N | 0.8662 | 41_S_GC15_PT_I30 |  | 0 | 14_S_GC15_PT_I30 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 162254.477 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504352@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 162254.477 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.168 | 0.052285 | 0.043969 | 364.69 | 6975 | 0.67165 | 226.8879 | 10023.9215 | 55.3817 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.168 | 0.058485 | 0.050531 | 353.132 | 6038 | 0.5767 | 227.22 | 8677.3388 | 53.6265 | 15 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.168 | 0.065373 | 0.057094 | 333.534 | 5102 | 0.49308 | 227.5964 | 7332.1932 | 50.6504 | 20 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.168 | 0.072352 | 0.063656 | 309.014 | 4271 | 0.42401 | 228.3512 | 6137.9453 | 46.9268 | 25 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.168 | 0.078263 | 0.067594 | 286.05 | 3655 | 0.37396 | 229.3615 | 5252.6786 | 43.4395 | 30 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.168 | 0.085311 | 0.076781 | 255.849 | 2999 | 0.32433 | 231.5864 | 4309.927 | 38.8532 | 35 | Fantome thyroide | 0.059 | 0.168 | 0.092603 | 0.088594 | 224.656 | 2426 | 0.27886 | 234.6992 | 3486.4564 | 34.1162 | 40 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.168 | 0.10162 | 0.10041 | 189.524 | 1865 | 0.22305 | 239.5074 | 2680.2313 | 28.7811 | 367.0035 | 55.7331 | 5.1303 | 1
45 | 41 | 670 | 2 | 6 | Std | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 26.37 | 2021-08-16 15:06 |  |  | 2021-08-16 16:35 | 89 |  | 22.22 | 22.22 | 1.8 | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 461.13 | 461.13 | N | 1.1626 | 41_S_GC15_PT_Ser |  | 0 | 14_S_GC15_PT_Ser | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 163557.598 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504396@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 163557.598 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.507 | 0.21168 | 0.18814 | 485.388 | 2293 | 0.68122 | 213.0814 | 3295.3193 | 72.8152 | 10 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.507 | 0.24309 | 0.23568 | 472.322 | 1943 | 0.55294 | 213.414 | 2792.3268 | 70.8551 | 15 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.507 | 0.27028 | 0.2634 | 456.498 | 1689 | 0.45495 | 213.8112 | 2427.298 | 68.4813 | 20 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.507 | 0.28911 | 0.28717 | 442.331 | 1530 | 0.39314 | 213.7879 | 2198.7957 | 66.3561 | 25 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.507 | 0.30309 | 0.29905 | 429.479 | 1417 | 0.35065 | 213.7303 | 2036.401 | 64.4281 | 30 | Fantome thyroide | 0.153 | 0.507 | 0.31981 | 0.31886 | 411.271 | 1286 | 0.30343 | 213.6342 | 1848.1381 | 61.6966 | 35 | Fantome thyroide | 0.178 | 0.507 | 0.33311 | 0.3347 | 394.407 | 1184 | 0.26833 | 213.3714 | 1701.5517 | 59.1668 | 40 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.507 | 0.34493 | 0.34658 | 377.353 | 1094 | 0.23916 | 213.2868 | 1572.2108 | 56.6084 | 476.0793 | 71.4188 | -0.059655 | 1
45 | 41 | 669 | 2 | 7 | Std | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.8 | StandardisÂ‚ | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE | MERAIODE/ESTIMABL | Fantôme Cou |  |  | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 26.7 | 2021-08-16 15:09 | 0.5 | 2021-08-16 15:09 | 2021-08-16 16:50 | 101 | 101 | 21.57 | 21.57 | 1.1 | fixation | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 326.73 | 326.73 | N | 0.8484 | 41_S_GC15_PT_Rou |  | 0 | 14_S_GC15_PT_Rou | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 165130.621 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504440@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 165130.621 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.213 | 0.10033 | 0.10567 | 338.113 | 3370 | 0.57658 | 201.8725 | 4843.099 | 52.2503 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.213 | 0.11105 | 0.11732 | 332.266 | 2992 | 0.47162 | 201.8778 | 4299.8671 | 51.3468 | 15 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.213 | 0.11768 | 0.12564 | 326.57 | 2775 | 0.41195 | 201.8791 | 3988.0118 | 50.4665 | 20 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.213 | 0.12504 | 0.13229 | 318.092 | 2544 | 0.3498 | 201.8755 | 3656.0367 | 49.1564 | 25 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.213 | 0.13114 | 0.13729 | 309.099 | 2357 | 0.30088 | 201.8047 | 3387.2951 | 47.7666 | 30 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.213 | 0.13569 | 0.14061 | 300.965 | 2218 | 0.26598 | 201.803 | 3187.5352 | 46.5097 | 35 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.213 | 0.13962 | 0.14394 | 292.497 | 2095 | 0.23762 | 201.8525 | 3010.7693 | 45.2011 | 40 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.213 | 0.14465 | 0.14727 | 279.326 | 1931 | 0.20379 | 201.8372 | 2775.0814 | 43.1657 | 339.2725 | 52.4295 | -0.020108 | 1
46 | 18 | 569 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF | cale maison | 12.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m |  | 41.3 | 2021-09-28 12:33 | 0.06 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 18:26 | 353 | 141 | 20.9 | 20.9 | 0.96 | ETUDE THYR TC | 240 |  | 1.6 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 224.731 | 224.623 | O | 1.026 | 18_L_GC8_PT_I3 | Facteur calib 435 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 182600 | NM | FA 1 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,380644, 1,380644] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 240 | 182600 | 226860 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.981 | 0.38183 | 0.31039 | 219.554 | 575 | 0.68508 | 3.7796 | 1096.0523 | 43.7707 | 10 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.981 | 0.43153 | 0.37937 | 214.041 | 496 | 0.57377 | 3.7432 | 945.4642 | 42.6717 | 15 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.981 | 0.47794 | 0.42536 | 205.99 | 431 | 0.48656 | 3.6509 | 821.5627 | 41.0666 | 20 | Fantome thyroide | 0.198 | 0.981 | 0.50265 | 0.46368 | 200.559 | 399 | 0.44558 | 3.65 | 760.565 | 39.9839 | 25 | Fantome thyroide | 0.246 | 0.981 | 0.54489 | 0.50966 | 189.078 | 347 | 0.38471 | 3.5651 | 661.4437 | 37.695 | 30 | Fantome thyroide | 0.295 | 0.981 | 0.58808 | 0.57864 | 176.424 | 300 | 0.32711 | 3.675 | 571.8534 | 35.1722 | 35 | Fantome thyroide | 0.345 | 0.981 | 0.61807 | 0.60163 | 166.879 | 270 | 0.28978 | 3.6401 | 514.668 | 33.2693 | 40 | Fantome thyroide | 0.393 | 0.981 | 0.65576 | 0.64761 | 153.447 | 234 | 0.24737 | 3.5367 | 446.0456 | 30.5915 | 224.6854 | 44.7937 | -5.8377 | 1
45 | 41 | 650 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m |  | 23.7 | 2021-08-16 14:47 | 0.8 | 2021-08-16 14:46 | 2021-08-16 15:42 | 55 | 56 | 20.6 | 20.6 | 2.1 | fixation | 180 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 291 | 291 | N | 1.3178 | 41_L_GC15_PT_I10 |  | 0 | 14_L_GC15_PT_I10 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 154243.729 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504242@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 179.751 | 154243.729 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.124 | 0.042516 | 0.036328 | 311.684 | 7331 | 0.64911 | 165.0549 | 5924.758 | 84.1736 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.124 | 0.047382 | 0.043109 | 302.867 | 6392 | 0.55365 | 165.1239 | 5165.8782 | 81.7925 | 15 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.124 | 0.052674 | 0.048922 | 288.811 | 5483 | 0.4669 | 165.1343 | 4431.2438 | 77.9965 | 20 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.124 | 0.058068 | 0.055703 | 271.582 | 4677 | 0.38916 | 165.0454 | 3779.8517 | 73.3436 | 25 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.124 | 0.062224 | 0.059578 | 256.3 | 4119 | 0.33504 | 165.0862 | 3328.888 | 69.2166 | 30 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.124 | 0.066547 | 0.065391 | 237.906 | 3575 | 0.28457 | 165.2768 | 2889.2388 | 64.2491 | 35 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.124 | 0.070125 | 0.068297 | 220.474 | 3144 | 0.24748 | 165.5895 | 2540.9138 | 59.5414 | 40 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.124 | 0.073592 | 0.072172 | 201.788 | 2742 | 0.21526 | 165.88 | 2216.026 | 54.495 | 316.8685 | 85.5737 | 0.45576 | 1
45 | 41 | 651 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m |  | 23.97 | 2021-08-16 14:52 | 0.5 | 2021-08-16 14:51 | 2021-08-16 15:55 | 63 | 64 | 20.79 | 20.79 | 1.8 | fixation | 193 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 280 | 280 | N | 1.1747 | 41_L_GC15_PT_I15 |  | 0 | 14_L_GC15_PT_I15 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 155524.121 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504286@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 192.803 | 155524.121 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.119 | 0.034614 | 0.028355 | 310.765 | 8978 | 0.69864 | 173.0561 | 7255.8283 | 77.5289 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.119 | 0.039803 | 0.033934 | 298.166 | 7491 | 0.58259 | 173.389 | 6054.0666 | 74.3858 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.119 | 0.045397 | 0.040441 | 278.693 | 6139 | 0.48367 | 173.8732 | 4961.409 | 69.5277 | 20 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.119 | 0.050207 | 0.04416 | 258.669 | 5152 | 0.41301 | 174.6924 | 4163.7366 | 64.5321 | 25 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.119 | 0.054439 | 0.048809 | 238.169 | 4375 | 0.36143 | 175.8512 | 3535.7818 | 59.4179 | 30 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.119 | 0.059267 | 0.054387 | 212.767 | 3590 | 0.31169 | 177.8445 | 2901.3615 | 53.0806 | 35 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.119 | 0.064325 | 0.060895 | 185.965 | 2891 | 0.26546 | 180.2306 | 2336.4446 | 46.3941 | 40 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.119 | 0.069576 | 0.068332 | 159.399 | 2291 | 0.22003 | 183.187 | 1851.5374 | 39.7665 | 315.1855 | 78.6317 | 5.3486 | 1
45 | 41 | 652 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.51 | 2021-08-16 14:58 | 0.3 | 2021-08-16 14:57 | 2021-08-16 16:07 | 69 | 70 | 22.08 | 22.08 |  | fixation | 195 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 286 | 286 | N | 1.1178 | 41_L_GC15_PT_I20 |  | 0 | 14_L_GC15_PT_I20 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 160758 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504330@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 194.843 | 160758 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.083 | 0.026529 | 0.02302 | 311.235 | 11732 | 0.60292 | 171.7775 | 9481.5524 | 72.3443 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.083 | 0.029238 | 0.02691 | 302.178 | 10335 | 0.51708 | 171.9436 | 8352.5268 | 70.2391 | 15 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.083 | 0.032014 | 0.030152 | 288.096 | 8999 | 0.44472 | 171.979 | 7272.8 | 66.9658 | 20 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.083 | 0.035145 | 0.032746 | 268.435 | 7638 | 0.37512 | 171.9458 | 6172.8688 | 62.3958 | 25 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.083 | 0.038016 | 0.035988 | 247.825 | 6519 | 0.3191 | 172.2218 | 5268.5169 | 57.6051 | 30 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.083 | 0.040359 | 0.037934 | 228.632 | 5665 | 0.27952 | 172.7526 | 4578.3323 | 53.1439 | 35 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.083 | 0.0434 | 0.041176 | 200.421 | 4618 | 0.23679 | 174.0432 | 3732.1692 | 46.5864 | 40 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.083 | 0.045956 | 0.04377 | 174.677 | 3801 | 0.20771 | 175.7961 | 3071.8872 | 40.6024 | 314.5677 | 73.119 | 2.1915 | 1
45 | 41 | 654 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m |  | 25.8 | 2021-08-16 15:04 | 0.3 | 2021-08-16 15:03 | 2021-08-16 16:28 | 84 | 85 | 21.7 | 21.69 | 1.7 | fixation | 214 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 273 | 273 | N | 0.9887 | 41_L_GC15_PT_I30 |  | 0 | 14_L_GC15_PT_I30 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 162924.764 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504374@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 213.628 | 162924.764 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.077 | 0.020753 | 0.017145 | 311.666 | 15018 | 0.68224 | 173.8192 | 12137.2276 | 67.2623 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.077 | 0.023892 | 0.020152 | 297.912 | 12469 | 0.56638 | 174.3031 | 10077.1801 | 64.294 | 15 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.077 | 0.027232 | 0.02316 | 275.584 | 10120 | 0.47332 | 175.0527 | 8178.7683 | 59.4752 | 20 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.077 | 0.030504 | 0.02677 | 249.551 | 8181 | 0.40061 | 176.4972 | 6611.7099 | 53.8569 | 25 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.077 | 0.033867 | 0.03098 | 220.203 | 6502 | 0.33984 | 179.076 | 5254.7778 | 47.5232 | 30 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.077 | 0.037438 | 0.035191 | 189.098 | 5051 | 0.28398 | 182.8311 | 4082.1106 | 40.8102 | 35 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.077 | 0.040089 | 0.038801 | 167.011 | 4166 | 0.24539 | 186.1983 | 3366.8724 | 36.0435 | 40 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.077 | 0.043264 | 0.041809 | 141.732 | 3276 | 0.2009 | 189.653 | 2647.5934 | 30.5879 | 313.5978 | 67.6792 | 8.0937 | 1
45 | 41 | 656 | 2 | 13 | Local | Seringue | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m |  | 26.37 | 2021-08-16 15:06 |  |  | 2021-08-16 16:43 | 97 |  | 21.88 | 21.88 | 2.1 | fixation | 161 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 291 | 291 | N | 1.3891 | 41_L_GC15_PT_Ser |  | 0 | 14_L_GC15_PT_Ser | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 164345.289 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504418@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 160.697 | 164345.289 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.176 | 0.065509 | 0.058438 | 312.15 | 4765 | 0.6673 | 158.7507 | 3850.9715 | 88.7786 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.176 | 0.07652 | 0.073563 | 301.719 | 3943 | 0.52356 | 159.1767 | 3186.6486 | 85.8119 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.176 | 0.084896 | 0.083187 | 290.258 | 3419 | 0.4283 | 159.4942 | 2763.1629 | 82.5523 | 20 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.176 | 0.090494 | 0.090063 | 280.349 | 3098 | 0.37058 | 159.486 | 2503.7376 | 79.7341 | 25 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.176 | 0.095467 | 0.095562 | 269.409 | 2822 | 0.32393 | 159.2623 | 2280.6803 | 76.6226 | 30 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.176 | 0.10055 | 0.10106 | 256.312 | 2549 | 0.27962 | 159.2039 | 2060.0475 | 72.8977 | 35 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.176 | 0.10518 | 0.10656 | 242.432 | 2305 | 0.24244 | 158.9938 | 1862.8519 | 68.9501 | 40 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.176 | 0.10974 | 0.11069 | 226.51 | 2064 | 0.20894 | 158.3677 | 1668.0808 | 64.4217 | 307.5585 | 87.4727 | -0.51084 | 1
45 | 41 | 655 | 2 | 14 | Local | Routine | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | Rou | 10 | Flacon | oui | MERAIODE |  |  |  | 6 (5 + fantÂ“me) | cale |  | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m |  | 26.7 | 2021-08-16 15:09 | 0.5 | 2021-08-16 15:09 | 2021-08-16 16:57 | 108 | 108 | 21.29 | 21.28 | 1.7 | fixation | 233 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 295 | 295 | N | 1 | 41_L_GC15_PT_Rou |  | 0 | 14_L_GC15_PT_Rou | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 165740.612 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504462@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 233.436 | 165740.612 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.102 | 0.044587 | 0.04582 | 310.593 | 6966 | 0.55749 | 146.4851 | 5629.7727 | 62.5248 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.102 | 0.049056 | 0.051398 | 304.737 | 6212 | 0.45947 | 146.5252 | 5020.406 | 61.3459 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.102 | 0.05229 | 0.053789 | 298.155 | 5702 | 0.3947 | 146.5452 | 4608.2349 | 60.0209 | 20 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.102 | 0.055235 | 0.056977 | 290.148 | 5253 | 0.33969 | 146.5467 | 4245.3627 | 58.409 | 25 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.102 | 0.057521 | 0.057773 | 282.142 | 4905 | 0.30008 | 146.567 | 3964.1165 | 56.7974 | 30 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.102 | 0.059795 | 0.060164 | 272.368 | 4555 | 0.26348 | 146.545 | 3681.2539 | 54.8298 | 35 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.102 | 0.061924 | 0.061758 | 261.256 | 4219 | 0.23201 | 146.5355 | 3409.7059 | 52.5929 | 40 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.102 | 0.064055 | 0.064148 | 248.085 | 3873 | 0.20311 | 146.5434 | 3130.0761 | 49.9414 | 311.5846 | 62.7244 | 0.012478 | 1
46 | 18 | 583 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | CrÂ‚Â‚e pour le GT | Cette configuration est une configuration de secours mais pas de quantification rÂ‚alisÂ‚ | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 41.3 | 2021-09-28 12:33 | 0.06 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 18:20 | 347 | 135 | 21.14 | 21.15 | 3.65 | ETUDE THYR TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 1076.717 | 1076.326 | O | 0.967 | 18_S_GC8_PT_I3 | Facteur calib 175 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 182000 | NM | CAPTATION 1 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,104515, 1,104515] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 300 | 182000 | 1082807 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.991 | 0.3724 | 0.31356 | 1053.522 | 2829 | 0.67461 | 6.2713 | 3451.2481 | 166.0397 | 10 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.991 | 0.41723 | 0.36775 | 1026.396 | 2460 | 0.5729 | 6.2004 | 3001.0853 | 161.7645 | 15 | Fantome thyroide | 0.149 | 0.991 | 0.46047 | 0.42969 | 986.788 | 2143 | 0.49067 | 6.2243 | 2614.3601 | 155.5221 | 20 | Fantome thyroide | 0.199 | 0.991 | 0.5046 | 0.48389 | 937.035 | 1857 | 0.41705 | 6.2416 | 2265.4534 | 147.6809 | 25 | Fantome thyroide | 0.248 | 0.991 | 0.54437 | 0.5226 | 886.23 | 1628 | 0.35647 | 6.1483 | 1986.0841 | 139.6738 | 30 | Fantome thyroide | 0.298 | 0.991 | 0.5764 | 0.56131 | 840.392 | 1458 | 0.31127 | 6.1728 | 1778.692 | 132.4495 | 35 | Fantome thyroide | 0.347 | 0.991 | 0.61011 | 0.60002 | 785.817 | 1288 | 0.26766 | 6.1017 | 1571.3 | 123.8482 | 40 | Fantome thyroide | 0.397 | 0.991 | 0.63802 | 0.63099 | 734.996 | 1152 | 0.23462 | 5.9626 | 1405.3863 | 115.8386 | 1070.6608 | 168.7409 | -3.9873 | 1
46 | 18 | 580 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 40.1 | 2021-09-28 12:36 | 0.17 | 2021-09-28 16:01 | 2021-09-28 18:32 | 356 | 151 | 20.09 | 20.1 | 3.17 | ETUDE THYR TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 943.051 | 942.824 | O | 0.886 | 18_S_GC8_PT_I10 | Facteur calib 175 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 183200 | NM | CAPTATION 2 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,104515, 1,104515] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 300 | 183200 | 946434 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.322 | 0.13032 | 0.11949 | 926.327 | 7108 | 0.57389 | 13.136 | 8671.4287 | 153.6197 | 10 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.322 | 0.14212 | 0.13459 | 909.279 | 6398 | 0.48842 | 13.2095 | 7805.2618 | 150.7925 | 15 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.322 | 0.15152 | 0.14465 | 887.463 | 5857 | 0.42852 | 13.2214 | 7145.267 | 147.1746 | 20 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.322 | 0.15957 | 0.15723 | 861.53 | 5399 | 0.38339 | 13.2353 | 6586.5283 | 142.874 | 25 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.322 | 0.16895 | 0.16729 | 823.299 | 4873 | 0.33699 | 12.933 | 5944.8328 | 136.5338 | 30 | Fantome thyroide | 0.097 | 0.322 | 0.17957 | 0.17987 | 773.032 | 4305 | 0.28935 | 12.4888 | 5251.8993 | 128.1977 | 35 | Fantome thyroide | 0.113 | 0.322 | 0.19014 | 0.18993 | 717.582 | 3774 | 0.245 | 12.1144 | 4604.1041 | 119.002 | 40 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.322 | 0.19932 | 0.19999 | 664.927 | 3336 | 0.20843 | 11.7534 | 4069.7645 | 110.2698 | 933.9402 | 154.8823 | -12.389 | 1
46 | 18 | 581 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 41.2 | 2021-09-28 12:37 | 0 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 18:43 | 366 | 158 | 20.38 | 20.38 | 3.16 | ETUDE THYR TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 942.516 | 942.244 | O | 0.88 | 18_S_GC8_PT_I15 | Facteur calib 175 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 184301 | NM | CAPTATION 3 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,104515, 1,104515] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 300 | 184301 | 949039 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.508 | 0.20639 | 0.18852 | 927.5 | 4494 | 0.60015 | 10.7412 | 5482.4705 | 151.701 | 10 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.508 | 0.22702 | 0.20836 | 909.679 | 4007 | 0.50741 | 10.8262 | 4888.3532 | 148.7862 | 15 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.508 | 0.24412 | 0.23217 | 886.143 | 3630 | 0.43998 | 10.8634 | 4428.4308 | 144.9367 | 20 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.508 | 0.25899 | 0.24805 | 858.035 | 3313 | 0.38806 | 10.8848 | 4041.7056 | 140.3394 | 25 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.508 | 0.27199 | 0.26789 | 826.838 | 3040 | 0.3479 | 10.931 | 3708.6583 | 135.2368 | 30 | Fantome thyroide | 0.153 | 0.508 | 0.28757 | 0.28377 | 781.331 | 2717 | 0.30564 | 10.7326 | 3314.6133 | 127.7938 | 35 | Fantome thyroide | 0.178 | 0.508 | 0.30516 | 0.30361 | 725.062 | 2376 | 0.26134 | 10.3154 | 2898.6092 | 118.5904 | 40 | Fantome thyroide | 0.204 | 0.508 | 0.32163 | 0.31948 | 669 | 2080 | 0.22157 | 10.0307 | 2537.503 | 109.421 | 939.1382 | 153.6045 | -7.9301 | 1
46 | 18 | 582 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 45.2 | 2021-09-28 12:41 | 0 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 19:31 | 410 | 206 | 20.54 | 20.55 | 2.83 | ETUDE THYR TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 845.634 | 845.509 | O | 0.784 | 18_S_GC8_PT_I20 | Facteur calib 175 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 193101 | NM | CAPTATION 4 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,104515, 1,104515] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 300 | 193101 | 847673 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.373 | 0.14988 | 0.12968 | 829.732 | 5536 | 0.60995 | 5.793 | 6753.6619 | 134.5875 | 10 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.373 | 0.16566 | 0.15299 | 812.401 | 4904 | 0.51393 | 5.8135 | 5982.6514 | 131.7763 | 15 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.373 | 0.17637 | 0.16756 | 793.821 | 4501 | 0.45715 | 5.8445 | 5491.0102 | 128.7625 | 20 | Fantome thyroide | 0.075 | 0.373 | 0.1876 | 0.18213 | 767.093 | 4089 | 0.40503 | 5.8599 | 4988.3894 | 124.4271 | 25 | Fantome thyroide | 0.094 | 0.373 | 0.19925 | 0.1967 | 731.843 | 3673 | 0.35804 | 5.6132 | 4480.8888 | 118.7093 | 30 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.373 | 0.21464 | 0.21418 | 680.191 | 3169 | 0.30079 | 5.0556 | 3866.0323 | 110.3311 | 35 | Fantome thyroide | 0.131 | 0.373 | 0.22849 | 0.22875 | 631.077 | 2762 | 0.25084 | 4.7209 | 3369.5112 | 102.3645 | 40 | Fantome thyroide | 0.15 | 0.373 | 0.23834 | 0.24041 | 592.504 | 2486 | 0.217 | 4.472 | 3032.8041 | 96.1077 | 838.8792 | 136.0712 | -29.9964 | 1
46 | 18 | 584 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 47.37 | 2021-09-28 12:45 | 0 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 19:50 | 425 | 225 | 20.92 | 20.92 | 2.61 | ETUDE THYR TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 776.513 | 776.458 | O | 0.707 | 18_S_GC8_PT_I30 | Facteur calib 175 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 195001 | NM | CAPTATION 5 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,104515, 1,104515] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 300 | 195001 | 778386 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.219 | 0.083597 | 0.079559 | 762.994 | 9127 | 0.61803 | 13.8115 | 11134.5145 | 121.5733 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.219 | 0.092542 | 0.091535 | 745.978 | 8061 | 0.52227 | 13.7206 | 9834.0442 | 118.862 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.219 | 0.10287 | 0.10351 | 716.626 | 6966 | 0.42543 | 13.2983 | 8498.1953 | 114.1851 | 20 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.219 | 0.11127 | 0.11378 | 686.64 | 6171 | 0.35309 | 12.9774 | 7528.3323 | 109.4073 | 25 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.219 | 0.11753 | 0.11891 | 659.102 | 5608 | 0.30297 | 12.8551 | 6841.4986 | 105.0194 | 30 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.219 | 0.12291 | 0.12404 | 630.174 | 5127 | 0.26337 | 12.7879 | 6254.701 | 100.4101 | 35 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.219 | 0.12808 | 0.12918 | 597.388 | 4664 | 0.22826 | 12.6372 | 5689.8626 | 95.1861 | 40 | Fantome thyroide | 0.088 | 0.219 | 0.13311 | 0.1326 | 559.728 | 4205 | 0.19739 | 12.4118 | 5129.904 | 89.1855 | 765.5669 | 121.9833 | -10.5456 | 1
46 | 18 | 586 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m | 20 | 46.46 | 2021-09-28 12:50 |  |  | 2021-09-28 20:02 | 432 |  | 20.24 | 20.24 | 3.56 | ETUDE THYR TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 1060.899 | 1060.489 | O | 0.998 | 18_S_GC8_PT_Ser | Facteur calib 175 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 200201 | NM | CAPTATION 6 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,104515, 1,104515] | 1016.8 | 460.3 | 256 | 256 | 300 | 200201 | 1065998 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.101 | 2.012 | 0.82678 | 0.7152 | 1032.647 | 1249 | 0.67015 | 14.0974 | 1523.7218 | 170.067 | 10 | Fantome thyroide | 0.202 | 2.012 | 0.93675 | 0.85667 | 1007.007 | 1075 | 0.55438 | 14.123 | 1311.4499 | 165.8444 | 15 | Fantome thyroide | 0.302 | 2.012 | 1.0172 | 0.9667 | 979.605 | 963 | 0.48034 | 14.1311 | 1174.8151 | 161.3315 | 20 | Fantome thyroide | 0.406 | 2.012 | 1.1025 | 1.061 | 941.528 | 854 | 0.41055 | 14.171 | 1041.8402 | 155.0606 | 25 | Fantome thyroide | 0.503 | 2.012 | 1.176 | 1.1553 | 901.992 | 767 | 0.35566 | 14.2643 | 935.7042 | 148.5494 | 30 | Fantome thyroide | 0.605 | 2.012 | 1.2376 | 1.2182 | 863.827 | 698 | 0.31292 | 14.2034 | 851.5275 | 142.264 | 35 | Fantome thyroide | 0.705 | 2.012 | 1.2973 | 1.2654 | 821.163 | 633 | 0.27471 | 14.4069 | 772.2305 | 135.2376 | 40 | Fantome thyroide | 0.807 | 2.012 | 1.3532 | 1.344 | 776.763 | 574 | 0.24094 | 14.2127 | 700.2532 | 127.9254 | 1047.7173 | 172.549 | 0.63069 | 1
46 | 18 | 585 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 1.5 | Seringue | oui | Maison (Mousse) | Seringue | Seringue/Cupule |  | 12.5 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m | 74 | 183.3 | 2021-09-28 12:58 | 0.33 | 2021-09-28 18:00 | 2021-09-28 20:48 | 470 | 168 | 73.99 | 74 | 4.73 | ETUDE THYR TC | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 1410.159 | 1409.891 | O | 0.362 | 18_S_GC8_PT_Rou | Facteur calib 175 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 204800 | NM | CAPTATION 7 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,104515, 1,104515] | 1016.8 | 460.3 | 256 | 256 | 300 | 204800 | 1417877 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.413 | 8.155 | 3.2156 | 2.5803 | 1360.199 | 423 | 0.71176 | 6.5819 | 516.0403 | 61.2702 | 10 | Fantome thyroide | 0.818 | 8.155 | 3.6505 | 3.2174 | 1325.145 | 363 | 0.59805 | 6.5643 | 442.8431 | 59.6912 | 15 | Fantome thyroide | 1.244 | 8.155 | 4.0821 | 3.7271 | 1277.708 | 313 | 0.50034 | 6.5977 | 381.8454 | 57.5544 | 20 | Fantome thyroide | 1.656 | 8.155 | 4.4759 | 4.2368 | 1217.436 | 272 | 0.42467 | 6.548 | 331.8273 | 54.8395 | 25 | Fantome thyroide | 2.082 | 8.155 | 4.734 | 4.6828 | 1174.024 | 248 | 0.37815 | 6.6275 | 302.5484 | 52.884 | 30 | Fantome thyroide | 2.492 | 8.155 | 4.9965 | 4.8102 | 1119.21 | 224 | 0.33686 | 6.5785 | 273.2696 | 50.4149 | 35 | Fantome thyroide | 2.857 | 8.155 | 5.3219 | 5.1287 | 1048.419 | 197 | 0.28737 | 6.5909 | 240.3308 | 47.2261 | 40 | Fantome thyroide | 3.275 | 8.155 | 5.5079 | 5.3836 | 1002.444 | 182 | 0.26151 | 6.6073 | 222.0315 | 45.1551 | 1393.8902 | 62.7878 | 0.65154 | 1
47 | 18 | 562 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF | cale maison | 12.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 |  | 5.98 | 2021-09-21 15:30 | 0.01 | 2021-09-21 18:17 | 2021-09-21 18:52 | 202 | 35 | 5 | 5 | 0.2 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 1.6 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 54.345 | 54.295 | O | 0.983 | 18_L_GC8_PI_I3 | Facteur Calib 365 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 185202 | NM | FA | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,380644, 1,380644] | 1012.5 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 185202 | 56046 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.261 | 0.094621 | 0.082582 | 52.893 | 559 | 0.66499 | 6.1779 | 1065.5534 | 35.262 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.261 | 0.1073 | 0.094816 | 51.289 | 478 | 0.55272 | 6.1128 | 911.153 | 34.1927 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.261 | 0.11745 | 0.10501 | 49.446 | 421 | 0.4761 | 6.0461 | 802.5009 | 32.964 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.261 | 0.12631 | 0.11725 | 47.366 | 375 | 0.41813 | 6.0032 | 714.8167 | 31.5773 | 25 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.261 | 0.13424 | 0.1254 | 45.104 | 336 | 0.37294 | 5.9053 | 640.4758 | 30.0693 | 30 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.261 | 0.14424 | 0.1356 | 41.829 | 290 | 0.32299 | 5.911 | 552.7916 | 27.886 | 35 | Fantome thyroide | 0.092 | 0.261 | 0.15269 | 0.14579 | 38.783 | 254 | 0.28545 | 6.1855 | 484.1692 | 25.8553 | 40 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.261 | 0.16396 | 0.16211 | 34.596 | 211 | 0.23863 | 6.2146 | 402.2035 | 23.064 | 54.1054 | 36.0703 | 1.6374 | 1
46 | 18 | 566 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m |  | 40.1 | 2021-09-28 12:36 | 0.17 | 2021-09-28 16:01 | 2021-09-28 18:38 | 362 | 157 | 19.86 | 19.87 | 0.96 | ETUDE THYR TC | 240 |  | 1.6 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 222.854 | 222.761 | O | 1.067 | 18_L_GC8_PT_I10 | Facteur calib 435 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 183801 | NM | FA 2 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,380644, 1,380644] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 240 | 183801 | 224208 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.382 | 0.15763 | 0.14176 | 218.157 | 1384 | 0.60918 | 7.1588 | 2638.1502 | 45.7467 | 10 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.382 | 0.1751 | 0.15966 | 213.45 | 1219 | 0.50768 | 7.1932 | 2323.6308 | 44.7597 | 15 | Fantome thyroide | 0.058 | 0.382 | 0.18823 | 0.17757 | 207.99 | 1105 | 0.4404 | 7.257 | 2106.3265 | 43.6147 | 20 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.382 | 0.19886 | 0.19249 | 202.04 | 1016 | 0.39167 | 7.3217 | 1936.6767 | 42.3671 | 25 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.382 | 0.20798 | 0.20443 | 195.504 | 940 | 0.35463 | 7.3892 | 1791.8072 | 40.9965 | 30 | Fantome thyroide | 0.115 | 0.382 | 0.2203 | 0.21935 | 185.049 | 840 | 0.30981 | 7.2109 | 1601.1894 | 38.8041 | 35 | Fantome thyroide | 0.134 | 0.382 | 0.23309 | 0.23427 | 172.955 | 742 | 0.26669 | 7.1183 | 1414.384 | 36.268 | 40 | Fantome thyroide | 0.153 | 0.382 | 0.24648 | 0.24621 | 159.225 | 646 | 0.224 | 7.0207 | 1231.3909 | 33.3889 | 222.1052 | 46.5746 | -2.4578 | 1
46 | 18 | 567 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m |  | 41.2 | 2021-09-28 12:37 | 0 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 18:49 | 372 | 164 | 20.15 | 20.15 | 0.86 | ETUDE THYR TC | 240 |  | 1.6 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 206.751 | 206.686 | O | 0.983 | 18_L_GC8_PT_I15 | Facteur calib 435 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 184900 | NM | FA 3 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,380644, 1,380644] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 240 | 184900 | 208302 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.595 | 0.23239 | 0.2115 | 202.181 | 870 | 0.63792 | 5.7971 | 1658.3747 | 41.8075 | 10 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.595 | 0.2594 | 0.23475 | 197.664 | 762 | 0.53418 | 5.8679 | 1452.5075 | 40.8734 | 15 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.595 | 0.28501 | 0.26264 | 190.956 | 670 | 0.44922 | 5.9255 | 1277.1392 | 39.4864 | 20 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.595 | 0.30323 | 0.28588 | 184.667 | 609 | 0.39542 | 5.9045 | 1160.8623 | 38.1859 | 25 | Fantome thyroide | 0.149 | 0.595 | 0.31788 | 0.29982 | 178.329 | 561 | 0.35697 | 5.9095 | 1069.3658 | 36.8753 | 30 | Fantome thyroide | 0.179 | 0.595 | 0.33625 | 0.32771 | 168.797 | 502 | 0.31428 | 6.0327 | 956.9013 | 34.9043 | 35 | Fantome thyroide | 0.21 | 0.595 | 0.35525 | 0.34631 | 157.376 | 443 | 0.27537 | 5.9489 | 844.4368 | 32.5426 | 40 | Fantome thyroide | 0.238 | 0.595 | 0.37765 | 0.3742 | 142.751 | 378 | 0.23358 | 5.8688 | 720.5352 | 29.5184 | 206.4821 | 42.6969 | 0.015188 | 1
46 | 18 | 568 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m |  | 45.2 | 2021-09-28 12:41 | 0 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 19:37 | 416 | 212 | 20.31 | 20.31 | 0.81 | ETUDE THYR TC | 240 |  | 1.6 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 187.659 | 187.573 | O | 0.884 | 18_L_GC8_PT_I20 | Facteur calib 435 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 193700 | NM | FA 4 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,380644, 1,380644] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 240 | 193700 | 189271 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.448 | 0.1748 | 0.14875 | 183.716 | 1051 | 0.63321 | 3.3893 | 2003.3929 | 37.69 | 10 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.448 | 0.19372 | 0.17325 | 179.773 | 928 | 0.53669 | 3.456 | 1768.933 | 36.8811 | 15 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.448 | 0.21099 | 0.19425 | 174.066 | 825 | 0.46112 | 3.4102 | 1572.5967 | 35.7102 | 20 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.448 | 0.22527 | 0.21175 | 167.823 | 745 | 0.40623 | 3.491 | 1420.1025 | 34.4295 | 25 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.448 | 0.23817 | 0.22575 | 160.767 | 675 | 0.36272 | 3.42 | 1286.6701 | 32.9819 | 30 | Fantome thyroide | 0.135 | 0.448 | 0.25281 | 0.24675 | 151.435 | 599 | 0.31891 | 3.3344 | 1141.8005 | 31.0674 | 35 | Fantome thyroide | 0.157 | 0.448 | 0.27324 | 0.27475 | 137.712 | 504 | 0.26098 | 3.0585 | 960.7136 | 28.2521 | 40 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.448 | 0.28571 | 0.28525 | 128.857 | 451 | 0.22671 | 3.1201 | 859.6862 | 26.4355 | 187.5169 | 38.4697 | -10.7644 | 1
46 | 18 | 570 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m |  | 47.37 | 2021-09-28 12:45 | 0 | 2021-09-28 16:05 | 2021-09-28 19:56 | 431 | 231 | 20.68 | 20.68 | 0.81 | ETUDE THYR TC | 240 |  | 1.6 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 192.351 | 192.272 | O | 0.89 | 18_L_GC8_PT_I30 | Facteur calib 435 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 195600 | NM | FA 5 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,380644, 1,380644] | 1016.8 | 461.4 | 256 | 256 | 240 | 195600 | 193718 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.265 | 0.10599 | 0.094199 | 188.773 | 1781 | 0.63603 | 7.6876 | 3394.9028 | 38.0345 | 10 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.265 | 0.11845 | 0.11697 | 184.424 | 1557 | 0.53143 | 7.7769 | 2967.9189 | 37.1583 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.265 | 0.1286 | 0.12939 | 178.885 | 1391 | 0.4578 | 7.6708 | 2651.4934 | 36.0423 | 20 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.265 | 0.14027 | 0.14182 | 170.991 | 1219 | 0.38066 | 7.5081 | 2323.6308 | 34.4518 | 25 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.265 | 0.1491 | 0.1501 | 164.012 | 1100 | 0.32573 | 7.5365 | 2096.7956 | 33.0456 | 30 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.265 | 0.15767 | 0.15838 | 155.774 | 988 | 0.27673 | 7.4537 | 1883.3037 | 31.3858 | 35 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.265 | 0.16423 | 0.16459 | 148.625 | 905 | 0.24082 | 7.4146 | 1725.091 | 29.9454 | 40 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.265 | 0.1701 | 0.1708 | 141.185 | 830 | 0.21092 | 7.454 | 1582.1276 | 28.4464 | 191.8221 | 38.6489 | -4.3317 | 1
46 | 18 | 572 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m |  | 46.46 | 2021-09-28 12:50 |  |  | 2021-09-28 20:08 | 438 |  | 20.01 | 20.01 | 0.96 | ETUDE THYR TC | 240 |  | 1.6 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 224.737 | 224.431 | O | 1.071 | 18_L_GC8_PT_Ser | Facteur calib 435 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 200800 | NM | FA 6 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,380644, 1,380644] | 1016.8 | 460.3 | 256 | 256 | 240 | 200800 | 227571 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.103 | 2.028 | 0.79205 | 0.60998 | 217.813 | 275 | 0.73122 | 6.8898 | 524.1989 | 45.355 | 10 | Fantome thyroide | 0.205 | 2.028 | 0.91702 | 0.81595 | 211.832 | 231 | 0.59866 | 6.9065 | 440.3271 | 44.1096 | 15 | Fantome thyroide | 0.306 | 2.028 | 1.0357 | 0.95855 | 202.992 | 196 | 0.49417 | 6.9179 | 373.6109 | 42.2689 | 20 | Fantome thyroide | 0.425 | 2.028 | 1.1139 | 1.0219 | 196.041 | 176 | 0.43195 | 6.9689 | 335.4873 | 40.8215 | 25 | Fantome thyroide | 0.509 | 2.028 | 1.1657 | 1.0853 | 190.015 | 163 | 0.39626 | 6.9841 | 310.707 | 39.5667 | 30 | Fantome thyroide | 0.612 | 2.028 | 1.2715 | 1.2754 | 176.732 | 139 | 0.32799 | 6.9369 | 264.9587 | 36.8008 | 35 | Fantome thyroide | 0.717 | 2.028 | 1.3309 | 1.3071 | 169.022 | 127 | 0.29015 | 7.078 | 242.0846 | 35.1953 | 40 | Fantome thyroide | 0.817 | 2.028 | 1.3749 | 1.3546 | 162.237 | 118 | 0.26524 | 7.0429 | 224.929 | 33.7825 | 221.5532 | 46.1338 | 1.9375 | 1
46 | 18 | 571 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | Rou | 1.5 | Seringue | oui | Maison |  |  |  | 12.5 | Cale CHSF |  | 12.5 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.32% | Ba-133 | Tc99m |  | 183.3 | 2021-09-28 12:58 | 0.33 | 2021-09-28 18:00 | 2021-09-28 20:55 | 477 | 175 | 73 | 73.01 | 3.16 | ETUDE THYR TC | 240 |  | 1.6 | 256x256 | 140.5 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 43.5 | Manuel |  | 760.732 | 760.578 | O | 0.995 | 18_L_GC8_PT_Rou | Facteur calib 435 | 0 | ETUDE THYR TC99M^SFPM-IRSN ETUDE THR TC99M^^^ | PMCQ280921 | 20210928 | 20210928 | 205500 | NM | FA 7 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR TC | [1,380644, 1,380644] | 1016.8 | 460.3 | 256 | 256 | 240 | 205500 | 765626 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.468 | 9.262 | 3.5674 | 2.6411 | 731.311 | 205 | 0.72433 | 9.0098 | 390.7665 | 41.7358 | 10 | Fantome thyroide | 0.947 | 9.262 | 4.0466 | 3.4371 | 712.202 | 176 | 0.61269 | 9.0225 | 335.4873 | 40.6452 | 15 | Fantome thyroide | 1.398 | 9.262 | 4.6464 | 4.233 | 678.377 | 146 | 0.49505 | 8.9669 | 278.302 | 38.7148 | 20 | Fantome thyroide | 1.908 | 9.262 | 4.9661 | 4.4501 | 655.531 | 132 | 0.44023 | 9.0225 | 251.6155 | 37.411 | 25 | Fantome thyroide | 2.402 | 9.262 | 5.2518 | 4.8119 | 630.213 | 120 | 0.39738 | 9.008 | 228.7413 | 35.9661 | 30 | Fantome thyroide | 2.795 | 9.262 | 5.7638 | 5.6079 | 582.148 | 101 | 0.32497 | 8.9174 | 192.524 | 33.2231 | 35 | Fantome thyroide | 3.257 | 9.262 | 5.939 | 5.8973 | 564.204 | 95 | 0.30164 | 9.0038 | 181.0869 | 32.199 | 40 | Fantome thyroide | 3.799 | 9.262 | 6.2312 | 6.042 | 529.654 | 85 | 0.26703 | 9.0238 | 162.0251 | 30.2273 | 749.2776 | 42.7611 | 0.014349 | 1
47 | 18 | 576 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 310 | Routine | Nombre de patient en 2021, Passage avec le facteur de calibration depuis 5 ans sinon avant pour tous les patients seringue pleine et vide | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 5.98 | 2021-09-21 15:30 | 0.01 | 2021-09-21 18:17 | 2021-09-21 18:39 | 189 | 22 | 5.06 | 5.06 | 0.71 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 206.669 | 206.456 | O | 0.942 | 18_S_GC8_PI_I3 | Facteur Calib 144 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 183901 | NM | CAPTATION | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,104515, 1,104515] | 1012.5 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 183901 | 209843 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.217 | 0.074284 | 0.063574 | 202.648 | 2728 | 0.66305 | 11.7314 | 3328.0328 | 133.4967 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.217 | 0.084441 | 0.075441 | 196.24 | 2324 | 0.54903 | 11.6073 | 2835.1717 | 129.2754 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.217 | 0.093094 | 0.085613 | 188.049 | 2020 | 0.46807 | 11.4201 | 2464.3058 | 123.8794 | 20 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.217 | 0.10098 | 0.09409 | 178.435 | 1767 | 0.40495 | 11.3716 | 2155.6576 | 117.5461 | 25 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.217 | 0.10911 | 0.10426 | 166.829 | 1529 | 0.34783 | 11.4732 | 1865.3087 | 109.9005 | 30 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.217 | 0.11731 | 0.11274 | 153.677 | 1310 | 0.29649 | 11.5949 | 1598.1389 | 101.2365 | 35 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.217 | 0.12357 | 0.12121 | 142.728 | 1155 | 0.26089 | 11.6244 | 1409.0462 | 94.0237 | 40 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.217 | 0.13072 | 0.1263 | 129.41 | 990 | 0.22348 | 11.6799 | 1207.7539 | 85.2503 | 206.0577 | 135.7429 | 0.62144 | 1
47 | 18 | 573 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 6.15 | 2021-09-21 15:35 | 0 | 2021-09-21 18:17 | 2021-09-21 19:02 | 207 | 45 | 5.13 | 5.13 | 0.71 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 202.905 | 202.694 | O | 0.913 | 18_S_GC8_PI_I10 | Facteur Calib 144 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 190201 | NM | CAPTATION-2 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,104515, 1,104515] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 190201 | 205237 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.151 | 0.047524 | 0.041879 | 198.461 | 4176 | 0.6085 | 4.5826 | 5094.5253 | 128.9545 | 10 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.151 | 0.053089 | 0.047777 | 192.182 | 3620 | 0.50939 | 4.9238 | 4416.2313 | 124.8746 | 15 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.151 | 0.057795 | 0.052496 | 183.905 | 3182 | 0.44056 | 5.4691 | 3881.8917 | 119.4964 | 20 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.151 | 0.063035 | 0.057215 | 171.706 | 2724 | 0.37731 | 6.2229 | 3323.153 | 111.5699 | 25 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.151 | 0.067742 | 0.063113 | 158.72 | 2343 | 0.3296 | 7.1565 | 2858.3508 | 103.1319 | 30 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.151 | 0.073336 | 0.069012 | 141.539 | 1930 | 0.28163 | 8.6695 | 2354.51 | 91.9682 | 35 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.151 | 0.078597 | 0.07491 | 124.89 | 1589 | 0.24158 | 10.4086 | 1938.5059 | 81.1501 | 40 | Fantome thyroide | 0.061 | 0.151 | 0.084291 | 0.081988 | 106.713 | 1266 | 0.20263 | 12.7601 | 1544.461 | 69.3392 | 201.5275 | 130.947 | 61.4128 | 0
47 | 18 | 574 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 6.14 | 2021-09-21 15:38 | 0 | 2021-09-21 18:17 | 2021-09-21 19:15 | 217 | 58 | 5.08 | 5.08 | 0.68 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 194.781 | 194.568 | O | 0.884 | 18_S_GC8_PI_I15 | Facteur Calib 144 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 191502 | NM | CAPTATION-3 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,104515, 1,104515] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 191502 | 196574 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.11 | 0.035333 | 0.033945 | 190.977 | 5405 | 0.56146 | 3.9136 | 6593.848 | 125.313 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.11 | 0.038553 | 0.035664 | 186.444 | 4836 | 0.47907 | 3.9758 | 5899.6946 | 122.3386 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.11 | 0.041753 | 0.039102 | 179.039 | 4288 | 0.41064 | 4.2542 | 5231.1601 | 117.4797 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.11 | 0.044196 | 0.04082 | 171.126 | 3872 | 0.36755 | 4.6833 | 4723.6595 | 112.2874 | 25 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.11 | 0.047298 | 0.044258 | 158.165 | 3344 | 0.32375 | 5.1979 | 4079.5241 | 103.7828 | 30 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.11 | 0.05052 | 0.046836 | 142.416 | 2819 | 0.28798 | 6.1937 | 3439.0486 | 93.4488 | 35 | Fantome thyroide | 0.039 | 0.11 | 0.054983 | 0.051992 | 119.532 | 2174 | 0.2484 | 8.0642 | 2652.1787 | 78.4331 | 40 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.11 | 0.059124 | 0.056289 | 99.21 | 1678 | 0.21785 | 10.5389 | 2047.0818 | 65.0984 | 193.1984 | 126.7706 | 62.2756 | 0
47 | 18 | 575 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 6.13 | 2021-09-21 15:40 | 0.01 | 2021-09-21 18:18 | 2021-09-21 19:28 | 228 | 70 | 5.01 | 5.01 | 0.6 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 170.756 | 170.639 | O | 0.785 | 18_S_GC8_PI_I20 | Facteur Calib 144 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 192801 | NM | CAPTATION-4 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,104515, 1,104515] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 192801 | 171939 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.083 | 0.024716 | 0.02302 | 166.632 | 6742 | 0.54198 | 13.7397 | 8224.9257 | 110.8663 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.083 | 0.027016 | 0.024965 | 161.774 | 5988 | 0.46012 | 14.126 | 7305.0809 | 107.6341 | 15 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.083 | 0.029027 | 0.02691 | 155.003 | 5340 | 0.40143 | 14.6998 | 6514.5511 | 103.1291 | 20 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.083 | 0.031101 | 0.028855 | 145.274 | 4671 | 0.35321 | 15.4819 | 5698.4023 | 96.656 | 25 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.083 | 0.033588 | 0.030801 | 131.093 | 3903 | 0.30734 | 16.6398 | 4761.4781 | 87.2209 | 30 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.083 | 0.036378 | 0.034043 | 113.427 | 3118 | 0.26703 | 17.8576 | 3803.8147 | 75.4671 | 35 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.083 | 0.040356 | 0.037934 | 88.784 | 2200 | 0.22047 | 20.5752 | 2683.8974 | 59.0712 | 40 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.083 | 0.043248 | 0.041176 | 71.791 | 1660 | 0.19404 | 22.7832 | 2025.1226 | 47.7651 | 169.0482 | 112.4738 | 37.9983 | 0
47 | 18 | 577 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 6.3 | 2021-09-21 15:46 | 0 | 2021-09-21 18:18 | 2021-09-21 19:41 | 235 | 83 | 5.13 | 5.13 | 0.58 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 168.794 | 168.734 | O | 0.758 | 18_S_GC8_PI_I30 | Facteur Calib 144 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 194101 | NM | CAPTATION-5 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,104515, 1,104515] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 194101 | 169805 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.067 | 0.018987 | 0.018059 | 165.055 | 8693 | 0.53991 | 14.7463 | 10605.0548 | 107.2482 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.067 | 0.020675 | 0.020152 | 160.476 | 7762 | 0.46147 | 15.3619 | 9469.2782 | 104.2729 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.067 | 0.022811 | 0.021199 | 150.597 | 6602 | 0.38284 | 16.7389 | 8054.1322 | 97.8538 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.067 | 0.024423 | 0.02277 | 140.259 | 5743 | 0.33665 | 18.0977 | 7006.1923 | 91.1365 | 25 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.067 | 0.026285 | 0.023816 | 125.982 | 4793 | 0.29447 | 19.7239 | 5847.2366 | 81.8596 | 30 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.067 | 0.029005 | 0.026957 | 102.969 | 3550 | 0.24833 | 22.4042 | 4330.8345 | 66.9064 | 35 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.067 | 0.031362 | 0.029051 | 83.236 | 2654 | 0.21895 | 24.1022 | 3237.7563 | 54.0845 | 40 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.067 | 0.034018 | 0.032191 | 63.784 | 1875 | 0.1915 | 25.6483 | 2287.4126 | 41.4451 | 166.6323 | 108.2731 | 40.1055 | 0
47 | 18 | 579 | 2 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 | 5 | 6.29 | 2021-09-21 15:55 |  |  | 2021-09-21 19:53 | 238 |  | 5.11 | 5.11 | 0.72 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 211.634 | 211.445 | O | 0.996 | 18_S_GC8_PI_Ser | Facteur Calib 144 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 195303 | NM | CAPTATION-6 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,104515, 1,104515] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 195303 | 213642 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.2 | 0.08359 | 0.077344 | 207.553 | 2483 | 0.63569 | 2.8106 | 3029.1443 | 135.3901 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.2 | 0.093824 | 0.091406 | 203.036 | 2164 | 0.52464 | 2.8045 | 2639.9791 | 132.4436 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.2 | 0.10204 | 0.10234 | 197.447 | 1935 | 0.44596 | 2.8109 | 2360.6098 | 128.7978 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.2 | 0.10887 | 0.10859 | 191.389 | 1758 | 0.38629 | 2.8355 | 2144.6781 | 124.8461 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.2 | 0.11451 | 0.11641 | 185.056 | 1616 | 0.34139 | 2.8365 | 1971.4447 | 120.7149 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.2 | 0.12104 | 0.12266 | 176.475 | 1458 | 0.29297 | 2.8237 | 1778.692 | 115.1174 | 35 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.2 | 0.1263 | 0.12734 | 168.487 | 1334 | 0.25629 | 2.8082 | 1627.4178 | 109.9067 | 40 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.2 | 0.13126 | 0.13359 | 159.877 | 1218 | 0.2239 | 2.8171 | 1485.9032 | 104.2903 | 209.6953 | 136.7876 | 0.44896 | 1
47 | 18 | 578 | 2 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.1 | StandardisÂ‚ | Rou | 1.5 | Seringue | oui | Maison (Mousse) | Seringue | Seringue/Cupule |  | 12.5 | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 | 8 | 10.07 | 2021-09-21 16:02 | 0.06 | 2021-09-21 20:50 | 2021-09-21 20:08 | 246 | -42 | 8.06 | 8.06 | 0.45 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 20% |  |  |  | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 124.44 | 124.386 | O | 0.35 | 18_S_GC8_PI_Rou | Facteur Calib 144 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 200801 | NM | CAPTATION-7 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,104515, 1,104515] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 200801 | 126510 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.474 | 0.18911 | 0.15738 | 119.707 | 633 | 0.71073 | 5.982 | 772.2305 | 49.5066 | 10 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.474 | 0.22148 | 0.20552 | 116.053 | 524 | 0.5662 | 5.9568 | 639.2556 | 47.9955 | 15 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.474 | 0.24338 | 0.22404 | 112.441 | 462 | 0.48217 | 5.9706 | 563.6185 | 46.5017 | 20 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.474 | 0.26422 | 0.24626 | 108.067 | 409 | 0.41038 | 5.9307 | 498.9609 | 44.6927 | 25 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.474 | 0.28219 | 0.27959 | 103.562 | 367 | 0.3535 | 5.9882 | 447.7229 | 42.8296 | 30 | Fantome thyroide | 0.143 | 0.474 | 0.29424 | 0.2944 | 100.041 | 340 | 0.31807 | 5.9308 | 414.7842 | 41.3734 | 35 | Fantome thyroide | 0.166 | 0.474 | 0.30826 | 0.30921 | 95.252 | 309 | 0.28045 | 5.9356 | 376.9656 | 39.3929 | 40 | Fantome thyroide | 0.19 | 0.474 | 0.32108 | 0.32032 | 90.224 | 281 | 0.24908 | 5.9279 | 342.8069 | 37.3135 | 120.5381 | 49.8503 | -0.48763 | 1
49 | 19 | 590 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale | pas de cale | 28 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 28 | 2021-11-29 14:26 | 1.4 | 2021-11-29 14:28 | 2021-11-29 17:24 | 178 | 176 | 18.88 | 18.89 | 1.6 | Thyroide | 600 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 879 | 879 | O | 0.8311 | 19_L_GC13_LT_I3 |  | 0 | THYROIDE^5ANS^LOCAL | 21,11,29-17:19:24-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 172404.78 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092805@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 600.001 | 172404.78 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.091 | 1.81 | 0.66076 | 0.51613 | 840.486 | 1272 | 0.74778 | 222.4224 | 1828.0184 | 74.156 | 10 | Fantome thyroide | 0.181 | 1.81 | 0.78339 | 0.67168 | 809.237 | 1033 | 0.59929 | 222.3971 | 1484.5464 | 71.3989 | 15 | Fantome thyroide | 0.272 | 1.81 | 0.87669 | 0.79895 | 776.744 | 886 | 0.50455 | 222.3454 | 1273.2895 | 68.5321 | 20 | Fantome thyroide | 0.365 | 1.81 | 0.95715 | 0.89793 | 741.791 | 775 | 0.43313 | 222.2574 | 1113.7691 | 65.4482 | 25 | Fantome thyroide | 0.453 | 1.81 | 1.0289 | 0.98277 | 705.811 | 686 | 0.37547 | 222.177 | 985.8653 | 62.2737 | 30 | Fantome thyroide | 0.546 | 1.81 | 1.0931 | 1.0676 | 668.987 | 612 | 0.32847 | 222.1403 | 879.5183 | 59.0247 | 35 | Fantome thyroide | 0.634 | 1.81 | 1.1482 | 1.1383 | 633.825 | 552 | 0.29125 | 222.024 | 793.291 | 55.9224 | 40 | Fantome thyroide | 0.727 | 1.81 | 1.2095 | 1.1949 | 591.467 | 489 | 0.25237 | 222.0967 | 702.7523 | 52.1851 | 851.7038 | 75.1458 | -0.13525 | 1
47 | 18 | 559 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 |  | 6.15 | 2021-09-21 15:35 | 0 | 2021-09-21 18:17 | 2021-09-21 19:08 | 213 | 51 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 1.6 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 55.532 | 55.469 | O | 0.99 | 18_L_GC8_PI_I10 | Facteur Calib 365 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 190801 | NM | FA-2 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,380644, 1,380644] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 190801 | 57143 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.199 | 0.065042 | 0.058301 | 54.18 | 833 | 0.66405 | 1.7196 | 1587.8462 | 35.4118 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.199 | 0.073751 | 0.067629 | 52.511 | 712 | 0.5522 | 1.8937 | 1357.1986 | 34.3209 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.199 | 0.081244 | 0.075402 | 50.209 | 618 | 0.47417 | 2.1312 | 1178.0179 | 32.8163 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.199 | 0.088863 | 0.078512 | 47.275 | 532 | 0.40656 | 2.428 | 1014.0866 | 30.8987 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.199 | 0.094594 | 0.08473 | 44.554 | 471 | 0.36415 | 2.7733 | 897.8098 | 29.1203 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.199 | 0.10096 | 0.090949 | 40.988 | 406 | 0.32576 | 3.1306 | 773.9082 | 26.7895 | 35 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.199 | 0.10877 | 0.098723 | 36.329 | 334 | 0.28612 | 4.1746 | 636.6634 | 23.7444 | 40 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.199 | 0.1175 | 0.10961 | 31.138 | 265 | 0.24796 | 4.9784 | 505.1371 | 20.3516 | 55.3679 | 36.1882 | 61.9607 | 0
47 | 18 | 560 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 |  | 6.14 | 2021-09-21 15:38 | 0 | 2021-09-21 18:17 | 2021-09-21 19:21 | 223 | 64 | 5.05 | 5.05 | 0.2 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 1.6 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 53.444 | 53.383 | O | 0.962 | 18_L_GC8_PI_I15 | Facteur Calib 365 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 192102 | NM | FA-3 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,380644, 1,380644] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 192102 | 54868 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.135 | 0.049191 | 0.046934 | 52.388 | 1065 | 0.60837 | 1.4909 | 2030.0794 | 34.5795 | 10 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.135 | 0.055036 | 0.053262 | 51.073 | 928 | 0.5014 | 1.5685 | 1768.933 | 33.7116 | 15 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.135 | 0.05956 | 0.05748 | 49.435 | 830 | 0.43032 | 1.6072 | 1582.1276 | 32.6304 | 20 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.135 | 0.062817 | 0.058535 | 47.804 | 761 | 0.38619 | 1.7301 | 1450.6013 | 31.5538 | 25 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.135 | 0.067456 | 0.063809 | 44.926 | 666 | 0.33128 | 1.8571 | 1269.5145 | 29.6541 | 30 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.135 | 0.071135 | 0.066973 | 42.254 | 594 | 0.29292 | 2.2362 | 1132.2696 | 27.8904 | 35 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.135 | 0.074662 | 0.070137 | 39.123 | 524 | 0.26314 | 2.5382 | 998.8372 | 25.8238 | 40 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.135 | 0.078308 | 0.074355 | 35.63 | 455 | 0.23651 | 3.0803 | 867.3109 | 23.5182 | 53.2113 | 35.123 | 49.0793 | 0
47 | 18 | 561 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 |  | 6.13 | 2021-09-21 15:40 | 0.01 | 2021-09-21 18:18 | 2021-09-21 19:34 | 234 | 76 | 4.99 | 4.99 | 0.19 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 1.6 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 50.027 | 49.998 | O | 0.907 | 18_L_GC8_PI_I20 | Facteur Calib 365 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 193403 | NM | FA-4-1 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,380644, 1,380644] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 193403 | 51259 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.105 | 0.035952 | 0.034043 | 48.679 | 1354 | 0.58606 | 7.0066 | 2580.9648 | 32.5177 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.105 | 0.039914 | 0.038145 | 47.378 | 1187 | 0.48762 | 7.22 | 2262.6331 | 31.6486 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.105 | 0.042948 | 0.040605 | 45.825 | 1067 | 0.42305 | 7.4918 | 2033.8918 | 30.6112 | 20 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.105 | 0.045467 | 0.043066 | 44.058 | 969 | 0.3772 | 7.7398 | 1847.0863 | 29.4309 | 25 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.105 | 0.048512 | 0.044707 | 41.284 | 851 | 0.33132 | 8.0481 | 1622.1574 | 27.5778 | 30 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.105 | 0.051764 | 0.047988 | 37.736 | 729 | 0.29137 | 8.6926 | 1389.6037 | 25.2077 | 35 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.105 | 0.054969 | 0.05209 | 33.916 | 617 | 0.25824 | 9.1612 | 1176.1117 | 22.656 | 40 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.105 | 0.057857 | 0.055371 | 30.259 | 523 | 0.23354 | 9.7843 | 996.931 | 20.2131 | 49.5397 | 33.0927 | 26.209 | 1
47 | 18 | 563 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 |  | 6.3 | 2021-09-21 15:46 | 0 | 2021-09-21 18:18 | 2021-09-21 19:47 | 241 | 89 | 5.11 | 5.11 | 0.19 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 1.6 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 49.581 | 49.512 | O | 0.882 | 18_L_GC8_PI_I30 | Facteur Calib 365 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 194701 | NM | FA-5 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,380644, 1,380644] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 194701 | 50809 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.087 | 0.028336 | 0.026848 | 48.341 | 1706 | 0.57326 | 7.5575 | 3251.9394 | 31.5336 | 10 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.087 | 0.031417 | 0.030246 | 47.031 | 1497 | 0.47534 | 7.8726 | 2853.5482 | 30.6791 | 15 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.087 | 0.033986 | 0.032285 | 45.235 | 1331 | 0.40672 | 8.2188 | 2537.1227 | 29.5075 | 20 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.087 | 0.036031 | 0.034324 | 43.201 | 1199 | 0.36162 | 8.8215 | 2285.5072 | 28.1807 | 25 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.087 | 0.038137 | 0.035684 | 40.54 | 1063 | 0.32348 | 9.5363 | 2026.2671 | 26.4449 | 30 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.087 | 0.041312 | 0.039082 | 35.859 | 868 | 0.27698 | 10.4601 | 1654.5624 | 23.3914 | 35 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.087 | 0.044024 | 0.041121 | 31.565 | 717 | 0.24461 | 11.3451 | 1366.7295 | 20.5903 | 40 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.087 | 0.046954 | 0.04384 | 26.811 | 571 | 0.21623 | 12.5951 | 1088.4276 | 17.4892 | 49.1681 | 32.0731 | 37.4951 | 0
47 | 18 | 565 | 2 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Cale CHSF |  | 12.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 |  | 6.29 | 2021-09-21 15:55 |  |  | 2021-09-21 19:59 | 244 |  | 5.08 | 5.08 | 0.23 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 1.6 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 58.376 | 58.297 | O | 1.041 | 18_L_GC8_PI_Ser | Facteur Calib 365 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 195902 | NM | FA-6 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,380644, 1,380644] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 195902 | 59867 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.256 | 0.10763 | 0.103 | 56.722 | 527 | 0.65709 | 1.7842 | 1004.5557 | 37.2192 | 10 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.256 | 0.12011 | 0.111 | 55.61 | 463 | 0.5528 | 1.8571 | 882.5603 | 36.4895 | 15 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.256 | 0.13505 | 0.133 | 53.479 | 396 | 0.44476 | 1.8862 | 754.8464 | 35.0912 | 20 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.256 | 0.14115 | 0.139 | 52.368 | 371 | 0.40441 | 1.8737 | 707.192 | 34.3622 | 25 | Fantome thyroide | 0.064 | 0.256 | 0.14876 | 0.149 | 50.577 | 340 | 0.35962 | 1.8641 | 648.1005 | 33.187 | 30 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.256 | 0.159 | 0.157 | 47.858 | 301 | 0.3026 | 1.9224 | 573.7595 | 31.4029 | 35 | Fantome thyroide | 0.09 | 0.256 | 0.16478 | 0.167 | 46.138 | 280 | 0.27188 | 1.9083 | 533.7298 | 30.2743 | 40 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.256 | 0.16978 | 0.173 | 44.312 | 261 | 0.24869 | 1.8501 | 497.5124 | 29.0761 | 57.8192 | 37.9391 | -0.37625 | 1
47 | 18 | 564 | 2 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 ES | 25 | GC8 | 2017 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.38 | Local | Rou | 1.5 | Seringue | oui | Maison |  |  |  | 12.5 | Cale CHSF |  | 12.5 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -1.35% | Ba-133 | I-123 |  | 10.07 | 2021-09-21 16:02 | 0.06 | 2021-09-21 20:50 | 2021-09-21 20:14 | 252 | -36 | 8.02 | 8.02 | 0.35 | ETUDE THYR I123 | 300 |  | 1.6 | 256x256 | 159 | 20% | non | oui | Seringue | Xeleris de GE | Thyroide Uptake Index | 36.5 | Manuel |  | 88.383 | 88.329 | O | 0.993 | 18_L_GC8_PI_Rou | Facteur Calib 365 | 0 | SFPM-IRSN^ETUDE THR I123^^^ | PMCQ210921 | 20210921 | 20210921 | 201401 | NM | FA-7 | Tandem_Discovery_670_ES | User&Thyroide&ETUDE THYR I123 | [1,380644, 1,380644] | 1012.3 | 598.3 | 256 | 256 | 300 | 201401 | 90376 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.671 | 0.27463 | 0.22279 | 84.586 | 308 | 0.71411 | 5.3437 | 587.1028 | 35.1563 | 10 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.671 | 0.31566 | 0.28046 | 82.388 | 261 | 0.58688 | 5.3348 | 497.5124 | 34.2427 | 15 | Fantome thyroide | 0.102 | 0.671 | 0.35519 | 0.33812 | 79.207 | 223 | 0.48277 | 5.3556 | 425.0777 | 32.9206 | 20 | Fantome thyroide | 0.137 | 0.671 | 0.3727 | 0.34861 | 77.522 | 208 | 0.44044 | 5.3711 | 396.485 | 32.2203 | 25 | Fantome thyroide | 0.168 | 0.671 | 0.39759 | 0.39579 | 74.35 | 187 | 0.38808 | 5.3009 | 356.4553 | 30.9019 | 30 | Fantome thyroide | 0.203 | 0.671 | 0.43249 | 0.422 | 69.631 | 161 | 0.31744 | 5.3853 | 306.8946 | 28.9406 | 35 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.671 | 0.44687 | 0.43772 | 67.478 | 151 | 0.28959 | 5.4411 | 287.8329 | 28.0457 | 40 | Fantome thyroide | 0.27 | 0.671 | 0.46531 | 0.46918 | 64.213 | 138 | 0.25743 | 5.3374 | 263.0525 | 26.6887 | 85.2564 | 35.4349 | 0.049415 | 1
48 | 16 | 527 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH |  | CrÂ‚Â‚e pour le GT | Aucun patient, on n'utilise pas la quantification dans le service | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 20.67 | 2021-10-08 16:00 | 0.17 | 2021-10-08 15:09 | 2021-10-08 16:12 | 12 | 63 | 20.03 | 20.03 | 1.07 | PROTO THYR TC99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 277.547 | 273.15 | O | 1.088 | 16_S_GC9_PT_I3 | Error (message derreur donne par le logiciel) | 0 | FANTOME 5 ANS^FANTOME 5 ANS | 125455 | 20211008 | 20211008 | 161228 | NM | THYROIDE PROTO | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [1,104515, 1,104515] | 1018.3 | 352.3 | 256 | 256 | 300 | 161228 | 320987 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.549 | 0.20848 | 0.19515 | 307.297 | 1474 | 0.62024 | 203.0759 | 1798.2113 | 51.1395 | 10 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.549 | 0.23247 | 0.22089 | 300.12 | 1291 | 0.51697 | 202.9795 | 1574.9598 | 49.9451 | 15 | Fantome thyroide | 0.083 | 0.549 | 0.25349 | 0.23804 | 290.25 | 1145 | 0.43869 | 202.8608 | 1396.8466 | 48.3025 | 20 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.549 | 0.27032 | 0.25949 | 279.778 | 1035 | 0.38315 | 202.7651 | 1262.6518 | 46.5598 | 25 | Fantome thyroide | 0.138 | 0.549 | 0.28738 | 0.27664 | 266.4 | 927 | 0.33336 | 202.551 | 1130.8968 | 44.3335 | 30 | Fantome thyroide | 0.165 | 0.549 | 0.30182 | 0.28951 | 252.925 | 838 | 0.29584 | 202.4503 | 1022.3209 | 42.091 | 35 | Fantome thyroide | 0.193 | 0.549 | 0.31527 | 0.30238 | 238.344 | 756 | 0.265 | 202.3178 | 922.2848 | 39.6645 | 40 | Fantome thyroide | 0.22 | 0.549 | 0.33239 | 0.32382 | 217.385 | 654 | 0.23079 | 202.1101 | 797.8495 | 36.1766 | 311.5955 | 51.8548 | -0.43018 | 1
48 | 16 | 524 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 21.56 | 2021-10-08 16:15 | 0.11 | 2021-10-08 15:13 | 2021-10-08 16:30 | 15 | 77 | 20.85 | 20.85 | 1.05 | PROTO THYR TC99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 263.577 | 263.156 | O | 1.013 | 16_S_GC9_PT_I10 |  | 0 | FANTOME 10 ANS^FANTOME 10 ANS | 15611461464 | 20211008 | 20211008 | 163005 | NM | THYROIDE PROTO | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [1,104515, 1,104515] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 300 | 163005 | 316033 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.379 | 0.13244 | 0.11104 | 306.597 | 2315 | 0.64838 | 195.6541 | 2824.1921 | 49.0163 | 10 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.379 | 0.14667 | 0.1288 | 298.922 | 2038 | 0.55715 | 195.4298 | 2486.265 | 47.7893 | 15 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.379 | 0.159 | 0.14064 | 288.587 | 1815 | 0.49145 | 195.1474 | 2214.2154 | 46.137 | 20 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.379 | 0.17247 | 0.15841 | 273.372 | 1585 | 0.43213 | 194.8264 | 1933.6261 | 43.7046 | 25 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.379 | 0.18802 | 0.17025 | 253.072 | 1346 | 0.37356 | 194.4287 | 1642.0573 | 40.4592 | 30 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.379 | 0.20234 | 0.18506 | 232.694 | 1150 | 0.32631 | 193.8746 | 1402.9464 | 37.2013 | 35 | Fantome thyroide | 0.133 | 0.379 | 0.21513 | 0.1969 | 212.977 | 990 | 0.28968 | 193.2464 | 1207.7539 | 34.0491 | 40 | Fantome thyroide | 0.152 | 0.379 | 0.22911 | 0.21171 | 190.618 | 832 | 0.25416 | 192.2433 | 1015.0012 | 30.4745 | 312.6044 | 49.9767 | -1.6576 | 1
48 | 16 | 525 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 20.86 | 2021-10-08 16:30 | 0.1 | 2021-10-08 15:18 | 2021-10-08 16:45 | 16 | 88 | 20.16 | 20.16 | 0.97 | PROTO THYR TC99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 262.536 | 261.923 | O | 1.04 | 16_S_GC9_PT_I15 |  | 0 | FANTOME 15 ANS^FANTOME 15 ANS | 545445616 | 20211008 | 20211008 | 164534 | NM | THYROIDE PROTO | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [1,104515, 1,104515] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 300 | 164534 | 292398 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.239 | 0.095893 | 0.088691 | 285.281 | 2975 | 0.58077 | 201.8176 | 3629.3613 | 47.1695 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.239 | 0.10584 | 0.10176 | 279.621 | 2642 | 0.48246 | 201.7547 | 3223.1168 | 46.2336 | 15 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.239 | 0.11267 | 0.10923 | 273.34 | 2426 | 0.42258 | 201.7061 | 2959.6069 | 45.1951 | 20 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.239 | 0.11866 | 0.1167 | 265.553 | 2238 | 0.37633 | 201.6521 | 2730.2557 | 43.9076 | 25 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.239 | 0.12456 | 0.12417 | 255.589 | 2052 | 0.33632 | 201.6019 | 2503.3443 | 42.2601 | 30 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.239 | 0.13267 | 0.1335 | 239.204 | 1803 | 0.28731 | 201.7502 | 2199.576 | 39.5509 | 35 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.239 | 0.14088 | 0.14097 | 221.315 | 1571 | 0.23992 | 201.9589 | 1916.5468 | 36.5931 | 40 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.239 | 0.1472 | 0.14657 | 205.935 | 1399 | 0.20555 | 201.8782 | 1706.7148 | 34.0501 | 289.2226 | 47.8212 | 0.061206 | 1
48 | 16 | 526 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 20.26 | 2021-10-08 16:45 | 0.11 | 2021-10-08 15:25 | 2021-10-08 16:59 | 15 | 95 | 19.6 | 19.61 | 0.89 | PROTO THYR TC99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 240.495 | 239.989 | O | 0.978 | 16_S_GC9_PT_I20 |  | 0 | FANTOME ADULTE SAIN^FANTOME ADULTE SAIN | 4544845454 | 20211008 | 20211008 | 165940 | NM | THYROIDE PROTO | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [1,104515, 1,104515] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 300 | 165940 | 265850 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.162 | 0.068165 | 0.063914 | 259.299 | 3804 | 0.55124 | 195.5274 | 4640.7027 | 44.076 | 10 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.162 | 0.073764 | 0.071508 | 255.076 | 3458 | 0.47116 | 195.4523 | 4218.5988 | 43.3582 | 15 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.162 | 0.077897 | 0.07657 | 250.05 | 3210 | 0.41846 | 195.357 | 3916.0504 | 42.5038 | 20 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.162 | 0.081872 | 0.081633 | 243.323 | 2972 | 0.37331 | 195.3084 | 3625.7015 | 41.3604 | 25 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.162 | 0.086038 | 0.08543 | 234.11 | 2721 | 0.33164 | 195.2929 | 3319.4932 | 39.7943 | 30 | Fantome thyroide | 0.049 | 0.162 | 0.090415 | 0.090492 | 222.422 | 2460 | 0.29266 | 195.2872 | 3001.0853 | 37.8076 | 35 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.162 | 0.096091 | 0.095555 | 205.538 | 2139 | 0.24574 | 195.5959 | 2609.4803 | 34.9376 | 40 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.162 | 0.10076 | 0.10062 | 190.747 | 1893 | 0.20804 | 195.801 | 2309.3718 | 32.4234 | 262.6565 | 44.6467 | 0.17812 | 1
48 | 16 | 528 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 21.08 | 2021-10-08 17:00 | 0.06 | 2021-10-08 15:33 | 2021-10-08 17:15 | 15 | 102 | 20.43 | 20.43 | 0.89 | PROTO THYR TC99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 242.793 | 242.413 | O | 0.949 | 16_S_GC9_PT_I30 |  | 0 | FANTOME GOITRE^FANTOME GOITRE | 454517687 | 20211008 | 20211008 | 171506 | NM | THYROIDE PROTO | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [1,104515, 1,104515] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 300 | 171506 | 266392 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.124 | 0.052153 | 0.048922 | 260.557 | 4996 | 0.55761 | 196.8743 | 6094.8871 | 42.5122 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.124 | 0.056539 | 0.053766 | 256.292 | 4533 | 0.47596 | 196.8158 | 5530.0487 | 41.8163 | 15 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.124 | 0.059524 | 0.057641 | 251.606 | 4227 | 0.42648 | 196.7364 | 5156.743 | 41.0517 | 20 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.124 | 0.062279 | 0.062484 | 245.566 | 3943 | 0.3859 | 196.7194 | 4810.2762 | 40.0662 | 25 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.124 | 0.065546 | 0.066359 | 236.095 | 3602 | 0.34407 | 196.8287 | 4394.2721 | 38.521 | 30 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.124 | 0.070304 | 0.071203 | 219.912 | 3128 | 0.28906 | 197.0559 | 3816.0142 | 35.8806 | 35 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.124 | 0.074642 | 0.075078 | 203.923 | 2732 | 0.24106 | 197.432 | 3332.9126 | 33.2718 | 40 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.124 | 0.077616 | 0.077016 | 191.788 | 2471 | 0.20978 | 197.6631 | 3014.5048 | 31.2919 | 263.48 | 42.9891 | 0.42866 | 1
48 | 16 | 530 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 21.18 | 2021-10-08 17:15 |  |  | 2021-10-08 17:32 | 18 |  | 20.47 | 20.47 | 1.16 | PROTO THYR TC99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 319.86 | 319.377 | O | 1.237 | 16_S_GC9_PT_Ser |  | 0 | SERINGUE 3 ML^SERINGUE 3 ML | 5644866564 | 20211008 | 20211008 | 173251 | NM | THYROIDE PROTO | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [1,104515, 1,104515] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 300 | 173251 | 347059 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.544 | 0.24897 | 0.23588 | 337.853 | 1357 | 0.6229 | 204.4124 | 1655.4767 | 55.016 | 10 | Fantome thyroide | 0.055 | 0.544 | 0.27818 | 0.27413 | 331.035 | 1190 | 0.51448 | 204.3914 | 1451.7445 | 53.9057 | 15 | Fantome thyroide | 0.082 | 0.544 | 0.2992 | 0.30388 | 323.431 | 1081 | 0.44487 | 204.3606 | 1318.7696 | 52.6675 | 20 | Fantome thyroide | 0.11 | 0.544 | 0.31709 | 0.32512 | 315.509 | 995 | 0.38899 | 204.4088 | 1213.8536 | 51.3775 | 25 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.544 | 0.33376 | 0.34213 | 305.725 | 916 | 0.3419 | 204.354 | 1117.4773 | 49.7842 | 30 | Fantome thyroide | 0.164 | 0.544 | 0.35046 | 0.35913 | 294.74 | 841 | 0.29608 | 204.3494 | 1025.9808 | 47.9954 | 35 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.544 | 0.36394 | 0.37612 | 283.87 | 780 | 0.26212 | 204.2473 | 951.5636 | 46.2254 | 40 | Fantome thyroide | 0.218 | 0.544 | 0.38002 | 0.39313 | 269.431 | 709 | 0.22271 | 204.3384 | 864.947 | 43.8741 | 342.7099 | 55.8068 | -0.025923 | 1
48 | 16 | 529 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule | (entre la seringue et le pinhole sans l'anticollision) |  | cale maison | cale maison | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 | 20 | 21.25 | 2021-10-08 17:30 | 0 | 2021-10-08 17:30 | 2021-10-08 18:00 | 30 | 30 | 20.06 | 20.06 | 1.18 | PROTO THYR TC99m | 300 |  | 2 | 256x256 | 140.5 | 15% |  |  |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 326.274 | 325.794 | O | 1.282 | 16_S_GC9_PT_Rou |  | 0 | SERINGUE 2,5 ML^SERINGUE 2,5 ML | 568944 | 20211008 | 20211008 | 180002 | NM | THYROIDE PROTO | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [1,104515, 1,104515] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 300 | 180002 | 354312 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.627 | 0.28559 | 0.26696 | 345.845 | 1211 | 0.63638 | 194.931 | 1477.3635 | 57.4684 | 10 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.627 | 0.32016 | 0.31595 | 339.046 | 1059 | 0.52483 | 194.9493 | 1291.9306 | 56.3387 | 15 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.627 | 0.34482 | 0.34534 | 331.721 | 962 | 0.45324 | 194.9427 | 1173.5952 | 55.1215 | 20 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.627 | 0.369 | 0.37473 | 321.771 | 872 | 0.38976 | 194.9957 | 1063.7994 | 53.4681 | 25 | Fantome thyroide | 0.157 | 0.627 | 0.38843 | 0.39922 | 312.294 | 804 | 0.34142 | 194.9434 | 980.8425 | 51.8933 | 30 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.627 | 0.40692 | 0.41882 | 301.118 | 740 | 0.29898 | 195.0209 | 902.7655 | 50.0362 | 35 | Fantome thyroide | 0.22 | 0.627 | 0.422 | 0.42861 | 290.76 | 689 | 0.26584 | 195.052 | 840.5479 | 48.3151 | 40 | Fantome thyroide | 0.251 | 0.627 | 0.4404 | 0.44821 | 276.13 | 627 | 0.22772 | 194.9546 | 764.9108 | 45.884 | 350.3592 | 58.2186 | 0.0027105 | 1
50 | 20 | 604 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm | cale maison | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0.03 | 2022-03-25 17:43 | 2022-03-25 17:27 | 424 | -16 | 3.98 | 3.98 | 0.48 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 142 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 69.28 | 69.09 | O | 1.4821 | 20_L_GC10_PI_I3 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 172839 | NM | C20_L_GC10_PI_I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,859853, 0,859853] | 0 | -374.169 | 256 | 256 | 142.163 | 172839 | 74039 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.066 | 0.018599 | 0.016242 | 66.509 | 3576 | 0.63399 | 14.9819 | 2643.9055 | 117.5468 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.066 | 0.020976 | 0.01882 | 63.892 | 3046 | 0.533 | 15.0646 | 2252.0515 | 112.9216 | 15 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.066 | 0.023234 | 0.020883 | 60.293 | 2595 | 0.4558 | 15.2591 | 1918.6059 | 106.5607 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.066 | 0.025969 | 0.023977 | 54.691 | 2106 | 0.38162 | 15.6888 | 1557.0652 | 96.6599 | 25 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.066 | 0.028179 | 0.026039 | 49.37 | 1752 | 0.33453 | 16.1458 | 1295.3363 | 87.2556 | 30 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.066 | 0.030425 | 0.028102 | 43.69 | 1436 | 0.29456 | 17.0534 | 1061.7026 | 77.2169 | 35 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.066 | 0.033659 | 0.031195 | 35.544 | 1056 | 0.24718 | 18.3367 | 780.7506 | 62.8198 | 40 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.066 | 0.036278 | 0.033773 | 29.458 | 812 | 0.21375 | 20.0792 | 600.3499 | 52.0635 | 68.3387 | 120.7805 | 24.974 | 1
48 | 16 | 517 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.21 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 |  | 21.56 | 2021-10-08 16:15 | 0.11 | 2021-10-08 15:13 | 2021-10-08 16:36 | 22 | 84 | 20.58 | 20.58 | 0.7 | PROTO THYR TC99m | 200 |  | 1 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 121.961 | 121.526 | O | 0.709 | 16_L_GC9_PT_I10 |  | 0 | FANTOME 10 ANS^FANTOME 10 ANS | 15611461464 | 20211008 | 20211008 | 163647 | NM | THYROIDE 7 CM | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [2,209030, 2,209030] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 200 | 163647 | 140249 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.871 | 0.31799 | 0.26879 | 134.829 | 424 | 0.67357 | 395.4625 | 2069.0409 | 32.7573 | 10 | Fantome thyroide | 0.089 | 0.871 | 0.35991 | 0.31642 | 131.007 | 364 | 0.56247 | 395.2381 | 1776.2521 | 31.8287 | 15 | Fantome thyroide | 0.132 | 0.871 | 0.38896 | 0.34364 | 126.802 | 326 | 0.4988 | 395.054 | 1590.8192 | 30.8071 | 20 | Fantome thyroide | 0.177 | 0.871 | 0.41576 | 0.37086 | 121.818 | 293 | 0.44843 | 394.7772 | 1429.7854 | 29.5962 | 25 | Fantome thyroide | 0.218 | 0.871 | 0.45028 | 0.41168 | 113.922 | 253 | 0.39409 | 394.5371 | 1234.5928 | 27.6778 | 30 | Fantome thyroide | 0.264 | 0.871 | 0.4872 | 0.44571 | 104.748 | 215 | 0.34306 | 394.124 | 1049.1599 | 25.449 | 35 | Fantome thyroide | 0.307 | 0.871 | 0.51298 | 0.45932 | 97.98 | 191 | 0.31103 | 393.7289 | 932.0444 | 23.8047 | 40 | Fantome thyroide | 0.35 | 0.871 | 0.54924 | 0.50014 | 87.879 | 160 | 0.27155 | 393.2157 | 780.7702 | 21.3506 | 137.5092 | 33.4085 | -0.51433 | 1
48 | 16 | 518 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.21 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 |  | 20.86 | 2021-10-08 16:30 | 0.1 | 2021-10-08 15:18 | 2021-10-08 16:52 | 22 | 94 | 19.9 | 19.9 | 0.66 | PROTO THYR TC99m | 200 |  | 1 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 121.91 | 121.203 | O | 0.727 | 16_L_GC9_PT_I15 |  | 0 | FANTOME 15 ANS^FANTOME 15 ANS | 545445616 | 20211008 | 20211008 | 165218 | NM | THYROIDE 7 CM | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [2,209030, 2,209030] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 200 | 165218 | 131833 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.525 | 0.23315 | 0.21123 | 127.302 | 546 | 0.59722 | 400.5672 | 2664.3782 | 31.9854 | 10 | Fantome thyroide | 0.053 | 0.525 | 0.2549 | 0.24404 | 125.155 | 491 | 0.50933 | 400.5496 | 2395.9884 | 31.446 | 15 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.525 | 0.27361 | 0.26045 | 122.302 | 447 | 0.4416 | 400.4365 | 2181.2767 | 30.7291 | 20 | Fantome thyroide | 0.106 | 0.525 | 0.28552 | 0.27686 | 119.919 | 420 | 0.40208 | 400.5281 | 2049.5217 | 30.1304 | 25 | Fantome thyroide | 0.132 | 0.525 | 0.29901 | 0.29326 | 116.315 | 389 | 0.36263 | 400.4251 | 1898.2475 | 29.2249 | 30 | Fantome thyroide | 0.158 | 0.525 | 0.31477 | 0.31377 | 111.113 | 353 | 0.32184 | 400.3286 | 1722.5742 | 27.9178 | 35 | Fantome thyroide | 0.185 | 0.525 | 0.33763 | 0.34248 | 102.978 | 305 | 0.2652 | 400.6371 | 1488.3431 | 25.8739 | 40 | Fantome thyroide | 0.21 | 0.525 | 0.35147 | 0.35889 | 97.71 | 278 | 0.23154 | 400.826 | 1356.5882 | 24.5503 | 129.1179 | 32.4417 | 0.068954 | 1
48 | 16 | 519 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.21 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 |  | 20.26 | 2021-10-08 16:45 | 0.11 | 2021-10-08 15:25 | 2021-10-08 17:06 | 21 | 101 | 19.35 | 19.36 | 0.6 | PROTO THYR TC99m | 200 |  | 1 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 109.789 | 109.13 | O | 0.675 | 16_L_GC9_PT_I20 |  | 0 | FANTOME ADULTE SAIN^FANTOME ADULTE SAIN | 4544845454 | 20211008 | 20211008 | 170621 | NM | THYROIDE 7 CM | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [2,209030, 2,209030] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 200 | 170621 | 120202 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.42 | 0.16595 | 0.15258 | 116.166 | 700 | 0.57389 | 395.2844 | 3415.8695 | 30.0015 | 10 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.42 | 0.1846 | 0.16898 | 113.713 | 616 | 0.46608 | 395.1991 | 3005.9651 | 29.368 | 15 | Fantome thyroide | 0.063 | 0.42 | 0.1938 | 0.18211 | 111.629 | 576 | 0.41947 | 395.2678 | 2810.7726 | 28.8298 | 20 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.42 | 0.20576 | 0.2018 | 107.818 | 524 | 0.36611 | 395.1357 | 2557.0223 | 27.8456 | 25 | Fantome thyroide | 0.105 | 0.42 | 0.2147 | 0.21492 | 104.13 | 485 | 0.33108 | 395.0714 | 2366.7096 | 26.8931 | 30 | Fantome thyroide | 0.126 | 0.42 | 0.22742 | 0.23461 | 97.79 | 430 | 0.28718 | 395.1836 | 2098.3198 | 25.2557 | 35 | Fantome thyroide | 0.147 | 0.42 | 0.24333 | 0.24773 | 89.058 | 366 | 0.23612 | 395.3851 | 1786.0118 | 23.0005 | 40 | Fantome thyroide | 0.168 | 0.42 | 0.25627 | 0.25758 | 81.75 | 319 | 0.19414 | 395.2843 | 1556.6605 | 21.1131 | 117.7217 | 30.4033 | 0.021542 | 1
48 | 16 | 521 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.21 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 |  | 21.08 | 2021-10-08 17:00 | 0.06 | 2021-10-08 15:33 | 2021-10-08 17:23 | 24 | 111 | 20.1 | 20.1 | 0.61 | PROTO THYR TC99m | 200 |  | 1 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 112.729 | 112.14 | O | 0.668 | 16_L_GC9_PT_I30 |  | 0 | FANTOME GOITRE^FANTOME GOITRE | 454517687 | 20211008 | 20211008 | 172332 | NM | THYROIDE 7 CM | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [2,209030, 2,209030] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 200 | 172332 | 121418 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.285 | 0.12956 | 0.11912 | 117.642 | 908 | 0.57231 | 396.4759 | 4430.8707 | 29.2642 | 10 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.285 | 0.1405 | 0.13248 | 115.912 | 825 | 0.49002 | 396.4123 | 4025.8462 | 28.8338 | 15 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.285 | 0.14907 | 0.14361 | 113.738 | 763 | 0.43196 | 396.3316 | 3723.2977 | 28.293 | 20 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.285 | 0.15532 | 0.14807 | 111.517 | 718 | 0.39387 | 396.3808 | 3503.7061 | 27.7405 | 25 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.285 | 0.16207 | 0.1592 | 108.423 | 669 | 0.35696 | 396.29 | 3264.5953 | 26.9709 | 30 | Fantome thyroide | 0.086 | 0.285 | 0.17009 | 0.17033 | 103.755 | 610 | 0.31869 | 396.3612 | 2976.6863 | 25.8097 | 35 | Fantome thyroide | 0.1 | 0.285 | 0.18146 | 0.18592 | 96.537 | 532 | 0.26739 | 396.8512 | 2596.0608 | 24.0142 | 40 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.285 | 0.18932 | 0.19037 | 91.061 | 481 | 0.23372 | 396.9944 | 2347.1903 | 22.652 | 118.9589 | 29.5918 | 0.14664 | 1
48 | 16 | 523 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.21 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 |  | 21.18 | 2021-10-08 17:15 |  |  | 2021-10-08 17:40 | 26 |  | 20.16 | 20.16 | 0.9 | PROTO THYR TC99m | 200 |  | 1 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 172.946 | 172.333 | O | 0.999 | 16_L_GC9_PT_Ser |  | 0 | SERINGUE 3 ML^SERINGUE 3 ML | 5644866564 | 20211008 | 20211008 | 174044 | NM | THYROIDE 7 CM | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [2,209030, 2,209030] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 200 | 174044 | 179644 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.063 | 1.221 | 0.59035 | 0.5485 | 172.974 | 293 | 0.64849 | 402.7506 | 1429.7854 | 42.9003 | 10 | Fantome thyroide | 0.136 | 1.221 | 0.67301 | 0.64389 | 169.599 | 252 | 0.51782 | 402.6667 | 1229.713 | 42.0632 | 15 | Fantome thyroide | 0.184 | 1.221 | 0.69425 | 0.65343 | 168.009 | 242 | 0.4886 | 402.7038 | 1180.9149 | 41.6689 | 20 | Fantome thyroide | 0.248 | 1.221 | 0.76165 | 0.81559 | 161.47 | 212 | 0.40376 | 402.7844 | 1034.5205 | 40.0471 | 25 | Fantome thyroide | 0.309 | 1.221 | 0.82273 | 0.8919 | 154.674 | 188 | 0.32963 | 402.7421 | 917.4049 | 38.3616 | 30 | Fantome thyroide | 0.387 | 1.221 | 0.85634 | 0.8919 | 150.716 | 176 | 0.28789 | 402.7337 | 858.8472 | 37.38 | 35 | Fantome thyroide | 0.444 | 1.221 | 0.86423 | 0.8919 | 149.511 | 173 | 0.27907 | 402.8117 | 844.2077 | 37.0811 | 40 | Fantome thyroide | 0.491 | 1.221 | 0.8784 | 0.90144 | 146.693 | 167 | 0.2656 | 402.5004 | 814.9289 | 36.3822 | 174.7839 | 43.3492 | -0.041336 | 1
48 | 16 | 522 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery NM/CT 670 Pro | 23 | GC9 | 2016 | Pinhole | GPPH | 3.35 | NaI | 0.95 | 54x40 | 2.21 | Local | Rou | 2.5 | Seringue | non | Seringue |  |  | (entre la seringue et le pinhole avec l'anticollision) |  | cale maison | cale maison | 7 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -0.42% | Ba-133 | Ba-133 |  | 21.25 | 2021-10-08 17:30 | 0 | 2021-10-08 17:30 | 2021-10-08 18:07 | 37 | 37 | 19.79 | 19.79 | 0.86 | PROTO THYR TC99m | 200 |  | 1 | 256x256 | 140.5 | 15% | non | non |  | xeleris 4,0 | Thyroid uptake index | 41.46 | Semi-automatique |  | 164.691 | 164.1 | O | 0.9694 | 16_L_GC9_PT_Rou |  | 0 | SERINGUE 2,5 ML^SERINGUE 2,5 ML | 568944 | 20211008 | 20211008 | 180702 | NM | THYROIDE 7 CM | Tandem_Discovery_670_Pro | User&Service&PROTO THYR TC99m | [2,209030, 2,209030] | 1018.3 | 420.6 | 256 | 256 | 200 | 180702 | 172732 | Tc99m_EM | 140.5 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.075 | 1.474 | 0.68541 | 0.61609 | 166.555 | 243 | 0.64861 | 394.0479 | 1185.7947 | 42.0806 | 10 | Fantome thyroide | 0.15 | 1.474 | 0.76425 | 0.71973 | 163.55 | 214 | 0.54288 | 394.0473 | 1044.2801 | 41.3214 | 15 | Fantome thyroide | 0.223 | 1.474 | 0.83741 | 0.8464 | 159.107 | 190 | 0.45625 | 394.052 | 927.1646 | 40.1988 | 20 | Fantome thyroide | 0.298 | 1.474 | 0.8945 | 0.90398 | 154.748 | 173 | 0.39323 | 394.0755 | 844.2077 | 39.0975 | 25 | Fantome thyroide | 0.372 | 1.474 | 0.93963 | 0.97307 | 150.34 | 160 | 0.34736 | 393.9206 | 780.7702 | 37.9838 | 30 | Fantome thyroide | 0.451 | 1.474 | 0.97083 | 0.9961 | 146.596 | 151 | 0.31825 | 394.0198 | 736.8518 | 37.0379 | 35 | Fantome thyroide | 0.518 | 1.474 | 1.0205 | 1.0422 | 139.807 | 137 | 0.27448 | 394.0985 | 668.5345 | 35.3226 | 40 | Fantome thyroide | 0.595 | 1.474 | 1.0689 | 1.0882 | 132.548 | 124 | 0.23251 | 394.0939 | 605.0969 | 33.4886 | 168.8309 | 42.6556 | 0.011818 | 1
49 | 19 | 597 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 325 | Routine |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m | 20 | 28 | 2021-11-29 14:26 | 1.4 | 2021-11-29 14:28 | 2021-11-29 17:14 | 168 | 166 | 19.25 | 19.25 | 1.6 | Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 442 | 442 | O | 0.8199 | 19_S_GC13_LT_I3 |  | 0 | THYROIDE^5ANS STANDARD | 21,11,29-17:02:59-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 171353.437 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092787@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 171353.437 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.083 | 1.646 | 0.6331 | 0.53366 | 445.067 | 703 | 0.68778 | 221.9224 | 1010.2963 | 77.0676 | 10 | Fantome thyroide | 0.165 | 1.646 | 0.7254 | 0.67512 | 432.341 | 596 | 0.56423 | 221.8657 | 856.5243 | 74.864 | 15 | Fantome thyroide | 0.247 | 1.646 | 0.79675 | 0.76513 | 418.295 | 525 | 0.48175 | 221.818 | 754.4887 | 72.4318 | 20 | Fantome thyroide | 0.33 | 1.646 | 0.86906 | 0.82943 | 399.769 | 460 | 0.40809 | 221.7768 | 661.0758 | 69.2238 | 25 | Fantome thyroide | 0.412 | 1.646 | 0.91895 | 0.86801 | 384.123 | 418 | 0.36266 | 221.7205 | 600.7167 | 66.5146 | 30 | Fantome thyroide | 0.495 | 1.646 | 0.97137 | 0.9323 | 365.235 | 376 | 0.31903 | 221.591 | 540.3576 | 63.2439 | 35 | Fantome thyroide | 0.58 | 1.646 | 1.025 | 0.98374 | 343.387 | 335 | 0.2781 | 221.5301 | 481.4357 | 59.4608 | 40 | Fantome thyroide | 0.661 | 1.646 | 1.065 | 1.0223 | 324.818 | 305 | 0.25081 | 221.4441 | 438.322 | 56.2454 | 456.8929 | 79.1154 | -0.19034 | 1
49 | 19 | 594 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m | 20 | 32 | 2021-11-29 14:38 | 0 | 2021-11-29 14:40 | 2021-11-29 17:51 | 193 | 191 | 22.08 | 22.08 | 1.8 | Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 519 | 519 | O | 0.8395 | 19_S_GC13_LT_I10 |  | 0 | THYROIDE^10ans STANDARD | 21,11,29-17:30:54-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 175122.827 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092823@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 175122.827 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.066 | 1.319 | 0.46966 | 0.38643 | 497.375 | 1059 | 0.68132 | 219.3178 | 1521.9115 | 75.0866 | 10 | Fantome thyroide | 0.132 | 1.319 | 0.54031 | 0.47917 | 481.42 | 891 | 0.55569 | 219.2518 | 1280.4751 | 72.6779 | 15 | Fantome thyroide | 0.199 | 1.319 | 0.59104 | 0.5513 | 464.559 | 786 | 0.47942 | 219.1774 | 1129.5774 | 70.1325 | 20 | Fantome thyroide | 0.264 | 1.319 | 0.63649 | 0.59252 | 444.267 | 698 | 0.42133 | 219.0487 | 1003.1107 | 67.0691 | 25 | Fantome thyroide | 0.332 | 1.319 | 0.69253 | 0.66465 | 414.828 | 599 | 0.3583 | 219.0647 | 860.8357 | 62.6248 | 30 | Fantome thyroide | 0.396 | 1.319 | 0.73852 | 0.72648 | 388.462 | 526 | 0.31084 | 218.9336 | 755.9258 | 58.6444 | 35 | Fantome thyroide | 0.462 | 1.319 | 0.78411 | 0.75739 | 359.905 | 459 | 0.26754 | 218.8366 | 659.6387 | 54.3333 | 40 | Fantome thyroide | 0.53 | 1.319 | 0.81846 | 0.79861 | 336.389 | 411 | 0.23756 | 218.7383 | 590.6569 | 50.7832 | 507.397 | 76.5995 | -0.23474 | 1
49 | 19 | 595 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m | 20 | 32 | 2021-11-29 14:41 | 0 | 2021-11-29 14:44 | 2021-11-29 18:11 | 210 | 207 | 21.37 | 21.37 | 1.8 | Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 500 | 500 | O | 0.8356 | 19_S_GC13_LT_I15 |  | 0 | THYROIDE^15ans STANDARD | 21,11,29-17:31:38-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 181113.67 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092859@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 181113.67 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.057 | 1.122 | 0.38312 | 0.32871 | 486.558 | 1270 | 0.69252 | 225.8971 | 1825.1441 | 75.894 | 10 | Fantome thyroide | 0.113 | 1.122 | 0.43829 | 0.3813 | 470.72 | 1074 | 0.57478 | 225.7472 | 1543.4683 | 73.4236 | 15 | Fantome thyroide | 0.169 | 1.122 | 0.48235 | 0.42513 | 451.475 | 936 | 0.49784 | 225.5718 | 1345.1456 | 70.4217 | 20 | Fantome thyroide | 0.225 | 1.122 | 0.51739 | 0.4602 | 431.504 | 834 | 0.44668 | 225.3806 | 1198.5592 | 67.3066 | 25 | Fantome thyroide | 0.281 | 1.122 | 0.55699 | 0.49526 | 404.373 | 726 | 0.39824 | 225.2431 | 1043.3501 | 63.0747 | 30 | Fantome thyroide | 0.337 | 1.122 | 0.60469 | 0.54785 | 367.65 | 608 | 0.34959 | 224.9265 | 873.7698 | 57.3466 | 35 | Fantome thyroide | 0.393 | 1.122 | 0.64521 | 0.57415 | 335.511 | 520 | 0.31325 | 224.5929 | 747.3031 | 52.3335 | 40 | Fantome thyroide | 0.449 | 1.122 | 0.68665 | 0.60921 | 301.441 | 439 | 0.2813 | 224.0159 | 630.8963 | 47.0192 | 496.6623 | 77.4701 | -0.77281 | 1
49 | 19 | 596 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m | 20 | 33 | 2021-11-29 14:47 | 0 | 2021-11-29 14:50 | 2021-11-29 18:30 | 223 | 220 | 21.49 | 21.49 | 1.7 | Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 499 | 499 | O | 0.8292 | 19_S_GC13_LT_I20 |  | 0 | THYROIDE^ADULTE STANDARD | 21,11,29-17:32:19-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 183027.176 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092895@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 183027.176 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.66 | 0.26908 | 0.24492 | 477.342 | 1774 | 0.65689 | 224.8575 | 2549.4533 | 74.0407 | 10 | Fantome thyroide | 0.066 | 0.66 | 0.3068 | 0.28102 | 465.419 | 1517 | 0.53252 | 224.7878 | 2180.1131 | 72.1913 | 15 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.66 | 0.33258 | 0.31195 | 452.98 | 1362 | 0.4581 | 224.7733 | 1957.3593 | 70.2619 | 20 | Fantome thyroide | 0.132 | 0.66 | 0.35396 | 0.33773 | 438.905 | 1240 | 0.40339 | 224.702 | 1782.0305 | 68.0787 | 25 | Fantome thyroide | 0.165 | 0.66 | 0.37318 | 0.35836 | 423.554 | 1135 | 0.35852 | 224.6844 | 1631.1327 | 65.6976 | 30 | Fantome thyroide | 0.198 | 0.66 | 0.39096 | 0.38414 | 406.203 | 1039 | 0.32158 | 224.6639 | 1493.1691 | 63.0063 | 35 | Fantome thyroide | 0.231 | 0.66 | 0.41243 | 0.40992 | 382.323 | 927 | 0.28093 | 224.7776 | 1332.2115 | 59.3023 | 40 | Fantome thyroide | 0.264 | 0.66 | 0.43507 | 0.4357 | 354.585 | 815 | 0.24117 | 224.9619 | 1171.2539 | 54.9998 | 482.9169 | 74.9054 | 0.077373 | 1
49 | 19 | 598 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m | 20 | 35 | 2021-11-29 14:53 | 0 | 2021-11-29 14:57 | 2021-11-29 18:49 | 236 | 232 | 22.23 | 22.23 | 1.8 | Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 502 | 502 | O | 0.8064 | 19_S_GC13_LT_I30 |  | 0 | THYROIDE^GOITRE STANDARD | 21,11,29-17:32:51-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 184934.144 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092931@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 184934.144 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.513 | 0.21377 | 0.19438 | 488.251 | 2284 | 0.63059 | 224.9808 | 3282.3852 | 73.2118 | 10 | Fantome thyroide | 0.052 | 0.513 | 0.24111 | 0.22243 | 477.16 | 1979 | 0.51409 | 224.915 | 2844.0632 | 71.5487 | 15 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.513 | 0.25977 | 0.24648 | 465.241 | 1791 | 0.44408 | 224.8549 | 2573.8844 | 69.7615 | 20 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.513 | 0.27534 | 0.26652 | 451.841 | 1641 | 0.39149 | 224.838 | 2358.3162 | 67.7522 | 25 | Fantome thyroide | 0.129 | 0.513 | 0.288 | 0.27854 | 438.046 | 1521 | 0.3531 | 224.829 | 2185.8616 | 65.6837 | 30 | Fantome thyroide | 0.154 | 0.513 | 0.30222 | 0.29457 | 418.873 | 1386 | 0.31503 | 224.7875 | 1991.8502 | 62.8088 | 35 | Fantome thyroide | 0.18 | 0.513 | 0.31682 | 0.31461 | 396.029 | 1250 | 0.28 | 224.8567 | 1796.4017 | 59.3834 | 40 | Fantome thyroide | 0.206 | 0.513 | 0.33676 | 0.33866 | 363.028 | 1078 | 0.23433 | 225.1136 | 1549.2168 | 54.435 | 492.3084 | 73.8202 | 0.088249 | 1
49 | 19 | 600 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m | 20 | 34.4 | 2021-11-29 15:11 |  |  | 2021-11-29 19:08 | 237 |  | 21.81 | 21.81 | 2 | Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 567 | 567 | O | 0.9285 | 19_S_GC13_LT_Ser |  | 0 | THYROIDE^SERINGUE STANDARD | 21,11,29-17:33:24-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 190829.499 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092967@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 190829.499 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.098 | 1.958 | 0.79206 | 0.66541 | 544.145 | 687 | 0.70009 | 230.4577 | 987.3024 | 83.1642 | 10 | Fantome thyroide | 0.196 | 1.958 | 0.91667 | 0.83368 | 528.917 | 577 | 0.56573 | 230.4618 | 829.219 | 80.8368 | 15 | Fantome thyroide | 0.294 | 1.958 | 1.0206 | 0.98665 | 510.279 | 500 | 0.46916 | 230.4272 | 718.5607 | 77.9883 | 20 | Fantome thyroide | 0.392 | 1.958 | 1.0863 | 1.0631 | 495.373 | 456 | 0.41373 | 230.373 | 655.3273 | 75.7101 | 25 | Fantome thyroide | 0.49 | 1.958 | 1.1628 | 1.1549 | 474.418 | 408 | 0.35466 | 230.4231 | 586.3455 | 72.5075 | 30 | Fantome thyroide | 0.591 | 1.958 | 1.2263 | 1.2161 | 454.948 | 371 | 0.30776 | 230.3361 | 533.172 | 69.5318 | 35 | Fantome thyroide | 0.687 | 1.958 | 1.2878 | 1.2926 | 432.706 | 336 | 0.26559 | 230.3922 | 482.8728 | 66.1324 | 40 | Fantome thyroide | 0.784 | 1.958 | 1.334 | 1.3538 | 413.555 | 310 | 0.23594 | 230.2368 | 445.5076 | 63.2055 | 548.5803 | 83.842 | -0.097737 | 1
49 | 19 | 599 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | StandardisÂ‚ | Rou | 3 | Seringue | non | Seringue | Seringue | Seringue/Cupule |  | 30 | * |  | 10 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 34.4 | 2021-11-29 15:11 | 0 | 2020-11-29 15:11 | 2021-11-29 19:08 | 237 |  | 21.81 | 21.81 | 2 | Thyroide | 300 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% |  |  |  | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 567 | 567 | O | 0.2884 | 19_S_GC13_LT_Rou | idem seringue | 0 | THYROIDE^SERINGUE STANDARD | 21,11,29-17:33:24-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 190829.499 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092967@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 300.001 | 190829.499 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.098 | 1.958 | 0.79206 | 0.66541 | 544.145 | 687 | 0.70009 | 230.4577 | 987.3024 | 83.1642 | 10 | Fantome thyroide | 0.196 | 1.958 | 0.91667 | 0.83368 | 528.917 | 577 | 0.56573 | 230.4618 | 829.219 | 80.8368 | 15 | Fantome thyroide | 0.294 | 1.958 | 1.0206 | 0.98665 | 510.279 | 500 | 0.46916 | 230.4272 | 718.5607 | 77.9883 | 20 | Fantome thyroide | 0.392 | 1.958 | 1.0863 | 1.0631 | 495.373 | 456 | 0.41373 | 230.373 | 655.3273 | 75.7101 | 25 | Fantome thyroide | 0.49 | 1.958 | 1.1628 | 1.1549 | 474.418 | 408 | 0.35466 | 230.4231 | 586.3455 | 72.5075 | 30 | Fantome thyroide | 0.591 | 1.958 | 1.2263 | 1.2161 | 454.948 | 371 | 0.30776 | 230.3361 | 533.172 | 69.5318 | 35 | Fantome thyroide | 0.687 | 1.958 | 1.2878 | 1.2926 | 432.706 | 336 | 0.26559 | 230.3922 | 482.8728 | 66.1324 | 40 | Fantome thyroide | 0.784 | 1.958 | 1.334 | 1.3538 | 413.555 | 310 | 0.23594 | 230.2368 | 445.5076 | 63.2055 | 548.5803 | 83.842 | -0.097737 | 1
51 | 20 | 618 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 0.86 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm | cale maison | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0.03 | 2022-03-25 17:43 | 2022-03-25 17:38 | 435 | -5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 123 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 69.42 | 69.18 | O | 1.4129 | 20_L_GC6_PI_I3 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 173156 | NM | C20_L_GC6_PI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 923.1 | 408.7 | 256 | 256 | 123.325 | 173156 | 69697 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.07 | 0.019335 | 0.017227 | 66.686 | 3449 | 0.64594 | 149.1696 | 2548.1819 | 136.8946 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.07 | 0.021959 | 0.018867 | 64.076 | 2918 | 0.5379 | 149.2066 | 2155.8698 | 131.5368 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.07 | 0.024911 | 0.022148 | 59.636 | 2394 | 0.44203 | 149.1593 | 1768.7294 | 122.4222 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.07 | 0.026843 | 0.023789 | 55.887 | 2082 | 0.39189 | 149.1603 | 1538.2183 | 114.7262 | 25 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.07 | 0.029817 | 0.028164 | 49.139 | 1648 | 0.33037 | 148.6233 | 1217.5714 | 100.8737 | 30 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.07 | 0.032174 | 0.029805 | 43.564 | 1354 | 0.2896 | 148.1885 | 1000.359 | 89.4292 | 35 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.07 | 0.035287 | 0.033086 | 36.169 | 1025 | 0.24443 | 147.2414 | 757.288 | 74.2486 | 40 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.07 | 0.03757 | 0.035273 | 30.995 | 825 | 0.2155 | 146.2853 | 609.5245 | 63.6273 | 68.5972 | 140.8181 | -1.997 | 1
49 | 19 | 587 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 28 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 32 | 2021-11-29 14:38 | 0 | 2021-11-29 14:40 | 2021-11-29 17:58 | 200 | 198 | 21.78 | 21.78 | 1.7 | Thyroide | 600 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 986 | 986 | O | 0.8082 | 19_L_GC13_LT_I10 |  | 0 | THYROIDE^10ans LOCAL | 21,11,29-17:31:15-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 175726.176 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092841@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 600.001 | 175726.176 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.077 | 1.526 | 0.55129 | 0.47091 | 940.5 | 1706 | 0.69325 | 219.8075 | 2451.729 | 71.9696 | 10 | Fantome thyroide | 0.153 | 1.526 | 0.6424 | 0.59013 | 908.348 | 1414 | 0.5561 | 219.772 | 2032.0896 | 69.5092 | 15 | Fantome thyroide | 0.229 | 1.526 | 0.7141 | 0.67359 | 871.91 | 1221 | 0.46454 | 219.6872 | 1754.7252 | 66.7209 | 20 | Fantome thyroide | 0.306 | 1.526 | 0.77311 | 0.75704 | 834.181 | 1079 | 0.39763 | 219.5963 | 1550.654 | 63.8338 | 25 | Fantome thyroide | 0.383 | 1.526 | 0.82426 | 0.80473 | 795.414 | 965 | 0.34491 | 219.5257 | 1386.8221 | 60.8672 | 30 | Fantome thyroide | 0.458 | 1.526 | 0.87272 | 0.86434 | 752.283 | 862 | 0.29972 | 219.3653 | 1238.7986 | 57.5667 | 35 | Fantome thyroide | 0.535 | 1.526 | 0.91955 | 0.91202 | 704.378 | 766 | 0.26014 | 219.3045 | 1100.835 | 53.9009 | 40 | Fantome thyroide | 0.611 | 1.526 | 0.9589 | 0.94779 | 659.725 | 688 | 0.22952 | 219.1791 | 988.7395 | 50.4839 | 949.2164 | 72.6366 | -0.27051 | 1
49 | 19 | 588 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 28 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 32 | 2021-11-29 14:41 | 0 | 2021-11-29 14:44 | 2021-11-29 18:18 | 217 | 214 | 21.08 | 21.08 | 1.7 | Thyroide | 600 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 953 | 953 | O | 0.8072 | 19_L_GC13_LT_I15 |  | 0 | THYROIDE^15ans LOCAL | 21,11,29-17:31:54-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 181753.531 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092877@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 600.001 | 181753.531 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.073 | 1.45 | 0.47399 | 0.39082 | 920.496 | 1942 | 0.71069 | 226.3692 | 2790.8897 | 72.7779 | 10 | Fantome thyroide | 0.145 | 1.45 | 0.55518 | 0.49277 | 883.843 | 1592 | 0.57457 | 226.2198 | 2287.8972 | 69.8799 | 15 | Fantome thyroide | 0.218 | 1.45 | 0.62244 | 0.5834 | 840.3 | 1350 | 0.48234 | 226.029 | 1940.1138 | 66.4373 | 20 | Fantome thyroide | 0.29 | 1.45 | 0.67541 | 0.62871 | 797.655 | 1181 | 0.42025 | 225.7877 | 1697.2403 | 63.0656 | 25 | Fantome thyroide | 0.363 | 1.45 | 0.7265 | 0.67402 | 749.017 | 1031 | 0.36848 | 225.5861 | 1481.6721 | 59.2201 | 30 | Fantome thyroide | 0.435 | 1.45 | 0.77336 | 0.70801 | 697.572 | 902 | 0.32783 | 225.2731 | 1296.2835 | 55.1527 | 35 | Fantome thyroide | 0.508 | 1.45 | 0.81876 | 0.74199 | 642.724 | 785 | 0.29389 | 224.9595 | 1128.1403 | 50.8162 | 40 | Fantome thyroide | 0.581 | 1.45 | 0.86332 | 0.77598 | 583.601 | 676 | 0.26631 | 224.5513 | 971.494 | 46.1417 | 929.6788 | 73.5039 | -0.74304 | 1
49 | 19 | 589 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 28 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 33 | 2021-11-29 14:47 | 0 | 2021-11-29 14:50 | 2021-11-29 18:37 | 230 | 227 | 21.2 | 21.21 | 1.7 | Thyroide | 600 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 932 | 932 | O | 0.7848 | 19_L_GC13_LT_I20 |  | 0 | THYROIDE^ADULTE LOCAL | 21,11,29-17:32:32-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 183653.565 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092913@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 600.001 | 183653.565 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.941 | 0.35353 | 0.30509 | 903.263 | 2555 | 0.67609 | 225.3499 | 3671.8451 | 70.9776 | 10 | Fantome thyroide | 0.095 | 0.941 | 0.40691 | 0.37861 | 875.667 | 2152 | 0.54801 | 225.2977 | 3092.6852 | 68.8092 | 15 | Fantome thyroide | 0.142 | 0.941 | 0.44891 | 0.43007 | 843.945 | 1880 | 0.46158 | 225.2329 | 2701.7882 | 66.3165 | 20 | Fantome thyroide | 0.189 | 0.941 | 0.4833 | 0.46682 | 810.493 | 1677 | 0.39883 | 225.1362 | 2410.0525 | 63.6879 | 25 | Fantome thyroide | 0.236 | 0.941 | 0.51568 | 0.50358 | 772.483 | 1498 | 0.34552 | 225.0525 | 2152.8078 | 60.7011 | 30 | Fantome thyroide | 0.283 | 0.941 | 0.54479 | 0.52564 | 732.736 | 1345 | 0.30181 | 224.9716 | 1932.9282 | 57.5778 | 35 | Fantome thyroide | 0.33 | 0.941 | 0.57059 | 0.55504 | 693.272 | 1215 | 0.26588 | 224.9588 | 1746.1025 | 54.4767 | 40 | Fantome thyroide | 0.377 | 0.941 | 0.59742 | 0.58445 | 645.811 | 1081 | 0.23263 | 224.7987 | 1553.5282 | 50.7473 | 905.2455 | 71.1334 | -0.22197 | 1
49 | 19 | 591 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | Pas de cale |  | 28 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 35 | 2021-11-29 14:53 | 0 | 2021-11-29 14:57 | 2021-11-29 18:56 | 243 | 239 | 21.93 | 21.94 | 1.7 | Thyroide | 600 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 954 | 954 | O | 0.7766 | 19_L_GC13_LT_I30 |  | 0 | THYROIDE^GOITRE LOCAL | 21,11,29-17:33:03-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 185546.699 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092949@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 600.001 | 185546.699 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.791 | 0.29269 | 0.26264 | 925.497 | 3162 | 0.66399 | 225.5204 | 4544.1777 | 70.305 | 10 | Fantome thyroide | 0.08 | 0.791 | 0.33644 | 0.31825 | 896.6 | 2665 | 0.53678 | 225.4268 | 3829.9284 | 68.1099 | 15 | Fantome thyroide | 0.119 | 0.791 | 0.36781 | 0.35533 | 866.204 | 2355 | 0.45835 | 225.3684 | 3384.4208 | 65.8009 | 20 | Fantome thyroide | 0.159 | 0.791 | 0.39828 | 0.38005 | 828.429 | 2080 | 0.39068 | 225.2325 | 2989.2124 | 62.9313 | 25 | Fantome thyroide | 0.198 | 0.791 | 0.42277 | 0.41095 | 791.857 | 1873 | 0.3415 | 225.2116 | 2691.7283 | 60.1531 | 30 | Fantome thyroide | 0.238 | 0.791 | 0.44678 | 0.43567 | 749.698 | 1678 | 0.2979 | 225.0702 | 2411.4896 | 56.9505 | 35 | Fantome thyroide | 0.277 | 0.791 | 0.46909 | 0.45421 | 704.109 | 1501 | 0.26166 | 225.0009 | 2157.1192 | 53.4874 | 40 | Fantome thyroide | 0.317 | 0.791 | 0.48947 | 0.47275 | 656.866 | 1342 | 0.23217 | 225.0267 | 1928.6169 | 49.8986 | 923.9886 | 70.1904 | -0.17777 | 1
49 | 19 | 593 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | Pas de cale |  | 28 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 34.4 | 2021-11-29 15:11 |  |  | 2021-11-29 19:14 | 243 |  | 21.56 | 21.56 | 1.9 | Thyroide | 600 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 1079 | 1079 | O | 0.8937 | 19_L_GC13_LT_Ser |  | 0 | THYROIDE^SERINGUE LOCAL | 21,11,29-17:33:37-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 191445.705 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092985@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 600.001 | 191445.705 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.101 | 2.003 | 0.75567 | 0.61811 | 1041.307 | 1378 | 0.71995 | 230.9607 | 1980.3532 | 80.4967 | 10 | Fantome thyroide | 0.201 | 2.003 | 0.88195 | 0.7746 | 1007.182 | 1142 | 0.58241 | 230.9253 | 1641.1926 | 77.8587 | 15 | Fantome thyroide | 0.302 | 2.003 | 0.98103 | 0.89979 | 969.255 | 988 | 0.49099 | 230.9203 | 1419.8759 | 74.9268 | 20 | Fantome thyroide | 0.402 | 2.003 | 1.0682 | 1.025 | 927.23 | 868 | 0.42003 | 230.8778 | 1247.4213 | 71.6781 | 25 | Fantome thyroide | 0.501 | 2.003 | 1.1395 | 1.1032 | 886.496 | 778 | 0.36774 | 230.8619 | 1118.0804 | 68.5293 | 30 | Fantome thyroide | 0.602 | 2.003 | 1.2019 | 1.1815 | 846.106 | 704 | 0.32542 | 230.8162 | 1011.7334 | 65.407 | 35 | Fantome thyroide | 0.703 | 2.003 | 1.2813 | 1.2753 | 789.284 | 616 | 0.27501 | 230.7541 | 885.2668 | 61.0144 | 40 | Fantome thyroide | 0.804 | 2.003 | 1.337 | 1.3223 | 744.712 | 557 | 0.24215 | 230.824 | 800.4766 | 57.5689 | 1053.3021 | 81.424 | -0.043877 | 1
49 | 19 | 592 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 26 | GC13 | 2015 | PARA | LEHR |  | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.1988 | Local | Rou | 3 | Seringue | oui | Seringue |  |  |  | 30 | Pas de cale |  | 28 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | -1.2% | Co-57 | Tc99m |  | 34.4 | 2021-11-29 15:11 | 0 | 2020-11-29 15:11 | 2021-11-29 19:14 | 243 |  | 21.56 | 21.56 | 1.9 | Thyroide | 600 |  | 2 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | seringue | intevo 2 | TT thyroide | 93.3333 | Manuel |  | 1079 | 1079 | O | 0.2744 | 19_L_GC13_LT_Rou | idem seringue | 0 | THYROIDE^SERINGUE LOCAL | 21,11,29-17:33:37-STD-1,3,12,2,1107,5,6,1,0 | 20211129 | 20211129 | 191445.705 | NM | THYROIDE | Encore2 | 2,0,15092985@ | [1,1987999677658, 1,1987999677658] |  |  | 256 | 256 | 600.001 | 191445.705 | None | 99m Technetium | 139.92 | PARA | @18889911 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.101 | 2.003 | 0.75567 | 0.61811 | 1041.307 | 1378 | 0.71995 | 230.9607 | 1980.3532 | 80.4967 | 10 | Fantome thyroide | 0.201 | 2.003 | 0.88195 | 0.7746 | 1007.182 | 1142 | 0.58241 | 230.9253 | 1641.1926 | 77.8587 | 15 | Fantome thyroide | 0.302 | 2.003 | 0.98103 | 0.89979 | 969.255 | 988 | 0.49099 | 230.9203 | 1419.8759 | 74.9268 | 20 | Fantome thyroide | 0.402 | 2.003 | 1.0682 | 1.025 | 927.23 | 868 | 0.42003 | 230.8778 | 1247.4213 | 71.6781 | 25 | Fantome thyroide | 0.501 | 2.003 | 1.1395 | 1.1032 | 886.496 | 778 | 0.36774 | 230.8619 | 1118.0804 | 68.5293 | 30 | Fantome thyroide | 0.602 | 2.003 | 1.2019 | 1.1815 | 846.106 | 704 | 0.32542 | 230.8162 | 1011.7334 | 65.407 | 35 | Fantome thyroide | 0.703 | 2.003 | 1.2813 | 1.2753 | 789.284 | 616 | 0.27501 | 230.7541 | 885.2668 | 61.0144 | 40 | Fantome thyroide | 0.804 | 2.003 | 1.337 | 1.3223 | 744.712 | 557 | 0.24215 | 230.824 | 800.4766 | 57.5689 | 1053.3021 | 81.424 | -0.043877 | 1
50 | 20 | 625 | 1 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 80 | Secours | Fixation gÂ‚nÂ‚ralement faite Â… la sonde thyroÂ‹dienne, en 2021, 80 patients ont eu une fixation Â… la sonde et en camÂ‚ra pour comparatif | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0.03 | 2022-03-25 17:43 | 2022-03-25 17:29 | 426 | -14 | 3.98 | 3.98 | 0.38 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 109.78 | 109.18 | O | 1.1131 | 20_S_GC10_PI_I3 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 173124 | NM | C20_S_GC10_PI_I3 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104911, 1,104911] | 0 | -342.924 | 256 | 256 | 300 | 173124 | 113632 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.189 | 0.060404 | 0.052418 | 105.888 | 1753 | 0.66115 | 12.9366 | 2140.112 | 88.6834 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.189 | 0.068644 | 0.061277 | 102.348 | 1491 | 0.54888 | 13.0372 | 1820.255 | 85.7186 | 15 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.189 | 0.075486 | 0.06866 | 97.83 | 1296 | 0.47284 | 13.1002 | 1582.1935 | 81.9347 | 20 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.189 | 0.081501 | 0.07309 | 92.504 | 1135 | 0.41832 | 13.1831 | 1385.6401 | 77.474 | 25 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.189 | 0.088749 | 0.080473 | 84.933 | 957 | 0.36369 | 13.6601 | 1168.3327 | 71.1332 | 30 | Fantome thyroide | 0.057 | 0.189 | 0.09515 | 0.086379 | 77.547 | 815 | 0.32323 | 14.0302 | 994.9751 | 64.9472 | 35 | Fantome thyroide | 0.067 | 0.189 | 0.10266 | 0.093762 | 68.268 | 665 | 0.28416 | 14.8568 | 811.8508 | 57.1759 | 40 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.189 | 0.11067 | 0.1041 | 58.655 | 530 | 0.24739 | 15.9905 | 647.039 | 49.1248 | 108.2859 | 90.6917 | 18.469 | 1
50 | 20 | 622 | 1 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.61 | 2022-03-25 10:46 | 0.06 | 2022-03-25 13:38 | 2022-03-25 17:14 | 388 | 216 | 3.95 | 3.95 | 0.36 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 104.33 | 103.68 | O | 1.0649 | 20_S_GC10_PI_I10 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 171616 | NM | C20_S_GC10_PI_I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104911, 1,104911] | 0 | -342.924 | 256 | 256 | 300 | 171616 | 107968 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.099 | 0.034496 | 0.033645 | 101.763 | 2950 | 0.55961 | 4.414 | 3601.4435 | 85.8759 | 10 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.099 | 0.037965 | 0.036738 | 99.544 | 2622 | 0.46434 | 4.5815 | 3201.0118 | 84.0034 | 15 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.099 | 0.040815 | 0.039059 | 96.487 | 2364 | 0.39649 | 4.7753 | 2886.0381 | 81.4236 | 20 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.099 | 0.043147 | 0.041379 | 92.896 | 2153 | 0.34872 | 5.0345 | 2628.4434 | 78.3932 | 25 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.099 | 0.045304 | 0.042926 | 88.569 | 1955 | 0.31101 | 5.1899 | 2386.7194 | 74.7418 | 30 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.099 | 0.047682 | 0.045246 | 82.489 | 1730 | 0.27743 | 5.5119 | 2112.033 | 69.611 | 35 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.099 | 0.050643 | 0.04834 | 73.736 | 1456 | 0.24357 | 6.0676 | 1777.526 | 62.2245 | 40 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.099 | 0.054019 | 0.05066 | 63.094 | 1168 | 0.2123 | 6.8577 | 1425.9275 | 53.2439 | 103.1193 | 87.0205 | 33.1923 | 0
50 | 20 | 623 | 1 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.66 | 2022-03-25 10:47 | 0.09 | 2022-03-25 13:39 | 2022-03-25 17:09 | 382 | 210 | 3.98 | 3.98 | 0.38 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 100.12 | 99.6 | O | 1.015 | 20_S_GC10_PI_I15 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 171059 | NM | C20_S_GC10_PI_I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104911, 1,104911] | 0 | -342.924 | 256 | 256 | 300 | 171059 | 103966 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.104 | 0.028913 | 0.024781 | 96.915 | 3352 | 0.6073 | 6.1582 | 4092.2165 | 81.1683 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.104 | 0.032142 | 0.028031 | 93.438 | 2907 | 0.51744 | 6.5768 | 3548.9479 | 78.2563 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.104 | 0.035439 | 0.031281 | 87.889 | 2480 | 0.44609 | 7.4447 | 3027.6542 | 73.6089 | 20 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.104 | 0.039019 | 0.035344 | 80.341 | 2059 | 0.38449 | 8.9915 | 2513.6855 | 67.2873 | 25 | Fantome thyroide | 0.026 | 0.104 | 0.043156 | 0.040219 | 70.689 | 1638 | 0.32664 | 11.34 | 1999.7168 | 59.2035 | 30 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.104 | 0.048377 | 0.045906 | 58.585 | 1211 | 0.26402 | 13.8356 | 1478.4231 | 49.0662 | 35 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.104 | 0.051905 | 0.049969 | 50.555 | 974 | 0.22691 | 15.2287 | 1189.0868 | 42.3409 | 40 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.104 | 0.055332 | 0.053219 | 42.55 | 769 | 0.19738 | 16.1978 | 938.817 | 35.6365 | 99.0624 | 82.9668 | 59.3968 | 0
50 | 20 | 624 | 1 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.55 | 2022-03-25 10:49 | 0.04 | 2022-03-25 13:40 | 2022-03-25 16:52 | 363 | 192 | 4.01 | 4.01 | 0.32 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 93.6 | 92.94 | O | 0.941 | 20_S_GC10_PI_I20 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 165403 | NM | C20_S_GC10_PI_I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104911, 1,104911] | 0 | -342.924 | 256 | 256 | 300 | 165403 | 97371 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.066 | 0.020052 | 0.01882 | 91.177 | 4547 | 0.5272 | 7.8675 | 5551.1064 | 75.7914 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.066 | 0.021729 | 0.020883 | 88.982 | 4095 | 0.45023 | 8.0775 | 4999.292 | 73.9667 | 15 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.066 | 0.023079 | 0.021914 | 86.06 | 3729 | 0.39871 | 8.3828 | 4552.4688 | 71.5378 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.066 | 0.025034 | 0.022945 | 79.809 | 3188 | 0.34002 | 9.0459 | 3892.0007 | 66.3416 | 25 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.066 | 0.02666 | 0.025008 | 73.075 | 2741 | 0.30313 | 9.8804 | 3346.2904 | 60.744 | 30 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.066 | 0.028578 | 0.026039 | 64.157 | 2245 | 0.26937 | 11.0415 | 2740.7596 | 53.3308 | 35 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.066 | 0.031501 | 0.029133 | 50.149 | 1592 | 0.23257 | 12.8474 | 1943.5587 | 41.6866 | 40 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.066 | 0.034511 | 0.032227 | 37.652 | 1091 | 0.20326 | 14.3272 | 1331.9237 | 31.2984 | 92.6264 | 76.9962 | 43.6209 | 0
50 | 20 | 626 | 1 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.52 | 2022-03-25 10:50 | 0.03 | 2022-03-25 13:41 | 2022-03-25 16:43 | 353 | 182 | 4.03 | 4.03 | 0.34 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 89.92 | 89.27 | O | 0.8993 | 20_S_GC10_PI_I30 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 164518 | NM | C20_S_GC10_PI_I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104911, 1,104911] | 0 | -342.924 | 256 | 256 | 300 | 164518 | 93646 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.053 | 0.015142 | 0.013871 | 88.096 | 5818 | 0.54737 | 10.3245 | 7102.7792 | 72.8668 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.053 | 0.016775 | 0.015941 | 85.284 | 5084 | 0.45156 | 10.6511 | 6206.6912 | 70.5409 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.053 | 0.017651 | 0.015941 | 82.695 | 4685 | 0.41037 | 11.1059 | 5719.5807 | 68.3995 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.053 | 0.019205 | 0.018012 | 76.185 | 3967 | 0.35351 | 12.1772 | 4843.0259 | 63.0149 | 25 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.053 | 0.021143 | 0.020082 | 66.094 | 3126 | 0.3013 | 13.8115 | 3816.3093 | 54.6683 | 30 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.053 | 0.022647 | 0.02091 | 57.728 | 2549 | 0.27023 | 15.322 | 3111.8914 | 47.7486 | 35 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.053 | 0.02507 | 0.02298 | 44.85 | 1789 | 0.23055 | 17.2412 | 2184.0619 | 37.0968 | 40 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.053 | 0.027689 | 0.025879 | 32.756 | 1183 | 0.19756 | 18.8489 | 1444.2399 | 27.0935 | 88.9497 | 73.5729 | 43.4925 | 0
50 | 20 | 628 | 1 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.56 | 2022-03-25 11:01 |  |  | 2022-03-25 16:25 | 324 |  | 4.19 | 4.19 | 0.61 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 181.31 | 180.51 | O | 1.7484 | 20_S_GC10_PI_Ser |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 162733 | NM | C20_S_GC10_PI_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104911, 1,104911] | 0 | -338.424 | 256 | 256 | 300 | 162733 | 187144 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.177 | 0.068218 | 0.064301 | 177.231 | 2598 | 0.63455 | 1.8037 | 3171.712 | 140.9952 | 10 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.177 | 0.07774 | 0.075363 | 172.505 | 2219 | 0.50987 | 1.6819 | 2709.018 | 137.2355 | 15 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.177 | 0.084271 | 0.082277 | 167.447 | 1987 | 0.4353 | 1.6494 | 2425.7859 | 133.2116 | 20 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.177 | 0.090977 | 0.090574 | 160.574 | 1765 | 0.36646 | 1.5799 | 2154.762 | 127.7438 | 25 | Fantome thyroide | 0.045 | 0.177 | 0.096077 | 0.096105 | 154.108 | 1604 | 0.31862 | 1.5628 | 1958.2086 | 122.5998 | 30 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.177 | 0.10076 | 0.10164 | 147.006 | 1459 | 0.27844 | 1.5547 | 1781.1885 | 116.9499 | 35 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.177 | 0.10467 | 0.10579 | 140.147 | 1339 | 0.24756 | 1.5591 | 1634.6891 | 111.4932 | 40 | Fantome thyroide | 0.071 | 0.177 | 0.10999 | 0.10993 | 129.351 | 1176 | 0.20935 | 1.4242 | 1435.6941 | 102.9045 | 179.031 | 142.4272 | -18.0901 | 1
50 | 20 | 627 | 1 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.5 | Seringue | oui | CAPINTEC ou DUPHAR | ANSI | Fantôme Cou | Seringue dans fantÂ“me |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.82 | 2022-03-25 10:23 |  |  | 2022-03-25 16:05 | 342 |  | 4.31 | 4.31 | 0.28 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 80.04 | 78.69 | O | 0.7397 | 20_S_GC10_PI_Rou |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 160637 | NM | C20_S_GC10_PI_Rou | INFINIA | CrystalThickness 3 | [1,104911, 1,104911] | 0 | -338.424 | 256 | 256 | 300 | 160637 | 84212 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.713 | 0.20233 | 0.1309 | 71.017 | 351 | 0.86865 | 8.7185 | 428.5107 | 54.9242 | 10 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.713 | 0.27804 | 0.23117 | 65.061 | 234 | 0.61341 | 8.3521 | 285.6738 | 50.3179 | 15 | Fantome thyroide | 0.107 | 0.713 | 0.31744 | 0.28687 | 61.584 | 194 | 0.50758 | 8.3413 | 236.8407 | 47.6288 | 20 | Fantome thyroide | 0.149 | 0.713 | 0.34624 | 0.30358 | 58.515 | 169 | 0.44118 | 8.3674 | 206.32 | 45.2552 | 25 | Fantome thyroide | 0.185 | 0.713 | 0.37935 | 0.34257 | 54.247 | 143 | 0.37666 | 8.3168 | 174.5784 | 41.9544 | 30 | Fantome thyroide | 0.215 | 0.713 | 0.4053 | 0.38714 | 50.663 | 125 | 0.33078 | 8.3889 | 152.6035 | 39.1825 | 35 | Fantome thyroide | 0.25 | 0.713 | 0.42899 | 0.40385 | 47.189 | 110 | 0.29222 | 8.3736 | 134.2911 | 36.4957 | 40 | Fantome thyroide | 0.288 | 0.713 | 0.45057 | 0.4317 | 43.705 | 97 | 0.26116 | 8.2179 | 118.4203 | 33.8012 | 68.141 | 52.7 | -1.6324 | 1
52 | 20 | 611 | 3 | 8 | Local | IRSN-3 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm | cale maison | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0.03 | 2022-03-25 17:43 | 2022-03-25 18:26 | 483 | 43 | 3.78 | 3.78 | 0.55 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 126 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 69.29 | 69.04 | O | 1.7788 | 20_L_GC36_PI_I3 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 182518 | NM | C20_L_GC6_PI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 929.8 | 332.3 | 256 | 256 | 125.877 | 182518 | 73094 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.058 | 0.015947 | 0.01382 | 67.104 | 4208 | 0.65555 | 153.6357 | 3108.9445 | 141.0296 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.058 | 0.01846 | 0.016086 | 64.258 | 3481 | 0.52917 | 153.7737 | 2571.8241 | 135.0483 | 15 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.058 | 0.020492 | 0.017898 | 60.656 | 2960 | 0.4486 | 153.756 | 2186.9001 | 127.4781 | 20 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.058 | 0.022495 | 0.020164 | 55.968 | 2488 | 0.3856 | 153.7863 | 1838.1782 | 117.6255 | 25 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.058 | 0.0247 | 0.022883 | 49.869 | 2019 | 0.33083 | 153.4962 | 1491.6727 | 104.8075 | 30 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.058 | 0.027031 | 0.025148 | 43.06 | 1593 | 0.28345 | 153.1384 | 1176.9364 | 90.4973 | 35 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.058 | 0.02944 | 0.027867 | 36.152 | 1228 | 0.24167 | 152.6195 | 907.268 | 75.9791 | 40 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.058 | 0.031829 | 0.030133 | 29.665 | 932 | 0.20549 | 151.8009 | 688.578 | 62.3457 | 68.3153 | 143.5752 | -1.2996 | 1
50 | 20 | 601 | 1 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.61 | 2022-03-25 10:46 | 0.06 | 2022-03-25 13:38 | 2022-03-25 17:21 | 395 | 223 | 3.92 | 3.92 | 0.46 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 149 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 69.19 | 68.59 | O | 1.4259 | 20_L_GC10_PI_I10 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 172332 | NM | C20_L_GC10_PI_I10 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,859853, 0,859853] | 0 | -374.169 | 256 | 256 | 148.948 | 172332 | 74039 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.039 | 0.010552 | 0.0099023 | 67.805 | 6426 | 0.59382 | 9.0197 | 4751.045 | 116.1291 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.039 | 0.011987 | 0.011121 | 65.46 | 5461 | 0.47514 | 9.13 | 4037.575 | 112.1128 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.039 | 0.013051 | 0.012035 | 62.409 | 4782 | 0.40474 | 9.0771 | 3535.5582 | 106.8874 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.039 | 0.014254 | 0.012949 | 57.558 | 4038 | 0.34146 | 9.2052 | 2985.4839 | 98.5791 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.039 | 0.015393 | 0.013863 | 51.873 | 3370 | 0.29415 | 9.1894 | 2491.6 | 88.8425 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.039 | 0.016804 | 0.015996 | 43.994 | 2618 | 0.2481 | 9.3457 | 1935.6109 | 75.3482 | 35 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.039 | 0.018259 | 0.01691 | 35.86 | 1964 | 0.20943 | 9.4983 | 1452.0779 | 61.4171 | 40 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.039 | 0.019807 | 0.019043 | 27.611 | 1394 | 0.17661 | 10.0051 | 1030.65 | 47.2891 | 68.219 | 116.8381 | 8.7463 | 1
50 | 20 | 602 | 1 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.66 | 2022-03-25 10:47 | 0.09 | 2022-03-25 13:39 | 2022-03-25 17:05 | 378 | 206 | 3.99 | 3.99 | 0.45 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 159 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 69.19 | 68.71 | O | 1.3134 | 20_L_GC10_PI_I15 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 170652 | NM | C20_L_GC10_PI_I15 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,859853, 0,859853] | 0 | -374.169 | 256 | 256 | 159.192 | 170652 | 74254 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.04 | 0.00935 | 0.0079688 | 67.685 | 7239 | 0.66158 | 7.0318 | 5352.1342 | 106.561 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.04 | 0.010836 | 0.0089062 | 64.54 | 5956 | 0.53804 | 7.7495 | 4403.5518 | 101.6096 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.04 | 0.012282 | 0.011094 | 59.582 | 4851 | 0.44893 | 9.0888 | 3586.5732 | 93.8039 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.04 | 0.013831 | 0.012969 | 52.903 | 3825 | 0.37677 | 11.0633 | 2828.003 | 83.2887 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.04 | 0.015472 | 0.013906 | 45.257 | 2925 | 0.31648 | 13.3475 | 2162.5905 | 71.2511 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.04 | 0.01707 | 0.016094 | 37.828 | 2216 | 0.26868 | 15.3032 | 1638.3934 | 59.5551 | 35 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.04 | 0.018615 | 0.017969 | 30.882 | 1659 | 0.2312 | 16.6748 | 1226.577 | 48.6196 | 40 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.04 | 0.020212 | 0.018906 | 24.234 | 1199 | 0.19996 | 17.3928 | 886.4773 | 38.1532 | 68.4088 | 107.7005 | 55.4441 | 0
50 | 20 | 603 | 1 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.55 | 2022-03-25 10:49 | 0.04 | 2022-03-25 13:40 | 2022-03-25 16:58 | 369 | 198 | 3.98 | 3.98 | 0.39 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 174 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 69.09 | 68.47 | O | 1.2011 | 20_L_GC10_PI_I20 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 165938 | NM | C20_L_GC10_PI_I20 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,859853, 0,859853] | 0 | -374.169 | 256 | 256 | 173.921 | 165938 | 74420 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.03 | 0.0072895 | 0.0069141 | 67.326 | 9236 | 0.56428 | 9.1293 | 6828.6106 | 97.263 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.03 | 0.0078818 | 0.0069141 | 65.466 | 8306 | 0.49677 | 9.3667 | 6141.0177 | 94.5759 | 15 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.03 | 0.0090591 | 0.0080859 | 59.274 | 6543 | 0.39589 | 10.274 | 4837.5486 | 85.6306 | 20 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.03 | 0.0097024 | 0.0090234 | 54.799 | 5648 | 0.35519 | 10.9859 | 4175.8329 | 79.1658 | 25 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.03 | 0.011208 | 0.0099609 | 43.173 | 3852 | 0.28451 | 13.0456 | 2847.9653 | 62.3702 | 30 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.03 | 0.011981 | 0.010898 | 37.189 | 3104 | 0.25781 | 13.7781 | 2294.9337 | 53.7254 | 35 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.03 | 0.013725 | 0.013008 | 25.212 | 1837 | 0.21246 | 15.7035 | 1358.1808 | 36.4227 | 40 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.03 | 0.014603 | 0.013945 | 20.284 | 1389 | 0.19463 | 16.2671 | 1026.9532 | 29.3034 | 68.2175 | 98.551 | 42.4195 | 0
50 | 20 | 605 | 1 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.52 | 2022-03-25 10:50 | 0.03 | 2022-03-25 13:41 | 2022-03-25 16:38 | 348 | 177 | 4.04 | 4.04 | 0.4 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 177 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 69.11 | 68.6 | O | 1.1627 | 20_L_GC10_PI_I30 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 163953 | NM | C20_L_GC10_PI_I30 | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,859853, 0,859853] | 0 | -374.169 | 256 | 256 | 177.376 | 163953 | 74163 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.025 | 0.0059714 | 0.0049805 | 66.981 | 11217 | 0.56165 | 5.2665 | 8293.2573 | 93.4707 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.025 | 0.0065844 | 0.005957 | 63.981 | 9717 | 0.48442 | 5.8543 | 7184.2366 | 89.2842 | 15 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.025 | 0.0072347 | 0.005957 | 59.505 | 8225 | 0.42075 | 6.9412 | 6081.1306 | 83.0381 | 20 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.025 | 0.0079409 | 0.0069336 | 53.609 | 6751 | 0.36727 | 8.3328 | 4991.3328 | 74.8103 | 25 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.025 | 0.0095509 | 0.009082 | 39.092 | 4093 | 0.28257 | 11.2857 | 3026.148 | 54.5521 | 30 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.025 | 0.01039 | 0.010059 | 32.001 | 3080 | 0.25162 | 12.6716 | 2277.1893 | 44.6568 | 35 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.025 | 0.011277 | 0.010059 | 25.329 | 2246 | 0.22545 | 13.7178 | 1660.5738 | 35.3461 | 40 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.025 | 0.012233 | 0.011035 | 19.353 | 1582 | 0.20167 | 15.0825 | 1169.6472 | 27.0067 | 68.3397 | 95.3668 | 61.185 | 0
50 | 20 | 607 | 1 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.56 | 2022-03-25 11:01 |  |  | 2022-03-25 16:32 | 331 |  | 4.16 | 4.16 | 0.69 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 101 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 69.03 | 68.65 | O | 1.9912 | 20_L_GC10_PI_Ser |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 163405 | NM | C20_L_GC10_PI_Ser | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,859853, 0,859853] | 0 | -374.169 | 256 | 256 | 100.65 | 163405 | 72136 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.043 | 0.015003 | 0.013941 | 66.959 | 4463 | 0.60151 | 4.8463 | 3299.7065 | 159.9197 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.043 | 0.016812 | 0.015957 | 64.876 | 3859 | 0.49761 | 4.8075 | 2853.1408 | 154.9448 | 15 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.043 | 0.018354 | 0.017973 | 62.347 | 3397 | 0.42065 | 4.8156 | 2511.5624 | 148.9047 | 20 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.043 | 0.019583 | 0.01898 | 59.768 | 3052 | 0.36618 | 4.8053 | 2256.4876 | 142.7452 | 25 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.043 | 0.020831 | 0.020996 | 56.598 | 2717 | 0.31677 | 4.8357 | 2008.8063 | 135.1743 | 30 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.043 | 0.021895 | 0.020996 | 53.38 | 2438 | 0.27958 | 4.8388 | 1802.5284 | 127.4886 | 35 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.043 | 0.023645 | 0.023012 | 47.219 | 1997 | 0.22642 | 4.8023 | 1476.4763 | 112.7742 | 40 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.043 | 0.024747 | 0.02402 | 42.813 | 1730 | 0.19777 | 4.7721 | 1279.0706 | 102.2512 | 68.0713 | 162.5761 | -0.74169 | 1
50 | 20 | 606 | 1 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Infinia | 27 | GC10 | 2007 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | Rou | 0.5 | Seringue | oui | CAPINTEC ou DUPHAR |  |  | Seringue dans fantÂ“me |  | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0 | 0 | 2022-03-25 15:59 | 336 |  | 4.34 | 4.34 | 0.38 | THYROIDE I123/ANT PIC 70 | 187 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 82.37 | Manuel |  | 68.89 | 66.88 | O | 1 | 20_L_GC10_PI_Rou |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera Infinia^^^ | infinia | 20220325 | 20220325 | 160130 | NM | C20_L_GC10_PI_Rou | INFINIA | CrystalThickness 3 | [0,859853, 0,859853] | 0 | -369.669 | 256 | 256 | 187.466 | 160130 | 75501 |  | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.306 | 0.087819 | 0.05857 | 61.561 | 701 | 0.8489 | 10.001 | 518.2824 | 75.6647 | 10 | Fantome thyroide | 0.031 | 0.306 | 0.119 | 0.099211 | 56.642 | 476 | 0.60292 | 9.6276 | 351.9293 | 69.6188 | 15 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.306 | 0.13444 | 0.12073 | 53.778 | 400 | 0.50585 | 9.5558 | 295.7389 | 66.0986 | 20 | Fantome thyroide | 0.062 | 0.306 | 0.14984 | 0.13985 | 50.346 | 336 | 0.42309 | 9.5706 | 248.4207 | 61.8803 | 25 | Fantome thyroide | 0.077 | 0.306 | 0.16051 | 0.1518 | 47.671 | 297 | 0.37185 | 9.5163 | 219.5861 | 58.5925 | 30 | Fantome thyroide | 0.093 | 0.306 | 0.17326 | 0.16615 | 44.008 | 254 | 0.31809 | 9.4878 | 187.7942 | 54.0903 | 35 | Fantome thyroide | 0.108 | 0.306 | 0.18346 | 0.17332 | 40.912 | 223 | 0.27807 | 9.544 | 164.8744 | 50.285 | 40 | Fantome thyroide | 0.123 | 0.306 | 0.19373 | 0.19245 | 37.583 | 194 | 0.24079 | 9.5843 | 143.4334 | 46.1933 | 59.0886 | 72.6259 | -0.45174 | 1
51 | 20 | 639 | 2 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | Secours | Mesures de fixation faites prÂ‚fÂ‚rentiellement sur la camÂ‚ra de la configuration 1 | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0.03 | 2022-03-25 17:43 | 2022-03-25 17:41 | 438 | -2 | 3.94 | 3.94 | 0.41 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 128.21 | 127.64 | O | 1.0758 | 20_S_GC6_PI_I3 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 173422 | NM | C20_S_GC6_PI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 912.1 | 408.7 | 256 | 256 | 300 | 173422 | 129152 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.24 | 0.071813 | 0.062812 | 123.519 | 1720 | 0.65614 | 194.0762 | 2098.3198 | 104.5 | 10 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.24 | 0.082862 | 0.075938 | 118.659 | 1432 | 0.53088 | 194.1126 | 1746.9732 | 100.3883 | 15 | Fantome thyroide | 0.036 | 0.24 | 0.091552 | 0.083437 | 112.701 | 1231 | 0.45181 | 194.067 | 1501.7626 | 95.3477 | 20 | Fantome thyroide | 0.048 | 0.24 | 0.09891 | 0.089063 | 106.13 | 1073 | 0.39668 | 194.0482 | 1309.01 | 89.7885 | 25 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.24 | 0.10684 | 0.096562 | 97.542 | 913 | 0.34839 | 193.9154 | 1113.8174 | 82.5228 | 30 | Fantome thyroide | 0.072 | 0.24 | 0.11584 | 0.10594 | 86.879 | 750 | 0.30276 | 193.6244 | 914.965 | 73.5017 | 35 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.24 | 0.12435 | 0.11531 | 76.349 | 614 | 0.2668 | 192.9681 | 749.0514 | 64.5931 | 40 | Fantome thyroide | 0.096 | 0.24 | 0.13484 | 0.12469 | 63.781 | 473 | 0.22799 | 192.2413 | 577.038 | 53.9602 | 126.5667 | 107.0784 | -0.9734 | 1
51 | 20 | 636 | 2 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.61 | 2022-03-25 10:46 | 0.06 | 2022-03-25 13:38 | 2022-03-25 17:59 | 433 | 261 | 3.8 | 3.8 | 0.41 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 115.68 | 114.87 | O | 1.0039 | 20_S_GC6_PI_I10 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 175256 | NM | C20_S_GC6_PI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 911.7 | 408.7 | 256 | 256 | 300 | 175256 | 116535 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.107 | 0.0377 | 0.038035 | 112.648 | 2988 | 0.54591 | 214.2155 | 3645.2207 | 98.814 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.107 | 0.04141 | 0.041379 | 110.068 | 2658 | 0.45259 | 214.3479 | 3242.6361 | 96.5509 | 15 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.107 | 0.044623 | 0.043887 | 106.382 | 2384 | 0.38237 | 214.5785 | 2908.3689 | 93.3175 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.107 | 0.047073 | 0.044723 | 102.384 | 2175 | 0.33619 | 214.7651 | 2653.3986 | 89.8105 | 25 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.107 | 0.049288 | 0.04723 | 97.788 | 1984 | 0.2999 | 215.0439 | 2420.3875 | 85.7789 | 30 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.107 | 0.051914 | 0.048902 | 90.953 | 1752 | 0.26417 | 215.4555 | 2137.3583 | 79.7833 | 35 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.107 | 0.054722 | 0.052246 | 82.138 | 1501 | 0.23411 | 216.0307 | 1831.15 | 72.0509 | 40 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.107 | 0.057592 | 0.054754 | 72.451 | 1258 | 0.20878 | 217.0384 | 1534.7014 | 63.5535 | 114.3552 | 100.3116 | 1.2397 | 1
51 | 20 | 637 | 2 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.66 | 2022-03-25 10:47 | 0.09 | 2022-03-25 13:39 | 2022-03-25 17:16 | 389 | 217 | 3.96 | 3.96 | 0.4 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 119.18 | 118.5 | O | 0.994 | 20_S_GC6_PI_I15 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 171021 | NM | C20_S_GC6_PI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 912.1 | 408.7 | 256 | 256 | 300 | 171021 | 120081 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.106 | 0.033547 | 0.029398 | 115.736 | 3450 | 0.61081 | 197.964 | 4208.8392 | 97.4209 | 10 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.106 | 0.036878 | 0.031883 | 112.589 | 3053 | 0.52703 | 197.8757 | 3724.5177 | 94.7719 | 15 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.106 | 0.03991 | 0.035195 | 108.156 | 2710 | 0.46439 | 197.6919 | 3306.0737 | 91.0404 | 20 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.106 | 0.043958 | 0.040164 | 100.181 | 2279 | 0.39718 | 197.1649 | 2780.2738 | 84.3274 | 25 | Fantome thyroide | 0.027 | 0.106 | 0.047743 | 0.044305 | 91.38 | 1914 | 0.34615 | 196.3421 | 2334.9908 | 76.9192 | 30 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.106 | 0.051625 | 0.047617 | 81.877 | 1586 | 0.30084 | 195.3218 | 1934.8461 | 68.92 | 35 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.106 | 0.05648 | 0.054242 | 69.922 | 1238 | 0.25087 | 193.9596 | 1510.3023 | 58.8569 | 40 | Fantome thyroide | 0.043 | 0.106 | 0.060234 | 0.056727 | 60.716 | 1008 | 0.21659 | 192.8841 | 1229.713 | 51.1077 | 117.7479 | 99.1144 | -2.5879 | 1
51 | 20 | 638 | 2 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.55 | 2022-03-25 10:49 | 0.04 | 2022-03-25 13:40 | 2022-03-25 17:47 | 418 | 247 | 3.82 | 3.82 | 0.38 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 105.42 | 104.61 | O | 0.9092 | 20_S_GC6_PI_I20 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 174109 | NM | C20_S_GC6_PI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 912.1 | 408.7 | 256 | 256 | 300 | 174109 | 106316 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.071 | 0.021987 | 0.02191 | 102.898 | 4680 | 0.53318 | 208.136 | 5709.3818 | 89.7888 | 10 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.071 | 0.024316 | 0.02302 | 99.793 | 4104 | 0.43611 | 208.4138 | 5006.6887 | 87.0794 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.071 | 0.025649 | 0.024129 | 96.824 | 3775 | 0.38996 | 208.7005 | 4605.324 | 84.4887 | 20 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.071 | 0.027494 | 0.025793 | 91.034 | 3311 | 0.33761 | 209.3215 | 4039.2657 | 79.4363 | 25 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.071 | 0.029002 | 0.026902 | 84.89 | 2927 | 0.30407 | 210.1877 | 3570.8036 | 74.075 | 30 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.071 | 0.031356 | 0.029121 | 73.561 | 2346 | 0.26458 | 211.535 | 2862.0106 | 64.1894 | 35 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.071 | 0.033619 | 0.031895 | 62.094 | 1847 | 0.23641 | 212.8387 | 2253.2539 | 54.1832 | 40 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.071 | 0.036946 | 0.035223 | 46.478 | 1258 | 0.20512 | 214.882 | 1534.7014 | 40.5567 | 104.3673 | 91.071 | 3.0101 | 1
51 | 20 | 640 | 2 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.52 | 2022-03-25 10:50 | 0.03 | 2022-03-25 13:41 | 2022-03-25 17:07 | 377 | 206 | 3.94 | 3.94 | 0.34 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 103.05 | 102.35 | O | 0.8614 | 20_S_GC6_PI_I30 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 170132 | NM | C20_S_GC6_PI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 912.1 | 408.7 | 256 | 256 | 300 | 170132 | 104071 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.061 | 0.017533 | 0.016918 | 100.203 | 5715 | 0.52329 | 212.4335 | 6972.0336 | 84.7741 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.061 | 0.019111 | 0.017871 | 97.045 | 5078 | 0.44501 | 212.7951 | 6194.9233 | 82.1024 | 15 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.061 | 0.020521 | 0.018824 | 92.427 | 4504 | 0.38943 | 213.4395 | 5494.67 | 78.1954 | 20 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.061 | 0.022004 | 0.019777 | 85.639 | 3892 | 0.34499 | 214.5352 | 4748.0586 | 72.4526 | 25 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.061 | 0.023848 | 0.02216 | 75.385 | 3161 | 0.30435 | 216.277 | 3856.2727 | 63.7775 | 30 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.061 | 0.026211 | 0.024066 | 61.649 | 2352 | 0.26639 | 218.2956 | 2869.3304 | 52.1565 | 35 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.061 | 0.028847 | 0.026926 | 47.684 | 1653 | 0.23439 | 219.7543 | 2016.5829 | 40.3418 | 40 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.061 | 0.031624 | 0.029785 | 35.577 | 1125 | 0.20667 | 221.1313 | 1372.4476 | 30.099 | 102.0345 | 86.3236 | 3.7698 | 1
51 | 20 | 642 | 2 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.56 | 2022-03-25 11:01 |  |  | 2022-03-25 16:36 | 335 |  | 4.15 | 4.15 | 0.68 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 197.87 | 197.12 | O | 1.5771 | 20_S_GC6_PI_Ser |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 163012 | NM | C20_S_GC6_PI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 911.9 | 408.7 | 256 | 256 | 300 | 163012 | 200473 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.216 | 0.07981 | 0.073406 | 192.581 | 2413 | 0.6257 | 192.9296 | 2943.7475 | 154.6835 | 10 | Fantome thyroide | 0.022 | 0.216 | 0.090787 | 0.086906 | 187.112 | 2061 | 0.50377 | 193.0025 | 2514.3239 | 150.2908 | 15 | Fantome thyroide | 0.033 | 0.216 | 0.09901 | 0.098719 | 180.892 | 1827 | 0.42402 | 192.9991 | 2228.8548 | 145.2948 | 20 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.216 | 0.10669 | 0.10884 | 173.152 | 1623 | 0.35752 | 193.0041 | 1979.9843 | 139.0779 | 25 | Fantome thyroide | 0.054 | 0.216 | 0.11286 | 0.11391 | 165.572 | 1467 | 0.30838 | 193.1339 | 1789.6716 | 132.9896 | 30 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.216 | 0.11882 | 0.12066 | 156.957 | 1321 | 0.26457 | 192.9923 | 1611.5584 | 126.0699 | 35 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.216 | 0.12406 | 0.12403 | 148.003 | 1193 | 0.22934 | 193.0867 | 1455.4044 | 118.8779 | 40 | Fantome thyroide | 0.087 | 0.216 | 0.13036 | 0.13078 | 135.577 | 1040 | 0.19057 | 193.1993 | 1268.7515 | 108.8972 | 195.6684 | 157.1633 | 0.10187 | 1
51 | 20 | 641 | 2 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.5 | Seringue | oui | CAPINTEC ou DUPHAR | ANSI | Fantôme Cou | Seringue dans fantÂ“me |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.82 | 2022-03-25 10:23 |  |  | 2022-03-25 16:27 | 364 |  | 4.23 | 4.23 | 0.35 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 90.99 | 89.23 | O | 0.6995 | 20_S_GC6_PI_Rou |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 162142 | NM | C20_S_GC6_PI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 911.9 | 415.2 | 256 | 256 | 300 | 162142 | 91963 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.759 | 0.22261 | 0.14528 | 81.031 | 364 | 0.8902 | 202.8999 | 444.063 | 63.8542 | 10 | Fantome thyroide | 0.076 | 0.759 | 0.31422 | 0.26387 | 74.156 | 236 | 0.60915 | 202.2577 | 287.909 | 58.4366 | 15 | Fantome thyroide | 0.114 | 0.759 | 0.34931 | 0.31724 | 71.259 | 204 | 0.52215 | 202.2426 | 248.8705 | 56.1537 | 20 | Fantome thyroide | 0.153 | 0.759 | 0.38225 | 0.35282 | 67.658 | 177 | 0.45392 | 202.2718 | 215.9317 | 53.316 | 25 | Fantome thyroide | 0.191 | 0.759 | 0.41575 | 0.38839 | 63.61 | 153 | 0.39161 | 202.2691 | 186.6529 | 50.1261 | 30 | Fantome thyroide | 0.229 | 0.759 | 0.44714 | 0.41211 | 59.469 | 133 | 0.33858 | 202.3142 | 162.2538 | 46.8629 | 35 | Fantome thyroide | 0.268 | 0.759 | 0.48012 | 0.46548 | 54.734 | 114 | 0.28758 | 202.182 | 139.0747 | 43.1316 | 40 | Fantome thyroide | 0.306 | 0.759 | 0.49716 | 0.48327 | 52.202 | 105 | 0.26219 | 202.2592 | 128.0951 | 41.1363 | 78.4481 | 61.8188 | 0.00077115 | 1
44 | 41 | 646 | 1 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 20 | GC13 | 2020 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 1.59 | 53,3x38,7 | 0.89 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale | cale maison | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.7% | Ba-133 | Tc99m |  | 24.82 | 2021-08-25 12:48 | 0.85 | 2021-08-25 13:32 | 2021-08-25 14:42 | 114 | 70 | 19.19 | 19.19 |  | Acq thyr Tc99-head in | 175 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | THYR_SYMBIA_5cm | 66.03 | Semi-automatique | 15 | 281.9075 | 281.9075 | N | 1.2713 | 41_L_GC13_PT_I3 |  | 0 | 14_L_GC13_PT_I3 | 17031082 | 20210825 | 20210825 | 144502.9 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 1010,0,69766210@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 174.689 | 144502.9 | None | 99m Technetium | 139.77 | PINH | @27273041 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.197 | 0.05984 | 0.04848 | 306.44 | 5121 | 0.69804 | 156.7382 | 4138.6831 | 91.4124 | 10 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.197 | 0.071732 | 0.062332 | 291.878 | 4069 | 0.54088 | 157.2901 | 3288.4791 | 87.0685 | 15 | Fantome thyroide | 0.03 | 0.197 | 0.079446 | 0.073105 | 277.983 | 3499 | 0.45806 | 157.4757 | 2827.8172 | 82.9235 | 20 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.197 | 0.087333 | 0.08234 | 259.816 | 2975 | 0.38674 | 157.5965 | 2404.3316 | 77.5042 | 25 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.197 | 0.095104 | 0.091574 | 239.567 | 2519 | 0.32438 | 157.566 | 2035.8021 | 71.4639 | 30 | Fantome thyroide | 0.06 | 0.197 | 0.10214 | 0.10081 | 219.287 | 2147 | 0.27347 | 157.7335 | 1735.1596 | 65.4142 | 35 | Fantome thyroide | 0.069 | 0.197 | 0.10743 | 0.10543 | 202.609 | 1886 | 0.23856 | 157.9456 | 1524.225 | 60.4391 | 40 | Fantome thyroide | 0.079 | 0.197 | 0.11375 | 0.11158 | 180.98 | 1591 | 0.20071 | 158.3785 | 1285.8123 | 53.9871 | 303.0329 | 90.396 | 0.68724 | 1
51 | 20 | 615 | 2 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 0.86 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.61 | 2022-03-25 10:46 | 0.06 | 2022-03-25 13:38 | 2022-03-25 17:56 | 430 | 258 | 3.81 | 3.81 | 0.5 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 138 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 69.35 | 68.95 | O | 1.3088 | 20_L_GC6_PI_I10 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 175019 | NM | C20_L_GC6_PI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 923.1 | 408.7 | 256 | 256 | 137.606 | 175019 | 69665 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.037 | 0.010673 | 0.0099727 | 68.011 | 6372 | 0.59272 | 172.3351 | 4707.7458 | 129.7229 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.037 | 0.012136 | 0.011129 | 65.693 | 5413 | 0.47229 | 172.6191 | 3999.2197 | 125.3016 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.037 | 0.013253 | 0.011996 | 62.596 | 4723 | 0.39798 | 172.8941 | 3489.4356 | 119.3945 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.037 | 0.014339 | 0.012863 | 58.346 | 4069 | 0.33979 | 173.3372 | 3006.2488 | 111.2881 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.037 | 0.015458 | 0.014887 | 52.743 | 3412 | 0.29296 | 173.9973 | 2520.8457 | 100.601 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.037 | 0.016792 | 0.016043 | 45.104 | 2686 | 0.24995 | 175.0111 | 1984.4641 | 86.0306 | 35 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.037 | 0.017503 | 0.01691 | 40.94 | 2339 | 0.23079 | 175.6084 | 1728.0944 | 78.0882 | 40 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.037 | 0.018987 | 0.018066 | 32.468 | 1710 | 0.19733 | 176.7783 | 1263.3781 | 61.9289 | 68.575 | 130.7987 | 2.3527 | 1
51 | 20 | 616 | 2 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 0.86 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.66 | 2022-03-25 10:47 | 0.09 | 2022-03-25 13:39 | 2022-03-25 17:23 | 396 | 224 | 3.93 | 3.93 | 0.51 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 137 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 69.27 | 68.87 | O | 1.2727 | 20_L_GC6_PI_I15 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 171708 | NM | C20_L_GC6_PI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 923.1 | 408.7 | 256 | 256 | 136.846 | 171708 | 69577 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.039 | 0.0093676 | 0.0080742 | 67.709 | 7228 | 0.65819 | 153.73 | 5340.1737 | 125.8988 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.039 | 0.010828 | 0.0089883 | 64.662 | 5972 | 0.53609 | 153.5871 | 4412.2187 | 120.2332 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.039 | 0.01229 | 0.011121 | 59.678 | 4856 | 0.44523 | 152.9758 | 3587.6983 | 110.9659 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.039 | 0.013831 | 0.012035 | 53.054 | 3836 | 0.3724 | 151.8684 | 2834.1043 | 98.6492 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.039 | 0.015413 | 0.013863 | 45.607 | 2959 | 0.3136 | 150.5819 | 2186.1613 | 84.8021 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.039 | 0.017032 | 0.015996 | 37.93 | 2227 | 0.26495 | 149.1887 | 1645.3468 | 70.5275 | 35 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.039 | 0.018561 | 0.01691 | 31.016 | 1671 | 0.22657 | 148.5684 | 1234.5642 | 57.6715 | 40 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.039 | 0.020094 | 0.019043 | 24.354 | 1212 | 0.19741 | 148.2404 | 895.4469 | 45.2841 | 68.4424 | 127.2625 | -3.6067 | 1
51 | 20 | 617 | 2 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 0.86 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.55 | 2022-03-25 10:49 | 0.04 | 2022-03-25 13:40 | 2022-03-25 17:52 | 423 | 252 | 3.8 | 3.8 | 0.48 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 155 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 69.18 | 68.71 | O | 1.1588 | 20_L_GC6_PI_I20 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 174636 | NM | C20_L_GC6_PI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 923.1 | 408.7 | 256 | 256 | 155.121 | 174636 | 69550 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.03 | 0.007275 | 0.0069141 | 67.352 | 9258 | 0.56384 | 165.4576 | 6839.9734 | 114.2605 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.03 | 0.0078874 | 0.0069141 | 65.426 | 8295 | 0.49387 | 165.7795 | 6128.4921 | 110.9931 | 15 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.03 | 0.0090222 | 0.0080859 | 59.402 | 6584 | 0.39668 | 166.7133 | 4864.3751 | 100.7736 | 20 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.03 | 0.0096755 | 0.0090234 | 54.802 | 5664 | 0.35555 | 167.4695 | 4184.6629 | 92.9699 | 25 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.03 | 0.011151 | 0.0099609 | 43.133 | 3868 | 0.28843 | 169.1082 | 2857.7465 | 73.1738 | 30 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.03 | 0.01205 | 0.010898 | 36.269 | 3010 | 0.25789 | 170.2466 | 2223.841 | 61.5292 | 35 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.03 | 0.013746 | 0.013008 | 24.976 | 1817 | 0.21301 | 171.9725 | 1342.4316 | 42.371 | 40 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.03 | 0.014652 | 0.013945 | 20.015 | 1366 | 0.19415 | 172.5579 | 1009.2249 | 33.9548 | 68.2485 | 115.7814 | 3.9282 | 1
51 | 20 | 619 | 2 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 0.86 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.52 | 2022-03-25 10:50 | 0.03 | 2022-03-25 13:41 | 2022-03-25 17:02 | 372 | 201 | 3.96 | 3.96 | 0.46 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 156 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 69.16 | 68.43 | O | 1.1031 | 20_L_GC6_PI_I30 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 165606 | NM | C20_L_GC6_PI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 923.2 | 408.7 | 256 | 256 | 155.777 | 165606 | 69557 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.026 | 0.0059997 | 0.0049766 | 66.981 | 11164 | 0.55986 | 169.9421 | 8248.1598 | 108.5808 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.026 | 0.0066053 | 0.0059922 | 64.045 | 9696 | 0.48357 | 170.5164 | 7163.5755 | 103.8214 | 15 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.026 | 0.0072424 | 0.0059922 | 59.677 | 8240 | 0.42113 | 171.4333 | 6087.8571 | 96.7405 | 20 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.026 | 0.0087171 | 0.0080234 | 46.75 | 5363 | 0.32303 | 174.061 | 3962.2788 | 75.785 | 25 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.026 | 0.0095481 | 0.0090391 | 39.214 | 4107 | 0.28501 | 175.4125 | 3034.3239 | 63.5686 | 30 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.026 | 0.010347 | 0.010055 | 32.354 | 3127 | 0.25669 | 176.4991 | 2310.2827 | 52.4481 | 35 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.026 | 0.012213 | 0.01107 | 19.395 | 1588 | 0.20991 | 178.6473 | 1173.2424 | 31.4406 | 40 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.026 | 0.013178 | 0.012086 | 14.575 | 1106 | 0.19154 | 179.5509 | 817.1323 | 23.6271 | 68.5684 | 111.1541 | 5.0317 | 1
51 | 20 | 621 | 2 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 0.86 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.56 | 2022-03-25 11:01 |  |  | 2022-03-25 16:54 | 353 |  | 4.08 | 4.08 | 0.7 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 99 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 69.08 | 68.76 | O | 1.6932 | 20_L_GC6_PI_Ser |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 164850 | NM | C20_L_GC6_PI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 914.8 | 408.7 | 256 | 256 | 98.873 | 164850 | 69759 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.05 | 0.016444 | 0.015039 | 67.124 | 4082 | 0.62591 | 149.5127 | 3015.8535 | 166.3949 | 10 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.05 | 0.018469 | 0.018164 | 65.234 | 3532 | 0.51915 | 149.6517 | 2609.5038 | 161.7097 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.05 | 0.020766 | 0.020117 | 61.987 | 2985 | 0.41591 | 149.7401 | 2205.3706 | 153.6607 | 20 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.05 | 0.022089 | 0.02207 | 59.507 | 2694 | 0.3641 | 149.7426 | 1990.3746 | 147.513 | 25 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.05 | 0.023785 | 0.022852 | 55.585 | 2337 | 0.30534 | 149.5267 | 1726.6167 | 137.7906 | 30 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.05 | 0.024943 | 0.024023 | 52.406 | 2101 | 0.26996 | 149.7516 | 1552.2558 | 129.9102 | 35 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.05 | 0.02662 | 0.025977 | 47.118 | 1770 | 0.2249 | 149.8037 | 1307.7072 | 116.8016 | 40 | Fantome thyroide | 0.02 | 0.05 | 0.027676 | 0.027148 | 43.368 | 1567 | 0.20033 | 149.6483 | 1157.7272 | 107.5057 | 68.1332 | 168.8965 | -0.0022989 | 1
51 | 20 | 620 | 2 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 28 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 1.59 | 54x40 | 0.86 | Local | Rou | 0.5 | Seringue | oui | CAPINTEC ou DUPHAR |  |  | Seringue dans fantÂ“me |  | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0 | 0 | 2022-03-25 16:20 | 357 |  | 4.26 | 4.26 | 0.48 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | 157 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 100.68 | Manuel |  | 69.09 | 67.35 | O | 1 | 20_L_GC6_PI_Rou |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 58^^^ | gtthyr58 | 20220325 | 20220325 | 161443 | NM | C20_L_GC6_PI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 930 | 415.2 | 256 | 256 | 157.258 | 161443 | 69551 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.279 | 0.082089 | 0.053402 | 61.731 | 752 | 0.86491 | 159.6712 | 555.5908 | 92.147 | 10 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.279 | 0.11134 | 0.092637 | 57.007 | 512 | 0.61663 | 159.06 | 378.2746 | 85.0954 | 15 | Fantome thyroide | 0.042 | 0.279 | 0.1265 | 0.11225 | 54.14 | 428 | 0.51443 | 158.9595 | 316.2139 | 80.8157 | 20 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.279 | 0.1402 | 0.12969 | 51.031 | 364 | 0.43502 | 158.9449 | 268.9296 | 76.1749 | 25 | Fantome thyroide | 0.07 | 0.279 | 0.15031 | 0.13841 | 48.399 | 322 | 0.38306 | 158.9219 | 237.8993 | 72.246 | 30 | Fantome thyroide | 0.084 | 0.279 | 0.16097 | 0.15149 | 45.232 | 281 | 0.3347 | 159.0006 | 207.6077 | 67.5186 | 35 | Fantome thyroide | 0.099 | 0.279 | 0.17195 | 0.16239 | 41.785 | 243 | 0.2884 | 158.9087 | 179.5327 | 62.3732 | 40 | Fantome thyroide | 0.112 | 0.279 | 0.17968 | 0.16893 | 39.171 | 218 | 0.25855 | 158.958 | 161.0622 | 58.4712 | 58.9223 | 87.9544 | -0.064153 | 1
52 | 20 | 632 | 3 | 1 | Std | IRSN-3 | CH | 0 | Secours | Mesures de fixation faites prÂ‚fÂ‚rentiellement sur la camÂ‚ra de la configuration 1 | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0.03 | 2022-03-25 17:43 | 2022-03-25 18:19 | 476 | 36 | 3.81 | 3.81 | 0.39 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 107.28 | 106.72 | O | 1.1481 | 20_S_GC36_PI_I3 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 181852 | NM | C20_S_GC6_PI_I3 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 912.4 | 332.3 | 256 | 256 | 300 | 181852 | 108203 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.185 | 0.059777 | 0.054199 | 103.414 | 1730 | 0.64742 | 198.0668 | 2110.5194 | 90.4759 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.185 | 0.06778 | 0.061426 | 99.907 | 1474 | 0.53682 | 198.1329 | 1798.2113 | 87.4077 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.185 | 0.074225 | 0.068652 | 95.676 | 1289 | 0.46315 | 198.1998 | 1572.5199 | 83.706 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.185 | 0.080306 | 0.074434 | 90.505 | 1127 | 0.40473 | 198.1816 | 1374.8875 | 79.182 | 25 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.185 | 0.086963 | 0.080215 | 83.658 | 962 | 0.3513 | 198.0984 | 1173.5952 | 73.1916 | 30 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.185 | 0.092567 | 0.084551 | 77.016 | 832 | 0.3141 | 197.9632 | 1015.0012 | 67.3806 | 35 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.185 | 0.09892 | 0.090332 | 68.848 | 696 | 0.27915 | 197.6972 | 849.0876 | 60.2345 | 40 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.185 | 0.10547 | 0.097559 | 60.326 | 572 | 0.24832 | 197.4818 | 697.8133 | 52.7787 | 105.7446 | 92.5149 | -0.32966 | 1
52 | 20 | 629 | 3 | 2 | Std | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.61 | 2022-03-25 10:46 | 0.06 | 2022-03-25 13:38 | 2022-03-25 15:40 | 294 | 122 | 4.29 | 4.29 | 0.4 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 109.1 | 108.43 | O | 1.0362 | 20_S_GC36_PI_I10 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 153930 | NM | C20_S_GC6_PI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 911.9 | 351.7 | 256 | 256 | 300 | 153930 | 110026 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.114 | 0.038651 | 0.037852 | 106.33 | 2751 | 0.56171 | 207.9932 | 3356.0918 | 82.6185 | 10 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.114 | 0.042932 | 0.041414 | 103.509 | 2411 | 0.45949 | 208.1598 | 2941.3076 | 80.4266 | 15 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.114 | 0.04611 | 0.044086 | 100.012 | 2169 | 0.39492 | 208.3315 | 2646.0789 | 77.7094 | 20 | Fantome thyroide | 0.023 | 0.114 | 0.048609 | 0.045867 | 96.246 | 1980 | 0.35114 | 208.4643 | 2415.5077 | 74.7832 | 25 | Fantome thyroide | 0.029 | 0.114 | 0.051691 | 0.04943 | 90.356 | 1748 | 0.30496 | 208.8055 | 2132.4785 | 70.2067 | 30 | Fantome thyroide | 0.035 | 0.114 | 0.054513 | 0.052102 | 83.569 | 1533 | 0.27093 | 209.3637 | 1870.1885 | 64.9332 | 35 | Fantome thyroide | 0.04 | 0.114 | 0.057855 | 0.054773 | 74.402 | 1286 | 0.23842 | 210.1778 | 1568.8601 | 57.8104 | 40 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.114 | 0.061864 | 0.059227 | 63.039 | 1019 | 0.20573 | 211.2768 | 1243.1325 | 48.9814 | 107.8076 | 83.7666 | 1.4753 | 1
52 | 20 | 630 | 3 | 3 | Std | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.66 | 2022-03-25 10:47 | 0.09 | 2022-03-25 13:39 | 2022-03-25 15:32 | 285 | 113 | 4.33 | 4.33 | 0.4 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 103.06 | 102.29 | O | 0.9673 | 20_S_GC36_PI_I15 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 153206 | NM | C20_S_GC6_PI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 911.9 | 351.7 | 256 | 256 | 300 | 153206 | 103992 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.125 | 0.032595 | 0.026855 | 99.283 | 3046 | 0.62339 | 191.7384 | 3715.978 | 76.4303 | 10 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.125 | 0.036586 | 0.030762 | 95.088 | 2599 | 0.52912 | 191.451 | 3170.6588 | 73.2009 | 15 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.125 | 0.040649 | 0.034668 | 88.615 | 2180 | 0.45617 | 190.8992 | 2659.4984 | 68.2179 | 20 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.125 | 0.045392 | 0.040527 | 79.3 | 1747 | 0.39107 | 189.8177 | 2131.2586 | 61.047 | 25 | Fantome thyroide | 0.032 | 0.125 | 0.052205 | 0.049316 | 65.831 | 1261 | 0.31375 | 187.6059 | 1538.3612 | 50.6782 | 30 | Fantome thyroide | 0.038 | 0.125 | 0.057273 | 0.054199 | 56.299 | 983 | 0.26294 | 186.3329 | 1199.2142 | 43.3403 | 35 | Fantome thyroide | 0.044 | 0.125 | 0.061229 | 0.058105 | 48.738 | 796 | 0.22926 | 186.4193 | 971.0829 | 37.5196 | 40 | Fantome thyroide | 0.05 | 0.125 | 0.06539 | 0.062012 | 40.738 | 623 | 0.2001 | 187.0315 | 760.031 | 31.361 | 101.8265 | 78.3884 | -2.363 | 1
52 | 20 | 631 | 3 | 4 | Std | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.55 | 2022-03-25 10:49 | 0.04 | 2022-03-25 13:40 | 2022-03-25 15:15 | 266 | 95 | 4.36 | 4.36 | 0.34 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 98.88 | 98.03 | O | 0.9211 | 20_S_GC36_PI_I20 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 151501 | NM | C20_S_GC6_PI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 912.4 | 351.7 | 256 | 256 | 300 | 151501 | 99822 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.07 | 0.022157 | 0.021055 | 96.647 | 4362 | 0.54059 | 205.7032 | 5321.4367 | 73.8891 | 10 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.07 | 0.024037 | 0.023242 | 94.56 | 3934 | 0.46136 | 205.8823 | 4799.2966 | 72.2936 | 15 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.07 | 0.025883 | 0.023789 | 91.055 | 3518 | 0.39618 | 206.1276 | 4291.796 | 69.6139 | 20 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.07 | 0.027226 | 0.025977 | 87.342 | 3208 | 0.35753 | 206.4937 | 3913.6105 | 66.7752 | 25 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.07 | 0.029331 | 0.028164 | 79.692 | 2717 | 0.31006 | 207.3085 | 3314.6133 | 60.9266 | 30 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.07 | 0.031125 | 0.029258 | 72.055 | 2315 | 0.27858 | 208.388 | 2824.1921 | 55.0879 | 35 | Fantome thyroide | 0.025 | 0.07 | 0.033994 | 0.030898 | 59.183 | 1741 | 0.23964 | 209.999 | 2123.9388 | 45.2469 | 40 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.07 | 0.036229 | 0.03418 | 49.38 | 1363 | 0.21658 | 210.7859 | 1662.7965 | 37.7523 | 97.9584 | 74.8917 | 2.3263 | 1
52 | 20 | 633 | 3 | 5 | Std | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.52 | 2022-03-25 10:50 | 0.03 | 2022-03-25 13:41 | 2022-03-25 15:08 | 258 | 87 | 4.37 | 4.37 | 0.33 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 94.62 | 93.95 | O | 0.8799 | 20_S_GC36_PI_I30 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 150802 | NM | C20_S_GC6_PI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 912.4 | 351.7 | 256 | 256 | 300 | 150802 | 95591 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.059 | 0.016811 | 0.015902 | 92.948 | 5529 | 0.54955 | 208.2474 | 6745.1223 | 70.8986 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.059 | 0.018486 | 0.016824 | 90.432 | 4892 | 0.4591 | 208.5872 | 5968.012 | 68.9794 | 15 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.059 | 0.019874 | 0.018207 | 86.731 | 4364 | 0.39873 | 209.1238 | 5323.8766 | 66.1564 | 20 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.059 | 0.021332 | 0.020051 | 81.082 | 3801 | 0.34934 | 210.2629 | 4637.0428 | 61.8474 | 25 | Fantome thyroide | 0.015 | 0.059 | 0.023184 | 0.020973 | 72.034 | 3107 | 0.3019 | 211.8524 | 3790.3952 | 54.9458 | 30 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.059 | 0.025259 | 0.024199 | 60.874 | 2410 | 0.26197 | 213.5945 | 2940.0877 | 46.4333 | 35 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.059 | 0.027758 | 0.026043 | 47.827 | 1723 | 0.22518 | 215.2099 | 2101.9797 | 36.4813 | 40 | Fantome thyroide | 0.024 | 0.059 | 0.030089 | 0.027887 | 37.01 | 1230 | 0.19788 | 216.2234 | 1500.5427 | 28.2304 | 93.7755 | 71.5297 | 3.5316 | 1
52 | 20 | 635 | 3 | 6 | Std | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale GT |  | 8 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.56 | 2022-03-25 11:01 |  |  | 2022-03-25 14:53 | 232 |  | 4.54 | 4.54 | 0.67 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 177.32 | 176.45 | O | 1.593 | 20_S_GC36_PI_Ser |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 145311 | NM | C20_S_GC6_PI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 932.3 | 351.7 | 256 | 256 | 300 | 145311 | 183585 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.185 | 0.075264 | 0.068652 | 176.418 | 2344 | 0.63325 | 197.5823 | 2859.5707 | 129.5286 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.185 | 0.084787 | 0.08166 | 172.203 | 2031 | 0.51964 | 197.5613 | 2477.7253 | 126.4339 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.185 | 0.091805 | 0.090332 | 167.453 | 1824 | 0.44612 | 197.5466 | 2225.195 | 122.9464 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.185 | 0.097646 | 0.097559 | 162.288 | 1662 | 0.39079 | 197.6042 | 2027.5625 | 119.1542 | 25 | Fantome thyroide | 0.047 | 0.185 | 0.10464 | 0.10479 | 154.655 | 1478 | 0.33032 | 197.5785 | 1803.0911 | 113.5499 | 30 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.185 | 0.10918 | 0.11057 | 148.709 | 1362 | 0.29429 | 197.7126 | 1661.5765 | 109.1843 | 35 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.185 | 0.11451 | 0.1149 | 140.847 | 1230 | 0.25458 | 197.8975 | 1500.5427 | 103.4119 | 40 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.185 | 0.11949 | 0.11924 | 132.515 | 1109 | 0.21975 | 198.061 | 1352.9283 | 97.2944 | 178.555 | 131.0976 | 0.25233 | 1
52 | 20 | 634 | 3 | 7 | Std | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 1.105 | StandardisÂ‚ | Rou | 0.5 | Seringue | oui | CAPINTEC ou DUPHAR | ANSI | Fantôme Cou | Seringue dans fantÂ“me |  | * |  | 10 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 | 5 | 5.82 | 2022-03-25 10:23 |  |  | 2022-03-25 14:45 | 262 |  | 4.63 | 4.63 | 0.32 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 300 |  | 2 | 256x256 | 159 | 10% |  |  |  | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 87.23 | 85.24 | O | 0.7547 | 20_S_GC36_PI_Rou |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 144439 | NM | C20_S_GC6_PI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [1,104515, 1,104515] | 869 | 351.7 | 256 | 256 | 300 | 144439 | 88339 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.041 | 0.81 | 0.2385 | 0.15504 | 78.227 | 328 | 0.88244 | 204.2058 | 400.1447 | 56.3189 | 10 | Fantome thyroide | 0.081 | 0.81 | 0.33535 | 0.28793 | 71.764 | 214 | 0.60249 | 203.5624 | 261.07 | 51.6659 | 15 | Fantome thyroide | 0.127 | 0.81 | 0.37688 | 0.3259 | 68.593 | 182 | 0.50625 | 203.5616 | 222.0315 | 49.383 | 20 | Fantome thyroide | 0.162 | 0.81 | 0.41204 | 0.38285 | 65.103 | 158 | 0.43765 | 203.576 | 192.7526 | 46.8704 | 25 | Fantome thyroide | 0.204 | 0.81 | 0.43803 | 0.40816 | 62.2 | 142 | 0.39193 | 203.6581 | 173.2334 | 44.7804 | 30 | Fantome thyroide | 0.249 | 0.81 | 0.47361 | 0.42715 | 57.78 | 122 | 0.33559 | 203.622 | 148.8343 | 41.5983 | 35 | Fantome thyroide | 0.284 | 0.81 | 0.49827 | 0.46512 | 54.311 | 109 | 0.30119 | 203.5044 | 132.9749 | 39.1008 | 40 | Fantome thyroide | 0.324 | 0.81 | 0.52983 | 0.5284 | 49.804 | 94 | 0.25884 | 203.6113 | 114.6756 | 35.856 | 74.6292 | 53.7288 | 0.023997 | 1
45 | 41 | 653 | 2 | 8 | Local | IRSN-3 | CLCC |  |  |  | Siemens | Symbia Intevo T2_T6_T16 | 21 | GC15 | 2015 | Pinhole | GPPH | 4 | NaI | 0.95 | 53,3x38,7 | 1.199 | Local | I3 | 3 | Thyroide | [6 empty] | cale | cale maison | 6 | Tc99m | Tc | 360.402 | 0.0019233 | 0.71% | Ba-133 | Tc99m |  | 21.34 | 2021-08-16 14:39 | 0.7 | 2021-08-16 14:45 | 2021-08-16 15:30 | 51 | 45 | 18.7 | 18.7 | 2 | fixation | 166 | 320 | 2.67 | 256x256 | 140 | 15% | non | oui | flacon | XELERIS | Thyroide_5cm | 59.5 | Semi-automatique | 15 | 287 | 287 | N | 1.5549 | 41_L_GC15_PT_I3 |  | 0 | 14_L_GC15_PT_I3 | 17031982 | 20210816 | 20210816 | 153004.259 | NM | STATIQUE THYROIDE | Encore2 | 4106,0,101504198@ | [0,89898759126663, 0,89898759126663] |  |  | 256 | 256 | 166.445 | 153004.259 | None | 99m Technetium | 139.53 | PINH | @27273301 | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.184 | 0.063369 | 0.052469 | 307.531 | 4853 | 0.65554 | 155.5578 | 3922.0912 | 98.8045 | 10 | Fantome thyroide | 0.019 | 0.184 | 0.071914 | 0.063969 | 298.011 | 4144 | 0.54214 | 155.9962 | 3349.0925 | 95.7458 | 15 | Fantome thyroide | 0.028 | 0.184 | 0.078389 | 0.071156 | 286.981 | 3661 | 0.47044 | 156.162 | 2958.7422 | 92.2021 | 20 | Fantome thyroide | 0.037 | 0.184 | 0.084771 | 0.078344 | 272.878 | 3219 | 0.41006 | 156.352 | 2601.5272 | 87.671 | 25 | Fantome thyroide | 0.046 | 0.184 | 0.091612 | 0.086969 | 255.049 | 2784 | 0.35365 | 156.4354 | 2249.9695 | 81.9429 | 30 | Fantome thyroide | 0.056 | 0.184 | 0.09929 | 0.095594 | 233.232 | 2349 | 0.29626 | 156.5406 | 1898.4117 | 74.9335 | 35 | Fantome thyroide | 0.065 | 0.184 | 0.10513 | 0.10134 | 215.101 | 2046 | 0.25659 | 156.7114 | 1653.5336 | 69.1083 | 40 | Fantome thyroide | 0.074 | 0.184 | 0.11089 | 0.10853 | 195.714 | 1765 | 0.22116 | 157.1647 | 1426.4354 | 62.8796 | 307.8295 | 98.9003 | 0.74349 | 1
52 | 20 | 608 | 3 | 9 | Local | IRSN-10 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I10 | 8 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.61 | 2022-03-25 10:46 | 0.06 | 2022-03-25 13:38 | 2022-03-25 15:45 | 299 | 127 | 4.27 | 4.27 | 0.54 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 125 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 69.17 | 68.68 | O | 1.5795 | 20_L_GC36_PI_I10 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 154517 | NM | C20_L_GC6_PI_I10 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 930.3 | 351.7 | 256 | 256 | 125.044 | 154517 | 73080 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.04 | 0.010108 | 0.0089062 | 67.813 | 6709 | 0.58926 | 165.6796 | 4956.7273 | 127.0054 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.04 | 0.011463 | 0.011094 | 65.316 | 5698 | 0.47411 | 166.0027 | 4209.7827 | 122.3288 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.04 | 0.012556 | 0.012031 | 61.878 | 4928 | 0.4003 | 166.2417 | 3640.8932 | 115.8899 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.04 | 0.013714 | 0.012969 | 56.695 | 4134 | 0.34003 | 166.7258 | 3054.272 | 106.1828 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.04 | 0.014993 | 0.013906 | 49.731 | 3317 | 0.28897 | 167.8446 | 2450.658 | 93.14 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.04 | 0.016488 | 0.016094 | 41.039 | 2489 | 0.24238 | 168.7735 | 1838.917 | 76.861 | 35 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.04 | 0.017968 | 0.017031 | 32.665 | 1818 | 0.20566 | 170.2569 | 1343.1704 | 61.1775 | 40 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.04 | 0.019546 | 0.018906 | 24.433 | 1250 | 0.17549 | 171.1451 | 923.522 | 45.76 | 68.3637 | 128.0367 | 3.0047 | 1
52 | 20 | 609 | 3 | 10 | Local | IRSN-15 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I15 | 11 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.66 | 2022-03-25 10:47 | 0.09 | 2022-03-25 13:39 | 2022-03-25 15:28 | 281 | 109 | 4.35 | 4.35 | 0.55 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 134 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 69.06 | 68.52 | O | 1.4432 | 20_L_GC36_PI_I15 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 152820 | NM | C20_L_GC6_PI_I15 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 929.5 | 351.7 | 256 | 256 | 134.056 | 152820 | 73029 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.04 | 0.0089418 | 0.0070313 | 67.493 | 7548 | 0.68954 | 146.1444 | 5576.5953 | 115.7399 | 10 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.04 | 0.010452 | 0.0089062 | 64.005 | 6124 | 0.56377 | 145.7765 | 4524.519 | 109.7586 | 15 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.04 | 0.012008 | 0.010156 | 58.286 | 4854 | 0.47151 | 144.7888 | 3586.2207 | 99.9514 | 20 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.04 | 0.013776 | 0.012031 | 50.655 | 3677 | 0.39319 | 143.3383 | 2716.6323 | 86.8654 | 25 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.04 | 0.015526 | 0.013906 | 42.946 | 2766 | 0.33191 | 141.8736 | 2043.5695 | 73.6457 | 30 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.04 | 0.017297 | 0.016094 | 35.493 | 2052 | 0.28067 | 140.964 | 1516.0537 | 60.8649 | 35 | Fantome thyroide | 0.014 | 0.04 | 0.018981 | 0.017969 | 28.908 | 1523 | 0.23949 | 140.7927 | 1125.2192 | 49.5727 | 40 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.04 | 0.020589 | 0.018906 | 23.08 | 1121 | 0.20714 | 141.0783 | 828.2145 | 39.5786 | 68.117 | 116.81 | -3.3302 | 1
52 | 20 | 610 | 3 | 11 | Local | IRSN-20 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I20 | 19 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.55 | 2022-03-25 10:49 | 0.04 | 2022-03-25 13:40 | 2022-03-25 15:22 | 273 | 102 | 4.33 | 4.33 | 0.48 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 145 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 68.98 | 68.53 | O | 1.335 | 20_L_GC36_PI_I20 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 152214 | NM | C20_L_GC6_PI_I20 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 929.5 | 351.7 | 256 | 256 | 145.423 | 152214 | 73146 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.028 | 0.0069601 | 0.0060156 | 67.123 | 9644 | 0.55893 | 163.0219 | 7125.157 | 106.5983 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.028 | 0.0075519 | 0.0071094 | 65.067 | 8616 | 0.48929 | 163.3116 | 6365.6525 | 103.3332 | 15 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.028 | 0.008753 | 0.0079844 | 58.129 | 6641 | 0.38481 | 164.3849 | 4906.4877 | 92.3149 | 20 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.028 | 0.009442 | 0.0090781 | 52.979 | 5611 | 0.34102 | 165.0746 | 4145.5056 | 84.1362 | 25 | Fantome thyroide | 0.007 | 0.028 | 0.010174 | 0.0090781 | 47.075 | 4627 | 0.30322 | 165.8712 | 3418.5091 | 74.76 | 30 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.028 | 0.011715 | 0.011047 | 34.57 | 2951 | 0.24485 | 167.0949 | 2180.2508 | 54.9008 | 35 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.028 | 0.012578 | 0.011922 | 28.162 | 2239 | 0.22139 | 168.1471 | 1654.2126 | 44.7242 | 40 | Fantome thyroide | 0.012 | 0.028 | 0.014405 | 0.014109 | 17.43 | 1210 | 0.18204 | 169.3473 | 893.9693 | 27.6807 | 68.207 | 108.3199 | 3.5641 | 1
52 | 20 | 612 | 3 | 12 | Local | IRSN-30 | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | I30 | 30 | Thyroide | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.52 | 2022-03-25 10:50 | 0.03 | 2022-03-25 13:41 | 2022-03-25 15:05 | 255 | 84 | 4.39 | 4.39 | 0.5 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 149 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 68.95 | 68.42 | O | 1.2876 | 20_L_GC36_PI_I30 |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 150508 | NM | C20_L_GC6_PI_I30 | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 930.5 | 351.7 | 256 | 256 | 148.73 | 150508 | 72893 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.002 | 0.024 | 0.0056693 | 0.0049688 | 66.711 | 11767 | 0.54242 | 166.2845 | 8693.6668 | 102.1726 | 10 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.024 | 0.0062648 | 0.0060938 | 63.425 | 10124 | 0.46404 | 167.026 | 7479.7895 | 97.1398 | 15 | Fantome thyroide | 0.004 | 0.024 | 0.0069283 | 0.0060938 | 58.295 | 8414 | 0.39692 | 168.1671 | 6216.4113 | 89.2829 | 20 | Fantome thyroide | 0.005 | 0.024 | 0.0076175 | 0.0070313 | 51.883 | 6811 | 0.34355 | 169.4921 | 5032.0867 | 79.4625 | 25 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.024 | 0.0083829 | 0.0079688 | 44.178 | 5270 | 0.29852 | 170.8529 | 3893.5688 | 67.6617 | 30 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.024 | 0.01008 | 0.0090937 | 28.294 | 2807 | 0.23008 | 173.3964 | 2073.861 | 43.3342 | 35 | Fantome thyroide | 0.009 | 0.024 | 0.010997 | 0.010031 | 21.422 | 1948 | 0.20337 | 174.5448 | 1439.2167 | 32.8093 | 40 | Fantome thyroide | 0.01 | 0.024 | 0.011848 | 0.010969 | 16.184 | 1366 | 0.18317 | 174.9299 | 1009.2249 | 24.7869 | 68.3505 | 104.6837 | 4.5184 | 1
52 | 20 | 614 | 3 | 13 | Local | Seringue | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | Ser | 3 | Seringue | [6 empty] | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.56 | 2022-03-25 11:01 |  |  | 2022-03-25 14:59 | 238 |  | 4.51 | 4.51 | 0.62 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 113 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 69.23 | 68.83 | O | 1.6573 | 20_L_GC36_PI_Ser |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 145915 | NM | C20_L_GC6_PI_Ser | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 932.3 | 351.7 | 256 | 256 | 112.927 | 145915 | 71473 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.003 | 0.051 | 0.01772 | 0.016137 | 67.158 | 3790 | 0.63722 | 158.3589 | 2800.1187 | 131.8631 | 10 | Fantome thyroide | 0.006 | 0.051 | 0.020606 | 0.020121 | 64.642 | 3137 | 0.49853 | 158.2557 | 2317.6708 | 126.923 | 15 | Fantome thyroide | 0.008 | 0.051 | 0.022109 | 0.020918 | 62.702 | 2836 | 0.43655 | 158.2865 | 2095.2867 | 123.1139 | 20 | Fantome thyroide | 0.011 | 0.051 | 0.024078 | 0.024105 | 59.401 | 2467 | 0.3649 | 158.3661 | 1822.663 | 116.6325 | 25 | Fantome thyroide | 0.013 | 0.051 | 0.025301 | 0.024902 | 56.902 | 2249 | 0.32528 | 158.4097 | 1661.6008 | 111.7257 | 30 | Fantome thyroide | 0.016 | 0.051 | 0.02712 | 0.026098 | 52.531 | 1937 | 0.27266 | 158.5155 | 1431.0897 | 103.1434 | 35 | Fantome thyroide | 0.018 | 0.051 | 0.028162 | 0.026895 | 49.678 | 1764 | 0.24562 | 158.5902 | 1303.2743 | 97.5416 | 40 | Fantome thyroide | 0.021 | 0.051 | 0.029839 | 0.028887 | 44.49 | 1491 | 0.20742 | 158.7684 | 1101.5771 | 87.3551 | 68.0219 | 133.5595 | 0.32295 | 1
52 | 20 | 613 | 3 | 14 | Local | Routine | CH |  |  |  | GE | Discovery 870 DR | 29 | GC6 | 2018 | Pinhole | GPPH | 4.45 | NaI | 0.95 | 54x40 | 0.86 | Local | Rou | 0.5 | Seringue | oui | CAPINTEC ou DUPHAR |  |  | Seringue dans fantÂ“me |  | cale 4cm |  | 4 | I-123 | I | 793.404 | 0.00087364 | -0.26% | Ba-133 | Ba-133 |  | 5.82 | 2022-03-25 10:23 | 0 | 0 | 2022-03-25 14:40 | 257 |  | 4.65 | 4.65 | 0.4 | User&THYROIDE&THYROIDE I123 /ANT PIC 70 | 176 | 70 | 2.57 | 256x256 | 159 et 70 | 10% | non | oui | seringue + fantÂ“me duphar | Xeleris | Load To New et fichier "Fixation 123I simplifiÂ‚e+bf,svd" | 81.55 | Manuel |  | 68.85 | 66.5 | O | 1 | 20_L_GC36_PI_Rou |  | 0 | Mesures GT Thyroide^Camera disco 870 38^^^ | gtthyr38 | 20220325 | 20220325 | 143955 | NM | C20_L_GC6_PI_Rou | Tandem_870_DR | User&THYROIDE&THYROIDE I123 | [0,859545, 0,859545] | 888.3 | 351.7 | 256 | 256 | 175.707 | 143955 | 74068 | I123_EM | 159 | PINH | PIN-HOLE | a determiner | a rentrer | 5 | Fantome thyroide | 0.017 | 0.34 | 0.099092 | 0.065078 | 61.536 | 621 | 0.85622 | 160.3829 | 458.8057 | 75.316 | 10 | Fantome thyroide | 0.034 | 0.34 | 0.13555 | 0.11289 | 56.796 | 419 | 0.598 | 159.7185 | 309.5646 | 69.5146 | 15 | Fantome thyroide | 0.051 | 0.34 | 0.15302 | 0.13945 | 54.015 | 353 | 0.50013 | 159.6886 | 260.8026 | 66.1108 | 20 | Fantome thyroide | 0.068 | 0.34 | 0.16785 | 0.15539 | 51.193 | 305 | 0.42775 | 159.6775 | 225.3394 | 62.6569 | 25 | Fantome thyroide | 0.085 | 0.34 | 0.18132 | 0.17133 | 48.23 | 266 | 0.36938 | 159.673 | 196.5255 | 59.0303 | 30 | Fantome thyroide | 0.103 | 0.34 | 0.19297 | 0.18461 | 45.349 | 235 | 0.32383 | 159.78 | 173.6221 | 55.5042 | 35 | Fantome thyroide | 0.12 | 0.34 | 0.20515 | 0.19258 | 42.056 | 205 | 0.28041 | 159.813 | 151.4576 | 51.4738 | 40 | Fantome thyroide | 0.136 | 0.34 | 0.21366 | 0.20586 | 39.527 | 185 | 0.25295 | 159.7695 | 136.6813 | 48.3784 | 58.7735 | 71.9349 | 0.03192 | 1

## CENTRES
Centre | Phy_ ref_GT | Nb de config | NOTES | Nom_centre | Type_centre | Adress_centre | Ville_centre | Physicien_centre | tel_centre | email_centre | Diag_ou_Therap | Delai_inj_images IODE 123 | Delai_inj_images TC99M | robustesse_Phy | robustesse_Méd | Reco_SFPM | Remarques du centre | A_TC_MBq | AM_TC_MBq_kg | A_I_MBq | AM_I_MBq_kg | A_seringue_vide_O_N | seringue_camera_O_N | Type_fant_local | Marque_fant_local | ref_fant_local | photo_fant_local | rmq_fant_local
1 | MD | 1 | - ligne 7 Type_Fantome : Au lieu de cou, mettre : "biodex Thyroid Uptake (Neck Phantome)"= OK fait - Question : Coups ROI = Coups totaux de l'image. Est-ce que le bruit de fond est déduit ? (à priori non) Data Verif TB - distance et utilisation de la cale en local modifié cale = * et distance 10cm | Centre Hospitalier Princesse Grace | CH | Service de Médecine Nucléaire, avenue Pasteur, 98000 Monaco | MONACO | Benjamin SERRANO | 37797988448 | bserrano@chpg.mc | D | SO | 0:20 | 7 | 8 | OUI |  | 80 |  |  |  | Oui | Oui | Flacon CisBio + fantôme cylindrique ANSI/IAEA | Biodex | Thyroid Uptake Neck Phantom |  | Dans ce fantôme nous pouvons y intégrer un flacon
2 | CJ | 1 | - Fait AF : Activité injectée pour thyroïdes au Tc99m ? Data Verif TB - ajout modèle de colli et nom du protocol (issu des data dicom) | Service de Médecine Nucléaire - Centre Hospitalier d'Avignon | CH | 305 rue R. FOLLEREAU 84 902 AVIGNON CEDEX | AVIGNON | Caroline MURAT | 04 32 75 37 23 | cmurat@ch-avignon.fr | D&T | 5:00 | SO | 6 | 8 | OUI | Les activités injectées sont forfaitaires : - 99mTc : 148 MBq - 123I : 7 MBq | 148 |  | 7 |  | Non | Non | seringue air | Seringue BD | 2,5ml Luer Sli |  | Pour les acquisitions avec le protocole local, la distance entre le cou et le collimateur a été fixée à 9 cm( ce qui représente la distance le plus utilisée pour les patients). Sinon, Je crois que l'orientation de mes acquisitions est inversée (tête, pieds).
3 | MD | 4 | - Fait AF : manque Fantome O/N (config 3 et 4) -> pas de fantôme - Fait AF : Ligne 8 (config 1 à 4) : colonne "cale" à renseigner (Oui ou Non) -> cale maison Data Verif TB - OK RAS | CHITS -Hôpital Sainte Musse | CH | 54 rue Henri Sainte Claire Deville 83056 Toulon cedex | TOULON | Geneviève BROUQUIERES | 04 94 14 59 76 | genevieve. brouquieres@ch-toulon.fr | D | 5:00 | 0:20 | 4 | 4 | OUI | En routine, nous avons déterminé, pour chaque gamma caméra, en fonction de la dose injectée et pour des paramètres d'acquisition donnés, un intervalle (nbre de coups de la roi) pour lequel l'intensité de fixation est considérée comme normale. | 140 |  | 8 |  | Non | Non | seringue air |  |  |  | nous ne calculons pas de fixation thyroidienne jusqu'à présent
4 | CJ | 4 | - Dimension du FOV (Discovery NM/CT 670 Pro) / Taille pixel (configuration 4) / manque Fantome O/N (config 3 et 4) / config2 ligne7 : Protocole "Standardisé" (au lieu de Local) / Config 3 et 4 : confirmer si c'est bien "seringue" dans type_fantome (mis dans le fichier MD) - Ligne 8 (config 3) : colonne "Distance" à renseigner (cale du GT donc distance connue, 8) => réponses attendues pour la semaine prochaine (13 juin) Data verif TB : Pour le calibrage c'est une seringue qui est utilisée en routine pour l'iode 123, aucune quantification n'est faite en Tc99m en routine. MAJ + modification taille zoom pour config 4 (=2 pas 1). En attente de confirmation pour dimension du FOV. | Centre Hospitalier Régional d'Orléans | CH | 14 avenue de l'hopital 45100 ORLEANS | ORLEANS | Gilles LE ROUZIC | 02 38 22 97 75 | gilles.le-rouzic@chr-orleans.fr | D&T | 6:00 | SO | 7 | 7 | OUI |  | 74 |  | 12 |  | Oui | Non | seringue (air ?) |  | A demander | A demander | Seringue
5 | BF | 4 | Data verif TB : volume (colonne Y) remplacé le routine par 0,5 et explication dans colonne Fantôme (colonne AB, "Seringue de 3 ml"), modèle de collimateur remplacé AUTRE par PARA C'est écrit pas de cale alors qu'il utilise une carte de pointage ? FOV dans un soucis d'harmonisation du fichier, modification de 40x54 par 54x40 pour la Discovery NM/CT 670 ES | ICM Val d'Aurelle | CLCC | 208 Avenue de Apothicaires 34298 MONTPELLIER | MONTPELLIER | Lore SANTORO | 0467618504 | lore.santoro@icm.unicancer.fr | D | 2:00 | 0:20 | 6 | 8 | OUI | Si les médecins y sont favorables et moyennant une petite étude sur patient pour valider la nouvelle méthode/méthode locale. Les médecins sont demandeurs d’avoir une méthode plus fiable et homogène pour la quantification. | 74 | 74 à tout le monde | 10 | 10 à tout le monde | Non | Non | Seringue Luer Lok de 3mL contenant entre 0,5mL et 1mL posée sur la table avec le matelas |  |  |  | On positionne le patient à 8,5 cm du pinhole en positionnant une carte de pointage dans sa longueur (soit 8,5cm) entre le cou et le pinhole. La calibration est faite dans les mêmes conditions en positionnant une seringue à 8,5cm du pinhole.
6 | MD | 4 | - manque une image de routine (config 3) : 06 _S _GC3_LT_ROU : il est noté "non réalisable" dans les remarques : je pose la question à Perrine (email le 24/03/2022) : réponse : "mon fantôme de routine est placé directement sur la table. Avec cette configuration même en approchant le détecteur au maximum je ne pouvais pas atteindre la distance recommandée par le protocole standardisé" Data verif TB : Ok RAS, suppression des O dans colonne nb de coups car pas d'image. Autant surprimer les data de cette ligne ? / modification de la taille des pixels en fonction des data dicom | Hospices Civils de Lyon | CH | Centre de Médecine Nucléaire, 59 Bd Pinel 69677 BRON | LYON | Perrine TYLSKI | 0472357206 | perrine.tylski@chu-lyon.fr | D | 2:00 | 0:15 | 4 | 6 | OUI | Remarque du médecin nucléaire : Nous avons assez fréquemment des résultats aberrants par rapport à l’analyse visuelle… et surtout nous n’avons pas de normes. | 80 | - | 8 | - | Non | Non | Pour Tc-99m : seringue de 5 mL remplie à 2 mL sur le matelas avec distance source collimateur de 15 cm, ~30 MBq Pour I-123 : seringue de 2,5 mL remplie à 1 mL dans fantôme cou avec distance surface du cou - collimateur de 15 cm, ~ 5 MBq |  | Fantôme cou de l'étude Estimabl |  | Le fantôme n'est pas utilisé pour le Tc-99m (seringue posée sur le lit d'examen uniquement)
7 | AF | 4 | - ligne 7 Type_Fantome (config 1 à 4) : Au lieu de "cou", mettre : "PTW Thyroid Uptake (Neck Phantome)" = OK FAIT Data verif TB : Harmonisation taille FOV, modification taille pixel pour les deux GE: 1,1 en zoom 2, 0,74 en zoom 3 et 0,88 en zoom 2,5 + mail envoyé pour distance 19 et 11 vs 10 + durée d'acquisition qui fluctue pour fantôme 3Y | CHI Fréjus-Saint-Raphaël | CH | Médecine Nucléaire - 240 avenue Saint Lambert - CS 90110 83608 Fréjus Cedex | FREJUS | Mathilde DEMONCHY | 04 94 55 87 87 (poste 87 05) | demonchy-m@chi-fsr.fr | D | SO | 0:20 | 5 | 7 | OUI |  | 110 |  |  |  | Non | Non | Seringue dans un fantôme cou | PTW | L991220 Thyroid uptake neck phantom |  | fantome avec condition d'absorption et de diffusion des tissus. 130 mm de diamètre. Matière : Polyéthylène. Densité 0,96 m/cm3
8 | BF | 4 | - Taille pixel (configuration 1 à 4) : attente email / ou DICOM - config 1 ligne 7 : colonne "Fantome" mettre OUI (au lieu de NON) = > A METTRE '- ligne 7 Type_Fantome (config 1 à 4) : Au lieu de "maison", mettre : "ESTMABL2 + insert maison" = OK fait - Demander confirmation si l'activité pour I123 = 20 MBq : non 5 MBq I-123 et 20 MBq Tc99m - Ligne 8 (config 3) : colonne "Distance" erronée 10 (local) : cale du GT donc distance connue, 8 (modifiée) --> AF : mais du coup, la distance source ne passe-t-elle pas à 9 au lieu de 11 cm ? - delai injection-images à 20 minutes, pour le Tc99m, à vérifier et demander le délai en iode 123. 2 h pour I-123 Data verif TB : Colonne fantôme OUI config 1 OK, toutes les distances en protocol local sont de 8 cm car la cale du GT a été utilisé. La distance de 10 cm avec le fantôme de routine a été conservé. Nom du protocole, erreur corrigée (BA) en ' THYROID 99MTC". Le modèle de gamma-camera est le 670 et non 570, toutes les champs ont été modifiés. Taille de pixel ajouté et taille de matrice ajustée. | CHU Nîmes | CHU | rue du professeur Henri Pujol, 30900 NIMES | NIMES | Bérengère PIRON | 0466684232 | berengere.piron@chu-nimes.fr | D | 2:00 | 0:20 | 6 | 1 | OUI |  | 110 |  | 20 |  | Non | Non | fantôme maison simulant un cou avec trachée avec insert de 28 mL pour source liquide (fantôme Estimabl 2 + insert maison)
9 | AF | 1 | Voir nouveau fichier JAM et échanges email avec Aurélie/Mathilde : Fait MD ok - Seuil - Cps ROI - Cps BKGROUND - indice thyroidien Data verif TB : RAS data OK | Groupe Hospitalier Pité-Salpêtrière | CH | 47/83 boulevard de l’Hôpital - 75651 PARIS Cedex 13 | PARIS | Jacques-Antoine MAISONOBE | 01 84 82 76 42 | jacques-antoine.maisonobe@aphp.fr | D&T | 2:00 | SO | 4 | 4 | OUI | Le compteur thyroïdien dédié est la solution de référence utilisée en routine clinique. Son utilisation repose en outre sur un étalonnage spectrométrique quotidien jugé plus fiable et reproductible. |  | NC | 8 | NC | Non | Non | Seringue - dans un fantôme thyroïdien en PMMA dédié, fourni au service dans le cadre du protocole de recherche ESTIMABL2 | NA | NA |  | Fantôme utilisé dans le cadre du protocole de recherche ESTIMABL2, auquel le service a participé (2013)
10 | CJ | 4 | -manque Fantome O/N (config 1 à 4) -> demandé dans questionnaire - Si fantôme OUI : quel type de fantome (modèle, réf, photo) -> demandé dans questionnaire - Ligne 8 (config 4) : colonne "cale" à renseigner (Oui ou Non) -> demandé dans questionnaire - Ligne 8 (config 4) : colonne "Distance" à renseigner (cale du GT donc distance connue, 8 à vérifier?) -> demandé dans questionnaire - Activité injectée pour thyroïdes au Tc99m ET I-123 ? Activité massique si utilisée ? - Mesure d'activité de la seringue vide pour les patients ? (O/N) - Acquisition de la seringue AVANT et APRES injection (en clinique) ? (O/N) - Contourage (config 1 à 4) : manuel ? auto ? semi-auto? - si "contourage" différent de "manuel" => Seuil à saisir - Nb Coups ROI - Nb Coups en déduisant le BKGRD - Indice Thyroidien % - Manque la routine en conditions S et L (config 1 à 4) => Cyril s'occupe de récupérer les données, avant fin juin si possible Data verif TB : Data supprimée ... en attente de décision pour refaire les manips (CJ) |  | CLCC | Boulevard Jacques Monod 44805 Saint-Herblain | NANTES | Nicolas VARMENOT | 0240679934 | nicolas.varmenot@ico.unicancer.fr | D&T | 2:00 | 0:15 | 3 | 5 |  |  | 74 | A demander | 4 | A demander | Non | Non | A demander | A demander | A demander | A demander | A demander
11 | CJ | 1 | - choix de l'acquisition de routine = ok vu avec Aurélie - Fantôme cupule ou seringue => mis "seringue" pour le fantôme MD + photo issue de la présentation SFPM à vérifier ? -> ok AF - mettre indice thyroidien en % (en principe fait Cyril) Data verif TB : Mail envoyé à Aurélie pour connaître le volume de la cupule + confirmation distance OK vu avec Aurélie, modification du type de fantôme et du volume de la cupule : 0.2 ml dans une cupule de 1 ml + confirmation distance + rajout nom du fichier DICOM | Hôpital Antoine Béclère | CHU | Service de Médecine Nucléaire 157 rue de la porte de Trivaux, 92140 Clamart | CLAMART | Aurélie FORBES | 01 58 41 21 77 | aurelie.forbes@aphp.fr | D&T | 3:00 | SO | 4 | 7 | OUI |  |  | NC | 8 | NC | Non | Non | pas de fantôme | pas de fantôme | pas de fantôme |  | Flacon ou seringue posés sur la table
12 | CJ | 2 | - Activité injectée pour thyroïdes à l'I-123 (et Tc99m si utilisé) ? Act. massique si utilisée ?-> ok AF - Mesure d'activité de la seringue vide pour les patients ? (O/N)-> ok AF - Acquisition de la seringue AVANT et APRES injection (en clinique) ? (O/N)-> ok AF - choix de l'acquisition de routine = ok vu avec Aurélie - Fantôme cupule ou seringue => mis "seringue" pour le fantôme MD + photo issue de la présentation SFPM à vérifier ? -> ok AF Data verif TB : ajout du nom du programme du centre + mail envoyé à AF (pb volume seringue de routine, erreur distance avec cale GT, activité necessaire en local érronée, geometri cupule ou seringue ? ) Ok vu avec Aurélie pour les modifications énumérées. | Hôpital Bicêtre | CH | Service de Biophysique et Médecine Nucléaire, Hôpital Bicêtre 78 rue du Général Leclerc 94270 LE KREMLIN-BICETRE | BICETRE | Aurélie FORBES | 01 58 41 21 77 | aurelie.forbes@aphp.fr | D&T | 2:00 | SO | 4 | 7 | OUI |  |  | NC | 8 | NC | Oui | Non | pas de fantôme | pas de fantôme | pas de fantôme |  | cupule ou seringue posées sur la table
13 | CJ | 4 | - delai injection-images à 2 heures pour l'I-123, le délai en Tc99m : 20 min Data Verif TB : harmonisation taille du FOV + nom colli + mail envoyé à Bardia pour erreur taille de pixel, Ok pour la modification. | CHU La Timone | CHU | Service de Médecine Nucléaire 264 rue St-Pierre, 13385 Marseille, Cedex 05 | MARSEILLE | Bardia FARMAN | 04 91 38 80 38 06 60 75 38 68 | bardia.farman@ap-hm.fr | D&T | 2:00 | SO | 8 | 10 | OUI | L'utilisation du collimateur sténopé nécessite d'être très attentif à la distance collimateur-patient et au centrage du patient. Si l'installation du patient est rigoureuse, la quantification qui suit la réalisation d'examen est reproductible. | 100 | SO | 12 | SO | Non | Non | Fantôme anthropomorphique 2D | inconnu | inconnu |  | Volume 20 mL
14/41 | AF | 2 | voir si le centre fait aussi de l'I-123 --> pas utilisé par le centre (aucune config avec de l'I-123) - Est-ce que le BCKGRD est utilisé (si oui remplir la colonne) --> non, colonne Nb_kCps_ROI = colonne Nb_kCps_BGRD - Photo fantôme MERAIODE -> ok AF - (config 1 et 2) Ligne 8 : colonne "Distance" = 5 + ep.fantôme : remplacer par 5 (car cette colonne correspond à la dist. colli-fantôme) Data Vérif TB : modification nom et modèle du collimateur, FOV et zoom config 1 MAJ, confi 41 local il manque les udrée, sorti des fichiers DICOMs, distance modifié en accord avec Cyril, nom du programme écrit dans dicom, géométrie calibration harmonisé avec Taille flacon, harmonication fixation, | Centre François Baclesse | CLCC | 3 avenue du generale Harris 14000 CAEN | CAEN | Cyril JAUDET | 0650271646 | c.jaudet@baclesse.unicancer.fr | D | SO | 0:13 | 6 | 8 | OUI |  | 110 |  |  |  | Non | Non |  |  | MERAIODE
15 | MD | 1 | - Ligne 8 (config 1) : colonne "Distance" à renseigner / distance non utilisée par le centre : voir avec Fabien : 10 cm Data verif TB: Colli non rensigné, data DICOM = LEHR, dimension FOV erronée, remplacé par 54x40 pour GE670, dixtance non rensignée mais vu avec MD pour estimation à 10, supprimession "manuel" dans la colonne seuil | Centre TEP - CHU de Nice | CHU | 151 route St Antoine de Ginestière 06 NICE | NICE | Fabien MAUREL | 0492039046 | maurel.f@chu-nice.fr | D | 2:00 | SO | 5 | 5 | OUI |  |  | SO | 11 | SO | Oui | Oui | Seringue dans l'air | SO | seringue de 3 ml | SO | Même type de seringue que pour l'injection
16 | BF | 1 | ok - Année installation Gamma-caméra (Discovery NM/CT 670 Pro) ok - Facteur de sténopé du pinhole (et nom du pinhole si possible) ok - dimension FOV ok - manque Fantome O/N (config 1) ok (Non) - Si fantôme OUI : quel type de fantome (modèle, réf, photo) ok - Activité injectée pour thyroïdes au Tc99m (et l'I-123 si utilisé) ? Activité massique si utilisée ? ok - Mesure d'activité de la seringue vide pour les patients ? (O/N) ok - Acquisition de la seringue AVANT et APRES injection (en clinique) ? (O/N) ok - Le contourage est semi-auto : voir si on peut récupérer le seuil (absent pour le moment) ok - Ligne 8 (config 3) : colonne "Distance" erronée : cale du GT donc distance connue, 8 (modifiée) - Lignes 1 ; 6 ; 7 ; 13 et14 : Nb de coups ROI - Lignes 1 ; 6 ; 7 ; 13 et14 : Nb de coups BKGRD - Lignes 1 ; 6 ; 7 ; 13 et14 : Indice thyroidien % - Facteur d'étalonnage à vérifier En attente des données demandées (email le 31/05/2022) = > OK tout est rempli Data verif TB : Modèle de colli --> GPPH, FOV erronée remplacé par 54x40, modification taille pixel d'après DICOM, commentaire de distance, placé dans colonne AC, modification distance local = 8 car utilisation de la cale du GT, | CHRU de Besançon | CHU | 3 Boulevard Alexandre Fleming - Besancon - France | BESANCON | Rabih ALWAN | 03 81 66 88 91 | ralwan@chu-besancon.fr | SO | SO | 0:20 | SO | SO | OUI |  | 74 |  |  |  | Non | Non | Seringue | Pentaferte
17 | BF | 2 | -Demandé dans questionnaire : manque Fantome O/N (config 2) : MD je ne vois pas la réponse dans le questionnaire rempli => A faire confirmer par le centre - inversion seringue et routine ? (ds recueil rempli que seringue et dans image ROU) voir si on copie les 2 ? => vu avec Cyril le 24/03/2022 (config 1 et 2) -> mis les mêmes données pour acquisition routine et seringue - incohérence entre colonnes (config 1 et 2) : cale GT et distance colli-fantôme 1 cm Hors la cale GT = 8 cm (dist.colli-fantôme) : est-ce une erreur de frappe 1 au lieu de 8 cm ? -> On mettra 8 pour les centres qui ont répondu "cale GT" Data verif TB : MAJ de la dimension du FOV, matrice remplacée par 128*128, distance modifié pour 8 cm car utilisation de la cale du GT. Il y a un problème sur les paramètres d'acquisition. Mail envoyé pour confirmation. Mail du F. Bouchet, la distance est bien de 1 cm en protocol local et les temps des DICOMS sont bons. | CHU Angers | CHU | 4 rue Larrey 49933 Angers Cedex 9 | ANGERS | Francis BOUCHET | 02.41.35.48.84 06.65.80.74.38 | FrBouchet@chu-angers.fr | SO | 1:15 | 0:30 | 7 | 5 | OUI | Reco_SFPM OUI si reco validée par SFMN La méthode actuelle résulte d’un compromis entre service de MN et service d’endocrinologie et se base sur des activités forfaitaires par indication car la méthode antérieure (courbe de fixation avec sonde de comptage) était jugée trop peu robuste. | 75 |  | 9 |  | Non | Non
18 | AF | 2 | - ligne 7 Type_Fantome (config 1 et 2) : Au lieu de "Fantôme CHSF", mettre : "maison"= OK fait - photo du fantôme CHSF Data Vérif TB : modification du modèle de colli, dimensiondu FOV | CH Corbeil Essones | CH | Centre Hospitalier Sud Francilien 40, avenue Serge Dassault 91106 CORBEIL-ESSONNES Cedex | CORBEIL-ESSONNES | Sadish Kumar ANEBAJAGANE | 01 61 69 31 22 | sadish.anebajagane@chsf.fr | D&T | 2:00 | SO | 5 | 6 | OUI | Surtout merci à toute l'équipe pour cette étude et bonne continuation. | 74 |  | 8 |  | Non | Non | Seringue dans un fantôme maison | maison
19 | MD | 1 | données vérifiées MD (ok) - AF : dans l'onglet recueil, à fantôme, ne faut-il pas mettre NON plutôt que OUI, car le fantôme du centre est une seringue => fait MD dans la version 13.6c : tous les centres utilisant une simple seringue => "non" dans la colonne "fantome". Data verif TB: uniquement problème FOV, MAJ | CH AIX-EN-PROVENCE | CH | CHIAP Service de médecine nucléaire Avenue des Tamaris 13090 AIX EN PROVENCE | AIX-EN-PROVENCE | Cécile VERNY | 0442339483 06 45 92 84 88 | cverny@ch-aix.fr | D | SO | 0:20 | 5 | 5 | OUI |  | 80 |  |  |  | Non | Non | seringue de 3mL | nipro |  |  | Seringue identique à celle du GT (même marque même modèle)
20 | CJ | 3 | remarque : 300 MBq pour Tc Sestamibi non saisie car ne concerne pas les mesures de l'indice thyroidien Data Verif TB: Modification de la distance pour local "5" uniquement, durée réelle d'acquisition reporté des DICOMs + envoie mail pour renommé les DICOMs. iL y a un problème de typo dedans | Hôpital COCHIN | CH | Hôpital Cochin, bât. Copernic, Service de Médecine Nucléaire 27 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris | PARIS | Aurélie FORBES | 01 58 41 21 77 | aurelie.forbes@aphp.fr | D&T | 2:00 | SO | 2 | 8 | OUI |  |  |  | 9 |  | Non | Non | seringue d'iode 123 dans fantôme cou | CAPINTEC, INC ou DUPHAR | Neck Phantom ou Thyroid Phantom |  | Phantom CAPINTEC : Fixation généralement mesurée à la sonde thyroïdienne. Mesure de la seringue avant administration dans fantôme CAPINTEC. Phantom DUPHAR : Occasionnellement, mesure en caméra. Mesure du facteur de calibration en caméra avec fantôme DUPHAR.
Note on D1: Données manquantes ET/OU à modifier dans le fichier recueil généralités à faire ou vérifier : - Vu avec Cyril : si pas d'acquisition de routine, on copie la ligne du dessus (seringue) dans le fichier de recueil + on copie et renomme les images DICOM "ser" ou "rou" NB pour mettre après la version V12 de Cyril : - Si segmentation manuelle => mettre "SO" ou "manuel" dans le seuil - Reporter les réponses du questionnaire (créer des colonnes selon : dans les centres ou pour les configurations)

## Version
Date | Version | Modifications | remarque
2021-09-15 | 9.4
2021-10-25 | 9.5 | Ajout données centre 18
2021-11-16 | 9.6 | Ajout données centre 16 | données à compléter - appel Rabih le 16/11/2021
2021-11-22 | 9.7 | Modif sur centre 16 et 17 (Bardia)
2022-01-10 | 9.8 | Modif données ANGERS F.Bouchet v3 (centre17) | MD
2022-01-24 | 9.9 | Modif données ANGERS F.Bouchet v4 (centre17) | MD / pour les acquisitions de routine : idem seringue ?? Voir avec Cyril +/- copie des images dicom de ser -> rou
27/01/1022 | 10 | Modif données ANGERS F.Bouchet v5 (centre17) | MD CJ
2022-02-08 | 11 | Modif données MARSEILLE Bardia V4-2 (centre 13) | MD
2022-02-22 | 12 en cours | ajout info fantome G.LE ROUZIC ajout physicien en charge du centre Onglet "CENTRES" Reste à Faire : - homogénéiser les cps/Kcps dans la colonne ROI (BJ) et BKGD(BK) -Dans la col BK, bien mettre [Nb Cps ROI - Nb Cps BKGD] -Indice Thyr (col BL) à homogénéiser (données en % ou valeur brute) - Données sur centre 14 et 41 (voir le conflit de nom) - Centre 5 config 3 :colonne remarque, enlever caractères génants - Voir l'onglet RECUEIL : données manquantes sur les fantômes et Activité locale (MBq) pour certains centres | MD
2022-03-02 | 12 Nettoyage1 | Reste à Faire : attention 0 à la place des NA - homogénéiser les cps/Kcps dans la colonne ROI (BJ) et BKGD(BK)-ok -Dans la col BK, bien mettre [Nb Cps ROI - Nb Cps BKGD]-ok certaincentre on rentré le bruidefond (centre5) corrigée sur la feuiile, comment faire si pas de mesure?même valeur calcul fait pour le centre 5 -Indice Thyr (col BL) à homogénéiser (données en % ou valeur brute)-ok - Données sur centre 14 et 41 (voir le conflit de nom)-ok - Centre 5 config 3 :colonne remarque, enlever caractères génants-ok - Voir l'onglet RECUEIL : données manquantes sur les fantômes et Activité locale (MBq) pour certains centres | CJ
2022-03-24 | 13 | - centre 7 : modif nom dicom pour 3 lignes (inversion Std/local en bleu ciel) + recollage des infos de Cyril sur les images DICOM + modif formules de sensibilité - ajout données de recueil centre 19 C.Verny - Aix en provence LIgnes 658 et 659 sont normalement identiques (Cécile me dit avoir copié-collé les images SER et ROU) mais on a 2 lignes différentes au niveau des images.) - Dans onglet centres : ajout de la colonne "données manquantes" actualisées (en violet) - Insertion colonne "BKGRD O/N" / RESTE à vérifier et remplir la colonne (sauf centres 7 et 19 = fait)->remplie sauf cellule proteger Cj 31/03/2022 - tri des lignes (par Centre + Config + Acq) MANQUE : IMage DICOM ligne 651 (centre 19 Ser Std) | MD => Cyril | memos : | Counts Accumulated IMAGE | Coups Totaux ROI | SAM = méthode de segmentation différente
2022-04-04 | 13.1 | - ajout centre 20 (cochin) - modif des noms des fantômes / mis à jour du type de fantome = "Seringue" (manque l'information pour le centre 4 / 10 / 11 cupule / 12 autre et 20) -Ajout de photo de fantôme (centre13) + (centres 11, 12 récupéré sur la présentation SFPM = à vérifier ) - ajout colonne "utilisation diag.ou thérapeutique" dans l'onglet "CENTRES" => A remplir selon les réponses au questionnaire - ajout colonne "num_camera" dans l'onglet "RECUEIL" => pour dénombrer les caméras - ajout colonne "cale_new" dans l'onglet "RECUEIL" => modif nom des cales en "cale maison" | MD
2022-04-12 | 13.2 | affichage de colonnes cachées | MD
2022-04-12 | 13.3 | - Modifications de la distance collimateur-fantôme (si cale GT = 8 cm) et pour le centre 14/41 : 5 (au lieu de 5+ep fantôme) - ajout données générales du CENTRE 19 | MD
2022-04-22 | 13.4 | - modif onglet CENTRES : colonnes A_Tc_MBq et A_I_MBq pour n'avoir que des valeurs continues - Ajout données générales du centre 20 (cochin)
2022-04-25 | 13.4 | - modif onglet CENTRES : colonnes A_Tc_MBq et A_I_MBq pour n'avoir que des valeurs continues - Ajout resultat analyse image du centre 20 (cochin) -changement des L en I pour les noms des images centres 19
2022-04-26 | 13.5 | - modification des données pour centre de JAM : facteur calibrage; kCps ROI; kCps Bground; Indice thyroidien : cf email du 21/02/2022 (MD et AF) - onglet CENTRES : enlève le 300 MBq de A_Tc_MBq pour le centre 20 - Pour les centres qui n'utilisent pas le BGD : on recopir les données Nb_kCps_ROI dans la colonne Nb_kCps_BGRD (valeur utilisée dans les calculs sous R)
2022-05-11 | 13.6b | - Ajout des réponses au questionnaire - Modif des infos manquantes dans l'onglet CENTRES (Ajout ou retrait, et intégration dans l'onglet recueil)
2022-05-20 | 13.6c | - Modif des infos manquantes dans l'onglet CENTRES (centre 13) -pour les fantômes constitués d'une simple seringue : "non" dans la colonne fantôme -centres 11 et 12 : je mets "seringue" dans le fantôme (cupule ou seringue) -centre 20 : je mets fantôme "CAPINTEC ou DUPHAR" - Ajout réponses questionnaire centre 17 et 16 - saisie des données complémentaires envoyées par Rabih ALWAN centre 16 (manque encore une précision sur les données deu calcul de l'indice thyroidien)
2022-06-01 | 13.6d | compléments centre 14/41 réponses questionnaire Aix
2022-06-07 | 13.7 | - remplissage des données du centre 16 - création d'un onglet avec l'annexe pour le rapport (centres participants)
2022-06-07 | 13.8 | - ajout photos fantôme centre 18
? | 13.9a ou 13.9 | ?
2022-08-25 | V13.9bavecCDM | calcul du changement de centre de masse normalisé entre entre un seuil de 5 et de 40%. A la fin du tableau il y a une cellule pour changer la valeur du seuil (feuille RECUEIL colonnes GQ, GR, GS, lignes 731-733). Pour 1mm on exclut 148/728, Pour 2mm on exclut 101/728, Pour 3mm on exclut 84/728, Pour 4mm on exclut 70/728 images
2022-09-01 | V13.9bavecCDM_unif pinholes | - uniformisation des tailles de pinhole : * GE : deux tailles : 4.45 ou 3.35 (1 seule gamma) * Siemens : 4 ou 6 - centre 14/41 : vu avec CJ : *année de la Symbia T2 est bien 2015 (corrigé dans le fichier) *le sténopé a bien un diamètre de 4 (et non 5) pour les 2 caméras, c'est corrigé
2022-11-17 | V13.10 | - Correction type Chou CHU ou CLCC
2022-12-15 | V14 | Verif data Cf CR n°27
2023-06-01 | V15.2.1 | MD : - Modification des valeurs des Tailles de cristal (1.27 est bizarrement apparu au lieu de 1.59) : j’ai remplacé par 1.59 Si quelqu’un a une explication ? - Ajout d’une ligne vierge pour la ligne Rou « normalement » manquante pour la CONFIG_ETUDE 38 (pour recréer la structure du fichier, sinon ça faisait planter le programme R) - CONFIG_ETUDE 8 et 9 : erreur dans la colonne Geometrie_Fantome : Rou au lieu de Ser pour les Nacq 6 et 13 (j’ai remis « Ser »). Cela entraînait des aberrations dans mes calculs
2023-06-23 | V 15.3 | Tiffany + Cyril : ajout colonne : LimiteCDM2STD (pour éliminer les fantômes mal remplis)
2023-06-27 | V 15.5 | TB : uniformisation des indices thyroidiens
2024-04-19 | V15.7 | CJ et MD : Correction de la colonne BI dans le fichier de recueil du centre 41 - config 2 : le nb de cps dans la ROI était erroné (il avait été divisé par le temps).

## Annexes Centres participants
Numéro | Nom | Type | Nombre de configurations | Physicien
1 | Centre Hospitalier Princesse Grace MONACO | CH | 1 | Benjamin SERRANO
2 | Centre Hospitalier Henri Duffaut AVIGNON | CH | 1 | Caroline MURAT
3 | CHITS -Hôpital Sainte Musse TOULON | CH | 4 | Geneviève BROUQUIERES
4 | Centre Hospitalier Régional d'Orléans ORLEANS LA SOURCE | CH | 4 | Gilles LE ROUZIC
5 | ICM Val d'Aurelle MONTPELLIER | CLCC | 4 | Lore SANTORO
6 | Hospices Civils de Lyon LYON | CHU | 4 | Perrine TYLSKI
7 | Hôpital Bonnet - CHI Fréjus-Saint-Raphaël FREJUS | CH | 4 | Mathilde DEMONCHY
8 | Hôpital Universitaire Caremeau NIMES | CHU | 4 | Bérengère PIRON
9 | Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - AP-HP PARIS | CHU | 1 | Jacques-Antoine MAISONOBE
10 | Institut de cancérologie de l'Ouest R.Gauducheau NANTES | CLCC | 4 | Nicolas VARMENOT
11 | Hôpital Antoine Béclère - AP-HP CLAMART | CHU | 1 | Aurélie FORBES
12 | Hôpital Bicêtre - AP-HP LE KREMLIN-BICETRE | CHU | 2 | Aurélie FORBES
13 | CHU La Timone MARSEILLE | CHU | 4 | Bardia FARMAN
14/41 | Centre François Baclesse CAEN | CLCC | 2 | Cyril JAUDET
15 | Centre TEP - Hôpital l'Archet NICE | CHU | 1 | Fabien MAUREL
16 | CHRU Jean Minjoz BESANCON | CHU | 1 | Rabih ALWAN
17 | CHU Angers ANGERS | CHU | 2 | Francis BOUCHET
18 | Centre Hospitalier Sud Francilien CORBEIL-ESSONNES | CH | 2 | Sadish Kumar ANEBAJAGANE
19 | CH du Pays d'Aix AIX-EN-PROVENCE | CH | 1 | Cécile VERNY
20 | Hôpital Cochin - AP-HP PARIS | CHU | 3 | Aurélie FORBES